禹会区卫生健康委员会移动核酸检测车采购项目

采

购

需

求

报

告

编制单位：  禹会区卫生健康委员会  （盖章）

法定代表人:（签字或盖章）

编制时间：          2022年4月18日

填 表 说 明

（1）需求报告需提交可编辑的word电子文档，点击“清稿并加盖印章”按钮转换成PDF格式后加盖电子签章

（2）采购需求报告编写可参考网站“最新文件”《蚌埠市政府采购需求编制指导意见》(蚌招标【2014】131号文)和网站右侧各类型项目需求公示。

（3）建议采购单位根据采购类型进行合理分包，同类型产品原则上不得分包采购，对于确需分包采购的，要提供分包采购依据，作为受理材料一并申报。

（4）需求报告里技术参数设置必须具有通用性，不可以指定品牌、型号或指向某品牌、型号。有推荐品牌的，要推荐三种以上，并且要用特殊符号标出这些设备的主要技术参数指标便于与其他品牌参照对比，并备注：相当于或优于主要技术参数指标的其他品牌也可以参与竞争。

（5）采购服务项目采购预算要与服务期限相对应。

（6）政府采购服务项目招标内容不得包含经营性收费，所有属于经营性收费的项目另行采购。

（7）非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，且核心产品所占比例不得大于拟采购产品的20%。

（8）对于不允许偏离的实质性要求和条件，采购人在必须在需求报告里以“★”标注，评分因素不得含有废标条款。

（9）废标条款需用红色字体加粗重点标注。

（10）需明确采购产品的验收标准。

项目名称：禹会区卫生健康委员会移动核酸检测车采购项目

采购人：禹会区卫生健康委员会  联系人：倪主任  联系电话：0552-4012405

资金来源：财政预算资金

采购预算：220（万元）       采购最高限价: 220（万元）

付款方式：货到采购人指定地点安装调试完毕并经验收合格后,付至合同金额的100%。（单项采购预算50万元及以上的货物项目（适用于蚌埠市、区财政资金），供货安装调试完成后市政府采购中心委托蚌埠产品质量监督检验研究院检测或验收,经蚌埠产品质量监督检验研究院检测或验收合格后,出具质量检测或验收报告书,凭质量检测或验收报告书才能支付合同价款。具体详见询价文件。蚌埠产品质量监督检验研究院联系电话：0552-4915604）

供货（安装）期限（或服务期限）：合同签订并接到采购人供货通知后10日内到货并安装调试完毕。

售后服务要求：免费质保1年。

拟采用的采购组织形式：分散采购

拟采用的政府采购方式：竞争性磋商

拟采用的评审方法：综合评分法

供应商资格或特别要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、供应商若为经销商须提供有效的医疗器械经营许可证或备案凭证；供应商若为制造商须提供有效的医疗器械生产许可证或备案凭证。

采购需求

1、项目目标

移动核酸检测车旨在解决各级医疗机构因场地限制无法改造，因时间受限不能短期建设的难题，避免了临建的各种不利因素，实现应急环境下快速部署，为医疗卫生机构迅速具备核酸检测能力提供了强有力的检测环境支撑。

移动核酸检测车的功能定位符合加强型生物安全二级车标准要求，具有较强的机动性和环境适应性，提供机动、安全、标准的医学检验技术平台。可应用于灾区/疫情现场病原学和卫生学指标检测、大型集会现场生物安全方面的侦检、重大突发公共卫生事件现场侦检、自然疫源性疾病检测等诸多场景。

## 2、总体建设指标与要求

移动核酸检测车在设计、改装严格按照质量体系的工作规范及流程进行，达到国家标准要求，作业功能与能力能满足疾病预防控制机构、科研机构等常规检验工作的需要。

- 2.1 核酸检测车基本建设指标

| 序号 | 类型 | 加强型移动生物安全二级车 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 通风方式 | 机械通风 |
| 2 | 隔离方式 | 两级隔离方式，生物安全柜+隔离防护服+定向气流管理； |
| 3 | 核心工作间相对于相邻区域最小负压值 | 不小于-10Pa； |
| 4 | 高效过滤排风、高效过滤送风 | 具备 |
| 5 | 温度 | 18℃-26℃ |
| 6 | 相对湿度 | 30%-70% |
| 7 | 噪声 | ≤60dB(A) |
| 8 | 核心工作间平均照度 | ≥300lx |

- 2.2 环境适应性指标

贮存温度：－40℃～＋60℃ ；

工作温度：－30℃～＋55℃；

相对湿度：95％±3％(+40℃时)；

淋雨强度：6mm/min；

可承受日照、雨雪和风砂等气候的影响，厢体在下列环境下能正常工作，无脱层、变形或损坏，密封条、密封剂无失效现象，无镀层脱落及明显腐蚀等现象。

其它环境条件：产品设计时，充分考虑了大风、霜、结冰、冰雹、阴天、有害气体的影响及光化学效应。

- 2.3 密封性指标

厢体具备良好的防尘、防雨密封性，符合GB/T12480和GB/T12478中相关要求。

- 2.4 通过性要求

行车时车辆总高不超过4米，总宽不超过2.55米。在三级公路、砂石路行驶情况下，车辆性能不受影响，同时保证车上设备无松动、无损坏。

- 2.5 使用寿命要求

厢体寿命不小于10年。

- 2.6 标志要求及外饰喷涂

符合病原微生物车生物安全标识WS 589-2018的要求；整车按照用户要求进行喷涂颜色及外饰。

- 2.7 电磁兼容性要求

整车设备应有足够的电磁兼容能力，确保设备间互不干扰，正常工作。

- 2.8 安全性要求

车辆安全性：车辆符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件国家标准》中关于挂车各项安全性要求。车辆在停止状态下使用时具有良好接地方式及设备；电气系统具有漏电保护功能，防止漏电对人体造成危害；整车具备避雷、防浪涌相关措施。

生物安全性：车结构和设施、安全操作规程、安全设备等符合GB19489-2008中相关要求。

★2.9 其他要求

所投移动核酸检测检测车具备工信部车辆公告，且公告中明确具有核酸检测功能。车辆交付时须提供车辆办理牌照所需的全部资料（包括整车购车发票、整车出厂合格证、整车左前 45 度 3 寸彩色照片 2 张、发动机拓印件 2 张、车架识别号码拓印件 2 张），并协助甲方上牌。

3. 货物技术参数要求

3.1 移动核酸检测检测车组成与功能说明

★3.1.1移动核酸检测检测车内部按照临床基因扩增检验检测车的要求，主要由汽车底盘和车身结构组成，检测车内部设置试剂准备室、样本制备室、扩增分析室及缓冲间，并根据辅助设备空间需求设置设备舱，各区之间采用隔墙进行分隔密封，出入门采用气密门。

3.1.2舱内布局应依据核酸检测工作特点，配备空调系统、新风净化系统、负压排风系统、电气系统、控制系统和实验工作台等组成。合理布置试剂准备室、样本制备室、扩增分析室及缓冲间，并根据辅助设备空间需求设置设备空间，各区之间采用隔墙进行分隔密封，出入门采用气密门。

3.1.3检测车满足至少 6 人同时工作的空间，并有足够的储物空间和工作台面放置仪器设备，工作区内设置医用冰箱、生物安全柜，样本制备及核酸检测仪器设备等空间且布局合理；各舱室联通门均采用专用净化气密门。

★3.1.4各工作间内设置监视、对讲系统设备，工作进行中可通过各缓冲区可对核心工作区进行监视，各舱室之间可互相进行语音联通；缓冲区隔墙上设侧开门，侧开门采用具有互锁功能（同一区域）的自动锁闭门。

3.1.5缓冲区放置清洁与消毒设备与更衣柜等；试剂准备室布置医用低温冰箱、传递窗、超净工作台等设备空间并布局合理；样本制备室布置生物安全柜、医用冷藏冰箱、工作台、传递窗、核酸提取仪等仪器设备空间且布局合理；扩增分析室布置工作台、传递窗、荧光 PCR 分析仪、电脑等设备空间且布局合理；车体顶部加强，用于安置通风系统设备等。储物舱放置UPS、耗材及工具等附属设备和配件。

3.2 移动核酸检测车配置及技术参数要求

| 序号 | 项目名称 | 技术规格要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★汽车底盘 | 长：≤8995mm； 宽：＜2550mm； 高：＜3450mm 轴数：≥2 最高车速：≤100Km/h 发动机功率：≤200KW 排量：＞6000mL 排放标准：柴油 国六。 | 辆 | 1 |
| 2 | 底盘改造 | 车体改装； 配备电动调平支腿，满足车体平衡支撑要求。 | 套 | 1 |
| 3 | ★洁净围护系统 | 1.厢体内顶及侧墙应敷设保温材料； 2.内顶及侧墙表面材料选用耐酸碱的高分子复合材料，满足耐磨、抗冲击、抗浸润、防紫外线、阻燃等要求；内部隔墙采用高分子复合材料复合制板壁板结构； 3.内顶及侧墙接缝由洁净室专用PU胶进行衔接，保证内部光滑无卫生死角，不积灰，不易产生霉菌； 4.地面采用 PVC 地板，防火抗菌，耐磨防滑； ★复合制板内壁板要求： 耐高温性：可耐受 70℃高温，不脱胶； 耐低温性：可耐受-55℃低温，不脱胶； 耐日晒性：在太阳辐射强度 1120w/m2 条件下，不会发生变形以及发粘、龟裂、损坏等现象； 耐霉菌性：能耐受各类霉菌、真菌、的有害影响； 耐湿度性：能耐受相对湿度不大于 95%（40℃）要求； 耐盐雾腐蚀性：能抵抗我国沿海地区盐雾腐蚀环境的有害影响； 阻燃性：具有阻燃性，离火自熄； 环保性：满足 E0 级环保要求。 注：参数需提供具有 CNAS 资质的第三方检测报告证明，否则不得分。 | 套 | 1 |
| 4 | 气密观察窗 | 钢化玻璃气密封闭式采光窗，窗体应满足检测车气密性要求。 | 套 | 1 |
| 5 | 检测车出入门 | 可自动关闭的气密门；应满足气密性要求。 | 套 | 1 |
| 6 | 检测车内净化门 | ★自动关闭的气密门，同一缓冲区域三门采用互锁控制；配有玻璃观察窗、门锁、把手，带门禁系统。 | 套 | 5 |
| 7 | 外饰喷涂 | 应符合病原微生物检测车生物安全标识WS589-2018的要求；可按照甲方要求进行施工。 | 套 | 1 |
| 8 | 工作台 | 检测车专业减震检测车理化台/冷轧钢板框架/设备固定装置/下面装有固定装置的设备柜，内部钢结构喷塑；耐酸碱、耐腐蚀、耐冲击。 | 套 | 1 |
| 9 | 传递窗 | 不锈钢传递窗，机械式互锁，配备紫外消毒灯。 | 套 | 3 |
| 10 | 更衣柜 | 环保材质更衣柜，可用于存放个人防护装备及医务人员个人物品等。 | 套 | 1 |
| 11 | 工作座椅 | 黑色皮革面料实验转椅，皮质柔软，可旋转升降。 | 套 | 4 |
| 12 | 其他辅助设施 | 储物柜、医用垃圾桶、设备带等。 | 套 | 1 |
| 13 | ★冷暖空调系统 | 冷暖空调，满足车内工作人员对环境调节要求。 1.R32 制冷剂； 2.制冷功率：≥820W； 3.制冷量：≥2600W； 4.制热功率：≥1040W； 5.制热量：≥3700W； 6.空气流通应符合定向气流原则；各舱不共用风道。 | 套 | 1 |
| 14 | ★负压系统 | 整车负压系统应满足加强型医学生物安全检测车建设标准要求。 1.符合标准 2.风量：≥1000m³/h 3.电源：220V/50Hz 4.功率：≥330W 5.噪音：≤65dB 6.具备C类高效过滤设备 7.过滤效率：≥99.97%（0.3um） 8.灭活功能：对各种病毒及细菌具有抑制、杀灭作用 9.核心工作间保持相邻区域最小负压差-10 Pa，并在以上区间内压差可调，且在方便人员观察到的地方设置压差表和控制面板 10.空气流通应符合定向气流原则；各舱均独立进风、排风，不共用风道。 | 套 | 1 |
| 15 | ★新风净化系统 | 整车新风过滤应满足加强型医学生物安全检测车建设标准要求。 1.符合标准 2.风量：≥450 m³/h 3.电源：220V/50Hz 4.额定功率：≥80W 5.噪音：≤40 dB 6.过滤级别：粗效过滤+高效过滤双重净化，过滤效率：≥99.97%（0.3μm） 7.高效过滤器：可有效过滤病毒飞沫、气溶胶、细菌、PM2.5等污染物。 8.空气流通应符合定向气流原则；各舱均独立进风净化，不共用风道。 9.主要功能房间设置独立控制的新风系统，换气次数≥12 次/小时。 | 套 | 1 |
| 16 | 配电箱及电气控制系统 | 仪表显示、漏电保护、过载保护、空气开关、双电源切换器。 | 套 | 1 |
| 17 | 不间断UPS电源 | 容量为≥10KVA，应能保障关键仪器设备在市电断电情况下不关机继续工作时间不少于30 分钟。 | 套 | 1 |
| 18 | 外接电缆 | 30米外接电缆，配备方便展开与撤收的电动缆盘装置。 | 只 | 1 |
| 19 | 电气机柜 | 钢质标准机柜，表面静电喷涂处理。 | 套 | 1 |
| 20 | 外接口板 | 电源输入、输出、信号接口；根据用电量需求选择合适电压及电流型号，防护等级：IP67，室外专用电源连接器。 | 套 | 1 |
| 21 | 接地装置 | 配备接地线、接地钎及大锤等；使电路工作稳定、保证设备和工作人员的安全。 | 套 | 1 |
| 22 | ★Gps定位 | 可查找车辆准确位置，以便急救车和急救人员以快速便捷到达现场。 | 套 | 1 |
| 23 | 倒车监视系统 | 配备倒车监视及导航系统，7寸显示屏，支持GPS定位、蓝牙、DVD、倒车后视、导航等功能。 | 套 | 1 |
| 24 | 检测车摄像头 | 1.满足用户对视野及清晰度的更高要 求;优秀的白平衡及曝光控制系统，保证摄像机在复杂的会议室环境中保持清晰、稳定的画面；2.最小照度：0.01Lux@（F1.2，AGC ON）,0 Lux with IR;0.028Lux@(F2.0AGC ON)；3.快门：1/3 至 1/100000 秒；4.调整角： 水平±15°；垂直 0-9° 旋转：±15°。 | 套 | 5 |
| 25 | 液晶显示器 | 23.8英寸;高清液晶屏，接口：HDMI，VGA | 台 | 1 |
| 26 | 硬盘录像机 | 1.支持 IPC 集中管理，包括 IPC 参数 配置、信息的导入/导出和升级等功能；2.支持 2 个 HDMI 和 2 个 VGA 同时输出，其中 HDMI1 支持 4K 高清分辨率输出；3.支持8 个SATA 接口，1 个eSATA 盘 库，可用于录像和备份；4.支持 RAID0、RAID1、RAID5、RAID6 和RAID10。 | 台 | 1 |
| 27 | 对讲门禁系统 | 配备专业门禁对讲系统，具备门互锁功能，实现入口授权进入、车内各室之间互相通话。 | 套 | 1 |
| 28 | ★移动检测车运行安全监控智慧管理系统 | 具备OSMS 智能化检测车安全监控管理功能，可以直观的观察运行状况。★具备软件著作权证书。 | 套 | 1 |
| 29 | LED内部照明灯 | 1.LED 洁净灯具，每个区域单独控制照度 ： 2.缓冲区不低于 200lx，试剂准备区样本制备区和核酸检测区不低于300lx。 | 套 | 1 |
| 30 | 应急照明灯 | 防水型户外应急照明灯。 | 个 | 3 |
| 31 | 洗手装置 | 自动感应免洗消毒机。 | 套 | 3 |
| 32 | 洗眼器 | 检测车用瓶式洗眼器。 | 套 | 3 |
| 33 | 紫外线消毒灯 | 每个独立空间应配备紫外消毒灯（符合院内感染要求） 含延时装置，开启：1分钟内延时；关闭：30分钟后自动关闭。 | 个 | 5 |
| 34 | 温湿度计 | 检测车内配备温湿度计。 | 套 | 3 |
| 35 | 烟雾报警器 | 消防火灾烟雾感应报警器，独立式探测器。 | 套 | 3 |
| 36 | 灭火器 | 2Kg车载干粉灭火器，带安装挂架。 | 套 | 2 |
| 37 | 笔记本电脑 | 不低于十代酷睿14英寸，处理器：英特尔I5-1035G1；内存：不低于8G；硬盘：不低于1T+256G；显存：2G独显；系统：win10，支持win7系统。 | 台 | 1 |
| 38 | 5G无线网络 | 支持5 个千兆以太网，支持WAN/LAN，可划分VLAN，实现局域网组网。 | 套 | 1 |
| 39 | 医用冷藏冰箱 | 样本制备室医用冷藏冰箱，具备 2-8℃储藏功能，容积＞60L。 | 台 | 1 |
| 41 | 医用低温冰箱 | 试剂准备室医用低温冰箱，具备-10℃~-25℃储藏功能，容积＞90L。 | 台 | 1 |
| 42 | 超净工作台 | 1.额定功率：≥700 W； 2.气流流速：0.30～0.45m/s； 3.紫外灯功率：≥18W； 4.工作台到地面高度：≥750mm； 5.噪音≤65dB(A)； 6.产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min； 7.照明：≥350lx。 | 台 | 1 |
| 43 | 生物安全柜 | 1.分类：A2 型； 2. 30%外排，70%内循环 3.噪音等级：≤65dB（A）； 4.外部尺寸：≥（L×D×H）1100*760*1750mm 5.照明：≥1000lx； 6.过滤效率:对 0.3μm（0.12）颗粒过滤效率≥99.995%（99.9995%）； 7.产品安全性：菌落数≤5CFU/次 8.交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次。 | 台 | 1 |
| 44 | 全自动核酸提取仪 | 1、处理体积：20uL-1000uL（样本体积： ≤500ul）； 2、样品通量：1～96 3、配套试剂磁珠回收效率：≥95% 4、防滴漏功能：具有防滴漏板设置，防止磁棒套上的溶液滴漏至下方的深孔板里。 | 1 | 台 |
| 45 | 荧光定量 PCR 仪 | 核酸检测,通道数：96 位，四通道同步检测五种常规的激发、检测通道，可兼容大多数荧光染料、探针类型，实现绝对定量、相对定量、基因分型等检测;FRET(荧光能量共振转移)通道的引入现用户低荧光本底值、高灵敏度检测的需求。 | 台 | 2 |
| 46 | 微孔板离心机 | 适用于带裙边及不带裙边的各种标准PCR微孔板； 点动和定时两种操作模式，让实验更加便捷高效； 瞬间加速至 2800rpm，电子刹车，6s 即可停止； 快速离下挂壁液； ²PCR 实验使用，显著提高扩增效果； 全盖 95°打开，方便实验操作。 容量 8*0.2ml PCR 排管、2³96 孔 PCR 板、0.2ml PCR 管 输入电源 DC 24V, 2A 时间范围 1s~99s（可点动离心） 最大离心力 600xg 最大半径 63mm 功率 48W 升速时间≤ 15s。 | 台 | 1 |
| 47 | 掌上复合转子离心机 | 试剂离心, 转速 4000rpm,6000rpm&7000rpm 三种转速, 样品处 理量 6³1.5ml/2.0ml 离心管； 6³0.5ml 离心管； 2³8³ 0.2mlPCR 排管 (16³0.2ml)离心管。 | 台 | 1 |
| 48 | 压力蒸汽灭菌器 | 1、容积：≥15L 2、材质：不锈钢 3、工作压力：≥0.142MPa 4、时间设定：1-99 5、温度：温度+5-126。 | 台 | 1 |
| 49 | 单通道移液器 | 0.5-10ul/10-100ul/100-1000ul，伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性密度调节功能，适用于不同密度的液体。 | 支 | 3 |
| 50 | 涡旋振荡器 | 1、自动或点振混合方式：三点开关可选择自动或点振混合方式，可调速度控制，能从低速振动到高速旋涡混合； 2、操作平台稳定性好； 3、转速范围：600-3200rpm； 4、整体金属铸造，橡胶底脚； 5、配置：主机 1 台、杯式垫片、3 英寸平板垫片。 | 台 | 1 |

备注：1、标有“★”的参数为关键性技术参数，必须无条件满足，如有一项不能满足，视为未实质性响应采购需求；

2、未标“★”的参数为非关键性技术参数，如有 三项 或 三项 以上不满足（不少于三项），也视为未实质性响应采购需求。

3、需求中未明确尺寸偏离范围的，允许偏离±2%。

4、报价包含包装、运输、安装、验收检测等所有费用，不再另行支付其他费用。

技术参数制定的依据：

T/CECS662G—2020   《医学生物安全二级车建筑技术标准》

GB19489—2008     《车生物安全通用要求》

GB50346—2011     《生物安全车建筑技术规范》

GB27421-2015      《移动式车 生物安全要求》

GB7258-2017       《机动车运行安全技术条件国家标准》

GB1589-2016       《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》

WS 589—2018      《病原微生物车生物安全标识标准》

WS233—2017       《病原微生物车生物安全通用准则》

同时保证满足要求的潜在供应商不少于三家。