安徽省儿童医院灭菌器和全自动清洗消毒器采购项目更正公告更正事项3附件
第三章-采购需求-4.2技术要求明细
更正前内容：
※配置清单：
	设备名称
	备注
	数量

	高压水枪
	
	5

	高压气枪
	
	3

	洗眼器
	
	1

	一体化腔镜工作站
	含超声、尺寸大小适配达芬 奇
	1

	超声清洗机
	眼科专用
	1

	高温干燥柜
	层架适合达芬奇
	1

	低温干燥柜
	
	1

	减压沸腾清洗机
	尺寸与实际面积相匹配
	1

	传递窗(升降式)
	
	1

	手工清洗槽
	
	2

	U型架
	头端可以固定
	50

	成篮筐(根据清洗机大小定尺寸
	34×25左右
	50

	包布回收车
	
	1

	器械转运车
	嵌入式
	4

	污染物品回收车
	密闭式
	1

	器械柜
	
	2

	密纹筐(带盖)
	24×12×6
	10

	水处理系统
	
	1

	清洗蒸汽喷枪
	
	1

	多功能清洗消毒中心
	含超声、煮沸、蒸汽喷枪
	1


望江路消毒供应中心设备配置清单（检查包装区）

	设备名称
	备注
	数量

	低温等离子灭菌器
	满足达芬奇、软式内径等不同程序灭 凿
	1

	有毒气体报警器
	
	1

	全自动切割封口一体机
	配满足工作的摆放桌
	2

	高压气枪
	
	4

	器械转运车
	嵌入式
	6

	器械柜
	
	3

	绝缘检测仪
	
	1

	光源放大镜
	
	4

	传递窗(升降式)
	适配达芬奇内窥镜尺寸
	1

	无纺布架
	
	1

	智能打包台
	智能化打包台
	2


望江路消毒供应中心设备配置清单(各区域均需)

	设备名称
	备注
	数量

	
追溯系统
	包括能量柱、软、硬件(电脑20台、扫描枪23把)
	
1

	等离子空气消毒机
	根据面积配置数量
	8

	由于望江路院区消毒供应中心面积小，需要根据实际面积匹配大小合适


望江路消毒供应中心设备配置清单(无菌物品存放区)

	设备名称
	备注
	数量

	生物监测仪
	高、低温各1个，10分钟出结果
	2

	传递窗(升降式)
	
	1



更正后内容：
	设备名称
	备注
	数量

	高压水枪
	/
	5

	高压气枪
	/
	3

	洗眼器
	/
	1

	一体化腔镜工作站
	含超声、尺寸大小适配达芬奇
	1

	超声清洗机
	内槽尺寸≥1000mm,眼科专用
	1

	高温干燥柜
	容积≥300L层架适合达芬奇\带打印功能、开放端口联接追溯系统。
	1

	低温干燥柜
	容积≥100L双舱、双泵独立运行、开放端口联接追溯系统。 
	1

	减压沸腾清洗机
	容积≥200L，负压气泡沸腾+脉动真空清洗,≥2种干燥方式，带预热水箱，开放端口联接追溯系统。
	1

	传递窗(升降式)
	/
	1

	手工清洗槽
	304不锈钢、内尺寸≥550*420*260mm
	2

	U型架
	头端可以固定
	50

	成篮筐(根据清洗机大小定尺寸）
	约48×25cm
	50

	包布回收车
	/
	1

	器械转运车
	嵌入式
	4

	污染物品回收车
	密闭式
	1

	器械柜
	/
	2

	密纹筐(带盖)
	约24×12×6cm
	10

	水处理系统
	产水水质满足《WS310.1-2016医院消毒供应中心管理 第1部分：管理规范》第10条10.1中清洗用纯化水应符合电导率≤15us/cm(25℃) 以及10.2中灭菌蒸汽供给水电导率≤5us/cm(25℃)的规定。产水量2500L/H+1000L/H；开放端口连接追溯系统可直接监测、记录设备在线运行状态、电导率、压力等参数。
	1

	蒸汽质量检测系统
	灭菌全过程数据自动记录存储，可生成标准化全程负载监测报告，同时支持纸质打印、电子文件双存档，数据全程可追溯、可自动识别不可冷凝气体超标情况，具备标准限值比对判定功能，能够实时检测蒸汽：干度值、过热度、非凝结气体含量。
	1

	多功能清洗消毒中心
	含超声、煮沸、蒸汽喷枪、一体化设计
	1


[bookmark: _GoBack]望江路消毒供应中心设备配置清单（检查包装区）

	设备名称
	备注
	数量

	低温等离子灭菌器
	总容积：≥160L，满足达芬奇、软式内径等不同程序灭菌程序，具有达芬奇厂家授权实验室出具的灭菌兼容性论证报告或达芬奇厂家说明书推荐的灭菌方式。开放端口联接追溯系统。
	1

	有毒气体报警器
	主机显示内容：每个通道的实时检测值，能够联动自动低低温间环境有害气体浓度。
	1

	全自动切割封口一体机
	全自动切割封口一体机、带自动打印功能，配满足工作的摆放桌
	2

	高压气枪
	/
	4

	器械转运车
	嵌入式
	6

	器械柜
	/
	3

	绝缘检测仪
	/
	1

	光源放大镜
	/
	4

	传递窗(升降式)
	适配达芬奇内窥镜尺寸
	1

	无纺布架
	/
	1

	智能打包台
	能够自动判断器械包内器械数量并带有报警提示、自动判断是否放置包内卡、开放端口连接追溯系统、实时记录整个打包过程。
	2


望江路消毒供应中心设备配置清单(各区域均需)

	设备名称
	备注
	数量

	
追溯系统
	包括能量柱、软、硬件(电脑20台、扫描枪23把)与三院区消毒灭菌设备对接，数据能够实时同步。
	
1

	等离子空气消毒机
	根据面积配置数量
	8

	由于望江路院区消毒供应中心面积小，需要根据实际面积匹配大小合适


望江路消毒供应中心设备配置清单(无菌物品存放区)

	设备名称
	备注
	数量

	生物监测仪
	≤10分钟出结果，内置自动打印培养结果，开放端口联接追溯系统
	2

	传递窗(升降式)
	/
	1



