# 采购需求

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

## 3.技术参数中如某项参数以具体数值展现，则该数值为本项目所需的最低要求，相同或者优于该项参数均视为满足。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订后，采购人向中标人按合同金额60%支付预付款（中标人须提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的不低于预付款金额的保函或其他担保措施，预付款在合同、担保措施生效后支付）。 项目验收合格后，采购人一次性付清尾款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后60个日历日内完成供货安装及调试 |
| 4 | 免费质保期 | 自验收合格之日起3年。 |

## 二、货物需求

（一）货物指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 符号说明 |
| --- | --- | --- |
| 重要指标项 | ★ | 评分项，详见评分标准 |
| 一般指标项 | ■ | 评分项，详见评分标准 |
| 无标识项 |  | 无标识项的技术参数及要求3条及以上未响应或负偏离，将导致投标无效。 |

（二）技术参数及要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量（单位） | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲ 消费 者心理与行为研究脑电设备（进口设备） | - 1.放大器系统技术参数： ★1.1 单体≥ 70 导联放大器，包含≥ 64 个脑电数据通道；≥ 6 个双极通道，设备可同步采集 EEG、ERP、ECOG、皮电、呼吸、心电、加速度、温度等生理数据； ★1.2 64 通道同时采集时最大采样速率不低于 45000Hz/通道（非存储速率）； 1.3 A/D 转换:≥24 位； 1.4 共模抑制比≥100 dB； 1.5 EEG 信号输入范围≥±300 mV ； 1.6 放大器噪声≤2 μVpp； 1.7 频带宽度≥DC-6000Hz，同时支持 AC/DC 采集模式；； ■1.8 支持在非屏蔽室环境下准确记录脑电信号； 1.9 系统模块化设计，后期可直接拓展为 160 通道，不要另外购置放大器与头盒； ■1.10 电源为可充电电池供电，避免市电干扰；电源为可更换设计，方便用户自行更换； ■1.11 为方便携带，放大器与电源重量不能超过 2kg； ★1.12 放大器可以与实验室近红外脑成像设备进行同步采集并提供全套采集方案；支持拓展与 TMS 设备同步采集； 2.电极帽系统 2.1 配备≥2顶原装64导电极帽，电极系统材质 为Ag/AgCl 电极，导电介质为膏状； 2.2 电极采用模块化设计，单根电极可拆卸设计，替换更为方便； ■2.3 可以通过观察电极帽上的电极灯光颜色即可实时监控到到电极与头皮的接触情况； 2.4 导电介质为膏状不易挥发也不需要实验中途添加，阻抗≤ 5KOhms 且可稳定维持≧1.5时； 2.5 电极系统直接支持与 TMS、fNIRS 设备同步采集,无需更换电极系统； 2.6 设备可支持常规电极系统、主动电极系统、盐水电极系统及干电极系统； 3.刺激与采集软件 3.1 刺激软件可自由编程，可实现声音、文字、文本、图片等不同类型的实验程序； 3.2 具有独立的数据采集软件，保证数据采集时可以同时分析其它数据； 3.3 采集软件可直接在数据上显示事件相关标记，可自动进行阻抗测试，采用鲜明的颜色区分阻抗的好与坏； 3.4 可配套开源采集软件，提供 RDA 开发包，支持matlab、 python、c 环境下的开发工具； 3.5 采集软件自带在线分析功能，可实时观测实验数据，提供选配视频同步采集模块； 3.6 可自由设置采集软件的相关参数，如滤波、基线校准等功能； 3.7 刺激软件报告计时精度可达毫秒级精度； 3.8 刺激软件可选配脑电、眼动仪的专用扩展插件； 4.分析软件 4.1 采用独立的分析软件，保证采集数据不受影响，软件采用加密狗形式进行认证，可直接兼容可读取和处理多种格式的脑电数据，如十进制文本、ASCII 类型等超过 25 种数据格式； 4.2 具备眼动伪迹函数校正、基线自动校正、ICA/PCA、FFT、小波变换、叠加平均、参考电极更换、滤波、二维脑电地形图制作等功能； ■4.3 软件提供 2D 脑地形图、3D 脑地形图，支持修正核磁干扰、修正 TMS 干扰、修正心电干扰等功能； 4.4 模块化结构的脑事件相关电位分析软件，可提供时域、频域、时频域的各种数据分析模式； ★4.5 分析软件直接集成 Loreta 源定位算法，并可实时与Matlab 相互转换； ★4.6 采用“树状目录 ”记录方式，可自动记录数据处理的每个操作，并可基于这些操作 生产操作模版，能自动此模版进行数据批处理，树状结构软件界面提供产品截图； 4.7 兼容世界多种厂家 EEG/ERP 数据分析，便于学术交流。 | 2套 | 工业 |  |

## 三、安装调试、质保及售后服务要求

## 安装调试：中标供应商须提供全新的设备，所有设备均须由中标供应商送货到指定地点并安装调试，采购人不再支付任何费用。

## 售后服务：电话、Email、QQ 故障报修服务设专职服务人员，由资深技术工程师人员为用户提供技术援助电话，用于用户报告故障。学校可以通过电话、Email、QQ 或传真等方式进行故障报告。如电话支持无法解决，要求中标供应商将在接到通知后 2 小时内做出响应，并采取行动排除故障。

- 四、报价要求

## 本项目报总价，报价为完成本项目所需产品成本、辅材费、运输费、人工费、装卸费、安装调试费、培训费、包装物清除费及各种应纳的税费等完成本项目所需的全部费用，采购人后期不追加费用。

- 五、其他要求

## 1.本项目采购清单中所有货物应包含安装以及安装所需全部辅材及配件，对于文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入磋商报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在磋商报价中。

## 2.货物必须是全新的、未使用过的，符合国家有关标准要求的货物，并能够按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等，有质量问题，无条件退换货。

## 3.中标供应商需针对采购人具体需求展开线上及线下培训。

## 培训类型为：管理部门、教师以及学生三类培训。培训内容包括但不限于平台涉及到的各项功能。在通过验收后，开展对用户的培训工作，培训教师和培训教材须由中标供应商负责。

- 4.若供应商提供的产品为进口产品，则必须取得制造商或国内总代理出具的针对本项目的产品销售许可授权，投标文件中提供授权书扫描件，否则投标无效。