# 采购需求

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

## 3.技术参数中如某项参数以具体数值展现，则该数值为本项目所需的最低要求，相同或者优于该项参数均视为满足。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 安装、调试完毕后，确定所有设备使用无质量问题，验收合格后支付全部费用。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽职业技术大学至正楼，采购人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后90个自然日内完成供货安装及调试 |
| 4 | 免费质保期 | 不低于1年，从货物供货、安装、调试正常且经采购人综合运行验收合格后开始计算。 |

## 二、货物需求

（一）货物指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 符号说明 |
| --- | --- | --- |
| 关键性指标项 | ★ | 不满足该指标项将导致投标被拒绝 |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，每满足一项得2分 |
| 无标识项 |  | 供应商须在投标文件“技术响应表”中进行响应，如有3条及以上无标识项存在不响应或者负偏离的，投标无效。 |

（二）技术参数及要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲高精度强力试验机（进口产品） | 功能用途：可测试布料断裂强度,断裂伸长,缝线强度，缝线滑移,撕破强力，剥离强度,弹性回复，弹珠顶破，拉链强度等。 符合标准：GB/T32599；2791；2792; 35460；3916；3917；3923；8939；13772；13773；14344；19976；21294；24218；24541。ASTM434；2256；2261；5034；5035；5587。ISO2062；13934-1；13934-2；13935-1；13935-2；13937-2；13937-3；13937-4。JIS L1093，1095，1096，1089。DIN53857 Part 1, 53858, 53859, 53356, 53354等。 - 技术参数： - A、主机架尺寸（高×宽）：（1610±20）×（760±20）mm - ■1、双立柱台式机架，最大载荷≥5kN，采用精密预紧滚珠丝杆加贯穿横梁式导向杆的高刚性机架结构，实心横梁，导向杆直径≥25mm，机架立柱应具有T型槽便于安装附件；立柱具有固定的测量标尺（提供产品实物图片佐证），以便于设置横梁位置和加载链；具备有两个二级位置限制保障设备运行安全； - ■2、横梁速度：不小于0.05-1500mm/min区间，速度精度≤设定速度的±0.2%； - 3、位置测量精度：示值的±0.15%以内； - 4、位置控制分辨率≤20nm； - 5、配高性能无刷交流伺服电机，可保证进行长时间的循环、松弛或蠕变的试验； - ■6、具备碰撞保护功能，横梁移动速度≤600mm/min时发生碰撞，系统将自动停止横梁移动并立即反向制动，防止对设备和试样的损坏； - ■7、系统电子器件的内部采样速率≥40kHz。控制软件能够以≥1000 Hz的速度获取力值、位移和应变通道的数据。采集速率不受变通道数量的影响，在任何测试期间内，可以维持最高数据速率。 - B、智能气动开关装置： - ■1、机器接口为以太网卡连接,系统集成式气动开关装置，配备双踏板脚踏开关，气动夹具控制套件采用分段式气压夹持，系统自动使用低气压预夹持减少夹伤操作人员的危险（提供低气压预夹持设定功能截图佐证），试验时自动切换高气压控制测试。 - ■2、过度拉伸保护功能：测试开始前，在试样达到过度拉伸设定值时，夹具自动打开避免试样由于过载造成损坏（提供过度拉伸保护功能截图佐证）。 - C、操作软件： - ■1、软件支持win10系统，可选中文简体、英文等多种操作语言，软件的方法符合GB，ASTM，ISO，JIS等不同测试标准，可自定义编辑（提供自定义编辑功能截图佐证）：拉伸，弯曲，剥离，穿刺，顶破，预循环等试验方法。 - ■2、软件具备传感器标定提醒和定期零漂检查功能，实时检查指定时间间隔内可接受的零点漂移误差范围，如果零点漂移检查失败，系统会自动提醒平衡以保证测试精确性（提供标定提醒和定期零漂检查功能截图佐证）。 - 3、软件允许用户设定一个带提示的试验过程，用户可以根据试验过程中每个步骤自定义各种搭配文本，图片的操作提示，以保证所有操作者正确的测试。 - ■4、允许用户定义任意数量的测量通道用于实时显示实物传感器或用户表达式计算的数值。可以自定义下拉式菜单选项输入，实现选项关联测试参数，大大降低重复输入工作，提高效率。 - ■5、并可实现不同测试方法设置时，预先数字输入试验用气压值，测试时系统自动调用方法测试，气动夹具将自动调节夹持气压，无需手动调节，便于便捷并保持测试一致性。 - 6、软件测试界面即可实时显示原始数据，而不需要用户使用其他不同的软件来看原始数据表。 - 7、软件包括中、英文和图形显示的完整上下文相关在线帮助。帮助系统会展示你点击帮助时当前操作界面涉及的所有功能解释或算法解析，帮助操作人员快速答疑。 - 8、软件输出的结果，统计或者是原始数据都可以生成CSV文件或者以ASCII码，UTF-16 ，UTF-8格式指定的文本文件以兼容各类实验室数据管理系统。 - 9、该软件具备三级用户访问权限管理，并可以分别设置不同操作人员登入权限的有效期以便于实验室管理。长时间试验期间可以锁定软件界面，避免人员离开期间被他人误操作。 - D、配置： - 1、5KN主机架：1副 - ■2、载荷5kN气动双面平推夹具，带防夹手以及对中装置，夹具上需具有手拨开关（提供夹具照片佐证）； - 3、载荷5kN传感器一副，系统载荷精度：从满程至1/200量程，精度不低于读数的±0.5％；1/200-1/500量程，精度不低于±1%。传感器具备自动识别，并自动校准，并自动设置过载保护功能。过载性能：150%过载无零点偏移，300%额定载荷无机械损坏； - 4、载荷500N传感器一副，系统载荷精度：从满程至1/200量程，精度不低于读数的±0.5％；1/200-1/500量程，精度不低于±1%。传感器具备自动识别，并自动校准，并自动设置过载保护功能。过载性能：150%过载无零点偏移，300%额定载荷无机械损坏； - 5、原厂测试软件：1套； - 6、橡胶面夹面（条样法）：1套，75mm×25mm，最大样品厚度≥26mm； - 7、橡胶面夹面（抓样法）：1套，25mm×25mm，最大样品厚度≥26mm； - 8、气动踏脚踩开关：1个； - 9、软件配套硬件：1套（处理器≥10核16线程、基础频率≥3.0GHz；内存≥16G；硬盘容量≥1T；液晶显示器尺寸≥23.8寸）； 10、静音空压机1台（带油水分离装置，压力≥0.7MPa,排气量≥60L/min,气罐容量≥25L）。 | 1套 | 工业 |  |
| 2 | 日晒气候色牢度试验机（进口产品） | 功能用途：模拟户外直射阳光、窗玻璃投射阳光或室内照明情况下,材料因光照、高温、高湿而造成的色变、粉化、开裂、雾化、黄变等老化现象。可以测试日晒色牢度以及纺织品的耐候性。是评判纺织品材料性能基本指标的一种老化工具。 技术参数： 1、符合标准：ISO 105 B02、GB 8427、GB 8430、PV 1303等； ★2、光源：氙灯，灯管使用寿命≥3000h。如在使用寿命达到前非人为原因造成损坏或失效，则免费更换一支全新灯管（供应商需提供灯管质保承诺函）； ★3、低能耗高效式光源：标准氙灯在100%功率输出条件下低于1880瓦； ■4、可最多配备三个独立的监控点：420nm辐照度监控探头，340nm辐照度监控探头，300～400nm辐照度监控探头，各监控探头具备独立的硬件实体，不是系统模拟转换； ■5、辐照度控制系统应能随时监控光能变化并予以补偿，使试验在事先设定的光能（标准规定光能）下进行； ★6、辐照度输出范围：0.45～1.7瓦/平方米(420nm)（提供第三方检测报告（具有CMA标识）、官网资料截图、产品彩页任意一种佐证）； ★7、辐照度回路校准仪可以定期对辐照度和温度控制系统进行计量校准，保证系统的准确度和重现性； ■8、设备需配备辐照度校准系统，校准系统可简单快速校正机器的辐照强度，一键校准避免人为输入造成误差（提供校准系统图片佐证）； 9、能随时监控样品表面温度变化并予以补偿，保证被晒样品表面温度一致，黑标温度范围：40℃－105℃/光照循环。 10、随时监控湿度变化并予以补偿，保证实验的准确性及重现性；湿度控制范围：20％－95％； 11、随时监控测试箱体的温度变化并予以补偿，保证测试箱体的环境温度的稳定； 12、处理器控制，可设定、控制、显示测试数据如：空气温度、黑标温度、黑板温度、相对湿度、辐射度等数据，可预先设定和自动操作标准测试方法，也可使用操作者设置的程序； ■13、实验数据可以通过数据线在线输出到外用电脑上，通过编辑软件供使用者分析留档。双液晶显示屏操作界面可以对测试程序进行编辑存储，控制面板可以连续显示试验的情况和进度。支持中文、英文等14种不同语言； ■14、可以兼容配备目前10种广泛使用的滤光片，满足不同标准的需求。包括但不限于：日光模拟滤光片、窗玻璃滤光片、紫外延展滤光片等（提供滤光片实物图片佐证）； 15、监测所有系统的状态和运行情况，进行自我诊断式的错误检查,具备断电自动重启功能，具备提醒日常维护信息或必要时执行安全关闭程序。 配置清单： 1、日晒色牢度仪主机：1台； 2、氙灯灯管：2支（1支装在设备内部，1支备用）； 3、旋转样品架（可放置尺寸≥45mm×130mm样品31组）：1套； 4、420nm监控点探测器：1个； - ISO 105 B02滤光内外套筒：1个； - 6、黑标温度传感器：1个； 7、辐照度智能校准感应器420：1个； 8、1/3、2/3 ISO样品短金属压板：1套； 9、可清洗空气过滤网(2片/组)：1组。 | 1台 | 工业 |  |

## 三、安装调试、质保及售后服务要求

## 1. 供应商需负责设备的安装、调试及操作培训，确保设备正常运行；

## 2. 质保期内提供免费维修服务，包括零部件更换；

## 3. 提供7×24小时技术支持热线，故障响应时间不超过4小时，如需现场维修，维修人员应在24小时内到达现场；

## 4. 免费提供至少1次的操作培训服务，确保教师能够熟练使用设备。

- 四、报价要求

## 本项目报总价，报价为完成本项目所需产品成本、辅材费、运输费、人工费、装卸费、安装调试费、培训费、包装物清除费及各种应纳的税费等完成本项目所需的全部费用，采购人后期不追加费用。