更正后参数：

| 1 | ▲类器官串联培养芯片系统 | 一、设备主要功能 类器官串联培养芯片系统技术平台是一种微流控微生理系统平台，能够维持和实现串联培养微缩的等效器官，模拟其各自的全尺寸对应器官的生物学功能。‌ 二、主要技术指标 ★1.触摸显示器≥7英寸，控制面板可以在整个过程中对每个多器官芯片分别进行培养参数调节，无需外接电脑；可以自主设置每个器官芯片的培养条件，包括温度，压力，真空百分比，时间等参数，来实现类器官培养所需的最佳条件（投标文件中须提供设备软件截图佐证）； 2.控制单元包含用户界面触摸板，且设有控制外部压缩空气的按钮和连接外部真空的按钮，可在内部形成真空环境； ●3.多器官芯片的泵腔内的柔性膜通过连接的管道，受到压力或真空的作用，可在微流道之中产生脉动流体；芯片上的微泵在每个微流道中产生生理脉动液体循环流动；培养室可以灵活地装载任何类型的器官模型，包括基于transwell的生物屏障模型的插入培养小室；芯片的底部是光学透明的玻璃，可以实现实时成像； ●4.连接拓展口≥3，可用于连接其他设备配件，如类器官体外控温模块和类器官电阻测量模块；控温模块可支持≥4个芯片的在培养箱外的独立温度控制 (RT-42°C)；且底部可单独拆卸以进行显微镜检查； ★5.不小于24个预校准的压力连接头，可为芯片提供最佳的容积流量（投标文件中需提供实物照片佐证）；可同时操控不少于8个三联类器官芯片，4个二联类器官芯片或四联类器官芯片，芯片可以同时培养≥2种不同类型的器官模型，如脑-肠-肝、肝-肾-皮肤等串联培养； 6.真空设定范围：-800 ~ -200 mbar；压力设定范围：200 ~ 800 mbar；压缩气体（外接）：干燥气体，不低于1级安全等级； 7.‘External' 模式： 1 - 6 bar /容积流量为<10 L/min； 真空度（外接）：最大为 -100 kPa；容积流量至少为10 L/min； 8..声功率级：<70 dB(A)；泵的频率调节范围：0-0.5 HZ，调节量为+/- 0.05 Hz； 9.多器官芯片的温度设定范围：35-42°C，精度不低于0.1°C；锁屏时间设定范围：0 ~ 300秒； 10.不需要除了芯片之外的耗材，也不需要频繁和繁琐的维护，半年进行一次维护校准即可；可培养生物学屏障的器官，如肠、肺或皮肤等； 11.可培养基质胶培养的三维球状生长的培养物，比如：肝、心脏、脑等。二联类器官芯片可以在一个芯片上同时串联培养2个相同或者不同的器官模型；三联类器官芯片可以在一个芯片上同时串联培养3个不同的器官模型；四联类器官芯片可以在一个芯片上同时串联培养4个不同器官模型； ★12.可定制化升级生殖类器官芯片，可以实现生殖或者生殖与其他类器官共培养模型；（投标文件中需提供实物照片佐证）； ●13.同时串联培养4个不同的器官模型； 兼容不同类型的细胞培养，如原代细胞、多能性干细胞、活体组织等；可进行≥7＊24h连续工作；可以施加生理学环境的生物力； 可用于多器官疾病模型构建等； ★14.血管化芯片能够在一个芯片上先培养血管化微流道通路，再串联培养2个相同或不同的器官模型，每份芯片有≥2组重复（投标文件中需提供实物照片佐证）； ★15.支持PK/PD模型，用于体外定量和体内推算，ADME的记录（吸收、分布、代谢和排泄、长时间连续工作）（如果所投产品为进口产品，投标文件中需提供已发表的文献截图及生产厂商原版材料扫描件佐证，文献截图须有中文标注作对照；如果所投产品为国产设备，投标文件中需提供已发表的文献截图）； ★16.类器官培养箱1套（需满足以下所有参数）加热方式：气套式；内部尺寸：≥165L；配备双重IR二氧化碳传感器，灭菌时无需移除任何内部组件或重新校准（投标文件中需提供官网查询截图（附官网链接）或带有双重IR标识的仪器实物图片佐证)；材料腔体内壁：强化铜合金不锈钢（投标文件中需提供官网查询截图（附官网链接）或带有铜合金标识的仪器实物图片佐证）；灭菌温度：180℃干热灭菌，灭菌时间：≤11小时；箱体内配备UV灭菌灯，通过触摸屏控制开关，确保培养箱内的空气持续无菌（投标文件中需提供官网查询截图（附官网链接）或带有UV标识的仪器实物图片佐证）；培养装置配备电子锁，通过触摸屏控制，设置用户密码权限，进一步提升类器官培养安全性（投标文件中需提供培养箱操作界面截图佐证）。 三、产品配置 1 类器官串联培养系统主机 1台 2 温控模块 1个 3 二联类器官芯片5个 4 三联类器官芯片5个 5 四联类器官芯片5个 6 血管化芯片 3个 7 数据库 1套 8 类器官培养箱 1台 9 固定架 1个 10 工具包 1包 11 空气压缩机 1台 ●四、售后服务 整机提供原厂质保一年（自验收合格之日起），为保证设备来源的合规性，如果所投产品为进口产品，投标文件中需提供生产厂家或区域代理商针对此项目的授权书（国产设备无须提供）及售后服务承诺函扫描件。 | 1套 | 工业 | 允许进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |