[bookmark: _Toc35393813]安徽省生态环境监测中心应急监测和实验室监测能力提升项目更正公告
[bookmark: _Toc35393645][bookmark: _Toc28359027][bookmark: _Toc28359104][bookmark: _Toc35393814]一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：ZFCG-202616100050　　
原公告的采购项目名称：安徽省生态环境监测中心应急监测和实验室监测能力提升项目　
首次公告日期：2026年7月2日　　
[bookmark: _Toc28359105][bookmark: _Toc28359028][bookmark: _Toc35393646][bookmark: _Toc35393815]二、更正信息
更正事项：□采购公告 ☑采购文件 □采购结果     
更正内容：
	更正项
	更正前内容
	更正后内容

	第三章采购需求-第3包货物需求清单-手持式叶绿素/藻密度快速测定仪
	原招标文件中手持式叶绿素/藻密度快速测定仪技术参数及要求
	★1. 仪器基于多波长荧光法，配备至少4个波段的激发光源并可同时激发；通过计算各群落结构所贡献的荧光效应，反演出各群落结构藻类的叶绿素a含量。（提供加盖公章的设备实物图及证明其具备至少4个波段的证明材料）
★2. 测量参数应包括但不限于蓝藻叶绿素a的浓度和总叶绿素a浓度，并可基于测量结果自动估算蓝藻藻密度及总藻密度。同时，应至少具备浊度补偿功能（提供相关计量单位出具的报告作为证明）
●3. 仪器测量范围：以叶绿素a（纯藻标定）计，应包含0～400 μg/L区间；以藻密度（纯藻标定）计，应包含0～4×108个/L区间。（提供相关计量单位出具的报告作为证明）
4. 仪器分辨率应≤0.1 μg/L（以叶绿素a计）。（以操作软件实际显示为准）
5. 仪器检出限应≤0.1 μg/L（以叶绿素a计）。
[bookmark: _GoBack]6. 仪器线性应≥0.95，纯藻样或水样连续稀释，应至少包含5个点（零点除外）；精密度应在±5%范围内。
7. 仪器应具备快速测定藻密度功能：开机即测量（开机后预热时间应≤1分钟），无需进行样品标定、样品前处理等操作步骤，单次测量时间应≤20秒。
8. 仪器主机（实际测量时，仪器入水部分）重量不超过7千克，整机外壳应为耐腐蚀材质，具备防水防摔性能。
9. 仪器电池连续工作时间应≥6小时，电池可更换或一体化不可拆卸均可，若为可更换电池，则应配置不少于2组电池。
10. 仪器应包含RS485或RS232通讯协议、USB 接口或配置无线通讯协议；可存储数据文件≥1万条，且可导出为xlsx、csv等常见格式文件。
11. 仪器基本配置：包括但不限于主机1台、手持式操作终端1台以及电源适配器、电缆连接线和便携仪器箱等必要硬件和配件。




更正日期：　2026年7月7日　　
[bookmark: _Toc35393816][bookmark: _Toc35393647]三、其他补充事宜
更正公告的内容作为招标文件的组成部分，其余内容不变。
[bookmark: _Toc28359106][bookmark: _Toc28359029][bookmark: _Toc35393648][bookmark: _Toc35393817]四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc28359107][bookmark: _Toc28359030][bookmark: _Toc35393818][bookmark: _Toc35393649]1.采购人信息
名  称：安徽省生态环境监测中心（安徽省重污染天气预报预警中心、安徽省机动车排气污染监控中心）
地  址：合肥市怀宁路1766号
联系方式：0551-62826678　　　　
[bookmark: _Toc35393819][bookmark: _Toc28359108][bookmark: _Toc28359031][bookmark: _Toc35393650]2.采购代理机构信息
名    称：安徽中技工程咨询有限公司　
地    址：合肥市合作化南路27号　
[bookmark: _Toc28359032][bookmark: _Toc28359109]联系方式：陈振 0551-65149581-833 、13956006676 
[bookmark: _Toc35393820][bookmark: _Toc35393651]3.项目联系方式
项目联系人：陈振　　　　　
电　　 话：13956006676　　

