- 采购需求

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

一、采购需求前附表（采购需求前附表中规定的内容不允许负偏离）

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订生效后5个工作日内，采购人向成交供应商提交合同价40%的预付款，设备验收合格后，提供合同、验收报告、发票原件（须开具增值税专用发票）等材料，经财务部门审核通过后，支付剩余合同款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽省农业科学院水稻研究所或采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 国产设备合同签订后45日内供货安装调试验收完毕，进口设备合同签订后120日内供货安装调试验收完毕，采购需求另有规定的，以采购需求为准。 |
| 4 | 质保期 | 验收合格后1年，所有设备终身维护，货物需求表另有规定的，以货物需求表为准。 |
| 5 | 其他 | 仪器设备安装调试所需要的人工、材料、工具等均由中标人负责提供，所需费用包含在投标总报价内；仪器设备故障报修在2小时内响应，2个工作日内解决问题；产品常年提供技术支持，所需零部件及配件常年供应；软件终身免费维护及升级。 |
| 6 | 备注 | 以下采购产品，按照国家相关规定，其所属行业均为工业。 |

- 货物需求

（一）货物指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 重要指标项 | ★ | 作为评分项，详见“第四章评标方法和标准”中评分细则。 |
| 一般技术指标（无标识项） | 无 | 作为基础指标。 注：以投标响应表及采购需求中要求提供的证明材料作为评审依据。 |

▲第1包：SNP基因分型平台  1套（进口）

用途：用于高通量的SNP及InDel标记的分型检测，应用于分子辅助育种、品种鉴定、纯度鉴定、基因精细定位及转基因育种检测等实验。

1、工作环境：

1.1 相对湿度：10～80%；

1.2 工作电压：220V±10%,50Hz；

1.3 工作条件及安全性要求符合中国及国际有关标准或规定。

2、主要技术要求：

2.1  SNP分型实验使用国际规格的96及384孔板，通用性强。该系统可自动化快速完成PCR反应体系的构建工作；

2.2  适用于检测单个至几十个位点，几百至上万样本的SNP分型实验，可用于分子辅助育种、转基因检测、纯度鉴定及基因精细定位工作；以及检测几百个位点，几千份样本的高通量品种鉴定工作；

2.3 可用于Indel标记检测及转基因检测；

2.4 转基因检测可设定内参基因进行对照，提高检测准确性。同时采用终点法检测，提高检测的通量；

2.5 能够检测1bp-几万bp长度的Indel（插入和缺失）；

2.5 SNP位点的实验结果可自动聚类分型；

2.6 该系统可以兼容所有基于PCR板的反应实验，体系构建工作可以兼容SSR，QPCR，自动化高效完成；

2.7 耗材开放，可使用其他品牌的96或384孔板，用户可根据需要选择不同品牌规格的PCR板。

2.8  DNA模板复制仪

2.8.1可以进行96和384孔板的低体系液体移液处理工作；

★2.8.2可以完成多种复制模式，包括96→96，96→384，384→384等各种规格的移液分液实验，投标人需提供所投产品彩页或官网截图或技术白皮书进行证明；

2.8.3 可采用96道移液头分液；

2.8.4 系统可以对吸液及分液的全过程自动化完成；

2.8.5 仪器可实现X，Y，Z轴自动移动，可直接从96孔板转移DNA样本至384孔板，无需使用适配器；

★2.8.6含有12个板位，包含一个枪头板位及一个枪头清洗板位，有10个操作板位放置DNA母板及PCR子板，可实现一块96孔DNA母板分装到9块PCR子板的分液，全自动进行，无需手工更换PCR板，投标人需提供所投产品彩页或官网截图或技术白皮书进行证明；

2.8.7 分液精度： <5% at 1ul；

2.8.8 分液准确性：+/- 2% at 1ul ；

2.8.9 分液量程分辨率：0.1ul；

2.8.10微量分液枪头量程：1.0 to 50ul；

2.8.11 自动完成枪头清洗，枪头可重复使用，降低使用成本。

2.9 缓冲液快速分液仪

2.9.1 可以将Mix分装到96、384及1536孔等多种规格的PCR板；

2.9.2 一次分液反应最多可以分装16种不同溶液的自动化分液；

★2.9.3 可通过编程实现1-8道任意通道的分液模式，例如：1引物*384样品， 2引物*192样品， 3引物*128样品，4引物*96样品，6引物*64样品，8引物*48样品等多种分液模式，投标人需提供所投产品彩页或官网截图或技术白皮书进行证明；

★2.9.4 采用多通道8道钢针分液设计，无需消耗任何耗材，配套有内置清洗站，可自动清洗整个管路，投标人需提供所投产品彩页或官网截图或技术白皮书进行证明；

2.9.5 配套有缓冲液池，控温模块可控制低温制冷；

2.9.6 金属喷头采用倒吸方式，由钢针直接从试剂槽吸取溶液，减少死体积浪费，节约试剂；

2.9.7 可在45s内完成一块1536孔板1μL体系的分液；

2.9.8 采用非接触式加样方式，避免交叉污染，喷头间CV值< 5%，同一喷头CV值<3% ；

2.9.9 包含2个反应板板位，板位之间可自动切换；

2.9.10 采用大容量吸液头, 一次吸液可满足连续加样多至6*384孔板；

2.9.11 软件采用图形化界面，设置和操作简单；分液体积范围广泛：1μL-50uL。

2.10 384孔PCR仪

2.10.1 7”TFT高清真彩全触摸屏，曲线图形实时显示程序；

2.10.2 样品台容量:384孔；

2.10.3 最大变温速度：5℃/秒；

2.10.4 全新开合热盖技术，有防过压的声音提示功能，热盖自动关闭功能；热盖温度：30℃～110℃可调；

2.10.5 样品台温度范围：0℃～105℃；样品台温度均匀性：≤±0.2℃(95℃时)；样品台温度准确性： ≤±0.1℃；

2.10.6 0.1℃~9.9℃可做Touchdown PCR实验；

2.10.7 有断电保护能力。

2.11 SNP分型检测仪

2.11.1 光源：高能量氙闪灯，投标人需提供所投产品彩页或官网截图或技术白皮书进行证明；

★2.11.2 检测器：高灵敏度PMT，投标人需提供所投产品彩页或官网截图或技术白皮书进行证明；

★2.11.3 逐孔扫描检测，检测精度高，非整板拍照，投标人需提供所投产品彩页或官网截图或技术白皮书进行证明；

★2.11.4 逐孔扫描，可产生三组原始荧光信号数值的csv文件，投标人需提供所投产品彩页或官网截图或技术白皮书进行证明； 
★2.11.5 灵敏度需达到0.2 fmol荧光分子/孔，投标人需提供所投产品彩页或官网截图或技术白皮书进行证明；
2.11.6 读取96孔板时间<45s，384孔板时间<2min 50s；
2.11.7  可检测FAM，HEX，ROX等荧光；
2.12.8  兼容96及384板；
2.12.9  有适配器可以兼容多种孔板类型，包括全裙边，无裙边和半裙边的96及384孔板；
2.12.10  配备有专业的 SNP分型检测软件，可对分型结果进行自动化检测，并且建立样本及引物间的关联分析；
2.12.11  分型软件可以对96和384孔板进行结果的录入，显示和输出。可以对每个实验建立项目管理，可以显示孔板名称、引物名称及分型的伞形聚类图。可以标注样品孔及NTC；
2.12.12  基因分型的结果显示为伞形聚类图，X轴和Y轴分别对应亲本的聚类。SNP分型软件可以利用ROX荧光数值对FAM及HEX数值结果进行背景扣除，提高分型效果。软件可以自动对结果进行聚类分型；
2.12.13 支持项目管理， 不同用户可以创建独立项目， 结果数据独立保存在相应的项目文件夹；
2.12.14 聚类散点图显示显示方式灵活-可以兼容384 样品-1 引物，96样品-4 引物，48样品-8引物，24样品-16引物， 12样品-32引物等多种分区模式，方便多引物筛选、检测的需求；
2.12.15 可通过调节X 或Y correction factor分型；

2.12.16 默认的阈值可实现对大多数引物正确自动分型，且可根据具体引物表现灵活设置自动分型阈值；

2.12.17  除了专业的分型软件外，还有免费的数据浏览软件，可安装在任意电脑上，检测仪输出的结果可在浏览软件打开，方便用户数据查找及分析；
2.12.18  支持多种格式的原始荧光数据导入。
3、配置要求：
3.1  DNA模板复制仪     1 套
3.2  缓冲液快速分液仪    1 套
3.3  384孔PCR仪      4 台
3.4  SNP分型检测仪     1 台
3.5  SNP分型软件       1 套
3.6  空气压缩机        1 台

3.7 提供同品牌原厂试剂和耗材。

3.8 品牌电脑配置要求1：CPU: AMD Ryzen 7 4700U、操作系统: Windows 10 Professional Sp1 64 bit、内存： 8GB RAM、硬盘：500GB 7200转、显示器分辨率：1920*1080  2套。

3.9品牌电脑配置要求2：CPU: I3-10105操作系统: Windows 10、内存： 8GB RAM、硬盘：256GB固态、显示器分辨率： 1920*1080 /21.5WLED   1套。
4、提供详细的中英文操作指南、产品说明书、产品合格证书、售后服务指南及质量认证书。
5、检验：卖方代表或工程师在用户所在地开箱检验，验收标准及方法符合产品说明书所达到的要求。
6、技术服务的范围及内容：卖方(仪器制造商授权的技术人员)须到买方提供的现场免费进行安装调试，进行操作试验,直至运行正常，确保仪器技术指标验收合格，并对用户实验室仪器操作人员提供免费的操作及维护培训，应在设备安装调试合格后3个月内由生产商提供2至3个免费名额在生产商技术中心进行系统培训。

▲第2包：数字PCR仪  1套（进口）

1．功能

1.1 通过微流控技术对荧光PCR反应体系进行微滴化处理，将靶标核酸分子随机分配进各自独立且高度均一的油包水（W/O）微滴中；经PCR扩增至终点后，以分子计数的方式，实现对靶标核酸序列的绝对定量且不依赖标准曲线。作为最新一的核酸定量检测方法，其技术特点包括更高的检测灵敏度、数据精密度和分辨率，更高的重复性和再现性；对PCR抑制物和PCR扩增效率变动的敏感度低。

1.2 该系统适用于：CNV拷贝数变异、稀有突变检测、微小基因表达差异研究(如等位基因不平衡表达、单细胞基因表达)、二代测序结果验证等，还包括液体活检、遗传疾病检测、病原微生物检测、GMO检测、环境监测、动植物成分鉴定等领域。

2．性能与技术指标

2. 1 主要性能要求：

2.1.1基于油包水（Water in oil）微滴的数字PCR

★2.1.2无需外接气体罐或气体压缩机，采用负压方法形成微滴，投标人需提供所投产品彩页或官网截图或技术白皮书进行证明；

2.1.3 微滴发生器可在2.5分钟内同时完成8个样品的微滴制备；完成16个样本的微滴制备仅耗时5min；完成96个样品的微滴制备仅需30分钟；

★2.1.4 PCR扩增在普通96孔PCR上进行，并可使用温度梯度功能，同时筛选8个不同退火温度，加快检测体系的优化和建立，投标人需提供所投产品彩页或官网截图或技术白皮书进行证明；

2.1.5 微滴分析仪具有两个荧光检测通道；

★2.1.6 微滴分析仪一次运行可在3小时内自动对96个样品的微滴荧光信号进行检测，投标人需提供所投产品彩页或官网截图或技术白皮书进行证明；

★2.1.7全自动一次性完成单通量96个样品的微滴分析，无需人员值守操作，投标人需提供所投产品彩页或官网截图或技术白皮书进行证明；

★2.1.8 微滴检测方式为流式微滴分析技术，无需加入额外的荧光素识别微滴，流式分析技术对微滴逐个检测,投标人需提供所投产品彩页或官网截图或技术白皮书进行证明；

2.1.9 微滴分析仪分析速度：32个样品/小时；

★2.1.10 微滴分析具有后台实时微滴质控机制，自动记录并剔除质量不合格的微滴，保证检测结果的可靠性，投标人需提供所投产品彩页或官网截图或技术白皮书进行证明；

2.1.11 192个样本的检测全流程耗时＜8小时；96个样本的检测全流程耗时＜5小时；16个样本的检测全流程耗时＜2.5小时；

2.1.12 可直接检测DNA/cDNA/RNA样品（一步法RT-ddPCR反应），提供>3篇发表的文献证明支持直接检测RNA样本；

2.1.13 既适用于染料法，又适用于探针法；

★2.1.14支持回收微滴内PCR产物功能， 并用于下游分析和其它应用（如NGS文库制备等），并提供相应的回收方案，投标人需提供所投产品彩页或官网截图或技术白皮书进行证明；

2.1.15 可选配备合规版软件，符合21CFR Part 11，具有审计追踪及电子签名功能；

2.2  主要技术要求：

2.2.1 可实现双荧光同时检测：FAM/HEX(VIC),兼容EvaGreen；，一个反应可同时检测1-4个靶标；

2.2.2 反应体系总体体积：≥20µl；

2.2.3 光源：2个LED；

★2.2.4 检测器：配备2个灵敏度和单光子分辨率最高的硅光子计数器(MPCC)，灵敏度和分辨率优于CCD和CMOS，投标人需提供所投产品彩页或官网截图或技术白皮书进行证明；

2.2.5 灵敏度：能检测到单拷贝基因；

2.2.6 动态范围：5个数量级，1-100,000；

2.2.7精确度：10％；

2.2.8 一个样本最大检测微滴总数：150万；

2.2.9 软件功能1：拥有免费安装的客户端软件能进行机器的操控和数据的软件。软件能显示每个微滴FAM通道(或EvaGreen)和HEX(VIC)通道的荧光信号，计算给出每个样品中含有靶分子的起始拷贝数或浓度(copies/ul)、拷贝数变异CNV、稀有突变百分比分度和连锁分析功能，且结果可直接打印输出或导入Excel表格；

★2.2.10软件功能2：可对多个样品（技术重复）的平均值和总误差进行统计分析，又可合并多个样品（技术重复）的微滴总数进行统计分析，既能给出泊松误差，又能显示随机误差，投标文件中提供软件运行截图；

★2.2.11 软件功能3：阈值线可自动也可手动，每个样本可单独设定阈值线；具有一维图、二维图、直方图，投标文件中提供软件运行截图；

2.2.12软件功能4：自动识别复杂微滴分簇支持多至4重自动分析以及drop-off检测功能；

2.2.13 拥有原厂开发的检测试剂盒，包括突变检测、拷贝数变异分析、基因表达分析、基因编辑检测、NGS文库定量分析、突变多重检测试剂盒以及检测试剂盒库检索订购定制服务，并提供产品资料；

3. 配置要求：

3.1 微滴发生器   1台

3.2 微滴阅读仪   1套

3.3 半自动化热封仪  1台

3.4 原装配套分析软件  1套

3.5 品牌电脑 1台（配置：CPU: Intel Core i5 7300U、操作系统: Windows 10 Professional Sp1 64 bit、内存： 8GB RAM、硬盘：500GB 7200转、显示器分辨率： 1920*1080）。

4、提供详细的中英文操作指南、产品说明书、产品合格证书、售后服务指南及质量认证书。
5、检验：卖方代表或工程师在用户所在地开箱检验，验收标准及方法符合产品说明书所达到的要求。
6、技术服务的范围及内容：卖方(仪器制造商授权的技术人员)须到买方提供的现场免费进行安装调试，进行操作试验,直至运行正常，确保仪器技术指标验收合格，并对用户实验室仪器操作人员提供免费的操作及维护培训，应在设备安装调试合格后3个月内由生产商提供2至3个免费名额在生产商技术中心进行系统培训。

▲第3包：自动化核酸提取及PCR工作站 1套 （进口+国产）

1. 基本要求

1.1 主要功能：植物组织核酸提取。

1.2 可以完成液体样本的处理，如微孔板自动化加液，板与板的复制等；

★1.3 配置2个独立机械臂，8通道移液机械臂和转扳手机械臂，2个机械臂可同时运行，且互不干扰，投标人需提供所投产品彩页或官网截图或技术白皮书进行证明。

2、自动化移液系统部分（进口）

2.1主机平台

2.1.1 提供≥12个板位；

2.1.2 机械臂：含有2个机械臂，1个8通道移液机械臂和1个移板机械臂，2机械臂相互独立，且可以同时运行，可同时进行液体处理和微板转移；

2.1.3 具有安全防护面板，配备门锁，可防止非法进入工作台面。

2.2  8通道移液机械臂

★2.2.1 具有8个移液通道，基于管泵的液体置换加样原理，以稳定的系统液作为媒介;

★2.2.2 配置低位脱排系统，具备电容式液面感应功能，可识别液面高度，保证加样针在封闭空间中进行脱排，有效避免气溶胶污染，投标人需提供所投产品彩页或官网截图或技术白皮书进行证明；

2.2.3 可选配移液模块，以适应多种加样需求，加样范围0.5ul-500ul,1ul-1000 ul, 可连续操作，精确度1ul，重复性<6%，10ul 重复性±3%。

2.3 移板机械臂

★2.3.1 具有独立侧向移板机械臂，机械手臂可进行水平方向的旋转和延展，旋转角度≥270°，可整合核酸提取仪，核酸提取仪位于工作站右侧台面外，不占用工作站台面空间，并且可操作层架式立体储板架，对任意位置的板架进行任意取放，投标人需提供所投产品彩页或官网截图或技术白皮书进行证明；

2.3.2  可夹取微孔板、深孔板、试剂架、一次性枪头盒等各种物品，不受样品高度限制，最大承重不少于400g。

3. 核酸提取仪部分（国产）

3.1 通量：一次纯化96个样品或24个样品

3.2 磁棒类型：永磁性磁棒

3.3 板位：2板位

3.4 工作体积：50ul至1000ul或50ul至5000ul

3.5 温度范围：室温至99℃

3.6 温度控制：两个板位均可实现控温

3.7 试剂兼容性：试剂开放，适用于所有磁珠法纯化试剂

★3.8 可被自动化液体工作站整合

4. 控制软件

4.1 控制软件具有用户管理、文件保护和溯源追溯功能；

4.2 软件提供图形向导式操作，具有3维模拟仿真系统，可动画预演示实验全过程；

4.3 可以根据不同试剂盒要求预编辑核酸抽提程序，实现一键启动，无需现场反复编程调试；

4.4 软件提供编程过程中的DEBUG功能，可自动检测错误语句。

5. 配置

5.1 主机  1套

5.2 8通道的机械臂  1套

5.3 清洗站 1套

5.4 独立转扳手1套

5.5 核酸提取仪 1 套

5.6 品牌电脑 1台（配置：CPU: Intel Core i5 7300U、操作系统: Windows 10 Professional Sp1 64 bit、内存： 8GB RAM、硬盘：500GB 7200转、显示器分辨率： 1920*1080）。

5.7 控制软件 1套

6、提供详细的中英文操作指南、产品说明书、产品合格证书、售后服务指南及质量认证书。
7、检验：卖方代表或工程师在用户所在地开箱检验，验收标准及方法符合产品说明书所达到的要求。
8、技术服务的范围及内容：卖方(仪器制造商授权的技术人员)须到买方提供的现场免费进行安装调试，进行操作试验,直至运行正常，确保仪器技术指标验收合格，并对用户实验室仪器操作人员提供免费的操作及维护培训，投标商需提供厂家针对本项目的售后服务承诺书以及授权书。

第4包 ：

▲（一）荧光定量PCR仪  1套（进口）

- 仪器规格 
1.1热循环系统： 珀耳帖效应系统。
1.2通道数： 5色激发光滤光片和5色检测光滤光片，最多可同时检测5色荧光；可以升级至6色激发光通道和6色检测光通道，检测多达21种不同的荧光光谱。
1.3模块规格： 仪器配备标准96孔模块和384孔模块；另外还支持 快速96孔模块； 可以升级至支持微流体芯片模块，模块可更换。
1.4反应体积： • 标准96孔模式： 10-100 μL； • 384孔模式： 5-20 μL；可以升级后微流体芯片模块的反应体系为1 ul。
★1.5支持耗材： 国际标准96孔 (0.2 mL) 反应板与光学盖膜，0.2 mL八连管，0.2mL单管 • 384孔反应板与光学盖膜; 可以升级后支持微流体芯片耗材。
★1.6温控模块最大变温速率：6.5°C/秒。
1.7平均样本变温速率：3.66°C/秒。
★1.8温控范围： 4°C–99.9°C。
1.9温度精确度： ±0.25°C。
1.10温度一致性： ±0.40 °C 。
1.11光学系统：高亮度白光LED光源 (寿命>5年)，5色激发滤光片，5色检测滤光片、CMOS成像支持的荧光染料： FAM, SYBR Green, VIC, JOE, HEX, TET, ABY, NED, TAMRA, Cy3, JUN, ROX, Texas Red,Mustang Purple, Cy5, LIZ；升级后支持的染料为：Cy5.5。
1.12VeriFlex精确数码温控模块: 3个独立的精确数码温控区域。
1.13被动参照染料：软件支持Rox荧光校正。
1.14人脸识别：支持人脸识别功能，自动登入个人账户。
1.15语音操控：人机语音对话，语音命令执行基本仪器操作。
1.16可以升级后支持RFID射频识别反应板：RFID智能识别微流体芯片。
1.17数据同时采集：所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差。
1.18开放的API：开放的应用程序界面（API）允许整合第三方系统，如LIMS（实验室综合管理系统）或定制的自动化平台。可选的符合FDA 21 CFR Part 11法规的模块，以便数据的审查记录。
★1.19内置触摸屏电脑： LCD/ Full VGA (640x480)/32K 色。触摸屏电脑可备份还原超过100次的实验数据；仪器触摸屏提供了一键式的实验方案，可快速地设置多种应用。
2、已验证性能指标
2.1动态范围：10个对数的线性动态范围。
2.2检测灵敏度：单拷贝检测/反应体系。
2.3精密度：最低可分辨1.5倍拷贝数差异 。
2.4运行时间：~35分钟完成384孔板40个循环反应。
3、 软件支持应用
3.1基于标准曲线的绝对定量 Standard curve (absolute quantitation)
3.2相对标准曲线 Relative standard curve
3.3基于比较Ct值的相对定量 Comparative Ct (relative quantitation)
3.4免费内置基因表达 (RQ) 相对定量分析功能，可同时分析100块板的实验数据，并用热点图和散点图提供数据质量的快速检查。
3.5实时监控基因分型聚类分析：在基因分型实验中，能利用实时荧光定量PCR进程监控器优化基因分型运行程序设这，以确定聚类分析的理想循环。
3.6融解曲线分析 Melt curve analysis (as a standalone application)。
3.7存在/不存在 Presence/Absence (Plus/minus)。
3.8基于或非基于实时扩增的基因分型 Genotyping (with or without real-time amplification)。
★3.9基于荧光定量PCR的蛋白表达分析功能，并提供同品牌原厂试剂和专门分析软件。
3.10基于荧光定量PCR的Non-coding RNA和microRNA分析，并提供同品牌原厂试剂和专门分析软件。
3.11基于荧光定量PCR的基因拷贝数（CNV）分析，并提供同品牌原厂试剂和专门分析软件。
★3.12基于荧光定量PCR的肿瘤稀有突变分析，可检测占背景野生型细胞0.1%的微量突变细胞或DNA，并提供同品牌原厂试剂和专门分析软件。
4、软件主要特点
4.1设置向导/高级设置/快速启动
4.2自动标准曲线建立
4.3相对标准曲线
4.4基因分型，数据和反应板读取
4.5移液反应/反应体系设计
4.6导出至 excel, powerpoint, jpeg
4.7智能远程支持及智能帮助功能
4.8高级分析选项，每孔手动基线设定
4.9产品查询

- 5、品牌电脑 1台（配置：CPU: Intel Core i5 7300U、操作系统: Windows 10 Professional Sp1 64 bit、内存： 8GB RAM、硬盘：500GB 7200转、显示器分辨率： 1920*1080）。

（二）超微量核酸蛋白检测仪 2台（进口）

1、检测范围：2-27,500ng/ul（dsDNA），0.06-820mg/ml（BSA），0.03-400mg/ml（IgG）。
★2、波长范围：190－850nm 连续波长全光谱分析。 
3、光程：内含 0.03,0.05,0.1,0.2,1mm5 个光程，根据样品浓度进行自动匹配最佳光程，无需手工设置，光程调节器不会曝露在空气中、避免灰尘，纸屑或液体进入生锈导致光程不准确。
4、检测重复性：0.002A(1.0mm 光程) 或 1%CV。 
5、波长精度：±1nm。
6、光吸收范围（基座）：0-550A（10mm光路径）。
7、OD600检测时，输入系数，可直接将OD600值转换成cells/ml。
8、具备蛋白检测编辑器，可自定义蛋白类型和参数。
9、数据输出：可通过USB、以太网、WIFI或U盘将数据导出，可外接热敏打印机，直接打印实验结果。
10、最小样品体积≤1ul。
11、载样点采用 303 高抛光高耐磨不锈钢，并与主机整合在一起，直接上样并进行样品检测，无需使用微量比色皿和毛细管等容器。 
12、当样本中存在污染物时，能鉴定的污染物（≥4种）；样本检测的结果会自动扣除污染物的 OD 值，保证得到精确的样本浓度。 
13、仪器操作：≥7 英寸，1280×800 高分辨率彩色触摸屏，触摸屏可左右移动或前后 45 度角调整角度；操作系统内存≥32GB 闪存，操作系统支持英文或中文。
14、可免费下载电脑软件，用于分析和管理从仪器中导出的结果。 
15、仪器内置传感器，在检测前对样品形成的液柱进行数码成像，保证检测的可靠性。

16、品牌电脑 1台（配置：CPU: Intel Core i5 7300U、操作系统: Windows 10 Professional Sp1 64 bit、内存： 8GB RAM、硬盘：500GB 7200转、显示器分辨率： 1920*1080）。

（三）超纯水系统 1台（进口）

1. 主要用途：
1.1 玻璃器皿的最终冲洗，化学/生化试剂配制；
1.2 微生物培养基配制，水栽法用水；   
1.3 毒理学研究，环保实验分析；
1.4 为各种仪器供水和其他各种实验用水；
2. 技术规格
2.1 该系统以城市自来水为进水，连续生产III级（纯）水和I级（超）纯水；
2.2 纯水产水水质；
2.2.1离子截留率 96-99%；
2.2.2有机物截流率 > 99%；
2.2.3细菌和颗粒 > 99%；
2.2.4流速：≥ 8.0L/h ；
2.2.5纯水电阻池常数：0.26cm－1 ；
2.3 超纯水产水水质：
2.3.1电阻率：18.2MΩ.cm ＠25℃；
2.3.2总有机碳含量(TOC)：＜ 5ppb；
★2.3.3内毒素＜0.001EU／ml；
2.3.4 RNA酶＜0.003ng/ml；
2.3.5 细菌＜0.1cfu／ml；
2.3.6 颗粒（＞0.22μm）＜1个／ml；
2.3.7 超纯水电阻池常数：0.019cm－1，以温度补偿及非温度补偿模式两种方式显示电阻率；
2.3.8 流速：＞ 0.5L/min； 
2.3.9 超纯水可根据需要定量取水；
2.3.10可制备无内分泌干扰物和无POPs（持久性污染物）超纯水：双酚A < 0.005 ppb；
邻苯二甲酸二丁酯< 0.2 ppb；邻苯二甲酸二（2-乙已基）酯 < 0.2 ppb；壬基苯酚 < 0.1 ppb；
2.4系统外配体积≥60L的PE水箱，带空气过滤器和液位显示功能；
2.5超纯水带185/254双波长紫外灯；
2.6彩色液晶显示面板，可显示出水质量（电阻率、电导率、温度），具有提醒更换纯化柱、紫外灯功能；
2.7带超纯水远程取水手臂，手臂上可显示电阻率、耗材寿命、水箱液位、水温等；
2.8系统符合UL标准，CE指令，ISO9001和ISO14001标准； 
2.9两段集成式纯化柱。
3.配置要求：
3.1主机系统  1 套

3.2集成式纯化柱  1 套
3.3 60升高纯PE水箱  1个
3.4 0.22 μm终端过滤器  1 个

3.5 操作手册/说明书及快速操作指南  1 套

（四）米质分析仪 1台 （进口）

1、技术要求及配置
1.1、主要功能：可直接进行稻谷颗粒分析，包含可见光，偏振光及压力三个传感器，快速获取长度、宽度、厚度，整精米率、垩白，透明度等信息。
1.2、技术指标：
★1.2.1、采用偏振光，可见光及压力三个传感器，分别对稻谷颗粒进行逐粒测试，触摸屏控制。
1.2.2测定速度:200－300粒5-10分钟。
1.2.3 4.3英寸彩色触屏操作，快速直观。
★1.2.4不同孔径尺寸的旋转样品盘，将稻谷颗粒逐粒旋转至传感器下，三个传感器分别对样品进行测试。
1.2.5 电池供电，可便携至现场测试。
1.2.6 尺寸（长×宽×高）：186 x 230 x 259 mm 。 
1.3  配置
1.3.1主机 1台 
1.3.2不同孔径的旋转样品盘一套
1.3.3 USB存储器1个
1.3.4 毛刷1个
1.3.5电源要求：100－240V,50/60HZ,60VA
1.3.6电池要求：运行模式下续航3小时，待机模式下续航8小时以上
1.3.7提供Singulator Plus分析软件
1.3.8 重力分样器1套
1.4 电脑1台（配置：CPU: Intel Core i5 7300U、操作系统: Windows 10 Professional Sp1 64 bit、内存： 8GB RAM、硬盘：500GB 7200转、显示器分辨率： 1920*1080）。

第5包：

▲（一）组织研磨机 2台 （国产）

1、主要用途： 用于生物样品的样品前处理，真正实现大批量自动化的快速抽提基因组。
2、主要功能和技术指标：
2.1 15秒内最大处理量 同时可以处理576个2ml的样品，包括可以适用12位和24位的液氮冷冻适配器。
★2.2 6块96孔2ml的大板,48个5ml研磨管，48个（7-15）ML研磨管，9个50ML的研磨管，6个100ML研磨管，2个300ML研磨管，1个500ML研磨管，并且可以任意定做各种规格研磨管。必须配套离心管开盖神器；
2.3 触摸屏显示,可以方便直观的操作；
2.3.1可存储十组实验数据，根据不同实验样本，设置有动物心脏脾肺肾、骨骼、皮肤、毛发模式；
2.3.2模式循环：根据设置的实验参数，可在几个设置好的参数间不断循环，进一步减少人为因数的干扰；
2.4 最大进料尺寸：无要求，根据适配器调节.最终出料粒度：~5µm；
2.5不锈钢腔体圆角和斜坡底座一体成型设计，研磨腔内不锈钢板须为压模成形，进一步保证腔体不变形，且易于清洁,且有降音装置或透明罩可选；
2.6 研磨平台数 (可接纳研磨罐数)  >12 。带自动中心定位的紧固装置；
2.7 均质速度： 0—50 HZ/秒,工作时间 ：0秒-99分钟，用户可自行设定；
★2.8采用“多种物质粉碎提取”和“快速研磨功能的细胞粉碎装置”技术，对于将任何来源(包括土壤、植物和动物的组织/器官、细菌、酵母、真菌、孢子、古生物标本等样本进行研磨粉碎。进而可以对的原始DNA、RNA和蛋白质进行提取和纯化；
2.9研磨球材料： 合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂。研磨球直径： 0.1-30mm；
2.10加速： 在2秒内达到最大速度；
2.11减速： 在2秒内达到最低速度；
★2.14 固定研磨管的部分，需保证研磨管的完整度高于99.995%；
2.15.研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可。噪音等级： <55db；
2.16外形尺寸：580mm*470mm690mm；
2.17 可随意更换适配器，多于十种以上适配器可供选配，可接受任意规格定制；

2.18 配套离心管开盖工具，可以快速的协助工作人员打开离心管，避免污染；

2.19. 具有升级成超低温液氮冷冻或空气制冷机制冷的能力。
3、基本配置：
3.1主机一台。
3.2 96孔2ml的大板壹套，50ml研磨管壹套；

3.3 5号进口不锈钢研磨珠一瓶，3号进口不锈钢研磨珠一瓶；
3.4 专用研磨管一批（型号规格2ml和5ml各5包；型号规格15ML、50ML、100ML、300ML、500ML各1包）；

3.5 研磨管开盖工具一把；

（二）超低温冰箱 1台 （国产）

1、设定温度范围-10℃～-86℃，适用范围在-40℃～-86℃ 范围调节；
★2、有效容积：≥380L立式；
3、铭牌或标签必须明确制冷剂种类及用量，制冷剂用量符合国家安全标准,可燃制冷剂不能高于150g；
4、符合《低温保存箱节能环保认证》要求，并获取节能、环保报告及证书；

5、压缩机2个，整机功率≤900W；
★6、冷凝风机：冷凝风机两个，可根据环静温度实现智能开停，有效节能，降低噪音。环温高于20℃时开启2个风机，环温高于12℃低于20℃时开启一个风机，环温低于12℃时关闭所有风机；
7、微电脑控制，并配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存，
8、标配USB接口，可导出全部数据，实现数据的可追溯性；
9、LED 显示屏，可显示环温及输入电压。
10、标配多种故障报警（高低温报警、传感器报警、冷凝器散热差报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警），两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能、断电记忆功能）。
11、具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险。
12、可选配RS485或RS232网络接口，选配同品牌智能温度记录仪、冷链安全监控系统，全程监控并记录冷链设备运行状态，并短信报警；
13、一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁及双挂锁。
14、2个发泡内门并带密封条设计，外门4层密封。整机共计5层密封，保温效果好。
★15、使用航空真空隔热材料VIP，厚度≥15mm，箱体发泡层厚度≤90mm，相同外形尺寸下，有效提高箱内空间利用率；
16、内胆为电锌板喷粉，防腐蚀，导热快；
17、具有可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门；
18、箱体后背＞2个测试孔设计，方便用户实验使用和监控箱内温度。
★19、箱内温度均匀性要求，每层5点（四角及中心），整机多于20点测试，均匀度±5，提供国家电子电器安全质量监督检验中心出具的温度均匀性报告（如提供其他国家级别第三方机构报告，需证明该实验室同时符合CNAS、ILAC资格）
20、25℃环温时，箱内特性点温度降温到-80℃，用时≤5小时
21、25℃环温时，耗电量应小于9.5Kw.h/24h；

22、证书上产品型号要求与投标型号完全符合；

（三）高压灭菌锅 2台 （国产）

1、锁盖方式：磁力锁+电子锁+穿透式针式锁+双联安全锁,确保操作者最大的安全

2、双联安全锁：同时检测腔内压力和温度，只有当两者都在安全范围内才释放箱盖；  
3、机械锁：穿透式八柱连锁装置（非简易挂钩式锁），即使在所有电子锁失灵的情况下，也能最大程度的确保安全。

4、双联排气检测系统：同时检测腔内压力和温度，以此判断腔内残余空气是否排放干净。
5、脉冲排气系统：电脑控制脉冲阀门高速开合，在保证液体培养基不爆沸的前提下，加速腔内排气，使灭菌腔更快的冷却下来。
6、双路排气系统：标配前后双排气瓶，气体在非人员活动区排放，排气瓶可做危险气体预处理，使用更安全，对环境更友好；（关键性能指标，须提供原厂印刷彩页资料核对，否则视为不响应）；
7、标配手动排气阀，紧急情况下可以手动调节快速排气，使灭菌腔更快的冷却下来；即使在所有电子保护措施失灵的情况下，也可通过手动排气阀泄压，防止危险发生。（关键性能指标，提供带品牌LOGO的实物图片以供核对，否则视为不响应）
★8、灭菌腔有效容积：≥85升，且灭菌腔内部直径≥420mm，能轻松容纳大型物品灭菌，如发酵罐、鼠笼等；
9、分离式温度传感器：位于腔体中部，与加热圈分离，实时探测腔体内实际温度； 
10、保温温度范围：45～80℃

11、温度显示范围：5～137℃； 
12、灭菌温度：105～135℃； 
13、压力计最大量程：≥0.4Mpa；  
14、最大可允许压力：≥0.26Mpa；

15、功率：≤3kw，功率越小越节能，安全性越高；

16、全方位的安全功能及示警系统：双联锁盖系统；超温超压断电；温敏探头路检测；灭菌时间读数定时器；双联排气检查系统；密封锁盖检测；压力安全阀；加热故障检测；缺水保护装置；漏电断路检测装置；
17、灭菌可选模式：琼脂培养基灭菌；液体培养基灭菌；固体/医疗器皿灭菌； 
18、具备过程状况显示闪光灯组，实时显示温度、灭菌时间、灭菌模式；
19、节省空间的设计：采用垂直向上打开箱盖设计，节省空间（相对铰链式水平打开箱盖的型号而言）；
20、配置：85升灭菌器主机1台，强制冷却系统1套，原厂不锈钢金属编织桶2个，手动排气阀，排水软管2根，前后双排气瓶；

（四）全自动移液吸头排列机器人 1台（国产）

★1、二合一机型，在不更换零件的情况下，一台设备上同时支持排列10ul和200ul吸头；
2、整机采用全铝机身，使用阳极氧化工艺加优质烤漆，关键结构采用医用级304不锈钢打造，抗菌、坚固、耐用；
3、无需复杂设置，开机即用；
4、主动式防卡料系统；

5、高清电容触摸屏，显示清晰，触摸精准，戴手套也可操作，界面简单，容易操作；
6、支持吸头：Axygen,赛多利斯，QSP等多种品牌吸头；
7、储料仓体积：可同时储存不少于1500个200ul移液吸头、2500个10ul移液吸头；
8、低功耗，整机运行功耗不高于50W；
9、快拆式下料管，可快速拆卸；
10、单次装盒量不小于6盒；每盒排列1分钟左右.
11、配置清单
11.1、主机 1台；
11.2、二合一吸头盒固定架 1个；
11.3、快拆式下料管 2个；
11.4、电源及配件 1套；
11.5、使用说明书 1套。

(五)便携式近红外谷物分析仪

1、用途

快速测定各种谷物（大豆、玉米、水稻、高粱、大米）中的水分、蛋白质、脂肪、淀粉等成分；

2、主要技术规格及要求

2.1工作条件：现场分析，仪器具备高度抗振性、便携能力。

2.2检测项目：大豆、玉米、水稻、高粱、大米等，不少于5种

2.3测量精度：相对误差1%~5%

2.4工作条件：可以24小时连续工作不关机

2.6 电源：220V、50Hz

2.7技术性能指标：

2.7.1工作方式：采用近红外反射技术，MEMS阵列微镜光栅，开放式非接触性检测，适合颗粒状样品和不均匀性样品的检测

2.7.2检测器：InGaAs铟镓砷单点检测器

2.7.3适用样品形态：颗粒

2.7.4扫描面积：样品盘面积不小于250ml

2.7.5分析时间：≤3分钟

2.7.6基线稳定性 ：≤0.00005AU

2.7.7数据采样间隔时间：≤0.008秒

2.7.8可实现自动混样重装

2.7.9侧向旋转扫描

2.7.10联网功能：可组网监管、可接入第三方数据平台、溯源对接，可远程维护、升级模型、校准

2.8光学参数指标：

2.8.1波长范围：最小波长大于700nm，最大波长不小于1500nm

2.8.2波长重现性：≤0.02nm（标准差）

2.8.3光谱分辨率：≤16nm

2.8.4光谱收集速率：3次/秒数据采集

2.8.5光源：卤钨灯深埋式多头光纤

2.8.6波长准确度：小于1nm

★2.8.7光源灯使用寿命：卤钨灯光源，连续工作时间不小于10000小时

2.8.8波长自动校准功能：利用标准物质自动消除波长准确性误差，实现波长全波段精准基准矫正

2.8.9吸光度噪音：≤0.00005AU (平均32次)

2.8.10吸光度范围： 0-2.5AU

2.8.11支持远程协助，远程升级，支持外设打印机和条形码扫描器。

2.8.12 工作温度范围：0-45℃环境温度

2.8.13 内置Linux计算机配套触摸显示屏

3主要配置：

3.1近红外分析仪整机

3.2电源适配器

3.3 IP65防护级别，全密封，旋转样品杯 1套

3.4 清洁套装 1套

3.5 操作手册 1本

3.6保修卡 1份

3.7无线网卡 1个

3.8 便携式背包 1个