## 采购需求

一、采购货物清单及技术参数

（一）货物清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 笔记本电脑2（主要设备） | 台 | 42 | 7500 | 315000 | ▲ |
|  | 打印机1 | 台 | 19 | 1800 | 34200 |  |
|  | 2匹柜式空调 | 台 | 4 | 4000 | 16000 |  |
|  | 5匹柜式空调 | 台 | 2 | 7699 | 15398 |  |
|  | 笔记本电脑1 | 台 | 2 | 5500 | 11000 |  |
|  | 笔记本电脑3 | 台 | 4 | 10500 | 42000 |  |
|  | 笔记本电脑4 | 台 | 2 | 13999 | 27998 |  |
|  | 冰箱 | 台 | 2 | 2000 | 4000 |  |
|  | 触控电视教学会议一体机 | 台 | 1 | 51000 | 51000 |  |
|  | 打印机2 | 台 | 13 | 4000 | 56000 |  |
|  | 服务器1 | 台 | 2 | 83000 | 166000 |  |
|  | 服务器2 | 台 | 1 | 89000 | 89000 |  |
|  | 服务器3 | 台 | 1 | 45000 | 45000 |  |
|  | 激光打印复印扫描多功能一体机 | 台 | 2 | 12000 | 24000 |  |
|  | 键盘套 | 台 | 1 | 2300 | 2300 |  |
|  | 教学培训一体机 | 台 | 1 | 20000 | 20000 |  |
|  | 三脚架 | 台 | 2 | 1200 | 2400 |  |
|  | 手持云台相机 | 台 | 1 | 4100 | 4100 |  |
|  | 手绘板1 | 台 | 1 | 11600 | 11600 |  |
|  | 手绘板2 | 台 | 2 | 3150 | 6300 |  |
|  | 手绘板3 | 台 | 2 | 2500 | 5000 |  |
|  | 手写笔 | 台 | 1 | 720 | 720 |  |
|  | 台式机1 | 台 | 6 | 4500 | 27000 |  |
|  | 台式机2 | 台 | 23 | 6500 | 149500 |  |
|  | 台式机3 | 台 | 2 | 14730 | 29460 |  |
|  | 投影仪1 | 台 | 3 | 2700 | 8100 |  |
|  | 投影仪2 | 台 | 6 | 4500 | 27000 |  |
|  | 投影仪3 | 台 | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  | 文档阅读器 | 台 | 2 | 3690 | 7380 |  |
|  | 相机 | 台 | 1 | 34000 | 34000 |  |
|  | 智能教学会议平板电子白板培训平板幼教触控大屏多媒体教学一体机 | 台 | 1 | 30000 | 30000 |  |
| 2 | 脑电帽 | 台 | 1 | 24000 | 24000 |  |
|  | 初中物、化、生VR实验教学系统 | 台 | 1 | 23000 | 23000 |  |
|  | 生化培养箱 | 台 | 4 | 14000 | 56000 |  |
|  | 小型高速冷冻离心机 | 台 | 1 | 57000 | 57000 |  |
|  | 大容量冷冻离心机 | 台 | 1 | 96000 | 96000 |  |
|  | 人工气候箱 | 台 | 1 | 13500 | 13500 |  |
|  | CMT7.4 矿用本安型锚杆锚索无损检测仪 | 台 | 1 | 156000 | 156000 |  |
|  | 设备远程可视化数据云服务器 | 台 | 1 | 65000 | 65000 |  |
|  | “未来学堂”小学教育，学前教育资源及案例系统 | 台 | 1 | 120000 | 120000 | ▲ |
|  | 300W氙灯催化光源 | 台 | 1 | 26600 | 26600 |  |
|  | 清曜500W氙灯光源 | 台 | 1 | 39500 | 39500 |  |
|  | 光电化学测试系统 | 台 | 1 | 133900 | 133900 |  |
|  | Lumion 12 pro——一款3D专业正版渲染，动画制作软件 | 台 | 1 | 43200 | 43200 |  |
|  | 高精度全波段声波采集系统 | 台 | 1 | 70000 | 70000 |  |
|  | 智慧校园信号采集分析系统 | 台 | 1 | 46000 | 46000 |  |
|  | 轨道交通信号采集分析系统 | 台 | 1 | 34000 | 34000 |  |
|  | 光纤拉曼光谱分析测量系统 | 台 | 1 | 68000 | 68000 |  |
|  | 蝶型封装半导体激光器 | 台 | 1 | 49000 | 49000 |  |
|  | 拉曼光谱测试平台 | 台 | 1 | 31000 | 31000 |  |
|  | 高温炉 | 台 | 1 | 25800 | 25800 |  |
|  | 十万分位电子天平 | 台 | 1 | 24000 | 24000 |  |
|  | 高温管式炉 | 台 | 1 | 24000 | 24000 |  |
|  | 氢气发生器 | 台 | 1 | 48000 | 4800 |  |
|  | 循环制冷机 | 台 | 1 | 4000 | 4000 |  |
|  | 离心机 | 台 | 1 | 7000 | 7000 |  |
|  | 光声探测模块 | 台 | 1 | 35000 | 35000 |  |
|  | 数据采集卡 | 台 | 1 | 27600 | 27600 |  |
|  | DFB台式激光光源 | 台 | 1 | 32000 | 32000 |  |
| 3 | 1、扩声系统 |  |  |  |  |  |
|  | 专业音箱 | 只 | 4 | 1600 | 6400 |  |
|  | 专业功放 | 台 | 1 | 3500 | 3500 |  |
|  | 支架 | 只 | 4 | 100 | 400 |  |
|  | 音频处理器 | 台 | 1 | 4200 | 4200 |  |
|  | 一拖四无线话筒 | 套 | 1 | 4600 | 4600 |  |
|  | 电源时序器 | 台 | 1 | 680 | 680 |  |
|  | 多媒体插座 | 套 | 1 | 380 | 380 |  |
|  | 机柜 | 套 | 1 | 1500 | 1500 |  |
|  | 音频连接线 | 根 | 1 | 20 | 20 |  |
|  | 音频连接线 | 根 | 2 | 35 | 70 |  |
|  | 音频线 | 卷 | 0.5 | 220 | 110 |  |
|  | 音箱线 | 卷 | 1 | 350 | 350 |  |
|  | 电源线 | 卷 | 0.5 | 210 | 105 |  |
|  | 电源插头 | 个 | 1 | 20 | 20 |  |
|  | 管材 | 批 | 1 | 200 | 200 |  |
|  | 摄像头 | 个 |  | 3000 | 6000 |  |
|  | 2、会议桌椅 |  |  |  |  |  |
|  | 订制7米会议桌（主要设备） | 套 | 1 | 16800 | 16800 | ▲ |
|  | 会议椅 | 张 | 22 | 500 | 11000 |  |
|  | 3、大屏显示系统 |  |  |  |  |  |
|  | LED彩屏 | 平方 | 10 | 7400 | 74000 |  |
|  | 4、装修系统 |  |  |  |  |  |
|  | 生态吸音板墙面 | 平方 | 107 | 250 | 26750 |  |
|  | 强化地板 | 平方 | 117 | 100 | 11700 |  |
|  | 五金及电器开关 | 项 | 1 | 800 | 800 |  |
|  | 5、其他配套 |  |  |  |  |  |
|  | 空调 | 个 | 2 | 10000 | 20000 |  |
|  | 投影仪 | 个 | 1 | 8000 | 8000 |  |
|  | 投影仪幕布 | 个 | 1 | 2000 | 2000 |  |

注:标注▲为核心产品

（二）技术参数

01包：

| 1 | 笔记本电脑2（主要设备） | 1、★屏幕：尺寸：14 英寸，类别：2K的IPS高清屏，分辨率：2160x1440 像素，185PPI（每英寸像素点），屏幕比例：3 : 2，可视角度：178 度的宽广视角（典型值），色彩：100% sRGB色域（典型值），对比度：1500 : 1（典型值），亮度：300 尼特（典型值）。 2、外观与颜色：尺寸（长×宽×高）：307.5mm × 223.8mm × 15.9mm，重量：约1.49kg，颜色：深空灰。 3、处理器：第11代英特尔® 酷睿™ i7-1165G7处理器。 4、显卡：集显Intel® Iris® Xe Graphics。 5、内存与存储：16GB DDR4和512GB固态硬盘。 6、按键与接口：指纹电源键，3.5mm耳机、麦克风二合一接口x1，USB-C接口 x1（支持传输数据、充电、DisplayPort、关机反向充电），HDMI标准接口 x1（接口规格HDM1.4b），USB-A接口 x2（USB 3.2 Gen 1，最大输出5V/2A），Mini RJ45 接口 x1 7、WLAN与蓝牙：IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax，2.4 GHz和5 GHz，2x2 MIMO（双天线），蓝牙5.1。 8、摄像头与音频配置：720P 高清隐藏式摄像头，数字麦克风x 4，扬声器 x 2。 9、感应器与电池：指纹传感器，霍尔传感器，56WH锂聚合物. 10、★数据安全与分享：TPM2.0独立安全芯片，支持国密算法，防止非法访问，支持数据一碰传分享。 11、★显示屏为低蓝光护眼液晶显示器，提供德国莱茵低蓝光护眼认证。 12、★产品认证：产品获得3C认证及节能证书。（需提供相关检测部门报告） 13、★提供微型计算机能源效率检测报告。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 打印机1 | ★1、处理器 :266MHz , 标准（最大）内存 :32MB 2、LCD显示 :10字符×2行 中文液晶显示 3、接口类型 :Hi-Speed USB2.0 4、打印幅面 :A4 ★5、打印速度 :30页/分钟 6、打印分辨率 :HQ1200；600×600dpi ★7、打印语言 :GDI 8、首页输出时间 :<8.5 秒 9、复印速度（A4） 30页/分钟 10、复印分辨率 :600×600dpi 11、首页复印输出时间 :<10秒 12、连续复印 :1-99页 13、缩放比例 :25%-400% 14、扫描元件 :彩色CIS 15、光学分辨率 :600*2400dpi 16、最大分辨率 :19200×19200 dpi 17、标准纸盘纸张输入容量 :250页(纸盒)+1页(手动) 18、纸张输出容量 :100页 ★19、双面打印 :标配自动双面打印 20、标准介质尺寸 :A4, Letter, B5(JIS), A5, A5 (Long Edge), A6,Executive,16K(195x270mm),16K(184x260mm), 16K(197x273mm) ★21、随机硒鼓寿命 :12000页, 随机墨粉容量 :2600页 22、特色功能 :支票打印、海报打印、多合一打印、页眉页脚打印、一键票证复印、身份证双面复印、省墨打印、墨粉浓度调整、Airprint ★23、一年全国免费上门服务（需提供官网截图） |
| 3 | 2匹柜式空调 | 1、能效等级：三级能效。2、变频/定频：变频。3、冷暖类型：冷暖。4、功能：智能调节，自清洁，易拆洗用户优选。5、匹数：2匹。6、类型：立柜式。7、额定制冷量（W）：5100。8、制冷功率（W）:1550。9、额定制热量（W）:7100。10、制热功率（W）:2100。11、循环风量（m³/h）： |
| 4 | 5匹柜式空调 | 功率 5匹 工作方式 定频 空调 冷暖 冷暖电辅方式 颜色分类 5匹柜机380V 堆码层数极限 2层 毛重 61kg 包装尺寸 1010×500×1350mm 尺寸 600x350x1880mm 净重 58kg 智能类型 其他智能 制热功率 4100W 制热量 1300W 制冷量 1200W 制冷功率 3760W 最高功率 12500W 最大噪音 58dB 外机能效 三级 能级 制冷适用 面积 32-48m2 空调类型 商用柜机 制热适用面积 36-49m2 内机循环风量 100立方米/分钟 |
| 5 | 笔记本电脑1 | 14英寸轻薄笔记本电脑电脑(酷睿I5可选) 定制版 十一代I5CPU、集显、16G内存、 1TB固态硬盘 |
| 6 | 笔记本电脑3 | 11代英特尔酷睿8核i7-11800H； 显卡类型: NVIDIA GeForce RTX3070； 内存容量: 16GB； 固态硬盘（SSD）：1TB； 颜色：黑色 |
| 7 | 笔记本电脑4 | Apple M1 Pro (8 核中央处理器、14 核图形处理器和 16 核神经网络引擎) 16GB 统一内存 512GB 固态硬盘 67W USB-C 电源适配器 14 英寸 Liquid 视网膜 XDR 显示屏 三个雷雳 4 端口，以及 HDMI 端口、SDXC 卡插槽和 MagSafe 3 端口 带有触控 ID 的背光妙控键盘 - 中文 (拼音) |
| 8 | 冰箱 | 1.制冷方式 直冷；2.控制方式 机械式；3.定频/变频 定频；4.总容积(升) 216；5.冷冻室(升) 57；6.变温室(升) 35；7.冷藏室(升) 124；8.冷冻能力(kg/12h) 1.5；9.能效等级 3 级；10.耗电量(KWh/24h) 0.69；11.运转音dB(A) 38；12.制冷剂 R600a；13.电压/频率 220V/50HZ。 |
| 9 | 触控电视教学会议一体机 | 1.产品类型：大屏电视；4K超清电视；触摸屏电视；智慧屏电视； 2.能效等级：一级能效工作电压（v）220v； 3.电源功率（w）：750W； 4.待机功率（w）：≤0.5W； 5.网络连接：支持有线&无线； 6.连接方式：无线/网线 7.规格参数：含底座尺寸（宽*高*厚）mm 2245×1323×90（无底座）； 8.单屏尺寸（宽*高*厚）mm：2245×1323×90； 9.含底座重量（kg）：102（无底座）； 10.单屏重量（kg）：102（裸机）； 11.遥控类型：触摸遥控； 12.存储内存：128GB； 13.运行内存：8GB； 14.CPU：酷睿； 15.操作系统：安卓+windows双系统 ； 16.HDR显示：支持； 17.刷屏率：120HZ； 18.背光方式：直下式； 19.支持格式（高清）：4320P； 20.屏幕尺寸：100英寸； |
| 10 | 打印机2 | A4彩色打印/复印/扫描一体机 首页输出时间：黑白(A4，就绪模式)：仅需11.8秒； 彩色(A4，就绪模式)：13.7秒；打印速度：黑白彩色同速16PPM；打印分辨率：600 x 600 dpi；打印语言：HP PCL 6, HP PCL 5c, HP postscript level 3 emulation, PCLm, PDF, URF；内存：256M；128 MB闪存；处理器：800MHz；进纸器容量：150页进纸盒及单页多用途纸盒，100页出纸盒，50页ADF；打印负荷：30，000页/月；接口：USB2.0，千兆网口；复印分辨率;600*600dpi；扫描分辨率：1200*1200dpi；; 保修：一年 |
| 11 | 服务器1 | 品牌：国产知名品牌(需提供近两年内IDC发布的中国X86服务器出货量排名前三的有效证明)； 规格：机架式服务器，含导轨； 处理器：2颗Intel Xeon 6330(28C,205W,2.0GHz)； 内存: 256GB DDR4内存，配置≥32个内存槽位; 硬盘：8T SAS*3； 阵列卡：配置独立Raid阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60； 端口:双千兆网卡； 电源：双电源； 安全：机箱面板、机箱上盖进行了锁扣设计，能够禁止不安全的非法操作。（提供官网截图） 认证：为保证服务器生产、检测和仓储管理标准化，服务器制造商应提供IEC 61340-5-1静电防护标准认证，并提供证书复印件；服务器制造商具有质量管理体系认证IS09001、环境管理体系认证ISO14001、IT服务管理体系认证IS020000，并提供证书复印件； 研发能力：厂商获得国家级服务器相关科学进步一等奖，厂商获得服务器和存储技术研究国家重点实验室，提供证书复印件或者证明材料； 性能：SPEC基准测试SPEC jbb 2015中性能测试值≥270000，提供所投服务器型号在 SPEC官方网站的测试报告链接截图； ★售后服务：投标时提供原厂针对本项目的3年服务承诺函。 |
| 12 | 服务器2 | 品牌：国产知名品牌(需提供近两年内IDC发布的中国X86服务器出货量排名前三的有效证明)； 规格：机架式服务器，含导轨； 处理器：2颗Intel Xeon 5320(26C,185W,2.2GHz)； 内存:128GB DDR4内存，配置≥32个内存槽位; 硬盘：1.92T SSD*2； 阵列卡：配置独立Raid阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60； 端口:双千兆网卡； I/O扩展插槽：最大支持11个PCIe 插槽，配置1块T4 GPU卡，支持4个双宽GPU（提供官网截图证明） ； 电源：双电源； 安全：机箱面板、机箱上盖进行了锁扣设计，能够禁止不安全的非法操作。（提供官网截图） 认证：为保证服务器生产、检测和仓储管理标准化，服务器制造商应提供IEC 61340-5-1静电防护标准认证，并提供证书复印件；服务器制造商具有质量管理体系认证IS09001、环境管理体系认证ISO14001、IT服务管理体系认证IS020000，并提供证书复印件； 研发能力：厂商获得国家级服务器相关科学进步一等奖，厂商获得服务器和存储技术研究国家重点实验室，提供证书复印件或者证明材料； 性能：SPEC基准测试SPEC jbb 2015中性能测试值≥270000，提供所投服务器型号在 SPEC官方网站的测试报告链接截图； ★售后服务：投标时提供原厂针对本项目的3年服务承诺函。 |
| 13 | 服务器3 | 品牌：国产知名品牌(需提供近两年内IDC发布的中国X86服务器出货量排名前三的有效证明)； 规格：机架式服务器，含导轨； 处理器：2颗Intel Xeon 4314(16C,185W,2.4GHz)； 内存: 128GB DDR4内存，配置≥32个内存槽位; 硬盘：16T SAS*3； 阵列卡：配置独立Raid阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60； 端口:双千兆网卡； 电源：双电源； 安全：机箱面板、机箱上盖进行了锁扣设计，能够禁止不安全的非法操作。（提供官网截图） 认证：为保证服务器生产、检测和仓储管理标准化，服务器制造商应提供IEC 61340-5-1静电防护标准认证，并提供证书复印件；服务器制造商具有质量管理体系认证IS09001、环境管理体系认证ISO14001、IT服务管理体系认证IS020000，并提供证书复印件； 研发能力：厂商获得国家级服务器相关科学进步一等奖，厂商获得服务器和存储技术研究国家重点实验室，提供证书复印件或者证明材料； 性能：SPEC基准测试SPEC jbb 2015中性能测试值≥270000，提供所投服务器型号在 SPEC官方网站的测试报告链接截图； ★售后服务：投标时提供原厂针对本项目的3年服务承诺函。 |
| 14 | 激光打印复印扫描多功能一体机 | 复印功能： 复印速度：26 页 / 分钟；首页复印时间：4.9 秒；分辨率：600×600dpi；内存容量：标准：2GB（复印 / 打印共享）；预热时间：20秒内；硬盘容量：320G选购；纸张尺寸：大 A3，小B6R；纸张容量：标准：1100张(2个500张纸盒+100张手送纸盒)；纸张重量：纸盒：56~105克，手送纸盒：56~200克；体积（宽*深*高）：625×645×799mm；连续复印张数（张）：999；缩放比例：25%-400%(用RSPF时25%-200%)；变焦比率：1%；重量：N系列52.1kg(含双面自动送稿器，不含墨粉以及载体)电源：220V±10%，50Hz；最大功耗：1.84kW； 打印功能： 打印速度：26 页 / 分钟；打印语言：PCL的80种，PS3仿真的136种；分辨率：600x600dpi；用户界面：中文；网络协议：TCP/IP，IPX/SPX，NetBEUI，EtherTalk；操作系统：Windows ?XP/Server2003/2008/Vista/7,Mac OS扫描；扫描速度：26页；分辨率：推扫描：100、200、300、400、600dpi，拉扫描：75、100、150、200、300、400、600dpi、50-9600dpi(自定义插值)；扫描文件格式：TIFF、PDF、加密PDF、JPEG(仅彩色)、最大原稿尺寸：A3；扫描到文件夹协议：TWAIN,WIA；网络协议（扫描）：TCP/IP. |
| 15 | 手绘板1 | 2021新款（11英寸Pro）国行银色；WLAN+蜂窝网络；八核心，2.0GHz4核CPU；存储容量：1TB；分辨率: 2388*1668； |
| 16 | 手写笔 | 原装2代；无线配对和充电；磁力吸附；轻点两下切换工具；蓝牙连接；长度：166 毫米 (6.53 英寸) 直径：8.9 毫米 (0.35 英寸) 重量：20.7 克 (0.73 盎司) |
| 17 | 手绘板3 | CPU联发科 迅鲲1300T 八核心 A78 2.6GHz*4+A55 2.0GHz*4,8G+128G,11英寸，2560*1600，120Hz高刷，电池7250毫安，可切换电脑模式，配蓝牙键盘、保护套、钢化膜、耳机、支架 |
| 18 | 键盘套 | 2021新款11英寸Pro，国行妙控白色 |
| 19 | 手绘板2 | 2021款；操作系统：HarmonyOS；重量：约485gCPU：高通骁龙865运行内存：6GB存储容量：128GB |
| 20 | 台式机1 | 1、机型：品牌商用台式计算机， ★2、主板：不低于Intel H470或者Q470系列（非B、Z系列经济型主板）及以上 3、CPU: 第10代intel NewCoreI5-10500及以上 4、内存：≥8G DDR4 DIMM， 2个DIMM，系统最多支持64G及以上 ★5、硬盘：≥1T机械+256G SSD硬盘，硬盘具有SMART故障前预警及NCQ全速队列命令高速传输技术（提供产品技术说明书） 6、显卡：集成显卡 7、声卡：集成高清音频声卡。 8、网卡：主板集成千兆及以上网卡 9、键盘鼠标：USB抗菌键盘鼠标同品牌 ★10、机箱电源：不大于16L塔式机箱，免工具拆卸机箱，≥310W高效稳定性电源（出具带有CNAS标识的辐射骚扰测试和电源端骚扰测试证书证明文件） 11、接口：不少于8个USB接口，其中前置2个USB3.2 gen2接口，1个HDMI,1个VGA,1个串口； 12、插槽： 1个PCI插槽；1个PCIex1 插槽；1个PCIex16插槽； 2个M.2插槽 13、系统要求：出厂预装正版Windows10操作系统，微软官方可查验真伪； 14、显示器：23.8宽屏16:9 LED液晶显示器,最佳分辨率：1920 x 1080 。 15、质保要求：整机（含显示器）原厂三年有限保修及上门服务； |
| 21 | 手持云台相机 | DJI Pocket 2• 尺寸• 124.7×38.1×30 mm• 重量• 117 g云台• 可控转动范围:• 平移: -230° 至 +70°俯仰: -100° 至 +50°横滚: ±45°• 结构转动范围:• 平移: -250° 至 +90°俯仰: -180° 至 +70°;横滚: ±90° • 最大控制转速:• 120°/s• 抖动抑制量• ±0.005°相机• 影像传感器• 1/1.7 英寸 CMOS有效像素: 6400 万• 镜头• FOV:93° f/1.8 等效焦距: 20 mm• ISO 范围• 拍照：100-6400（1600 万像素), 100-3200（6400 万像素）录像：100-6400慢动作：100-3200• 电子快门速度• 8s-1/8000s• 照片最大分辨率• 9216 × 6912 像素；• 照片拍摄模式；• 单张照片: 1600 万像素/6400 万像素；倒计时拍摄: 3s/5s/7s；全景照片：3x3, 180°；• 录影分辨率：• 4K Ultra HD: 3840×2160 @ 24/25/30/48/50/60fps；2.7K: 2720×1530 @ 24/25/30/48/50/60fps；FHD: 1920×1080 @ 24/25/30/48/50/60fps；• HDR 录影分辨率：• 2.7K: 2720×1530 @ 24/25/30fps；FHD: 1920×1080 @ 24/25/30fps；等效焦距: 38 mm；• 录影模式；• 延时摄影、轨迹延时、运动延时、慢动作、HDR 视频、普通视频；• 轨迹延时；• 一键轨迹延时：从左到右或从右到左；自定义轨迹；• 慢动作；• 1080p/120fps (4 倍慢动作）；1080p/240fps (8 倍慢动作）；• 视频存储最大码流；• 100Mbps；• 支持文件系统;• FAT32 (≤32 GB)/exFAT (>32GB• 图片格式;• JPEG/DNG;• 视频格式;• MP4 (MPEG-4 AVC/H.264);• 支持存储卡类型;• 最大支持256 GB SDHC/SDXC UHS-I Speed Grade 1 or UHS-I Speed Grade 3microSD• 音频输出• 48 KHz; AAC电池• 类型 锂离子电池• 容量875 mAh• 能量 6.738 Wh• 标称电压7.7 V• 充电限制电压8.8 V• 输入电压/电流5V/2A 或 5V/1A• 充电环境温度5℃ 至 60℃• 工作环境温 0℃ 至 40℃*在实验环境下连续录制 1080p/24fps 视频时测得，数值仅供参考• 充电时间• 73 分钟;用 5V/2A 充电器时测得App• App• DJI Mimo• 手机系统要求• iOS 11.0 或以上Android 7.0 或以上• 实时画面,• 480p（拍摄 4k/60fps 视频时）1080p（拍摄 Story 模式） 720p （其它拍摄时） |
| 22 | 三脚架 | 适用机型:大部分手机型号:DJI OM 5;规格;产品净重;0.32kg;商品承重（kg）;230g. |
| 23 | 教学培训一体机 | 86英寸 整机尺寸（1982×1179×89mm） 4K高清 20点触控 CPU：Intel core i7 分辨率：3840（H）×2160（V） 色彩度 1.07B(10bit) USB3.0 2个 电源输入 220V～50Hz 1.5A 整机最大功耗 330W 待机功耗 ≤0.5W |
| 24 | 台式机2 | 1、机型：品牌商用台式计算机， ★2、主板：不低于Intel H470或者Q470系列（非B、Z系列经济型主板）及以上 3、CPU: 第10代intel NewCoreI7-10700及以上 4、内存：≥8G DDR4 DIMM， 2个DIMM，系统最多支持64G及以上 ★5、硬盘：≥1T机械+256G SSD硬盘，硬盘具有SMART故障前预警及NCQ全速队列命令高速传输技术（提供产品技术说明书） 6、显卡：集成显卡 7、声卡：集成高清音频声卡。 8、网卡：主板集成千兆及以上网卡 9、键盘鼠标：USB抗菌键盘鼠标同品牌 ★10、机箱电源：不大于16L塔式机箱，免工具拆卸机箱，≥310W高效稳定性电源（出具带有CNAS标识的辐射骚扰测试和电源端骚扰测试证书证明文件） 11、接口：不少于8个USB接口，其中前置2个USB3.2 gen2接口，1个HDMI,1个VGA,1个串口； 12、插槽：1个PCI插槽；1个PCIex1 插槽；1个PCIex16插槽； 2个M.2插槽 13、系统要求：出厂预装正版Windows10操作系统，微软官方可查验真伪； 14、随机应用：出厂自带BIOS版还原卡，支持系统自动还原、同时支持GPT分区和MBR分区、自动修改IP和计算机名、硬盘保护、网络同传、增量拷贝、断点续传、远程唤醒、远程重启、远程锁定、远程关机、支持传输中对数据进行AES 256Bit加密、千兆网络传输速度最大可以达到6.5GB/分钟或以上（百兆网络平均传输速度>1GB/分钟）、支持多硬盘、可以从底层控制U盘和光驱等设备的使用，支持任意机器作为主机对整个机房维护，支持数据加密传输，支持DHCP网传环境传输，支持不同的系统分配不同的IP，禁止USB或者光驱启动，支持网络传输故障定位（中标后提供功能截图） 15、显示器：23.8宽屏16:9 LED液晶显示器,最佳分辨率：1920 x 1080。 16、质保要求：整机（含显示器）原厂三年有限保修及上门服务； 17、品质要求：主机产品通过国家电子计算机质量监督检验中心105万小时或以上平均无故障运行认证、USB数据接口输出电压、电流，负载能量、接触电流合格检测证书；放电抗扰符合A类性能判据检测证书；防雷防静电、噪音测试小于11分贝及电磁兼容性认证。计算机厂商客户联络中心通过4PS五星应用级 |
| 25 | 台式机3 | 1. 外型及品牌：塔式，国际知名名牌，国产自主品牌 2.★处理器：配置1*Intel至强处理器四核E2224G 4核心主频3.5GHz； 4.★内存：配置≥64GB内存，配置≥4个内存DIMM扩展槽； 5.★硬盘：配置2块1TB SATA 7200rpm硬盘 6. 网卡：配置1个Intel 1000M服务器以太网卡，支持网络加速功能； 7.键鼠：键盘、鼠标； 8.★RAID：支持RAID0,1，10； 9.电源：标配单电源 10.★备份：支持专属备份还原介质 可实现功能：a.CDP文件实时备份，可以时光回溯找回过去任意一秒钟的文档。对文档可以按照秒为单位的时间间隔自动备份内存中的该类型（提供针对本项目的证明材料或界面截图）。 b.支持终端中设置专属密盘，密盘可将终端中的磁盘空间虚拟成加密盘，放置用户的私密数据，凭密盘密码开启密盘；关闭密盘后，系统中看不到密盘盘符（提供针对本项目的证明材料或界面截图）。 14.★服务：原厂质保3年 15.同品牌23.8英寸显示器 |
| 26 | 投影仪1 | 基本信息：3D播放：不支持3D功能；投影光源：灯泡；认证型号：PT-WX3201；型号：PT-WX3201；系统：无智能系统；安装方式：桌上正投；吊装正投；吊装背投；桌上背投；建议尺寸范围：30-300英寸 焦距类型：长焦/超短焦：长焦 连接控制：音频输出：有；RS232接口：-；USB接口：维修服务使用；音频输入：有；VGA接口：有；蓝牙连接：不支持蓝牙；无线同屏：不支持无线；U盘直读支持格式：-；网络接口：-；Type-C接口：-；HDMI接口：有；MHL接口：- 环境规格：整机功耗：300W；电源类型：AC 100 V - 240 V ~（100 V - 240 V交流电）, 50 Hz/60 Hz；产品尺寸（mm）:335 mm × 96 mm(支脚收回时) × 252 mm；产品净重:2.8kg；噪音(dB):38dB（普通模式）,35dB（节能模式）,30dB（低噪音模式） 音效规格：扬声器功率:2W(单声道) 显示参数：梯形矫正:垂直矫正；镜头材质:全树脂；真实亮度:3200流明（中心亮度）；显示比例:4:3；MEMC:不支持MEMC；对比度:20000：1；投射比:1.47-1.77：1；最大兼容分辨率:1920*1080dpi |
| 27 | 投影仪2 | LCD尺寸：0.55英寸；像素数：786,432 dots (1,024x768) x3；实际分辨率：XGA；横比：4:3；刷新率：100Hz-120Hz； 投影镜头:通过 ELPAP11 无线模块（选件）就可以轻松实现 PC 和智能设备等的无线投影。F-值：1.49-1.72；焦距：16.9mm-20.28mm；屏幕尺寸（投影距离）：30-300 英寸（0.89米-10.95米）；亮度*2*3：白色亮度：3,600流明；色彩亮度：3,600流明；对比度*2*3：16,000:1。 色彩再现：全彩（10.7亿色）；120英寸16:9光子幕布；配支架。 |
| 28 | 投影仪3 | 屏幕比例: 4:3 16:9 技术: 单片LCD技术 变焦倍数: 1.5倍 对比度: 2001:1-3000:1 灯泡类型: LED灯泡 操作系统: 安卓，支持蓝牙，支持WIFI，支持有线无线投屏 最佳投放距离: 4米内 梯形校正范围: ±40度 支持色彩数目: 1677万色 灯泡寿命: 30000小时 缩放比: 1.3:1 投影机亮度: 950ANSI流明 是否可吊装: 是 显示技术: LCD 梯形矫正: 四点矫正 枕形矫正 投放画面大小: 50-300英寸 光源功率: 120W 分辨率(dpi): 1920x1080dpi 配送遥控器、大尺寸16:9幕布、吊架，包安装 |
| 29 | 文档阅读器 | 4+128G苍穹灰+3代X-pen手写笔；2.0GHz4核CPU；4000mAh电池；分辨率：1872x1404像素；屏幕尺寸: 10.3英寸 |
| 30 | 智能教学会议平板电子白板培训平板幼教触控大屏多媒体教学一体机 | 一、整体设计要求如下： 1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 2、整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 3、整机屏幕采用86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840*2160。 4、侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232；侧置输出接口具备1路音频、1路触控USB；前置输入接口3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 5、★嵌入式系统版本不低于Android 11，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 （投标文件中提供第三方有权检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件） 6、采用红外触控方式，支持Windows系统中进行20点或以上触控，支持在Android系统中进行10点或以上触控。 7、从内部Android通道切换到内部PC通道后，触摸框在1s内达到可触控状态。从内部PC通道切换到外部通道后，触摸框在3s内达到可触控状态。 8、整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果。此功能可自行开启或关闭。 9、★整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。 （投标文件中提供第三方有权检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件） 10、整机支持高级音效设置，可以调节左右声道平衡；在中低频段125Hz～1KHz，高频段2KHz～16KHz分别有-12dB～12dB范围的调节功能。 11、整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 12、★整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm（投标文件中提供第三方有权检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件） 13、★支持标准、听力、观影三种音效模式调节。（投标文件中提供第三方有权检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件） 14、整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5 15、整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 16、★支持可自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间进行更进一步调节设置。 （投标文件中提供第三方有权检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件） 17、通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度（VICO）体系认证，并达到视觉舒适度A +级或以上标准。 （提供中国标准化研究院或其他国家级社会公益类标准化科研机构出具的检测结果复印件） 18、整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC TR 62778:2014蓝光危害RG0级别 19、★整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 （投标文件中提供第三方有权检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件） 20、三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 整 21、设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。 22、★整机支持搭配具有NFC功能的手机、平板，通过接触整机设备上的NFC标签，即可实现手机、平板与大屏的连接并同步手机、平板的画面到设备上，无需其它操作设置，支持不少于4台手机、平板同时连接并显示。（投标文件中提供第三方有权检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件） 23、整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，固件版本号HCI11.2/LMP11.2 24、★整机内置非独立的高清摄像头，可用于远程巡课，拍摄范围可以涵盖整机距离摄像头垂直法线左右水平距离各大于等于4米，左右最边缘深度大于等于2.3米范围内，并且可以AI识别人像。（投标文件中提供第三方有权检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件） 二、主要功能要求如下： 1、★外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠外接设备可直接使用于外接电脑。（投标文件中提供第三方有权检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件） 2、支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键锁定，锁定后无法随意自由操作，需要使用时插入USB key可解锁 3、整机具备前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。 4、外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，可调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可控制整机拍摄教室画面。 5、前置Type-C接口，支持通过不带转换转置的外部线缆，实现外接电脑HDMI信号的接入 6、整机两侧副屏可支持多种媒介进行板书书写，便于老师完整书写教学内容。整机主屏书写面板采用耐磨玻璃材质，长期书写情况下面板磨损导致的雾度不超过2% 当整机处于黑暗环境中并无人操作，一分钟后整机将可以自动进入熄屏模式。 7、机身具备防盐雾锈蚀特性，且满足GB4943.1-2011标准中的防火要求。 整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损。 整机表面覆盖玻璃选用国标优等品，光学变形、点状缺陷、尺寸偏差、弯曲度、透射比等均符合GB11614-2009平板玻璃标准 整机书写面板采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，表面应力≥100Mpa,适应学校复杂环境，保障教学安全。 整机在0℃- 40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损。 8、★整机内置全通道侧边栏快捷菜单，实时显示天气情况、日期、小工具、快捷设置、应用软件、亮度/音量调节、教室物联入口等，在任意显示通道下均可通过侧边栏一键进入该触摸菜单。（投标文件中提供第三方有权检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件） 9、★整机设备开机启动后，自动进入教学桌面，支持账号登录、退出，自动获取个人云端教学课件列表、并可进入校本资源库。 （投标文件中提供第三方有权检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件） 10、整机设备教学桌面中的文件管理，支持同时显示本地磁盘、移动类存储设备、学校资源库、教师个人云空间的文件资源。 11、★整机支持同一品牌音箱音量的智能调节，当麦克风接入时，自动调整合适的音箱音量且带有麦克风电量智能提醒，当麦克风电量过低时，提供低电量反馈提示，支持麦克风自动判断同一房间内的整机和音箱，自动匹配连接。 （投标文件中提供第三方有权检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件） ） 三、OPS电脑要求如下 1、主板采用H310芯片组，搭载Intel 8代酷睿系列i5CPU；内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置；硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘 2、★采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。（投标文件中提供第三方有权检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件） 3、和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 |
| 31 | 相机 | 产品类型:无反，微单;操作方式: 全手动操作>;传感器类型 :CMOS（支持全像素双核CMOS AF）;传感器尺寸:全画幅（36*24mm）;传感器描述:长宽比：3:2;除尘功能:自动、添加除尘数据有效像素；4500万高清级像素更多同价位高清级像素相机>拍摄样张>；最高分辨率 8192×5464；图像分辨率 L（大）：约4480万像素（8192×5464），M（中）：约2250万像素（5808×3872），S1（小1）：约1160万像素（4176×2784），S2（小2）：约380万像素（2400×1600），RAW/C-RAW：约4480万像素（8192×5464） ※四舍五入到十万位；高清摄像8K；快门速度：机械快门/电子前帘快门：1/8000至30秒、B门，电子快门：1/8000至0.5秒，机械快门闪光同步速度：1/200秒，电子前帘快门闪光同步速度：1/250秒 ※短片拍摄时的设置范围不同；闪光灯类型：外接;短片拍摄：记录格式：MP4、RA;短片格式：8K：H.265/HEVC；4K/全高清：H.264/MPEG-4 AVC（Canon Log关、HDR PQ关），H.265/HEVC（Canon Log开或HDR PQ开）；记录尺寸：8K DCI（8192×4320），8K UHD（7680×4320），4K DCI（4096×2160），4K UHD（3840×2160），全高清（1920×1080）连拍功能 支持（最高约20张/秒） |

02包：

| 1 | 脑电帽 | 1. 电极帽采用导电膏与盐水两种方式采集信号，标准的银/氯化银(Ag/AgC1)电极可将DC偏移最小化； ★2.帽子上面标注了所有电极的名称，单个电极可以直接取下插入放大器面板对应的电极插口，使电极的定位快速简便； 3.导电膏电极帽为导电膏介质，确保头皮输入阻抗不大于5KOhms； 4.盐水电极帽采用橡胶网状布局，电极为海绵电极，可重复使用。佩戴方便，5分钟内戴好； 5.4瓶32oz导电膏 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 初中物、化、生VR实验教学系统 | - 物理虚拟实验，包含了中学物理电学、电磁学、力学、光学、热学、声学各部分的三维仿真实验不少于35个，学生能够随时随地验证自己的想法，无需受到特定的实验室环境和器材限制；电学实验支持器材自由拓展； - 采用3D真实模型，为学生直观的展示物理实验的宏观和微观世界，学生可以直观的观察真实的实验现象和实验结果； - 支持用户从任意视角、任意距离观察实验台； - 系统具备良好交互性，视角能追踪主操作者眼镜位置； - 系统须优化处理，确保实时运行帧数高于60帧/秒； - 系统支持用户对实验装置进行认知，触感笔移动到对应设备上给予名称提示； - 支持用户自由拖拽、移动实验器材和药品； - 系统提供实验详情，为用户呈现实验步骤，用户在实验过程中可以随时点击查看； - 学生在实验过程中，可以一键还原实验状态，重新开始做实验； - 实验资源有良好的3D呈现效果。 二、初中化学 1.化学虚拟实验涵盖了中学常用化学器材和实验药品，学生可以自己动手做实验，体验真实实验操作流程，从而在操作中掌握每种器材、药品的正确操作方法、反应规律以及实验步骤，三维仿真实验不少于25个； - 采用3D真实模型，为学生直观的展示化学实验的宏观和微观世界，学生可以直观的观察真实的实验现象和实验结果； - 支持用户从任意视角、任意距离观察实验台； - 系统具备良好交互性，视角能追踪主操作者眼镜位置； - 系统须优化处理，确保实时运行帧数高于60帧/秒； - 系统支持用户对实验装置进行认知，触感笔移动到对应设备上给予右键标签显示； - 支持用户自由拖拽、旋转实验器材和药品； - 实验自由度高，学生可以不按照既定流程操作，支持学生犯错，对于错误操作呈现出错误结果； - 系统提供实验详情，为用户呈现及实验步骤提示,用户在实验过程中可以随时点击查看；学生在实验过程中，可以一键还原实验状态，重新开始做实验； - 实验资源有良好的3D呈现效果 三、初中生物 1.生物虚拟实验，采用3D真实模型，为学生直观的展示生物实验的宏观和微观世界，三维仿真实验不少于25个； - 支持用户从任意视角、任意距离观察实验； - 系统具备良好交互性，视角能追踪主操作者眼镜位置； - 系统须优化处理，确保实时运行帧数高于60帧/秒； - 系统提供操作帮助，言简意赅描述实验如何开展； - 系统提供实验详情，为用户呈现实验步骤，用户在实验过程中可以随时点击查看，并进行实验操作； - 探究类和操作类实验，支持用户自由拖拽、移动、旋转实验器材和药品，并能抽象、暂停快速的反应过程，用户可以直观的观察真实的实验现象和实验结果； - 8.学生在实验过程中可以一键还原实验状态，重新开始做实验；9.实验资源有良好的3D呈现效果 |
| 3 | 生化培养箱 | - 4.3吋480X272点阵65K色真彩色触摸显示屏 2.★个性化程序设计，可预设九段十八步的可编程序，实现温度的预约定时运行或反复、循环、步移和阶梯式的编程运行 3.控制方式：P.1。D微电脑环境扫描微处理芯片 4.制冷方式：空冷式R134。功率可控式制冷无需手工设定，具有智能无霜运行功能 5.自动运行、自动停止、定时运行、时钟显示、来电恢复、参数记忆、参数密码保护、温度显示校 6.可选配嵌入式打印机和RS-485通讯接口 7.监视计时器、独立式过升防止器(可调)、独立式超温保护器 8.独立式漏电、过电流跳闸、制冷机超荷保护等 9.自诊断功能：传感器故障报警，上、下限超温报警 10. 高响应性热传感器与环境扫描微处理芯片 11.全方位立体加热技术，确保工作室具有良好的均一性 12. 设计合理的风道结构，微风气流循环设计 13.大于1mm厚#304镜面不锈钢内胆，#304不锈钢电抛光搁板 14.独特的几何腔体洁净设计，保证对样品主动完美的保护 15.ZXSD-R系列增加紫外灯功能后，可扩展为ZXR系列霉菌培养箱 16.风速三档可调 17.控制方式：P.I.D（微电脑环境扫描微处理芯片） 18.显示方式：4.3吋480×272点阵65K色真彩触摸式显示屏 19.★送风方式：强制对流，三档可调（可有效抑制培养器皿培养溶液干裂） 20.箱门类型：带视窗双层箱门（内置保温玻璃门） 21.环境温度要求（℃）：5~35 22.★温度调节：调温方式：定值、步调可选；段数/步数：10段（“0”段为预约定时段，“1-9”段为程序控制段）/18步；每步时间： 1~999（分） 23.温度控制范围（℃）：4~65 24.温度分辨精度（℃）：≤0.1 25.温度波动度（℃）：≤±0.1 26.温度均匀度（℃）：≤1 27.★风速范围：低档：0.52-0.58m/s；中档：0.69-0.77m/s;高档：1.00-1.10m/s 28.定时范围（min）:0~999（定值运行） 29.★安全功能自诊断功能：传感器故障报警、上、下限超温报警、独立式过升防止器（30-80℃任意可调）、独立超温保护器、独立式漏电、过电流跳闸保护。附属功能：自动运行、自动停机、监视计时器、来电恢复、参数记忆、温度表示校正、Φ50测试孔、RS-485接口，嵌入式．微型．内置式打印功能 30.★制冷功能：空冷式．R134．功率可控式制冷．无霜运行(内置自蒸发系统，无冷凝水溢出，避免实验室污染 31.容量（L）：270 32.搁板数量（块）：2（最多4） 33.净重（kg）：130 34.内胆尺寸（mm）：600*600*750 35.外型尺寸（mm）：749*841*1482 36.包装尺寸（mm）：869*961*1652 37.功率（W）：950 38. 电源：AC 220V 50/60Hz 39.★供应商应能在24小时内响应买方技术支持的要求；投标公司提供厂家印制的彩页资料（提供原厂售后服务证明及合法授权书原件，免费进行仪器安装、调试；进行现场培训；要求重点参数必须在彩页中有体现，电脑合成打印的彩页无效） |
| 4 | 小型高速冷冻离心机 | - 1、温度范围：-10℃-40℃。 - ★2、具备快速制冷功能，可迅速降温至设定温度。从室温（21℃）降至4℃仅需8分钟。 - 快速锁定技术，可快速、轻松地开关转子盖（核心指标，必须符合，且须提供厂家彩页资料供核对）。 - 4、具有紧急开盖功能，适用断电等突发实验事故。 - 5、在全速运行状态下仍能确保将样品温度控制在4℃，从而更大限度地保护样品，同时实现更高效的分离结果。 - ★6、在24×1.5/2ml转子以及10×5ml转子运行时最高转速≥15060rpm，最大相对离心力≥ 21,300g。 - 7、转子在最大承载时，加速至最高转速的时间≤15s，最高转速减速至0的时间≤15秒。 - 8、离心时间：可设定10秒至9小时59分钟，或连续运行。 - ★9、具备定速记时功能，可在达到设定转速后才开始倒数计时。 - 10、高效压缩机控制，提供 ECO 自动待机功能，优化制冷性能，延长压缩机使用寿命。高效压缩机技术，可有效减少运行振动。 - 11、运行结束计时功能，可以查看离心结束的时间，方便判断是否需要再次离心。 - ★12、单独的瞬时离心按键，无需长按，一按即启动，便于快速离心，软刹车功能，防止重悬，提高回收率。 - 单独的 rpm（转速）/ rcf（相对离心力）转换按键，便于操作。 - 14、铝制转子，耐化学腐蚀。转子可在 121℃高温高压灭菌20分钟，杜绝污染。 - 15、在最高转速时，噪音也非常低，不高于54dB（A）。 - ★16、内置冷凝水槽，避免腔体内冷凝水积聚，防止腐蚀。 - 配置：冷冻离心机主机1台，含气密性转子盖的24×1.5ml角转子。 - 18、为保证售后服务的可靠性，需提供针对本项目的生产厂家提供的售后服务承诺书及授权书，提供原厂彩页用以核对参数，★指标需在彩页上有体现。 |
| 5 | 大容量冷冻离心机 | - 最大转子容量48x1.5/2ml，6x50ml，2xMTP。 - 最大相对离心力≥ 30,100g，最高转速≥17500rpm。 - 即使在最高转速时，也可保持 4°C。 - ★4、温度范围：-11°C－ 40℃。可以预先设定离心机制冷时间和日期，具备快速制冷功能，可迅速降温至设定温度。 - 离心时间最高可设定至99分钟，或连续运行。 - 6、6×15ml+6×50ml复合角转子（CRF大于7,100g）需提供彩页供核对。 - ★7、具备定速记时功能，可在达到设定转速后才开始倒数计时。 - 单独的瞬时离心按键。 - ★9、内置冷凝水槽，避免水珠积聚，防止锈蚀。 - 具有电源断开后能够紧急手动开盖功能。 - 无刷免维护驱动，自动锁盖功能。 - 铝制转子，耐化学腐蚀。转子可在 121°C 高温高压灭菌20分钟，杜绝污染。 - 自动失衡检测功能，自动转子识别功能。 - 具有软刹车功能，防止重悬，保护敏感样品。 - ★15、配置：冷冻离心机主机1台，含气密性转子盖的30×1.5ml角转子 1个, 6×15ml+6×50ml复合角转子（可同时离心6个15ml和6个50ml共12个离心管，CRF大于7,100g）1个。 - 16、为保证售后服务的可靠性，需提供针对本项目的生产厂家提供的售后服务承诺书及授权书。 |
| 6 | 人工气候箱 | 性能指标 1.容积：450L 2.温度 ( ℃ ) 控制范围: 0-50℃(长时间使用温度控制在8-50℃) 波 动 度: ≤±1.0 ℃ 偏 差: ≤±1.5 ℃ 不均匀度: ≤±1.5 ℃ 3.湿度：(%RH) 控制范围：50%-95%RH 波动度：±5% RH 4.光照度 ( LX /Lux) 额定光照度: 22000LX 相对光照度控制范围:五级(20%、40%、60%、80%、H1%额定光照度) 5.尺寸：(mm) 内胆尺寸：605*600*1205 外形尺寸：740*660*1845 6.升温时间: 0℃升至40℃≤80分钟 7.降温时间: 40℃降至10℃≤120分钟 8 .工作时间：周期范围: 1-30，白天、黑夜时间设置范围: 0-24h 9.工作环境: 温度4-30℃，湿度85%RH以下，无腐蚀性气体 10.压缩机动延时间保护时间:3分钟 11.工作方式:连续运行(压缩机间歇工作) 12.噪 音: ≤70db 13.电源要求: 220V(范围187V－246V)、50HZ 概述 智能人工气候箱采用当今世界先进的微电脑技术，可编程控制方式。对气候箱多种参数（包括温度、光照度及其时间）设置，可以模拟自然光照。制造工艺精良，其箱体侧板为三层中空玻璃，外观造型大方，保温性能极佳。 微电脑全自动控制，触摸开关，操作简便。PID输出控制。具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能。恒温控制系统、响应快、温控精度高。风道式通风，工作室风速柔和，温度均匀。光照能力强，可达到22000LX。采用反射钢化镀膜玻璃，绝热性能良好，美观大方。具有超温和传感器异常保护功能，保证仪器和样品安全。适用于植物种子发芽、栽培和育苗，昆虫、小动物饲养, 木材、建材的性能试验等。不仅有优良的控制性能和抗干扰能力，而且多项指标都超越同行的光照培养箱。同时它具有周期控制，满足不同的动、植物生长及其各种生物保鲜、保存的需要。 |
| 7 | CMT7.4 矿用本安型锚杆锚索无损检测仪 | 技术参数 （一）主要用途： 主要用于矿井下检测锚杆锚索的长度、极限锚固（拉拔）力、初始预应（紧）力和轴向工作载荷，可用来评定矿井锚杆锚索是否达到设计的长度、极限锚固（拉拔）力、预加预应（紧）力等施工质量指标；可用来测试锚杆锚索运行状态下所受轴向工作载荷大小及评估锚杆锚索支护围岩系统的稳定性。 1、煤矿锚杆锚索长度、注浆密实度和锚固缺陷的无损检测； 2、煤矿钻孔深度无损检测； 检测对象：矿山锚杆、锚索。 检测方法：弹性波反射法测长和结构动态特性分析法测力原理。 （二）主要系统特点： 1、无损测试，不破坏锚杆锚索的锚固效果、预应力及工作截荷； 2、无须事先做任何处理，即可检测任何一根锚杆锚索的长度及锚固长度； 3、无须事先做任何处理，即可测试任何一根锚杆锚索的极限锚固（拉拔）力； 4、无须事先做任何处理，即可测试任何一根锚杆锚索的预紧力和工作载荷； 5、可长期监测任何一根锚杆锚索的工作载荷的变化，评定锚杆锚索运行状态下的受力状态，从而评估锚固体系统的稳定性； 6、测试方便，直接显示锚杆锚索的长度、极限锚固力、预应（紧）力和工作载荷； 7、设备操作简便快捷，信号重复性好，人为影响因素少，几分钟即可完成一根测试； 8、测试精度高，长度测试准确度可达到95%以上，力的测试准确度可达92%以上； 9、主机高度集成，低功耗本安型设计，性能稳定、可靠性高； 10、数据传输模式：USB2.0传输； 11、自动生成测试报告。 （三） 主要技术指标： 1、防爆形式：矿用本质安全型，防爆标志“Exib I”； 2、主机内软件系统为嵌入式操作系统，中文界面，美观大方，简单高效； 3、主机采用FAT32数据存储格式，可在通用Windows操作系统下通过USB2.0接口对实测数据文件直接进行复制粘贴； 4、主机外壳模具成型，防水防尘；主机尺寸小，重量轻便，可单人工作，带液晶显示屏； 5、振动信号频率响应：1 Hz ～10 kHz； 6、振动信号最高读时精度：1 μs； 7、振动信号最高读频精度：1 Hz； 8、振动信号读时一致性误差：≤0.5％ 9、振动信号读频一致性误差：≤0.5％； 10、瞬态采样速率：100kHz ～ 1kHz，自动切换； 11、可测锚杆锚索长度：1-30m，测量精度≤1%； 12、 主机采用不低于DC7.4V供电，功耗低；一次充电可连续工作不低于8小时； 13、软件有直接分析功能，数据处理显示部件主要实现信号采集、数据管理、分析计算、数据传输和结果显示等功能。 |
| 8 | 设备远程可视化数据云服务器 | 1）技术指标：2U机架式服务器R4900G3 8*3.5盘位 4210R（10核2.4主频） 2*32G 480G SSD 2*4T SATA RIAD（P460 2G缓存）集成四口千兆导轨 2）功能要求：搭建云服务器系统：1）MQTT服务单元 2）RTMP推拉流服务单元 3）直播服务器单元 4）webRTC服务器单元搭建、5）手机SRT服务器搭建。 实验数据存储系统搭建：1）存储分析实验数据 2）可视化处理。 |
| 9 | “未来学堂”小学教育，学前教育资源及案例系统 | 一. 项目采购内容 本次采购主要内容为学前和小学语文、数学、科学、道德与法治 教育资源及案例系统，分为系统服务平台和教育资源内容两部分。 1. 系统服务平台 提供全面的资源使用及教学跟踪管理功能，同时需提供资源自建功能和移动端访问功能，满足学校自有资源建设和访问的需求。 2. 教育资源内容 教育资源内容应包含教学案例库、教学文案库、幼师教育资源（学前）、教师资格证考试资源。 二. 项目整体要求 1. 系统产品为成熟稳定产品。 2. 系统设计满足大规模用户使用、支持分布式部署。 3. 系统不限制授权范围内注册及使用用户数量，无需增加相关费用。 4. 系统提供基于微信开发的HTML5平台，无需学生下载任何应用程序即可实现移动端访问。 5. 系统需带有资源自建及导入工具，能够支持客户自有资源的建设。 1. 学前教育资源需同五大领域完全匹配，小学教学资源需同教材版本和章节相匹配。 2. 本项目需提供网络云服务方式。 3. 教育资源及案例系统资源内容须保证有合法的知识产权。 三. 系统平台技术要求 1,前台功能要求 提供全面的资源分类及检索功能，包括资源检索、资源浏览、资源下载等功能，同时可以进行个人资源管理。 （1） 注册/登陆  提供IP段授权访问。  提供用户名登陆访问。 （2） 分类导航 ★系统需按学前五大领域和教材章节分类模式提供分类导航。 （3） 检索功能 产品在资源展示方面布局清晰，易于检索。 ★系统可以基于学段、学科、教材版本、年级和目录进行资源检索，准确地获取每一章节对应的全部资源内容。 （4） 资源使用  提供在线浏览的功能，支持对主流文件类型的在线浏览。  能够清晰显示目标资源的路径、标题。  提供单一资源收藏功能和批量收藏功能。 1. 个人中心需求  我的资源：查看自己正在学习与历史学习情况并可快速找到学习资源。  我的收藏：可以进行资源内容的收藏操作，可以在任何设备登录随时查看自己所收藏的内容。  个人设置：包括用户的基本资料、绑定信息、用户安全设置、系统消息提醒设置等操作。 2. 备课夹功能  系统提供在线教学目录式备课夹功能，备课夹的目录结构与平台目录一致，便于师生查找。  备课夹收藏资源同个人中心实现同步，方便用户多维度查询。 3. 后台功能需求 （1） 数据中心 数据中心页面可以很直观的展现系统的用户数统计、资源数统计、点击量统计等。 （2） 用户管理 能够查看机构内个人用户的注册信息及基本信息情况，并可以进行密码重置、用户停用等基本操作，支持用户查询筛选等功能。 （3） 统计管理  资源统计：通过统计功能，管理员可查看和筛选数据，可以按学段、学科、教材版本、年级和资源类别的模式进行统计。  浏览统计：提供多种统计结果展示，可以按年份、月份进行数据统计，也可按院系、专业、班级进行筛选统计，并且可生成统计报表。  用户行为统计：用户行为的详细数据，包含学生身份、详细情况（访问学段、访问学科、访问情况、访问时间等）、使用情况（浏览具体内容、浏览时间等）。 4. 移动端功能需求 ★移动端必须为基于微信开发的HTML5应用平台，无需学生安装任何插件或APP，以保证其方便使用。 （1） 注册登录  需采用与WEB端统一的用户登录机制，并且继承WEB端所有权限。  移动端可与第三方用户进行API对接，实现统一通用登录身份认证。 （2） 分类导航  需采用移动端底部分类展示效果，符合各种平台的使用习惯。  采用扁平化的分类展示，展示以“学科”为导向的教材内容。 （3） 资源浏览  需采用基于微信平台的视频播放控件、文件阅读等通用播放器组件。 （4） 资源检索  需提供SQL全库检索服务，可以对资源名称进行检索，检索结果可按资源类别分类展示。 5. 标引及入库工具需求 (1)★资源标引工具  目录及分类：能够实现教材目录和章节的导入，满足资源标引的基础分类。系统需支持自建目录功能，学校可根据实际需求自行设计目录体系。  资源分类：能够实现资源类型的新建和管理，并根据文件对应到不同的资源类型。  资源标引：能够实现按照教材章节进行自建校本资源的标引和加工，并可以根据命名规则实现资源与目录自动对应，方便使用。 （1） 资源入库  能够生成资源的元数据信息并能够实现API自动入库。  元数据信息为结构化信息，方便学校其他系统的导入和使用。 四. 教育资源要求 1. 学段及资源分类  覆盖学前、小学两个学段。  幼儿教育资源应按照五大领域进行分类匹配。  中小学教育资源应完全按照最新版教材章节进行匹配。 2★学科要求  (1)学前教育资源覆盖幼儿教育和幼师教育两大方向。幼儿教育应以健康、语言、社会、科学、艺术五个领域和核心分类并需要进一步细化分类，方便师生使用。幼师教育应以提升职业核心素养为目标，需包含教师文案、幼师心得、教学指导、卫生保健、家园共建、园所管理和环境创作等方向内容。  (2)小学教学资源覆盖语文、数学、科学、道德与法治。 2. 学科资源内容及数量 （1）★教学案例库  需包含教学案例资源，每个教学案例资源至少包含课堂实录以及本节课对应的电子教案和电子课件。  教学案例中的课堂实录、课件及教案能够实现同一界面内切换使用，方便学生使用。  课堂实录必须为有师生互动的整节课程的视频资源。  教学案例资源总量不低于4000 个。 （2）教学文案库  教学文案应包含教案、课件、学案、说课和教学反思。  所有文案资源格式必须为WPS或Office（word或ppt）格式，方便学生下载和使用。  教学文案资源总量不低于 9万 个。 3. 通用资源内容及数量 4. ★幼师教育资源  幼师教育资源应按教师文案、幼师心得、教学指导、卫生保健、家园共建、园所管理和环境创作进行分类。  幼师教育资源总量不低于12000个。 5. ★教师资格考试资源  资源须包含笔试、面试、考试相关政策、新闻公告、考试流程及报考条件等方面内容并按照小学教师、初中教师、高中教师、学前教师进行分类筛选；  考试相关内容需要按照学科进行多级分类，可以快速定位个人需求；  所有笔试内容需要按照考题种类与年份划分，如模拟试题、历年真题、面试真题等并实现线上答题功能，系统能够自动生成分数和答题情况。  考题资源不低于1000套考试试卷。 五. 项目服务要求 1. 系统对接 能够与学校现有统一身份认证、单点登陆进行用户对接，无须学生另行注册其他登录账号。 提供单独云端访问链接和界面，不得同其他高校共用同一界面，可按学校需求在首页面增加学校LOGO等信息。 2. 质量保证 自验收合格之日起，提供1年的免费质保服务期，质保服务期内提供免费的售后服务。 必须提供厂家授权书和彩页说明，星号指标必须满足。 |
| 10 | 300W氙灯催化光源 | 1.光谱范围：330-2500nm； 2. 输出中心高：70-220mm可调（也可分体，任意调整高度； 3.紫外区输出功率，<390nm(Watts)：2.6W; 4.红外区输出功率 ，>770nm(Watts)：28.8W; 5.可见区输出390-770nm（Lumens）：5000Lu； 6.含光源室、电源、进口德国欧司朗灯泡 |
| 11 | 清曜500W氙灯光源 | 1.光谱范围：250nm-2500nm； 2.光源室光轴高度157-193mm可调； 3.光源室采用球面反射镜结构，光收集效率提升60%以上 ； 4.光源输出平行光光斑直径为46mm； 5.配合高稳流电源，输出光不稳定度≤2%（进口灯泡）； 6.含光源室、电源、进口德国欧司朗灯泡； |
| 12 | 光电化学测试系统 | 1.灯泡功率：300W； 2.功率调整范围：150W-300W； 3.工作模式：反馈控制； 4.最大电流：21A； ★5.均匀方形光斑尺寸：10*10mm-50*50mm； ★6.辐照强度：10x10mm 光强度大于3000mW/cm2 (调焦筒直接输出)10x10mm 光强度大于1000mW/cm2 （接液芯光纤）50x50mm 光强度大于100mW/cm2（调焦筒直接输出）50x50mm 光强度大于30mW/cm2（接液芯光纤） 7.光谱范围：320-800nm ； 8.配合滤光片可以获得：紫外光区，可见光区，近红外光区及窄带光； 1.灯泡功率：300W； 2.功率调整范围：150W-300W； 3.工作模式：反馈控制； 4.最大电流：21A； ★5.均匀方形光斑尺寸：10*10mm-50*50mm； ★6.辐照强度：10x10mm 光强度大于3000mW/cm2 (调焦筒直接输出)10x10mm 光强度大于1000mW/cm2 （接液芯光纤）50x50mm 光强度大于100mW/cm2（调焦筒直接输出）50x50mm 光强度大于30mW/cm2（接液芯光纤） 7.光谱范围：320-800nm ； 8.配合滤光片可以获得：紫外光区，可见光区，近红外光区及窄带光； ★9.输出光不均匀性：±1%； 10.长期不稳定性（8小时内）：<2%； 11.工作距离：200-350mm； 12.精密光反馈（高稳定输出）,数字电流显示； 13.斩波器频率可调，斩波频率数字显示，触控屏幕控制; ★14.采用圆盘方式切换单室三电极反应器、双室三电极反应器及光功率探头； ★15.测量光谱范围：0.2~11µm；量程范围：0~20W； 16.一体化三电极上盖；(连接简易，高气密性) 17.快速链接坡口法兰夹具； 18.坡口法兰连接，密封圈密封； 19.可拆卸光窗； 20.高气密性三电极反应器。9.输出光不均匀性：±1%； 10.长期不稳定性（8小时内）：<2%； 11.工作距离：200-350mm； 12.精密光反馈（高稳定输出）,数字电流显示； 13.斩波器频率可调，斩波频率数字显示，触控屏幕控制; 14.采用圆盘方式切换单室三电极反应器、双室三电极反应器及光功率探头； 15.测量光谱范围：0.2~11µm；量程范围：0~20W； 16.一体化三电极上盖；(连接简易，高气密性) 17.快速链接坡口法兰夹具； 18.坡口法兰连接，密封圈密封； 19.可拆卸光窗； 20.高气密性三电极反应器。 |
| 13 | Lumion 12 pro——一款3D专业正版渲染，动画制作软件 | Lumion 12 pro是刚刚发布的最新款软件，目前还没有公布具体参数。已公布了官方价格。Lumion12pro要在Lumion11的基础上升级了新功能，具体以官方发布后参数为准。中标方需要提供正版专业软件的浮动许可证：可以让任何数量的人在计算机上安装它。同时使用仅受所拥有的座位数量的限制。提供官方出具的发票。 |
| 14 | 高精度全波段声波采集系统 | 1、本系统专为声波采集工业化应用而设计涵盖超声波采集、次声波的采集、采集现场视频采集等。 2、系统构成：主控系统、采集系统、云服务器组成 3、主控系统：采用LINUX及 ROS 系统，4个usb3.0口，4个usb2.0口 WIFI双天线、2个千兆网卡、2个hdmi接口，6个RS232口。 4、采集系统采用arm cortex m3主处理器，STM32H743 单片机芯片 32位微控制器 CORTEXM3 2M闪存。板载1.5寸OLE屏 1个、以太网接口2个、rs485接口1个、can接口1个、外部通信接口1个。 8路16位高精度高速同步AD，电压检测范围：-5V~+5V,-10V~+10V, 400KHz以上（8通道总采样率）实时采样画曲线，每通道每秒实时采集、实时画数据曲线图、并实时保存数据50000个，实时高速采集、实时画曲线图，实时存储数据； 传感器接口电路单元板：采用万能开放式模块化设计。可任意更换传感器 5、200万双目深度宽态视觉相机，现场实景远程监测。 6、次声波采集： 1）频率响应范围0.5Hz—14KHz，远距离（几十公里）传感、监控,可组成传感器阵列来应用。 2）高灵敏度100mv/pa，高信噪比 >63dB 指向 全方位 3）录放幅频响应：0.5 -14,000 Hz，符合0.5-1000 Hz ±0.5 dB，1000-14000Hz ±3.0 dB 4）灵敏度： 100 mV/Pa ± 10%at 1 kHz等效自噪： ≤ 31 dBA（）最大声压：114 dB SPL 5）总谐波失真： <1% at 84 dB SPL等效振动灵敏度：45db SPL at 1 g and 1 kHz 6）0.5hz-30hz，阶梯0.1hz 递增、依次增加到30hz 通过远程网络准确显示在监测终端上。 7）每个频点信号强度实时显示出来，声压值和频点相对应。 8）对比数据库某种灾害的特征值，作出逐步预警。 9）结合其他辅助系统作出最终预警。 10）可网络远程修改系统参数。 7、超声波采集： （1）水下超声波采集： 标称频率：1.0MHz±5%，带宽：200.0KHz，灵敏度：-35dB min，最小并联阻抗：150Ω±30%，静态电容：1200Pf±20%，最高输入电压+300Vp-p，方向角：8°±2°(-6dB)，检测范围：0.1～5m(液体中反射) （2）空气中超声波采集： 包含实时温度补偿的距离探测，高探测精度，探测范围1cm～800cm， 探测频率可达500Hz，即每秒可探测500次， 使用485串口接口与主机通信，自动响应主机的485串口控制指令 8、 系统构成：采集处理端、远程网络通信、数据库算法中心服务器、监测终端 9、通信单元采用： TDD-LTE：3GPP R9 CAT4下行150 Mbps，上行50 Mbps FDD-LTE：3GPP R9 CAT4下行150 Mbps，上行50 Mbps WCDMA：HSPA+ 下行速率 21 Mbps 上行速率 5.76 Mbps TD-SCDMA：3GPP R9 下行速率 2.8 Mbps 上行速率 2.2 Mbps 10、提供完整程序和电路图源码 |
| 15 | 智慧校园信号采集分析系统 | 技术指标： 本系统由显示系统、控制系统、广播系统组成。 1、显示系统：全彩P3.0全彩系统模组，防水设计，总尺寸：1.2米×0.9米， 室外防水屏， 室内屏一个，室外屏1个，双屏之间采用无线连接。 2、控制系统：每个屏配独立控制柜，分别独立控制。 3、广播系统：采用多点分布式，即时广播喊话和班级出入情况语音可共用喇叭。双屏各配喇叭1个。 功能指标： 本系统分学生出校模式、通知模式、标语模式。 1、出校显示播报系统单元： （1）语音播报系统采用科大讯飞语音系统，实现实时播报学生随机出校实况。 （2）已经离校的班级会滚动循环显示，已经出校的班级， （3）即将出校和正在出校的会显示提示家长。 2、出校刷卡系统单元 （1）采用高频卡刷卡系统，每个班级出校门，出校门时由班主任或排在第一位，取卡刷卡，就完成了，出校门前的信息登记功能，系统就会显示和播报该班级出校门信息。 （2）语音播报系统采用科大讯飞语音系统，实现实时播报学生随机出校实况。 3、安全员手持管理系统单元 在特殊情况下，保安或安全员利用手持系统，有序管理出校门的实时播报系统， 4、家长APP推送系统单元 根据需要，系统向家手机推送班级出校时间。 5、兴趣班、委托延时代管系统单元 对委托托管和兴趣班学生设有专门的管理模块。 6、广播管理系统单元 遇到紧急或特殊情况，可通过广播系统随机广播播报，如学生和家长失散，紧急播报等。 7、通知发布管理系统单元 在非出校时间，可发布学校的通知信息。 8、标语发布管理系统单元 在非出校时间，可欢迎标语和日常标语。 9、出校查询统计系统单元 出入校信息系统保持1-2周，配数据库查询和分析功能。 10、提供完整程序和电路图源码 |
| 16 | 轨道交通信号采集分析系统 | 本系统由显示系统、控制系统、监控系统组成。 1、屏幕整体尺寸，1.4米（长）×1米（高）双面显示，P10精度以上户外双色led显示屏，双色高亮，扫描方式：1/4扫，外框采用采用防水设计，配独立控制控制柜，多屏之间采用有线和无线连接。 2、控制系统：每个屏配独立控制柜，分别独立控制。 3、广播系统：上位机实现全区域可视化实时动态显示机车库区道岔及时状态，采用3个32寸显示器拼接显示整个库区状态。并语音提示，动态整备车间机车出入库动态信息。 4、轨道模拟道岔一套，配信号分析软件 5、提供完整程序和电路图源码 |
| 17 | 光纤拉曼光谱分析测量系统 | 1、拉曼光谱仪：输出接口SMA905；线阵CCD，像素2048个，工作/储存温度 0 ~ 45℃，工作/储存湿度 5%-80% ，光谱范围200cm-1～3200cm-1，波长分辨率：7 cm-1 @1000 cm-1，积分时间 8ms ~20S，波长稳定性<0.01nm/℃； 2、拉曼探头：探头主件：102×30×13mm，不锈钢探棒：45 mm，激发端：105 μm VIS-NIR波段；接收端：200 μm VIS-NIR 波段；输入接口：SMA905(接口可根据客户需求定制)；试用光谱范围：150cm-1 ～ 4000cm-1，有效滤除瑞利信号，滤光片激光截止深度 ：OD6 ，探头工作焦距 ：7.5mm，耦合率 ：60% ～ 70% ；合束段耐受拉力 ：50N ，合束段铠甲规格 ：Φ8.5mm，PVC黑色外铠，内部抹平金属双扣管； 3、软件模块:软件模块包含激光器控制模块和拉曼采谱采集模块，激光器控制模块可以调整激光器的输出功率，控制激光器的输出；拉曼光谱的采集模块包括了单次采集、连续采集；可以设置积分时间和平均次数，可以对光谱预处理，如数据剪切、数据平滑、背景扣除、谱峰检测等；可以对图谱放大、缩小和自适应大小；可以快速保存、能复制或导出当前谱图数据，包括文本文件、CSV文件等文件格式；数据库模块：支持自由定制自己的标准匹配数据库，支持根据特定类别建立子数据库，提供正检索、逆检索、混合物剖析等多种匹配算法，可对未知物进行快速匹配结果并解析其主要成份。数据库：包含常见数据库，支持自建数据库； 4、探测器:Sony ILX511B线性CCD阵列 检测器范围:200-1100 nm 像元:2048像素 像元尺寸:14 u m x 200u m 像元阱深:62,500 电子 灵敏度:4oo nm: 75 光子/计数值; 600 nm: 41 光子/计数值 5、波长范围:光栅要求 光学分辨率:~0.035-6.8nm半高峰宽 信噪比:250:1全光谱 A/D分辨率:14 bit 暗噪声:12 RMS计数值 动态范围:2x 108(系统)，1300:1单次探测 积分时间:1毫秒到65秒(通常值为20s> 杂散光:<0.05% at 600 nm; <0.10% at 435 nm 6、OFLV滤光片: OFLV 200-1100 nm: 校准镜及聚焦镜:标准或SAG+UPG-HR 紫外增强窗口:有，UV2 光纤连接器:SMA905 0.22数值孔径单股光纤 7、物理特性尺寸:148.6 mm x 104.8 mm x 45.1 mm，重量:570 g |
| 18 | 蝶型封装半导体激光器 | 1、拉曼激光波长：785±0.5nm，线宽＜ 0.1nm； 2、蝶型封装形式，内置体布拉格光栅，内置TEC双向温度制冷，内置PD，热敏电阻； 3. 光谱宽度：由激光器输出光谱的*高点降低20dB处光谱宽度； 4. 阈值电流：当器件的工作电流超过阈值电流时激光器发出相干性很好的激光； 5. 输出光功率：光功率0~500mW可调； 6、激光功率稳定性 ：≤2% P-P(@2hrs) 7、激光器噪音：≤1% RMS(10Hz-100MHz) 8、激光器使用寿命 ：10,000.00hrs； |
| 19 | 拉曼光谱测试平台 | 1、透射测试组件：可以安装拉曼探头，并可以安装10mm*10mm比色皿，CCl4,乙醇，波长范围700-1100nm；拉曼样品池。 2、反射样品测试组件：底板450*300*12.7mm，表面25*25间距的M6螺纹孔，齿轮齿条纵向移动，移动范围±75mm； ★3、光谱测试材料：硒碲化钼单晶块材，人工合成，面积>10mm2,厚度~0.1mm，纯度≥99.9%；80件。 生产商需提供专业权威机构出具的性能测试报告。 4、光学元件BK7 A级精密退火材料，焦距±2%，直径-0.2mm，中心偏差3′，光圈1-5；局部误差0.2-0.5，面粗糙度60/40（Scratch/Dig），氟化镁增透膜镀膜，有效孔径90%； 5、固定板：长宽300*450mm，12.7mm厚，M6螺纹孔，孔间距25*25mm，表面发黑处理； 6、支架组件：用于光纤夹持，可齿轮齿条升降，移动距离±75mm； |
| 20 | 高温炉 | •设备最高温度可达1700℃。 •双层壳体结构并带有风冷系统，保证壳体表面温度不过高。 •开门断电，使用安全。 •工作温度：1600℃（连续），1700℃（<0.5h） •加热元件：硅钼棒 •热电偶：B型双铂铑热电偶 •电压：AC220V 单相，50/60Hz •升温速率： 10℃/min（≦1400℃） 5℃/min（1400℃-1600℃） 2℃/min（＞1600℃） •炉体：L 515×W 500×H 730mm •炉膛尺寸：150×150×150mm •净重：120Kg |
| 21 | 十万分位电子天平 | ★1、最大称量值(g)： 52g/120g ★2、可读性(mg)：0.01mg/0.1mg 3、重复性sd (mg)-100g：0.1mg ，重复性sd (mg)-20g：0.015mg ， ★4、校准：内置两组内校准砝码和AutoCal 全自动校准系统，每 Δ1.5℃温差或3小时间隔进行自动校准 5、称量单位：毫克、克、克拉、盎司、金衡盎司、英钱、格令、Momme、Mesghal、Tical、Tola、Baht、3个自定义单位 ★6、称量模式：基本称量、计件称量、百分比称量、检重称重、动物称量、目标值称量、累加称量、配比称量、差异称量、密度测定、峰值保持、移液器校准、统计质量控制SQC 7、稳定时间(秒)：0.1mg: ≤3 秒, 0.01mg: ≤8 秒 ★8、显示屏类型：必需5.7英寸VGA彩色触摸显示屏/ 14.5 cm (对角线)，快捷图标菜单导航，使Explorer操作更加直观便捷。（彩页核对） 9、通讯接口：自带数据库储存功能，标配：2个USB，1个RS232 10、具备最小称量值提示音、称量稳定提示音、GLP/GMP实时时钟等功能。 11、附件：配套天平防震台一个。 11.1、柜体采用1.0m厚镀锌钢板折边焊接而成，整个柜体纯环氧树脂静电喷涂高温固化，具有较高耐蚀性能，内置减震装置。 11.2、台面：采用12.7实芯理化板+60mm厚花岗岩台面。 11.3、电源：配1个10A透明多功能防溅插座。 11.4、尺寸：900mm*600mm*800mm ★12、要求提供厂家授权、彩页、售后服务承诺；需要厂家工程师上门安装调试，供货需要对星号参数实际功能进行核对，无误后方可验收签字。 |
| 22 | 高温管式炉 | ·最高温度: 1700℃ (<30min) ·长期工作温度: 800-1650℃ ·推荐升温速率：1400℃以下：≤10℃/min ；1400℃到 1600℃：≤5℃/min ； 1600℃以后：≤2℃/min ·加热区长度：290mm ·最大功率：5.2 KW ·电压：单相 AC220V 50Hz （需要 30A 的空气开关） （标配）OD: 60 mm x1000 mm L ·包含一款 YD518P 型温度控制器 ·PID 自动控温系统 ·智能化 30 段可编程控制 ·控温精度：±1℃ ·默认 DB9 PC 通信连接端口 ·通过 MET 认证 ·可选购电脑温度控制软件(用于 YD518P 系列控制器)用于控制升温曲线 和导出数据。 |
| 23 | 氢气发生器 | 氢气纯度：99.999% （露点在-56℃时，含氧量＜3ppm） 氢气流量：0～300 / 500 mL/min 流量显示：LED数字显示 工作压力：0.4 MPa（与厂家联系可调） 稳压精度：0.001 MPa 供电电源：220V ±10%V 50Hz 消耗功率：150 W 环境温度：0 ℃～45 ℃ 环境湿度：RH ≤ 85% 外型尺寸：530×210×360（mm） 净 重：约12 Kg |
| 24 | 循环制冷机 | 使用全钢管设计，防锈，制冷更快，1匹冷水机 |
| 25 | 离心机 | 配24x1.5ml转子 转速可达16500r/min，可以快速高效的分离样品，此款离心机结构紧凑 轻便，拥有可靠的安全性。同时具有多款转子、适配器可供选 择，满足客户的多样化需求。 主要技术参数 型号 H1650 整机噪音 <65dB(A) 电源 AC220+22V50/60Hz5A 最高转速 16500r/min 整机功率 400W 最大相对离心力 26054xg 外形尺寸(长x宽x高) 325x420x325(mm) 最大容量 6x50ml 外包装尺寸(长x宽x高) 385x640x330(mm) 转速精度 ±30t/min 净重 20Kg 定时范围 1min-99min |
| 26 | 光声探测模块 | 包含定制的石英音叉、微共振(µR)管和高增益前置放大器； 共振频率低；大气压下的Q因子：>12000(典型值) 小体积气体样品：7 cm3；Ø1/2英寸未镀膜的氟化钡楔形窗片。主要用于温室气体、有毒有害气体及气溶胶等高灵敏度探测应用中。 |
| 27 | 数据采集卡 | 4路模拟量同步采集。采样速率：2.5 MS/s/通道；±1.25到±10 V的4类输入范围，高容量板载内存 (16 MS或32MS)；8条硬件定时数字I/O线；2个24位计数器；支持模拟和数字触发。 |
| 28 | DFB台式激光光源 | 波长1550 nm 单模、FC/PC光纤接口 窄光谱线宽：典型值< 0.06 nm 热电冷却器(TEC)，使温度稳定性保持在0.005℃内 内置40 dB的光学隔离器 可调节的温度设定点 |

03包：

| 1、扩声系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：70Hz-20KHz 3.额定功率：150W 4.灵敏度：96dB/W/M 5.覆盖角度：(H)100°(V)80° 6.高音：3"锥形高音单元×2 7.低音：8"低音×1 |
| 2 | 专业功放 | 1、两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 2、采用强制散热设计，风机噪音小；具有可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 3.输出功率:立体声/并联8Ω:350W*2.立体声/并联4Ω:530W*2.桥接8Ω:1060W。 4、采用XLR+TRS1/4”复合多功能输入接口，削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5.信噪比≥90dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 |
| 3 | 支架 | 固定面板固定孔尺寸（长*宽）：34mm*34mm 箱体固定面板固定孔尺寸：110mm 重量：0.31Kg |
| 4 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3、输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻像供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002%@1KHz,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能界面截图及接口截图佐证）(出具满足该功能参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 |
| 5 | 一拖四无线话筒 | 1. 采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。 2. 兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制，信号更稳定。 3. V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 4. 先进的滤波及抗干扰功能能够有效阻隔外界不良信号及手机信号的干扰。 5. 使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率。 6. 采用传统按键操控，更省电，更经济实惠，性价比高，内置高性能的语音压扩技术，支持平衡和非平衡两种选择输出端口。 7.系统指标：频率范围： 640-690MHZ 740-790MHz 807-830MHz、频道数目： 500个、音频响应 ：80HZ-18KHZ(±2dB)、信噪比： >105dB、灵敏度 ：–105 dBm for 12 dB SINAD, typical、有效使用距离 ：空旷50米 8.接收器指标：平衡200Ω 负载-13dBV，非平衡600Ω、音频输出阻抗： 平衡200Ω；1路合并非平衡600Ω； 9.麦克风指标：输出功率 ：高功率30mW；低功率3mW 10.系统包括有一台主机+四台桌面式无线麦克 投标厂家服务能力达到CB/T27922-2011《商品售后服各评价体系》五星级标准，证书覆盖范围（专业音响）的售后服务，标时提供认证证书复印件加盖原厂鲜章。 |
| 6 | 电源时序器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 为了整体系统的专业性和稳定性，设备厂家需具有GB/T 31950-2015诚信管理体系认证证书(须含专业音响等内容)，具有GB/T 23794-2015企业信用等级认证证书(须含专业音响等内容)，标时提供证书复印件并加盖原厂公章。 |
| 7 | 多媒体插座 | 配置接口：1个多功能电源，网络，3.5音频，HDMI |
| 8 | 机柜 | 22U，600*800*1166mm |
| 9 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头 |
| 10 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） |
| 11 | 音频线 | RVPE2*0.5 |
| 12 | 音箱线 | HIFI音响线音频线音箱线300芯 |
| 13 | 电源线 | RVV3*1.5 |
| 14 | 电源插头 | 三角插头（10A） |
| 15 | 管材 | JDG25/JDG32 |
| 16 | 摄像头 | 宏视道中型视频会议解决方案适用20-50平米/高清视频会议摄像头/摄像机/无线2.4G全向麦克风/终端系统HSD-TZ2 |
| 2、会议桌椅 |  |  |
| 1 | 订制7米会议桌（主要设备） | - 基材：采用优质中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05mg/m3，含水率≤10%，密度≥0.76g/cm3，弹性模量≥2500MPa，静曲强度≥25MPa，吸水厚度膨胀率≤10%，内结合强度≥0.5MPa，表面结合强度≥1.0MPa。 - 饰面：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm，含水率≤13%。 - 封边：采用优质天然实木封边条，含水率≤13%，甲醛释放量≤0.5mg/L。 - 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序；VOC≤650g/L，苯质量分数≤0.05%，甲苯、二甲苯、乙苯质量分数≤20%，固化剂中游离甲苯二异氰酸脂(TDI)质量分数≤0.5%，可溶性铅(Pb)＜2mg/kg、可溶性镉(Cd)＜0.5mg/kg、可溶性铬(Cr)＜1mg/kg、可溶性汞(Hg)＜1mg/kg，；卤代烃含量≤0.1%。 - 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛（水基型）≤0.5g/kg，总挥发性有机物含量（水基型）≤300g/L，苯（水基型）≤0.20g/kg，甲苯+二甲苯（水基型）≤10g/kg。 - 6.五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力 |
| 2 | 会议椅 | - 面料：选用优质西皮，厚度≥1.0mm，撕裂力≥30N，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面柔软舒适,光泽持久。 - 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高,防碎，防氧化，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，干热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，抗疲劳力强，坐感舒适。 - 框架：采用优质实木框架，经过防虫、防腐特殊处理，含水率≤10%，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽；背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板，符合人体工程学。 - 4.油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；VOC≤650g/L，苯质量分数≤0.05%，甲苯、二甲苯、乙苯质量分数≤20%，固化剂中游离甲苯二异氰酸脂(TDI)质量分数≤0.5%，可溶性重金属 可溶性铅（Pb）＜2mg/kg、可溶性镉(Cd)＜0.5mg/kg、可溶性铬(Cr)＜1mg/kg、可溶性汞(Hg)＜1mg/kg；卤代烃含量≤0.1%。 |
| 3、大屏显示系统 |  |  |
| 1 | LED彩屏 | 室内P2全彩显示屏；显示尺寸：3.84m长*2.24m高=8.61㎡ 外形尺寸：3.94m长*2.34m高=9.22㎡ 1、像素间距：2mm，像素密度≥250000点/㎡； 2、模组尺寸：320mm*160mm； 3、灯管寿命：≥125000H 4、最高亮度：≥600cd/㎡； 5、防护等级： IP65(正面)/IP54背面； 6、平整度：≤0.4 mm； 7、像素中心距相对偏差：≤2%； 8、水平相对偏差：≤1%； 9、垂直相对偏差：≤1%； 10、电源平均效率：功率不小于90%，转换率不小于70%； 11、亮度调整：具有随环境照度的变化而自动调整亮度功能； 12、亮度均匀性：≥98%； 13、校正：支持单点（逐点）亮度/色度较正； 14、基色波长误差：ΔλD≤2nm； 15、最高对比度：≥8000：1； 16、色温：2000K-10000K可调； 17、色域：≥120%NTSC； 18、灰度等级：16Bit； 19、换帧频率：≥60Hz； 20、刷新频率：960-3840Hz； 21、驱动方式：恒流驱动； 22、像素失控率：Pz≤1*104,无连续失控点； 23、拼缝微调技术：支持模组缝隙前后微调，有效消除模组拼接而产生的亮暗线，保证完美无缝显示； 24、显示效果：LED显示屏无鬼影和拖尾现象，无几何失真和非线性失真现象； 25、通讯端口：支持光纤、以太网接口、RS485； 26、功能检测：自检技术，通讯检测、电源检测、温度检测； 27、实时监控功能：具体远程控制，记录，报警功能； 28、数据存储：支持模块级亮度色度较正数据的存储及回读功能； 29、测试模式：配备模组级测试按钮，支持电源和信号状态显示； 30、维护方式：支持前维护、后维护； 31、工作电压：支持220V,频率50/60Hz;具有PFC功能； 32、峰值功耗：≤550W/㎡； 33、平均功耗：≤150W/㎡； 34、MTTR平均修复时间：≤5min； 35、平均失效工作时间：组成LED显示屏的显示模组平均失效间隔工作时间MTBF( m1)不低于100000h； 36、电流防护：具有过流、断路、短路、过压、欠压、超温、超负荷断电； 37、防护功能：防高温，防静电短路、防水、防潮、防尘、防腐蚀； 38、振动：符合GB/T6587标准； 39、动输试验：符合GB/T6587标准； 40、防火阻燃：符合BS476-7标准，防火达到UL94 V-0； 41、防潮性能：10%RH-95%RH范围内，显示屏正常工作； 42、光生物安全及蓝光危害评估：符合肉眼观看标准； 43、电磁兼容性：符合GB9254标准及GB/T 17618标准； 44、高温/低温工作：符合GB/T2423标准； 45、高温/低温贮存：符合GB/T2423标准； 46、湿热负载/恒定湿热：符合GB/T2423标准； 47、安全特性：符合GB4943.1、IEC60950-1、EN60950-1标准； 48、盐雾测试：符合GB/T10125-2012标准； ★上述参数3-48均需提供CNAS/MAC认可实验室出具检测报告并加盖生产厂商公章方为有效 ★49、投标产品需具备中国质量认证中心颁发的中国节能产品认证证书（提供复印件加盖公章） ★50、LED生产商提供3C\CE\ISO14001\IS028001\ISO9001\软件著作权证书（提供复印件加盖公章）； ★51、LED生产商提供CAQI全国质量信得过产品证书（提供复印件加盖公章）； ★52、LED生产商提供CPBD全国工程建设首选品牌证书（提供复印件加盖公章）； ★52、LED生产商提供CAQI全国LED显示屏行业质量领军企业证书（提供复印件加盖公章）； ★53、为保证高刷芯片为LS9929，提供芯片的电参数测试报告、ESD报告、LATCH UP报告、可靠性报告等（提供复印件加盖公章）； ★54、LED生产商针对此项目授权书原件、售后服务承诺函原件，随货提供产品合格证。 视频处理器： 1、输入：2×DVI 、2×HDMI、1×DP 2、输出：4×DVI 3、最大带载≥230万像素 4、功能：无缝切换功能、双画面输出、预监切换、图像截取、模板存调、图文叠加、信号源热备份、输出图像静止、EDID管理 |
| 4、装修系统 |  |  |
| 1 | 生态吸音板墙面 | 1、主要采用木质环保吸音板，吸音板内部铺设不低于 20mm 厚聚脂纤维吸音棉 2、环保等级：E1 级；阻燃等级：B1 级。 3、窗户及门套角采用包角方式处理，美观大方、颜色搭配合理，安全无隐患。 4、板材接头处要有良好的处理方案，平整度要高。 |
| 2 | 强化地板 | 1）冲击力吸收率：≥53%； 2）W500能量吸收系数：＜15%； 3）球的反弹：≥90%； 4）滚动承载：≥1500N； 5）摩擦系数：0.4～0.6； 6）标准垂直变形：≥2.3mm；地板厚度：12mm |
| 3 | 五金及电器开关 | 根据现场环境确定； |
| 5、其他配套 |  |  |
| 1 | 空调 | 新三级能效定频冷暖柜机 380V电压 |
| 2 | 投影仪 | 投影仪 投影机商务办公（高清宽屏 3300流明 HDMI接口） |
| 3 | 投影仪幕布 | 画框幕窄边框 【免费安装】家用办公投影仪幕布金属边框3D高清壁挂抗光/金属/白色软幕 100英寸16:9 抗光幕布 |