# 第一包 大学物理实验室建设项目

- 预算： 190 万元

| 序号 | 设备名称 | 主要技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 迈克尔逊干涉仪 | 1、移动镜行程：100mm 2、微动手轮分度值：0.0001mm 3、波长测量精度：当条纹计数为100时，测定单色光波长的相对误差＜2％ 4、导轨直线性误差：小于±24″ 5、分光板，补偿板平面度：λ/ 30 6、移动镜，固定镜平面度：λ/ 20 7、厢式底座，高度稳定， 8、精密二维调整架，配置高精度进口细牙螺纹副，170牙及螺距0.15mm 9、光源：一体式氦氖激光器，输入电压：220V交流；输出功率分别大于1.5mW、带可调式升降调节机构，俯仰可调；附带强磁性专用扩束镜；圆盘铸铁底座，稳固且三维可调； 10、保证光学仪器精度和质量耐用性。 | 套 | 15 |
| 2 | 声速测定仪及信号源 | - 1、测试距离50～300 mm； - 2、压电陶瓷换能器谐振频率：37±3kHz；可承受的连续电功率不小于15W； - 3、频率范围：50Hz～45kHz，频率3档可调，通过两个电位器进行粗调和细调，不接受按键调节，5位LED数字显示，最小分辨率1Hz；仪器内置振动力学通用信号源软件。 - 4、脉冲调制信号源：频率：36.5kHz，脉冲宽度：27μs，脉冲周期：60ms； - 5、计数定时器：计数定时范围：1μs～1s，分辨率：1μs； - 6、声速测量方法：驻波法、相位法、时差法、竖立法（测固体）； - 7、测量介质：空气、液体、固体（需另配SVG型固体测量装置）； 8、数显尺读数，最小分辨率0.01mm； - 9、测声速精度优于2.5%，时差法测定可达2%； - 10、液槽可脱卸，使用方便。 - ★11、其他要求：与现有SV-DH-7A/SVX-7型号实验设备参数一致，配合使用。 | 套 | 15 |
| 3 | ▲光电效应(普朗克常数)实验仪 | 1、普朗克常数测量误差：≤3% 2、微电流放大器： 电流测量范围：10-8～10-13 A，分6档，三位半数显，最小显示位10-14 A 零漂：开机20分钟后，30分钟内不大于满度读数的±0.2%（10-13A档） 3、光电管工作电源： 电压调节范围：-2～0V档；-1～+50V档。 4、光电管： （1）光谱响应范围：320—700nm （2）最小阴极灵敏度≥1µA/Lm （3）阳极：镍圈 （4）暗电流：I≤2×10-13 A（-2V≤UAK≤0V） 5、滤光片组：5组：中心波长365.0、404.7、435.8、546.1、577.0nm 6、实验仪有自动测量和手动测量两种功能： （1）手动数据测量：手动逐点调节扫描电压测量实验数据，同时可以通过普通示波器跟踪显示实验曲线波形。 （2）自动测量：仪器自动逐点扫描电压测量数据，示波器显示波形，具有数据回查功能。 ★7、为启发学生在实验过程中的创新、扩展性思维，整个实验室需配置一套光电效应实验装置，指标如下： 1)激光波长5档调节。 2)激光中心波长（典型值）：405nm、450nm、487nm、515nm、635nm。 3)激光谱宽度：≤3nm@25℃。 4)激光光强5档调节，且为等光强间隔调节。 5)偏振片：360°旋转，消光比1000：1。 6)激光发射盒工作电源：DC12V1A。 7)电源适配器：输入AC100～240V，50～60Hz；输出DC12V，2A。 8)光电管光谱响应范围：320～700nm。 9)光电管最小阴极灵敏度≥1µA/lm。 10)光电管阳极：镍圈。 11)光电管暗电流：I≤2×10-13 A（@-2V≤UAK≤0V） | 套 | 15 |
| 4 | 落球法变温粘滞系数实验仪 | 1、测试方法：落球法 2、计时方法：电子秒表计时 3、加热方式：循环水加热，循环水量：5L/min 4、测量精度：≤3% 5、粘滞系数的测量范围：0.1--50pa.s 6、样品管：直径25mm，高度400mm 7、可在5~15mins内达到热平衡，且钢球管径比小于0.05，保证模型满足斯托克斯公式。 ★8、PID温控实验仪：智能控温，提供加热过程的温度（起始温度、目标温度）、功率调节曲线、加热时间、静态误差、动态误差等显示；控温精度≤±0.2℃，控温范围：室温~60℃，可同时存储10组数据。 9、测量温度误差：带有温度自动校准程序，不开箱即可校准温度，保证测量温度和实际温度之间的误差≤0.1℃。 10、PID温控实验仪可自行设定整定参数，学生可以进一步学习PID的控制原理。 | 套 | 15 |
| 5 | 直流单双臂电桥 | - 1、准确度等级：0.05级。 - 2、测量范围：10-4～107欧。 - ★3、确定基本误差时的参考条件和允许误差示于如下 - 影响量 参考条件及允差 单臂电桥 - 有效量程（欧） 等级指标（%） - 周围温度 20±2℃ 10-104 0.05 - 20±2℃ 104-105 0.1 - 20±2℃ 105-107 0.2 - 双电桥 - 有效量程（欧） 等级指数（%） - 20±2℃ 10-1-102 0.05 - 20±2℃ 10-1-10-2 0.1 - 20±2℃ 10-4-10-2 0.5 - 相对湿度 40-60% - 电源电压 1.5V ，9V - 4、电源电压：工作电源：1.5V隔离直流电源，供单、双桥使用。放大器电源：使用一路9V隔离稳压电源。 - ★5、仪器内置交直流标准电阻，连续可调，准确度：≤0.1%； - 6、在相对湿度低于80%条件下，电路与金属外壳间绝缘强度应能承受50HZ正弦波交流电压500V，历时一分钟，其绝缘电阻≥1000兆欧。 - 7、仪器配套四端电阻器和待测电阻板。 - 8、外形尺寸：约400×250×160mm。 - 9、重量：约5kg。 | 套 | 25 |
| 6 | 伏安特性实验仪 | 1、输出电压：0～16V，负载电流：0～0.2A； 2、输出电压稳定性：优于1×10-4/小时；输出波纹：≤1mVrms，负载稳定性:优于1×10-3；输出设有短路和过流保护电路，输出电流最大为0.2A；输出电压调节：分粗调、细调； 3、四位半数字电压表：2V和20V两档，准确度0.2%； 4、四位半数字电流表：2mA，20mA和200mA三档，准确度0.5%； 5、可变电阻：（0～10）×（1000+100+10）Ω； 6、仪器可升级到网络型，实现一台计算机与单台或多台伏安特性实验仪相连；用于网络计算机进行实时测量、数据记录与处理，监控实验测量中出现的误差，让教师轻松掌握、了解每个同学的原始实验数据，并可从电脑上查寻数据处理结果及生成图表，从而及时评判每位同学的实验操作、数据处理结果及图表的正确性； 7、含五种待测元件，单独一个待测元件插孔，避免学生实验时连线出错，并配有单独的待测元件收纳盒。 ★8、其他要求：与现有DH6102型号实验设备参数一致，配合使用。 | 套 | 20 |
| 7 | 亥姆霍兹线圈磁场实验仪 | ★1、二个励磁线圈：线圈有效半径110mm，单个线圈匝数500匝；二线圈中心间距110mm；温升不大于10℃的最大负荷电流不小于0.5A； 2、测量磁场传感器：SS495A型集成霍尔传感器； 3、移动装置：轴向可移动距离230mm，径向可移动距离75mm，距离分辨率1mm，采用铜材料； 4、恒流源：输出电流：0～0.5A，最大电压24V，3位半数显表，最小分辨率1mA；仪器内置亥姆霍兹线圈磁场实验仪软件。 5、数字特斯拉计：测量磁场范围0～2.200mT，最小分辨力0.001mT。 | 套 | 25 |
| 8 | 刚体转动惯量实验仪 | - 1、测试仪部分： - 1.1、最大功耗：1.0W - 1.2、计时可用单电门、多脉冲、双电门、单摆周期计时;测平均速度可以通过单电门、碰撞、角速度、转速实现； - 2、实验装置部分： - 2.1、两路光电门、水平仪； - 2.2、5孔承物盘； - 2.3、塔轮分为5档； - 2.4、砝码托（5g）、砝码（5g 1只、10g 4只）； - 2.5、被测试件：铝环、铝盘、2只圆柱测试相对误差≤5%。 - 3、5孔承物台与2支圆柱组合验证平行轴定理可测5组数据，便于作图。 - 4、具有砝码拉线防缠绕装置。以避免拉线自缠难解，塔轮被线缠绕影响实验数据并损坏塔轮。 - 5、缠线滑轮安装在转动惯量底座上，而不是安装在实验桌上，避免实验桌的损伤。 - 6、无线集中器：USB供电，电流小于100mA；上行USB虚拟串口，波特率：115200bps；下行2.4G频段无线信道，空中速率：2K字节/秒；最多可支持255个终端（路由）节点(本版本软件支持：64个)，即单个无线集中器可连接64台实验仪。 - ★7、本仪器既能像传统仪器一样单机操作，也具备单机或多机与计算机构成实验网络系统。学生实验完全保留传统仪器手动操作、记录方式，由计算机对各学生实验过程、实验结果、各台实验仪器进行监管； - （1）专业的实验过程管理软件：上位机实时监看各学生实验仪的实验数据、波形，实时针对性指导学生，当堂获得所有学生实验报告； - （2）专业完整的实验辅助软件：具有实验资料、实验指导、数据采集、查询、处理、打印、系统管理、软件帮助等功能。 - （3）开放式软件平台：本机提供了完善的实验课件，但老师仍可根据本校实验要求，修改或重建课件内容。 - ★8、运动分析软件功能，可记录做刚体转动惯量实验室的物体运动的轨迹，作数据分析： - （1）畸变校准度 ≥0.98； - （2）识别方式：SVM； - （3）小球位置识别率：≥95%； - （4）多球识别：智能识别和按颜色区分2个小球； - （5）放大镜功能：可手动对小球坐标进行修正； - （6）识别速率：≥25 FPS @ i5 8400； - （7）速度矢量分析方法：中心差分法、向前差分法； - （8）数据和视频导出：可选原始像素坐标-帧数或标准长度单位-时间数据导出，可导出速度矢量视频； - （9）分析绘图：s-t图、v-t图、频闪图、速度矢量视频； - （10）视频来源：直接拍摄或外部视频导入或使用手机进行视频录制； | 套 | 10 |
| 9 | 近距转镜杨氏模量仪 | - 1、相对不确定度：优于3%。 - 2、光杠杆组件：放大倍数25~50倍可调。 - 3、金属丝：长度约80cm，直径约0.65mm。 - 4、独创“垂直光路光杠杆法”，最近操作距离：≤30cm。 - 5、实验加力范围：0~12kg。 - 6、限制最大加力：约13kg。 - 7、新型望远镜：最近观测距离约0.3m，放大倍数12倍，配防尘盖，内置十字刻线且可旋转调节。 - 8、数字拉力计：量程0~19.99kg，分辨力0.01kg，含清零功能。 - 9、发光标尺：量程80mm，背光源为LED灯。 - 10、钢卷尺：量程3m。 - 11、游标卡尺：量程150mm。 - 12、螺旋测微器：量程25mm。 - ★13、提供杨氏模量配套的专业软件，结合计算机进行图像采集和数据记录、分析： - （1）人性化操作界面设置：进入系统需要输入账号密码，以保证用户具备软件使用权限。进入软件需要具体实验人员分别输入姓名、学号、班级信息，满足了实验教学、科研等多种需求，方便系统管理。 - （2）软件具有四大模块：系统、实验资料、实验过程和帮助模块。 - （3）主操作界面用于显示图像，图像可以是实时的动态图像，也可以显示被锁定的静态图像，可以对图像进行缩放、标定、测量等操作。 | 套 | 15 |
| 10 | 液体表面张力系数测定仪 | 1、硅单晶电阻应变传感器：受力量程：0～10g（0～0.098N）；灵敏度：约30mV/g，供电电压：直流6～12V； 2、吊环：外径φ3.5cm、内径φ3.3、高0.8cm的铝合金吊环； 3、砝码盘及0.5克砝码7只； ★4、测试仪采用单片机系统完成测量，读数显示采用2.0000V四位半数字电压表，仪器内置液体表面张力系数测定仪软件； 5、系统带峰值保持自动测试功能，自动测量最大张力值； 6、活塞式液面高度调节机构，液面高度调节指示最小分辨率0.01mm；铜制螺套和不锈钢螺杆，经久耐用； 7、双重液面升降减速机制，液面连续升降速度可小于0.2mm/min；水槽容积：120x70x70mm，设计有小孔减震缓冲，减少液面波动； 8、仪器可升级到微机型，配置计算机接口：串口转USB；配置计算机软件：能够绘制传感器输出电压-砝码质量曲线，并能进行线性拟合，求出肌张力传感器灵敏度；能够实时采集液体表面张力测量电压，通过输入吊环参数后，可以自动计算液体表面张力系数。 9、仪器测量误差：≤5%。 | 套 | 15 |
| 11 | 弦振动研究实验仪 | 1、输入交流电压：220V±10%，50Hz； ★2、DDS信号发生器，能产生方波和正弦波，频率20.001Hz～100000Hz连续可调；编码开关和数字按键联合进行频率调节，最小步进值0.001Hz，6位数码管显示；信号输出幅度0～20Vp-p可调，编码开关调节幅度大小；带主输出、波形输出和同步输出接口； 3、实验平台（铝合金型材）长1500mm，宽80mm，高40mm；平台与信号源采用分体设计，不接受一体设计，平台提供物联网+产品软件系统：设备带有互联网身份信息，通过手机或pad扫描仪器二维码进入操作界面，程序兼容安卓和IOS系统，提供二维码识别、信息采集、文件资料展示/下载、售后服务四大功能； 4、可滑动支架1只，可动刀口支架1只，刀口与支架底部的中心线对齐，读数时支架可锁紧固定； 5、固定滑轮1个； 6、砝码盘1个； 7、砝码14个，砝码质量：20.00g /个； 8、铜线（漆包线）3米，线径0.35mm。 | 套 | 15 |
| 12 | 电表改装与校准实验仪 | 1、指针式被改装表：量程1mA，内阻约155Ω，精度1.5级； 2、电阻箱：调节范围0～11111.0Ω，精度0.1级； 3、标准电流表：0～2mA，0～20mA两量程，三位半数显，精度±0.5%； 4、标准电压表：0～2V，0～20V两量程，分两档显示，用开关切换，不接受一档量程设计，三位半数显，精度±0.5%； 5、可调稳压源：输出范围0～2V，0～10V两量程。 ★6、其他要求:与实验室现有仪器型号DH4508参数一致。 | 套 | 10 |
| 13 | 霍尔效应实验仪 | - 采用电磁铁提供磁场，电磁铁磁场可调范围0～350mT； - 2、待测霍尔元件和特斯拉计探头均采用独立霍尔元件； - 3、霍尔工作电流IS：0～10.00mA可调，最小分辨率0.01mA，触摸屏按键调节，液晶触摸屏显示； - 4、电磁铁励磁电流IM：0～1.000A可调，最小分辨率1mA，触摸屏按键调节，液晶触摸屏显示； - 5、数字电压表：量程200.00mV/2.0000V自动切换，霍尔电势VH测量最小分辨率0.01mV，触摸屏显示； - 6、数字特斯拉计：内置1mA标准恒流源，磁场测量范围0～1000.0mT，触摸屏实时显示，带数字按键调零功能； - ★7、霍尔效应测试系统：7寸触摸液晶屏设计，可调控霍尔工作电流Is和励磁电流IM的大小，并测量霍尔电压VH和磁场强度B；具备手动和自动两种模式开展霍尔效应测试实验；自动测试时，可以实现如下曲线的自动测量和对数据进行拟合并得到直线斜率：不同磁场B或励磁电流条件下的VH-IS曲线、不同Is条件下的VH-IM曲线、不同Is条件下的VH-B曲线、不同Is条件下的B-IM曲线；自动模式下，可以设置采样调节起点、调节终点以及采集间隔；带采集数据表格显示和曲线显示切换功能，数据带清零、撤回和录入等功能；测试界面带载流子浓度自动计算功能； - 8、励磁电流和霍尔工作电流采用继电器切换方向，配以换向指示LED；配置二维码识别兼备课件下载、信息采集、数据下载、售后服务线上报修等功能； - 9、霍尔元件采用双杆导向加螺旋丝杆设计，调节平稳且不易损坏，可调范围优于40mm。 - 10、仪器能完成以下实验内容： - 1）、了解霍尔效应的基本原理； - 2）、测量霍尔电压VH与工作电流Is的关系； - 3）、测量霍尔电压VH与磁感应强度B的关系； - 4）、测量磁感应强度B与励磁电流IM的关系； - 5）、测量霍尔元件的霍尔灵敏度； - 6）、测量霍尔元件的载流子浓度； | 套 | 25 |
| 14 | 分光计 | 1、仪器的测角精度 1′； 2、平行光管、望远镜系统物镜焦距：127mm，通光口径：φ33mm，视场：6°； 3、镜筒采用内调焦方式前后调节，不得使用齿轮齿条结构； 4、目镜视度调节范围：不小于±5屈光度，采用内调焦方式； 5、望远镜系统目镜焦距：24.3mm，平行光管、望远镜物镜间的最大距离120mm； 6、可调狭缝及高斯式目镜主体为铜质材料，狭缝宽度调节范围0.02-2mm； 7、度盘：采用激光打标工艺制成；刻度盘直径φ218mm；刻度范围0°-360°； 8、刻度格值0.5°，刀片式游标读数示值1ˊ； 9、照明灯组采用长寿命高亮度绿发光二极管； 10、三角铸铁底座稳定性好，镜筒全部采用曲轴定位，不易折损，镜筒中心俯仰可调； 11、三棱镜：棱角60°±5ˊ材料ZF1(nD=1.6475， nF-nC=0.01912)，高度45mm； 12、平面全息光栅：300条/mm, 全金属铝材围框式结构设计； 13、光学平行平板：φ30mm ，可以直接套在望远镜物镜前端； 14、配套一体式低压汞灯连电源，出光口高度和分光计平行光管中心高度都为350mm； 15、保证光学仪器精度和质量耐用性。 | 套 | 10 |
| 15 | 牛顿环实验仪 | 1、放大率：30x 2、测量范围：纵向50mm，最小读数0.01mm， 3、升降方向40mm，最小读数0.01mm 4、测量精度：纵向测量精度为0.02mm 5、工作距离：54.06mm视场直径：4.8mm 6、物镜放大倍数3X/0.07，焦距(毫米)41.47； 7、目镜放大倍数10X，焦距(毫米)24.99； 8、观察方式：45°斜视，半反镜采用可调结构，方便实验；棱镜室360°可调，方便观察； 9、镜筒带磁性防下滑装置,横向移动采用轴承结构，大大降低维修保养频率； 10、附件：牛顿环、劈尖、低压钠灯连电源。 | 套 | 10 |
| 16 | 智慧交互系统 | - 硬件基础设计 - 1、整机显示尺寸≥86英寸，采用LED液晶屏体，A规屏，显示比例为16:9，物理分辨率≥3840×2160，且整机支持Windows与Android下20点同时触控及书写； - 2、整机色彩覆盖率在NTSC色域标准下不低于110%，在Windows系统4K分辨率下，屏幕刷新率可达60Hz画面无闪烁； - 3、屏幕表面采用≤3.0mm厚度的防眩钢化玻璃，透光率≥90%，表面硬度≥莫氏7级，可达到石英抗划等级，屏体表面强度≥100MPa； - 4、整机具备前置笔槽，可放置智能电子教鞭、粉笔等； - 5、整机采用针孔阵列发声设计，具备2.0声道，前置2个≥20W中高音音箱，可单独对高音、低音、平衡音进行调整； - 6、整机扬声器在100%音量下，1 米处声压级≥90db, 10米处声压级≥80dB，谐振频率低于260Hz； - 7、整机前置具有中文标识的组合式针孔电脑还原物理按键； - 8、整机Android 系统版本不低于11.0，具备四核CPU， RAM不小于2G，ROM不小于8G（支持扩展64G存储空间）； - 9、整机前置按键面板可以单独前拆，且带有中文标识的前置按键不少于6个，至少包含护眼、关闭窗口、多任务等按键，可实现色温的调节、调整音量、开启童锁等功能； - 10、整机具备ECO光感模块，关闭推拉黑板后，自动进入黑屏节能模式，并可自主选择时间间隔； - ★11、整机前置接口面板可以单独前拆，至少具备1路Type-C 接口、2路双通道USB Type-A接口（Windows 和Android系统均能被识别）、1路HDMI IN高清（以上均为非转接接口），且接口处有中文丝印标识； - 12、前置Type-C接口具备数据传输、充电功能，且前置接口采用隐藏式设计具有翻转式防护盖板，高度不少于4.8cm； - 13、屏幕贴合方式采用全贴合：钢化玻璃和液晶显示层无间隙紧密贴合，无介质填充，无空气间隙，显示效果清晰； - ★14、屏体具有物理防蓝光功能，无需其他操作即可达到蓝光防护效果，通过扫描整机前置二维码即可获取产品防蓝光检测证书，且可通过带中文标识的前置物理快捷按键在原有物理防蓝光功能上，对现实色彩进行色温的调节，使观感更加舒适； - 15、整机后置≥1路HDMI输入接口、≥1路USB Type-B触控接口、≥1路VGA，以上接口不接受扩展； - 16、整机前面板具有标识的天线模块，包含 2.4G、5G 双频Wifi及蓝牙接发装置，Android与Windows均可无线上网； - 17、内置蓝牙模块工作距离不低于12米；在 Windows 系统下，整机可通过蓝牙模块与蓝牙音箱连接，播放交互设备音频，同时支持与具有蓝牙功能的手机连接,进行文件传输； - 18、整机的蓝光辐射能量≤0.02W/sr且蓝光加权辐亮度≤0.5W/(sr•m2)，不造成视网膜蓝光危害； - 19、整机具有防强光干扰的性能，在≥400K LUX 的强光照射下，书写等功能可以正常使用； - 20、整机功耗≤300W，符合GB21520-2015 的能源效率等级 1 级要求； - 21、支持外部电脑读取插在交互设备上的设备数据，通过NFC模块可以与移动端进行大小屏互动； - 二、教学应用拓展功能 - 1、整机可通过三指长按屏幕达到息屏及唤醒功能，通过五指抓取屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程； - 2、任何信号源下可实现即时批注、屏幕截图、擦除等功能，可对截取的画面通过手势在屏体上任意调整大小； - 3、设备具备智能护眼功能，用户可打开和关闭护眼（进行色温调节）、柔光护眼、亮度护眼、书写护眼、光控护眼等多种护眼模式，兼顾师生视力保护与使用习惯； - ★4、在任意信号源通道（如含 Windows、Android、HDMI等常用通道）下均可调用触摸悬浮菜单，可通过两指调用此触摸悬浮菜单到屏幕任意位置；菜单可进行自定义分组，可添加展台、白板、系统设置等≥30个应用； - 5、触摸悬浮菜单支持快速开启与关闭，用户可自定义显示状态，在屏幕任意位置通过单根手指长按屏幕≤6s快速隐藏，双根手指长按屏幕召回； - 6、悬浮菜单中的信号源通道可自定义，可固化到菜单中，一键直达常用信号源，并支持自定义信号源名称（中文、英文及数字）； - ★7、在windows任意界面下可开启录课功能，可实现屏幕录制、屏幕+摄像头、专业级录制直播等三种录制模式； - 8、在任意通道下可快速调取快捷设置，在不切换系统的情况下可对Android与Windows的声音等进行快速调节； - 9、整机具备快捷键功能，至少具有多任务、前翻页、后翻页、屏幕下移、关闭窗口、展台等不少于12种功能，可设置为经典模式或极简模式，具备开关，且可单侧或双侧显示，可设置自动隐藏时间； - 10、在任意通道下可快速调取网络设置，连接无线网络后即可实现Windows和Android双系统同时上网。 - 三、含OPS电脑模块 - 1、散热处理：具备高效散热模组，超低静音侧出风散热设计； - 2、处理器性能：采用i5第十代或以上处理器； - 3、内存性能：8G内存或以上配置； - 4、硬盘性能：存储空间256G SSD或以上配置,并具有防震功能； - 5、拓展接口：具备独立非外扩展5个USB（至少包含3路USB3.0）接口、HDMI*1、DP*1满足教学拓展需求； - 四、白板教学软件 - 1、支持免登录直接使用本地教学工具，支持账号、U 盘和扫码登录；老师的每个个人账号提供不少于 50G 云端存储空间，无需用户通过完成特定任务才能获取，方便老师存储资料。 - 2、学科工具：至少提供12门以上学科工具，包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、音乐、体育、书法等； - 五、教学专属平台 - 1、可通用于WPS和PPT，随WPS与PPT的课件打开自启动，无需手动打开； - 2、演示助手支持双侧工具栏位置自定义，在不修改课件格式情况下，支持原文档随时批注，擦除； - 3、提供多种教学常用工具，无需切换软件，即可课件中添加时钟，聚光灯等小工具，支持课件播放音视频时，无需通过物理按键即可实现黑屏，轻触屏幕即可点亮，同时支持在黑屏状态下不影响音视频的正常播放； - 4、为满足不同的教学场景书写，提供不少于十种书写笔，其中多种书写笔支持至少五种颜色和多种笔迹粗细模式的更换，为方便教师辨识，所有书写笔提供中文指引。 | 台 | 18 |
| 17 | 实验信息指示牌 | - 1、屏幕尺寸18.5寸或21寸。 - 2、支持多媒体文件播放格式MPBG1/2/4, AVI、wIv、DAT、 JPEG、 BMP、MP3、等多种文件格式。 - 3、支持影片、图片、FLASH、 文字等多种媒体播放内容。 - 4、屏体表面安装有3mm超薄高透光钢化玻璃，保护液晶屏人为损坏。 - 5、能播放各种图片，这些图片可以附带各种背景音乐:图片播放的间隔时间可以设置为，5秒，10秒，15秒等。 - 6、强大的定时功能，每天可设置多时段开关机。 - 7、CPU主频1.2GHz，4核ARM Cortex-A7 1. 2GHz GPU Mal 1400MP2。 - 8、内存1G DDR3默认。 - 9、 内置存储器NAND FLASH 8G。 - 10、解码分辨率最高支持1080P。 - 11、操作系统支持Androld 4.0以上。 - 12、播模式支持循环、定时、插播等多种播放模式。 - 13、网络支持以太网，支持WIF1、无线外设扩展。 - 14、视左右声道输出(支持双通道4R/6W，8R/3W 喇叭)。 - 15、RTC实时时钟支持。 - 16、定时开关机支持。 - 17、系统升级支持USB/T卡/网络升级。 - 18、通知发布，字体颜色速度自定义，前端设备多条通知。 - 19、系统带有上位机软件，可实现PC或手机端的内容发送编辑。 | 台 | 18 |
| 18 | 高温介电阻抗温谱仪 | - 本项目为仪器设备升级项目，我校现有介电测量系统1套（武汉佰力博公司生产，其温度测量范围为室温-600°C，温控精度：±0.5℃，精密阻抗分析仪：WK6500B），需要对其进行升级，升级方式为设备直接置换，旧设备退回。升级需求如下： ★1、兼容现有设备：精密阻抗分析仪等 2、主要性能指标： （1）温度范围：室温-1000°C，控温精度：±0.5℃； （2）升温斜率：0-10°C/min，典型值3°C/min； （3）测量频率：20Hz~30MHz，测量精度：0.05%（具体指标根据所搭配仪表决定）； （4）要求采用集成化设计，软件、夹具，高温炉集成于一体，通过自带电脑一体机进行可视化操作； （5）要求采用高温电学加热炉，内置金属屏蔽罩，可以有效减小加热丝交流干扰和外部信号的干扰； （6）要求采用电动升降，固定式夹具，炉膛口朝下，炉膛内部尺寸直径≤75mm； （7）要求有加热故障诊断监控功能，可以通过观察指示灯动态来监控炉膛是否在正常加热； （8）要求采用弹簧电极夹具系统，上电极为铂金半球电极，下电极为铂金平板电极，确保稳定和可靠； （9）要求控温和测温为同一个传感器，保证样品每次采集的温度都是样品实际温度，系统可通过已知样品居里温度校准测温传感器，可以避免样品因导热性能不同带来测量的误差； （10）要求内置无线WIFI，能实现远程技术测试支持和服务，同时需要提供扫码在线视频教学功能； | 台 | 1 |
| 19 | 数字示波器 | - 1、双通道+1个外触发通道，带宽≥100MHz； - 2、采样率≥1GSa/s，最高波形捕获率：400,000 wfm/s（Sequence模式）； - 3、存储深度：交织模式 14 Mpts/CH，非交织模式 7 Mpts/CH； - 4、最小垂直档位：500μv/div，方便查看小信号； - 5、新一代SPO技术，支持256级辉度等级及色温显示； - 6、支持分段存储功能，只捕获感兴趣的信号，最大不低于75000段，并显示每段之间的时间信息，方便分析异常波形出现的概率情况； - ★7、36种以上自动测量参数,支持测量统计、Gating 测量、Math测量、History 测量和Ref 测量； - 8、FFT运算点数可达1Mpts； - 9、内嵌Web Server,无需安装驱动软件和上位机软件，通过浏览器即可对仪器进行远程控制、观察波形、获取测量结果，可满足高压、高温等特殊环境的应用需求； - 10、不低于7英寸彩色TFT(800*480)LCD显示屏； - 11、支持USB-TMC协议,支持与LabVIEW互连，提供SCPI编程手册； - 12、标配串行CAN、LIN、I2C、SPI、RS-232/UART总线触发和解码功能； - 13、提供丰富的的接口：USB Host、USB Device(USBTMC)、LAN（VXI-11）、Sbus、Pass/Fail、Trigger Out； - 14、强大的调试分析能力：事件搜索和导航，快速定位感兴趣的事件，MSO逻辑分析仪集成，混合信号分析利器，历史模式和顺序模式结合，异常信号无所遁形，基于硬件的Pass/Fail模式，适用于长期监测信号； - 15、14 M全采样点测量，测量精度和采样精度完全相同，不失真；14 M全采样点运算，增配协处理器完成，速度更快；1 M点FFT运算，支持Peaks,Markers,FFT点数可选；支持Zoom、Gating、Math测量和统计功能；支持38种自动测量功能；硬件加速运算，用户体验更畅快； - 16、提供生产厂家售后服务承诺书。 | 台 | 6 |