# 第五章 采购需求

前注：

1、本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；
2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标供应商可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评标委员会评审认可；

3、为有助于投标供应商选择投标产品，若项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标供应商可以选择性能相当于或者高于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；

4、投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标供应商承担；投标供应商应自行踏勘项目现场，如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

5、根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中如涉及进口产品则已履行相关论证手续，经核准采购进口设备，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争；

6、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品；

7、下列采购需求中：如属于最新一期《节能产品政府采购清单》中政府强制采购的节能产品，则投标供应商所投产品须为最新一期《节能产品政府采购清单》内所列产品；

8、下列采购需求中：标注▲的产品，投标供应商在投标文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息，承诺函随评审结果一并公告；

9、单一产品采购项目中，提供同一品牌产品的不同供应商参加同一包项下投标的，以一家供应商计算有效供应商数量。非单一产品采购项目中，提供标注▲的产品（即：核心产品）均为同一品牌的不同供应商参加同一包项下投标的，以一家供应商计算有效供应商数量；

10、如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标供应商须知前附表”中约定方式联系代理机构，或接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，开标后代理机构不再受理对招标文件条款提出的质疑。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 详见投标供应商须知前附表 |
| 2 | 交货期 | 详见投标供应商须知前附表 |
| 3 | 免费质保期 | 详见投标供应商须知前附表 |
| 4 | 本项目采购标的所属行业 | 工业 |
| 5 | 技术服务要求 | 1.故障服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知3日内派维修人员到达用户现场维修。 2.为了保证服务质量，供应商投标需提供具有厂家盖章针对本项目的售后服务承诺书。（仅针对所投货物为进口的产品） 3.带“★”项为重要参数，必须满足或优于的指标，并作为验收标准，不合格不予验收。合同签订后7日内，供应商需要向采购用户提供该设备制造商或其国内总代理出具的包含“★”号核心指标的盖章相关技术资料。 |

## 二、货物需求

（一）货物指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键性指标项 | ★ | 不满足该指标项将导致投标被拒绝 |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，每满足一项得5分 |
| 一般指标项 | ● | 评分项，每满足一项得2分 |
| 无标识项 |  | 不作为评审项，投标文件中无需列明，但必须满足要求 |

（二）货物指标要求

| 序号 | 货物 名称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲偏振光测量系统（进口） | ■1、光源: 150W氙灯和汞灯，光源自动切换 ■2、分光原理：双棱镜的分光系统 3、波长范围: 不小于165-950nm 4、波长准确度: 不小于±0.2nm 5、波长重现性：不小于±0.1nm 6、测量范围：不小于±7500mdeg ●7、狭缝宽度：不小于1～3000μm ●8、响应速度：不小于0.1msec～30sec ★9、扫描方式：不少于连续扫描，步进扫描，等多种扫描方式 ■10、最大扫描速度：不小于9000 nm/min ●11、信噪比（带宽1nm，响应时间8sec） 不大于0.004 mdeg (185 nm) 0.007 mdeg (200 nm) 0.007 mdeg (500 nm) ●12、吹扫气体用量：不大于3升/分钟 (在185 nm 检测并获取有效数据时) ★13、校正光源汞灯：用于检证仪器的波长正确性和波长重复准确性，确保得到高准确度的光谱 14、固体样品附件 14.1、具有漫反射式检测及漫透射式检测模式； ●14.2、粉末样品池直径：不大于3mm 14.3、包括研钵，溴化钾晶体，压片机等 15、电磁铁附件 ★15.1、磁场强度：0-1.5T ■15.2、磁极距离15mm ■15.3、软件控制磁场梯度变化和磁场方向变化，0.1T梯度变化 15.4、标配水循环一套 16、专用样品池一套 17、电动标液配置装置： 17.1、微电脑控制操作，确保每一次样品转移的一致性和高精确性 17.2、图形用户界面 16位彩色显示屏幕，显示清晰，用户界面设计人性化； 17.3、一次充电使用3000个循环：轻质强力锂电源，充电一小时，可移液3000次以上，快速充电15分钟可运行数小时，充电90分钟充满 ■17.4、具有轻触去吸头系统：圆柱型套柄与吸头的密封面积非常小（完美线状密封），确保各通道配液的一致性，提高了配液的精确性和准确性；降低安装和退卸吸头的操作力，杜绝吸头安装不好带来的隐患 17.5、无线射频技术：实现实验室移液器标准管理，更加符合GLP/GMP要求 18、快速冷冻离心装置 18.1、温度范围：-10°C－ 40°C 18.2、具备快速制冷功能，可迅速降温至设定温度 18.3在24×1.5/2ml转子运行时最高转速≥15060rpm，最大相对离心力≥ 21,300g 19、台式电脑（配置不低于i5处理器，8G内存） 配置： 1、偏振光测量系统 1套 2、固体样品附件 1套 3、电磁铁附件 1套 4、样品池 1套 5、电动标液配置装置 1套 6、快速冷冻离心装置 1套 7、台式电脑 1套 | 1 | 工业 |  |