安徽安天利信工程管理股份有限公司

政府采购货物类招标文件

项目名称：安徽大学2023年半导体功率器件加工设备采购项目

项目编号/项目任务编号：23AT01036506021/FSKY34000120238105号

采购人：安徽大学

采购代理机构：安徽安天利信工程管理股份有限公司

二〇二三年九月

目 录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	6

第三章  资格审查和评标办法（综合评分法）	30

第四章  政府采购合同	49

第五章  采购需求	54

第六章  投标文件格式	55

附件：关于印发中小企业划型标准规定的通知 工信部联企业〔2011〕300号	107

- 第一章  招标公告

项目概况 安徽大学2023年半导体功率器件加工设备采购项目的潜在投标人应在“徽采云”电子交易系统获取招标文件，并于2023年10月23日09时30分(北京时间)前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号/项目任务编号：23AT01036506021/FSKY34000120238105号

项目名称：安徽大学2023年半导体功率器件加工设备采购项目

预算金额：910万元

最高限价：第1包：68万元；第2包：315万元；第3包：68万元；第4包：207万元；第5包：78万元；第6包：90万元；第7包：23万元；第8包：48万元。

采购需求：本项目为安徽大学2023年半导体功率器件加工设备采购项目，共计8个包次。第1包：紫外光刻机；第2包：等离子增强化学气相沉积和感应耦合等离子体刻蚀机；第3包：原子层沉积系统；第4包：电子束蒸发镀膜机；第5包：磁控溅射镀膜机；第6包：快速退火炉；第7包：高温腐蚀炉；第8包：位错缺陷检测仪，具体采购需求详见附件。

合同履行期限：国产设备：合同签订并接采购人通知后150日历天内完成供货安装调试及验收等所有工作；进口设备：合同签订并接采购人通知后360日历天内完成供货安装调试及验收等所有工作，采购需求另有规定的按照采购需求执行。

本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

- 三、获取招标文件

时间：2023年09月28日至2023年10月18日，每天上午09:00至12:00，下午14:00至17:30(北京时间，法定节假日除外)

地点：“徽采云”电子交易系统

方式：在线下载，投标人登录徽采云平台https://login.anhui.zcygov.cn/user-login/#/login在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），登录须持有电子交易系统兼容的数字证书，详情参见“安徽省政府采购网-徽采学院-电子交易系统学习专题-供应商-操作手册”。

售价(元)：0

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2023年10月23日09时30分

地点：“徽采云”电子交易系统

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.本项目落实节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策。

2.申请人应合理安排招标文件获取时间，特别是网络速度慢的地区防止在系统关闭前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障造成无法完成招标文件获取，责任自负。

3.本项目为科研仪器采购项目。

4.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第六条规定，本次采购项目符合不专门面向中小企业预留采购份额情形：按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。投标人如对此项内容有疑问，可按招标文件约定提出询问或质疑。

5.政府采购电子化交易要求：本项目以数据电文形式，依托“徽采云”平台进行招投标活动；“徽采云”电子交易系统具体操作指南：详见安徽省政府采购网-徽采学院-电子交易系统学习专题-供应商-操作手册。

6.招标文件获取或上传投标文件过程中有任何疑问，请在工作时间（09：00-17:30，节假日休息）拨打技术支持热线（非项目咨询）：95763，或在安徽省政府采购网首页点击“采小蜜”进行咨询。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：安徽大学

地    址：合肥市经开区九龙路111号

联系方式：0551-63861283

2.采购代理机构信息

名  称：安徽安天利信工程管理股份有限公司

地  址：安徽省合肥市祁门路1779号安徽国贸大厦604室

联系方式：0551-63736751/18326618550/0551-63735930

3.项目联系方式

项目联系人：何女士/谈女士

电  话：0551-63736751/18326618550/0551-63735930

邮  箱：hhhe@ahbidding.com

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 详见招标公告 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 详见招标公告 |
| 1.1.4 | 采购项目名称 | 详见招标公告 |
| 1.1.5 | 包别划分 | 本项目共计8个包次 |
| 1.1.6 | 采购预算 | 详见招标公告 |
| 1.3.1 | 采购需求 | 详见招标公告 |
| 1.3.2 | 进口产品采购 | □本项目不采购进口产品，拒绝进口产品参加投标 本采购项目采购需求中设备名称中标注“进口”资源已经财政部门审核同意购买进口产品，同时不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标； 进口产品按照财政部文件《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）认定，整机设备内的元器件不做限制。 |
| 1.3.3 | 交货期 | 国产设备：合同签订并接采购人通知后150日历天内完成供货安装调试及验收等所有工作； 进口设备：合同签订并接采购人通知后360日历天内完成供货安装调试及验收等所有工作，采购需求另有规定的按照采购需求执行。 上述要求不允许负偏离。否则，按无效响应文件处理。 |
| 1.3.4 | 交货地点 | 安徽大学，采购人指定地点 |
| 1.3.5 | 质量要求 | 质量合格。 |
| 1.3.6 | 免费质保期 | 免费质保期不少于1年。 免费质保期自项目验收合格之日起计算，更换后的零部件免费质保期从更换之日起计算。 注：关于免费质保期，“第五章 采购需求”中另有规定的以“第五章 采购需求”为准。上述要求不允许负偏离。否则，按无效响应文件处理。 |
| 1.3.7 | 付款方式 | 1、国产设备：合同签订后以及具备实施条件且采购人收到中标人递交的等额预付款保函后5个工作日内采购人支付40%合同款作为预付款，待项目验收合格后一次性支付剩余合同价款，同时退还预付款保函。 2、进口设备：采购人指定外贸代理机构办理进口产品采购事宜，并按下述方式支付合同款：合同生效后，采购人支付30%合同款给外贸代理机构，待外贸代理机构开出进口产品100%即期不可撤销信用证后，采购人支付60%合同款给外贸代理机构，剩余10%合同款待项目验收合格后一次性付给外贸代理机构。 注：双方以人民币结算。外贸代理机构与中标人另行签订合同约定付款方式进行结算，中标人须按照采购人与外贸代理机构签署的《外贸代理机构收取进口代理费标准》向外贸代理机构支付进口代理费。 注： （1）预付款保函形式： ☑银行保函☑担保机构担保 （2）预付款保函递交要求： ①如采用银行保函，银行保函应为合肥行政区域（含四县一市）具有分支机构的银行出具的见索即付无条件保函。（例如A银行总部在合肥或者A银行在合肥行政区域（含四县一市）具有分支机构，那么A银行任一分支机构或者总部出具的见索即付无条件保函符合要求），且应将原件交至招标人保管。 ②如采用担保机构担保，应为注册地在合肥行政区域（含四县一市）范围内的融资担保机构或经安徽省地方金融监督管理局备案的融资担保机构出具的见索即付无条件担保，且应将原件交至招标人保管。 是否接受负偏离：不接受 □接受：允许偏离的幅度： |
| 1.4.1 | 投标人资格 | 详见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 详见招标公告 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | / |
| 1.4.4 | 核心产品 | 详见第五章 |
| 1.10.2 | 投标人提出疑问 | 提出疑问截止时间：同投标截止时间 |
| 1.10.3 | 答疑发出的形式 | 在安徽省政府采购网（www.anhui.zcygov.cn）发布，投标人自行查看、下载，无需确认。投标人未及时关注相关信息的，其责任自负。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：在投标截止时间日前（以收到日期为准） 形式：以电子邮件形式（hhhe@ahbidding.com） |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 对招标文件进行的澄清，将在安徽省政府采购网（www.anhui.zcygov.cn）发布。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 在安徽省政府采购网（www.anhui.zcygov.cn）发布，投标人应主动上网查询。投标人未及时关注相关信息的，责任自负。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 同澄清发出形式的规定 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 同确认收到澄清的规定 |
| 2.4.1 | 投标人对招标文件提出质疑的时间和形式 | 时间：自收到招标文件之日起或采购文件公告期限届满之日起七个工作日内 形式：见第二章第9.2款规定 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 评标办法及采购需求中规定的相关材料。 |
| 3.1.4 | 样品 | 是否要求投标人提交样品： R否 |
| 3.2.1 | 投标报价包括的内容 | 投标报价包括货物从设计、采购、制造、交货（包括运输至采购人指定地点卸车就位）至验收和售后服务的一切费用（如设计费、采购费、制造费、试验检测费、包装费、运输保险费、运输费、装卸费、验收费、其他技术服务及质保期服务费等）、管理费、利润和税金，以及采购合同中所有责任、义务和风险。 增值税税金的计算方法：□一般纳税人税率 R小规模纳税人税率和一般纳税人税率均可 |
| 3.2.5 | 最高限价 | 详见招标公告 |
| 3.2.6 | 投标报价的其他要求 | R除招标文件另有规定外，投标人所报的价格在合同执行过程中固定不变,不得以任何理由予以变更。 □采购人在“项目采购需求”中所提供的各种货物的数量是计划采购数量，仅作为投标报价的依据，不作为最终结算与支付的依据。政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 120个日历天（从投标截止时间算起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 本项目免收投标保证金 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | R不允许 □允许，并满足以下条件： |
| 3.7.4（1） | 是否采用电子招标投标 | 是 其他具体要求：电子投标文件所附证书证件均应为投标人证书证件的原件扫描件 |
| 3.7.4（2） | 关于数字证书的办理 | 申领CA数字证书---申领流程详见“安徽省政府采购网-下载专区-其他-供应商CA驱动下载（已有安徽CA和翔晟CA无需重复申领）；安装“徽采云”投标客户端----前往“安徽省政府采购网-下载专区-电子交易系统专区”进行下载并安装（http://www.ccgp-anhui.gov.cn/anhuiCategory15/anhuiCategory119/9396667.html）； |
| 4.1.1 | 投标文件加密要求 | 加密的电子响应文件需使用数字证书进行加密，详见安徽省政府采购网-徽采学 院-电子交易-供应商-操作手册。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告 注：投标人未能在投标截止时间之前上传加密电子投标文件的，产生的后果由投标人自行承担。 |
| 4.2.2 | 上传投标文件方式和地址 | （1）“徽采云”电子交易系统，使用“徽采云”投标客户端制作生成的加密投标文件，应在投标文件递交截止时间前通过“徽采云”平台上传。 （2）使用CA登录“徽采云”电子交易系统；进入“项目采购”应用，在投标文件上传菜单中选择项目，上传加密的投标文件（*.jmbs）； |
| 5.1 | 开标时间和开标（投标）地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标（投标）地点：“徽采云”电子交易系统 备注：投标人无须到开标现场递交未加密的电子投标文件和纸质投标文件，本项 目采用全流程电子化招投标，要求投标人远程在线解密。如果投标人在规定的解密时长内未进行远程解密操作或远程解密失败，均视为投标人放弃投标。 |
| 5.2.1 | 投标文件的解密时间 | 投标截止时间后 60 分钟内（以“徽采云”电子交易系统解密倒计时为准） |
| 5.2.2 | 开标程序 | 开标程序：R方式1（同时开评商务标和技术标） □方式2（先开评技术标后开评商务标） 其他约定： |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会的组成：评标委员会由从专家库中抽取的专家组成 评标委员会的人数：5人及以上单数，采购人代表不得担任评标委员会组长。 |
| 6.3.2 | 推荐中标候选人的人数 | 1-3名 |
| 7.3.2 | 代理服务费 | 中标人领取中标通知书前须向采购代理机构支付招标代理服务费，其计取标准：按照合肥市物价局《关于调整产权交易服务收费标准的通知》（合价服[2009]216号）收费标准下浮30%，货物类和服务类项目收费上限每包不超过贰万元，工程类项目收费上限每包不超过叁万元，不满叁仟元按照叁仟元收取。 招标代理服务收费标准（合价服[2009]216号） 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.20%; 1.20%; 0.80%. 100-500; 0.88%; 0.60%; 0.56%. 500-1000; 0.60%; 0.36%; 0.44%. 1000-5000; 0.40%; 0.20%; 0.28%. 5000-10000; 0.20%; 0.08%; 0.16%. 10000-100000; 0.04%; 0.04%; 0.04%. 100000以上; 0.01%; 0.01%; 0.01%. 中标人在领取中标通知书时向以下账户缴纳代理服务费： 开户名称：安徽安天利信工程管理股份有限公司 开户银行：招行合肥高新区支行 帐 号：5519 0430 8510 501 |
| 7.4.1 | 履约保证金 | 履约保证金的形式：R转账/电汇R支票R汇票R本票R保险R保函 （1）履约保证金的金额：合同金额的2.5%。 （2）递交的其他要求： ①如采用转账或电汇，转入的开户银行及账号如下： 户名：安徽大学 帐号：12181001040006875， 开户行：中国农业银行合肥金寨路支行； ②如采用银行保函，银行保函应为合肥行政区域（含四县一市）具有分支机构的银行出具的见索即付无条件保函。（例如A银行总部在合肥或者A银行在合肥行政区域（含四县一市）具有分支机构，那么A银行任一分支机构或者总部出具的见索即付无条件保函符合要求），且应将原件交至招标人保管。 （3）履约保证金退还：履约保证金在项目验收合格并扣除违约金后退还。 |
| 11.1.1 | 节能产品强制及优先采购政策的执行 | 是，本项目执行《节能产品政府采购实施意见》的规定，其中： 强制采购的节能产品指： 属于财政部、发改委等部委颁发的最新《政府采购节能产品品目清单》 的强制采购产品； 在本项目招标公告（或投标邀请）发布之日或投标截止之日前，相关产品须取得有效期内的《节能产品认证证书》。 投标产品符合相关要求，投标人在投标文件的“技术标”中附相关证书复制件。 |
| 11.1.2 | 环境标志产品优先采购政策的执行 | 是，本项目执行《关于环境标志产品政府采购实施的意见》的规定，其中： 环境标志产品指： 属于财政部、发改委等部委颁发的最新《政府采购环境标志产品品目清单》 的环境标志产品。 在本项目招标公告（或投标邀请）发布之日或投标截止之日前，相关产品须取得有效期内的《环境标志产品认证证书》。 投标产品符合相关要求，投标人在投标文件的“技术标”中附相关证书复制件。 |
| 11.2.1 | 是否为专门面向中小企业采购 | □是。本项目专门面向中小企业采购，如投标人提供的货物不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条规定的，其投标文件将被认定为无效。 R否 |
| 11.2.2 | 对中小企业产品、监狱企业产品、残疾人福利单位产品的价格扣除标准 | 依据财政部、工业和信息化部《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）以及《进一步加大政府采购支持中小企业力度》（财库〔2022〕19号）有关规定： （1）小型和微型企业价格扣除：10% （2）监狱企业价格扣除：同小型和微型企业。 （3）残疾人福利性单位价格扣除：同小型和微型企业 （4）符合条件的联合体价格扣除：/%（不适用） （5）符合条件的向小微企业分包的大中型企业价格扣除：/%（不适用） 参加本次采购活动的中小企业应当在投标文件中提供有效的《中小企业声明函》，并对其真实性负责。 根据财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)，监狱企业视同小型、微型企业，不重复享受价格扣除优惠政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件，不再提供《中小微企业声明函》。 根据 《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府釆购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位同为小型、微型企业的，不重复享受价格扣除优惠政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》，并对其真实性负责。 注：本项目将对中标人提供的中小企业产品（工程或服务）品名及生产厂家，随评审结果一并公布。如提供虚假材料，将取消中标资格并报相关部门按有关规定处理，并计入不良记录。 |
| 11.2.3 | 是否允许大中型 企业向小微企业分包 | □是  R否 |
| 12.2 | 原则规定与定义 | （1）投标人须知前附表是对投标人须知正文部分对应条款的补充、细化，投标人阅读时应与正文部分一并阅读，投标人须知前附表与正文部分不一致处，应以投标人须知前附表为准。 （2）“”符号表示本招标文件选定的内容；“□”符号表示本招标文件未选定的内容；空格中的“/”表示没有具体内容。投标人投标时请按“符号”选定的内容和要求参加投标。 （3）与合同履行有关条款中注明的“甲方”、“买方”，在招标投标阶段按“采购人”理解；注明的“乙方”、“卖方”，按“投标人”理解。 |
| 12.3 | 知识产权 | （1）构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。 （2）投标人需保证：采购人在中华人民共和国境内使用中标货物（服务）、资料、技术、服务或其任何一部分时，履行合同义务后，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任（承诺函格式详见投标文件格式相关内容）。 |
| 12.4 | 特别提醒 | （1）本项目评审时将查询生成投标文件的硬件信息，如不同投标文件的硬件信息异常一致，相关投标将被认定为投标无效，并报政府采购监督管理部门处理。 （2）因电子服务系统或电子交易系统出现软件设计或功能缺陷、运行异常等情况，影响政府采购活动正常进行的，政府采购各方当事人免责。 |
| 12.5 | 评标办法的确定 | 本项目采用：综合评分法 R 最低评标价法 □ |
| 12.6 | 政府采购监管部门 | 本项目的监管部门是：安徽省财政厅 |
| 12.7 | 招标文件的解释 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知前附表、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人或招标代理机构负责解释。 |
| 12.8 | 备注（如有） | 社保证明材料： 社保时间：投标文件提供2023年1月以来连续任意四个月的社保证明 本项目竞争性投标文件中要求提供的社保证明材料为下述形式之一（投标文件中须提供扫描件）： （1）社保局官方网站查询的缴费记录截图； （2）社保局的书面证明材料； （3）经供应商委托的第三方人力资源服务机构或与供应商有直接隶属关系的机构可以代缴社保，但须提供有关证明材料并经评标委员会确认。 （4）参与投标的院校，社保证明可以用以下任意一种： ①加盖供应商公章的教师证（须为本单位人员）； ②医保证明材料。 （5）其他经评标委员会认可的证明材料。 （6）法定代表人参与项目的，无需提供社保证明材料，提供身份证明材料即可。 （关于社保证明，提供任意五险之一的社保缴纳证明即可） |
| 12.9 | 外贸代理机构收取进口代理费标准 | 1.按照下表列出费率标准下浮60%，由中标人支付。 合同金额（万元，人民币）; 费率. 100以下（含100）; 1.5%. 100-500（含500）; 1%. 500-1000（含1000）; 0.8%. 1000以上; 0.5%. 2.进口代理费上限和下限：每票进口代理项目进口代理费收取上限（封顶收费）为3万元人民币，下限（保底收费）为3千元人民币。 |

## 二、投标人须知

注：如投标人须知前附表与本部分对同一内容的规定不一致，以投标人须知前附表的规定为准。

### 1. 总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备政府采购条件，现以招标方式进行政府采购。

1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 采购项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5包别划分：见投标人须知前附表。

1.1.6 采购预算：见投标人须知前附表。

#### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源：财政资金，已落实。

#### 1.3 采购需求、交货地点、交货期和质量要求

1.3.1 采购需求：见招标公告。

1.3.2 进口产品采购：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.4 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.5 质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.6 质量保证期：见投标人须知前附表。

1.3.7 付款方式：见投标人须知前附表。

#### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本采购项目的资质条件、能力和信誉：见招标公告

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就成交项目向采购人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本项目中投标，否则各相关投标均无效；

（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给采购人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签订合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3 投标人（包括联合体各成员）不得存在下列情形之一：

（1）为本采购项目的采购代理机构；

（2）为采购人不具有独立法人资格的附属机构；

（3）与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

（4）由本采购项目采购代理机构代理投标，或者接受过本采购项目的采购代理机构为本采购项目提供咨询的；

（5）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（7）与本项目其他投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人；

（8）被依法禁止参加政府采购活动并在有效期内的；

（9）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动，具体按财政部财办库〔2015〕295号文件规定；

（10）被人民法院列入失信被执行人名单的（以信用中国www.creditchina.gov.cn查询为准）；

（11）被列入重大税收违法案件当事人名单的（以信用中国网站www.creditchina.gov.cn查询为准）；

（12）被列入政府采购严重违法失信名单的（以信用中国网站www.creditchina.gov.cn、中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/查询为准）；

（13）被工商行政管理部门列入企业经营异常名录（以信用中国网站www.creditchina.gov.cn查询为准）；

（14）法律法规规定的其他情形；

（15）投标人须知前附表规定的其他情形。

以联合体方式参加采购活动的，联合体任一成员不得存在以上情形。

1.4.4 相同品牌产品参加投标时，按以下要求确定投标人投标资格和中标人推荐资格：

（1）采用最低评标价法时：

单一产品采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由投标人抽签确定；其他投标无效。

非单一产品采购项目，核心产品提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由投标人抽签确定；其他投标无效。

（2）采用综合评分法时：

单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由投标人抽签确定；其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由投标人抽签确定；其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（3）核心产品：见投标人须知前附表。

#### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应当对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应当承担相应的法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均应当使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

除招标文件另有规定外，所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 现场勘察

1.9.1 投标人须知前附表规定组织现场勘察的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人现场勘察。采购人不组织统一现场勘察的，由投标人自行勘察现场。

1.9.2 投标人现场勘察发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在现场勘察中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在现场勘察中介绍的现场情况和周边相关的环境情况，仅作为投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 除非有特殊要求，招标文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

#### 1.10 开标前答疑会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开开标前答疑会（以下简称答疑会）的，采购人按照投标人须知前附表规定的时间和地点召开答疑会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应当在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 答疑会后，采购人应当在投标人须知前附表规定的时间内，对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

#### 1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性工作外，其他工作不得分包。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目。中标人应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。

### 2. 招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- 招标公告；

- 投标人须知

- 采购需求；

- 资格审查与评标办法；

- 合同条款及格式；

- 投标文件格式；

对招标文件所作的澄清、修改、补充通知，构成招标文件的组成部分。当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

#### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应顺延投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，除投标人须知前附表另有规定外，应当在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

#### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 采购人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应顺延投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，除投标人须知前附表另有规定外，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

#### 2.4 招标文件的质疑

2.4.1 投标人认为招标文件（包括对招标文件澄清和修改的内容）使自己的权益受到损害时，应当按投标人须知前附表规定的时间和形式向采购人提出质疑。

2.4.2 采购人自收到质疑之日起在7个工作日内作出答复。逾期提出的，采购人可不予受理。质疑与答复应采取书面形式。

2.4.3 采购人对质疑的答复构成对招标文件澄清或者修改的，采购人将按照本章第2.2款、第2.3款规定办理。

### 3. 投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

商务标及技术标。投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表规定不要求递交投标货物样品的，投标文件不包括样品。否则投标人应按照投标人须知前附表规定的内容、数量、时间、地点等要求提供投标货物样品。

#### 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括的内容见投标人须知前附表的规定。投标人应当按招标文件规定进行投标报价，并按给定格式填写投标报价表格。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响报价的其他要素。

3.2.3 提交两个或两个以上的投标报价，或者任何有选择性的报价或者有附加条件的报价的投标将按无效处理，投标人须知前附表允许递交备选方案的除外。

3.2.4投标报价为各分项报价之和。如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改开标一览表中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.5 采购人设有最高限价的，投标报价不得超过最高限价，否则响应无效，最高限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.6 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定中的投标有效期内，投标文件保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件，否则应承担招标文件和法律法规规定的责任。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

#### 3.4 投标保证金（本项目不适用）

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人提交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标保证金用于保护免采购人受因投标人的行为而引起的风险。

3.4.3 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标无效。

3.4.4 自中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还未中标投标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内并支付代理服务费用后，退还中标人的投标保证金。

3.4.5 有下列情形之一的，投标保证金不予退还，投标人还应承担法律法规规定的其他责任。

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5）经相关部门依法认定的其他违反法律、法规、规章和行政规范性文件的行为，应不予退还投标保证金的；

（6）法律法规规定其他情形；

（7）投标人须知前附表规定的其他情形。

#### 3.5 资格审查资料

3.5.1本招标文件“评标办法”中涉及到对相关投标人资格进行评审的，投标人应在投标文件相应的“资格审查资料”中提供证明文件。

#### 3.6 备选投标方案（本项目不适用）

3.6.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将按无效处理。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

3.6.3  投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上设计方案的，视为提供备选方案。

#### 3.7 电子招投标

3.7.1 电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“徽采云”电子交易系统进行招投标活动；

3.7.2 投标准备：注册账号--详情参见“徽采云”平台供应商注册与配置手册“第2章入驻操作流程”（https://sitecdn.zcycdn.com/f2e-assets/a2d7b18f-adb6-47d9-8fb3-cb8632b8fffc.pdf?utm=a0017.b1884.cl28.topic.1a7c2150533811ed990f05d85dda49f6）；申领CA数字证书---申领流程详见“安徽省政府采购网-下载专区-其他-供应商CA驱动下载-安徽省各市CA办理服务指南（已有安徽CA和翔晟CA无需重复申领）；安装“徽采云”投标客户端----前往“安徽省政府采购网-下载专区-电子交易系统专区”进行下载并安装（http://www.ccgp-anhui.gov.cn/anhuiCategory15/anhuiCategory119/9396667.html）；

3.7.3招标文件的获取：使用CA登录“徽采云”电子交易系统；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；

3.7.4投标文件的制作：在“徽采云投标客户端”中完成“填写基本信息”、“制作和导入投标（响应）文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；

3.7.5 投标文件的上传：使用CA登录“徽采云”电子交易系统；进入“项目采购”应用，在投标文件上传菜单中选择项目，上传加密的投标文件（*.jmbs）；

3.7.6 投标文件的解密：投标人按照系统提示和招标文件规定,在规定时间内完成在线解密；

3.7.7“徽采云”电子交易系统具体操作指南：详见安徽省政府采购网-徽采学院-电子交易系统学习专题-供应商-操作手册。

3.7.8 CA问题联系电话：安徽CA 400-880-4959；翔晟CA 0551-68105136。

### 4. 投标

#### 4.1 投标文件的签章和加密

4.1.1本项目要求提供加密电子投标文件，投标文件的签章和加密应满足以下规定：

（1）在第六章“投标文件格式”中要求盖投标供应商电子签章处，投标供应商均应加盖投标供应商电子签章。联合体投标的，除联合协议及联合体各成员单位提供的本单位证明材料外，投标文件由联合体牵头供应商按上述规定加盖联合体牵头供应商单位电子签章。

- 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标供应商应在投标供应商须知前附表规定的投标截止时间前上传加密版电子投标文件。

4.2.2 投标文件的上传地址：见投标供应商须知前附表。

#### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 投标供应商在投标截止时间之前，可以对其所递交的电子投标文件进行撤回，修改后重新上传

### 5. 开标

#### 5.1开标时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和地点组织公开开标。

#### 5.2 开标程序

5.2.1 开标时，各投标供应商应在规定时间前对本单位的投标文件进行解密。

5.2.2 根据是否 “先开评技术标后开评商务标”，选择以下其中一种开标程序：

（一）方式1（同时开评商务标和技术标）

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前上传电子投标文件的投标供应商名称；

（3）解密标书；

（4）唱标；

（5）公布唱标信息；

（6）开标结束。

#### 5.3 开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有异议，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

### 6. 评标

#### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。评审专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

#### 6.2 评标原则

评标委员会应该按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

#### 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照招标文件第四章“资格审查和评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7. 合同授予

#### 7.1 确定中标人

7.1.1 按照投标人须知前附表规定，采购人或采购人委托的评标委员在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

7.1.2 采购人确定中标人后，按投标人须知前附表规定的公告中标结果，公告内容和期限符合投标人须知前附表规定。

#### 7.2 中标结果质疑

供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。以联合体形式参加政府采购活动的，质疑应当由联合体所以成员共同提出。

#### 7.3 中标通知

7.3.1 中标结果确定后，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3.2 中标人领取中标通知书前须向采购代理机构支付招标代理服务费，其计取标准：详见供应商须知前附表

#### 7.4 履约保证金

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式向采购人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.4.2 除投标人须知前附表另有规定外，中标人不能按要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

#### 7.5 签订合同

7.5.1 采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起7个工作日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 因中标人原因未签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

7.5.3 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，按照相关规定予以处理。

7.5.4 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

7.5.5 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）以及《进一步加大政府采购支持中小企业力度》（财库〔2022〕19号） 规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 8. 废标、变更采购方式与终止招标

#### 8.1 废标

8.1.1 出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价（多包的采购的，指调节后的采购预算），采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

8.1.2 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

8.1.3 废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，需要批准的应当在采购活动开始前获得批准。

#### 8.2 重新招标与变更采购方式

8.2.1 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

8.2.2 公开招标数额标准以上的采购项目，出现本章8.2.1项情形或者重新招标未能成立的，采购人拟申请采用其他方式采购的，应由评标委员会或者3名以上评审专家出具招标文件没有不合理条款的论证意见。

#### 8.3 终止招标

因不可抗力等原因，采购人终止招标的，将及时发布公告，或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。

### 9. 询问与质疑

#### 9.1 询问与质疑的提出

9.1.1 投标人对招标文件、采购过程、中标结果有相关疑问的，可以向采购代理机构提出询问。认为其权益受到损害的，可以提出书面质疑。质疑材料应当采用中文，有关材料是外文的，应当同时提供其中文译本。

9.1.2 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

9.1.3 投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱政府采购活动正常的工作秩序。

9.1.4 接受质疑的单位、联系人及联系方式，详见《招标公告》中的采购人及采购代理机构的联系方式。

#### 9.2 质疑材料的要求

9.2.1 书面质疑材料应当包括以下内容：

（1）提起质疑的投标人名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）项目名称、项目编号及分包号（如有）；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）有效线索和相关证明材料等事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当加盖投标人单位公章，并由法定代表人（单位负责人）或者其授权代表签字或者盖章，并附法定代表人（单位负责人）及其委托联系人的有效身份证复制件。

9.2.2 质疑材料存在以下情形的，采购代理机构不予受理。

（1）提起质疑的主体不是参与该政府采购项目活动的供应商；

（2）提起质疑的时间超过规定时限的；

（3）质疑材料不完整的；

（4）质疑事项含有主观猜测等内容且未提供充分有效线索、难以查证的；

（5）质疑事项缺乏事实依据，质疑事项不成立的；

（6）捏造事实或者提供虚假材料；

（7）以非法手段取得证明材料。证明材料来源的合法性存在明显疑问，质疑人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料；

（8）对其他投标人的投标文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的。

#### 9.3 质疑处理

9.3.1 投标人对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

9.3.2 质疑答复以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。但答复的内容不得涉及商业秘密。

9.3.3 采购人、采购代理机构认为投标人质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为投标人质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

9.3.4 质疑人在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认。质疑人不得以同一理由再次提出质疑。

9.3.5 因处理质疑发生的检验、检测、鉴定等费用，由提出申请的投标人先行垫付。质疑处理决定各方无异议后，按照“谁过错谁负担”的原则由承担责任的一方负担；双方都有责任的，由双方合理分担。

9.3.6 投标人不得以质疑为名进行虚假、恶意质疑，扰乱政府采购正常的工作秩序。投标人有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，被质疑人应当驳回质疑，并向同级政府采购监督管理部门报告，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

（1）一年内三次以上质疑均查无实据的；

（2）捏造事实或者提供虚假质疑材料的；

（3）以非法手段取得证明材料。证明材料来源的合法性存在明显疑问，质疑人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

### 10. 纪律和监督

#### 10.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 10.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 10.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 10.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 11. 政府采购政策

#### 11.1 节能与环保

11.1.1 本项目是否强制采购节能产品见投标人须知前附表。如属于强制采购节能产品的，投标人所投产品必须在投标人须知前附表规定的节能产品政府采购品目清单内。

11.1.2 如投标产品属于优先采购的节能产品或环境标志产品的，如采用最低评标价法时，出现投标人有效投标报价相同的情况，则所投产品为节能或环保产品优先。如采用综合评分法时，出现投标人总得分且投标报价均相同的，则所投产品为节能或环保品目产品优先。对于同时列入环保品目清单和节能产品政府采购品目清单的产品，优先于只列入其中一个清单的产品。

#### 11.2 促进中小企业发展

11.2.1 若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人提供的货物非中小企业制造的，其投标文件将被认定为投标无效。

11.2.2 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其最后报价按照供应商须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行最后报价扣除。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加采购活动的，联合体协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额的比例。

11.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业的最后报价按照供应商须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

### 12. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 第三章  资格审查和评标办法（综合评分法）

- 一．资格审查

## 1. 资格审查办法

由采购人根据政府采购相关管理规定组建资格审查小组，按资格审查表中审查标准对投标人资格进行审查。

## 2. 资格审查标准

审查标准：见资格审查表。

## 3. 资格审查程序

### 3.1 资格审查

3.1.1 资格审查小组按照规定的资格审查标准，对各投标人依次进行审查。有一项不符合审查标准的，资格审查不合格，其投标无效。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，资格审查不合格，其投标无效：

（1）有弄虚作假、向资格审查小组行贿等违法行为；

（2）不按照资格审查小组要求澄清、补正的。

### 3.2 投标文件澄清

3.2.1 在资格审查过程中，资格审查小组可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。资格审查小组不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.2.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.2.3 资格审查小组对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足资格审查小组的要求。

### 3.3 资格审查结果

3.3.1 资格审查完成后，资格审查小组应该出具各投标人资格审查结果的书面意见。

3.3.2 只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的评标程序。

3.3.3 合格投标人不足3家的，不得评标。

采购人对投标文件进行资格审查。

| 安徽大学2023年半导体功率器件加工设备采购项目资格审查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人： |  |  |  |  |
| 资格审查指标 |  |  |  |  |
| 序号 | 评审指标 | 评审标准 | 是否通过 | 格式及材料要求 |
| 1 | 营业执照 | 营业执照合法有效 |  | 提供有效的“三证合一”的营业执照复制件，应完整的体现出营业执照的全部内容。联合体投标的联合体各方均须提供 |
| 2 | 基本资质 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函 |  | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标供应商公章，第六章投标文件格式 |
| 资格审查通过标准：投标人必须通过上述全部指标。 |  |  |  |  |
| 采购人签字： 评审时间： |  |  |  |  |
| 注：无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书材料的原件，但在投标文件中未提供与之内容完全一致的复制件的，采购人可以视同其未提供。 |  |  |  |  |

未能通过资格审查的投标供应商，由资格审查小组以询标的方式告知并要求其以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。投标供应商应及时登陆“徽采云”电子交易系统并在规定时间内予以回复确认。对于询标后判定为不符合招标文件设定的资格条件要求的，采购人要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标供应商的资格审查结论分为通过和未通过。

资格审查过程须进行全程录音录像。

通过资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

询标函格式如下：

询标函

项目名称：安徽大学2023年半导体功率器件加工设备采购项目

项目编号：23AT01036506021/FSKY34000120238105号

接受询标的投标人：

| 询标内容 |  |
| --- | --- |
| 投标人说明并签字 | 投标人： 投标代理人签字： 投标代理人身份证号： 日期： |
| 审查结论 | □通过。通过理由： □不通过。不通过的依据： |
| 采购人签字/评委签字 |  |
| 项目负责人和监督员签字 |  |

时间：  年  月  日

- 二．评标办法

- 1、总  则

第一条 为了做好安徽大学2023年半导体功率器件加工设备采购项目（项目编号：23AT01036506021/FSKY34000120238105号）的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护采购人、投标人的合法权益，依据政府采购法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定本评标办法。

第二条 本次项目评标办法采用综合评分法。

第三条 本项目将按照投标人须知前附表的要求组建评标委员会，负责本项目的评标工作。

第四条 评标委员会按照“公平、公正、科学、择优”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的产品价格、性能、质量、服务及对招标文件的符合性及响应性。

- 2、评标程序及评审细则

第五条 评标工作于开标后进行。评标委员会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（一）招标的目标；

（二）招标项目的范围和性质；

（三）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（四）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

第六条 有效投标应符合以下原则：

（一）满足招标文件的实质性要求；

（二）无重大偏离、保留或采购人不能接受的附加条件；

（三）通过投标有效性评审；

（四）评标委员会依据招标文件认定的其他原则。

第七条 评标委员会遵循公开、公平、公正和科学诚信的原则，按照招标文件规定的评标办法对投标文件采用相同程序和标准独立进行评定。

第八条 评审中，评标委员会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评标委员会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判定为不符合招标文件的投标文件，评标委员会要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人的评审结论分为通过和未通过。

当投标文件出现前款情形，投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准，其他未尽事宜可以参照合同法有关合同条款的解释规定。

第九条  综合评分方法是在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的投标人作为中标候选人。综合评分法的主要因素：技术标中的技术、资信及相应的分值权重，商务标中的价格以及相应的分值权重。满分为100分。

第十条 各投标人的得分分值一经得出，并核对无误后，任何人不得更改。

第十一条 按照投标人总得分从高到低排出预中标人及预中标候选人。若出现不同投标人总得分相同的情况，依次按照以下顺序，直至确定1～3名中标候选人：

1、按照投标报价由低到高顺序排列，总得分相同且投标报价相同的，按照下述原则依次排序：

①所投产品为节能或环保产品者排序优先于非节能或环保产品者；

②所投产品同时为节能和环保产品者排序优先于只具有节能或环保产品之一者；

2、若按照上述1排序原则仍然出现名次并列情况，则由评标委员会采取抽签方式确定中标候选人。

第十二条 评标委员会在评标过程中发现的问题，应当区别情形及时作出处理或者向采购人提出处理建议，并作书面记录。

第十三条 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

其他按照无效投标处理的情形：

（1）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（2）先开技术标并评审完毕后再开商务标时，技术标中出现投标报价或投标报价中的重要内容的；

（3）未实质性响应招标文件的；

（4）投标文件中存在采购人不能接受的其它附加实质性条件的；

（5）参数、规格偏离超过招标文件规定的

（6）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（7）法律、法规和规章规定的其他情形的。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

第十四条 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为，评委会有权否决其投标。

第十五条 评标后，评标委员会应编写评标报告并签字。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标委员会全体成员及监督员均须在评标报告上签字。评标报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

第十六条 评标委员会成员应当在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评标报告有异议的，应当在评标报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。

- 3、评标纪律

第十七条 评标委员会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护采购人、投标人的合法权益。

第十八条 在评标过程中，评委及其他评标工作人员必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据政府采购法律法规的规定，追究有关当事人的责任。

评审程序如下：

1、资格审查合格后，评标委员会对投标文件进行符合性审查。

| 安徽大学2023年半导体功率器件加工设备采购项目符合性审查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人： |  |  |  |  |
| 符合性审查指标 |  |  |  |  |
| 序号 | 类型 | 评审指标 | 评审标准 | 格式及材料要求 |
| 1 | 商务 | 投标函 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人公章 | 第六章投标文件格式 |
| 2 | 商务 | 投标授权书 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人公章 | 法定代表人参加投标的无需此件，提供身份证明复制件即可。第六章投标文件格式 |
| 3 | 商务 | 获取招标文件情况 | 未在获取招标文件截止时间前获取招标文件的，投标无效 | 未在获取招标文件截止时间前获取招标文件的，投标无效 |
| 4 | 报价 | 开标一览表 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人公章 | 第六章投标文件格式 |
| 5 | 报价 | 投标报价 | 不得超过招标文件规定的最高限价。 | 不得超过招标文件规定的最高限价。 |
| 6 | 商务 | 相关授权或承诺书 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
| 7 | 技术 | 技术参数 | 符合招标文件要求 | 详见第五章 |
| 8 | 商务 | 标书响应情况 | 付款响应、供货及安装期限、质保期响应等符合招标文件要求。 | 付款响应、供货及安装期限、质保期响应等符合招标文件要求。 |
| 9 | 商务 | 硬件信息 | 符合投标人须知前附表第12.4条要求 | 符合投标人须知前附表第12.4条要求 |
| 10 | 技术 | 进口产品 | 本项目采购需求中未标注“进口”字样不采购进口产品，拒绝进口产品参加投标 | 详见第五章 |
| 11 | 技术 | 强制节能产品（如有） | 投标文件中须提供强制节能产品认证证书 | 强制节能产品要求详见第五章 |
| 符合性审查指标通过标准：投标人必须通过上述全部指标。 |  |  |  |  |
| 评委签字： 评审时间： |  |  |  |  |
| 注：无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书材料的原件，但在投标文件中未提供与之内容完全一致的复制件的，评标委员会可以视同其未提供。 |  |  |  |  |

2、对投标文件技术标进行详审。评标委员会只对通过符合性审查，实质上响应招标文件要求的投标文件按照下述指标表进行技术标详审。评委会对投标人某项符合性审查指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。

（1）本项目综合评分满分为100分，其中：商务技术部分占总分值的权重为70%，投标报价部分占总分值的权重为30%。具体评分细则如下：

第1包 紫外光刻机

| 序号 | 条款内容 |  |  |  | 编列内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分值构成 （总分100分） |  |  |  | 商务技术部分：70分 投标报价部分：30分 |  |  |
| 2 | 评标基准价计算方法 |  |  |  | 有效的投标报价中的最低价作为评标基准价 |  | 符合价格扣除政策的，用扣除后的价格参与计算、评分 |
| 序号 | 评分因素 |  |  |  | 评分标准 |  |  |
| 1.商务技术部分 |  | 1 | 投标人业绩（4分） |  | 自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有已完成的采购需求中任一标注▲产品（须与本次所投产品同品牌，可不同型号）供货项目业绩的，每提供1个业绩得1分，满分4分。 注：每份业绩须提供合同扫描件。若合同无法体现项目内容、产品品牌等主要内容，须另附加盖业主单位公章的业主证明材料。提供材料不完整或未提供的均不得分。 |  |  |
|  |  | 2 | 所投产品技术参数及要求响应情况（56分） |  | 根据技术参数及要求的响应情况进行综合打分： 1、■代表重要指标项，满足或优于该指标得4分，否则不得分。共14项，共计56分。 注：（1）以技术规格偏离表和“第五章 采购需求”中要求提供的证明材料（如要求）作为评审依据，无证明材料的视为负偏离；（2）投标人对技术功能指标及参数参照投标文件格式要求一一对应详细填写，标注“■”的条款缺漏的也视为负偏离。 |  |  |
|  |  | 3 | 免费质保期（4分） |  | 投标人所投所有产品免费质保期在满足招标文件规定免费质保期的基础上，均每增加1年加2分（不足1年的不加分），最高得4分。 注：投标文件中提供承诺或以商务条款偏离表中投标人承诺为评审依据。 |  |  |
|  |  | 4 | 供货安装及培训方案（3分） |  | 根据投标人所提供的供货安装及培训方案，包括但不限于供货时间安排、供货保障措施、现场实施计划、培训内容、培训时间及人员安排等方面由评标委员会按下列要求进行评分： 1、方案内容完整、详实、科学合理、操作便捷，有齐全的各项措施的，得3分； 2、方案内容在完整性、合理性、可行性方面可以反映项目所需主要内容但不全面的得2分； 3、方案内容在完整性、合理性、操作性有所欠缺的得1分； 4、未提供方案的不得分。 |  |  |
|  |  | 5 |  | 售后服务与维保方案（3分） |  | 从售后服务标准、备品备件供应、维修响应时间、故障修复时间、专业维修技术人员、巡检次数及巡检时间段、应急预案、技术保障措施、回访、零部件及备品备件供应、培训方案、质保期满后的承诺以及除价格以外的其他承诺等方面进行评审： ①方案内容完整、详实、针对性强、科学合理、操作性强得3分； ②方案内容基本完整、有针对性、合理、操作可行得2分； ③方案内容在完整性、针对性、合理性、操作性方面一般的得1分； ④未提供方案的不得分。 |  |
| 2.投标报价部分 | 1 |  | 投标报价得分计算（30） |  | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价的价格分为满分30分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×投标报价满分。 |  | 符合价格扣除政策的，用扣除后的价格参与计算、评分 |

第2包 等离子增强化学气相沉积和感应耦合等离子体刻蚀机

| 序号 |  | 条款内容 | 编列内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 分值构成 （总分100分） | 商务技术部分：70分 投标报价部分：30分 |  |
| 2 |  | 评标基准价计算方法 | 有效的投标报价中的最低价作为评标基准价 | 符合价格扣除政策的，用扣除后的价格参与计算、评分 |
| 序号 |  | 评分因素 | 评分标准 |  |
| 1.商务技术部分 | 1 | 投标人业绩（2分） | 自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有已完成的采购需求中任一标注▲产品（须与本次所投产品同品牌，可不同型号）供货项目业绩的，每提供1个业绩得1分，满分2分。 注：每份业绩须提供合同扫描件。若合同无法体现项目内容、产品品牌等主要内容，须另附加盖业主单位公章的业主证明材料。提供材料不完整或未提供的均不得分。 |  |
|  | 2 | 所投产品技术参数及要求响应情况（60分） | 根据技术参数及要求的响应情况进行综合打分： 1、■代表重要指标项，满足或优于该指标得4分，否则不得分。共15项，共计60分。 注：（1）以技术规格偏离表和“第五章 采购需求”中要求提供的证明材料（如要求）作为评审依据，无证明材料的视为负偏离；（2）投标人对技术功能指标及参数参照投标文件格式要求一一对应详细填写，标注“■”的条款缺漏的也视为负偏离。 |  |
|  | 3 | 免费质保期（2分） | 投标人所投所有产品免费质保期在满足招标文件规定免费质保期的基础上，均每增加1年加1分（不足1年的不加分），最高得2分。 注：投标文件中提供承诺或以商务条款偏离表中投标人承诺为评审依据。 |  |
|  | 4 | 供货安装及培训方案（3分） | 根据投标人所提供的供货安装及培训方案，包括但不限于供货时间安排、供货保障措施、现场实施计划、培训内容、培训时间及人员安排等方面由评标委员会按下列要求进行评分： 1、方案内容完整、详实、科学合理、操作便捷，有齐全的各项措施的，得3分； 2、方案内容在完整性、合理性、可行性方面可以反映项目所需主要内容但不全面的得2分； 3、方案内容在完整性、合理性、操作性有所欠缺的得1分； 4、未提供方案的不得分。 |  |
|  | 5 | 售后服务与维保方案（3分） | 从售后服务标准、备品备件供应、维修响应时间、故障修复时间、专业维修技术人员、巡检次数及巡检时间段、应急预案、技术保障措施、回访、零部件及备品备件供应、培训方案、质保期满后的承诺以及除价格以外的其他承诺等方面进行评审： ①方案内容完整、详实、针对性强、科学合理、操作性强得3分； ②方案内容基本完整、有针对性、合理、操作可行得2分； ③方案内容在完整性、针对性、合理性、操作性方面一般的得1分； ④未提供方案的不得分。 |  |
| 2.投标报价部分 | 1 | 投标报价得分计算（30） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价的价格分为满分30分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×投标报价满分。 | 符合价格扣除政策的，用扣除后的价格参与计算、评分 |

第3包 原子层沉积系统

| 序号 |  | 条款内容 | 编列内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 |  | 分值构成 （总分100分） | 商务技术部分：70分 投标报价部分：30分 |  |
| 3.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 有效的投标报价中的最低价作为评标基准价 | 符合价格扣除政策的，用扣除后的价格参与计算、评分 |
| 序号 |  | 评分因素 | 评分标准 |  |
| 1.商务技术部分 | 1 | 投标人业绩（6分） | 自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有已完成的采购需求中任一标注▲产品（须与本次所投产品同品牌，可不同型号）供货项目业绩的，每提供1个业绩得1分，满分6分。 注：每份业绩须提供合同扫描件。若合同无法体现项目内容、产品品牌等主要内容，须另附加盖业主单位公章的业主证明材料。提供材料不完整或未提供的均不得分。 |  |
|  | 2 | 所投产品技术参数及要求响应情况（48分） | 根据技术参数及要求的响应情况进行综合打分： 1、■代表重要指标项，满足或优于该指标得8分，否则不得分。共6项，共计48分。 注：（1）以技术规格偏离表和“第五章 采购需求”中要求提供的证明材料（如要求）作为评审依据，无证明材料的视为负偏离；（2）投标人对技术功能指标及参数参照投标文件格式要求一一对应详细填写，标注“■”的条款缺漏的也视为负偏离。 |  |
|  | 3 | 免费质保期（4分） | 投标人所投所有产品免费质保期在满足招标文件规定免费质保期的基础上，均每增加1年加2分（不足1年的不加分），最高得4分。 注：投标文件中提供承诺或以商务条款偏离表中投标人承诺为评审依据。 |  |
|  | 4 | 供货安装及培训方案（6分） | 根据投标人所提供的供货安装及培训方案，包括但不限于供货时间安排、供货保障措施、现场实施计划、培训内容、培训时间及人员安排等方面由评标委员会按下列要求进行评分： 1、方案内容完整、详实、科学合理、操作便捷，有齐全的各项措施的，得6分； 2、方案内容在完整性、合理性、可行性方面可以反映项目所需主要内容但不全面的得4分； 3、方案内容在完整性、合理性、操作性有所欠缺的得1分； 4、未提供方案的不得分。 |  |
|  | 5 | 售后服务与维保方案（6分） | 从售后服务标准、备品备件供应、维修响应时间、故障修复时间、专业维修技术人员、巡检次数及巡检时间段、应急预案、技术保障措施、回访、零部件及备品备件供应、培训方案、质保期满后的承诺以及除价格以外的其他承诺等方面进行评审： ①方案内容完整、详实、针对性强、科学合理、操作性强得6分； ②方案内容基本完整、有针对性、合理、操作可行得4分； ③方案内容在完整性、针对性、合理性、操作性方面一般的得1分； ④未提供方案的不得分。 |  |
| 2.投标报价部分 | 1 | 投标报价得分计算（30） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价的价格分为满分30分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×投标报价满分。 | 符合价格扣除政策的，用扣除后的价格参与计算、评分 |

第4包 电子束蒸发镀膜机

| 序号 |  | 条款内容 | 编列内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 分值构成 （总分100分） | 商务技术部分：70分 投标报价部分：30分 |  |
| 2 |  | 评标基准价计算方法 | 有效的投标报价中的最低价作为评标基准价 | 符合价格扣除政策的，用扣除后的价格参与计算、评分 |
| 序号 |  | 评分因素 | 评分标准 |  |
| 1.商务技术部分 | 1 | 投标人业绩（4分） | 自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有已完成的采购需求中任一标注▲产品（须与本次所投产品同品牌，可不同型号）供货项目业绩的，每提供1个业绩得1分，满分4分。 注：每份业绩须提供合同扫描件。若合同无法体现项目内容、产品品牌等主要内容，须另附加盖业主单位公章的业主证明材料。提供材料不完整或未提供的均不得分。 |  |
|  | 2 | 所投产品技术参数及要求响应情况（56分） | 根据技术参数及要求的响应情况进行综合打分： - ■代表重要指标项，满足或优于该指标得4分，否则不得分。共13项，共计52分。 - ●代表一般指标项，满足或优于该指标得1分，否则不得分。共4项，共计4分。 注：（1）以技术规格偏离表和“采购需求”中要求提供的证明材料作为评审依据，无证明材料的视为负偏离；（2）投标人对技术功能指标及参数参照投标文件格式要求一一对应详细填写，标注“■”或“●”的条款缺漏的也视为负偏离。 |  |
|  | 3 | 免费质保期（2分） | 投标人所投所有产品免费质保期在满足招标文件规定免费质保期的基础上，均每增加1年加1分（不足1年的不加分），最高得2分。 注：投标文件中提供承诺或以商务条款偏离表中投标人承诺为评审依据。 |  |
|  | 4 | 供货安装及培训方案（5分） | 根据投标人所提供的供货安装及培训方案，包括但不限于供货时间安排、供货保障措施、现场实施计划、培训内容、培训时间及人员安排等方面由评标委员会按下列要求进行评分： 1、方案内容完整、详实、科学合理、操作便捷，有齐全的各项措施的，得5分； 2、方案内容在完整性、合理性、可行性方面可以反映项目所需主要内容但不全面的得3分； 3、方案内容在完整性、合理性、操作性有所欠缺的得1分； 4、未提供方案的不得分。 |  |
|  | 5 | 售后服务与维保方案（3分） | 从售后服务标准、备品备件供应、维修响应时间、故障修复时间、专业维修技术人员、巡检次数及巡检时间段、应急预案、技术保障措施、回访、零部件及备品备件供应、培训方案、质保期满后的承诺以及除价格以外的其他承诺等方面进行评审： ①方案内容完整、详实、针对性强、科学合理、操作性强得3分； ②方案内容基本完整、有针对性、合理、操作可行得2分； ③方案内容在完整性、针对性、合理性、操作性方面一般的得1分； ④未提供方案的不得分。 |  |
| 2.投标报价部分 | 1 | 投标报价得分计算（30） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价的价格分为满分30分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×投标报价满分。 | 符合价格扣除政策的，用扣除后的价格参与计算、评分 |

第5包 磁控溅射镀膜机

| 序号 |  | 条款内容 | 编列内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 分值构成 （总分100分） | 商务技术部分：70分 投标报价部分：30分 |  |
| 2 |  | 评标基准价计算方法 | 有效的投标报价中的最低价作为评标基准价 | 符合价格扣除政策的，用扣除后的价格参与计算、评分 |
| 序号 |  | 评分因素 | 评分标准 |  |
| 1.商务技术部分 | 1 | 投标人业绩（4分） | 自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有已完成的采购需求中任一标注▲产品（须与本次所投产品同品牌，可不同型号）供货项目业绩的，每提供1个业绩得1分，满分4分。 注：每份业绩须提供合同扫描件。若合同无法体现项目内容、产品品牌等主要内容，须另附加盖业主单位公章的业主证明材料。提供材料不完整或未提供的均不得分。 |  |
|  | 2 | 所投产品技术参数及要求响应情况（54分） | 根据技术参数及要求的响应情况进行综合打分： 1、■代表重要指标项，满足或优于该指标得6分，否则不得分。共9项，共计54分。 注：（1）以技术规格偏离表和“第五章 采购需求”中要求提供的证明材料（如要求）作为评审依据，无证明材料的视为负偏离；（2）投标人对技术功能指标及参数参照投标文件格式要求一一对应详细填写，标注“■”的条款缺漏的也视为负偏离。 |  |
|  | 3 | 免费质保期（4分） | 投标人所投所有产品免费质保期在满足招标文件规定免费质保期的基础上，均每增加1年加2分（不足1年的不加分），最高得4分。 注：投标文件中提供承诺或以商务条款偏离表中投标人承诺为评审依据。 |  |
|  | 4 | 供货安装及培训方案（5分） | 根据投标人所提供的供货安装及培训方案，包括但不限于供货时间安排、供货保障措施、现场实施计划、培训内容、培训时间及人员安排等方面由评标委员会按下列要求进行评分： 1、方案内容完整、详实、科学合理、操作便捷，有齐全的各项措施的，得5分； 2、方案内容在完整性、合理性、可行性方面可以反映项目所需主要内容但不全面的得3分； 3、方案内容在完整性、合理性、操作性有所欠缺的得1分； 4、未提供方案的不得分。 |  |
|  | 5 | 售后服务与维保方案（3分） | 从售后服务标准、备品备件供应、维修响应时间、故障修复时间、专业维修技术人员、巡检次数及巡检时间段、应急预案、技术保障措施、回访、零部件及备品备件供应、培训方案、质保期满后的承诺以及除价格以外的其他承诺等方面进行评审： ①方案内容完整、详实、针对性强、科学合理、操作性强得3分； ②方案内容基本完整、有针对性、合理、操作可行得2分； ③方案内容在完整性、针对性、合理性、操作性方面一般的得1分； ④未提供方案的不得分。 |  |
| 2.投标报价部分 | 1 | 投标报价得分计算（30） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价的价格分为满分30分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×投标报价满分。 | 符合价格扣除政策的，用扣除后的价格参与计算、评分 |

第6包 快速退火炉

| 序号 |  | 条款内容 | 编列内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 分值构成 （总分100分） | 商务技术部分：70分 投标报价部分：30分 |  |
| 2 |  | 评标基准价计算方法 | 有效的投标报价中的最低价作为评标基准价 | 符合价格扣除政策的，用扣除后的价格参与计算、评分 |
| 序号 |  | 评分因素 | 评分标准 |  |
| 1.商务技术部分 | 1 | 投标人业绩（6分） | 自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有已完成的采购需求中任一标注▲产品（须与本次所投产品同品牌，可不同型号）供货项目业绩的，每提供1个业绩得2分，满分6分。 注：每份业绩须提供合同扫描件。若合同无法体现项目内容、产品品牌等主要内容，须另附加盖业主单位公章的业主证明材料。提供材料不完整或未提供的均不得分。 |  |
|  | 2 | 所投产品技术参数及要求响应情况（48分） | 根据技术参数及要求的响应情况进行综合打分： 1、■代表重要指标项，满足或优于该指标得6分，否则不得分。共8项，共计48分。 注：（1）以技术规格偏离表和“采购需求”中要求提供的证明材料作为评审依据，无证明材料的视为负偏离；（2）投标人对技术功能指标及参数参照投标文件格式要求一一对应详细填写，标注“■”的条款缺漏的也视为负偏离。 |  |
|  | 3 | 免费质保期（6分） | 投标人所投所有产品免费质保期在满足招标文件规定免费质保期的基础上，均每增加1年加2分（不足1年的不加分），最高得6分。 注：投标文件中提供承诺或以商务条款偏离表中投标人承诺为评审依据。 |  |
|  | 4 | 供货安装及培训方案（5分） | 根据投标人所提供的供货安装及培训方案，包括但不限于供货时间安排、供货保障措施、现场实施计划、培训内容、培训时间及人员安排等方面由评标委员会按下列要求进行评分： 1、方案内容完整、详实、科学合理、操作便捷，有齐全的各项措施的，得5分； 2、方案内容在完整性、合理性、可行性方面可以反映项目所需主要内容但不全面的得3分； 3、方案内容在完整性、合理性、操作性有所欠缺的得1分； 4、未提供方案的不得分。 |  |
|  | 5 | 售后服务与维保方案（5分） | 从售后服务标准、备品备件供应、维修响应时间、故障修复时间、专业维修技术人员、巡检次数及巡检时间段、应急预案、技术保障措施、回访、零部件及备品备件供应、培训方案、质保期满后的承诺以及除价格以外的其他承诺等方面进行评审： ①方案内容完整、详实、针对性强、科学合理、操作性强得5分； ②方案内容基本完整、有针对性、合理、操作可行得3分； ③方案内容在完整性、针对性、合理性、操作性方面一般的得1分； ④未提供方案的不得分。 |  |
| 2.投标报价部分 | 1 | 投标报价得分计算（30） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价的价格分为满分30分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×投标报价满分。 | 符合价格扣除政策的，用扣除后的价格参与计算、评分 |

第7包 高温腐蚀炉

| 序号 |  | 条款内容 | 编列内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 分值构成 （总分100分） | 商务技术部分：70分 投标报价部分：30分 |  |
| 2 |  | 评标基准价计算方法 | 有效的投标报价中的最低价作为评标基准价 | 符合价格扣除政策的，用扣除后的价格参与计算、评分 |
| 序号 |  | 评分因素 | 评分标准 |  |
| 1.商务技术部分 | 1 | 投标人业绩（10分） | 自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有已完成的采购需求中任一标注▲产品（须与本次所投产品同品牌，可不同型号）供货项目业绩的，每提供1个业绩得2分，满分10分。 注：每份业绩须提供合同扫描件。若合同无法体现项目内容、产品品牌等主要内容，须另附加盖业主单位公章的业主证明材料。提供材料不完整或未提供的均不得分。 |  |
|  | 2 | 所投产品技术参数及要求响应情况（44分） | 根据技术参数及要求的响应情况进行综合打分： - ■代表重要指标项，满足或优于该指标得5分，否则不得分。共7项，共计35分。 - ●代表一般指标项，满足或优于该指标得3分，否则不得分。共3项，共计9分。 注：（1）以技术规格偏离表和“第五章 采购需求”中要求提供的证明材料（如要求）作为评审依据，无证明材料的视为负偏离；（2）投标人对技术功能指标及参数参照投标文件格式要求一一对应详细填写，标注“■”或“●”的条款缺漏的也视为负偏离。 |  |
|  | 3 | 免费质保期（6分） | 投标人所投所有产品免费质保期在满足招标文件规定免费质保期的基础上，均每增加1年加2分（不足1年的不加分），最高得6分。 注：投标文件中提供承诺或以商务条款偏离表中投标人承诺为评审依据。 |  |
|  | 4 | 供货安装及培训方案（5分） | 根据投标人所提供的供货安装及培训方案，包括但不限于供货时间安排、供货保障措施、现场实施计划、培训内容、培训时间及人员安排等方面由评标委员会按下列要求进行评分： 1、方案内容完整、详实、科学合理、操作便捷，有齐全的各项措施的，得5分； 2、方案内容在完整性、合理性、可行性方面可以反映项目所需主要内容但不全面的得3分； 3、方案内容在完整性、合理性、操作性有所欠缺的得1分； 4、未提供方案的不得分。 |  |
|  | 5 | 售后服务与维保方案（5分） | 从售后服务标准、备品备件供应、维修响应时间、故障修复时间、专业维修技术人员、巡检次数及巡检时间段、应急预案、技术保障措施、回访、零部件及备品备件供应、培训方案、质保期满后的承诺以及除价格以外的其他承诺等方面进行评审： ①方案内容完整、详实、针对性强、科学合理、操作性强得5分； ②方案内容基本完整、有针对性、合理、操作可行得3分； ③方案内容在完整性、针对性、合理性、操作性方面一般的得1分； ④未提供方案的不得分。 |  |
| 2.投标报价部分 | 1 | 投标报价得分计算（30） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价的价格分为满分30分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×投标报价满分。 | 符合价格扣除政策的，用扣除后的价格参与计算、评分 |

第8包 位错缺陷检测仪

| 序号 |  | 条款内容 | 编列内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 分值构成 （总分100分） | 商务技术部分：70分 投标报价部分：30分 |  |
| 2 |  | 评标基准价计算方法 | 有效的投标报价中的最低价作为评标基准价 | 符合价格扣除政策的，用扣除后的价格参与计算、评分 |
| 序号 |  | 评分因素 | 评分标准 |  |
| 1.商务技术部分 | 1 | 投标人业绩（5分） | 自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有已完成的采购需求中任一标注▲产品（须与本次所投产品同品牌，可不同型号）供货项目业绩的，每提供1个业绩得1分，满分5分。 注：每份业绩须提供合同扫描件。若合同无法体现项目内容、产品品牌等主要内容，须另附加盖业主单位公章的业主证明材料。提供材料不完整或未提供的均不得分。 |  |
|  | 2 | 所投产品技术参数及要求响应情况（49分） | 根据技术参数及要求的响应情况进行综合打分： - ■代表重要指标项，满足或优于该指标得7分，否则不得分。共7项，共计49分。 注：（1）以技术规格偏离表和“第五章 采购需求”中要求提供的证明材料（如要求）作为评审依据，无证明材料的视为负偏离；（2）投标人对技术功能指标及参数参照投标文件格式要求一一对应详细填写，标注“■”的条款缺漏的也视为负偏离。 |  |
|  | 3 | 免费质保期（6分） | 投标人所投所有产品免费质保期在满足招标文件规定免费质保期的基础上，均每增加1年加2分（不足1年的不加分），最高得6分。 注：投标文件中提供承诺或以商务条款偏离表中投标人承诺为评审依据。 |  |
|  | 4 | 供货安装及培训方案（5分） | 根据投标人所提供的供货安装及培训方案，包括但不限于供货时间安排、供货保障措施、现场实施计划、培训内容、培训时间及人员安排等方面由评标委员会按下列要求进行评分： 1、方案内容完整、详实、科学合理、操作便捷，有齐全的各项措施的，得5分； 2、方案内容在完整性、合理性、可行性方面可以反映项目所需主要内容但不全面的得3分； 3、方案内容在完整性、合理性、操作性有所欠缺的得1分； 4、未提供方案的不得分。 |  |
|  | 5 | 售后服务与维保方案（5分） | 从售后服务标准、备品备件供应、维修响应时间、故障修复时间、专业维修技术人员、巡检次数及巡检时间段、应急预案、技术保障措施、回访、零部件及备品备件供应、培训方案、质保期满后的承诺以及除价格以外的其他承诺等方面进行评审： ①方案内容完整、详实、针对性强、科学合理、操作性强得5分； ②方案内容基本完整、有针对性、合理、操作可行得3分； ③方案内容在完整性、针对性、合理性、操作性方面一般的得1分； ④未提供方案的不得分。 |  |
| 2.投标报价部分 | 1 | 投标报价得分计算（30） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价的价格分为满分30分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×投标报价满分。 | 符合价格扣除政策的，用扣除后的价格参与计算、评分 |

（2）商务技术部分得分的汇总方法为：对某一投标人的商务技术部分得分，求所有评委评分之平均值，得到该投标人的商务技术部分最终得分，技术标最终得分保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。

4、投标报价部分评审结束后，将对有效投标人得分进行汇总排序。

（1）将每个有效投标人的商务技术部分和投标报价部分得分之和再加上根据上面步骤计算出的投标报价得分，即为该投标人的综合总得分，综合总得分保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。

（2）按照有效投标人综合总得分由高到低排出预中标人及预中标候选人。

- 第四章 政府采购合同

安徽大学2023年半导体功率器件加工设备采购项目采购合同

（第   包）

项目编号：23AT01036506021/FSKY34000120238105号 
买 方：安徽大学                                             电话：0551-63861283

卖 方：                                                     电话：

买方通过安徽安天利信工程管理股份有限公司组织的公开招标采购活动，经评标委员会的评审，决定将本项目采购合同授予卖方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行， 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则， 买卖双方协商一致同意按如下条款签订本合同。

一、货物的名称、规格型号、数量和价格

单位：元

| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 生产厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总金额（大写）： 整 备注：上述产品报价含产品生产、运输<送达至买方指定地点并下货>、安装、调试、检验 及售后服务、税金、劳保基金等费用。 |  |  |  |  |  |  |

二、组成合同的文件
组成本合同的文件包括： 
(1) 采购文件及答疑、更正公告；
(2) 采购文件标准文本中的“合同条款”；
(3) 中标或成交公告；
(4) 卖方提交的投标文件及书面承诺函；
(5) 双方另行签订的补充协议。
三、 合同金额
本合同的总金额为             元(人民币大写：             元整 )。
四、供货期限
    卖方应于合同签字生效后开始计算的      日内将货物送到买方指定的地点，由买方进行验收。货物运输至买方指定地点到货物验收合格前，卖方负责对货物承担安保义务。
五、验收要求
（一）质量标准
    卖方保证提供的货物符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准中之较高者；若货物来源于中华人民共和国境外，还要同时符合货物来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准、环保标准中之较高者。上述标准为已发布的且在货物交付时有效的最新版本的标准；当货物来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明，此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。
（二）验收组织
     买方负责组织验收工作，大型或者复杂的政府采购项目，必须邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。
（三）验收程序

1.成立验收小组，验收人员应由买方代表和技术专家组成。

2.验收前要编制验收表格。

3.验收时双方要按照验收表格逐项验收。

4.验收方出具验收报告。

5.复杂设备的验收还要包括出厂检验、到货检验、安装和调试、最终验收、培训等伴随服务的验收。
六、付款方式：                                              。

七、售后服务

（一）卖方对合同货物的质量保修期为验收证书签署之日起        个月。

（二）卖方在合同货物的质量保修期内，免费为买方提供合同货物的技术指导和维修服务的时间是：每周     天    小时（工作时间）。

（三）卖方保证在合同货物出现故障和缺陷时，或接到买方提出的技术服务要求后4小时内予以答复，如买方有要求或必要时，卖方应在接到买方通知后  12  小时内派员至买方免费维修和提供现场指导。

（四）如卖方在接到买方维修通知后12小时仍不能修复有关货物，卖方应提供与该货物同一型号的备用货物。

（五）如卖方在接到买方提出的技术服务要求或维修通知后8小时内没有响应、拒绝或没有派员到达买方提供技术服务、修理或退换货物，买方有权委托第三方对合同货物进行维修或提供技术服务，因此产生的相关费用由卖方承担。

（六）在合同货物保修期届满后，如果因合同货物硬件或软件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事故，卖方应在接到买方通知之后  12  小时内到达现场。
八、履约保证金

本项目履约保证金为            元(人民币大写：              元整)，收受人（受益人）为  安徽大学   ，期限为验收合格后退还。如卖方未能按期履行合同，买方可从履约保证金中获得经济上的赔偿。
九、违约责任

（一）卖方供货期超过合同约定供货期限。如果卖方由于自身的原因未能按期履行完合同，买方可从履约保证金中获得经济上的赔偿。其标准为按每延期一周收取合同金额的  1   %，但误期赔偿费总额不得超过履约保证金总额。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。在此情况下，卖方不得要求买方退还其履约保证金。

（二）卖方供货期内未能交货。卖方在履行合同过程中，如果遇到不能按时交货情况，应及时以书面形式将不能按期履行合同的理由、延误的时间通知买方。买方在收到卖方通知后，有权决定是否延长合同的履行时间或终止合同。如买方终止合同，卖方不得要求买方返还履约保证金；如买方同意延长合同的履行时间，卖方必须在买方规定的时间内提供符合质量标准的产品，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如卖方在买方规定的时间内未能提供符合质量标准的产品，买方有权终止合同，没收履约保证金，提请政府采购监管部门将卖方列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

（三）卖方交货不符合合同质量标准，卖方必须重新提供符合质量标准的产品，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如卖方在买方规定的时间内未能提供符合质量标准的产品，买方有权终止合同，没收履约保证金，提请政府采购监管部门将卖方列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

（四）卖方将合同转包，提供假冒伪劣产品，擅自变更、中止或者终止合同的，买方有权终止合同，并将提请政府采购监管部门对卖方进行采购金额千分之五的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。
   （五）买方未能按时组织验收，由财政部门责令限期改正，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门给予处分，并予通报。
   （六）买方违反合同规定拒绝接收货物的，应当承担由此造成的损失。
   （七）验收合格后，买方未能按时提请付款。由财政部门责令限期改正，给予警告。
   （八）买方擅自变更、中止或者终止合同，由财政部门责令限期改正，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门给予处分，并予通报。

（九）若卖方在质量保修期内未能完成本合同约定的保修责任，买方将追究其违约责任，并要求卖方承担因违约给买方造成的经济损失等。
十、 签约地点
    本合同在    合肥市   签订。
十一、 合同的终止
   （一）本合同因下列原因而终止：
    1、 本合同正常履行完毕；
    2、合同双方协议终止本合同的履行；
    3、不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；
    4、符合本合同约定的其他终止合同的条款。
   （二）对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。
十二、 其他
    （一）买卖双方必须严格按照采购文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同执行期内，买卖双方均不得随意变更或解除合同。

（二）本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，买卖双方应按有关法律规定及时协商处理。
    （三） 合同未尽事宜， 买卖双方另行签订补充协议， 补充协议是合同的组成部分。
    （四） 本合同如发生纠纷， 买卖双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第（①）项方式处理：

①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向  合肥仲裁委员会 申请仲裁。②向合肥市蜀山区人民法院起诉。

本合同一式肆份，自买卖双方法定代表人或委托代理人签字加盖单位公章后生效。

买 方：安徽大学                               卖 方：

单位盖章：                                    单位盖章：

法定代表人或委托代理人：                      法定代表人或委托代理人：

日 期：                                       日 期：

# 第五章 采购需求

前注：

1、本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；

2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评标委员会评审认可；

3、为有助于投标人选择投标产品，若项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能相当于或者高于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；

4、投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标投标人必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标投标人承担；投标人应自行踏勘项目现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；

5、根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中如涉及进口产品则已履行相关论证手续，经核准采购进口设备，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争；

6、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品；

7、下列采购需求中：如属于最新一期《节能产品政府采购清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须为最新一期《节能产品政府采购清单》内所列产品；

8、下列采购需求中：标注▲的产品，投标人在投标文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息，承诺函随评审结果一并公告；

9、单一产品采购项目中，提供同一品牌产品的不同投标人参加同一包项下投标的，以一家投标人计算有效投标人数量。非单一产品采购项目中，提供标注▲的产品（即：核心产品）任意一产品为同一品牌的不同投标人参加同一包项下投标的，以一家投标人计算有效投标人数量；

10、如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标人须知前附表”中约定方式联系代理机构，或接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，开标后代理机构不再受理对招标文件条款提出的质疑。

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 详见投标人须知前附表 |
| 2 | 交货期 | 详见投标人须知前附表 |
| 3 | 免费质保期 | 详见投标人须知前附表 |
| 4 | 本项目采购标的所属行业 | 工业 |

- 二、货物需求

### 第1包：紫外光刻机

#### 货物指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键性指标项 | ★ | 符合性审查项，不满足该指标项将导致投标被拒绝 |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，详见评审细则 |
| 无标识项 |  | （1）招标投标阶段，无标识项条款不作为评审项，投标文件中无需列明。若投标人对无标识条款设置有异议的，请在招标文件规定时间内向采购人或采购代理机构书面提出，否则视为投标人同意并接受无标识项条款的全部内容。 （2）合同履行阶段，投标人供货时采购人有权核实，如不满足招标文件要求和实际使用需要，验收时不予通过，采购人有权终止合同，由此产生的一切后果由中标人自行承担。 |
| 1、如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 2、如某项标识同时存在一级标识和二级标识时，则以二级标识为最小单位计算条目数量；如某项标识同时存在二级标识和三级标识时，则以三级标识为最小单位计算条目数量。以此类推。 |  |  |

#### 货物指标要求

| 序号 | 货物 名称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲紫外光刻机 | ★1.支持6英寸晶圆，兼容4英寸及小尺寸晶圆； ★2.曝光面积：160mm×160mm； ★3.分辨率：≤0.8μm； ★4.对准方式：自动对准，可根据客户需求，增加对准标记的类型，累计不超过4组，对准精度：≤±0.8μm； ■5.双物镜左右可调距离范围：30mm-150mm； ■6.对准系统前后扫描范围：Y:±40mm； ■7.具备压印模块接口，也具备接近模块接口； ★8.光源平行性：≤2.5°（光刻胶光刻后陡直度约87°，深宽比达20:1）。 ■9.掩模尺寸：7/5英寸，样片尺寸：6/4英寸； ★10.照明均匀性：≤2.5%； ■11.样片对于掩模相运动行程：X：≥8mm，Y≥8mm，q：优于±6度； ■12.曝光方式：定时（倒计时方式0.1s～999.9s）； ★13.光源类型：LED，光源寿命不低于20000h； ■14.光源强度：0-30 mW/cm²可调； ■15.曝光头工作模式：曝光位对准位自动切换； ■16.具备正压气浮曝光、硬接触曝光、压力接触曝光，以及接近式曝光四种功能； ■17.CCD+远心镜头+显示器对准，光学合像； ■18.调平接触压力通过传感器保证重复； ■19.数字设定对准间隙和曝光间隙； ■20.掩模样片分离间隙：δ=0-500μm连续可调； ■21.最大焦深：600μm。 ★22.配备附件：无油真空泵1台，静音泵空压机1台，管道。 ★23.提供4套载片台，6吋2套，4吋、2吋各1套。 | 1台 | 不允许进口 |

#### ★采购范围

1、采购范围：包括所有货物的供货、包装运输（包括卸车及就位至招标人指定的安装地点）、安装、调试、验收、技术服务、培训、售后服务等所有内容。

2、交货期：合同签订并接采购人通知后120日历天内完成供货安装调试及验收等所有工作。

#### ★安装调试、质保、培训、售后服务及其他要求

1、服务与支持：

1.1投标人应提供设备安装、调试、测试、试运行等。① 为方便采购人设备的正常接收及顺利开展安装前期准备工作，中标人须配合用户提供安装条件、电气要求等。②设备到达用户使用现场后，由中标人派出工程师与用户共同开箱清点验收后负责安装、调试，相关费用含在本次投标报价中。③设备到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。

1.2投标人应提供技术培训，具体为：①要求中标人提供用户现场培训及培训资料。②培训人员2-6名。③根据用户实际需求，双方协商时间，进行不少于为期一周培训，对买方操作人员及维修人员、工艺人员、管理人员进行技术培训并达到预期的效果 。④培训内容包括但不限于设备的技术原理、操作、工艺、数据处理、基本维护等。

1.3投标人应提供质保条款中未包括的售后服务及技术支持，相关费用含在本次投标报价内，质保期外提供售后服务及技术支持的，应按照标准的服务支持费用收费。

1.4技术资料

①中标人需提供设备使用维护说明书、合格证明、第三方计量证书（若采购人要求计量且该设备按行业标准可以计量）以及其他重要部件技术资料。

②中标人应提供1套完整的技术文件及相应电子版资料。

③中标人提供系统软件及应用软件备份光盘和装箱单。

④中标人必须提供软件备份，免费升级至最新版本。

⑤中标人应于中标通知书发放之日起15日内协同产品生产厂商提供完整而准确的中标产品厂务表(数据，提供电子版+盖章纸质版)，并对数据的正确性负责，同时提交设备本体的layout详图。

1.5备品备件

①有备品、备件仓库并提供终身备品备件。

②投标人应说明所有非原厂配件的生产厂家及型号。

③投标人应说明备件及易损易耗件的寿命。

2、免费质保期：不少于1年。免费质保期自项目验收合格之日起计算，更换后的零部件免费质保期从更换之日起计算。

3、维修响应时间：中标人应在接到用户设备故障的通知后，24小时内作出响应，如未能排除故障，应指派技术人员在2个工作日内到达用户现场进行维修。

4、在硬件条件支持的条件下，系统软件终身免费升级。

5、验收条件及程序：

5.1设备的验收将凭下列内容：

①签订的技术规格协议和验收协议。所有条件须遵照协议中的内容。协议中未包含的条件须参考相关技术标准。

②买方处的现场最终验收。

③进行设备试验，结果与验收文件中规定标准一致。

5.2程序

①拆包装：拆包装由用户和卖方共同进行。

②在系统安装调试后，进行设备操作演示并开始培训人员的培训。

③根据技术协议对设备进行测试。

④如果设备通过所有验收测试，将签署验收文件。设备即视为通过验收。

6、在保修期内，属产品质量问题，需免费更换，所发生的一切费用由卖方负担，更换后的零部件免费质保期从更换之日起计算。

### 第2包：等离子增强化学气相沉积和感应耦合等离子体刻蚀机

#### 货物指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键性指标项 | ★ | 符合性审查项，不满足该指标项将导致投标被拒绝 |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，详见评审细则 |
| 无标识项 |  | （1）招标投标阶段，无标识项条款不作为评审项，投标文件中无需列明。若投标人对无标识条款设置有异议的，请在招标文件规定时间内向采购人或采购代理机构书面提出，否则视为投标人同意并接受无标识项条款的全部内容。 （2）合同履行阶段，投标人供货时采购人有权核实，如不满足招标文件要求和实际使用需要，验收时不予通过，采购人有权终止合同，由此产生的一切后果由中标人自行承担。 |
| 1、如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 2、如某项标识同时存在一级标识和二级标识时，则以二级标识为最小单位计算条目数量；如某项标识同时存在二级标识和三级标识时，则以三级标识为最小单位计算条目数量。以此类推。 |  |  |

#### 货物指标要求

| 序号 | 货物 名称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 等离子增强化学气相沉积 | ★1.主要用途 沉积 SiO2、SiNx 、SiON薄膜； ★2.晶圆尺寸与载台系统 可同时兼容4英寸、6英寸、8英寸晶圆；晶圆尺寸切换，上料台无需做任何硬件改动；载台直径≥500mm；可放置 4 英寸片的数量≥19片； ■3. SiO2工艺 沉积速率控制在 10nm/min 至50nm/min 之间，折射率在 1.45 至 1.52之间，8英寸晶圆上17个均匀分散点进行膜厚测试，薄膜厚度片内均匀性≤3%、片间均匀性≤3%、批间均匀性≤3%； ■4. SiNx工艺 沉积速率控制在 5nm/min 至 50nm/min 之间，折射率在 1.8 至 2.2 之间，8英寸晶圆上17个均匀分散点进行膜厚测试，薄膜厚度片内均匀性≤3%、片间均匀性≤3%、批间均匀性≤3%； ■5.工艺系统 本底压力：<1Pa；稳定状态下，抽真空10分钟内达到本底压力； 腔室漏率：≤0.2Pa/Min； 气柜漏率：≤0.1Pa/Min； ★6.加热系统 加热范围：RT~350℃； 载台温度均匀性：≦±5%设定值； 温度控制精度：±1%设定值； ★7. 射频系统 高频射频源：电源功率≥1000W，频率13.56MHz；具备全自动射频匹配能力； ★8.气路系统 配置 SiH4、NH3、N2O、N2、CF4、O2 共计 6 路气体； MFC控制精度：±1% S.P. (≥35% F.S.) ，±0.35% F.S. (＜35% F.S.)； 特气SiH4 MFC需采用SiH4和N2混合气模式使用，总流量≥500sccm，混合浓度5%； ■9.开关盖系统 开盖可靠性：连续正常开盖≧10次； 开盖时间：≤30 s； 合盖时间：≤35 s； 10.主机基本配置 ■（1）工艺腔体：反应腔室由整块铝材加工制成，腔体侧面带有观察窗，腔体内部带有便于拆卸维护的内衬套件； ★（2）下电极直径≥500mm；上电极采用多级气体匀流系统，配置高频13.56MHz射频源，自动模式匹配； ■（3）真空计：10Torr加热型电容式真空量测计，内部可加热至100℃防止颗粒沉积； ★（4）控压：蝶阀模式，自动控压； ■（5）气体控制系统：配置 SiH4、NH3、N2O、N2、CF4、O2 共计6路气体，其中SiH4和NH3需配置旁路吹扫管路。SiH4 MFC需采用SiH4和N2混合气模式使用，混合浓度5%； ■（6） 计算机控制系统：主流配置电脑（CPU：i7-6700，内存16G DDR4，硬盘: 1T企业级），采用win7及以上操作系统，电脑通过以太网与设备通讯。设备软件包含自动化生产、工艺配方管理、自动/手动操作、权限管理、报警日志、系统日志、数据记录等功能；（电脑为政府采购强制节能产品，投标文件中须提供节能产品认证证书） ■（7）安全系统：提供实时报警处理、历史报警记录查询功能；安全互锁，如真空、冷却水流量、温度、开关盖、射频功率、压力、流量等互锁及报警； 11.气体接口 具备完整的工艺气体以及设备驱动气体接口可供选择使用； 12. 设备附属备件 随机备件1套，包含常用腔体O-ring、腔体内衬、开合盖机构缓冲垫片等； ★13.辅机 电源柜（含变压器功能）1台、真空泵组1台（其中干泵抽速≥750m3/h）； | 1台 | 不允许进口 |
| 2 | ▲感应耦合等离子体刻蚀机 | - ICP刻蚀设备技术要求概要 本设备要求可以刻蚀二氧化硅、氮化硅、硅等二维材料。要求具有稳定可靠的工艺性能、宽阔的工艺窗口和良好的工艺兼容性，可通过更换配置兼容50、100、150、200mm直径晶片的多功能刻蚀。 - 设备基本技术要求 设备基本要求 1）设备类型：ICP高密度等离子刻蚀机 ★2）用于刻蚀二氧化硅、氮化硅、硅等二维材料 ★3）适用于φ=200mm标准半导体晶圆，兼容50mm，100mm，150mm 工作条件 1）电源电压：208/380 VAC/3p,频率50HZ 2）净化环境：1000级 3）相对湿度：45%±15% - 设备配置要求 产品总体要求：高密度等离子刻蚀机设备主要由以下几部分构成：反应腔室、真空系统、供气系统、功率源、控制系统。 ■1)最大支持晶圆尺寸：8英寸，向下兼容各类不同尺寸及不规则小片；配置8英寸机械卡盘； ■2) 配套的热交换机：（温度范围-20至90℃）； ■3）具有Loadlock自动传片功能； 4）腔室侧壁具有石英或陶瓷衬套； 反应腔室 ■1）基础真空度:＜5×10-6 Torr； 2）反应腔室真空漏率＜1.0mT/min； 3）控压能力：2mT@50sccm Ar（不启辉状态）； 4）工艺控压范围：5-85mTorr； 5）工艺控压精度：0.1mTorr； 6）★配备干泵和分子泵两级真空系统：初级干泵，防腐蚀设计，抽速大于950立方米/小时；涡轮分子泵，防腐蚀设计，抽速大于或等于2200升/秒； ■7）分子泵配有截流阀和截止阀，可在不关闭分子泵情况下，打开腔室进行腔室清洗。 供气系统 ■1）气体控制面板由8个气路组成，每个气路都由质量流量控制器（MFC）控制，流量器控制精度≤1%； 2）刻蚀气体8路：Ar、O2、He、N2、CF4、SF6、CHF3、C4F8； 功率源 1）射频源包括射频发生器、并配置自动匹配盒； 2）★高密度等离子发生器，功率不小于3000W，可控功率范围150～1200W； 3）★RF功率源用于常规刻蚀，频率13.56 MHz；功率源功率不小于1500W； 4）匹配稳定时间小于3S； 5）射频精确度±1%设定值或±5W（设定值＞500W）； 控制系统 1）设备操作工艺由电脑进行控制。控制软件有使用方便的用户界面，便于工艺的监控和调试；具有分级别管理功能； 2）工业计算机和PLC（逻辑控制器）控制系统,系统工艺可运行在手动,半自动和自动工作方式。设备由计算机程序化控制,操作方便。能进行刻蚀过程实时监控； ★4. 工艺指标 Si刻蚀 - 项目; - 指标; - 指标要求. - 1; - Si刻蚀速率; - ≥1um/min. - 2; - Si to PR sel.; - ≥2:1. - 3; - Profile; - ＞85°(PR前值＞85°). - 4; - 均匀性（Within wafer）; - ≤5%（6 inch EE10）. - 5; - 均匀性（Wafer to wafer）; - ≤5%（6 inch EE10）. SiO2刻蚀 - 项目; - 指标; - 指标要求. - 1; - SiO2刻蚀速率; - ≥300nm/min. - 2; - SiO2 to PR sel.; - ≥1.5:1. - 3; - Profile; - ＞85°(PR前值＞85°). - 4; - 均匀性（Within wafer）; - ≤5%（6 inch EE10）. - 5; - 均匀性（Wafer to wafer）; - ≤5%（6 inch EE10）. SiN刻蚀 - 项目; - 指标; - 指标要求. - 1; - SiN刻蚀速率; - ≥300nm/min. - 2; - SiNto PR sel.; - ≥1:1. - 3; - Profile; - ＞85°(PR前值＞85°). - 4; - 均匀性（Within wafer）; - ≤5%（6 inch EE10）. - 5; - 均匀性（Wafer to wafer）; - ≤5%（6 inch EE10）. | 1台 | 不允许进口 |

#### ★采购范围

1、采购范围：包括所有货物的供货、包装运输（包括卸车及就位至招标人指定的安装地点）、安装、调试、验收、技术服务、培训、售后服务等所有内容。

2、交货期：合同签订并接采购人通知后150日历天内完成供货安装调试及验收等所有工作。

#### ★安装调试、质保、培训、售后服务及其他要求

1、服务与支持：

1.1投标人应提供设备安装、调试、测试、试运行等。① 为方便采购人设备的正常接收及顺利开展安装前期准备工作，中标人须配合用户提供安装条件、电气要求等。②设备到达用户使用现场后，由中标人派出工程师与用户共同开箱清点验收后负责安装、调试，相关费用含在本次投标报价中。③设备到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。

1.2投标人应提供技术培训，具体为：①要求中标人提供用户现场培训及培训资料。②培训人员2-6名。③根据用户实际需求，双方协商时间，进行不少于为期一周培训，对买方操作人员及维修人员、工艺人员、管理人员进行技术培训并达到预期的效果 。④培训内容包括但不限于设备的技术原理、操作、工艺、数据处理、基本维护等。

1.3投标人应提供质保条款中未包括的售后服务及技术支持，相关费用含在本次投标报价内，质保期外提供售后服务及技术支持的，应按照标准的服务支持费用收费。

1.4、技术资料

①中标人需提供设备使用维护说明书、合格证明、第三方计量证书（若采购人要求计量且该设备按行业标准可以计量）以及其他重要部件技术资料。

②中标人应提供1套完整的技术文件及相应电子版资料。

③中标人提供系统软件及应用软件备份光盘和装箱单。

④中标人必须提供软件备份，免费升级至最新版本。

⑤中标人应于中标通知书发放之日起15日内协同产品生产厂商提供完整而准确的中标产品厂务表(数据，提供电子版+盖章纸质版)，并对数据的正确性负责，同时提交设备本体的layout详图。

1.5备品备件

①有备品、备件仓库并提供终身备品备件。

②投标人应说明所有非原厂配件的生产厂家及型号。

③投标人应说明备件及易损易耗件的寿命。

2、免费质保期：不少于1年。免费质保期自项目验收合格之日起计算，更换后的零部件免费质保期从更换之日起计算。

3、维修响应时间：中标人应在接到用户设备故障的通知后，24小时内作出响应，如未能排除故障，应指派技术人员在2个工作日内到达用户现场进行维修。

4、在硬件条件支持的条件下，系统软件终身免费升级。

5、验收条件及程序：

5.1设备的验收将凭下列内容：

①签订的技术规格协议和验收协议。所有条件须遵照协议中的内容。协议中未包含的条件须参考相关技术标准。

②买方处的现场最终验收。

③进行设备试验，结果与验收文件中规定标准一致。

5.2程序

①拆包装：拆包装由用户和卖方共同进行。

②在系统安装调试后，进行设备操作演示并开始培训人员的培训。

③根据技术协议对设备进行测试。

④如果设备通过所有验收测试，将签署验收文件。设备即视为通过验收。

6、在保修期内，属产品质量问题，需免费更换，所发生的一切费用由卖方负担，更换后的零部件免费质保期从更换之日起计算。

### 第3包：原子层沉积系统

#### 货物指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键性指标项 | ★ | 符合性审查项，不满足该指标项将导致投标被拒绝 |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，详见评审细则 |
| 无标识项 |  | （1）招标投标阶段，无标识项条款不作为评审项，投标文件中无需列明。若投标人对无标识条款设置有异议的，请在招标文件规定时间内向采购人或采购代理机构书面提出，否则视为投标人同意并接受无标识项条款的全部内容。 （2）合同履行阶段，投标人供货时采购人有权核实，如不满足招标文件要求和实际使用需要，验收时不予通过，采购人有权终止合同，由此产生的一切后果由中标人自行承担。 |
| 1、如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 2、如某项标识同时存在一级标识和二级标识时，则以二级标识为最小单位计算条目数量；如某项标识同时存在二级标识和三级标识时，则以三级标识为最小单位计算条目数量。以此类推。 |  |  |

#### 货物指标要求

| 序号 | 货物 名称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲原子层沉积系统 | ★1.适用晶圆：4、6英寸； ★2.独立的内外嵌套双腔结构，内腔安装在外腔内。沉积腔：外腔为真空加热腔，对整个内腔进行加热，外层设置有水冷循环装置；内侧设有多层热反射装置，提高内腔升温效率，外腔设置有维护口，方便打开维护；内腔为可拆卸反应腔。需要维护时，可直接将整个内腔取下更换维护。压差自压合机构可使内腔腔盖与内腔腔体自动压合密封；内腔可放置直径6英寸晶圆，向下兼容，标配两套内腔，高温、低温、特殊工艺内腔可选； ★3.反应温度：最高500℃（低温内腔250℃），温度控制精度±1℃。 ★4.高性能真空系统，整机极限真空＜5×10-3Torr，真空漏率＜5×10-7 Pa·L/S 包含高性能机械泵，额定抽速＞25 m³/h； ■5.压力传感器（真空计），含一个工艺薄膜规和一套全量程真空规； ■6.可沉积Al2O3，Ga2O3、HfO2等材料，配5路金属源，1路臭氧，1路水； ■7.在6寸硅晶圆上沉积300 循环氧化铝（或氧化铪），以晶圆上17个均匀分散点进行膜厚测试，要求膜厚非均匀性≤±1%； ■8.沉积模式：连续模式、停流模式； ★9.5路标准加热液态前驱体源，源瓶及管路最大加热温度为200℃，控制精度±1℃，源瓶为50ml；源系统配置高温快速阀（响应时间小于10ms）、手动阀、50ml不锈钢源瓶；1路臭氧前驱体源系统，含臭氧发生器；两路载气系统，全套管路+VCR密封，前驱体源管路具有在线清洗功能； ■10.真空系统：真空泵前级配置热阱，加热温度最高500℃，控制精度±1℃，用于吸附、分解未反应的前驱体源，真空计前设有保护真空计的高效过滤网以及气动隔膜阀； ■11.操作系统：高精度PLC+工控机沉积自动控制系统，满足高精度沉积需求；可视化的操作界面，实时显示系统各部分运行状态，可方便的调节温度、流量、脉冲时间等参数，编辑并保存配方参数；多用户权限分配，软硬件互锁，异常报警、紧急停机等功能确保安全性；人机界面：外挂式触摸屏，可自由选择悬停位置； ★12.标配冷水机一台。 | 1台 | 不允许进口 |

#### ★采购范围

1、采购范围：包括所有货物的供货、包装运输（包括卸车及就位至招标人指定的安装地点）、安装、调试、验收、技术服务、培训、售后服务等所有内容。

2、交货期：合同签订并接采购人通知后180日历天内完成供货安装调试及验收等所有工作。

#### ★安装调试、质保、培训、售后服务及其他要求

1、服务与支持：

1.1投标人应提供设备安装、调试、测试、试运行等。① 为方便采购人设备的正常接收及顺利开展安装前期准备工作，中标人须配合用户提供安装条件、电气要求等。②设备到达用户使用现场后，由中标人派出工程师与用户共同开箱清点验收后负责安装、调试，相关费用含在本次投标报价中。③设备到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。

1.2投标人应提供技术培训，具体为：①要求中标人提供用户现场培训及培训资料。②培训人员2-6名。③根据用户实际需求，双方协商时间，进行不少于为期一周培训，对买方操作人员及维修人员、工艺人员、管理人员进行技术培训并达到预期的效果 。④培训内容包括但不限于设备的技术原理、操作、工艺、数据处理、基本维护等。

1.3投标人应提供质保条款中未包括的售后服务及技术支持，相关费用含在本次投标报价内，质保期外提供售后服务及技术支持的，应按照标准的服务支持费用收费。

1.4、技术资料

①中标人需提供设备使用维护说明书、合格证明、第三方计量证书（若采购人要求计量且该设备按行业标准可以计量）以及其他重要部件技术资料。

②中标人应提供1套完整的技术文件及相应电子版资料。

③中标人提供系统软件及应用软件备份光盘和装箱单。

④中标人必须提供软件备份，免费升级至最新版本。

⑤中标人应于中标通知书发放之日起15日内协同产品生产厂商提供完整而准确的中标产品厂务表(数据，提供电子版+盖章纸质版)，并对数据的正确性负责，同时提交设备本体的layout详图。

1.5备品备件

①有备品、备件仓库并提供终身备品备件。

②投标人应说明所有非原厂配件的生产厂家及型号。

③投标人应说明备件及易损易耗件的寿命。

2、免费质保期：不少于1年。免费质保期自项目验收合格之日起计算，更换后的零部件免费质保期从更换之日起计算。

3、维修响应时间：中标人应在接到用户设备故障的通知后，24小时内作出响应，如未能排除故障，应指派技术人员在2个工作日内到达用户现场进行维修。

4、在硬件条件支持的条件下，系统软件终身免费升级。

5、验收条件及程序：

5.1设备的验收将凭下列内容：

①签订的技术规格协议和验收协议。所有条件须遵照协议中的内容。协议中未包含的条件须参考相关技术标准。

②买方处的现场最终验收。

③进行设备试验，结果与验收文件中规定标准一致。

5.2程序

①拆包装：拆包装由用户和卖方共同进行。

②在系统安装调试后，进行设备操作演示并开始培训人员的培训。

③根据技术协议对设备进行测试。

④如果设备通过所有验收测试，将签署验收文件。设备即视为通过验收。

6、在保修期内，属产品质量问题，需免费更换，所发生的一切费用由卖方负担，更换后的零部件免费质保期从更换之日起计算。

### 第4包：电子束蒸发镀膜机（进口）

#### 货物指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键性指标项 | ★ | 符合性审查项，不满足该指标项将导致投标被拒绝 |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，详见评审细则 |
| 一般指标项 | ● | 评分项，详见评审细则 |
| 无标识项 |  | （1）招标投标阶段，无标识项条款不作为评审项，投标文件中无需列明。若投标人对无标识条款设置有异议的，请在招标文件规定时间内向采购人或采购代理机构书面提出，否则视为投标人同意并接受无标识项条款的全部内容。 （2）合同履行阶段，投标人供货时采购人有权核实，如不满足招标文件要求和实际使用需要，验收时不予通过，采购人有权终止合同，由此产生的一切后果由中标人自行承担。 |
| 1、如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 2、如某项标识同时存在一级标识和二级标识时，则以二级标识为最小单位计算条目数量；如某项标识同时存在二级标识和三级标识时，则以三级标识为最小单位计算条目数量。以此类推。 |  |  |

#### 货物指标要求

| 序号 | 货物 名称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲电子束蒸发镀膜机 | 1、设备用途说明： 主要用于镀制各种金属和非金属单层膜、多层膜。主要用于制备纳米器件、有机光电器件的金属电极，以及制备用于生长纳米材料的各类膜层。 2、设备主要技术规格 应用范围和要求 （1）用于镀制各种金属和非金属单层膜、多层膜。主要用于制备纳米器件、有机光电器件的金属电极，以及制备用于生长纳米材料的各类膜层。 （2）要求该设备设计先进，性能稳定，镀膜均匀性良好，应有功能需要得到保证。 2.1 镀膜工艺腔体 ■（1）方箱型304不锈钢腔体，内部名义尺寸不小于480mm宽*515mm长*900mm高； （2）采用铰链连接的铝制前开门，胶圈密封； （3）门上配有2个方形观察窗，带有安装衬玻璃的插槽，带有手动观察窗挡板； ●（4）用于安装真空泵、真空计以及其他仪器的接口，并尽可能配有空余的备用法兰口，配有气动充气阀，可连接高纯氮气； ■（5）为方便设备改造或升级，腔室不少于3个侧壁为可拆卸式设计（包括门）； 2.2 真空系统 ■（1）前级泵采用抽速不低于6.7cfm的干式涡旋泵。正常运转时噪音不大于52db，关闭气镇阀后极限真空可达5X10-3torr，采用KF25接口。 ★（2）主泵采用抽速不低于 790L/S的分子泵，分子泵转速可调，分子泵可以360度任意角度安装，采用水冷冷却方式，转速最高可达49000转/分钟。 （3）系统的极限压强≤9 x10-7 Torr； （4）分子泵与主腔室间配有VAT或相似品牌三位气动门阀，阀门漏率<1X10-9 mbar l s-1，第一次维护前开启次数可达20万次；； （5）安装有气动腔室放气阀和粗抽阀； 2.3 真空测量系统 （1）主真空室配有全量程真空计，测量范围为大气至10-9 Torr，自动量程切换，真空计带有RS485接口，电离规测量范围内精度优于度数的±15%； ●（2）主泵和前级泵之间配有粗真空计，真空度读数可在系统控制面板上显示； 2.4 系统框架 （1）开放式框架结构，外观整洁美观，设备底部采用全封闭式框架； （2）独立的电控柜，集成总控电源，在设备框架上安装有紧急停车按钮； （3）带有脚轮和水平支脚； 2.5 水路系统 （1）系统需要冷却的部件均有水冷，如电子枪、分子泵，截止阀开关各路冷却水路，设备配有必须的冷却水安全互锁设计，以保护设备； （2）电子枪水冷都有配置独立的断水保护报警装置； （3）NPT水路接口（进水与出水）； 2.6 电子束蒸发系统 ■（1）KL-8型电子枪，坩埚的数目不少于6个，坩埚的容量不低于20cc； ■（2）电子枪功率不小于5kW，采用固态电容电源； ●（3）电子枪控制电源可以安装99个扫描模式程序，预装至少10个电子枪扫描模式； （4）配有气动蒸发源挡板和自动坩埚导位，方便更换材料； （5）配有高压放电杆、含有电穿通密封件以及屏蔽装置等； ■（6）电子枪到基片的距离不低于650mm，电子枪布局满足lift-off工艺要求； （7）电子枪冷却水连接接口全部在大气侧，真空腔室内不能有冷却水连接接口，并且冷却水通路与坩埚转动位置集成到同一个轴内。 （8）电子枪高压电极带有石英绝缘屏蔽装置。 （9）电子枪最高烘烤温度150°C。 （10）加速电压4-10kV可调。 （11）灯丝寿命长，灯丝最大可承受电流可达50 A @ 10 VAC。 2.7 电源 380V、50Hz、三相、5线电源，配紧急停车按钮，相应的安全互锁装置； 2.8功能特点： ■（1）负载控制功能：可设定功率阈值，当达到此阈值时仪表跳闸保护，可在本地和后台操作恢复。 （2）准确度高：采用专用计量芯片，误差稳定、线性好，长期使用无须调校。支持光电式电能脉冲输出，用于精度校验。 （3）功耗低：采用低功耗设计，自身功耗低； （4）通讯接口：RS-485通讯接口以及4G、NB通讯模式。 2.9 样品台 ★（1）单基片样品机构，可以安装1个8英寸的基片，并向下兼容； （2）电机控制基片原位自转，转速0-20RPM可调； ■（3）带水冷功能，样品台带水冷功能，水冷与样品之间的材质为无氧铜； ★（4）基片带有气动控制开关的挡板，挡板大小满足8英寸基片； 2.10 计算机控制系统 （1）用户通过Windows系统平台操作运行设备； （2）独立的实时控制系统来实现设备操控，独立的实时控制系统提供无间断操作，电脑死机或者程序退出不影响设备正常运行； （3）一体式电脑，配有21.5英寸高清屏幕与控制鼠标/键盘， （4）电脑提供独立的实时控制系统的监督界面，监控真空操作，运动传递，维护与沉积工艺部件。 （5）界面包含：直观的显示和系统状态信息，用户登入、登出，操作方式和操作中止： 真空界面：直观的显示阀门状态，泵的状态和真空度。 沉积界面：显示挡板状态，沉积源状态，沉积材料类型。 气路界面：气阀状态，压力测量和控制显示。 运动界面：显示和输入的速度以及PID参数。 冷却界面：水冷互锁状态。 （6）可供用户设定工艺参数的标准程序（抽真空，放气，加载样品，镀膜等），并能一键就可全自动运行。 （7）标准图表记录器（可以同时显示10个数据），并集成数据采集功能（生成.csv文件）； 程序可通过操作界面，利用鼠标与键盘来编程与生成。 ■（8）程序界面提供程序选择、编辑现有程序功能，可以复制现有程序并编辑从而生成新的程序。 ■（9）支持多个用户账户和不同级别的密码权限管理，满足客户对程序和界面的安全保护要求。 （10）系统事件日志功能可以记录所有的用户登录/注销信息、所有运行的程序信息以及系统的状态信息等。 ■（11）设备控制需要有完整的安全互锁，避免误操作对设备造成损害。并且带有部件维护保养提醒功能。 2.11 膜厚控制系统 （1）膜厚控制系统集成在设备控制软件内，最多可控制5个晶振传感器； ■（2）配置一个标准的晶振传感器用于电子束蒸发。晶振探头蒸发电源功率闭环控制，用于控制电源参数和蒸发源挡板； （3）可程序控制沉积速度和厚度，膜厚显示精度优于0.01埃； ●（4）膜厚控制软件集成在设备控制软件系统中； 2.12 其他 （1）提供详细的用户手册及相关机械、电控等装配图纸； ★（2）镀膜均匀性指标：8英寸硅片镀制150nm以上的薄膜，均匀性±5%，从基片中心到基片边缘每隔0.5英寸取一个测量点（去掉5mm边缘），使用台阶仪对每个点测量三次，取平均值，均匀性计算公式：(((最大–最小)/平均值)*100)/2=±均匀性%； （3）适当条件下设备的本底真空优于9X10-7torr； ■（4）投标文件提供生产厂家的授权以及售后服务承诺函，并加盖厂家公章。 | 1台 | 允许进口 |

#### ★采购范围

1、采购范围：包括所有货物的供货、包装运输（包括卸车及就位至招标人指定的安装地点）、安装、调试、验收、技术服务、培训、售后服务等所有内容。

2、交货期：合同签订并接采购人通知后360日历天内完成供货安装调试及验收等所有工作。

#### ★安装调试、质保、培训、售后服务及其他要求

1、服务与支持：

1.1投标人应提供设备安装、调试、测试、试运行等。① 为方便采购人设备的正常接收及顺利开展安装前期准备工作，中标人须配合用户提供安装条件、电气要求等。②设备到达用户使用现场后，由中标人派出工程师与用户共同开箱清点验收后负责安装、调试，相关费用含在本次投标报价中。③设备到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。

1.2投标人应提供技术培训，具体为：①要求中标人提供用户现场培训及培训资料。②培训人员2-6名。③根据用户实际需求，双方协商时间，进行不少于为期一周培训，对买方操作人员及维修人员、工艺人员、管理人员进行技术培训并达到预期的效果 。④培训内容包括但不限于设备的技术原理、操作、工艺、数据处理、基本维护等。

1.3投标人应提供质保条款中未包括的售后服务及技术支持，相关费用含在本次投标报价内，质保期外提供售后服务及技术支持的，应按照标准的服务支持费用收费。

1.4、技术资料

①中标人需提供设备使用维护说明书、合格证明、第三方计量证书（若采购人要求计量且该设备按行业标准可以计量）以及其他重要部件技术资料。

②中标人应提供1套完整的技术文件及相应电子版资料。

③中标人提供系统软件及应用软件备份光盘和装箱单。

④中标人必须提供软件备份，免费升级至最新版本。

⑤中标人应于中标通知书发放之日起15日内协同产品生产厂商提供完整而准确的中标产品厂务表(数据，提供电子版+盖章纸质版)，并对数据的正确性负责，同时提交设备本体的layout详图。

1.5备品备件

①有备品、备件仓库并提供终身备品备件。

②投标人应说明所有非原厂配件的生产厂家及型号。

③投标人应说明备件及易损易耗件的寿命。

2、免费质保期：不少于1年。免费质保期自项目验收合格之日起计算，更换后的零部件免费质保期从更换之日起计算。

3、维修响应时间：中标人应在接到用户设备故障的通知后，24小时内作出响应，如未能排除故障，应指派技术人员在2个工作日内到达用户现场进行维修。

4、在硬件条件支持的条件下，系统软件终身免费升级。

5、验收条件及程序：

5.1设备的验收将凭下列内容：

①签订的技术规格协议和验收协议。所有条件须遵照协议中的内容。协议中未包含的条件须参考相关技术标准。

②买方处的现场最终验收。

③进行设备试验，结果与验收文件中规定标准一致。

5.2程序

①拆包装：拆包装由用户和卖方共同进行。

②在系统安装调试后，进行设备操作演示并开始培训人员的培训。

③根据技术协议对设备进行测试。

④如果设备通过所有验收测试，将签署验收文件。设备即视为通过验收。

6、在保修期内，属产品质量问题，需免费更换，所发生的一切费用由卖方负担，更换后的零部件免费质保期从更换之日起计算。

### 第5包：磁控溅射镀膜机

#### 货物指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键性指标项 | ★ | 符合性审查项，不满足该指标项将导致投标被拒绝 |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，详见评审细则 |
| 无标识项 |  | （1）招标投标阶段，无标识项条款不作为评审项，投标文件中无需列明。若投标人对无标识条款设置有异议的，请在招标文件规定时间内向采购人或采购代理机构书面提出，否则视为投标人同意并接受无标识项条款的全部内容。 （2）合同履行阶段，投标人供货时采购人有权核实，如不满足招标文件要求和实际使用需要，验收时不予通过，采购人有权终止合同，由此产生的一切后果由中标人自行承担。 |
| 1、如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 2、如某项标识同时存在一级标识和二级标识时，则以二级标识为最小单位计算条目数量；如某项标识同时存在二级标识和三级标识时，则以三级标识为最小单位计算条目数量。以此类推。 |  |  |

#### 货物指标要求

| 序号 | 货物 名称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲磁控溅射镀膜机 | ★1.晶圆尺寸：8英寸，兼容小尺寸样品; ■2.溅射室极限真空度：≤6×10-5Pa(经烘烤除气后)； ■3.抽速：充干燥氮气后从大气开始抽气，30分钟可达到 6×10-4Pa； ■4.保压性能：系统停泵关机12 小时后真空度：≤5Pa； ★5.8英寸片内膜厚不均匀性：≤±5%： ★6.直流溅射电源2套，输出功率：0-1000W；射频溅射电源1套，输出功率：0-1000W； ★7.基片台：8英寸，配铠装加热器，加热器温度：500℃±1℃，连续可调，基片自转速度：5～20 转/分，基片可以加负偏压-200V； ■8.溅射工作室：矩形前开门结构，优质 304 不锈钢材质，尺寸≥ 500mm*500mm*500mm，具备内烘烤除气功能，具备腔外照明功能； ★10.磁控溅射靶：靶材尺寸4英寸，强磁靶3套，射频溅射、直流溅射兼容，支持向上溅射，具有单独溅射、轮流溅射、共溅射功能，靶基距可调：100mm-140mm； ■11.分子泵抽速≥1300L/s，前级机械泵抽速≥13L/s； ■12.真空计显示范围：1×105Pa-1×10-7Pa； ■13. 膜厚仪：单探头控制膜厚仪； ★14.配备智能控制系统：系统由工业级工控机和PLC控制，有自动控制和手动控制两种功能，具有漏气自动报警功能，提供工艺参数记录和分析，参数具有导入和导出功能，支持历史工艺参数自动调取执行； ■15.配备空气压缩机（1套）、冷却水循环机（1套）、标准工具箱（1套）、气体流量控制计（3套）、备件（各规格无氧铜圈：1 套；各规格胶圈：1 套；外照明灯：1个；烘烤灯：2个；内衬玻璃：2个；不锈钢螺钉螺帽：1套；各规格保险丝：各10个；电离规管：2个。）；磁控溅射银、铜、镍、锌、钛靶各1个（纯度不低于99.99%）等； ■16.气体质量流量控制器：氩气：0-200SCCM；氮气：0-100SCCM；氧气：0-100SCCM；精度：±1.0% S.P.(≥30% F.S.);±0.30% F.S.(<30% F.S.)；质量流量控制器响应时间：≤1sec。 | 1台 | 不允许进口 |

#### ★采购范围

1、采购范围：包括所有货物的供货、包装运输（包括卸车及就位至招标人指定的安装地点）、安装、调试、验收、技术服务、培训、售后服务等所有内容。

2、交货期：合同签订并接采购人通知后180日历天内完成供货安装调试及验收等所有工作。

#### ★安装调试、质保、培训、售后服务及其他要求

1、服务与支持：

1.1投标人应提供设备安装、调试、测试、试运行等。① 为方便采购人设备的正常接收及顺利开展安装前期准备工作，中标人须配合用户提供安装条件、电气要求等。②设备到达用户使用现场后，由中标人派出工程师与用户共同开箱清点验收后负责安装、调试，相关费用含在本次投标报价中。③设备到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。

1.2投标人应提供技术培训，具体为：①要求中标人提供用户现场培训及培训资料。②培训人员2-6名。③根据用户实际需求，双方协商时间，进行不少于为期一周培训，对买方操作人员及维修人员、工艺人员、管理人员进行技术培训并达到预期的效果 。④培训内容包括但不限于设备的技术原理、操作、工艺、数据处理、基本维护等。

1.3投标人应提供质保条款中未包括的售后服务及技术支持，相关费用含在本次投标报价内，质保期外提供售后服务及技术支持的，应按照标准的服务支持费用收费。

1.4、技术资料

①中标人需提供设备使用维护说明书、合格证明、第三方计量证书（若采购人要求计量且该设备按行业标准可以计量）以及其他重要部件技术资料。

②中标人应提供1套完整的技术文件及相应电子版资料。

③中标人提供系统软件及应用软件备份光盘和装箱单。

④中标人必须提供软件备份，免费升级至最新版本。

⑤中标人应于中标通知书发放之日起15日内协同产品生产厂商提供完整而准确的中标产品厂务表(数据，提供电子版+盖章纸质版)，并对数据的正确性负责，同时提交设备本体的layout详图。

1.5备品备件

①有备品、备件仓库并提供终身备品备件。

②投标人应说明所有非原厂配件的生产厂家及型号。

③投标人应说明备件及易损易耗件的寿命。

2、免费质保期：不少于1年。免费质保期自项目验收合格之日起计算，更换后的零部件免费质保期从更换之日起计算。

3、维修响应时间：中标人应在接到用户设备故障的通知后，24小时内作出响应，如未能排除故障，应指派技术人员在2个工作日内到达用户现场进行维修。

4、在硬件条件支持的条件下，系统软件终身免费升级。

5、验收条件及程序：

5.1设备的验收将凭下列内容：

①签订的技术规格协议和验收协议。所有条件须遵照协议中的内容。协议中未包含的条件须参考相关技术标准。

②买方处的现场最终验收。

③进行设备试验，结果与验收文件中规定标准一致。

5.2程序

①拆包装：拆包装由用户和卖方共同进行。

②在系统安装调试后，进行设备操作演示并开始培训人员的培训。

③根据技术协议对设备进行测试。

④如果设备通过所有验收测试，将签署验收文件。设备即视为通过验收。

6、在保修期内，属产品质量问题，需免费更换，所发生的一切费用由卖方负担，更换后的零部件免费质保期从更换之日起计算。

### 第6包：快速退火炉

#### 货物指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键性指标项 | ★ | 符合性审查项，不满足该指标项将导致投标被拒绝 |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，详见评审细则 |
| 无标识项 |  | （1）招标投标阶段，无标识项条款不作为评审项，投标文件中无需列明。若投标人对无标识条款设置有异议的，请在招标文件规定时间内向采购人或采购代理机构书面提出，否则视为投标人同意并接受无标识项条款的全部内容。 （2）合同履行阶段，投标人供货时采购人有权核实，如不满足招标文件要求和实际使用需要，验收时不予通过，采购人有权终止合同，由此产生的一切后果由中标人自行承担。 |
| 1、如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 2、如某项标识同时存在一级标识和二级标识时，则以二级标识为最小单位计算条目数量；如某项标识同时存在二级标识和三级标识时，则以三级标识为最小单位计算条目数量。以此类推。 |  |  |

#### 货物指标要求

| 序号 | 货物 名称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲快速退火炉 | 一、功能及用途 主要应用于4英寸和6英寸晶圆之离子注入、欧姆接触快速退火和金属合金等工艺。 二、技术指标和性能要求 2.1 工艺指标 ★2.1.1温度传感器：S型热电偶和2个红外高温计，热电偶控温（RT~800°C）和高温计控温（800~1250°C）；温度控制：PID闭环控制。 ★2.1.2工作温度：室温~1250°C，1200°C时最大持温时间10min。 ★2.1.3温度精度：±0.1°C；温度均匀性：≤±0.5%（6寸5点TCwafer）；温度重复性：±1°C。 ■2.1.4升温速率：托盘每秒 1~30°C，裸片每秒 10~100°C； 降温速率：裸片每秒 25°C以上（600°C以上），托盘每分钟 50~500°C（500°C以上）。. ■2.1.5 晶圆尺寸兼容：4英寸、6英寸 晶圆； ★2.1.6晶圆尺寸切换，无需做任何硬件改动。 ★2.1.7灯管监测：每根灯管电流实时监测,，及时发现灯管异常、损坏，避免灯管故障引起的测温不准、温度均匀性不佳。 2.2 颗粒度指标 ★2.2.1颗粒增加值：粒径0.3µm以上颗粒≤30颗。 三、主要配置要求 3.1 基本配置 ★3.1.1工艺腔体：外层为冷壁结构的金属腔体，内表面镀金，有便于托盘进出的自动腔门，抽屉式操作，并且可以掀盖维护。内部装有高纯度的石英窗口、石英支架、托盘和灯管等。 ■3.1.2石英视窗：高纯石英，用于灯管透光加热，方便拆卸、清洁。 3.1.3石英支架：高纯石英，用于支撑固定托盘。 3.1.4石英套件：石英pin支撑限位，承载晶圆或者样品。 ■3.1.5托盘：石墨涂碳化硅材质，承载晶圆或者样品。 ★3.1.6加热源：不少于24根红外卤素灯管，上下交错，不少于6个控制分区。 3.2 气体模块 ■3.2.1气体控制：质量流量控制器、阀门、管接头，最多支持4路气体。 ★3.2.2制程气体1：使用N2气体，最大流量100 SLM，用于冷却、清扫腔体； 制程气体2：使用O2气体，最大流量5SLM，用于工艺气体； 制程气体3：使用N2/H2混合气体，最大流量10SLM，用于工艺气体； 制程气体4：预留1路气体管路。 3.3冷却系统 设备内部有冷却水管路，机壳外部配有水路接口，连接厂务冷却水用于冷却设备腔体。 3.4安全保护装置 ①过温保护： 设有温度开关，腔体温度超过设定值时系统停止加热； ②冷却水监测：设有水流量、水温度监测传感器，超过设定值时停机报警； ③气体压力监测：设有气体压力监测传感器，超过设定范围时停机报警； ④腔体保护：设有腔体压力监测装置，超过设定值时自动泄压。 3.5 软件系统 3.5.1工业计算机：不低于WIN10操作系统、I5处理器、4G Byte RAM、120G 固态硬盘； ★3.5.2独立软件：基于windows系统的人性化控制软件，中文简体界面； 3.5.3设备状态显示：17寸触控屏，软件实时显示设备各区域温度、冷却水流量等数值； ■3.5.4工艺配方：表格式配方管理，按照步骤编辑配方时长、温度、进气量、压力等。 3.5.5执行显示：实时显示加热温度曲线、进气量曲线和压力曲线等。 3.5.6历史记录：记录每批次生产的开始、结束时间，以及所用配方，并且可查阅每次生产记录的历史工艺曲线。 3.5.7报警记录：记录生产过程中设备的各种异常报警。 ■3.5.8用户管理：根据用户需要，建立不同的登陆用户权限等级。 3.6动力要求 ■3.6.1设备尺寸不超过1300mm（W）*1100mm(D)*2000mm（H）； 3.6.2电力模式要求为:三相五线制，3Ф380V50HZ；单项三线制，220V50HZ； 3.6.3主机工艺冷却水（PCW）压力不超过7kg/cm2，进水温度在19±2℃； 3.6.4压缩空气压力不超过115psi。 3.7其他要求 投标人应明确所投设备其他特殊需求，如环境、振动、噪声、接地等。 | 1台 | 不允许进口 |

#### ★采购范围

1、采购范围：包括所有货物的供货、包装运输（包括卸车及就位至招标人指定的安装地点）、安装、调试、验收、技术服务、培训、售后服务等所有内容。

2、交货期：合同签订并接采购人通知后180日历天内完成供货安装调试及验收等所有工作。

#### ★安装调试、质保、培训、售后服务及其他要求

1、服务与支持：

1.1投标人应提供设备安装、调试、测试、试运行等。① 为方便采购人设备的正常接收及顺利开展安装前期准备工作，中标人须配合用户提供安装条件、电气要求等。②设备到达用户使用现场后，由中标人派出工程师与用户共同开箱清点验收后负责安装、调试，相关费用含在本次投标报价中。③设备到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。

1.2投标人应提供技术培训，具体为：①要求中标人提供用户现场培训及培训资料。②培训人员2-6名。③根据用户实际需求，双方协商时间，进行不少于为期一周培训，对买方操作人员及维修人员、工艺人员、管理人员进行技术培训并达到预期的效果 。④培训内容包括但不限于设备的技术原理、操作、工艺、数据处理、基本维护等。

1.3投标人应提供质保条款中未包括的售后服务及技术支持，相关费用含在本次投标报价内，质保期外提供售后服务及技术支持的，应按照标准的服务支持费用收费。

1.4、技术资料

①中标人需提供设备使用维护说明书、合格证明、第三方计量证书（若采购人要求计量且该设备按行业标准可以计量）以及其他重要部件技术资料。

②中标人应提供1套完整的技术文件及相应电子版资料。

③中标人提供系统软件及应用软件备份光盘和装箱单。

④中标人必须提供软件备份，免费升级至最新版本。

⑤中标人应于中标通知书发放之日起15日内协同产品生产厂商提供完整而准确的中标产品厂务表(数据，提供电子版+盖章纸质版)，并对数据的正确性负责，同时提交设备本体的layout详图。

1.5备品备件

①有备品、备件仓库并提供终身备品备件。

②投标人应说明所有非原厂配件的生产厂家及型号。

③投标人应说明备件及易损易耗件的寿命。

2、免费质保期：不少于1年。免费质保期自项目验收合格之日起计算，更换后的零部件免费质保期从更换之日起计算。

3、维修响应时间：中标人应在接到用户设备故障的通知后，24小时内作出响应，如未能排除故障，应指派技术人员在2个工作日内到达用户现场进行维修。

4、在硬件条件支持的条件下，系统软件终身免费升级。

5、验收条件及程序：

5.1设备的验收将凭下列内容：

①签订的技术规格协议和验收协议。所有条件须遵照协议中的内容。协议中未包含的条件须参考相关技术标准。

②买方处的现场最终验收。

③进行设备试验，结果与验收文件中规定标准一致。

5.2程序

①拆包装：拆包装由用户和卖方共同进行。

②在系统安装调试后，进行设备操作演示并开始培训人员的培训。

③根据技术协议对设备进行测试。

④如果设备通过所有验收测试，将签署验收文件。设备即视为通过验收。

6、在保修期内，属产品质量问题，需免费更换，所发生的一切费用由卖方负担，更换后的零部件免费质保期从更换之日起计算。

### 第7包：高温腐蚀炉

#### 货物指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键性指标项 | ★ | 符合性审查项，不满足该指标项将导致投标被拒绝 |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，详见评审细则 |
| 一般指标项 | ● | 评分项，详见评审细则 |
| 无标识项 |  | （1）招标投标阶段，无标识项条款不作为评审项，投标文件中无需列明。若投标人对无标识条款设置有异议的，请在招标文件规定时间内向采购人或采购代理机构书面提出，否则视为投标人同意并接受无标识项条款的全部内容。 （2）合同履行阶段，投标人供货时采购人有权核实，如不满足招标文件要求和实际使用需要，验收时不予通过，采购人有权终止合同，由此产生的一切后果由中标人自行承担。 |
| 1、如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 2、如某项标识同时存在一级标识和二级标识时，则以二级标识为最小单位计算条目数量；如某项标识同时存在二级标识和三级标识时，则以三级标识为最小单位计算条目数量。以此类推。 |  |  |

#### 货物指标要求

| 序号 | 货物 名称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲高温腐蚀炉 | 1.工作条件 1.1电源：供电3相5线制、380V 50Hz、功率大于7.5KW，波动范围：小于±6％，配置多路接线插座； 1.2可靠地线,对地电阻小于3Ω； 1.3安装场地面积大于3㎡,高度要求高于2.8m； 1.4要求安装场地的标准温度为20℃～24℃，标准相对湿度为50%～60%； 1.5外排废气管道. 2.技术指标 ★2.1晶片尺寸:2-8英寸； ■2.2镍坩埚尺寸：内径≥250mm，高度≥200mm； ■2.3镍蓝尺寸：直径≥220mm； ■2.4工艺片数：1-3片/篮； ■2.5最高温度：600℃； ■2.6坩埚内温度稳定性：±1℃； ■2.7旋转速度:0.1-10r/min； ■2.8双热偶：一路热偶控温加热器，一路热偶巡检坩埚腐蚀液温度； ●2.9采用触摸屏+PLC控制方式，操作简单，工艺编辑和历史数据可以进行记录和导出，可以绘制温度实时曲线和历史曲线； ●2.10升降部分采用伺服电机，定位精度高；旋转部分采用伺服电机，温度均匀性更可靠； ●2.11镍网方便取晶片；镍坩埚方便清洗； 3配置要求 ★3.1主机一套； 3.1.1主机框架一套 3.1.2升降模组2套 3.1.3旋转机构2套 3.1.4伺服电机4套 3.1.5加热炉1套 3.1.6轴流风机1套 3.2图纸一套； 3.2.1电路图纸1套 3.2.2设备整机布局图1套 3.2.3出厂检测结果报告 3.2.4产品合格证 3.2.5腐蚀炉零部件清单 ★3.3坩埚一套； ★3.4花篮一套； 3.4.1 6英寸1套 3.4.2 8英寸1套 3.5高温手套1副 3.6花篮夹子1套 | 1台 | 不允许进口 |

#### ★采购范围

1、采购范围：包括所有货物的供货、包装运输（包括卸车及就位至招标人指定的安装地点）、安装、调试、验收、技术服务、培训、售后服务等所有内容。

2、交货期：合同签订并接采购人通知后60日历天内完成供货安装调试及验收等所有工作。

#### ★安装调试、质保、培训、售后服务及其他要求

1、服务与支持：

1.1投标人应提供设备安装、调试、测试、试运行等。① 为方便采购人设备的正常接收及顺利开展安装前期准备工作，中标人须配合用户提供安装条件、电气要求等。②设备到达用户使用现场后，由中标人派出工程师与用户共同开箱清点验收后负责安装、调试，相关费用含在本次投标报价中。③设备到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。

1.2投标人应提供技术培训，具体为：①要求中标人提供用户现场培训及培训资料。②培训人员2-6名。③根据用户实际需求，双方协商时间，进行不少于为期一周培训，对买方操作人员及维修人员、工艺人员、管理人员进行技术培训并达到预期的效果 。④培训内容包括但不限于设备的技术原理、操作、工艺、数据处理、基本维护等。

1.3投标人应提供质保条款中未包括的售后服务及技术支持，相关费用含在本次投标报价内，质保期外提供售后服务及技术支持的，应按照标准的服务支持费用收费。

1.4、技术资料

①中标人需提供设备使用维护说明书、合格证明、第三方计量证书（若采购人要求计量且该设备按行业标准可以计量）以及其他重要部件技术资料。

②中标人应提供1套完整的技术文件及相应电子版资料。

③中标人提供系统软件及应用软件备份光盘和装箱单。

④中标人必须提供软件备份，免费升级至最新版本。

⑤中标人应于中标通知书发放之日起15日内协同产品生产厂商提供完整而准确的中标产品厂务表(数据，提供电子版+盖章纸质版)，并对数据的正确性负责，同时提交设备本体的layout详图。

1.5备品备件

①有备品、备件仓库并提供终身备品备件。

②投标人应说明所有非原厂配件的生产厂家及型号。

③投标人应说明备件及易损易耗件的寿命。

2、免费质保期：不少于1年。免费质保期自项目验收合格之日起计算，更换后的零部件免费质保期从更换之日起计算。

3、维修响应时间：中标人应在接到用户设备故障的通知后，24小时内作出响应，如未能排除故障，应指派技术人员在2个工作日内到达用户现场进行维修。

4、在硬件条件支持的条件下，系统软件终身免费升级。

5、验收条件及程序：

5.1设备的验收将凭下列内容：

①签订的技术规格协议和验收协议。所有条件须遵照协议中的内容。协议中未包含的条件须参考相关技术标准。

②买方处的现场最终验收。

③进行设备试验，结果与验收文件中规定标准一致。

5.2程序

①拆包装：拆包装由用户和卖方共同进行。

②在系统安装调试后，进行设备操作演示并开始培训人员的培训。

③根据技术协议对设备进行测试。

④如果设备通过所有验收测试，将签署验收文件。设备即视为通过验收。

6、在保修期内，属产品质量问题，需免费更换，所发生的一切费用由卖方负担，更换后的零部件免费质保期从更换之日起计算。

### 第8包：位错缺陷检测仪

#### 货物指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键性指标项 | ★ | 符合性审查项，不满足该指标项将导致投标被拒绝 |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，详见评审细则 |
| 无标识项 |  | （1）招标投标阶段，无标识项条款不作为评审项，投标文件中无需列明。若投标人对无标识条款设置有异议的，请在招标文件规定时间内向采购人或采购代理机构书面提出，否则视为投标人同意并接受无标识项条款的全部内容。 （2）合同履行阶段，投标人供货时采购人有权核实，如不满足招标文件要求和实际使用需要，验收时不予通过，采购人有权终止合同，由此产生的一切后果由中标人自行承担。 |
| 1、如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 2、如某项标识同时存在一级标识和二级标识时，则以二级标识为最小单位计算条目数量；如某项标识同时存在二级标识和三级标识时，则以三级标识为最小单位计算条目数量。以此类推。 |  |  |

#### 货物指标要求

| 序号 | 货物 名称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲位错缺陷检测仪 | 1.工作条件 1.1电源：100-240VAC，50-60Hz，150W电源； 1.2环境温度：15-35˚C； 1.3环境湿度：5%~95%； 2．技术指标 ★2.1光学系统：10X物镜最大视野5mm2，CCD像素不低于2600万，具备反射和投射两个通道，外加一个预对齐镜头； ■2.2测量碳化硅腐蚀片上的位错瑕疵； ■2.3.位错类型：需要覆盖TED，TSD，BPD和总位错数4个指标； ★2.4.准确度：位错偏差小于10%； ★2.5.稳定性：重复测量一片5遍，TED，TSD，BPD和总位错数偏差小于10%； ★2.6.支持晶圆尺寸：4-8寸； ■2.7.可以自动规划采集路径和去边量； ★2.8.可自动进行晶圆圆心对齐，具备XYZθ四轴运动台； ■2.9.可以自动扫描和自动分析； ★2.10.可以进行多次采集后的对比分析（即Link功能），可同时Link四套图； ■2.11.聚焦方式：自动聚焦； ■2.12测量速度：6寸片<40分钟 ■2.13文件导出格式:JPG,CSV,PDF 3配置要求 3.1主机一套； 3.2软件一套； ★3.3电脑一套（不低于i7处理器，16G内存，4T硬盘，24寸液晶显示器）。（电脑为政府采购强制节能产品，投标文件中须提供节能产品认证证书） | 1台 | 不允许进口 |

#### ★采购范围

1、采购范围：包括所有货物的供货、包装运输（包括卸车及就位至招标人指定的安装地点）、安装、调试、验收、技术服务、培训、售后服务等所有内容。

2、交货期：合同签订并接采购人通知后90日历天内完成供货安装调试及验收等所有工作。

#### ★安装调试、质保、培训、售后服务及其他要求

1、服务与支持：

1.1投标人应提供设备安装、调试、测试、试运行等。① 为方便采购人设备的正常接收及顺利开展安装前期准备工作，中标人须配合用户提供安装条件、电气要求等。②设备到达用户使用现场后，由中标人派出工程师与用户共同开箱清点验收后负责安装、调试，相关费用含在本次投标报价中。③设备到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。

1.2投标人应提供技术培训，具体为：①要求中标人提供用户现场培训及培训资料。②培训人员2-6名。③根据用户实际需求，双方协商时间，进行不少于为期一周培训，对买方操作人员及维修人员、工艺人员、管理人员进行技术培训并达到预期的效果 。④培训内容包括但不限于设备的技术原理、操作、工艺、数据处理、基本维护等。

1.3投标人应提供质保条款中未包括的售后服务及技术支持，相关费用含在本次投标报价内，质保期外提供售后服务及技术支持的，应按照标准的服务支持费用收费。

1.4、技术资料

①中标人需提供设备使用维护说明书、合格证明、第三方计量证书（若采购人要求计量且该设备按行业标准可以计量）以及其他重要部件技术资料。

②中标人应提供1套完整的技术文件及相应电子版资料。

③中标人提供系统软件及应用软件备份光盘和装箱单。

④中标人必须提供软件备份，免费升级至最新版本。

⑤中标人应于中标通知书发放之日起15日内协同产品生产厂商提供完整而准确的中标产品厂务表(数据，提供电子版+盖章纸质版)，并对数据的正确性负责，同时提交设备本体的layout详图。

1.5备品备件

①有备品、备件仓库并提供终身备品备件。

②投标人应说明所有非原厂配件的生产厂家及型号。

③投标人应说明备件及易损易耗件的寿命。

2、免费质保期：不少于1年。免费质保期自项目验收合格之日起计算，更换后的零部件免费质保期从更换之日起计算。

3、维修响应时间：中标人应在接到用户设备故障的通知后，24小时内作出响应，如未能排除故障，应指派技术人员在2个工作日内到达用户现场进行维修。

4、在硬件条件支持的条件下，系统软件终身免费升级。

5、验收条件及程序：

5.1设备的验收将凭下列内容：

①签订的技术规格协议和验收协议。所有条件须遵照协议中的内容。协议中未包含的条件须参考相关技术标准。

②买方处的现场最终验收。

③进行设备试验，结果与验收文件中规定标准一致。

5.2程序

①拆包装：拆包装由用户和卖方共同进行。

②在系统安装调试后，进行设备操作演示并开始培训人员的培训。

③根据技术协议对设备进行测试。

④如果设备通过所有验收测试，将签署验收文件。设备即视为通过验收。

6、在保修期内，属产品质量问题，需免费更换，所发生的一切费用由卖方负担，更换后的零部件免费质保期从更换之日起计算。

# 第六章 投标文件格式

安徽大学2023年半导体功率器件加工设备采购项目

投标文件

（第   包）

投标人：                                       （电子签章）

年   月    日

投标文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 |  |  |
| 二 |  |  |
| 三 |  |  |
| 四 |  |  |
| 五 |  |  |
| 六 |  |  |
| 七 |  |  |
| 八 |  |  |
| 九 |  |  |
| 十 |  |  |
| 十一 |  |  |
| 十二 |  |  |
| 十三 |  |  |
| ... |  |  |

- 开标一览表

货币单位：人民币

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 安徽大学2023年半导体功率器件加工设备采购项目 |
| 2 | 招标编号 | 23AT01036506021/FSKY34000120238105号 |
| 3 | 分包号（无分包，不填写） |  |
| 4 | 投标总价 | 大写： 小写： |
| 5 | 交货期 |  |
| 6 | 免费质保期承诺 |  |
| 7 | 是否响应付款方式 |  |

投标人（电子签章）：

日      期：

备注：

1、此表用于开标会唱标之用。

2、表中最终投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终投标报价，或者表中某一包填写多个报价，均为无效报价。

3、投标人应根据其投标文件中开标一览表的内容填写唱标信息，唱标信息不作为评审的依据。唱标信息与开标一览表不一致的，以开标一览表为准。

- 主要成交标的承诺函

致：安徽安天利信工程管理股份有限公司

安徽大学

我单位同意评审结果公告中公示以下主要成交标的并承诺：投标文件中所提供的主要成交标的均真实有效。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 备注 （品牌名称等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人（电子签章）：

日      期：

备注：

1、表中所列内容为满足本项目要求的主要成交标的；

2、中标供应商提供的以上承诺情况（含名称、规格型号、数量、单价），将按约定随评审结果公告。

3、本页《主要成交标的承诺函》由投标人填写。

4、若技术标及商务标须分别装订、密封的，本表须同时提供，但技术标中表格 “单价”栏，务必不要填写数字。

- 投标人综合情况简介

(投标人可自行制作格式)

附件1：

| 政府采购供应商信息表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：安徽大学2023年半导体功率器件加工设备采购项目 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编号：23AT01036506021/FSKY34000120238105号 |  |  |  |  |  |  |
| 投标项目信息 | 企业全称 |  |  |  |  |  |
| 企业基本信息 | 企业地址 |  |  | 联系人及联系电话 |  |  |
|  | 是否在皖设立分支机构 |  |  | 分支机构分类 |  |  |
|  | 企业规模 |  | 注册资本 |  | 总资产 |  |
|  | 企业性质 |  | 所属产业 |  | 所属行业 |  |
|  | 是否特殊企业 |  | 就业人数 |  | 残疾人等特殊群体人数 |  |
|  | 经营范围 |  | 中级及以上技术职称人员数量 |  | 关联企业 |  |
| 上年收入缴费等信息 | 上年营业收入 |  | 上年利润总额 |  | 上年政府采购合同总金额 |  |
|  | 上年缴税总额 |  | 其中增值税 |  | 其中营业税 |  |
|  | 其中所得税 |  |  |  |  |  |
|  | 上年缴纳社会保险总额 |  | 其中缴纳养老保险 |  | 其中缴纳医疗保险 |  |
|  | 其中缴纳失业保险 |  | 上年缴纳住房公积金总额 |  |  |  |
| 投标人（电子签章）： 日 期： |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1、请填表人认真、准确填写，并加盖单位公章，为便于中标后进行政府采购合同备案，请填写完整。

2、投标项目产品中如无节能、环保产品，对应金额填“0”。

3“分支机构分类”对应填写“分公司”、“办事处”“其他分支机构”。

4、“企业规模”参照《中小企业划型标准规定》对应填写“大型企业”、“中型企业”、“小型企业”、“微型企业”。

5、“注册资本”、“总资产”等金额均以“万元”为单位。

6、“企业性质”对应填写“国有及国有控股”、“民营企业”、“集体企业”、“中外合资”、“外商独资”。

7、“所属产业”对应填写“第一产业”、“第二产业”、“第三产业”。第一产业是指农林牧渔业;第二产业是指采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，建筑业;第三产业是指除第一、二产业以外的其他行业。

8、“所属行业”对应填写“农林牧渔业”、“工业”、“建筑业”、“批发零售业”、“交通运输业”、“仓储业”、“邮政业”、“住宿餐饮业”、“信息传输和信息服务业”、“房地产业”、“其他”。

9、“是否特殊企业”对应填写“军转自主择业创业企业”、“残疾人就业企业”、“再就业扶持企业”、“高新技术企业”、“软件企业”、“监狱企业”、“非特殊企业”。

10、“上年政府采购合同总额”是指上年全年参与政府采购投标，签订的政府采购合同金额总和。

11、“上年缴税总额”是指上年企业全年缴纳税款总额，“其中增值税”、“其中营业税”、“其中所得税”分别对应填写上年缴纳金额。

12、“上年缴纳社会保险总额”是指上年企业全年缴纳养老、医疗等各类社会保险金额总和,“其中缴纳养老保险”、“其中缴纳医疗保险”、 “其中缴纳失业保险”分别对应填写上年缴纳金额

## 投标函

致：安徽安天利信工程管理股份有限公司

安徽大学

根据贵方“安徽大学2023年半导体功率器件加工设备采购项目”的23AT01036506021/FSKY34000120238105号 招标邀请书或招标公告，正式授权       （姓名）代表投标人            （投标人全称）。据此函，我方兹宣布同意如下：

1、按招标文件规定提供交付的货物（包括安装调试等工作）的最终投标报价见《开标一览表》，如我单位中标，我单位承诺愿意按招标文件规定缴纳履约保证金。

交货期承诺：

免费质保期承诺：

投标有效期承诺：响应招标文件的要求。

2、我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

3、我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

4、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的答疑、澄清、变更或补充（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5、我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

6、我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效。企业运营正常（注册登记信息、年报信息可查）。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

7、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

8、我方同意招标文件规定的付款方式。

9、与本投标有关的通讯地址：

电    话：                      传    真：

投标人（电子签章）：                  日    期：

## 无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

(本声明函将随评审结果一并公告)

1、本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，且参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚和招标文件规定的其他限制性情形。

2、本单位郑重声明，我单位无以下不良信用记录情形：

（1）被人民法院列入失信被执行人；

（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

（3）被市场监督管理部门列入企业经营异常名录；

（4）被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

（5）被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、本单位郑重承诺，我单位不存在《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他相关法律法规规定的禁止投标情形。

我单位已就上述行为按照招标文件中投标人须知规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有上述情形，贵方可取消我单位中标资格或者不授予合同；合同签订后，贵方可解除合同。所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门及招标人的调查处理。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担提供虚假材料的相应责任。

投标人（电子签章）：

日      期：

- 投标产品分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型 号规格 | 原产地及 生产厂商 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（电子签章）：

日      期：

备注：

1、表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

2、表中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致投标无效。

## 投标响应表

| 按招标文件规定填写 |  |  | 按投标人所投内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：技术部分响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 技术规格及配置 | 品牌、型号、技术规格及配置、材质 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 第二部分：资信及报价部分响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 | 招标要求 | 投标承诺 | 偏离说明 |
| 1 | 免费质保期 |  |  |  |
| 2 | 业绩 |  |  |  |
| 3 | 其他 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

投标人（电子签章）：

日      期：

备注：

1、投标人必须逐项对应描述投标货物主要参数、材质、配置及服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写或复制（包括全部复制或主要参数及配置的复制）招标文件技术参数的，包括有选择性的技术响应（例如在某一分项中出现两个及以上的投标品牌或两种及两种以上的技术规格），均可能导致投标无效；

2、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则在上表偏离说明中详细注明。如不填写视为响应招标文件所有条款；

3、响应部分可后附详细说明及技术支持资料（如：官方认可的检测检验机构出具的“检测报告”和/或公开发布的“产品样本”和/或“制造商官方网站公布的信息截图”等资料）。

## 货物说明一览表

| 项目包号 |  | 货物名称 |  | 规格及型号 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所投产品生产制造检验及详细性能说明 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（电子签章）：

日      期：

## 产品质量承诺

(投标人可自行制作格式)

## 所供货物组部件、备品、备件清单

| 序号 | 名称 | 规格型号及材质 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人（电子签章）：

日      期：

备注：备品备件系指免费质保期满后一定期限的易损件、耗材等。

## 投标业绩承诺函

致：安徽安天利信工程管理股份有限公司

安徽大学

我单位同意并承诺：投标文件中所提供的业绩均真实有效，业绩合同中所有货物均已供货完毕且已全部通过相关部门验收合格，甲方采购单位均真实有效，若有异议，我单位承诺会在3个工作日内可就以下业绩信息提供(合同、对应的发票、验收报告或用户评价意见)原件供贵单位核对。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。

| 序号 | 项目名称 | 供货范围 （设备的具体名称、规格型号） | 合同总金额 | 业主单位 及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人（电子签章）：

日      期：

备注：表中所列业绩应为投标人满足要求的业绩；

## 投标授权书

本授权书声明：           单位（工厂）授权本单位（工厂）       （投标人授权代表姓名、职务）代表本单位（工厂）参加代理机构安徽大学2023年半导体功率器件加工设备采购项目采购活动（项目编号：23AT01036506021/FSKY34000120238105号 ），全权代表本单位处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本单位均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

法定代表人身份证明复制件：

授权代表身份证明复制件：

授权代表（或法定代表人、单位负责人）联系方式：           （请填写手机号码）

特此声明。

投标人（电子签章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：         （签字或电子签章）

日      期：

注：

1、本项目只允许有唯一的投标人授权代表（提供身份证明复制件及联系方式）；

2、法定代表人、单位负责人参加投标的无需提供投标授权书，仅提供身份证明复制件及联系方式即可。

## 供货安装（调试）方案

(投标人可自行制作格式)

## 售后服务

(投标人可自行制作格式)

## 所投货物的技术资料或样本等

（投标人可自行制作格式，可附产品技术彩页）

- 中小企业声明函(货物)

（非中小企业产品投标，不需此件）

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司(联合体)参加 安徽大学 (单位名称)的安徽大学2023年半导体功率器件加工设备采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.    (标的名称)    ，属于工业  行业;制造商为  (企业名称)    ,从业人员

人， 营业收入为          万元，资产总额为          万元，属于    (中型企业、小型企业、微型企业)      ;

2.         (标的名称)        ，属于   工业  行业;制造商为_  (企业名称)   ，从业人员          人，营业收入为          万元，资产总额为          万元，属于   (中型企业、小型企业、微型企业)  ;

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(电子签章):

日期:

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

- 残疾人福利性单位声明函

- （非残疾人福利性单位投标，不需此件）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加某采购单位的安徽大学2023年半导体功率器件加工设备采购项目（项目编号：23AT01036506021/FSKY34000120238105号 ）采购活动由本单位提供，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

日      期：

- 承诺函

安徽大学：

我单位承诺：本次投标所使用的产品、方法不侵犯他人的专利权、著作权等知识产权，保证采购人和使用单位在使用该产品或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业产权的起诉。如果涉及侵权，则由我单位承担所有的法律和经济赔偿责任等。

投标人（电子签章）：

日      期：

- 附件：关于印发中小企业划型标准规定的通知
工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：
　　为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 工业和信息化部　国家统计局
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国家发展和改革委员会　财政部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入600万元及以上的为小型企业，营业收入600万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入600万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入600万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。