采购需求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲质构仪 | 1.设备用途： 用于食品医药原料产品的物理特性评估，可对粉体的结块，内聚，流动特性；液体的流动性，浓稠度，内聚性，粘性；固体的硬度，弹性，脆性，模量等指标进行评估，用定量的数据来做产品的分级也质量管控。 2. 工作条件 2.1电源：100~240 V，50/60Hz； 2.2环境温度：0-40℃； 3.质构部分硬件技术参数 3.1 ★力量精确度：符合中华人民共和国计量法实施细则，力量感应元具有国家计量院校准证书，不确定度≦0.3% (K=2)、示值误差≦0.3% （投标时需提供相关证明资料）。 3.2运行方向性：上下移动以纵向测试分析不同层面质地结构，左右移动以水平方向测试样品表面摩擦力及可360度进行旋转搅拌测试。 3.3★扩充功能：主机带有一个Expansion Ports(EXP)端口、二个PT100端口，可直接连接音频、视频、动态天平、吹泡仪、旋转式粉体流变仪，测试数据可以直接同步到软件中显示。 3.4探头安装方式：磁吸式接头可1s内快速安装或更换探头。 自动安全装置：自动侦测探头最大承载力，过载仪器自动停止。 扫码启动方案：扫码自动开启测试方案。 3.5★操作方式：具备三种操作方式，包含脱机下主机自带的触控屏、电脑及手机上远程控制。 3.6★PID控制器（比例-积分-微分控制器）：可设定使动态力值不随时间变化，以达到保持目标力稳定的需求。 3.7三级权限管理：可设定三种管理阶层，包含负责人、管理员及操作员，以在不同的限制范围内有效的访问被授权资源。 4.质构部分软件技术参数 4.1★曲线分析：曲线可进行n次微分计算反曲点，与原始曲线同步显示。 4.2★弹性的编辑程序：自带九种测试模式，包含单循环压缩/拉伸测试、多次循环压缩/拉伸测试、TPA测试、蠕变测试、松弛测试、粘性测试、变速測試、多段应变量测试及TDT两次形变测试程序。 (投标时需提供曲线功能截图证明资料）。 4.3★三轴座标：曲线可三轴(X、Y1及Y2)显示。 4.4同步视频四维显示：曲线与测试过程视频在同一界面上呈现实时变化过程。 4.5激发温度功能：可设置-50～+250℃温度激发实验程序确保测试温度保持一致批次着色功能：测试曲线可按批次着色以利快速观察样品差异。 4.6批次着色功能：测试曲线可按批次着色以利快速观察样品差异。 4.7★创建平均图功能：创建多重复分析的平均曲线图，使操作者容易观察批量差异。（投标时需提供平均曲线功能截图）。 4.8★自动批量测试：可自动批量进行测试，无需每次手动开始实验。 4.9★即时电压查看：不需拆机即可从软件中查看仪器电压实时值与稳定性。 （投标时需提供软件显示功能截图证明资料）。 5.配置要求 5.1 主机 物性分析仪一套 5.2专用软件，满足Win10以上操作系统一套； 5.3力量感应元：50Kg 5.4力量感应元：5Kg 5.5高强度测试平台一套 5.6直径2mm柱型探头一套：适用于测试内外层质地区别明显的样品。 5.7直径5mm柱型探头一套：可穿刺到样品内部，测得其内部质地特性。 5.8直径0.5英寸聚甲醛柱形探头一个，符合ISO，GMIA,GB凝胶强度标准测试方法 5.9直径36mm周边修圆弧柱型探头一套：符合国际标准方法AACC，测试面包硬度及弹性等质地。 5.10直径1英寸不锈钢球型探头:用于检测硬度、黏性、弹性、脆性、附着力以及初黏力 等各项指标测试。 5.11反挤压装置：由盘状活塞和样品容器组成 。测试适用于软凝胶一类的粘性物质，加工处理过的固体、半固体样品，测粘性、黏稠度。 5.12粉末开放式屈服应力装置：用于分析许多不同类型的粉末在不同固结应力和时间下的流动特性。 5.13粉末垂直剪切装置：用于分析粉末颗粒之间的摩擦力，评估其黏聚性指标。 5.14小型三点弯曲装置：用于测试药锭的断裂强度，泊松比指标。 5.15拉伸夹钳装置：用于薄膜，包材的拉伸测试，也可进行180度剥离测试。 5.16多孔粉末压实装置，评估粉末压缩率，刚性及松弛力 5.17手动式移动平台，搭配多孔粉末压实装置使用 5.18直径 85mm 马车轮探头 : 测定流体的的密度 指针、浓稠度、粘性指标与黏聚力 5.19符合专用软件(规格为CPU i5、8GB、 512GB、Win 10以上) 5.20电脑、显示器及键盘鼠标套装 1套 5.21 防震台一台 6. 售后服务 6.1供应商免费提供操作手册（中/英文）壹套。 6.2中文教学视频一套。 6.3中文化软件一套。 6.4自仪器安装调试合格之日起免费保固三年 6.5用户现场免费安装、调试及培训。 6.6提供软件免费升级、方案建立咨询服务。 6.7提供免费两名仪器操作人员具有证书资格的基础培训班课程。 7. 交货地点：最终用户指定地点； 8．供货周期：90天； | 1 | 套 | 工业 | 进口产品 |
| 2 | 全自动膜片钳 | 一、设备用途:药理研究；药物筛选;脑科学研究；神经退行性疾病；神经环路;检测细胞上离子通道的电信号实时变化。 二、工作条件 1.电源:230V±10%，AC(交流)，50/60Hz; 2.环境温度:16 to28°C; 3.相对湿度:40-60%; 三、产品参数 1.膜片钳放大器部分参数 ★1.1 具有两个相同且独立的探头，相当于两台放大器，其探头内有两个电路设置，一个用于电压钳记录模式，一个用于电流钳记录模式。电压钳模式下提供 4 种反馈电阻（50MΩ、500MΩ、5GΩ、50GΩ）。电流钳模式下提供 3 种反馈电阻（50 MΩ、500 MΩ、5 GΩ）。投标文件中提供生产厂家公开发布的印刷技术资料、产品彩页、说明书、官网截图等，提供其中之一即可。 1.2放大器用于细胞内和细胞外记录、（全细胞、巨膜片、游离膜片）、电流测定法/伏安法、离子选择电极的测量、人工脂双层记录。 1.3具有电压钳与电流钳模式，能够测量通道电流、静息膜电位、动作电位、电极电阻、串联电阻、封接电阻、膜电阻和膜电容等。具有在串联电阻补偿、电极电容中和时防止电极震颤的功能。 1.4全细胞膜电容补偿范围 1.4.1Rf=500M 时，Cm 1-100pF/Rs 400k – 1000M 1.4.2Rf=50M 时，Cm 2.5 -1000pF/Rs 100K – 100M 1.5串联电阻补偿范围 5.1 带宽：0.32-16kHz 1.5.1校正值：0.4-1000M（500M 时），0.1-100M（50M 时） 1.5.2输出增益范围：主输出：1,2,5,10,20,50,100,200, 500, 1000, 2000 1.5.3第二输出：1,2,5,10,20,50,100 ★1.6放大器为独立仪器，并非和数模转换器集成的一体机。（投标文件需提供官网链接截图或者第三方出具的产品检测报告作为证明文件。） 2.数模转换器部分 ★2.1独立的模拟输入通道≥8 个，最高可采集≥500 kHz的信号。独立的模拟输出通道≥8个，发送电压输出。数字输出通道≥8 个，可控制外部设备。≥16 位分辨率保证高效信噪比。（投标文件中提供生产厂家公开发布的印刷技术资料、产品彩页、说明书、官网截图等，提供其中之一即可。） 2.2独立的数模转换器确保每个输入通道低噪声水平和高数据采集率。 ★2.3数模转换器为独立设备，并非和放大器集成的一体机。需提供官网链接及截图或者第三方出具的产品检测报告作为证明文件。 2.4匹配数据分析工作站一台；仪器柜一台； ★2.5需内置50/60(Hz)交流噪声的一键清除功能。 3.数据采集和分析软件部分参数 3.1既包含采样程序又包含分析程序，集采样、分析功能于一体。采样程序可采集细胞内外电位、 自发放电活动、诱发电位、膜电位、动作电位、各种通道电流（全细胞、单通道）等。分析程序可对采集的各种信号进行数据处理、分析、作图、统计检验等。 3.2膜测试功能在记录每条扫描线时可计算串联电阻 Ra 和膜电容。 ★3.3分析程序可对数据脱机处理，不需要使用任何密码锁（密码锁的定义为：包含数字或字母的密钥或者U盘型密码锁或者任何其他密码形式），可装在任何计算机上使用。投标文件中提供生产厂家公开发布的印刷技术资料、产品彩页、说明书、官网截图等，提供其中之一即可。 3.4可记录几乎所有的电生理信号，主要的有：①动作电位；②肌电图（EMG）；③眼动电图（EOG）； ④兴奋性突触后电流（EPSCs）；⑤兴奋性突触后电位（EPSPs）；⑥抑制性突触后电流（IPSCs）； ⑦抑制性突触后电位（IPSPs）；⑧微小兴奋性电位（Minis）；⑨长时程增强（LTP）；⑩长时程抑制（LTD）；（11） 荧光染色比率；（12）峰电位串；（13）突触网络信号。 4.双臂电动微操作仪部分参数 4.1XYZ 行程：≥23 mm 4.2电机分辨率：≤ 65 nm 4.3左右手各一台机械手臂，都可以操控细胞完成封接。 5.温度控制系统部分参数 5.1可提供最大25W的加热功率。 5.2选择内部模式时，可以通过旋转TEMP SETTING旋钮轻松设置所需的温度； 5.3选择外部模式时，可以通过校准为100mV /℃的外部输入电压方便地进行设置。 5.4温度控制的精度≤ ± 0.5℃。 5.5含原装组织片专用细胞槽一套。 6.隔离器部分参数 6.1输入电压：5-10V。 6.2输出：电压 0-90V；电流 0-10mA。 6.3提供1个9V电池（用于操作隔离器）、1个90V电池（用于输出脉冲）。 6.4可通过开关切换使用恒流或恒压。 6.5可使用两台隔离器，输出双相刺激脉冲。匹配刺激电极一盒。 7.重力灌流给药系统 7.1 8 个独立电磁阀控阀门。 7.2多功能的操作和任意组合的自由选择。 7.3灵活的手动操作或计算机控制。 7.4可编程复杂序列。 7.5高精度加药控制。 7.6匹配电生理专用蠕动泵一台。 8.研究级正置显微镜 8.1组织片及在体专用研究级正置显微镜 8.2研究级正置显微镜，可作明场/ DIC/荧光等多种观察方式。 8.3光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准 ≤45mm 8.4调焦方式： 8.4.1 载物台固定，物镜转盘上下调焦方式，因负荷恒定，聚焦更具准确性。 8.4.2 粗、微调同轴调焦，置于机身前端，方便实验中调焦。附设前置粗调复位装置。最小微调刻度单位≤1 微米 8.5观察镜筒：正像三目观察筒 8.6照明装置：内装式透射光柯勒照明器，红外专用 12V100W 卤素灯，备有光强锁定按钮及光强度二极管指示灯，接配外接直流电，避免电磁干扰。 8.7物镜： 8.7.1 5倍平场半复消色差物镜 N.A.≥0.10；W.D.≥20.0mm 8.7.2 40倍长工作距离平场半复消色差红外专用水镜，陶瓷镜头，抗静电干扰, 保证340纳米到1000纳米范围内光线的高透过率；NA≥0.8；W.D.≥ 3.3mm 8.8.超高压汞灯，中性密度滤色片。 8.9目镜：高眼点宽视野10X目镜，视场数≥22 8.10物镜转换器：2孔前后摇摆式物镜转换器，快捷进行物镜转换，方便清除气泡 8.11.聚光镜：长工作距离 DIC 聚光镜，可完成 BF/DIC/红外 DIC 观察 8.12. DIC 配件：高分辨率 40X物镜的DIC棱镜，起偏镜，检偏镜 8.13.红外配件：支持 775nm 的红外滤色片 8.14.荧光系统：14.1≥6 孔位激发镜转换器；14.2 荧光激发块：U 激发（365/45，DM405， 445/50nm）、B（470/40，DM500，535/45nm）、G激发（545/30，DM575，605/40nm） 8.15.包含显微镜XY移动平台一套。 9.红外成像部分参数 9.1有效像素数：≥1920 (H) × 1200 (V) 9.2有效面积：≥11.25 mm (H) × 7.03 mm (V)。 9.3最大阱容：≤33,000 个电子 9.4读出速度：≥64.9 帧/秒（全分辨率）2008.9 帧/秒（2 行子阵列） 9.5读出噪声：≤6.6 e-。 9.6曝光时间：26.17 μs 至 10 s（内部模式）；26.17 μs 至 10 s（外部触发模式：边缘、启动）；1 ms 至 1 s（外部触发模式：电平，同步读出） 10.振动切片机部分参数 10.1切割频率:85Hz，±10Hz 。 10.2标本水平位移：≤45mm 10.3垂直进样距离：20mm，马达控制 10.4复位速度：2.5mm/s，马达控制 10.5振动测量计，用来检测刀片纵向的振动 10.6间隙角度可在 15°，18°和 21°之中选择。 10.7速度、振幅、切片厚度可编程设定。 10.8振幅调节范围 0-3mm，以 0.05mm 递进。2 种全自动的切片模式，单独或连续模式。刀架回退行程中,样品回缩,且回缩值在 0 -100 μm 之间可调。 11.微电极拉制仪部分参数 11.1微电脑控制，精度高，稳定可靠 11.2具有独立控制室，防止湿度、温度变化对电极的影响 11.3可编辑并存贮多达100个程序 11.4每次拉制都产生两个对称的电极，重复性好 11.5电镜下检测电极尖端变化小于0.1μm 11.6 Ramp检测--为编写程序提供HEAT参考值 11.7自带的供气装置有湿度控制和过滤系统 11.8能控制空气释放的时间和压力 11.9彩色触摸屏控制 12.冰点渗透压仪部分参数 12.1样本量: 30~50ul 12.2测量时间: ≤90 秒； 12.3重复性:0~400mosm: ±2mosm,400~3000mosm: ±1%;测量范围:0~3000mosm/kg H2O 12.4单位: mosm/kg H2O 12.5分辨率: ≤1mosm/kg H2O 13.防震台 13.1高导磁不锈钢台面，M6 螺孔阵列。 尺寸≥ 1200mm * 750mm 13.2隔振效率垂直：5Hz时：82～88% ；10Hz时：86～95% 13.3系统固有频率： 1-2Hz。 13.4包含有屏蔽笼一台。 14.配置要求 14.1膜片钳放大器一台； 14.2数模转换器 一台； 14.3 数据采集和分析软件 一套； 14.4双臂电动微操作仪 一套 14.5温度控制系统 一套 14.6隔离器 一台 14.7重力灌流给药系统 一套 14.8研究级正置显微镜一台 14.9红外成像设备一台 14.10振动切片机一台 14.11微电极拉制仪一台 14.12冰点渗透压仪一台 14.13防震台一台 四、售后服务 1.供应商必须提供仪器的免费现场安装调试，提供至少一台实验室用3匹以上柜式空调，并同时在现场对用户进行操作及维护培训。在仪器安装之后一年内至少提供1次（2人）去总部或技术中心学习仪器操作和软件分析的培训机会。 2.仪器在调试通过后提供至少三年保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费。保修期外，用户可用人民币结算。并在中国设有保税库，能更及时地为用户提供备品备件。 3.供应商提供800免费电话，为用户提供免费的电话咨询及技术服务。 4.供应商在国内必须设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，8小时响应，48小时到场，保证仪器的正常操作。 五、交货地点：最终用户指定地点； 六、供货周期：90天； | 1 | 套 | 工业 | 进口产品 |
| 3 | 纳米颗粒跟踪分析仪 | 1.设备用途： 对纳米颗粒的实时观察，获取其粒度、浓度、荧光、运动轨迹等信息，可应用在外泌体/细胞外囊泡、药物递送载体、病毒和核酸疫苗、CAR-T慢病毒载体、核酸纳米药物、诊断治疗型脂质体、复合纳米药物、细菌感染及细菌耐药的临床诊断、线粒体等方向，为病毒研究、疫苗开发、药物输送等领域提供重要数据支持。 2. 工作条件 2.1电源：230V±10%，AC(交流)，50/60Hz； 2.2环境温度：10 to 35℃； 2.3相对湿度：40-60%； 3.纳米颗粒跟踪分析仪技术参数 3.1 采用激光光源照射纳米颗粒悬浮液，观测到单个纳米颗粒的布朗运动和电泳线性，能够实现单个纳米颗粒的跟踪、粒度测量、浓度测量、荧光测量。 3.2 功能一体化，配套分析软件支持粒度分析、浓度分析、荧光分析和Zeta电位功能，并支持结果数据的导出功能。 3.3 粒径检测范围：0.01–2um，Zeta电位测量范围：-500mv - +500mv。（投标文件中须提供产品彩页或技术参数说明书） 3.4 粒度检测适合的浓度范围：105–109粒子/ml。电位检测适合的浓度范围：106–1010粒子/ml。 ★3.5 能够检测酸性、碱性或有机溶剂体系的样品。（投标文件中须提供产品彩页或技术参数说明书） 3.6 检测池温控：Pilter控温，温控范围：低于室温5–55℃。 3.7 激光光源和检测器的位置必须全自动调节，在测试过程中自动聚焦、自动准直，无需实验人员干预，保证测试结果的准确性。 3.8 激光光源有405nm 、488nm 、520nm、 640nm、660nm可选。 3.9 具备散射和荧光测量模式，能够在散射模式和荧光模式下检测颗粒的粒径和浓度。仪器配备多位荧光检测通道，保证样品纯化等分析。 ★3.10 测量池为比色皿或一次性样品皿或石英玻璃样品池，不可采用盖板式设计。(投标文件中须提供产品彩页或技术参数说明书）。 3.11 全自动扫描测量，为保证数据的统计有效性，1分钟内至少可测量≥500个颗粒。 ★3.12 具备样品相对流动监测和控制功能，保证测试时颗粒的布朗运动不受干扰。（投标文件中需提供软件功能截图证明） ★3.13 一次进样后可在样本静止状态下检测≥5个区域内样本颗粒，并给出该样品多位置点的数据评估对比。（投标文件中需提供软件功能截图证明） ★3.14 配有高灵敏度sCMOS相机，相机的成像速度可调从而满足不同大小颗粒样本的使用需求，调节范围≥10-100fps，(投标文件中须提供产品彩页或技术参数说明书） ★3.15 软件控制两个蠕动泵实现自动进样和自动清洗。 3.16 荧光测量必须保持样品在静止无对流状态下测试，不可流动测试样品的不同位置，保证荧光数据的准确性。 3.17 无需高成本耗材:除进样所需的注射器之外，无其他耗材。 ★3.18 具备样品浓度匹配监测功能，软件提示样品浓度与相机设定的匹配程度。（提供软件功能界面截图） 3.19 软件提供布朗运动可视视频，提供平均粒径和分布宽度参数，提供颗粒浓度信息，提供粒径-数量分布和体积分布曲线，可以在不同粒径范围进行分段计算，提供颗粒分布累积曲线，数据管理：可视频，文本，PDF，单一或叠加输出。 3.20 软件具备根据颗粒的粒径、光强、周长、面积和宽高比等形态参数区分不同群体颗粒，并计算提供各自所占的百分比。 3.21采用电泳迁移率方法测量电位，为样品稳定性和表面修饰结果提供可靠的数据支持。电位与粒度测量一体化设计，提供粒度与电位的散点图，保证分析结果的一致性与可靠性。 ★3.22 软件具备自由设定特定粒径范围内的颗粒浓度统计功能。（提供软件功能界面截图） 3.23 激光安全符合仪器安全保护Class I；激光内部防护Class 3B。 3.24 符合ASTM E2834-12（粒径）和 ISO 13099-1, 2, 3（电位）标准。 4.配置要求 4.1纳米颗粒跟踪分析仪主机1套； 4.2粒度浓度分析模块 1套； 4.3 操作和分析软件 1套； 4.4 粒度标准样品套件 1套； 4.5 电位标准样品套件 1套； 4.6 电脑、显示器及键盘鼠标套装 1套5. 售后服务 5.1供应商必须提供仪器的免费现场安装调试，并同时在现场对用户进行操作及维护培训。 5.2仪器在调试通过后提供至少三年保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费。保修期外，用户可用人民币结算。并在中国设有保税库，能更及时地为用户提供备品备件。 5.3供应商提供400免费电话，为用户提供免费的电话咨询及技术服务。 5.4供应商在国内必须设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，8小时响应，48小时到场，保证仪器的正常操作。 6. 交货地点：最终用户指定地点； | 1 | 套 | 工业 | 进口产品 |