采购需求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲高效液相色谱仪 | 一、技术要求 1. 二元高压梯度制备泵： 1.1并联双柱塞往复泵设计；用户自主溶剂压缩因子设置，保证在不同流速及不同流动相组成的最佳流速稳定性。自动柱塞清洗装置，有效防止高盐浓度流动相对柱塞的磨损，实时维护泵的使用性能，压力操作范围：可达42MPa (420bar, 6092psi) 1.2 压缩补偿：预定义或根据流动相种类压缩 1.3 ★可设流速范围：0.01～50 mL/min, 0.01mL/min增量 1.4 pH范围：1.0～12.5, Ti合金泵头 1.5 梯度方式：二元高压梯度混合 1.6 可设梯度范围：0～100%, 0.1%增量 1.7 推荐梯度范围：5～95% 1.8 流速准度：< ±1 % 1.9 组成准度：< ±1 %, 从5～95% 2.自动进样器 2.1 ★自动进样器具独特的流路设计，采用高压、阀进样技术。使用微型计量泵准确控制取样体积，进样后，进样针始终置于流路中，在制备过程中，针内始终有流动相流过，保证最小样品残留量；启动洗针程序，自动清洗进样针的外壁，因此可将样品在进样针中的残留降至最低。（关键性能指标，须提供制造商原厂中或英文性能指标并能反应主要参数，并提供制造商原产国官网参数下载链接或截图以供验证） 2.1进样范围：0. 1～900µL，通过针座拓展可达3600uL 2.2进样精密度：< 0.25%RSD 2.3操作压力：0～40MPa (0～400bar, 5801.51psi) 2.4样品粘度范围：0.2～5 cp 2.5样品容量：132 ×2 mL样品瓶(默认, 两个样品盘)或36 × 6 mL样品瓶 (选项, 两个样品盘) 2.6样品残留：<0.005%（50ppm） 2.7进样循环时间：<60 s 3.二极管阵列检测器 3.1 二极管个数：1024 3.2 光源：氘灯和钨灯 3.3 最快采样速率： 120 Hz ★3.4 波长范围：190～950nm. 3.5 短期噪音：0.7 x 10-5mAU/h, 在254和750nm条件下 3.6 基线漂移：0.9x10-3mAU/h, 在254nm条件下 3.7 吸光度现性范围：>2AU (5%), 在265nm条件下 3.8 波长准度： ±1nm 3.9 狭缝宽度：1、2、4、8、16nm (可编程狭缝) 3.10 二极管宽度：<1nm 3.11 检测通道： 同时输出8个实时信号 3.12 流通池：制备SST 3mm 120bar 3.13 可编程时间表：波长，峰宽，氘灯开/关，信号自动回零，峰反转，光谱存储模式，采样阈值，采样时间 4.馏分收集器 4.1 ★馏分收集的触发模式：（1）基于色谱峰；（2）基于色谱峰，收集时间片段；（3）基于色谱峰，收集体积片段；（4）基于色谱峰，使用时间片段回收；（5）基于色谱峰，使用体积片段回收；（6）基于时间，收集一定数量的馏分；（7）基于时间，收集时间片段；（8）基于时间，收集体积片段（提供馏分收集模式软件截图） 4.2操作流速：0～100mL/min 4.3 延迟体积：500µL 4.4 ★收集功能：标配自动延迟体积校准功能，自动测算峰检测与收集之间的时间差，准确开启收集阀门（提供延迟体积校准界面软件截图） 4.5 馏分收集盘，可放置60 个试管，25 ×100 mm，35 mL; 5.工作站软件 5.1报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告、峰纯度报告、光谱检索报告等；用户也可编辑个性化的报告模板 5.2早期维护预警（EMF）：提供消耗元件累计使用情况，以便及时进行系统预防性维护 （二）主要配置要求 1.二元高压梯度泵*1 2.自动进样器*1 3.二极管阵列检测器*1 4.馏分收集器*1 5. 色谱柱管理架 6.常用耗材包*1，每台仪器含色谱柱3根 7.工作站软件（含配套电脑、远程控制器）*1 8. 色谱柱： C8, 9.4×250 mm, 5 µm*2 C8, 4.6×250 mm, 5 µm*1 C18, 9.4×250 mm, 5 µm*1 C18, 4.6×250nm，5 µm*1 | 3 | 套 | 工业 | 本项目含进口产品 |