# 第三章  采购需求

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订后预付合同价款的70%（中标人须提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施，以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件），待设备产品安装调试并验收合格后支付剩余30%款项。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 蚌埠医科大学科，采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后120个工作日内完成供货安装调试。 |
| 4 | 免费质保及售后服务要求 | 验收合格之日起2年，更换后的零部件质保期从更换之日起计算，质保期外免收上门费。每年会不定期的售后回访，根据用户的需求提供培训指导服务，每年定期上门免费维护2-3次。 注：货物指标要求有特殊要求的，以货物指标要求为准。 |
| 5 | 所属行业 | 工业 |

二、货物需求

（一）货物需求说明

| 需求内容类别 | 标识符号 | 投标要求 |
| --- | --- | --- |
| 实质性要求 | ★ | 必须全部满足或正偏离，有1项不满足或负偏离的，投标无效。 |
| 重要评审项 | ■ | 评分项，每满足一项得5分，共11项。 |
| 其他要求 | 无 | 最大允许偏离4项，超过最大允许偏离项数的，投标无效。 |

（二）货物需求清单

| 序号 | 货物 名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 备注（进口或强制节能） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小动物活体成像分析仪 | 一、技术参数： （一）性能要求 1.小动物体内发光成像，适用于荧光素酶标记的肿瘤学基础研究、报告基因表达成像、基因治疗以及药物筛选、药效与剂量评价等。 2.小动物体内荧光成像，适用于各种荧光标记物在体内的分布及代谢示踪实验。 3.小动物结构成像，适用于骨折、骨肿瘤等相关研究。 （二）CCD成像单元 ★1.CCD芯片：背照式冷CCD ，制冷温度≤-100℃（像素尺寸≥13μm×13μm）（投标文件中提供产品彩页或官网功能截图作为证明文件）。 2.分辨率：≥1024×1024。 3.量子效率：＞95% @ 520nm–630nm ，＞80% @ 460nm–780nm。 4.像素合并：1×1、2×2、4×4、8×8、16×16。 5.F0.95广角镜头，自动聚焦。 （三）多功能暗箱 1.，带有运行指示灯，可根据设备状态显示不同效果，实现仪器运行状态的实时监控。 ■2.全密闭暗箱，侧开门。暗箱尺寸≥460×515×740mm（投标文件内需提供暗箱实测图片以证明）。 3.成像视野≥255mm×255mm，通过载物台自动升降调节。 4.配有温控载物台，温度20-40℃可调节。 （四）荧光成像元件 ■1.配备≥20个LED激发光源（配备≥10种波长LED光源），每种光源配备2个滤光片，总计配备≥20个滤光片（投标文件需提供“≥20激发光源位置”实物照片），波长包括：430nm、465nm、500nm、535nm、570nm、605nm、640nm、675nm、710nm、745nm，带宽30nm。 ■2.具有≥24位滤光片轮（投标文件内需提供滤光片轮实物照片），配备≥18种滤光片，波长包括：500nm、520nm、540nm、560nm、580nm、600nm、620nm、640nm、660nm、680nm、700nm、720nm、740nm、760nm、780nm、800nm、820nm、840nm，全自动软件控制，自动切换。 3.滤光片透过率≥95%，截止深度：≥OD7。 （五）X光成像模块 1.配备X光专用滤光片。 ■2.X光成像模块与主机一体成型，内置在机箱内，由软件直接自动控制（投标文件中提供产品彩页或官网功能截图作为证明文件）。 (六)多功能气体麻醉系统 1.气体输出量：0-1 L/min。 2.麻醉气体输出浓度：0-6%可调。 3.适用麻醉剂：异氟烷。 4.配专用的气体麻醉接口及5通道面罩，单路可控。 5.具备小鼠固定装置及黄白双色照光源，用于尾静脉注射辅助操作。 6.尾静脉注射装置、空气泵、挥发罐、流量控制、废弃回收等装置一体化集成。 （七）基因表达验证仪 1.采用高清晰成像单元，分辨率≥3072×2048。 ■2.暗箱可通过红外手势感应和语音控制开关，还可通过语音控制进行拍照成像并自动存储（投标文件中提供产品彩页或官网功能截图作为证明文件）。 3.配温度监测模块，光源过热时自动关闭。 （八）软件系统 1.支持单张拍摄/多张拍摄/序列拍摄模式，清晰地显示叠加图像、明场图像、发光图像、荧光图像或X-ray图像，自动将X-ray图像与发光或荧光图像进行叠加。 2.软件拍摄和分析高度集成，拍摄后的图片可进行ROI定量，不需要加载图片数据后定量分析。 3.具备超过100种常见探针库，可直接选择探针名字并自动跳转至对应滤光片组。 4.软件自动存储以拍摄时间加自定义命名内容为后缀的原始数据，即拍即存。 5.批量化导入/导出数据功能，导出图片、原始数据和excel表等多种方式可选，既可导出当前图片，也可自定义多张导出，数据处理更加方便。 6.量化分析功能，以动物体表每秒离开一平方厘米组织并辐射成一个立体角的光子数(p/s/cm2/sr)或发射光子(p/s/cm2/sr)/激发强度(uw/cm2)进行定量，可自动或手动获取荧光及发光信号强度。 7.操作日志功能，自动记录人员对设备的操作，并支持导出记录。 8.多图分析功能，可对多张图片一键同时处理分析及组合导出，实现纵向实验结果快速处理，确保成像结果分析条件一致。 9.可以进行表面线性的光强度对比，自动评估感兴趣的区域强度变化趋势。 10.图像具备3D峰值显示，实现数据立体化。 ■11.软件具备荧光光谱分离功能，可进行背景扣除、荧光分离、光谱拆分等功能，支持同时多种荧光标记，可把每种荧光信号分离出来，并独立的、准确的进行定量（投标文件内需提供软件截图证明）。 二、供货配置清单: 1.多模式动物活体成像（含X光成像模块）主机1台 2.气体麻醉系统1套 3.基因表达验证仪1台 4.分析软件1套 5.图像工作站一套，内存：≥16G。硬盘：≥1T。固态硬盘≥250G。USB接口：≥3个（2个3.0）。CPU：≥i5。 | 1 | 台 | 工业 | / |
| 2 | ▲全自动冰冻切片机 | 一、技术参数 ■1.设备操作：采用纯按键控制（投标文件中提供产品彩页或官网功能截图作为证明文件）。 ■2.双压缩机制冷，样品头带有独立的压缩机制冷。刀架制冷：采用冷空气循环和刀架送风技术，确保刀架和样本头周围空气低温恒定具。冷空气循环系统，刀架不结霜，切片不易卷曲，易于长时间切片（投标文件中提供产品彩页或官网功能截图作为证明文件）。 3.冷冻箱：冷冻箱制冷温度 ≤ -35℃，冷冻箱采用不锈钢无缝焊接。 4.除霜功能：冷冻箱具备自动除霜功能并可编程，可设置24小时自动除霜一次，除霜时长快至12分钟。样本头制冷系统可进行电加热器除霜，除霜时长可快至15分钟。 5.速冻架：速冻架冷冻位点数 ≥ 17个，速冷架制冷温度 ≤ -42℃。 6.快速制冷位点：具备珀尔帖快速制冷位点，位点数 ≥ 2个，珀尔帖元件可为速冻架提供额外制冷，并采用一键式额外制冷时间设置功能。额外制冷时间≥ 10分钟，并与速冻架温差≥17℃。 7.机身控制面板：控制面板设计有电动粗进、切片和修块按键式控制按钮，并有指示灯提示功能。在样品回缩时面板亮灯示，控制面板需含有样品头快速回位功能、样品头以20um恒定前移和后移功能、样品头快速前移功能。 8.半刀切片：具备半刀切片功能，可进行半刀切片。 9.切片厚度范围：1-100 um。 10.修片厚度：修片厚度设置范围1-600 um。修块值超出切片厚度 200 μm 时，控制面板显示屏闪烁。 ■11.修片模式：设置快速修块模式，即10 μm、20 μm、30 μm、40 μm修块厚度快速设置，并设置精细修块模式，厚度1.0 μm – 10.0 μm时以1.0 μm增幅；厚度10.0 μm – 20.0 μm时以2.0 μm增幅；厚度20.0 μm – 50.0 μm时以5.0 μm增幅；厚度50.0 μm – 100.0 μm时以10.0 μm增幅；厚度100.0 μm – 600.0 μm时以50.0 μm增幅（投标文件中提供产品彩页或官网功能截图作为证明文件）。 12.水平进样：≥ 25 mm。 13.样品垂直行程：≥ 59 mm。 14. 电动粗修：采用2档电动粗修，快速修块速度900 μm /s，慢速修块速度300 μm /s。 15.样品回缩：具备样品回缩功能，回缩行程20 μm并可关闭。 16.样品定位：± 8°定位及360°旋转，自动中心定位和精确0位指示确保样本准确快速定位。 ■17.设备机身采用抗菌银离子涂层（投标文件中提供产品彩页或官网功能截图作为证明文件）。 18.紫外线箱体内部消毒有效灭活有害微生物。 19.制冷剂：采用 320克 R-452A型环保制冷剂。 20.最大可切片样品尺寸：≥50 mm x 80 mm。 21.滑窗加热：具备滑窗加热功能，以避免滑窗产生雾气或结冰。 二、供货配置清单 1.主机1台 2.冷冻切片机机油，≥50 ml 3.OCT 冷冻包埋剂，≥125 ml。 ★四、投标产品如为进口，投标文件内须提供生产厂家（或生产厂家国内公司或者合法区域代理）针对本项目的（体现项目编号及项目名称）授权书。 | 1 | 台 | 工业 | 进口 |
| 3 | 全自动智能细胞计数仪 | 一、技术参数 ■1.采用移液器直接加样计数，无需一次性细胞计数板、玻璃计数板和血球计数板等耗材。测试完成可一步擦净4通道样品台（投标文件中提供产品彩页或官网功能截图作为证明文件）。 2.可变景深技术，可针对不同大小和浓度的细胞样品选择不同检测高度。 3.样品量：同时检测≥4个样品。 4.光学通道：明场、台盼蓝。 5.检测浓度范围：1X103–3X107 cells/ml。 6.细胞直径范围：1–400um。 7.拍照视野：1、3、4、5可选。 8.物镜倍数：≥4X。 9.样品体积：5ul（50um高度），20ul(200um高度)，40ul(400um高度)可调。 10.明场照明：白光LED。 11.对焦方式：自动聚焦/手动聚焦。 12.成像元件：≥630万像素cmos相机。 二、供货配置 1.主机1台。 | 1 | 台 | 工业 | / |

三、报价要求

本项目投标报价包括从采购、制造、交货（包括运输至采购人指定地点卸车就位）至验收和售后服务的一切费用（如采购费、制造费、试验检测费、包装费、运输保险费、运输费、装卸费、其他技术服务及质保期服务费等）、管理费、利润和税金，以及采购合同中所有责任、义务和风险。中标后采购人不再另行支付任何费用，投标分项报价表中须明确列出所投产品所含货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致投标无效。