| 名 称 | 主要技术参数 |
| --- | --- |
| ▲高分辨质谱仪 | 一、应用范围 适用于大分子蛋白质组学（蛋白质鉴定、翻译后修饰、生物大分子相互作用、多肽和蛋白质的定量分析），小分子代谢组学、脂质组学分析，及中药复方化学成分及代谢物等分析。 1.工作条件 1.1电源：220V±10%，AC(交流)，50/60 Hz； 1.2环境温度：18-27℃； 1.3相对湿度：≤80%； 2. 质谱部分技术性能 2.1 离子源 2.1.1 独立可加热电喷雾离子源、大气压化学电离源和纳喷离子源； 2.1.2可加热ESI源，离子源加热温度最高≥550℃，不分流的情况下采用纯水作为溶剂，流速为1 L-1,000 L/min；APCI流速为50 L-1,000 L/min； 2.2 离子传输系统 2.2.1 离子传输系统配有离子传输管设计，保护分子涡轮泵，减少真空负担； 2.2.2 具有真空隔断阀设计，在移去、清洗离子传输部件时，不需破坏真空, 待机时不需要消耗氮气； 2.3 质量分析器 2.3.1质量分析器采用四极杆与静电场轨道阱或者飞行时间分析器等串联的组合，最大m/z≥6000 m/z； ★2.3.2仪器最大分辨率：≥200,000 FWHM ( m/z≤200)； 2.3.3双曲面四极杆，分辨率可到≤0.4 Da；可选择隔离窗口宽度0.4 Da-1200 Da，MS/MS母离子选择质量范围40-2500 m/z； 2.3.4 谱内动态范围：>5,000； 2.3.5 质谱采集速率：≥40 Hz；分辨率≥60000 FWHM时，采集图谱不少于3张/秒； ★2.3.6 正负离子切换速度：分辨率60,000 FWHM条件下，全扫描模式正负切换时间＜700 ms，等效扫描速度＞1.4 HZ；tSIM模式下正负切换时间＜600 ms，等效扫描速度＞1.6 HZ； 2.3.7 质量轴稳定性：设备校正后连续24小时内质量轴稳定且不需校正，重复进样100 fg利血平，609质量精确度≤3 ppm； ★2.3.8 灵敏度 2.3.8.1 MS/MS灵敏度：Full scan模式下检出限利血平上柱量＜2 fg； 2.3.8.2 MS/MS模式下检出限利血平上柱量＜2 fg； 2.3.8.3 SIM模式下仪器检出限利血平上柱量＜1 fg； 2.3.9 质量准确度：外标法≤3 ppm RMS；内标法≤1 ppm RMS； 2.3.10 扫描模式 2.3.10.1高分辨全扫描MS和MS/MS； 2.3.10.2高分辨选择离子扫描； 2.3.10.3高分辨全子离子碰撞碎裂扫描； 2.3.10.4高分辨正负离子切换扫描； 2.3.10.5高分辨数据依赖子离子扫描； 2.3.10.6高分辨数据非依赖扫描； 2.3.10.7高分辨平行反应监测子离子扫描； ★2.3.11检测器：无损检测（质谱如果采用微通道板或电子倍增器等消耗型检测器，请额外提供相应备用检测器至少5个）； 3. 液相部分技术性能 3.1纳流泵 3.1.1 泵型：高压二元梯度泵； ★3.1.2 最大压力：≥140 MPa； ★3.1.3 可设定流速范围：1 nL/min–100 µL/min，1 nL增量； 3.1.4 泵溶剂通道：2个（每个泵一个）； 3.1.5 泵对系统梯度的延迟体积：≤25 nL； 3.1.6生物兼容性：兼容； 3.2 二元高压梯度泵 3.2.1 二元高压梯度混合； 3.2.2压力范围：≥15.000 psi； 3.2.3压力波动：<1%； 3.2.4流速范围：0.001~ 7 mL/min，步进0.001 mL/min； ★3.2.5流量准确度±0.1%；精度<0.05% RSD； 3.2.6 溶剂脱气：内置式，6通道； 3.3自动进样器 3.3.1进样体积范围：0.01–25 μL； 3.3.2自动进样器控温：4–40℃； 3.3.3样品盘温度稳定性：±1℃； ★3.3.4 样品盘和容量：1.5 ml样品瓶可放置最大样品位数≥200位； 3.4纳流柱温箱 3.4.1 温控范围：最低:室温下≤5℃；最高:≥60℃； 3.4.2 温度精度：±0.1 K； 3.4.3 温度准确度：±0.5 K （在50℃设定点）； 3.5微流柱温箱 3.5.1控温范围：5-100℃，增量为0.1μL； 3.5.2温度精确度：±0.1℃； 3.5.3温度准确度：±0.5℃； 3.5.4温控稳定性：±0.1℃； 4.数据处理系统 品牌主流电脑工作站（质谱分析软件、Windows与Office软件）一台，提供LC和MS/MS的全自动控制；Windows 10英文操作系统（64 bit），软件能够满足当今分析检测实验室需求，提供能够实现最优化痕量分析的全套系统解决方案。 5. 配置基本要求 5.1 高分辨质谱主机1套； 5.2 电喷雾离子源、大气压化学源各1套； 5.3 蛋白样品离子化装置1套； 5.4 超高效液相色谱仪、纳升液相色谱仪各1套，与质谱同一品牌； 5.5 软件及数据处理配置要求 5.5.1 仪器控制和数据采集软件及数据处理服务器各1套； 5.5.2 小分子组学（含脂质分析）分析软件及数据处理服务器各1套； 5.5.3 大分子组学分析软件及数据处理服务器各1套； 5.6 备品备件及常用耗材：蛋白色谱柱2根、常规色谱柱3根、调谐液1套、样品瓶1000只、泵油2瓶； 5.7 配套辅助设备 5.7.1 不间断电源1套（≥10 KVA）； 5.7.2 氮气发生器1套（≥30 L/min） 5.7.3 高纯碰撞气体1套包含（气、瓶、阀）； 5.7.4 隔离变压器（≥10 KVA）1套； 5.7.5 简易实验室安装条件准备； 二、前处理系统 1.1实验型冷冻干燥机：用于实验室生物样品，生物制剂的冷冻干燥保存 1.1.1彩色触摸屏操作面板≥5.7英寸，清楚显示主要过程参数，如冷阱温度、冻干时间、分段时间和腔体真空度；将冻干过程分为预冻，预热泵，主干燥，二次干燥，待机等几个阶段，并能实现连续阶段的自动跳转； 1.1.2操作及监视界面信息应包括但不限于：设备工艺流程图、阀门及设备的开启和关闭、各部件的运行状态、报警和警告； 1.1.3设备控制器应能够定时提醒泵油更换和维护保养，并且能够记录报错故障，同时显示冻干机各部件实际运行总时间，以便于维修故障判断； 1.1.4设备控制器应内置性能测试和泄露率测试程序，用于定期检查设备性能状态； 1.1.5设备控制器具备三级密码保护，每个级别具备不同的权限，负责不同的事宜； 1.1.6真空度显示范围0.001-1000 Mbar，显示精度为0.001 Mbar，真空传感器为派纳尼真空传感器； 1.1.7内置冰水饱和蒸汽压曲线，实现真空度和温度偶联显示； 1.1.8冷阱最大凝冰量≥4 kg，冷阱容积≥6.5 L； 1.1.9冷阱凝冰效率：≥3 kg/24 h； 1.1.10冷阱温度：≤-85 ℃； 1.1.11制冷功率：≥2 x 0.51 kW； 1.1.12冷阱大开口设计，直径≥300 mm，便于水蒸汽的快速输送；（提供冷阱尺寸照片供核对） 1.1.13冷阱和冷凝盘管均由316 L不锈钢制成，防腐蚀抗变形，电解抛光处理，易于清洗，冷凝盘管暴露于冷阱内，具有冷阱预冻功能； 1.1.14冷阱应具备自动热气除霜功能，可设置除霜时间，缩短冻干批次时间间隔； 1.1.15配备真空电磁阀，实现真空度的自动控制； 1.16操作语言设置≥10种，其中包括中文选项； 1.2单细胞悬液仪温控型 1.2.1温度可调：22℃-56℃ 1.2.2高通量处理样品：同时处理4个2ML/2个5ML离心管 1.2.3操作简单：制备流程全自动，仅需30 min即可获得大量单细胞悬液 1.2.4高细胞活性：细胞活性可达85%以上 1.2.5重复性稳定：相同制备程序获得相同近似效果 1.2.6程序可储存：6组自定义制备程序 1.2.7低噪音：≤55db，使用无刷电机 1.2.8无易损件设计，电磁锁定保护，全铝合金cnc内腔 1.2.9样本量：5mg-1000mg 1.2.10操作时间：10分钟左右 1.2.11速度：0-4000转/分钟 1.2.12工作时间：20-300min，用户可自行设定 1.2.13组织高利用率、单细胞化过程高效、单细胞高产出 1.2.14针对临床穿刺样本，使组织的利用率达到100%，细胞产量可达10万个以上 1.2.15针对原细胞培养样本，在15 min内完成组织到单细胞过程，降低细胞逆境时间，提高细胞存活率 1.2.16针对组织单细胞测序，快速完成单细胞化处理，获得高产且活率在85%以上的单细胞 1.3真空离心浓缩仪 1.3.1全自动真空控制系统 1.3.2最大转速：100-2000r/min 1.3.3转子：132*1.5 ml/132*2 ml/72*5 ml/12*10 ml/12*15 ml/6*50 ml/8*50 ml等多种转子可选择（可定制） 1.3.4极限真空值：≤0.3 Mbar 1.3.5定时范围：0-99h59min 1.3.6具备离心成像功能 1.3.7温控范围：-10℃~100℃ 1.3.8供电电源：交流电压220V 50/60Hz 10A 1.3.9噪音值：≤65dB 1.3.10真空泵：（变频隔膜/双级旋片可选） 1.3.11冷阱：可选（-50℃ -65℃ -70℃） 三、其他要求 2.1仪器到货后，接用户安装申请（回执单）后，确认用户场地符合安装要求，5～10个工作日，厂家派遣专职液质工程师上门安装、调试，并在现场为用户提供上机操作培训，时间不低于一周； 2.2在安装半年内或应用户时间要求，派遣专职蛋白组学领域应用工程师，上门进行应用培训，包括相关操作、方法开发、数据分析软件使用等。 |