| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 明场扫描仪 | 1.加载数量：全自动一键式扫描，无人值守，单次可扫描切片数≥20张。 2.物镜：20倍数值孔径≥0.80。 ★3.扫描速度：明场20倍扫描，组织面积15mm*15mm，扫描时间≤25s。（投标文件中提供产品彩页或产品厂家技术白皮书或官网截图或第三方检测报告证明。） ★4.定位精度：扫描系统载物台在X、Y、Z方向的重复定位精度应≤0.05μm。（投标文件中提供产品彩页或产品厂家技术白皮书或官网截图或第三方检测报告证明。） ★5.扫描方式：明场采用线性扫描技术，配置行频≥60KHz的线阵扫描相机，保证扫描连续性和最小图像拼接次数；提供所使用相机的说明文件、内部安装照片证明材料。 6.扫描图像分辨率： 20倍扫描，分辨率≤0.25微米/像素； 40倍扫描，分辨率≤0.125微米/像素。 ★7.平台驱动：载片平台采用线性磁轴驱动，非丝杆驱动，确保超高精度控制。（投标文件中提供产品彩页或产品厂家技术白皮书或官网截图或第三方检测报告证明。） ★8.为保证扫描数据稳定可靠，数字切片必须为单一文件，不接受多文件组成文件包形式。（投标文件中提供产品彩页或产品厂家技术白皮书或官网截图或第三方检测报告证明。） 9.可以实现无人值守的批量连续扫描的工作流程，需以机械传动方式完成切片运动，不接受斜坡滑落进样方式，以保证可靠性。 10.可实现扫片过程中实时显示扫描动态和浏览数字切片。 11.自动预设焦点，也可人工添加或减少焦点。 12.支持多种模式扫描，对厚薄不均匀（如骨与软组织）、染色较淡（如细胞学切片）等切片能实现清晰扫描。 13.可自由变换任意倍数进行全切片观察浏览，也可选择指定的倍数观察浏览；可随时添加个性化标注，能测量长度、周长、面积等，并可对所有标记进行管理；可多张图像同步移动、缩放，进行对比浏览分析；可以对数字切片图像的指定区域范围进行高清截图；可使用导航图，快速浏览整张数字切片。 14.可对数字切片除横向、竖向的角度之外的任意角度进行旋转，以便观察。要求提供软件操作截图。 ★15.支持多系统使用：Windows/IOS/Android系统，电脑、平板、手机进行切片浏览。需提供各类终端设备平台阅片界面截图。 ★16.支持一个屏幕同时显示至少9张图像，并智能找到相同位置，可将对一张切片的缩放、拖动，同步给同屏幕的其他切片。要求提供软件操作截图 17.扫描工作站：处理器优于或等于Intel Core I5；内存≥16GB；硬盘≥1TB；网卡：支持千兆及以上带宽；显示器≥23.8英寸。 18.扫描数据存储格式可直接输出tif格式，不接受后期软件转换。 19.设备支持扫描后数字切片的云平台服务，支持自行注册账号，实现数字病理切片及其他数据上传，并以网页或二维码方式分享切片、病例等。提供与扫描仪同一品牌的云平台功能截图、云平台入口和账号，要求提供病理云空间软件著作权证书。 20.配置清单：数字病理切片扫描仪主机一台，数字切片扫描工作站，扫描控制软件和本地切片浏览管理软件一套。 |
| 2 | 全自动封片机 | 1. 工作条件: 1.1 环境温度: 5～40℃ 1.2 相对湿度: ＜80％ 1.3 工作电压: 100～240V，50～60z，300VA 2. 技术参数 ★2.1.仪器可以识别两种颜色代码的玻片架，自动启动不同的盖片程序；（投标文件中提供产品彩页或产品厂家技术白皮书或官网截图或第三方检测报告证明。） ★2.2 高通量：可上载6架玻片（≥120片），下载5架玻片（≥100片），仪器同时处理≥11篮玻片，容纳≥220张玻片。 ★2.3 自动化：触摸屏操作（非老式按键式设计），封片速度：6-8 秒 / 片（因盖玻片大小差异，每片耗时不超过8秒）。 2.4 玻片规格：兼容各种尺寸盖玻片 24 x 40-55 mm。 2.5 盖玻片上载容量为≥ 500 片。 ★2.6 安全性：遇到停电时，备用电池（非外接电源操作）可继续完成盖片工作，向下抽气和活性炭过滤器为用户提供安全保护。（投标文件中提供产品彩页或产品厂家技术白皮书或官网截图或第三方检测报告证明。） 2.7 一次性可灌注 ≥120ml 封片胶，可满足至少 1000 张玻片的封片。 2.8 兼容性：可提供各种与其他品牌染色机兼容的玻片架，兼容各品牌的封片胶。 2.9 光学识别：传感器自动检测可以在封片过程中对玻片进行光学识别和准确定位。 2.10 适用于干性和湿性封片。 2.11玻璃盖片机，不影响阅片和切片扫描。 ★2.12 封片计数，可重置，有破损盖玻片自检功能（投标文件中提供产品彩页或产品厂家技术白皮书或官网截图或第三方检测报告证明。） 2.13封固胶使用：任一篮玻片不论是细胞学或组织学均可自动识别，并自动调整封固胶量，无需用户干预。 ★2.14试剂开放，不封闭，后续可本地化升级染色模块，全自动实现染色到封片的全过程，亦可满足单独的染色和封片的需求，提升染色速快。 |
| 3 | 紫外激光玻片打号机 | 1.★采用非接触式紫外激光标刻技术原理实现对玻片打码，无需墨盒和色带。（投标文件中提供产品彩页或产品厂家技术白皮书或官网截图或第三方检测报告证明。） 2.自主研发的控制系统软件，全中文界面，简洁实用，与现行医院所有的LIS、HIS、PIS兼容，可标识各种中西文字、字母、符号、图形及二维码等。 3.无需预热开机即可打标，标识字迹清晰精细，永不褪色和掉色。 4.采用弹匣式上料装置，可以预装后轮替使用；单个弹匣≥150张玻片。 5.为满足科室占地需求，产品尺寸≤470*200*388mm（长*宽*高）。 ★6.除尘方式：配置至少两个专业的除尘装置，可更换滤芯。该过滤装置滤芯分为至少四层结构，应包含抗菌层、HEPA层、活性炭纤维、蜂窝活性炭，可有效拦截杀灭细菌和过滤细小微尘颗粒，对有机气体吸附能力升级，除臭除味效果更好。（投标文件中提供产品彩页或产品厂家技术白皮书或官网截图或第三方检测报告证明。） 7.符合人体工程学：设备的设计应符合人体工程学原理，方便操作人员的操作和维修。玻片打号机应采用金属材料以防变形，并使用开放型玻片加载仓而非封闭式，便于用户放置玻片，可直观查看玻片剩余状态。 8.打标速度：≥20片/分钟。 9.设备具备USB、网络网口、WIFI功能接口。 10.设备操作系统应采用LINUX系统，操作及数据更安全可靠，启动快，稳定性高。 11.设备具备≥7寸触控屏，UI界面简单直观，所有参数和功能的设定都可通过触摸显示屏进行设置和制定，触屏版分辨率要求≥1024*600，并内嵌于设备前面板，UI界面简单直观，所有参数和功能的设定都可通过触摸显示屏进行设置。 12.可打印各种油漆面玻片，漆面不打透，染色后无晕染。 13.打印清晰度高，可确保打印出的二维码能可靠扫描，最小线间距≤0.01mm。 14.软件可控制打号机暂停、重启、取消、继续打印，打印工作状态实时显示。 15.支持正在打印时再次创建打印任务，并行工作。 16.可自定义打印格式和模板。 17.支持自定义病理号和小号之间的分隔符，支持小号按规律间隔打印和指定号打印。 18.支持字典定义和查询功能。 19.具有专用的玻片收集器可自行调节高低，从而应对不同数量打印1-25或1-50张玻片（提供调节收集器不同高度对应收集玻片的操作及解说证明图片材料）。 20.具备人性化的出片方式，采用底部出片，先打玻片位于收集槽最上位置，便于拿取。同时打印标签朝外，保护打印内容。 21.要求激光器与显示屏均由同一张控制卡控制，通过同一块控制卡控制内部所有系统和激光打标功能，不存在掉卡、断连接等问题。 |
| 4 | 紫外激光包埋盒打号机 | ★1.标刻方式：采用非接触式紫外激光标刻技术原理实现对包埋盒打标，对包埋盒表面无灼烧、不产生加热或变形，无需墨盒和色带，不需要打印耗材， （投标文件中提供产品彩页或产品厂家技术白皮书或官网截图或第三方检测报告证明。） 2.无需预热开机即可打标，标识字迹清晰精细，永不褪色和掉色。 3.无需激光固化处理，无需光照烘干，即打即用。 4.为满足科室占地需求，产品尺寸应≤420*380*500mm（长*宽*高）。 ★5.支持至少6通道装料装置，实现单次至少可上料6*75个包埋盒。（投标文件中提供产品彩页或产品厂家技术白皮书或官网截图或第三方检测报告证明。） 6.包埋盒类型：支持不同颜色包埋盒，可同时适用打印带盖和不带盖包埋盒； 7.加载方式：六工位自动旋转装料。 8.打印精度≥2500dpi。 9.打印速度≥15个/分钟。 10.打印内容：可打印各种中西文字、字母、符号、图形及二维码等。 11.采用低能耗冷光源激光器，4.6±0.2ns窄脉宽、激光器中心波长≤380nm、激光器重复频率:25±1kHz，输出功率＜2W。 12.仪器内部结构使用高密度铝合金材质，稳定耐用。 13.打号机管理软件：支持多设备控制，软件能够同时管理科室内多台打号机，包括设备状态读取、打印日志、设备控制、设备信息。 14.设备操作系统应采用LINUX系统，操作及数据更安全可靠，启动快，稳定性高。 15.设备内置≥10英寸彩色触控屏操作，触屏版分辨率要求≥1024*600，并内嵌于设备前面板，UI界面简单直观，所有参数和功能的设定都可通过触摸显示屏进行设置，提供彩页、触屏设置参数的功能图片材料证明。 16.系统接口：支持HIS、LIS、PIS等系统接口，实现数据共享功能。 17.连接方式：支持网口，USB通讯接口，可无需通过外接电脑/平板/手机协助。 18.自动打印：增加数据同时自动打印，各系统接口获得数据自动打印。 19.打印内容修改：支持打印窗口更改打印模板、支持多种模板切换打印；支持打印窗口更改打号机；支持增加、修改病理号前缀；支持增加数据时，病理号自动递增功能；支持批量增加病理号自动打印功能。 20.支持数据打印实时信息显示预览，并可取消、暂停打印。 21.历史记录：支持打印数据追溯功能，回查以往打印的内容、时间、操作人员等信息。 22.除尘方式：配置至少两个专业的除尘装置，可更换滤芯。该过滤装置滤芯分为至少四层结构，应包含抗菌层、HEPA层、活性炭纤维、蜂窝活性炭，可有效拦截杀灭细菌和过滤细小微尘颗粒，对有机气体吸附能力升级，除臭除味效果更好。 23.符合人体工程学：设备的设计应符合人体工程学原理，方便操作人员的操作和维修。包埋盒加载仓应设置在主机右侧，维修仓应设置于左前侧并呈L型打开，打开时施力更小，打开更便捷。 24.提供加长型下载包埋盒收集槽，可连续不间断收集至少120个包埋盒。 要求激光器与显示屏均由同一张控制卡控制，通过同一块控制卡控制内部所有系统和激光打标功能，不存在掉卡、断连接等问题。 |