# 第三章  采购需求

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。本项目强制采购节能产品指：无 。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 设备安装调试完毕且经验收合格正常使用后一次性付清全部合同价款。 备注：付款之前中标人需开具合法有效的符合采购人财务要求的对应金额发票 。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽医科大学 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后接采购人通知90个日历日内完成供货、安装及调试工作。 |
| 4 | 免费质保期 | 自验收合格之日起开始计算3年，需求有特别要求按要求执行。 |

## 二、货物需求

（一）采购清单

| 序号 | 包号 | 设备名称（▲核心设备） | 是否进口 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1包 神经生理设备 | ▲事件相关电位仪 | 进口 | 2 |
| 2 |  | 穿戴式脑电仪 | 进口 | 1 |
| 3 |  | 高精度眼动仪（便携式） | 进口 | 1 |
| 4 |  | 高精度遥测式眼动仪 | 进口 | 1 |
| 5 |  | 生物反馈系统 | 进口 | 1 |
| 6 |  | 眼动仪（穿戴式数据采集设备） | 进口 | 1 |
| 7 |  | 多通道经颅电刺激仪 | 进口 | 1 |
| 8 |  | 高密度经颅电刺激仪 | 进口 | 1 |
| 9 | 2包 近红外脑功能记录设备 | ▲便携式近红外脑功能成像系统 | 进口 | 1 |
| 10 | 3包 交通人因心理测试系统 | ▲交通人因心理测试系统 | 进口 | 1 |
| 11 | 4包 经颅磁刺激及导航系统 | ▲经颅磁刺激仪及影像导航系统 | 否 | 1 |
| 12 | 5包 组织成像设备 | ▲玻片扫描仪 | 进口 | 1 |
| 13 |  | 化学发光凝胶成像系统 | 否 | 1 |
| 14 |  | 荧光定量PCR仪 | 否 | 1 |
| 15 | 6包 细胞组织处置设备 | 台式动态活细胞培养室 | 进口 | 1 |
| 16 |  | ▲多功能酶标仪 | 进口 | 1 |
| 17 |  | 冰冻切片机 | 否 | 1 |

（三）技术参数及要求

- 第 1 包：神经生理设备

- （一）货物指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 基础指标项 | ◎ | 不满足该指标项将导致投标无效 |
| 重要指标项 | ★ | 评分项，每满足一项得1分，共28项 |
| 一般指标项 | ● | 评分项，每满足一项得0.4分，共55项 |
| 无标识项 |  | 10条及以上负偏离或未响应，将导致投标无效 |

- 货物指标要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲事件相关电位仪 | ●1、具有听觉脑干诱发电位、脑电、事件相关电位、心电等采集分析功能； ◎ 2、脑电导联数≥64导，放大器面板上的电极插口数量≥68个；（提供证明材料） ★ 3、≥64导脑电通道集中在一块信号放大电路板上，一体化头盒； ◎ 4、最大升级容量≥510导（提供证明材料） ★ 5、采样率≥19,000 Hz/导； ★ 6、输入阻抗≥8 GOhms； ● 7、带宽范围大于0～2800 Hz； ● 8、A/D转换分辨率≥20Bit； ● 9、共模抑制比≥100dB ★ 10、输入噪声≤1uV RMS；（提供证明材料） ◎ 11、最小信号分辨率不大于5nV/bit； ● 12、系统具有AC和DC双采集模式；（提供证明材料） ★ 13、原厂控制盒可支持最少4个64导脑电同步采集，实现多人实时同步采集脑电功能。反应时、参考、接地可独立； 14、刺激软件可自由编程，可实现声音、文字、文本、图片等不同类型的实验程序； ◎ 15、连续或分段采集，支持同一套软件同时采集至少6人（提供证明材料）； ● 16、在数据采集过程中所有事件均自动检测并记录，反应代码和刺激代码可以有效分离； ● 17、支持根据实验和研究需求进行去除眼电干扰及伪迹剃除； 18、用户可根据需要自定义ERP数据处理流程，包括：重参考选择、ERP波形画图、ERP峰值/潜伏期导出、ERP平均幅值导出、不同事件波形相加/减运算等，完成P1,P50,N170,P300，N400等ERP成分实验； ● 19、支持实时的线性噪声衰减功能：非滤波、自适应噪声消除； ★ 20、提供P300、SSVEP、MI脑机接口实验范式（提供证明材料）。 ◎ 21、应用软件可直接读取*.dat、*.cnt、*.edf、*.m21和*.erp等格式数据； 22、电极帽采用标准的银/氯化银(Ag/AgC1)电极； 23、电极帽的电极被包裹在软橡胶内并固定； 24、电极帽的所有电极须清晰地标记在帽子上； ● 25、导电介质为导电膏时，输入阻抗不大于5KOhms； 26、至少包含放大器1台、控制盒1个、采集软件1套、刺激软件1套、分析软件1套、64导电极帽2顶、专用工作站2台、导电膏6桶、磨砂膏6支； ● 27、放大器、控制盒、采集软件、分析软件为同一厂家生产。 | 2 | 进口 |
| 2 | 穿戴式脑电仪 | ◎ 1、脑电导联数≥64，采样率≥4000Hz，最高升级通道数：≥510； ● 2、输入噪声≤2μVpp； ★ 3、最大输入范围≥3000mVpp； ★ 4、共模抑制比≥100dB； ● 5、A/D转换≥24bit； ★ 6、数据传输兼容 wifi、有线模式、支持 SD 卡存储脑电数据； 7、wifi具有2.4 GHz 和5GHz两个频段； ◎ 8、放大器（含电池和底座）总重量：≤800g。底座采用可拆卸式设计，可在同一底座上更换同系列的 32 通道和 128 通道放大器； ● 9、放大器触发输入≥8位； ◎ 10、放大器面板上的电极孔数≥70个；（提供证明材料） ● 11、续航时间≥48小时； 12、具有便携式保护外壳，外壳采用闭锁机构，可将放大器、电池、底座、电极插头全部包裹其中； 13、配有双肩包和腰包两种携带配件，提供一次性使用和可重复使用两种电缆； ◎ 14、采集软件支持数据连续或分段采集，同一套采集软件可同时采集不少于8人脑电数据（提供证明材料），实现多人脑电超扫描同步实验； ● 15、放大器、刺激生成系统、脑电采集（包括输入阻抗测试）等均由系统自动校准； ● 16、在数据采集过程中所有事件均自动检测并记录，反应代码和刺激代码可以有效分离； ● 17、可以在线进行脑电阻抗检测及数据分析；滤波（从傅氏变换到小波变换）、数据重组、叠加平均等功能； 18、支持2D和3D脑电地形图（时域及频域特征）； ● 19、根据实验和研究需求进行数据滤波、去除眼电干扰及伪迹剃除； 20、可进行事件相关的脑电位、同步分析； 21、支持ASCII码； 22、支持一键批处理； ● 23、应用软件可以设置读取的脑电信号显示的幅值比例，显示幅值比例范围为“0.01-256倍”。可根据不同实验需要选择从 1 到 10 十种刺激信号标记 mark进行分段。可直接读取*.m21 和*.erp 格式数据。 ◎ 24、兼容调控模块：总通道数：≥5，具有4×1环形高精度刺激模式；应用软件能支持同时连接至少4个电刺激器；参数设置：缓升缓降设置，最大值不超过60秒。每档递增值不大于5秒，最小不超过10秒；输出电流范围不小于0-2mA，每档递增值不大于0.1mA，有真刺激和假刺激的选项。 25、配置：（1）放大器 1套（2）采集软件1套（3）分析软件1套（4）刺激软件1套（5）64导电极帽2顶（6）导电膏6桶（7）磨砂膏6支（8）实验附件1套（9）兼容调控模块1套（10）便携式工作站 2台 | 1 | 进口 |
| 3 | 高精度眼动仪（便携式） | 一、主要配置 眼动主机1套，至少包括便携主处理器1个、高速眼动采集单元1套、桌面支座1个、笔记本适配支座1个、数据线缆1根、眼动系统控制软件1套、SDK程序接口1套等。 二、技术指标 1、眼动采集主机硬件技术要求 ●1.1、眼动仪至少可以支持单眼和双眼采集模式； ◎1.2、同时采集双眼数据时，最高采样率≥1800Hz（提供证明材料）； 1.3、采样率在数据采集过程中稳定，采样率波动范围≤10Hz； ●1.4、眼动数据精度（空间分辨率）：≤0.05度； ●1.5、眼动仪准确度（误差）： ≤0.5度； ●1.6、实时端到端延迟：≤2ms； 1.7、采用单台高性能相机完成双眼数据同时采集； 1.8、支持在线注视和眼跳检测，检测阈值可调； ●1.9、有效采集距离覆盖40-65cm范围（眼睛距眼动采集相机）； 1.10、瞳孔追踪支持质心追踪和椭圆拟合追踪两种追踪模式； ★1.11、采用单红外光源一体隐藏式设计，高速眼动采集相机与红外光源封装在一体不外露； ★ 1.12、一体式眼动采集单元（含高速眼动采集相机与红外光源)的整体重量不大于1300g，整套系统可便携； 1.13、支持采用笔记本屏幕作为刺激屏幕进行眼动数据采集； 1.14、眼动采集相机采用USB接口连接控制主机； 1.15、眨眼恢复时间：≤0.5ms； 1.16、支持遥测模式采集，头部可自由运动； ● 1.17、提供软件SDK，兼容PsychToolBox(Matlab)、PsychoPy(Python)、E-Prime、NBS Presentation、C/C++和Unity(C#)； 2、实验设计软件技术参数： 2.1、提供与硬件同品牌的程序设计软件； 2.2、软件需采用可视化编程设计，通过控件连接完成实验编写； 2.3、支持文本、图片、声音、视频单个或者多个组合显示； ★2.4、支持眼动事件触发，可根据注视位置、眼跳开始/结束，眼跳位置，眨眼开始/结束和眼球运动速度触发； 2.5、支持软件内嵌入Python代码编写自定义功能控件； 2.6、原生软件内置移动窗口范式（刺激材料随注视位置发生实时变化）； 2.7、支持Windows系统和macOS系统； 2.8、支持试次回收，将任意试次重新放回随机序列再次执行，支持随机插入或放入序列尾部； 2.9、支持键盘、HID手柄、TTL输入、串口输入、鼠标点击和声音触发； 2.10、支持使用分词符对文本进行自动兴趣区划分，支持保留或隐藏分词符； 2.11、支持嵌入HTML语句对显示的文本内容进行颜色、字体的局部化设置； 2.12、支持数据采集过程中同步记录被试面部视频，视频逐帧记录数据时间戳； 2.13、支持设置显示材料的运动路径，支持正弦路径或自定义路径； 2.14、支持设置刺激材料随机呈现，可设置随机种子，随机顺序可复现； 2.15、软件必须终身升级至最新版本。 3、数据分析软件技术参数： 3.1、提供与硬件同品牌的数据处理软件； 3.2、数据可视化支持2D时间序列回放、2D眼动轨迹叠加显示和动态视频回放； 3.3、支持单试次热图、分组热图、差异热图和聚合动态热图，热图风格和参数可调； 3.4、支持自动删除眨眼前后注视点； 3.5、支持自定义试次开始/结束事件，支持试次拆分； 3.6、支持编辑已采集数据的实验条件和条件变量； 3.7、根据条件变量对数据进行分组处理； 3.8、支持根据事件、TTL输入、按键和事件创建单个或者连续多个数据切片； 3.9、支持绘制矩形、椭圆和任意图形的静态或者动态兴趣区； 3.10、动态兴趣区支持尺寸、位置、形状和消失出现等连续复杂变化； 3.11、支持文字材料自动划分兴趣区，兴趣区顺序和文字方向可自定义； 3.12、支持数据清理，可根据注视点持续时间、相邻注视点位置、是否在兴趣区内等规则进行合并或删除，同时可汇报清理记录； 3.13、支持时间窗分析，可针对不同时间窗口，生成不同兴趣区的每种受试者群体的眼动变化数据； 3.14、数据统计支持基于试次、注视点、眼跳、采样点数据和兴趣区的多种报表，提供指标数量≥600种； 3.15、支持第三方数据读取，无需通过软件即可将数据读取进入Matlab、Python或R语言等第三方数据处理工具； 3.16、支持Windows、macOS和Linux操作系统； ●3.17、软件必须终身免费升级至最新版本（提供证明材料）； 4.、眼动配套情绪评估模块参数： 4.1、可检测指标：含氧血红蛋白、去氧血红蛋白、总血红蛋白浓度变化；原始光强值；X、Y、Z轴三轴加速度；环境海拔； 4.2、数据支持通过蓝牙连接至IOS和Android系统智能手机，具备手机端数据采集分析软件； ● 4.3、主机重量≤30克； 4.4、探测器通道≥2通道； | 1 | 进口 |
| 4 | 高精度遥测式眼动仪 | 1.主要配置 至少包含如下内容：高速采集装置1个、主试用系统软件1套、应用程序接口1个、桌面装置1个（包括镜头和红外光源各1个）、数据回放分析软件1套、可视化实验设计软件1套、可视化实验设计软件1套等。 2.眼动采集核心模块技术参数： ◎2.1采样速率：双眼同时采集时≥2000Hz； ★2.2分辨率：≤0.05°； ●2.3精度：≤0.5°； ●2.4实时追踪延时：≤2ms。 3.一机多能，可以升级塔式眼动采集方式，眼动仪位于被试头部上方，通过透明的红外反射镜完成眼球追踪，可以适用于近距离屏幕刺激或触屏。 4.采用以太网进行数据传输。 ★5.红外光源与高速眼动采集相机可分离，可配置不同波长的红外光源适应不同的实验环境。 ★6.提供SDK程序接口，可与E-Prime，Matlab结合使用。 7.支持拓展多人同步记录。 8.提供眼动数据回放分析软件： 8.1可以生成注视、扫视、眨眼、采样点、兴趣区等≥600多种实验数据； 8.2以JPG图像文件格式输出空间和时间数据； 8.3支持以视频格式回放被试眼动轨迹； 8.4生成单个被试或多个被试注视的热点图； 8.5可创建任意形状的静态和动态兴趣区； 8.6可以通过刺激变化、TTL输入信号、按键或时间等实验相关信息划分兴趣时间段； 8.7显示、创建和编辑独立变量，并根据变量对数据进行重新分组； 8.8可同时处理多个被试的数据，并将眼动数据导出为Excel和txt格式； ●8.9可兼容第三方软件，例如E-prime/Psychtoolbox/Presentation/Python等； 8.10支持多种操作系统，例如Windows/Mac/Linux。 ●9.提供原厂商研发的配套可视化实验设计软件，与硬件产品对接。 9.1直观的可视化实验流程界面，使用者无需编程经验； 9.2刺激呈现支持文本、图片、音频、视频等多种组合方式以及简单图形的绘制； 9.3在阅读研究中可用单词、短语或字符自动划分兴趣区域； 9.4可实现注视相关刺激的控制（移动窗口和边界范式）； 9.5可通过TTL或网线与其他设备连接，例如，EEG/ERP/MRI/MEG； 9.6支持按键、触摸屏、录音反应以及反应盒； 9.7支持眼动控制（如边界、采样速率、扫视和注视控制控件）； 9.8支持加载自定义变量和更新实验中的变量； 9.9可将注视、扫视、眨眼等眼动行为的详细信息（时间点、持续时间、伏值、坐标值等作为事件直接标注到EEG脑电数据上，实现脑电眼动数据深度融合。 10.眼动配套情绪评估模块参数： ●10.1可检测指标：含氧血红蛋白、去氧血红蛋白、总血红蛋白浓度变化；原始光强值；X、Y、Z轴三轴加速度；环境海拔； 10.2数据支持通过蓝牙连接至IOS和Android系统智能手机，具备手机端数据采集分析软件； 10.3主机重量≤30克； 10.4探测器通道≥2通道； 11、配件： 11.1主试操作台：桌子长度≥150cm，宽度≥80cm。 11.2被试操作台：桌子长度≥100cm，宽度≥80cm。 | 1 | 进口 |
| 5 | 生物反馈系统 | ●1.1至少含有16个模拟数据采集通道 ●1.2至少含有16个数字输入通道 ●1.3至少含有16个计算通道 ●1.4至少含有2个模拟输出通道 ●1.5 A/D转换≥16位 ◎1.6总采样率≥60万Hz 1.7可联网工作 1.8主机系统可扩展到64通道 1.9与各种放大器采用直接插拔方式连接，无需连接电缆。 1.10漏电流小于8μA 1.11主机内部缓存≥6M 1.12最低采样率≤2 点/小时 1.13数字I/O口支持16双功能I/O口 1.14精度: ≤0.003% 1.15接口类型:Ethernet（网口）和USB ◎1.16具有核磁条件下工作的接口拓展功能 ●1.17至少能够测量心电、呼吸、皮电、握力、胃肠电等指标； 2.1可与行为观察分析系统实时同步采集；自带行为观察系统数据输出模块插件 ★2.2系统支持向Noldus Observer XT导入数据 2.3支持Windows和Mac操作系统 2.4 ≥60个通道显示 2.5可选择外触发或内触发 2.6可进行在线或离线数字滤波 2.7可计算dp/dt，最大值，最小值，平均值，峰值，心率，斜率，微分，积分，指数运算，对数运算，傅利叶变换，面积，偏差，标准差，绝对值，三角函数，曲线平滑，直方图、数学计算加减乘除、位移、自动峰值探测等。 2.8自由设定存储时刻，时间，重复次数 2.9可用EXCEL进行统计计算 2.10资料作为WINDOWS文件长期保存 2.11可以显示相关参数的XY曲线图 ★3.1放大器上具有独立的按键结构，用户可以手动选择增益和滤波参数； ★3.2无线放大器具有可旋转拆卸的天线，用于增强数据信号的质量； 3.3放大器测量方式为无线遥测、最远测量距离不低于10米 ★3.4放大器传输方式为双向数字射频传输，非蓝牙模式 ●3.5各种类型放大器的共模抑制比均不低于110dB ★3.6可穿戴式信号发射器重量≤60g。 | 1 | 进口 |
| 6 | 眼动仪（穿戴式数据采集设备） | ◎1、轻量化眼镜式设计，核心部件完全嵌入在镜片中 ★2、头戴部分重量(含线缆)≤80g ◎3、采样率：≥100Hz 4、采集方式：双眼采集，暗瞳技术，全视域追踪 5、定标程序：系统引导式,一点定标 6、平行视差矫正：自动 7、滑移补偿：3D眼球模型+微传感器自动补偿 8、场景摄像机规格 ：空间与时间分辨率至少满足1920X1080@25fps高清，至少满足H.264编码 9、场景摄像机视野范围（对角线）：不小于100度，16：9 10、场景摄像机视野范围（水平/垂直）：不小于95度/不小于60度 11、视觉传感器配置不少于4枚，完全嵌入镜片内 12、参照光源配置不少于16枚，完全嵌入镜片内 13、实时数据传输：是 14、数据同步：内置3.5mm TTL同步接口，可实现TTL，TCP/IP和NTP方式的数据同步 15、支持无线数据传输（发射端和接收端两种连接方式），实时观察 16、内置陀螺仪、加速传感器与磁力计，用于滑移补偿与视觉行为的过滤 17、内置麦克风，16位单声道 18、提供快装式视力矫正镜片组，度数范围-5dpt.到+3dpt.，每0.5 dpt一个梯度，左右眼可单独更换 ★19、支持安卓设备、Windows设备和MacOS设备 20、支持实时查看视线位置 21、支持校准、开始/停止/保存记录、连接设置、语言切换（支持中文） 22、支持常规分析记录模式和快速视频记录模式 23、记录结束后可立即将叠加了视线位置的数据导出为视频文件 24、提供热点图、注视轨迹图、注视轨迹回放视频等可视化结果呈现与导出 25、支持Snapshot AOI和Dynamic AOI的创建与编辑，并支持使用AOI Tag分组，得到基于AOI或AOI组的统计指标 ●26、同时支持本地Assisted Mapping自动叠加与手动Coding功能, 提供Assisted Mapping置信区间可视化结果呈现，支持多任务数据自动处理 27、提供TOI事件序列分析功能，可自定义Metrics、可视化结果的Interval onset和offset，可导出基于事件的序列长度，TTF，访问次数，行为计数，TOI占比等数据并以excel格式文件导出 28、支持陀螺仪、加速传感器、磁力计与瞳孔数据导出 ●29、预置Attention与Fixation两种可视化数据筛选标准，支持创建自定义数据过滤标准，包括降噪水平，数据插值，注视点时间差，注视点视角差等基准 ●30、支持I-VT数据过滤器，支持视觉角速度可视化结果呈现 31、支持基于兴趣区的注视（Fixation）、访问（Visit）、眼跳（Saccade）统计指标导出 32、导出的原始数据格式为TSV，XLSX，PLOF 33、可提供2D和3D坐标系下的原始数据 ●34、提供程序开发工具包（API），支持HTTP REST API和WebSocket，获得完整的视线数据流 | 1 | 进口 |
| 7 | 多通道经颅电刺激仪 | ◎1.1、电刺激通道数≥8通道，总接触电极数量≥8； ●1.2、刺激控制支持无线和有线两种连接模式； ●1.3、支持多种经颅电刺激模式：tDCS ， tACS，tRNS ，Sham等模式； 1.4、提供基础模式和自定义模式来进行刺激方案的编辑，额外提供人脑模拟测试板用于刺激方案的测试； ●1.5、电流大小绝对值不低于2mA； ●1.6、电流输出准确性高于1%； ●1.7、电流最小精确度≤0.005mA； 1.8、电流刺激上升下降时间可调； ●1.9、阻抗测试要求每个通道都可以实时测试阻抗； 1.10、最大输出电压≥30V； 1.11、tRNS刺激最小变化量≤650μA； ◎2.1、设备本体自带脑电模块，通道数≥8通道，采样率≥500Hz、输入阻抗≥1GB、共模抑制比≥110dB； 2.2、脑电模块精度≥24 Bits； 2.3、测试噪声≤ 2μA RMS； ★2.4、允许在同一刺激位置交替进行电刺激和采集脑电； ★2.5、具有EEG-tES闭环控制功能，需要提供成品控制方案； ◎2.6、原厂软件配备MRI头模型，用于个体化电刺激仿真模拟和优化，支持电场分布模拟功能；支持升级付费导入个性化头模型（提供软件MRI头模型截图）； 2.7、兼容第三方电刺激仿真模拟和优化软件等； 3.1、数据输出：可以输出EDF+ 格式，ASCII数据文件，TCP/IP raw Data Streaming等； 3.2、操作系统支持Windows 和MAC双系统； 3.3、外接设备接口: 支持VR，BCI 、Neurofeedback、 Matlab、 API, Presentation、 E-prime、fMRI、CT、PET和fNIRS，TMS等同步兼容； 4.1、提供经颅电刺激电极：采用Ag/AgCl材质， 电刺激和脑电两用； 4.2、提供两种尺寸的碳纤维电极； ★5、设备为可穿戴式设备，重量≤250g，非堆叠式、非台式机； | 1 | 进口 |
| 8 | 高密度经颅电刺激仪 | ◎1.1、电刺激通道数≥20通道，总接触电极数量≥20； ●1.2、刺激控制支持无线和有线两种连接模式； ●1.3、支持多种经颅电刺激模式： tDCS ， tACS ， tRNS ，Sham等模式； 1.4、提供基础模式和自定义模式来进行刺激方案的编辑，额外提供人脑模拟测试板用于刺激方案的测试； ●1.5、电流大小绝对值不低于2mA； ●1.6、电流输出准确性高于1%； ●1.7、电流最小精确度≤0.005mA； 1.8、电流刺激上升下降时间可调； ●1.9、阻抗测试要求每个通道都可以实时测试阻抗； 1.10、最大输出电压≥30V； 1.11、tRNS刺激最小变化量≤650μA； ◎2.1、设备本体自带脑电模块，通道数≥20通道，采样率≥500Hz、输入阻抗≥1GB、共模抑制比≥110dB； 2.2、脑电模块精度≥24 Bits； 2.3、测试噪声< 2 μA RMS； ★2.4、允许在同一刺激位置交替进行电刺激和采集脑电； ★2.5、具有EEG-tES闭环控制功能，需要提供成品控制方案； ◎2.6、原厂软件配备MRI头模型，用于个体化电刺激仿真模拟和优化，支持电场分布模拟功能；支持升级付费导入个性化头模型（提供软件MRI头模型截图）； 2.7、兼容第三方电刺激仿真模拟和优化软件等； 3.1、数据输出：可以输出EDF+ 格式，ASCII数据文件，TCP/IP raw Data Streaming等； 3.2、操作系统支持Windows 和MAC双系统； 3.3、外接设备接口: 支持VR，BCI 、Neurofeedback、 Matlab、 API, Presentation、 E-prime、fMRI、CT、PET和fNIRS，TMS等同步兼容； 4.1、提供经颅电刺激电极：采用Ag/AgCl材质， 电刺激和脑电两用； 4.2、提供两种尺寸的碳纤维电极； ★5、设备为可穿戴式设备，重量≤500g，非堆叠式、非台式机； | 1 | 进口 |

- 第 2 包：近红外脑功能记录设备

- （一）货物指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 基础指标项 | ◎ | 不满足该指标项将导致投标无效 |
| 重要指标项 | ★ | 评分项，每满足一项得4分，共10项 |
| 一般指标项 | ● | 评分项，每满足一项得2分，共5项 |
| 无标识项 |  | 有5条及以上未响应或负偏离的，将导致投标无效。 |

- 货物指标要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲便携式近红外脑功能成像系统 | （1）硬件 ★1.1光源类型：LED或激光，检测波长为双波长或三波长，波长足够偏移血红蛋白的等位点波长，能精准获得HbO、HbR浓度变化。 1.2探测器类型：雪崩光电二极管。 ◎1.3光源数量≥16*2，探测器数量≥16*2，1台主机连接光源*探测器≥16*16，2台主机可级联为≥32*32光源*探测器，也可分开使用。（提供证明材料） 1.4采样率：≥10Hz，实时捕捉血氧响应信号。 1.5设备数据传输模式：USB、WiFi或有内部存储模式以防止数据丢失并可以恢复。 1.6测量帽可自由设置光源和探测器的布局，实现不同区域（额叶，顶叶，枕叶，颞叶等）大脑信号采集。 ◎1.7测量帽标配54，56，58，60cm头围的采集帽,每个尺寸≥2个。遮光帽≥2个。脑电联用定制帽≥2个。搭配静态定标仿真器≥2个。（提供证明材料） 1.8主机便携，1台主机整体重量≤3KG。 ★1.9静态定标仿真器作为开展实验的对照，可对实验数据进行验证，可用于设备信号质量对比校准。 1.10支持信号刺激电脑通过USB或其他端口对近红外系统进行触发标记信号，可适用于笔记本开展刺激呈现系统，方便进行现场实验。 ●1.11设备的光源和探测器的布局支持10-20标准导联系统；同时在软件上也支持10-20标准导联系统的布局，从而实现与脑电电极的10-20布局兼容。 ★1.12支持针对大脑研究领域成熟有效的短距离探测方案，短距离探测器数量≥16*2，实现设置≤1cm及以下距离，通过浅层噪声抑制与深层信号优化，提升空间分辨率及皮层深度特异性血氧信息分离能力。 1.13兼容E-prime、matLab、Presentation、PsychoPy等多种刺激呈现编译软件，配备数据线，支持笔记本做mark刺激触发。 1.14支持EEG、tDCS/TES、TMS、眼动仪、运动捕捉等多模态联用，可以直接与Neuroscan和Brain Product公司的脑电设备进行同步采集。 （2）外周生理测量硬件 ●2.1扩展硬件模态进行同步生理测量，收集如PPG、HRV、SpO2、呼吸、温度、GSR和双极信号（例如EMG和ECG）等。 2.2数据传输：WiFi或内部存储。 2.3A/D分辨率：≥16位。 2.4采样率：≥500Hz。 2.5导出数据：.CSV、.SNIRF格式等。 ◎2.6传感器：PPG/HRV/SpO2、温度、基于生物阻抗的呼吸、GSR、≥4通道ExG。数据传输使用WiFi和内部存储，通过蓝牙连接主机。（提供证明材料） （3）数据采集软件 3.1可设置数据采集时进行各种参数，如：连接主机、选择通道如何布局、采样率等； 3.2数据可实时显示，支持在线滤波等功能，可以实时显示2D mapping图，Hb、Hb0、HbT浓度变化曲线。 3.3自动增益调整，确定每个通道的最佳放大增益，并对每个通道的信号质量进行反馈。 3.4支持不同颜色直观表达个体信号质量。 ◎3.5信号质量检测指标：包括但不限于信号水平、噪音、光源强度、变异系数等。（提供证明材料） 3.6数据显示形式：线型、topoplot、3D plot、区平均等。 ★3.7支持实验数据自动.SNIRF文件格式，或可转化成.mat格式及.nirs格式的数据。 ◎3.8沉浸式脑结构认知学习软件1套，可3D沉浸式认知全脑≥50个脑区结构，各脑区结构配套对应的文字说明和音频，包含概述、结构、功能、相关障碍等资料，可进行爆炸、回归、变色、旋转等交互操作；对不同的脑区进行科学专业归类。（提供证明材料） （4）数据分析软件 4.1具有完善的NIRS数据处理功能，主要包括：事件和数据编辑、伪迹移除校正、探头位置编辑、动态显示血氧状态、GLM为基础的SPM等功能； 4.2可直接读取.mat格式或.nirs格式数据。 4.3可自己编辑mark，设定持续时间、基线等，软件可直接操作； 4.4数据预处理功能：使用工具盒对测量数据进行预处理，将噪音较大的数据通道排除，删除与实验无关的时间间隔，从数据和过滤中删除事件，以排除实验无关的频带。 4.5事件和数据编辑功能：图形化事件编辑功能，支持多实验条件查看，伪迹校正、删除功能，完善的数据滤波功能。 4.6数据查看和激活脑区功能成像：支持时间序列显示原始数据和处理后的数据。 4.7支持Block average蒙太奇视图，支持2D、头皮、大脑皮质、玻璃视图等显示HB和HBO状态。 （5）超扫描应用采集程序 5.1超扫描采集程序可同时控制多台主机，或通过一台主机设备分配不同被试，进行多人同步采集。 ●5.2超扫描采集程序在采集多个被试时，支持为每个被试设置独立的近红外光源和探测器的布局。 5.3超扫描采集程序可同时控制每个被试的数据校准，开始和停止采集，并显示每个被试对应的硬件状态。 ★5.4通过超扫描程序，可实现同时多个被试数据的实时显示，包括显示2D mapping图，Hb、Hb0、HbT浓度变化曲线等。 （6）近红外光极布局软件 6.1提供便捷界面让用户配置不同头部模型的近红外光源、探测器及EEG电极的布局方案。 ★6.2平台的头模型采用脑成像ICBM152模板，包括头皮和大脑表面的交互式3D渲染，多种头模可选，包含新生儿、婴儿、ICBM-152成人等。 6.3对近红外光源、探测器和EEG电极可以采用手动方式放置，实现近红外设备光源和探测器的自由布局，使用匹配算法将空间坐标的数值注册到头皮表面。 ●6.4采用MNI坐标系统，含成人和婴幼儿人群的模板，可以显示每一个光源和探测器的坐标位置。 ★6.5平台包含标准的10-5、10-10和10-20的布局图，同时包含32，64，128等通道的EEG布局图，可以解决近红外光极和EEG电极在同步兼容使用时的布局问题。光极布局可通过2D或者3D的形式呈现。 6.6平台支持显示近红外通道中光源和探测器的距离数值，可自由查看。 ★6.7支持多种排布距离,包含≤20mm的高密度光极排布。 （7）近红外数据专用分析软件 7.1支持自定义界面图标显示，调整任务窗格显示； ★7.2支持.snirf、.mat或.nirs格式的近红外数据导入处理，数据导入后以topo布局呈现在主界面，可选2D、3D视图进行呈现； ●7.3支持缩放数据界面，可单独呈现任一通道数据情况同时支持频率谱图显示,支持呈现HbO、HbR、total-Hb等多种血氧指标； 7.4支持呈现数据采集概况，包括光源、探测器、通道数量，采样率，时长，近红外光波长等信息，支持原始数据、光密度、浓度等不同层次方式呈现。 7.5支持全通道数据呈现，支持选择通道、局部数据选择进行分析； ★7.6分析选项包含数据裁剪、移除通道、波长与光密度转换、光密度与血氧浓度转换、数据预处理、常规线性模型（GLM）、多人/多组分析、支持向量机（SVM）训练分析、交叉相关分析、负相关分析、叠加通道图、事件管理、事件相关平均分析等； 7.7数据预处理：支持通道回归、伪迹校正、其他生理信号移除等预处理功能； 7.8GLM和对比分析（t检验）：支持条件间、条件与基线对比，并实时显示数据比较结果，比较结果自动存储，包含β、T、P等值； 7.9事件管理：支持自定义编辑条件：增减、重命名、颜色标记等，设定起始时间、持续时长等； 7.10事件相关平均：支持各条件值显示，同时显示血氧值曲线及标准差，支持选择性呈现； 7.11数据输出功能：支持2D、3D、通道图、事件相关平均图、频率谱图、数据窗口图等图片输出，支持数据输出.csv、.txt等格式； 7.12任务流管理器功能：支持设置任务处理流并保存，快速一次性处理多个数据集，保存、加载和共享数据集，对同一数据运行多个任务流，跟踪任务流等。 | 1 | 进口 |

- 第 3 包：交通人因心理测试系统

- （一）货物指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 基础指标 | ◎ | 负偏离或未响应将导致投标无效 |
| 重要技术指标 | ★ | 评分项，每满足一项加5分，共6项 |
| 一般技术指标 | ● | 评分项，每满足一项加2分，共10项 |
| 无标识项 |  | 有3条及以上未响应或负偏离的，将导致投标无效。 |

- 货物指标要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲交通人因心理测试系统 | （1）驾驶模拟座舱 1.1驾驶模拟座舱与三联屏显示方案采用一体式结构。尺寸≤2200mm*1900mm*1450mm；重量≤450kg；功率：≤3Kw； ●1.2力反馈方向盘：驾驶中能够实现方向盘操作反力，转动方向盘后，方向盘能够自动返回，在驾驶装置启动时，可以通过程序对方向盘的操纵角度和反馈力进行修正控制，在软件中能控制方向盘力回馈大小，可实现仿真机械停止功能； ◎1.3力反馈电机通讯协议支持CAN总线，标准扭矩≥8Nm；最大扭矩≥20Nm；额定电流≥10Arms；瞬时最大电流≥25Arms；可调指标包含摩擦，刚性，阻尼；可实现仿真机械停止功能，位置控制功能可接受外部程序命令。 ◎1.4力反馈踏板系统包含加速踏板和减速踏板；加速踏板和制动踏板均加装力传感器，实时输出踏板力数据，其中加速踏板实时输出开度数据；制动踏板最大操作旋转角度≥20°；制动踏板最大踩踏行程≥117mm；加速踏板最大操作旋转角度≥17°；加速踏板最大踩踏行程≥45mm；制动踏板支持最大踩踏力≥800N；加速踏板支持最大踩踏力≥500N；双踏板的角度、高度和力反馈强度均可调；踏板系统支持以UDP/CAN/TCP/IP格式通信协议与驾驶仿真软件进行实时通讯，在驾驶员实时驾驶条件下，对外发送踏板相关数据信号，控制驾驶仿真软件中虚拟车辆模型进行加速与减速操作。 ◎1.5踏板系统安装高精度位置传感器，以获取踏板俯仰角、倾斜角度数据，传感器为全无线设计，内部采样率：≥800Hz；传感器数据输出方式：支持Bluetooth 5.0，配备 Android 和iOS的SDK；位置传感器方向测量精度：静态倾斜精度≤1°、航向精度≤1°；动态倾斜精度≤1°、航向精度≤2°，提供运动传感器配套的PC端数据采集软件（响应文件须提供软件视频截图证明具备此功能） 1.6档位操作杆：至少有D前进档、N空档、P驻车档、R后退档四个档位；档位系统支持与驾驶仿真软件进行实时通讯，在驾驶员实时驾驶条件下，对外发送档位相关数据信号，控制驾驶仿真软中虚拟车辆模型进行换挡操作； ●1.7车灯仿真：车灯物理操作按钮信号接入驾驶场景模拟软件，开关虚拟大灯（远光灯和近光灯）等； 1.8.驾驶模拟器座舱应根据实验安全需求加装紧急停止按键，该按键支持一键停止座舱中所有正在运行的软件及硬件设备； 1.9.声音仿真系统：驾驶模拟器座舱内部应安装不低于5.1音响系统，隐蔽式安装；音响系统可以模拟声音的方位和大小，及声音方位和大小的变化；仿真模拟环境背景音、驾驶系统提示音及语音播报等音频输出，通过座舱内音响系统或实验室内音响设备播放； 1.10.座舱交互系统包含两块人机交互屏，包括仪表屏和中控屏。仪表显示屏尺寸≥12英寸；中控显示屏尺寸≥15英寸；所有屏幕均支持通过软件或硬件调节亮度，所有屏幕分辨率≥1080P。 ●1.11电子通讯总成子模块功能：集成所有的电子部件，与交通场景仿真软件实时通讯，驾驶舱内的配件包括转向电机，加速踏板，减速踏板，车辆驾驶状态信息，包含但不限于速度，加速度，中控信息，姿态信息等，通过软件实时通讯，实现数据采集和传输，通过软件发送控制指令，实现模拟驾驶功能； ●1.12系统兼容性：支持与carmaker，truckmaker，Carsim动力学模型兼容，支持导入Carmaker的场景文件生成沉浸感更高的仿真场景；客户可根据需要设置实验观测控制区，主要由实验台、实验座椅和控制台等组成，实现实车模拟控制、观测及数据记录、分析等功能。 1.13单座模拟座舱配置三联屏显示系统，作为驾驶模拟系统的场景显示，三联屏显示系统由3个不小于42英寸的液晶显示屏无缝拼接组成，与驾驶舱采用一体式结构组成，液晶屏幕显示左右后视镜和内置后视镜。屏幕分辨率：≥（3840*2160）；刷屏率：≥60Hz；运行内存：≥2GB；存储内存：≥16GB。 1.14系统控制单元：主机数量≥1台；配置CPU主频≥2.1GHz，核心数量≥16核：内存≥32G，独立显卡≥12G；固态硬盘≥2T； 显示器≥1台，显示器硬件参数：尺寸≥27 英寸；分辨率≥1920*1080；平均亮度≥ 250cd/m2；色彩数≥16M，宽屏；黑白、灰阶响应时间≤5ms； （2）交通虚拟仿真软件 ●2.1交通场景仿真模块支持可视化界面和脚本语言两种场景创建方式，使用脚本语言可以快速生成上百公里的道路交通场景，包括静态场景和动态场景；静态场景要素包含道路、路边景物（树木、绿化、路灯、交通安全附属设施等）、山峦、挡土墙、建筑物等所有静态参数；软件有丰富的静态素材库，包括房屋、树木、路灯、草皮、人行道等等。动态场景要素包含车辆行为、行人行为、交通信号灯控制、天气（雨、雪、雾等）场景脚本；软件可以编辑所有交通环境中的车辆行为，包括出现位置、起始车速、目标车速、行驶路线等，支持浮点功能；车辆之间有逻辑关系，例如主动避免碰撞。 ●2.2软件允许编辑道路的宽度、车道数量、车道方向、转弯车道等；道路的表面素材有多种可选，也支持实地取景制作路面素材和显示效果。树木素材采用二维格式，减小数据软件运行的数据量，软件自动计算驾驶员位置并调整二维树木图片的方向，使最大面一致朝向驾驶员，形成三维视觉。 2.3可定义行为的出现位置、行驶路线等，支持浮点功能；行为与车辆等要素有逻辑关系，例如行人会主动避让车辆；交通信号灯支持采购人自定义，支持浮点功能； ●2.4软件支持编辑雨、雾、阴天、晴天等天气场景自定义不同等级，可动态设置，预设发生和结束的点，支持浮点功能；软件支持设置触发动态交通场景脚本运行的浮点（flow point），当主驾车辆驶过触发点时触发整个动态场景脚本运行； ★2.5软件具备隧道创建功能，不需借助3dsMax等第三方软件生成3D模型再导入软件来创建隧道，可以通过软件自带的图形界面和脚本语言功能两种方式来创建隧道，可自定义选择两车道、三车道甚至更宽道路的隧道搭建，隧道模型多样，隧道宽度、长度及高度可调整，具有圆形隧道、方形隧道、下沉式隧道；（须提供软件演示视频证明具备此功能） ★2.6软件具有桥梁建模功能，不需借助3dmax等第三方软件；可以通过自带的图形界面和代码两种方式快速设计桥梁，包括复杂的立交。软件具有交通标志标牌创建功能，无需借助第三方软件，可以创建普通的被动反光标志标牌，可以创建主动发光的标志标牌，包括复杂的交通诱导牌、道钉和转弯箭头等；（须提供软件演示视频证明具备此功能） ★2.7软件不但能够创建被动不发光的标志牌，还可以创建主动发光标志牌的功能，创建的主动发光标志牌在没有外部光源的照射下也可以自主发光，标志牌自身的光源能够满足全天候环境条件下的标志信息识别，可快速修改标志牌内容、大小及放置高度；（须提供软件演示视频证明具备此功能） 2.8提供中国场景素材，场景中须有中国本土化素材，包括中国车牌的汽车、中国行人、中国建筑物等； ★2.9场景拼接和路线纠错功能：软件可以分区域进行场景建模，最后进行多个区域模块的对接；不同区域模块的场景对接时只需要完成逻辑上的对接，即可完成场景的拼接。具有路线纠错功能，为避免驾驶员在路口转向时没有按照试验任务操作而导致任务失败，允许使用逻辑对接功能实现无论驾驶员转向哪一条路都会进入相同路段的目的，使实验可以顺利完成，而不是主驾车辆通过倒车退回的方式和重新启动软件进入实验路段，确保实验的完整性；（须提供软件演示视频证明具备此功能） ★2.10人机交互设计功能模块：软件提供多种人机交互方式，可通过脚本方式设计仪表交互界面和中控交互界面，可添加图片、文本、动态数字、按钮、指针、滑块等素材，精确定义素材的大小、位置和显示方式，设置显示逻辑与软件内部的数据通讯对接，如车速、转速、转向灯、大灯以及其它信号状态等。中控界面支持多个图形排列设置，以及多层级界面设计，驾驶员操作后可进行相应功能触发或向下一级界面跳转。支持高级辅助驾驶功能的图形警示以及自动驾驶功能的接管提示，用户可自定义导入声音素材，设置声音实现的逻辑，支持第三方语言程序的脚本嵌入，与qml脚本进行数据通讯和界面设计。（须提供软件演示视频证明具备此功能） ◎2.11自动驾驶控制模块：软件具有自动驾驶功能。软件内部具有多个虚拟传感器，包括前向、侧向及全局交通参与者检测传感器，可设置检测长度、检测宽度、检测角度及检测交通参与者的类型，实时获取场景一定范围内交通参与者的数据，包括相对距离、位置、速度、加速度等信息，通过自动驾驶算法进行车辆的纵向控制和横向控制，其中纵向控制包括速度控制、加速度控制及踏板力度控制，横向控制包括方向盘转向角度控制，用户可设置自动驾驶模式参数，包括目标车速、前车时距、前向安全距离阈值、左/右前安全距离阈值、左/右后安全距离阈值，使车辆能够在复杂多样的交通环境下自动加减速、变道，实现完全自动驾驶。自动驾驶过程中，驾驶员可通过踩下油门踏板、刹车踏板或转动方向盘以及按钮等方式退出自动驾驶，做到手动驾驶和自动驾驶之间的自然切换。 ●2.12车辆动力学仿真模块：软件包含多种车辆动力学模型，如乘用车、卡车、摩托车、自行车，以及新能源车辆，动力学参数模块化，用户可根据需要进行选择和自由组合搭配使用，且内部的动力学参数可以支持修改，包括车身参数、发动机参数、制动模块、底盘模块、悬架模块、变速箱模块，不同的动力学模型可在场景驾驶仿真中有不同的驾驶体验。软件支持与CarMaker/TruckMaker、CarSim/TruckSim等第三方动力学软件进行联合仿真，也支持导入Matlab/Simulink创建的动力学模型。 （3）飞行模拟器 3.1飞机模拟座舱：操作台与座椅须一体结构；显示支架与飞行操作台采用分体结构，便于视景系统的距离及位置调整。电动座椅采用双滑轨，可单独前后座椅移动，靠背俯仰为手动调节。前操作台及左右侧托板前后位置可调，脚舵踏板可前后独立调节，踏板角度可上下调节；显示屏间距、高低、视场角可调，提供前置电脑主机托板, 提供背光硅胶按键，高仿真旋钮。 ●3.2系统兼容X-Plane v11、MSFS2020、*Prepar3D、*FSX软件，提供LCD显示屏，尺寸≥10英寸，分辨率≥1024×768，HDMI接口； ●3.3操作杠杆具有≥6个带襟翼、扰流板和功能性反推装置，适用于双引擎飞机及四引擎飞机；具有≥6个通用航空操纵杆；具有≥7个双向可编程开关；具有≥14个警告灯；踏板角度可调，舵力度的旋钮可调；具有≥5档调节LED灯光；开关面板控制器用于控制飞机飞行姿态；左手配置≥1个8向帽式开关，≥2个垂直双向开关，≥1个按钮，≥1个按键通话按钮；右手柄配置≥2个水平双向开关，≥1个大按钮；≥1个小按钮。控制器采用实心钢轴，≥180°旋转角度，行程≥170°；具有≥5 位置点火开关。 ★（4）系统同步兼容性：系统支持与驾驶模拟器，眼动仪，脑电仪，生理仪，近红外脑成像系统在同一个软件平台上进行实时同步采集，实现人-车-路数据同步。（须提供软件演示视频证明具备此功能） | 1 | 进口 |

备注说明（此说明不属于参数部分不要体现在投标文件内）：

1.上述需求中要求提供软件视频演示的，供应商需要提供视频演示U盘（可以采用现场递交或邮寄方式且必须在开标时间前送达，无法打开或未在开标前送达视为未提供）。

2.U盘须密封完整且不体现供应商名称等信息，U盘以供应商单位名称命名且包含“2.5软件具备隧道创建功能、2.6软件具有桥梁建模功能、2.7创建被动不发光和主动发光标志牌、2.9场景拼接和路线纠错功能、2.10人机交互设计功能模块、（4）系统同步兼容性”6个视频演示文件夹。

3.现场递交地址：合肥市蜀山区湖光路与雪霁路交口蜀山跨境电商大厦B座20F

快递地址：合肥市蜀山区湖光路与雪霁路交口蜀山跨境电商大厦B座20F

收件人： 陈强         电话：18656002350

- 第 4 包：经颅磁刺激及导航系统

- （一）货物指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 重要指标项 | ★ | 评分项，每满足一项得5分，共9项 |
| 一般指标项 | ● | 评分项，每满足一项得2.5分，共2项 |
| 无标识项 |  | 有5条及以上未响应或负偏离的，将导致投标无效。 |

- 货物指标要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲经颅磁刺激仪及影像导航系统 | (一）、磁刺激器： 一、产品适用范围：刺激人体中枢神经和外周神经，用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、改善，对脑神经及神经损伤性疾病的辅助治疗。 二、配置要求： 1、主机模块1个，液冷机模块1个，刺激线圈1个，线圈支臂1个，运动诱发模块1个，脚踏开关1个，PC机1套。磁刺激仪定位帽5顶，体表（肌电）电极 20片，软件系统1套，键盘鼠标套装1套，台车1个。 三、技术参数： ★1、设备外观结构：仪器整体模块化设计，主机、液冷机模块化独立分开，非一体机。非笔记本电脑，一体式防跌落。 2、刺激强度：1T-8T。 3、输出频率: 0-100Hz。 ●4、输出步长：脉冲频率设置步长应在1Hz以下。 5、冷却方式：具有液冷功能，非风冷。 6、刺激仪可通过脚踏开关触发刺激脉冲发放。 7、平面8字型线圈聚焦刺激。 8、磁刺激主机显示屏直观显示刺激强度、线圈温度、线圈连接状态、通信连接状态及液冷机运行状态。设备治疗结束后具有语音提示功能。 9、刺激靶点显示：刺激靶点位置3D显示功能，提示大脑皮层靶点的准确位置。 10、治疗方案：设备具有≥10种治疗方案可选。具有“刺激部位、NCS项、TMS治疗指南、标准方案库、TBS方案库”功能。 ★11、脉冲宽度：330us~415us。 ★12、脉冲上升时间：70us-95us。 ★13、磁感应变化率:30-130kT/s。 14、可记录电容放电次数。 15、可扩展科研线圈：圆形、平面8字型、双锥线圈、儿童型、动物线圈、双锥伪刺激线圈等。 17、开放技术合作平台，可接脑电图、近红外、磁刺激导航机器人等。 18、刺激模式：单脉冲刺激模式、重复刺激模式、序列刺激模式、TBS刺激模式、外部触发模式等可自由切换。 19、设备使用年限：≥10年。 （二）、科研级磁刺激导航装置 1.导航系统硬件： 1.1 具有红外光学动态捕捉器固件； 1.2 定位精度（误差）在3mm以内； 1.3 追踪定位工具包：线圈示踪器、头颅示踪器； 1.4 示踪器规格：多视面全角度示踪器（非平面）； 1.5 线圈示踪器的定位上定位光球≥4点； 1.6 被试头颅示踪器定位器上定位光球≥4点，放置位置可灵活调整； ★1.7 全自动机械臂一套，可实现自动化靶点定位（提供证明材料）。 2.导航软件 2.1提供数据批量上传功能，并实现多名患者并行计算，将DICOM文件自动转换为NIfTI文件； ★2.2支持病人头部磁共振图像分割、建模及数字化显示。 ★2.3支持导入MRI/fMRI的图像，自动处理的MRI/fMRI（DICOM）数据，以获得真实的头皮和大脑模型（提供证明材料）。 2.4能够基于患者的脑影像数据，把标准坐标点转换到患者个体空间，实现精准靶点定位： ★2.5 能够基于患者的磁共振数据，计算个体化的靶点位置，并能在线查看分析结果功能（提供证明材料）。 2.6 根据选定的标记点与被试头模进行重新匹配。用户可自由旋转选择切割面，支持3D显示。 2.7 支持定制跟踪工具，并与TMS线圈相兼容，以确保精确的定位和定向。 2.8 支持直观的目标视图：利用线圈在预设刺激目标的精确定位，来指示目标的距离和相对于预设方向的线圈方向，能够实时显示线圈与头颅的移动。 ★2.9治疗过程中，能够实时显示线圈与靶点的，径向误差、横向误差和总误差（提供证明材料）。 （三）智能影像数据管理功能 1、数据自动规整 1.1 数据批量上传，提供一次性上传多个扫描序列的影像文件的功能。 ●1.2影像数据进行序列自动分类。基于影像原始数据数据内在特征与信息，将不同序列（如 T1、T2、FUNC、DWI、FLAIR 等）的影像数据准确分类（提供证明材料）。 2.被试信息收集 2.1 被试的基本资料，如姓名、年龄、性别、等背景信息； 2.2 病史记录信息，包括既往疾病史、家族遗传史等关键信息； 2.3 录入认知量表信息，如记忆力、注意力、语言能力等方面，保存认知功能评估结果，可以自定义便于修改； 2.4 脑影像数据可视化，提供脑影像数据可视化模块，方便科研人员对采集的数据进行快速查看。 | 1 |  |

- 第 5 包：组织成像设备

- （一）货物指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 基础指标项 | ◎ | 不满足该指标项将导致投标无效 |
| 重要指标项 | ★ | 评分项，每满足一项得2分，共25项 |
| 无标识项 |  | 有5条及以上未响应或负偏离的，将导致投标无效。 |

- 货物指标要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量（套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲玻片扫描仪 | 一、系统主机部分 1、光路设计：专为切片扫描优化设计的无限远光学系统，光程短，光效率高 2、带自动控制功能的高速XY电动载物台 3、明场光源：高色彩还原性；≥10 W LED光源，使用寿命≥50000小时。 ◎4、含明场、荧光、暗场、偏光的成像方式，可升级相差成像。 ★5、显微镜物镜电动转换，物镜转盘≥6孔，物镜数量≥5个，要求支持干镜、油镜、硅油物镜、相差物镜，配置不少于下列4颗物镜，提供物镜编号供核对： 2×，N.A.≥0.06，WD≥5.8； 10×，N.A.≥0.4，WD≥3.1； 20×，N.A.≥0.8，WD≥0.6； 40×，N.A.≥0.95，WD≥0.18； 6、明场成像设备： 6.1、明场彩色相机，高分辨率CMOS≥500万像素 6.2、面阵式扫描成像； 6.3、内置ICC校色文件 ★6.4、像素数≥2448*2048，像元≥3400nm×3400nm， ★7、扫描速度：至少15mm×15mm区域，20×物镜扫描时间≤80秒 ★8、扫描方式：为了采集速度最大化，能够边扫描边做图像拼接，要求聚焦与扫描可以分区域进行，； 9、电动Z轴：全电动闭环式快速自动对焦。 ★10、样本夹：不少于6片标准载玻片，配置1X3、2X3、3X4、4X5英寸等多种夹片器。 11、可本地化升级加载器：可以支持≥200片标准载玻片。 ★12、外形设计一体式主扫描单元，无需防震台，主机电动部件一键启动，箱式外观无需暗室操作。 13、偏光附件：含起偏镜、检偏镜。 14、可升级自动加油装置。 二、荧光部分 ★1、电动荧光成像装置，电动激发块转盘≥单层8孔位。 2、荧光复眼照明装置：能够确保视野内荧光强度均匀，并保证不同视野间切换，荧光强度不变。 ★3、长寿命LED光源：20000小时以上灯泡使用寿命，波长适用从DAPI到Cy7，结合显微镜硬件可实现高速荧光观察（投标文件中需提供相关证明材料佐证）。 ★4、荧光滤光镜组：至少可观察DAPI、GFP、Cy3、Cy5四种颜色。 5、荧光相机 5.1、大靶面CMOS芯片 5.1.1、感光芯片≥10 mm x 10 mm ★5.1.2、像素数≥1200万像素，像元尺寸≥3400nm*3400nm 5.1.3、量子效率≥65% 6、荧光成像速度 ★6.1、15mm×15mm区域，20×物镜单荧光通道（50ms曝光）成像扫描时间≤2min。 6.2、多通道扫描时，两种模式，move XY before channel或者change channel before XY，根据荧光配置，扫描速度最大化。 7、图像扫描倍数：10x、20x、40x。 8、扫描分辨率：在10x模式下≤600um/pixel，在20x模式下≤300um/pixel，在40x模式下≤150µm/pixel。 三、图像采集分析工作站 智能化软件，控制一切外围部件并具有丰富的软件功能： 1.软件图像采集为流程化操作界面，简单易用，支持中英文切换，附赠中英文操作手册 2.图像采集过程可自动寻找组织、自动扫描、自动聚焦、自动白平衡、自动曝光、自动对焦、自动拼接，实现快速高质量高分辨率图片采集，且色彩逼真；提供自定义手动模式。 3.自动探测样品区域，具有marker识别功能，快速筛选目标扫描区域 4.支持多种扫描区域设置 5.聚焦地形图功能，保证快速准确扫描不平整或厚样品；支持连续实时对焦 6.条码自动扫描功能，支持多种一维和二维条码类型，条码读取后可用于自动命名和样品信息记录。 7.Z-Stack图像获取，扫描层数以及厚度可调； 8.支持实时EFI景深扩展，后期Z-stack图像也可做景深扩展，将每一层最清楚的图像区域融合为一层图像，提高图像质量，减小数据量； 9.所有参数可以保存，设置扫描项目文件，对同类切片进行快速自动化扫描 10.无级缩放：标尺随不同倍率而改变，实现局部观察； 11.分屏同步功能：同一标本不同染色可进行对比观察，设定同时移动、缩放、对比度调节等； 12.图像处理与测量功能：分离组合通道，多种滤镜算法，实时、后期反卷积，测量长度、面积、荧光强度等多种参数； 13.数据导出：支持边扫描边压缩，并支持常规图像格式导出（如TIFF、JPG， BMP等）； 14.荧光扫描模块： 14.1可进行荧光扫描或荧光批量扫描 14.2荧光扫描支持Channel优先或XY视野优先的切换，保证不同配置下的最快图像采集 14.3支持其中之一荧光通道只对焦不扫描 ★14.4 multi-layer模式，支持分步扫描后，多通道自动对齐 15.批量扫描过程中可以做优先选择扫其中一张，然后再进行其他批量扫描，也允许在扫描过程中动态更换扫描对象，而无需中断整个扫描流程。 16.离线图像浏览软件，可做图像浏览、裁剪、测量长度、面积、抽取通道、图像另存等处理； 17.扫描系统工作站：CPU不低于6核处理器，主频≥3.7GHz，运行内存≥32GB，硬盘≥2TB，显存容量≥16GB GDDR6，显存带宽≥448GB/s，CUDA 核心数量≥6144 个，配备独立散热解决方案。，高分辨率27英寸LED显示器, 分辨率≥2560*1400。 四、配置清单： 玻片扫描系统主机 1套 荧光系统 1套 物镜2X/10X/20X/40X 1套 偏光系统 1套 图像软件 1套 扫描电脑工作站 1套 必配的附件、配件、专用工具、消耗品等 | 1 | 进口 |
| 2 | 化学发光凝胶成像系统 | 1..性能与技术要求 1.1硬件性能 1.1.1功能涵盖：化学发光，光密度成像，Stain-Free免染成像等，应用范围包括但不仅限为： -核酸凝胶：Ethidium bromide、SYBR® Green、SYBR® Safe、SYBR® Gold、GelGreen™、GelRed™、Fast Blast™、Texas Red、Fluorescein、Oligreen、Picogreen、GelStar -蛋白凝胶：Coomassie Blue、Copper stain、Zinc stain、Flamingo、Oriole、Silver stain、Coomassie Fluor Orange、SYPRO Ruby、Krypton -印迹膜：Chemiluminescent、Colorimetric、SYPRO Ruby、Coomassie Fluor Orange、Alexa Fluor 488、DyLight 488、Qdot 525、Qdot 565、Qdot 625 ★2.1.2 大于12英寸触摸屏控制，支持多点触控功能（2点）（投标文件中需提供相关证明材料佐证） ◎2.1.3 CCD检测器：增强型超冷CCD检测器，分辨率不低于2,758x2,208（投标文件中需提供相关证明材料佐证） ★2.1.4 CCD读出噪音≤6 e-rms 2.1.5 在425nm处绝对Q/E（光电转化率）值：70％，绝对Q/E峰值：75%@525nm 2.1.6 16bit数据采集所有样品动力学范围>4个数量级 2.1.7使用快速对焦镜头，提高进光量的同时完成自动聚焦 2.1.8自动优化曝光功能，所有成像过程均保持自动对焦 2.1.9智能样品托盘技术，自动识别插入的样品盘类型，选择成像功能 ◎2.1.10至少三种样品托盘：化学发光、紫外和免染样品成像 ★2.1.11光源：反射白光，透射紫外，透射白光（可选），透射蓝光（可选） 2.1.12紫外光源：302nm ★2.1.13最大成像面积不小于21 x 16cm（（投标文件中需提供相关证明材料佐证） 2.1.14曝光模式：应涵盖有自动模式，手动模式， 累积曝光模式，化学发光预览模式 2.1.15数据传输：USB及局域网 2.1.16累积曝光多次成像：可以在很长曝光时间内多次成像，且每次成像的曝光时间可以累积，从而避免反复曝光，而且用户可以挑选最中意的图像保存。 2.1.17成像功能：可以实现样品蛋白质条带电泳结束之后直接成像，无需固定、染色和脱色 3.软件功能 3.1触屏软件控制系统 3.2支持多用户操作，各用户可分别设置用户名及密码，以保护数据安全 3.3系统管理员功能可定义其他用户操作权限 3.4可通过USB及Ethernet输出原始格式数据，及TIF、JPEG格式图片 3.5显示过饱和像素保证精确定量 3.6电脑分析软件可对数据进行优化、定量、分析图像及报告输出 3.7软件可自由安装于多台电脑，同时分析 3.8分析功能：自动条带检测，自动分子量测算，自动条带浓度测算；相对含量百分数分析；绝对浓度、密度计算 3.9不少于10种预设染料颜色标记显示及输出 3.10多幅图像合并显示并分析功能 3.11报告输出：包括图像仪名称、仪器序列号、使用者姓名、成像时间、光源名称、滤光片名称、泳道图示、条带标注等 3.12图像输出格式包括：.tif、.bmp、.png、.jpg、.mscn 3.13数据输出方式：剪贴板输出、数据库输出、Excel表格式输出、PDF输出 3.14配有软件操作指南(含操作动画) 3.15软件免费升级 3.16中文版、英文版软件自由切换 4.电脑配置 内存：≥1GB 硬盘：≥500 GB 接口：USB 2.0或USB3.0 其它：CD-ROM 5.电泳仪配件 ★5.1、可同时电泳≥4块胶 5.2、凝胶厚度有0.75/1.0/1.5mm供选择 5.3、封边垫条固定在玻板上,便于精确对齐 5.4、特殊塑料的电泳梳,不会抑制凝胶聚合反应,制胶过程中,内置的脊可避免与空气接触,保证凝胶均一聚合 5.5、具有上样向导，防止泳道遗漏上样或重复上样 5.6、带有简单凸轮的制胶框，确保在任何水平面上精确对齐 5.7、配置:电泳槽,短玻板≥10块,1.5mm厚的长玻板≥10块, 1.5mm厚15孔的梳子≥5把，1.5mm厚10孔的梳子≥5把，垫条≥4个，上样引导器，胶铲等 6、小型转印槽配件 6.1、1小时内转印≥2块凝胶或低强度过夜转印 ★6.2、电极丝相距≥4cm以产生强电场保证转印过程中凝胶的正确方向 6.3、内置蓝色制冷芯冷却元件快速只收转移过程中产生的热量 6.4、缓冲液用量≤500ml 7、基础电源配件 7.1、输出电压：1-300V，电流：4-400mA，功率≤75W 7.2、输出类型：恒流、恒压（带自动跨接） 7.3、定时器1 min-999 min 7.4、配备暂停/继续功能 7.5、显示3 位数字发光二极管 7.6、可断电后自动恢复功能 7.7、安全性能：空载监测；荷载突变监测；过载/短路监测；地面漏电保护；过压保护过载/短路监测 7.8、输出插孔≥4对并联 | 1 |  |
| 3 | 荧光定量PCR仪 | 1、硬件功能 1.1.样品通量：≥96孔×0.2ml 1.2.耗材类型：96孔板、8联管、PCR单管，完全试剂开放 ★1.3.检测通道≥3个，每孔2靶标检测+FRET检测通道，无需额外参比染料通道（投标文件中需提供相关证明材料佐证） ★1.4.光源：至少3个带滤光片的LED光梭（投标文件中需提供相关证明材料佐证） ★1.5.检测器：至少3个带滤光片的光敏二极管（投标文件中需提供相关证明材料佐证） 1.6.激发/发射波长范围：450-580nm 1.7.适用于多种荧光方法：如Taqman，Molecular Beacon，FRET探针，SYBR Green等 ★1.8.最大升降温速度≥5℃/秒（投标文件中需提供相关证明材料佐证） 1.9.温度准确性≤±0.2℃ 1.10.温度均一性≤±0.3℃ 1.11.温控范围：4-100℃ 1.12.热盖温控范围：30-110℃ ★1.13.动态温度梯度功能：可以同时运行≥8个不同的温度，每个温度孵育时间相同，确保在进行最佳退火温度条件摸索时只受温度一个变量的影响，以得到更加可靠的数据（投标文件中需提供相关证明材料佐证） 1.14.梯度温控范围：30-100℃ 1.15.梯度温差范围：1-24℃ 1.16.反应体系：1-50µl（推荐10-50µl） 1.17.灵敏度：能检测人类基因组中单拷贝基因 1.18.动态范围：≥10个数量级 1.19.通讯连接：USB、以太网、无线WiFi 1.20.支持LIMS系统，API接口开放，可兼容自动化操作 1.21.操作便利性：开机即用，无需预热。出厂已校正，无需开机校正，使用中或搬动后无需光程校正 2、软件功能： ★2.1.数据分析：标准曲线绝对定量、熔解曲线分析、ΔCq或ΔΔCq相对定量、带扩增效率校正的多内参基因表达分析、无限量数据文件合并分析、等位基因分型、终点法分析等。可通过柱形图、箱线图、点阵图、聚类图、散点图或火山图等不同图表进行数据分析和展示 2.2.自动化统计学分析：t检验及方差分析（投标文件中需提供相关证明材料佐证） 2.3.软件可支持和控制不少于4台仪器（投标文件中需提供相关证明材料佐证） 2.4.数据导出：Excel、Word或PowerPoint；用户报告包含运行设置、数据图表和表单，可直接打印或保存为PDF 2.5.图片导出：以最高600dpi像素大小和分辨率导出图像；图片可存为bmp、jpg或png格式 3、配套设备：PCR仪 3.1.梯度PCR仪样品槽为96孔单模块，可放置96×0.2ml PCR管 3.2.温度范围：0℃～105℃ 3.3.热盖温度：30℃～110℃ 3.4.升降温速率：最高可达到5℃/sec ★3.5.温度准确性：≤±0.1℃/55℃ 3.6.温度均一性：≤±0.3℃/55℃ 3.7.温度梯度设定范围： 30°C～99°C 3.8.温度梯度跨度范围： 1°C～42°C 3.9.模块容量：≥0.2ml×96。 3.10.运行记录：运行日志回看，维保指数提示功能。 3.11.屏幕：液晶触摸屏便捷操作，智能安卓操作系统反应更快。 3.12.具有高亮度LED呼吸灯，无需靠近就可知悉仪器工作状态。 3.13.要求仪器具有开机自检功能。能够检测仪器所有工作模块是否正常。 3.14.具有屏幕运行时锁屏功能。 3.15.具有USB接口进行数据的传输功能。 3.16.具有主动拟制非特异性扩增功能，使得实验扩增效果更理想。 | 1 |  |

- 第 6 包：细胞组织处置设备

- （一）货物指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 重要指标项 | ★ | 评分项，每满足一项得2分，共20项 |
| 一般指标项 | ● | 评分项，每满足一项得1分，共10项 |
| 无标识项 |  | 有5条及以上未响应或负偏离的，将导致投标无效 |

- 货物指标要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式动态活细胞培养室 | 一、主件 1、半封闭式腔体设计：内部为正压状态，保证无菌环境 2、非接触式加热装置：通过气体获取热量，控温精确 3、混合式湿度控制：通过加热和压缩空气提升湿度 ●4、兼容三气独立控制：可进行缺氧实验 五维参数实时获取：温度、湿度、CO2、O2、N2。 5、可预先设置拍摄区域和间隔时间，软件自动完成时间序列图像采集，完成拍摄后，能够以 视频模式创建并导出荧光或明场图像。 6、可同时创建多孔板中每个孔的Time Lapse成像 7、可采集单层或Z-Stack的Time Lapse图像 8、各通道和目标视野自动聚焦 ，同时动态视频的每个图像帧均包括元数据和时间标记 9、二氧化碳范围：0至20％ 10、氧气范围:1％至环境 11、温度范围为37 °C下的相对湿度 (RH) ≥80％； 12、可进行严苛的厌氧环境下培养，活细胞培养时间需达到2周或以上 二、配套软件：视频追踪分析系统 1.软件可用心理认知等基础研究中神经细胞诱导分化动态追踪，实时行为追踪分析； 2.软件可以开展细胞分化实验追踪、动物水迷宫实验、旷场实验、强迫游泳实验、悬尾实验、高架十字迷宫实验等；支持任意形状开放场的视频识别。无需额外购买模块。 ★3.软件支持用户进行双盲实验，针对于每个区域均可调节区域进入标准； ★4.软件支持多通道同时实验，分组记录，支持同时对不少于15个摄像头进行追踪，可同时进行不低于80个行为追踪实验。 ★5.系统可以对实时或者离线视频进行像素级裁剪； ★6.系统支持自定义添加参数，无参数数量限制； 7.键盘辅助记录器可定义不少于25个辅助参数，用于辅助记录无法用视频记录的参数； 8.软件具有point定点功能，用户可以自定义point参数，完成兴趣点的检测； 9.软件可以对细胞团、动物的头部、躯干中心、尾部等分别进行追踪，并得到其坐标位置。行为轨迹追踪具有≥8档灵敏度和≥12档频率 可供调节。 ★10.软件拥有强大的输入输出控制功能，用户可根据自己的实验方案灵活编辑各种触发事件，若用户出现逻辑错误，软件具有智能提醒纠错功能； 11.软件分析功能可以对单个实验对象的结果进行统计，也可以对各组的结果进行对比； ★12.软件可以自动生成heatmap热图，用户可根据自己的喜好对热图的颜色进行像素级别的编辑； 13.软件生成的轨迹图，可根据用户需求更改轨迹、背景颜色。也可保存成视频或图片。不仅能保存整个测试期间的轨迹图，且能根据需要保存特定时段的轨迹。 14.软件可以自动计算感兴趣的参数，例如：总冻结时间，冻结事件的数量，冻结的持续时间，刺激和冻结之间的延迟时间等； 15.软件拥有sequence功能，用户针对于任何实验，可以编辑此功能来检测动物的sequence行为； 16.软件具备与外部设备交互的能力，可通过多种接口盒可对外部设备进行控制（如当细胞分化、动物进入某区域时触发某个设备），并接收来自外部设备的数据，使软件成为整个行为追踪实验的中心。 17.软件可以给出特定时段的实验数据。例如实验开始后第10s到40s的数据；也可通过接口盒实现查看实验对象在收到激光刺激或电刺激前后一段时间的数据。 18.软件自带超过30种的统计检验，也可以导出使用第三方统计软件如SPSS和EXCEL统计； 19.实验结果保存形式包括：文字报告、图表报告、轨迹动画、轨迹图、热图等； 20.能够对实验设计、软件设置、SOP自动生成报告并可连接打印机进行报告打印； ★21.软件可以始终提供升级更新服务， 22.可选配密码狗，能扩容到多台电脑使用，不固定主机，充分利用时间与空间 （三）配套设备：细胞培养箱 ★1、容积：≥180L,灭菌方式：≥140℃干热灭菌 2、制精度：≤±0.1℃ 均一性≤ ±0.3℃ @ 37℃ 3、控制范围：高于室温5℃至50℃ 4、跟踪报警：用户编程下限 5、超温传感器：精密热敏电阻 6、设值能力：≤0.1℃ 7、温度保险传感器：独立恒温器 8、控制器：独立模拟电子控制器 9、CO2：可选 T/C 或 IR 传感器 10、控制精度：优于 ±0.1% ，控制范围 0-20% 11、输入压力：15 PSIG (1.0 bar) 12、可读性和可设定性：0.1% 13、跟踪报警：用户编程上 / 下限 14、湿度：可选配湿度显示 15、相对湿度 (RH) ：环境湿度至 95% @ 37℃ 16、增湿盘：标准≥3.0升 17、穿孔不锈钢搁板 ●18、内部容积≥180升 19、内层至少304 型抛光不锈钢 20、外门衬垫：四边、压模、磁性聚乙烯， 内门衬垫：毛边硅胶 | 1 | 进口 |
| 2 | ▲多功能酶标仪 | （一）主机参数： 1.1. 检测模式：能够进行荧光强度（包括FRET等）、全波长吸收光和化学发光（包括BRET，闪光及慢发光等），并通过电脑来控制各个模式的测定 1.2. 光源类型：长寿命高能闪烁氙灯 ●1.3. 检测器：超快速线性CCD，低噪音超灵敏光电倍增管（PMT） 1.4. 读板方式：支持终点法、动力学、顺序多激发、顺序多发射、光谱扫描、孔域扫描，轨道平均，椭圆平均等 1.5.微孔类型：支持6-384孔板检测，支持升级1536孔板光吸收检测 1.6.震荡功能 ★1.6.1震荡可编程：震荡时间，震荡频率，震荡间隔，震荡开始时间，震荡结束时间，检测前震荡时间，检测前静止时间等均可自定义编程灵活使用，支持检测时间之外的所有空余时间始终维持震荡，支持动力学检测静止和震荡循环设定等。 ●1.6.2.震荡时间：可长时间震动 ，不低于30天； ★1.6.3振动率：≥1100rpm； ★1.7. 温度调整范围：室温+4°C到65°C，精度控制为≤±0.5°C；温度稳定性≤±0.1°C，温度均一性 ≤± 0.25°C； 1.8. 板孔扫描： 1.8.1可进行每孔≥30x30点高精度扫描 ●1.8.2具有轨道平均检测技术，可为非均匀分布样品检测提供最快速最精准的检测方式 ★1.8.3 各种检测模式支持椭圆平均和轨道平均检测技术 1.9. 荧光检测模块： 1.9.1检测灵敏度：≤10pM 1.9.2 动态范围：≥6个数量级 ●1.9.3 荧光检测速度：飞行模式：≤16s (384孔板) 1.10. 化学发光检测模块： 1.10.1灵敏度：≤20amol/孔ATP 1.10.2动态范围：≥8个数量级 1.10.3专用供电器与电子部件为屏蔽式， 减少背景噪音 1.11. 光吸收检测模块： ●1.11.1 220-1000nm全波长扫描，于1秒/孔，长期检测，免光路校正 1.11.2带宽：≤3nm，波长特异性高 1.11.3检测范围：0-4 D；光谱分辨率：1nm，2nm，5nm和10nm不同步进，灵活可选 1.12、软件： 1.12.1多功能数据采集和数据分析软件 1.12.2 增益控制（Gain）可通过软件调整或自动超精细增益调整，增益上限≥4000 1.12.3 数据能够以xlsx等常见格式进行保存 ★1.12.4 特有编程模式，用户可设定不同检测同时进行，如：同时进行吸收光，荧光和时间分辨荧光检测，满足多参数长时程复杂检测程序的设定 1.12.5在同一个动力学实验里最少支持以4种不同的速率收集数据 （二）配套设备：超微量分光光度计 ★2.1.检测浓度范围：最底检测浓度≤2ng/ul，最高检测范围不低于27,0 00ng/ul（dsDNA）（投标文件中需提供相关证明材料佐证） ★2.2.波长范围：190－850nm，可进行连续波长全光谱分析；（投标文件中需提供相关证明材料佐证） 2.3.光吸收范围：0－550A（10mm光路径）； ●2.4.光程：内含不少于5个光程，可根据样品浓度进行自动匹配最佳光程，无需手工设置； 2.5.检测重复性：1.0mm光程 或1%CV； 2.6.最小样品体积（基座）≤1ul； 2.7.搅拌：≥9档； 2.8.温度控制：37℃±0.5℃； 2.9.OD600检测时，输入系数，可直接将OD600值转换成cells/ml； ★2.10.具备智能样本检测技术可进行污染物鉴定和结果校正，保证样本精确的浓度和样本的质量；（投标文件中需提供相关证明材料佐证） 2.11.仪器操作：不小于7英寸高分辨率彩色触摸屏； 2.12.可免费下载电脑软件，用于分析和管理从仪器种导出的结果； ★2.13.仪器内置传感器，具有摄像头，检测前对样品上样液柱进行数码成像，保证检测的准确性；（投标文件中需提供相关证明材料佐证） | 1 | 进口 |
| 3 | 冰冻切片机 | ★1压缩机数量≥2个,箱体和样本头2个压缩机分别制冷 ●2 箱体冷空气循环系统可有效对刀片机防卷板制冷 ★3具有UVC紫外线消毒功能，在低温下有效消毒，可随时终止以便处理紧急病例（投标文件中需提供相关证明材料佐证） 4 配有可横向移动的刀片架，带护手 ★5 箱体及控制面板表面具有纳米银离子抗菌涂层 6 速冻架样品定点 ≥15个（箱体温度-35℃时） ●7 速冻架半导体制冷点：至少2个，可低至-52℃ 8 切片厚度 1-100um 9 电动粗进样速度 慢：≤300 um/S ，快： ≥800 um/S 10 样品头垂直行程 ≥ 50mm 11 样品回缩 ≥20um 12 冷冻室温度：0℃到-35℃ 13 样品托依靠弹簧锁定系统固定 14 冷冻室除霜可编程，指定时间24小时内一次除霜 15 控制面板：图形化按键设计无需触摸屏，并有锁定功能 16 温度异常报警及除霜提醒功能。 | 1 |  |

- 三、安装调试、质保及售后服务要求（如有）

本项目各包中所涉仪器，由中标人负责提供安装调试、质保及售后服务。相应费用由中标人承担。

- 报价要求

本项目各包别报总价，报价包含完成包别所需的一切费用，投标人报价时应充分考虑成本。中标结果确定后，中标人不得以任何理由要求增补项目费用或拒绝履约服务，采购人不接受任何追加费用的理由。