01包：眼底成像系统

一、设备名称：眼底成像系统

二、数    量：一套

三、用    途：利用高感光原理，提高相机的感光度，使用较弱光线（瞳孔较大）对眼底进行照相，拿到计算机上进行观察和分析。

*四、投标要求：投标要求所投机型为2021年后生产的最高端机型，最全软件,必须符合中国相关医疗器械通用安全标准,开放所有信息软件接口，供货方必须全权负责所有设备与医院各信息系统的接口费及无缝链接工作，确保能正常联网打印报告并传输信息，提供承诺函并加盖公章。2021年生产并具备持续升级能力，提供承诺函并加盖公章。所有功能必须在中国有用户，提供同机型用户清单。

五、技术参数：

＊1.相机：内置式高质量医学CCD相机或同品牌医用单反相机

◆2.相机像素：内置式相机像素≥ 1200万

3.视场角：45度、30度

4.最小瞳孔直径： 3.3mm

◆5.屈光度补偿范围：－31D到+33D

◆6.内固视标：周边模式全方位不少于9点固视标

＊7.图像显示：≥ 8.4英寸彩色触摸屏或实时相机屏幕

8.光源： 观察，卤素灯12V 50W；捕捉，氙闪光灯300W•S

9.闪光强度：不低于15档可控制，可自动曝光

10.闪光强度调整增量： 0.3EV

◆11.自动聚焦：可轻松实现自动聚焦，并保证获得清晰完美的图像。自动对焦范围（眼底）: – 10D ~ + 12D

12.自动曝光：自动调整曝光强度，照明强度适当，即能获得高质量图像

13.拍照：可自动拍照，相机软件根据不同的患者校正所有参数；兼具手动拍摄模式

14.拼图软件：具有9图以上全视网膜拼图功能

15.数据保存：JPEG 、TIFF、USB、数据库系统、DICOM直连

16.图像传输控制：通过快捷键控制，USB/硬盘储存和LAN传输可轻松切换

17.EMR/PACS系统：支持

18.其他配置要求：配品牌电脑工作站，彩色照片打印机

19.扩展性：系统扩展性强，将来能与各种眼科设备实现连接

20.提供数字眼底图像采集、保存、查询、打印诊断报告的完整解决方案

六．售后服务及技术培训要求:

*6.1 投标人应对所投设备整机提供的质保期不少于3年，提供承诺函并加盖公章。

*6.2 开机率 ≥ 95%，仪器故障要求12小时内到达，24小时内解决，若不能解决在24小时内提供同档次备用机，提供承诺函并加盖公章。

6.3 投标人（制造商或销售商）需在中国大陆地区设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。

6.4 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，质保同期。

6.5.提供全国免费报修电话，每台设备提供医生异地培训2名、提供1名工程师厂家异地

培训。

02包：荧光定量PCR仪

一、设备参数

◆1、至少可实现2重PCR，可同时检测不少于2个靶基因

2、完全试剂开放，各种科研和临床试剂适用

3、适用于多种荧光方法，如Taqman，Molecular Beacon，FRET探针，SYBR Green I等

◆4、耗材开放，可使用0.2ml单管、八联管，最大样本数量≥96

*5、检测方式：非CCD检测

6、温控范围：0 -100℃

7、反应体系：1-50µl

*8、无需ROX校正

9、灵敏度：能检测人类基因组中单拷贝基因

◆10、动态范围：≥10个数量级

11、数据导出：Excel, Word, 或 PowerPoint。用户报告包含运行设置，图形和表格数据结果，可直接打印或保存为PDF

◆12、具有温度梯度功能，可摸索退火温度

13、数据分析模式：标准曲线定量、融解曲线、CT 或ΔΔCT 基因表达分析、多内参基因分析和扩增效率计算、多个数据文件的基因表达分析、等位基因分析、终点分析、具有等位基因、溶解曲线分析功能

14.具有医疗器械注册证。

二、售后服务：

1. 投标人应对所投设备整机提供的质保期不少于3年，提供承诺函并加盖公章。

2. 开机率≥95％，仪器故障要求12小时响应，24小时内工程师到场，若48小时解决不了提供同档次备用机供医院使用，提供承诺函并加盖公章

3. 设备所有零配件、易损件和维修费分项独立报价

4. 提供全国售后电话，每台设备提供1名工程师厂家异地培训

5. 投标人（制造商或销售商）设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员

6. 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，质保同期

03包：手术计划系统

一、设备名称：手术计划系统

二、数量：1套

三、用途：用于神经外科手术。

*四、投标要求:所投机型为最新产品（提供承诺函并加盖公章）。在国内有用户，提供用户清单。

- 技术参数：

1.硬件

1.1 独立可放置在医生办公室的功能神经外科立体定向手术计划工作站。

*1.2 具有DICOM3.0协议标准接口，可连医院局域网络传输标准影像。

1.3 计划工作站要求为高端医用图形工作站台式机，采用高清可触控式显示器，显示器≥27寸。

1.4 显示器分辨率需不低于2560x1440，确保医学影像处理快速，显示清晰。

1.5 CUP主频≥3.0 GHz ，硬盘≥1TB，内存≥8G。

1.6 USB接口≥6,支持无线网络联接，支持Blue-ray读取和DVD刻录。

2.软件

2.1 立体定向外科手术计划系统软件。

2.2 计划系统可满足多模态影像的导入（CT,MR,CTA,MRA,MRS,DTI,BOLD,PET-CT/DSA等）。

◆2.3 支持 CT/CTA/MR/MRA/DTI/BOLD /PET-CT/MRS/DSA等多模态影像的融合。

2.4 采用一键全自动融合方式，融合过程软件自动处理，融合快速精准并支持结果人工微调。

2.5 根据定位器检测进行自动轴向 CT/MR 数据定。

2.6 术前计划系统可实现解剖结构与功能结构的勾画标识及手术入路的设计与模拟。

2.7 支持精准开展立体定向计划与计算，可实现功能神经外科手术，包含DBS植入手术。

2.8 提供肿瘤边界自动识别功能，可智能辅助感兴趣区勾画，令感兴趣区勾画简洁快速。

◆2.9 通过目标和输入点的定义来计划多个手术入路，可设计并存储多个手术计划，并以不同颜色显示手术的入路点和角度，术中可修改手术计划。

2.10 立体定向手术计划系统组成模块包含：加载和导入注册点，AC/PC定位，创建对象，电极引导。

2.11 通过十字标线手动设置患者个体的 AC 和 PC 点。

2.12 根据中间矢状面和 AC/PC 线修改了影像方向，与原始影像序列同时显示。

2.13 Schaltenbrand/Wahren 图谱自动调整为 AC/PC。

2.14 组合图谱/患者数据中的入路点/目标点设置。

2.15 垂直/横向线性图谱重新调整功能数据特定覆盖。

2.16 文档的屏幕截图功能（包括导入到PACS系统）。

2.17 支持融合DSA血管影像，支持三维重建大脑皮层血管，并在穿刺时保护。

2.18 支持不少于24位DICOM格式数据的导入导出。

◆2.19 支持不少于256个方向DTI数据处理，白质纤维束示踪。

六、售后服务：

*1、投标人应对所投设备整机提供的质保期不少于3年，且中标后须负责系统与医院网络的无缝链接（相关费用在报价时综合考虑，不单独报价），提供承诺函并加盖公章。

2、开机率≥95％，仪器故障要求12小时响应，24小时内工程师到场，若48小时解决不了提供同档次备用机供医院使用，提供承诺函并加盖公章。

3、设备所有零配件、易损件、消耗品等分项独立报价。

4、提供全国原厂报修电话，制定合理的培训方案。

5、投标人（制造商或销售商）需在中国大陆地区设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。

6、为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期。

04包：显微镜

一、设备名称：显微镜

二、数    量： 3套

三、用    途：用于神经外科的实验室

*四：投标要求：要求所投机型为最高档机型，最新、最全软件，并且承诺无耗材，所配套器械及附件必须与主机为同一品牌，提供承诺函并加盖公章。2021年后生产最新机型并具备持续升级能力，提供承诺函并加盖公章。所有功能必须在中国有用户，要求国内三甲医院有装机用户≥10台，提供用户清单。

- 主要技术参数：

  - 显微镜主镜系统

*1.1双人四目手术显微镜

1.2复消色差光学系统，成像清晰、锐利

1.3双目镜筒可调角度≥120°

1.4广角目镜放大倍数：≥12.5x。

1.5显微镜倍数调节方式：五级手动变倍，变倍系数：1:6

◆1.6放大倍数范围: 3.2x - 20.2x （物镜f=250mm，目镜为12.5x时）

1.7瞳距可调范围：不小于55-75mm

1.8广角目镜屈光补偿：+5/-5D，眼杯高度可调

◆1.9手动可调式连续变焦物镜，焦距可调范围： 200-300mm

1.10主镜头可左右前后各个方向旋转

1.11具备原厂可消毒物镜镜头保护装置，防止喷溅污损

  - 照明系统

*2.1照明：LED光源照明系统

2.2亮度调节旋钮调节照明亮度

2.3抬高支撑臂可自动切断电源，恢复到工作位置后恢复照明

  - 支架系统

◆3.1.1落地式支架，臂展长度≥1100mm，

3.1.2上下拉伸：±300mm，

3.1.3支架高度不小于1600mm，

3.1.4显微镜旋转范围为±150度

3.2四轮移动式设计

3.3具备四轮机械刹车功能，并可以防止异物嵌塞

3.4支撑臂阻尼平衡：支撑臂阻尼平衡可通过机械旋钮调节

3.5主镜支撑杆前伸角度≥120，可扩大医生操作空间

3.6支撑臂最大承重：≥4公斤

  - 视频和照相系统

*4.1内置原厂同品牌高清摄像系统，图像分辨率不小于：1920x1080p

4.2视频存储模式：USB接口或SD卡槽，可将视频资料存储于U盘或移动硬盘或SD卡内。

4.3照相模式：可进行静态或动态照相，并可即时存储于U盘或移动硬盘或SD卡内，并可对照片进行编辑。

4.4配备视频系统控制面板：可调节视频系统的亮度、色彩度和白平衡，并定义用户个性化设定；手动控制视频录制、照相功能。

◆4.5配备有无线遥控器：可调节视频系统的亮度、色彩度和白平衡，并定义用户个性化设定；控制视频、照相功能。

*4.6配备有HDMI高清视频信号输出端口,可直接把视频信号连接到高清电视、显示器、投影仪等终端设备，实现实时手术转播。

  - 其他配件

5.1配备物镜防护装置，防止物镜污损。

5.2配备显微镜旋钮的卫生防护装置。

5.3外接显示器，≥21寸，满足使用临床需求。

六、售后服务要求：

*1、投标人应对所投设备整机提供的质保期不少于3年（包含软硬件升级），且每年提供不少于3次的到场保养，提供承诺函并加盖公章。

2、 开机率 ≥ 95%（1年365天），仪器故障要求工程师12小时内到达现场，24小时内解决,若不能解决在24小时内提供同档次备用机，提供承诺函并加盖公章。

3、 投标人（制造商或销售商）需在安徽地区设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员，随机附工程师联系方式。

4、为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期，质保同期。维修配件到院周期不超过1周。

5、 提供800全国免费电话，提供操作使用说明书、维修技术资料。

05包：数字PCR仪

一、设备参数

1.功能

对荧光PCR反应体系进行微滴化处理，将靶标核酸分子随机分配进各自独立且高度均一的微滴中；经PCR扩增至终点后，以分子计数的方式，实现对靶标核酸序列的无需依赖标准曲线的绝对定量。

2.性能与技术指标

2.1.	微滴制备原理：油包水乳化微滴技术，能将每个样品反应体系分为15000个以上微滴

*2.2.	样品制备时间：3分钟内完成至少8个样品的微滴制备

2.3.	微滴检测原理：流式检测技术，无需加入额外的荧光素识别微滴

2.4.	激发光源：长寿命冷光源

2.5.	检测器：高性能光电检测器

*2.6.	样品检测通量：一次运行检测至少32个样品的微滴荧光信号

◆2.7.	荧光检测通道：FAM（EvaGreen）、HEX（VIC）；一个反应可同时检测不少于4个靶标。

2.8.	检测方法兼容染料法和探针法

*2.9.	样品检测速度：一小时内完成至少32个样品的微滴荧光信号检测

2.10.PCR扩增在梯度PCR仪上进行，同时筛选多个不同退火温度，加快检测体系的优化和建立

*2.11. 96个样本的检测全流程耗时＜5小时

2.12.具有微滴质控机制，自动记录并剔除质量不合格的微滴，保证检测结果的可靠性。

2.13.可直接检测DNA/cDNA/RNA样品，提供文献证明

*2.14.样品反应体系体积：≥15µl，反应完成后可回收微滴内PCR产物，用于下游分析和其它应用

2.15.灵敏度：能检测到单拷贝基因

2.16.动态范围：5个数量级，1-100,000

2.17.精确度：10％

*2.18.无需外接高压气体罐或气体压缩机，方便实验室布置和维护管理

2.19.软件能显示每个微滴的荧光信号，计算给出每个样品中含有靶分子的起始拷贝数或浓度、拷贝数变异CNV、稀有突变百分比分度和连锁分析功能，且结果可直接打印输出或导入Excel表格。

2.20.阈值线可自动或手动设置，每个样本可单独设定阈值线；具有一维图、二维图、直方图；可以给出泊松误差并显示随机误差；可自动识别复杂微滴分簇；支持多至4重自动分析以及drop-off检测功能。

2.21.具有原厂开发的检测试剂盒，包括突变检测、拷贝数变异分析、基因表达分析、基因编辑检测、NGS文库定量分析、突变多重检测试剂盒等；可提供检测试剂盒库检索订购定制服务

2.22.有一定规模的用户存量，提供全国客户装机名单

2.23.基于该平台已产出相当数量的科研成果，提供已发表文献清单

二、售后服务：

1. 投标人应对所投设备整机提供的质保期不少于3年，提供承诺函并加盖公章。

2. 开机率≥95％，仪器故障要求12小时响应，24小时内工程师到场，若48小时解决不了提供同档次备用机供医院使用，提供承诺函并加盖公章。

3. 设备所有零配件、易损件和维修费分项独立报价

4. 提供全国售后电话，每台设备提供1名工程师厂家异地培训

5. 投标人（制造商或销售商）设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员

6. 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，质保同期

06包：小动物光学活体成像系统

一、系统性能：

1．高灵敏度生物发光二维成像。

2．高性能荧光二维成像。

3．生物发光及荧光成像模式联合使用。

4．应用领域： 应用于癌症、干细胞、感染、炎症、免疫疾病、神经疾病、心血管疾病、代谢疾病、基因治疗等多种疾病分子机理及相关药物研发的临床前研究等。

二、成像主机：

*1．CCD传感器：采用背照射、背部薄化科学一级CCD。

◆2．CCD采用电制冷或者气制冷方式，工作温度达到绝对-90℃，温度可视化。

3．CCD尺寸：≥1.3 × 1.3 cm。

*4．CCD有效像素数量:≥80万。

*5．CCD 量子效率:≥82%（500-700nm）。

◆6．系统最小检测光子数:≤110光子/秒/弧度/平方厘米。

7．采用定焦镜头，最大光圈可达f/1.3。

*8．成像视野范围可调，最大视野范围:12.5cm × 12.5cm。

9．动物载物台温度可控（20-40℃），且即时温度可通过软件显示；

10．CCD检测灵敏度达到可检测小鼠皮下少于30个发光细胞。

11．荧光光源采用近红外增强型金属卤素灯，功率不低于100瓦或者高性能LED灯。

◆12．激发光滤片转轮可同时装载: ≥9个滤片，标配滤片数量: ≥9个。

*13．发射光滤片转轮可同时装载: ≥7个滤片，标配滤片数量: ≥7个。

三、图像获取及分析软件：

1．软件包含图像获取及数据分析模块，操作界面人性化。

2．具备成像设置向导，方便使用者操作。

3．可通过软件设置自动顺序成像，使仪器自动完成多时间点、多通道荧光成像。

4．须具备基于定量分析结果的荧光背景扣除算法。

5．须采用国际公认的定量标准，以动物体表单位时间、单位面积、单位弧度发出的光子数作为定量单位，保证在不同成像参数获得的结果一致。

6．具备圆形、矩形、轮廓线、不同规格微孔板等多种ROI圈选模式，用于信号的定量分析。

7．可通过软件记录实验相关内容，并自动添加于成像结果中，利于实验结果的管理。

四、配置要求：

1．成像仪主机1套。

2．图像获取及分析软件1套。

3．气体麻醉机1套。

4．UPS稳压电源1台。

五、售后服务：

1. 投标人应对所投设备整机提供的质保期不少于3年，提供承诺函并加盖公章。

2. 开机率≥95％，仪器故障要求12小时响应，24小时内工程师到场，若48小时解决不了提供同档次备用机供医院使用，提供承诺函并加盖公章。

3. 设备所有零配件、易损件和维修费分项独立报价

4. 提供全国售后电话，每台设备提供1名工程师厂家异地培训

5. 投标人（制造商或销售商）设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员

6. 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，质保同期

07包：细胞能量代谢分析系统

一、设备参数

1、设备用途和系统性能

细胞能量代谢分析系统使用高灵敏度微型传感器及创新的检测原理，在不破坏样本、不侵入细胞、实验条件无生物危害性的前提下实现实时、高通量、多样本来源的细胞有氧呼吸以及糖酵解作用的检测。在一次实验中能够得到样本的基础呼吸能力、ATP转换、质子渗漏、极限呼吸能力、储备呼吸能力、糖酵解通量、最大糖酵解能力及糖酵解储备能力等细胞代谢主要指标的检测值，并得到细胞生物能量的变化图。并通过这两大能量生成途径的实时对比，揭示它们之间的动态互动变化。

2.仪器工作条件

2.1 工作温度范围：15℃-30℃；

2.2 工作湿度范围：60% 以下；

2.3 电源要求：220-230 V，50/60 Hz。

3.主要技术参数

*3.1.平行检测样品量：单次可满足大于20个样品的平行检测

3.2.数据采集：可同时检测线粒体功能与无氧代谢，即时反应细胞生理状态变化，单次检测时间间隔≤20秒

3.3.非电解法检测，对样品无损伤，无需外加试剂，无需电解，对样本无破坏，实时动态分析

3.4.实时多因子参数检测:同时分析02/H+，得到实时0CR/ECAR值 ,侦测有氧与无氧代谢途径

3.5.可检测项目：基础代谢率、极限呼吸率、呼吸储备能力、质子漏水平、产氧自由基等有害物的情况等参数

3.6.探针类型：检测探针为专利的固态荧光探针，两种独立反应底物

◆3.7.检测器：配有不少于24个独立的光电二极管检测器，可同时对样品孔进行数据采集；而非采用单个检测器逐孔扫描的方式进行检测，避免因逐孔扫描产生的时间差对实验结果的影响。

3.8.传感器：传感器为独立于24孔的固态光纤传感器

*3.9.自动加药槽：每个样品孔配有不少于4通道自动加药槽，可按需设定加药程序

3.10. 可在实验进程中加药，可调的混合系统，气体驱动的药物传递，自动混匀。整合了自动化药物注入系统，实验进程中可定时定量加入不少于4种不同药物，容积不小于50ul。可调的混合系统，气体驱动的药物传递，自动混匀。

3.11.检测体积：500-1000ul/孔

◆3.12.相同板重复误差≤ 5%

3.13.可检测样品类型：可检测悬浮细胞、贴壁细胞、组织样品及分离线粒体样品

◆3.14.每孔需要样本量：每孔样本需要大鼠肝脏细胞数：≤ 60 × 10³，成肌细胞数：≤ 80 × 10³，神经元细胞数：≤ 150× 10³，粒线体：≤ 30 μg

*3.15.仪器控制：整合电脑和触摸屏界面实现实验设计，仪器控制和数据分析。

3.16.配备数据工作站及分析系统Hansatech软件：数据获取和分析软件，实时的数据获取和分析，耗氧率评估，胞外酸化速率评估，质子产率评估，耗氧率/酸化速率比值评估，中间点数据展示，点对点数据展示，AKOS运算，基础代谢分析运算,条形码保护系统

4、配置清单：

4.1 主机一台

4.2 数据工作站及分析系统一套

二、售后服务：

1. 投标人应对所投设备整机提供的质保期不少于3年，提供承诺函并加盖公章。

2. 开机率≥95％，仪器故障要求12小时响应，24小时内工程师到场，若48小时解决不了提供同档次备用机供医院使用，提供承诺函并加盖公章。

3. 设备所有零配件、易损件和维修费分项独立报价

4. 提供全国售后电话，每台设备提供1名工程师厂家异地培训

5. 投标人（制造商或销售商）设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员

6. 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，质保同期