安徽工程大学透射电子显微镜（进口）采购项目

招  标  文  件

项目编号：FSKY34000120225817号

招   标   人：安徽工程大学

招标代理机构：安徽鼎信项目管理股份有限公司

二零二二年七月

目  录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 投标人要求

第四章 评分办法

第五章 合同

第六章 投标文件格式

# 第一章  安徽工程大学透射电子显微镜（进口）采购项目公开招标公告

项目概况 安徽工程大学透射电子显微镜（进口）采购项目招标项目的潜在投标人应在安招采电子交易平台获取招标文件，并于2022年8月10日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：FSKY34000120225817号

项目名称：安徽工程大学透射电子显微镜（进口）采购项目

预算金额：800.00万元

最高限价：800万元

采购需求：采购透射电子显微镜（进口）1套，具体详见招标文件

合同履行期限：12个月（透射电镜系统货期为合同签订后8个月内，臭氧清洗仪货期为合同签订后12个月内）

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目需落实的节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策详见招标文件。

3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：

（1）供应商被信用中国列入失信被执行人的（信用中国：www.creditchina.gov.cn）；

（2）供应商被信用中国列入重大税收违法案件当事人名单的（信用中国：www.creditchina.gov.cn）；

（3）供应商被中国政府采购网列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（中国政府采购网：www.ccgp.gov.cn）。

三、获取招标文件

时间：2022年7月20日至2022年7月27日，每天上午9:00至12:00，下午13:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：安招采电子交易平台www.anzhaocai.com

方式：此项目为网上报名项目，请访问安招采电子交易平台www.anzhaocai.com进行登记报名、下载招标文件。网上报名技术支持电话：400-800-6335。（首次进行网上报名的投标人，需进行网上注册并通过审核，请自行合理安排报名时间）。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间：2022年8月10日14点30分（北京时间）

地点：芜湖市城市之光B2地块二期12#楼735（中江大道辅路诺克斯健身房旁）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金缴纳：本项目无须缴纳投标保证金

2.公告发布媒体：安徽省政府采购网（http://www.ccgp-anhui.gov.cn/）

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：安徽工程大学

地址：安徽省芜湖市北京中路

联系方式：仵老师 0553-2871413

2.采购代理机构信息

名称：安徽鼎信项目管理股份有限公司

地址：芜湖市城市之光B2地块二期12#楼722

联系方式：王工 18255378289

3.项目联系方式

项目联系人：王工 　0553-5897716

电话：18255378289　　0553-5897716

传真：/

邮箱：/

第二章 投标人须知

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 招标人 | 名称：安徽工程大学 地址：安徽省芜湖市北京中路 联系人：仵老师 电话：0553-2871413 |
|  | 招标代理机构 | 招标代理机构：安徽鼎信项目管理股份有限公司 地 址：芜湖市城市之光B2地块二期12#楼722 联系人：王工 电 话：18255378289 传 真：0553-5897716 |
|  | 项目名称 | 安徽工程大学透射电子显微镜（进口）采购项目 |
|  | 建设地点 | 安徽省芜湖市 |
|  | 招标范围 | 详见招标文件 |
|  | 付款方式 | 透射电镜系统货期合同签订后8个月，臭氧清洗仪货期合同签订后12个月，按照各自货期，分别验收和付款，具体在合同中约定。 |
|  | 投标人资格审查方式 | 资格后审 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
|  | 踏勘现场 | 自行踏勘 |
|  | 投标人提出问题的递交方式、截止时间 | 在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑 |
|  | 提出问题截止时间和书面澄清时间 | 投标人须将疑问以书面或传真形式在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内送达招标代理机构（并把电子版发至446710688@qq.com），招标代理机构将以书面形式给予解答。 |
|  | 投标有效期 | 投标截止日期后60天。 |
|  | 供货期及交货地点 | 供货期：12个月（透射电镜系统货期为合同签订后8个月内，臭氧清洗仪货期为合同签订后12个月内） 地点：安徽工程大学 |
|  | 履约保证金 | 履约保证金为中标价的2.5% |
|  | 投标文件份数 | 正本 壹 份，副本 肆 份，电子版 壹 份（正本扫描件）。 |
|  | 封套上写明 | 招标人名称：安徽工程大学透射电子显微镜（进口）采购项目投标文件 在2022年 月 日 时前不得开启 |
|  | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
|  | 递交投标文件地点 | 详见招标公告。 （投标人如放弃项目投标，须在开标前五天以书面形式告之代理公司，写明放弃原因并加盖单位公章。） |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 开标程序 | 密封情况检查：由投标人代表检查 开标顺序：按递交投标文件签到顺序 |
|  | 其他 | 评标委员会按照投标人排名顺序（按综合得分由高到低），推荐综合得分第一投标人作为首选中标候选单位， |
|  | 非专门面向中小企业采购货物的价格扣除 | 根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）及财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。 非专门面向中小企业采购货物，享受中小企业扶持政策的供应商应当满足下列条件： 1.供应商提供的货物（本项目涉及的服务不做要求）全部为小型企业、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 1.1.货物为小型企业、微型企业制造，投标供应商应当在投标文件中提供有效的《中小企业声明函》，并对其真实性负责。 1.2货物为监狱企业制造，投标供应商应当在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆建设生产兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再列入《中小企业声明函》，不重复享受政策。 （监狱企业：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制戒毒隔离所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。） 1.3货物为残疾人福利性单位制造，投标供应商应当在投标文件中提供由141号文规定的《残疾人福利性单位声明函》，不再列入《中小企业声明函》，不重复享受政策。 （残疾人福利性单位：根据财政部民政部《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定） |
|  | 招标代理费及专家评审费 | 1、代理服务费：（1）支付方：中标人 （2）支付标准：中标价100万元以下的项目按照芜湖市公管局、芜湖市财政局等五部门发布的《关于招标采购代理服务费有关事项的通知》（公管[2016]139号）服务项目及收费标准收取；中标价100万元及以上的项目按照芜湖市公管局、芜湖市财政局等五部门发布的《关于招标采购代理服务费有关事项的通知》（公管[2016]139号）服务项目及收费标准的80%收取。 2、专家评审费由中标单位支付，暂定为3000元（不含税），具体金额以实际支付金额为准。投标人报价时综合考虑此费用（不单独列项）。 3、须在领取中标通知书前一次性付清。 |
|  |  | 本招标文件解释权归招标人/招标代理机构所有。 |

1.总则

1.1 本招标投标工作按国家和地方的有关规定进行。

1.2 投标单位的资质要求：

投标单位应具有圆满履行合同的能力,必须向招标单位购买招标文件，必须承认和履行招标文件中的各项规定。投标单位具体应符合下列条件：

1.2.1 投标人必须具有合法有效的营业执照；

1.2.2 本项目不允许联合体投标。

1.3 对投标人的要求：

1.3.1投标人不得直接或间接地与采购人或与受委托对本次招标货物进行设计、编制规范和其他文件的单位或其附属机构有任何关联。

1.3.2投标人必须为具有相应货物供货资质和能力。本项目应具备的专门资格条件见投标人须知前附表之规定。

1.3.3投标人应遵守国家有关法律、法规、规章，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

1.3.4 投标人必须认真阅读招标文件内容，按招标文件要求编写投标文件。

1.4 投标费用：

投标单位应承担其编制投标文件及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

2.招标文件

2.1 招标文件的组成

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  投标人要求

第四章  评标办法

第五章  合同

第六章  投标文件格式

2.2 投标单位应认真审阅招标文件中的所有内容，如果投标单位编制的投标文件不能响应招标文件的实质性要求，其投标文件将被招标单位拒绝。

2.3 凡获得招标文件者，无论投标与否,均应对招标文件保密。

2.4 招标文件的澄清

2.4.1 投标单位在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于投标文件递交截止日前15日前，以书面形式（包括书面文字、传真等，下同）向招标代理机构提出，招标代理机构在接到书面资料后3日内以书面形式的方式予以解答。

2.4.2 投标单位对本招标文件所做出的推论、解释和结论，招标单位概不负责。投标单位由于对招标文件的任何推论和误解以及招标单位对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标单位自负。

2.5 招标文件的修改

2.5.1 在投标截止时间15天前，招标单位可因任何原因，对招标文件进行修改。这种修改可能是业主主动做出的，也可能是为了解答投标单位要求澄清的问题而做出的。

2.5.2 修改书将以补充通知的书面形式发给所有获得招标文件的投标单位。修改书作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。投标单位收到补充通知后，应立即以电传、传真或电报方式通知招标单位，确认已收到修改书。

2.5.3 为使投标单位在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标单位可以按规定酌情延长投标截止时间（延长时间在补充通知中写明）。

3.投标报价

3.1 投标报价：单价计算，总价报价。

3.2本次招标采用公开招标方式。对未入围的原因招标单位无需说明和解释。

4.投标文件

4.1 投标文件的组成

4.1.1 投标函

4.1.2 法定代表人（或负责人）授权委托书

4.1.3法定代表人（或负责人）身份证明

4.1.4资格审查文件（格式）

4.1.5 售后服务方案或承诺

4.1.6 其它（评标办法中打分项涉及的相关证明资料，未提供格式的，投标人格式自拟。）

4.2 投标文件的语言 投标文件、与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

4.3 投标单位应充分理解招标文件中的全部内容，投标文件一经提交即表明投标单位已经充分理解，完全确认招标文件的全部内容。投标文件一经提交即具有法律效力，不可撤销。任何与招标单位任何人的口头协议，不影响投标文件的任何实质性条款和内容。

投标单位可使用招标文件提供的投标文件格式，但表格可以按同样格式扩展。

4.4 投标文件的份数和签署

4.4.1 投标单位须编制投标文件一式 5份，其中，正本 1 份，副本4份，并标明“正本”、“副本”字样。

4.4.2 投标文件的正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正副本分别装订成册。

4.4.3 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标单位指示进行的，或者是投标单位造成的必须修改的错误。但修改处应由投标文件签字人签字并加盖印鉴。

4.4.4投标文件应由投标人的法定代表人（或负责人）或其授权的代表签署。授权的代表人须将以书面形式出具的“授权委托书”附在投标书中。

4.5、投标文件的密封、递交、修改和撤回

4.5.1 投标文件的密封与标记

投标文件的正本和副本可以分别密封也可以一起密封，若分开密封应在密封袋上清楚地标明“正本”或“副本”，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章或法定代表人（或负责人）印章。电子版文件随正本封装。

4.5.1.2投标文件密封袋上均应写明：

1）招标人名称；

2）项目名称；

3）项目编号；

4）    年    月    日     时    分开标，此时间以前不得开封；

5）投标人名称和地址。

4.5.1.3电子文件随投标文件正本封装。

如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

4.5.2 投标文件递交

投标单位须在前附表中规定的投标截止时间之前将投标文件递交给招标代理机构。

4.5.3 投标文件的修改与撤回

4.5.3.1 投标截止时间之前，投标单位可以对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明：“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和递交，投标截止时间之后，投标单位不得修改或撤回投标文件。

4.5.3.2 投标单位不得在截止时间起至规定的投标文件有效期满前撤销投标文件，否则招标单位将按规定没收其投标保证金。

4.6 投标保证金

4.6.1 投标单位应向招标代理机构缴纳投标保证金，投标保证金为投标文件的组成部分之一。

4.6.2 投标保证金应于前附表规定的时间交至招标公告规定的帐号中，并确保到账。

4.6.3 未按规定时间、数额将投标保证金交到招标代理机构的投标单位，其投标文件将拒绝接收。

4.6.4 投标单位入围后未按招标单位指定时间、地点签订合同的，其投标保证金将被没收。

4.6.5未入围投标单位的投标保证金在定标后 5 日内予以退还；入围单位的投标保证金在与招标人签订合同后5 日内予以退还。

4.6.6 招标单位一经发现并有确凿证据表明投标单位有围标、串标等违规行为，将没收其全部或部分投标保证金。

4.7 投标有效期。

4.7.1 投标有效期为自投标截止时间起60天。

4.7.2 若遇到特殊情况，招标单位可于投标有效期满之前要求投标单位同意延长有效期。投标单位可以拒绝上述要求而投标保证金可被退还。如同意延长投标有效期，投标单位应书面同意延长投标保证金的有效期，但不能对投标文件进行修改。

4.8 不合格或无效的投标

投标文件有下列情况之一者将视为无效：

4.8.1投标文件未密封或密封不规范的；

4.8.2投标文件或投标保证金未按时递交至指定地点。

5.开标、评标

5.1开标

5.1.1 招标单位将按第一章招标书中规定的时间和地点举行开标会议，并按有关规定成立评标委员会，按照公正、公平、诚实信用的原则进行评标。

5.1.2开标由招标代理机构主持，并按下列程序进行：

(1) 主持人宣布开标会议开始；

(2) 主持人宣布出席开标会议的招标人代表；

(3) 主持人宣布出席开标会议的有关部门和代表；

(4) 由投标人代表检查投标文件的密封情况；

(5) 经确认无误后，开启符合招标文件规定要求的投标文件并唱标，宣读投标人名称、投标报价和投标文件的其他主要内容；

(6) 公布评审结果；

(7) 主持人宣布开标会议结束。

(8) 招标人或其委托的招标代理机构对开标过程进行记录，并存档备查。

5.2 评标

5.2.1 投标文件的初审

5.2.1.1 初审内容为投标文件是否符合招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全。

5.2.1.2 初审中，对价格的计算错误按下述原则修正：

1） 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准修正数字。

2） 投标方不同意以上修正，则按投标文件撤回处理。

5.2.1.3 与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。

5.2.1.4 招标单位对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

5.2.2 招标单位依法组建评标委员会，对具备实质性相应的投标文件进行评估和比较。评标委员会由技术人员、商务人员和其他有关方面的代表组成。如需要，招标单位将安排答辩会要求投标单位对投标文件作澄清。

5.2.3 评标原则：按照“公正、公平、科学合理”和“竞争优选”的原则评标。

5.2.4 招标单位在评标时除考虑投标价格和服务外，还将考虑入围以后所能提供的优惠条件等因素。

5.2.5 投标文件的澄清

5.2.5.1 招标单位有权就投标文件中含混之处向投标方提出询问或澄清要求。

5.2.5.2 投标单位对投标文件的澄清，不能改变投标价格等实质性内容。

5.2.5.3 澄清的书面资料必须经法定代表人（或负责人）或法定代表人（或负责人）授权代表签字后方为有效，与投标资料具有同等的法律效应。

5.3 投标文件有下列情况之一者将视为无效：

5.3.1 未提供法定代表人（或负责人）授权委托书或法定代表人（或负责人）身份证明。

5.3.2 未提供投标函。

5.3.3 未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清。

5.3.4 在投标文件中有两个以上报价，且未明确哪个报价有效。

5.3.5 未经法定代表人（或负责人）或投标授权代理人签署、未盖投标单位公章。

5.3.6 其它不符合招标文件要求的投标文件。

6.保密原则

6.1 从开标日起到授予合同时止，有关投标文件的审查、澄清、评议以及有关授予合同的意向等一切情况都不得透露给投标单位或与上述评审工作无关的人员。

6.2 投标单位以任何办法去影响招标单位进行投标评议或授予合同工作的行为，将导致其投标被废除。

7.入围通知

7.1 在投标有效期内，以书面形式通知所选定入围的投标单位。通知也可以电报、传真的形式，但需要以书面确认。

7.2 当招标单位与入围投标单位签订合同后,招标代理机构对未入围的投标单位不作落标原因的解释并退还其投标保证金。

7.3 入围通知书将是合同的一个组成部分。

8.签订合同

8.1 入围投标单位收到入围通知书或接到其他形式的通知后30日内派人员到招标单位商签合同及相关协议，逾期作违约论处，其投标保证金将予以没收。

8.2 招标单位与入围投标单位按《中华人民共和国合同法》签订合同。

9.招标文件的解释：招标文件的解释权归招标单位。

# 第三章  投标人要求

注：

1、以下《采购需求一览表》所列清单为招标人（采购人）所提招标（采购）需求，投标人（供应商）应认真仔细研究，投标时应慎重选择相应的产品及技术参数、规格型号等进行投标。

2、投标报价包括采购、运输、人工、税费、安装调试、验收、软件持续升级、培训、技术和售后服务等所有费用。

3、由中标方负责运送到采购人指定地点，在安装之前的所有损失的责任均由中标方承担。

4、中标单位的主要产品的名称、规格型号、数量、单价等将予以公示。标有“▲”的产品为核心产品（主要产品）。

5、标注“*”参数的为实质性参数要求，必须满足，否则其投标无效。

采购需求一览表

| 序号 | 货物名称（标的名称） | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 所属行业（按工信部联企业【2011】300号） | 标的性质（货物/服务） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 透射电子显微镜 （进口）▲ | 该设备用于对材料进行快速、精确的形貌观察和微区结构的表征，获得非晶材料的质厚衬度像，多晶材料的衍射衬度像和单晶薄膜的相位衬度像 (原子像)。选择特定设计的极靴和样品台，将来可扩展升级进行原位动态实验。本系统主要由电子光学系统、高压系统、真空系统等部分组成。 一、产品配置要求： 1. 场发射透射电镜主机一台，包括： 1.1 高分辨极靴透射电子显微镜基本单元1套； 1.2 冷却水循环系统、空气压缩机、冷阱系统等必要的外围附属设备1套； 1.3 单倾样品杆1根、双倾样品杆1根、铍双倾样品杆1根； 1.4电镜控制工作站（带24英寸液晶显示器2台）1套（配置优于32 GB DDR4内存, Intel® Xeon W-2133处理器, 1 TB 硬盘，24寸显示器）； 1.5 数据存储电脑 1 套（配置优于16 GB DDR4内存， Intel Xeon E5 处理器，4 TB 硬盘，24寸显示器）； 1.6备用场发射电子枪灯丝（含安装产生的所有费用）1个。 2.透射电镜相关软件，包括： 2.1 TEM脚本编程软件1套； 2.2 TEM及能谱成像和分析软件（含多用户离线版许可证）1套； 2.3 全自动光路和镜筒合轴软件1套； 2.4 自动转晶带轴软件1套。 3.一体化STEM系统带HAADF探测器和明场/暗场探测器（全套软硬件，含微束STEM合轴校正软件和微束STEM光阑）1套。 4.一体化CMOS数字相机系统（全套软硬件，含计算机）1套。 5.一体化能谱仪(EDS)系统（全套软硬件）1套。 6.低剂量曝光系统 1套。 7.不间断电源1台， 15KW 1H。 8.抗干扰系统防护罩1个。 9.透射电镜专用工具（包括日常维护工具，电子枪更换工具）和常用备件 1套。 10.主动消磁器一套。 11.臭氧清洗仪一台。 12.除湿机一台。 13.壁挂式或柜式空调4台 。 二、主要技术指标： 1.电子枪 *1.1电子枪类型：肖特基场发射电子枪 ； 1.2 电子枪亮度：4×108 A/cm2/sr (200 kV)； 1.3束流/束斑尺寸：1nm束斑电流 ≥ 0.6 nA。 2.分辨率 2.1线分辨率：≤ 0.10 nm； *2.2信息分辨率：≤ 0.12 nm; ★2.3 STEM分辨率：≤ 0.16 nm（在大极靴间距下获得，即物镜极靴间距≥ 5.4 mm）。 - 加速电压 3.1 加速电压：20 kV–200 kV高压，连续可调，且全程范围内切换通过软件完成，具有80kV对中； 3.2加速电压稳定性：≤0.8ppm/10min（均峰值）或1 ppm/min（峰峰值）； 3.3物镜电流稳定性：≤0.8ppm/10min（均峰值）或1 ppm/min（峰峰值）。 4. 衍射模式 4.1最大衍射角：≥ ±12°（半角）； 4.2最大会聚角：≥ 100毫弧度（mrad）； 4.3衍射模式相机长度范围：14 mm-5700 mm，保证选区衍射和高阶衍射成像并能通过相机拍照。 5.TEM 模式 5.1 TEM模式下放大倍数： 25- 1,050,000×； 5.2配备实时漂移校正成像功能来降低样品漂移的影响，保证在TEM模式获得高衬度高分辨率图像。 6．物镜系统 ★6.1 物镜极靴间距≥5mm，保证双倾杆以及各种原位杆的最大转动角度； 6.2 球差系数：≤1.5mm，色差系数：≤1.6mm，最小聚焦步长：≤0.5nm，焦距：≤2.2mm； 6.3物镜采用恒功率透镜设计，消除在不同模式切换以及放大倍数调整时产生的热效应，保证成像与分析的超高稳定性。 7.样品台 ★7.1样品移动范围：2mm(X, Y); 0.75mm(Z)； 7.2五轴中心高精度自动样品台，观察点位置可以标记存储并返回； 7.3样品倾斜角度(采用双倾斜样品杆，非样品台)：±35(α) / ±30(β)。 8.扫描透射附件(STEM) 8.1 HAADF分辨率：≤0.16nm； 8.2 STEM模式放大倍率：×310 - 320,000,000； 8.3 TEM、STEM模式通过软件简单点击即可快速切换，保证BF、DF图像和HAADF图像采集的无缝式切换； ★8.4 STEM探头，16分割STEM探头； ★8.5 配备实时DPC/iDPC成像模块，可用于轻重元素同时成像以及样品内势场的研究； 8.6可同时采集至少四幅来自不同角度的电子信号，如明场 (BF) ，环形明场(ABF) ，暗场(DF)，环形暗场 (ADF) 和高角环形暗场 (HAADF) 的图像； 8.7 STEM模式图像最大像素：4096×4096； 8.8配备实时漂移校正成像功能来降低样品漂移的影响，保证在STEM模式获得高衬度高分辨率图像。 - 数字化照相系统 ★9.1 配置TEM一体化超高速高动态数字观察相机； 9.1.1有效像素：≥ 1,392×1,040像素，全分辨率下的采集速度：≥30帧/秒； 9.1.2动态模式可实现短时间和长时间曝光的快速切换，并支持动态傅里叶变换； 9.2同时配置TEM一体化超快速高分辨CMOS成像相机，能在STEM下，同时采集衍射数据，衍射花样可以直接拍摄； 9.2.1安装位置：同轴、底插式、可伸缩； 9.2.2高分辨CMOS相机像素：感应尺寸：≥4,096×4,096像素，像素大小：≥14μm×14μm； ★9.2.3读取速度：≥ 40 fps @ 4,096×4,096像素。 10. 远程控制功能，人机分离，透射电镜及操控台位于不同的房间，日常操作需通过远程控制实现。 11. 配备低剂量曝光技术 (Low-dose Exposure Technique)，帮助用户在寻找样品、调整焦距及拍照记录的过程中最小化电子束辐照剂量，以应对电子束敏感样品。 12.真空系统 12.1 三级真空系统，可实现快速抽真空； 12.2 典型换样时间：≤60秒； 12.3 电子枪真空度≤1×10-6Pa； 12.4 样品室真空度≤2×10-5Pa； 12.5 标配液氮冷阱。 13.软件操作 13.1全数字化操作系统，基于Windows10计算机控制系统, 所有图像都在24寸显示器上显示。可以无需荧光屏，可以无需暗室； 13.2具有专用的用户图形界面和操作键盘。可以通过鼠标、键盘、以及专用的操作键盘完成电镜的所有操作。可以方便实现包括样品移动、光束移动、放大倍数、模式切换及探测器切换、聚焦、合轴操作等； 13.3系统软件，可以通过直观简单的工作流程，实现快速可重复操作，从光学模式设置、探测器选择到采集和分析，快速成功地获得结果。可以同时快速获取多个 STEM 信号，使用智能扫描技术，获得高质量的STEM 图像。各种模式例如TEM、STEM，可以实现鼠标点击的瞬间快速切换； ★13.4 配置自动拍照拼图软件，也可实现与其他光镜，电镜联用功能； ★13.5 配置全自动光路和镜筒合轴软件系统，自动转带轴功能，简化使用操作。 14.能谱仪 ★14.1极靴内安装双能谱仪探测器（两个能谱探头），电制冷； 14.2每个探测器晶体面积≥ 30 mm2，EDX立体角≥0.45 srad； 14.3探测器制冷方式及工作温度：两级帕尔贴效应制冷，工作温度不低于-30度，不需超高真空密封，尺寸小重量轻； 14.4能量分辨率：≤136 eV(Mn-Kα)，在输出计数率10 kcps内保持不变；≤140 eV (Mn-Kα)，在输出计数率50 kcps内保持不变； 14.5元素分析范围：Be(4) – Cm(96)； 14.6最大总输出计数：≥ 400 kcps； 14.7峰背比（Fiori 数）：≥4000，无杂质干扰峰； 14.8谱图采集：实时在线谱采集，可选择处理时间，采集软件具有漂移矫正功能，可任意改变EDS面扫结果的颜色； 14.9定量分析：实时在线定量；内置于软件中的吸收矫正技术可以实现更精确的定量分析； 14.10线或面扫描分析：快速 EDS，Mapping像素驻留时间：10μs； 14.11面分布：最大元素面分布分辨率4096×4096（视电镜图像长宽比）；对图像上任意区域和方向进行线或面扫描分析。 - 主动消磁器 15.1 纯模拟电路设计保证回稳速度； 15.2 每个方向等距线圈数量：大于等于2组，共计6组线圈； 15.3 具有实时监控和声音报警功能； 15.4 可以显示线圈电流功能； 15.5 具备磁场环境模拟输出功能，3个方向有BNC接口； 15.6 零点温漂小于0.1nT/K； 15.7 动态补偿幅度范围：不小于60mGpp； 15.8 内置源阻值：小于等于2欧姆； 15.9 50Hz消磁能力：通常40dB； 15.10 消磁带宽： 0到1000Hz； 15.11 同时具备补偿环境AC/DC磁场。 16.臭氧清洗仪 16.1光源：25W紫外灯，波长185nm，寿命1000h； 16.2样品杆：3孔样品杆； 16.3时间设定：1-30min , 1min/步； 16.4真空系统：干泵无油真空系统，3.8 L/min，抽真空时间 <180s； 16.5真空范围：10-500Toor (100步)； 16.6臭氧残留：<0.05ppm； 16.7防污染功能：气流冲洗功能，每次冲洗2s，间隔5min，气压8kPa； 16.8参数设定：最多预设10组参数。 17. 除湿机 17.1功率421w、33L/day，自动排水 三．技术服务 1.设备安装、调试和验收： 1.1 中标方在合同生效后到用户实验室现场进行预安装检测（包括磁场、震动测试等），向业主提供详细的安装要求和用户需要准备的安装条件和物资，并提供技术咨询； 1.2 仪器到达用户所在地在接到用户通知后2周内进行安装调试（含人工和材料）直至通过验收。 2. 技术培训：中标方设备安装调试完成后应对用户技术人员进行调试、操作、仪器维护、故障排除等方面的现场培训，时间不少于3个工作日。之后对用户技术人员进行免费现场技术培训（时间不少于6个工作日），提供免费的厂家实验技能培训(不少于3人次)，另外提供远程培训服务（时间不少于4个工作日）。 3.服务：投标人在签订合同前提供原厂售后服务承诺函，要求生产厂家在中国至少设立两家以上的固定维修站，并配备专业维修工程师，能提供及时有效的售后服务。 4.保修期：提供原厂1年的整机免费保修（含人工和材料），保修期自仪器验收合格之日起计算，提供原厂盖章的承诺书。 5. 提供原厂盖章的授权书。 6. 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求给以响应。需要在现场解决问题的应在3个工作日内到达仪器现场。 7. 透射电镜系统货期合同签订后8个月，臭氧清洗仪货期合同签订后12个月，按照各自货期，分别验收和付款。 四.环境要求 1. a.噪声水平：空调开启的情况下，在10Hz至2000Hz的范围内，电镜间内噪声水平小于50dBC。b.直流电磁场强度：在提供一个外部模拟大于5mG的干扰源的情况下，直流磁场强度在三个高度（0.5米，1.5米和2.0米）的三个正交方向达到20nT pk-pk以下，采用主动消磁器一套。c.温湿度：温度稳定在20-23度，变化率≤±1℃/hour，湿度≤80%。 2. 独立地基：混凝土地基 ，混凝土尺寸约5m×6m×0.6m。 3. 温湿度：电镜间：3匹风管机空调，除湿机 辅助设备间：5匹柜机空调 操作间：1.5匹壁挂机空调 管理间：1.5匹壁挂机空调 4. 电源：主机电源：单相220伏，要求装机容量不小于40KVA，总开关135A（三相），电镜主机（三相）：1个63A开关和1个25A开关，4台空调（三相）：外机4个20A开关，内机1个25A开关和3个16A开关，照明系统（单相）：电镜间和辅助设备间1个10A线路开关，操作间和管理间1个10A线路开关，插座（单相）：电镜间，辅助设备间，操作间，管理间共4个线路，都是25A开关，预留仪器用电（三相）：2路25A开关。配置配电柜，线路清晰，分配合理。 5. 接地线：独立地线，地阻值小于1欧姆，不接触其他外部金属或导体，不形成回路。 6. 实验室家具要求如下： 操作间：电镜控制台1张参考尺寸2000×800×750mm；3把椅子参考尺寸600×700×1150 mm；样品准备桌1张参考尺寸1200×700×750mm； 电镜间：样品准备桌1张参考尺寸1200×700×750mm；1把椅子参考尺寸600×700×1150 mm； 管理间：3套办公桌椅，具体尺寸以实际空间大小合理设置； 恒温恒湿柜一台，管理间（安置一个水池，三套办公桌椅-材质：木和金属构件，推拉移门-材质：金属和玻璃，放置仪器附属设备的实验家具材质：最低为理化板实验台。其他实验家具（含办公桌椅等）的材质，不能低于钢木结构家具。 - 配置三个监控器，所有监控器的图像都要传输到管理员的办公电脑和手机。监控器参数如下： 7.1外形：半球 7.2成像色彩：彩色 7.3有效像素：800万 7.4分辨率：3840×2160 8. 吊顶要求：操作间、管理间、电镜间、辅助设备间微孔铝板吊顶，电镜间吊顶高度3.2m。 9. 墙体要求：电镜间的新建墙体要求200mm厚度的加气砖砌筑的实心墙，主动消磁器的线圈是绕着墙体6个面布6圈的线（XY方向2圈，YZ方向2圈，XZ方向2圈），墙体上布置木龙骨，吸音棉，微孔吸音板等材料，操作间、管理间和辅助设备间均采用微孔铝板，操作间方向设置双层玻璃观察窗，尺寸2m×1.2m。 10. 照明：所有照明均采用60×60cm面光源LED照明，60cm×60cm的LED灯，电镜间6盏，管理间2盏，操作间2盏，辅助间3盏。 11. 内衬材料无明显气味，无有害气体。 12. 插座及布线：5孔插座（220V/10A）不低于8个，采用不低于2.5平方铜线双绞线。所有强电布线采用PVC套管；网络通讯：不低于三个普通网络接口； 13. 改造包含实验室原有设施拆除（不包括消防拆除）。 14. 地面装饰采用PVC，地面：操作间，电镜间，辅助间和管理间通铺表面耐磨PVC，规格以具体设计方案选择为准。 15. 管理间、辅助设备间设置窗户和窗帘，操作间入户开门1扇（金属防火门），辅助间入户开门1扇（金属防火门），电镜间开门1扇（金属防火门），管理间移门（金属玻璃移门）1扇。 16. 在综合考虑满足上述要求及之前参数中所列要求的情况下，装修色调（含实验家具、电器等）总体协调。 *17.投标人承诺在中标签订合同后两个月内提供整套设计图纸（室内面积90m2）及装修材料清单（内容包括除臭氧清洗器和消磁器外的实验家具、监控器、建材、配电柜等物品的品牌、规格、型号），经招标方（甲方）审核认可后，中标方方可采购、施工。（承诺函格式自拟，加盖投标人公章。） 18.实验室布局参考示意图 19. 中标后，中标公司应协助用户方做好场地（室内面积90m2）的勘查，如果场地不达标，应给客户提供一套完整的场地改造方案。 | 套 | 1 | 工业 | 货物 |

# 第四章  评标办法

1.评标机构

1.1本次招标成立评标委员会。

1.2评标工作由评标委员会负责。

评标委员会由招标人依法组建，评委会由5人以上单数（含5人）组成。

2.评标原则及程序

2.1评标原则

2.1.1竞争优选；

2.1.2公正、公平、科学、择优；

2.1.3服务质量好、信誉高、价格合理、售后服务完善。

2.2评分程序

2.2.1评委对照评分标准和方法，进行打分，并完成评分表的计算和填写；

2.2.2评委填好各指标评分表后集中，由现场工作人员进行各项评分的计算和汇总。

3．评标内容

3.1阅读投标书及有关资料

3.2投标文件的符合性鉴定

3.2.1投标文件应实质上响应招标文件的要求。所谓实质上响应招标文件的要求，就是其投标文件应该与招标文件的所有条款、条件规定相符，无显著差异或保留。

3.2.2如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标单位将予以拒绝，并不允许投标单位通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3.3对投标文件的评估

对投标单位所报的组织安排、工作人员和设备的配备，工作技术能力、以往履行合同情况、以往完成相关项目情况等进行评价。重点应在于资质、质量安全目标及措施、组织设计（包括方案、组织措施、进度计划及保证措施，人员配备，技术能力等）、以往履行合同情况、以往完成项目情况、财务状况和银行资信等。

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行投标报价进行评审，在评价投标报价时应对报价进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误。

3.5综合评价与比较

评标由评标委员会评委根据评标细则，对投标服务质量、方案或组织措施、安全管理能力、以往业绩、信誉、优惠条件、承诺和财务状况等，评定打分，统计排序，推荐入围投标人。

3.6编制评标报告

评标委员会完成评标后，将编写评标报告。

3.7当下述情况发生时可以拒绝所有投标，宣布招标失败。

3.7.1投标人递交标书少于 3 个的；

若发生招标失败，招标单位做出合理修改后，经报批可以重新招标。

4.定 标

评标委员会按照综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

5.合同商签

投标单位收到中标通知书后，按规定的时间、地点派代表与招标单位进行合同商签，若此时投标单位提出中标单位不能接受的合同条件以外的要求，或拒绝提交履约保证金，可以取消该单位的中标资格，并没收投标保证金。

6.保密纪律

6.1参与评标的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规的规定，严格自律，并接受上级招标管理机构和有关部门的审计和监督。

6.2参与定标和评标的人员在规定的时间和范围内，必须对评标情况和评标结果保密，不得泄漏。

6.3参加评标的专家不代表各自单位，没有向各自单位汇报评标情况的权利和义务。

6.4在评标期间，任何人不允许把投标文件及其汇总材料带出评标指定地点，该材料应有专人保管和发放，评标小组成员完成评标后如数交还。

6.5如违反上述规定，应追究有关人员的责任。

7.投标文件的初审和响应性的规定

7.1 开标后，评标委员会将审查投标人是否符合合格投标人的资格；投标文件是否完整；投标保证金是否按投标须知中条款要求已提交；文件是否恰当地签署。

7.2 在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将确认每一个投标人是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。

7.3 重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能或限制了招标人的权力和投标人的义务，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的投标人公平竞争地位。

7.4 判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

7.5 评标委员会将不重视投标中有微小的不正规或不一致，而该微小之处不构成重大偏离。

7.6 招标人有权拒绝被确定为非实质性响应的投标,投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

8.评标细则

8.1资格审查

本次招标采用资格后审方式确定合格投标人，投标时应提交以下资格证明文件作为评审依据，投标人应确保能在投标文件中按以下要求提供相关材料，否则将不予通过资格后审，且投标文件不再参与后续评审。以下审查内容中任何一条不合格，均不予通过资格后审：

| 序号 | 审查内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人（或负责人）授权委托书或法定代表人（或负责人）身份证明 | 提供原件 |
| 2 | 营业执照 | 提供营业执照复印件加盖投标人单位公章。 |
| 3 | 本项目不允许联合体投标 |  |
| 4 | 投标函、投标授权书 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标供应商公章 |
| 5 | 响应情况 | 付款响应、供货及安装期限、质保期响应等 |

以上资料复印件或扫描件加盖公章须装订于投标文件中。资格后审通过的投标人参与后续评审。

8.2 详细评审

采用综合评分法，满分100分

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分 （40分） | 产品技术参数 | 根据技术参数的响应性进行综合打分： （1）全部产品全部参数完全响应招标文件要求的，得基本分35分； （2）与招标文件要求有非实质性负偏离的，有一项扣2分，扣完40为止，最低得0分（在计算偏离项数时，同一参数不累加计算）； （3）产品技术参数优于招标文件要求的，每一项加1分,按0-5分进行加分，最多加5分（在计算偏离项数时，同一参数不累加计算，须在投标文件中提供相关证明资料复印件加盖公章（包括但不限于检测报告、产品检测、官网截图、产品彩页）进行佐证，未提供相关资料进行佐证的，不进行相应加分。 （4）与招标文件“★”要求有负偏离的，有一项扣4分，扣完为止，最低得0分（在计算偏离项数时，同一参数不累加计算，须在投标文件中提供相关证明资料复印件加盖公章（包括但不限于检测报告、产品检测、官网截图、产品彩页）进行佐证，未提供相关资料进行佐证的，则视为负偏离。） （5）与招标文件“*”要求有负偏离的，作无效投标处理。须在投标文件中提供相关证明资料复印件加盖公章（包括但不限于检测报告、产品检测、官网截图、产品彩页）进行佐证，未提供相关资料进行佐证或不满足参数要求的，则视为负偏离。 | 0-40分 |
| 商务资信分 （20分） | 投标供应商业绩 | 投标供应商具有自开标之日起上推三年内（以合同签订时间为准）同类产品（至少包含透射电子显微镜）供货合同的，每一个得2分，满分8分。 备注：须提供下列材料复印件（原件中标后备查）： （1）采购合同； （2）中标（成交）通知书； 注：以上材料均须放入投标文件中，否则业绩不予加分。 | 0-8分 |
|  | 投标产品质量 | 评标委员会根据投标产品的生产工艺、质量管理制度、产品检测报告及用户关于产品质量的相关证明材料等内容进行综合评审。优，得3分；良，得2分；一般，得1分。 | 0-3分 |
|  | 安装、调试、验收方案 | 方案科学有效且具有可操作性的，得3分；方案一般且能满足需要的，得2分；方案不完整但能基本满足需要的，得 1分；方案存在明显缺陷的或无方案的，不得分。 | 0-3分 |
|  | 售后服务方案 | 有明确的“售后服务方案”，方案中保修内容与范围、维修响应时间等，满足招标文件要求得2分；优于招标文件要求的，有一项加0.5分，加满1分为止；与招标文件要求有非实质性负偏离的，有一项扣0.5分，扣完2分为止。 没有“售后服务方案”的，不得分。 | 0-3分 |
|  | 培训方案 | 有针对性的培训方案，培训方案应包括培训的时间、地点、目标、方式、内容、对象和措施。对方案的科学性可行性进行综合评比。优，得3分；良，得2分；一般，得1分；差或未提供，不得分。 | 0-3分 |
| 价格分 （40分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分40分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40%×100 注：享受相关抵扣政策的，用抵扣后的价格参与评审 |  |  |

8.3评分汇总

8.3.1评标委员会成员按照招标文件和本办法上述有关规定,给各投标文件评分。

8.3.2各投标人的最终得分为各评委所评定分数的算术平均值。

8.3.3各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后二位。

评标委员会按照投标单位综合得分由高到低依次推荐综合得分第1名投标人作为首选中标候选人。

9．例外情况

9.1当出现投标人综合评审得分相等时，按下列顺序排序： “投标报价”得分高的优先；相同时，“商务资信分” 得分高的优先；依然相同时，由评标委员会现场抽签确定顺序。

9.2当评标委员会认为各投标报价均较高时，可以否决全部投标。

9.3招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

# 第五章  合同

## 采购合同（格式）

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：                                  签订地点：

项目名称：

项目编号：

本项目采用          采购方式，经本项目评标委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国民法典》之规定及本项目招标文件及附属材料、供应商提交的投标文件及补充承诺、中标通知书等相关资料的要求，经甲乙双方充分协商，特订立合同，以便共同遵守。

第一条  合同内容及服务标准

具体见采购需求

第二条  合同总价款

1.合同总价：（人民币或其他币种）大写                （¥        ）。

2.本合同价为固定不变价。

第三条  付款条件

本合同以人民币付款。

具体付款方式：                                      （约定预付款的，应于合同签订生效并具备实施条件后5个工作日内支付）

第四条  结算账户

乙方账户信息：户名：          开户银行：         账号：

是否为政府采购贷款业务银行账户：__________（注：填“是”或“否”；如填“是”，则该银行账户如需变更，须经政府采购放贷银行出具书面盖章变更意见，否则不得变更账户信息）

第五条  甲乙双方责任

（一）甲方责任

（二）乙方责任

第六条 违约责任及索赔

1.甲乙双方任何一方违反合同，造成对方经济损失的，应给予对方经济赔偿。

2.如果乙方无正当理由拖延管理或不按合同提供服务，将受到以下制裁：（1）没收履约保证金（2）加收违约损失赔偿。

3.乙方如给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4.乙方如迟延履行合同、不完全履行合同，除支付违约金外，乙方仍应实际履行合同；不履行或履行合同不符合约定，甲方均有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔。

5.甲方不能及时按合同付款，则应当自逾付款第5日起，每天按当期应付未付服务费的0.5%向乙方支付滞纳金，甲方应付费用拖欠60天后，乙方有权终止本合同承担的管理目标及责任。

6.乙方未能履行合同义务（除不可抗力因素外），不能完成管理和服务目标，甲方有权要求乙方给予甲方经济赔偿。

7.乙方应对所提供的服务项目与合同要求不符、或服务过程出现的失误按下述情形及规定承担相应责任：

8.乙方未按要求维护保养设备致使设备损坏的；或因人为因素致使所检修的设备损坏的；或因监管不力致使被第三方损坏设备的，从而导致对甲方造成损害的，应负责修复损坏设备并按照第7条规定赔偿甲方损失。

9.如果甲方提出索赔通知后30天内或甲方允许的更长时间内乙方未能予以答复，该索赔应视为已经被乙方接受。甲方将从乙方提供的履约保证金或直接在服务费用中扣除索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。

第七条 不可抗力

1.如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第八条  履约保证金

1.本项目履约保证金为             (人民币)，收受人为       ，期限至       。

2.乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供的，与此有关的费用由卖方承担。

3.如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第九条 转让与分包

1.乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2.乙方应在响应文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

第十条 合同文件及资料的使用

1.乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2.除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

第十一条  其他

1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

2.本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第（ ）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向                  申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

第十二条  下列关于采购人名称  委托    代理机构名称     进行 项目名称、项目编号的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件（谈判文件）；②乙方提供的投标文件（响应文件）；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

本合同一式   份，甲乙双方各执   份，交芜湖市公共资源交易管理局审核备案后，采购中心留存   份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

本合同合计   页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

采购人（甲方）：    （公章）           供货人（乙方）：     （公章）

甲方(买方)：                         乙方(卖方)：

单位盖章：                           单位盖章：

代表签字：                           代表签字：

日    期：                           日    期:

# 第六章  投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件

项目编号：

项目名称：

投 标 人：                （盖公章）

法定代表人（或负责人）或其委托代理人：      （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

一、投标函

（招标人名称）：

1.在研究了     项目名称及编号（如为分包项目注明包号或标段号）     招标文件（含补充文件）后，我们愿意按（大写*****元）（小写***元）的投标报价，遵照招标文件（含补充文件）的要求承担本招标项目的实施，完成本次招标范围的全部项目内容。

2.如果你单位接受我们的投标，我们将保证按照招标文件规定的供货期内完成本招标项目的全部工作内容，并达到招标规定的要求。

3.我们同意从规定的开标之日起60个日历天的投标书有效期内严格遵守投标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

4.在合同书正式签署生效之前，本投标书连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

5.我们理解你单位不负担我们的任何投标费用。

6.根据投标人须知第1.3条规定，我方承诺，与对本次招标货物进行设计、编制规范和其他文件的单位或其附属机构均无关联。我方不是买方的附属机构。

7.随同本投标书，我们出具人民币共计0元的投标保证金。我们完全接受招标文件的规定。如有违反，你单位有权撤消我单位中标资格，另选中标单位。

8.根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准，我方为       （请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

投标人：(盖单位公章)

单位地址及邮政编码：

法定代表人（或负责人）（签字或盖章）：

联系电话（传真）：

年    月    日

二、法定代表人（或负责人）身份证明

单位名称：

地址：

姓名：             性别：           年龄：         职务：

系                          的法定代表人（或负责人）。为本项目签署上述投标文件，进行合同商签、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：                      （盖公章）

日期：         年       月        日

三、法定代表人（或负责人）授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人（或负责人），现授权委托     （单位名称）    的          （姓名）为我公司签署本项目已递交的投标文件的法定代表人（或负责人）的授权委托代理人。代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托：

代理人姓名：           年龄：

身份证号码：                           职务：

投标人：                                         （盖公章）

法定代表人（或负责人）：                                   （签字或盖章）

授权委托日期：          年        月         日

四、资格审查文件

五、交货一览表

项目名称：

包号：

| 序号 | 货物名称及规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产品品牌 | 原产地 | 制造商名称 | 执行质量标准 | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标供应商（盖章）

时间：

备注：

1.本表和采购需求中的序号、货物名称及规格型号、数量等应一致。

2.供应商根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。

六、技术规格偏离表

项目名称：

包号：

| 序号 | 货物名称 | 招标货物主要参数、技术规格 | 投标货物主要参数、技术规格 | 偏离（正或负或无） | 说明 | 备注：相关证明材料在投标文件中的具体位置（页码） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标供应商（盖章）

时间：

备注：

1.本表填写时，招标货物主要参数、技术规格为招标文件采购需求中技术参数要求，投标货物主要参数、技术规格应据实填写，注意不得复制招标文件的技术参数要求。

2.供应商根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。

七、售后服务方案或承诺

八、其它

（评标办法中打分项涉及的相关证明资料，未提供格式的，投标人格式自拟。）

九、享受政府采购优惠政策证明材料

中小企业投标价格计算表

本单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本单位参加   项目名称  采购活动（项目编号：      ），承诺：本单位投标文件中所提供的货物全部为小型、微型企业制造，若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

人民币：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单价 | 小计 | 折扣率 | 扣除价格 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 须提供《中小企业声明函》 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | / | / |  | / |  | / | / |

备注：

1、表中所列货物应为投标供应商满足本招标文件要求的小型、微型企业制造；投标供应商出具的中小企业声明函（见附件）须随本声明函同时提供，否则该产品不予认可为小型、微型企业制造的货物。

2、对排名第一的中标供应商提供的中小企业声明函（见附件），随评审结果一并公示。

企业名称（盖章）：

日      期：

示例：货物采购项目中某中小企业投标总价为180元，其中投标项目A、B、C、D   (A、B分别为小型企业和微型企业提供的货物，C、D 为大型企业或中型企业或小型企业或微型企业提供的服务)，则上表填写如下：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单价 | 小计 | 折扣率 | 扣除价格 | 货物提供商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 1 | 50 | 50 | 10% | 5 | 某小型企业 | 《中小企业声明函》后附 |
| 2 | B | 2 | 60 | 120 | 10% | 12 | 某微型企业 |  |
| 合计 |  | / | / | 170 | / | 17 | / | / |

#### 投标供应商投标总价为170元，评审价格为170-17=153元。

#### （一）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业丿行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为 	 万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：：

1、企业名称（盖章）即投标供应商（盖章）。

中小企业划分标准：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y<20000 | 50≤Y<500 | Y<50 |
| 工业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 | Y<300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 | Y<300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z<80000 | 300≤Z<5000 | Z<300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X<200 | 5≤X<20 | X<5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y<40000 | 1000≤Y<5000 | Y<1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X<300 | 10≤X<50 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y<20000 | 100≤Y<500 | Y<100 |
| 交通运输业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y<3000 | Y<200 |
| 仓储业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X<200 | 20≤X<100 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 信息传输业 | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X<2000 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y<100000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y<1000 | Y<50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y<200000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z<10000 | 2000≤Z<5000 | Z<2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 100≤X<300 | X<100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y<5000 | 500≤Y<1000 | Y<500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z<120000 | 100≤Z<8000 | Z<100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |

（二）监狱企业证明文件

（货物非监狱企业制造，不需提供）

备注：按招标文件要求提供加盖声明单位公章的省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆建设生产兵团）出具的属于监狱企业制造货物的证明文件，不再列入《中小企业声明函》，不重复享受政策。

附表2  监狱企业货物投标明细表（人民币单位：元）

| 序号 | 货物名称 | 数量/单位 | 单价 | 合价 | 价格扣除比例 | 扣除价格 | 制造商（填写制造商名称） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ··· |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | / | / |  | / |  | / | / |
| 以上本单位投标文件中提供的货物为监狱企业制造，如有虚假，我单位承担由此产生的一切后果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.表中所列产品应为投标供应商满足本招标文件要求的货物为监狱企业制造；

2.投标供应商提供的“监狱企业证明材料”与事实不符的，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任；

供应商名称（盖章）：

日 期：

#### 残疾人福利性单位声明函

（货物非残疾人福利性单位制造，不需提供）

本单位郑重声明，根据《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，本单位参加   （采购人全称 ）  的   （项目名称）  项目采购活动 （项目编号）    提供残疾人福利性单位制造的以下货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

声明人名称（盖章）：

日 期：

附表3    残疾人福利性单位产品投标明细表（人民币单位：元）

| 序号 | 货物名称 | 数量/单位 | 单价 | 合价 | 价格扣除比例 | 扣除价格 | 制造商（填写制造商名称） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ··· |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | / | / |  | / |  | / | / |
| 以上本单位投标文件中提供的货物为残疾人福利性单位制造，如有虚假，我单位承担由此产生的一切后果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.表中所列货物应为投标供应商满足本招标文件要求的残疾人福利性单位制造；

2.投标供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任；

供应商名称（盖章）：

日 期：