# 第三章  采购需求

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | （1）合同签订完成并收到中标人提供的等额预付款保函等担保措施后，采购人支付合同价款的50%；（2）设备安装调试完毕验收合格后一次性付清剩余合同价款 |
| 2 | 供货及安装地点 | 蚌埠医科大学实验动物中心 |
| 3 | 供货及安装期限 | 签订合同后60日历日内 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起三年 |

## 二、货物需求

（一）货物需求说明

| 需求内容类别 | 标识符号 | 投标要求 |
| --- | --- | --- |
| 重要评审项 | ★ | 最多允许不满足 5项，超过最多允许不满足项数的，投标无效。 |
| 一般评审项 | 无 | 最多允许不满足 5 项，超过最多允许不满足项数的，投标无效。 |

（二）货物需求清单

第1包

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） | 所属 行业 | 是否为核心产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小鼠IVC笼盒 | ★1.尺寸：≥380×160×180(mm)（带卡片、饮水瓶），盒体高度≥13cm，符合 GB14925-2023 《实验动物环境及设施》 相关要求； ★2.材质：笼盒应采用聚苯砜（PPSU）全新材料。耐高温≥150℃，能耐 134℃蒸汽灭菌 500 次不变形。 3.硅胶密封圈：设置于盒盖上内侧，必须保持良好气密性。整套笼盒要求含有笼盒、盒盖、不锈钢网盖、饮水瓶、塑料标示牌。 4.网盖：整体材质304不锈钢，动物或人员接触处，不能有毛刺尖角现象，不能有卡脚趾现象。 ★5.生命窗和过滤膜：应设有带硅胶密封圈的压紧式生命窗与外界相连通，不带密封盖，面积≥130cm²，覆盖0.2µm高效过滤膜，过滤膜可直接水洗、高温高压灭菌。 ★6.滤网和阻隔板：为防止笼内垫料、皮毛吸入笼架管道，排风口应有金属滤网（5.5x2.5cm）；笼盒应为上部送风、上部排风结构，进风口与排风口之间应有阻隔板，笼内风速应＜0.13m/s。 7.笼盒搭扣：为航天工程塑料（非金属搭扣，防止损坏塑料 底盒），搭扣与盒盖相连，打开笼盒后，搭扣不会脱离盒盖， 防止搭扣丢失。 8.笼盒的饮水瓶插入口：设置不锈钢自闭阀门，饮水瓶抽离后阀门能够即刻自动关闭。 ★9.饮水瓶： ①形状和容积：外置式，容积≥250ml，带液位刻度； ②材料：聚苯砜 （PPSU）材料； ③瓶口和嘴：为医用硅胶软性密封，瓶嘴为304不锈钢材质，表面处理防止水的表面张力造成不出水或漏水现象，动物饮水咬合处无金属毛刺现象；笼盒瓶口阀应非侵入结构，防止污染。 | 500套 | 工业 | 是 |  |

第2包

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） | 所属 行业 | 是否为核心产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纯水系统 | 1．组成：由软水泵、软水箱、预处理系统、反渗透系统、恒压供水系统组成； 2．产水水质和产量：水质需满足GB5749-2022和GB14925-2010的动物饮水无菌标准，纯水电导率＜15 μS/cm（25 ℃），氯浓度限度：≤2 ppm；纯水产量软水≥2T/H; 纯水≥500L/H （25℃） ★3.技术要求： 3.1 PLC全自动控制，预处理系统自动冲洗及再生运行，反渗主机具有自动清洗保养、自动脉冲冲洗功能； 3.2具备无水保护等多种安全自锁装置 ； 3.3多功能监测可实现水质、压力等参数的在线显示； 3.4产水水质自动分配； 3.5反渗主机一体化结构。 ★4.控制方式：PLC+触摸屏，全自动控制，在线显示电导率 ★5.预处理系统： 5.1活性炭过滤器要求：滤料为活性炭； 5.2污染指数（SDI）≤4； 5.3处理量≥2m3/h； 5.4不锈钢罐体规格直径为300mm±10mm，阀体为全自动控制阀，软化过滤器：滤料为强酸性阳离子树脂，流量≥2m³/h； 5.5不锈钢罐体规格直径为300mm±10mm，阀体为全自动控制阀； 5.6盐箱：容积≥100L，材质PE ★6.反渗透系统： 6.1处理方式：单级反渗透； 6.2高压泵要求：泵体材质为不锈钢；流量≥ 2 m³/h；扬程≥ 112m ； 6.3膜元件要求：脱盐率≥99%；膜片类型：芳香族聚酰胺复合膜；产水量≥ 0.25m³/H/支；膜元件数量：2根/套；整机为一体式不锈钢机架，外形尺寸：1500 ×800×1800 ±10mm （长×宽×高mm）。 ★7.恒压供水系统由纯水泵、纯水箱、恒压供水系统等组成；7.1纯水泵要求：材质为不锈钢；流量≥2m³/h；扬程≥36m；7.2水箱：容积为≥800L，材质为不锈钢316L水箱，佩戴呼吸器，液位装置； 7.3供水控制：同时受水箱液位和压力控制器的双重控制，以实现整个系统的平衡、稳定运行和对纯水泵的缺水运行保护。 8.软水泵要求：泵体材质为不锈钢；流量≥ 2 m³/h；扬程≥ 36m ，一备一用 9.管路要求：所有管路材质采用316L不锈钢，出具厂家材质证明； 10.水箱要求：软水箱和纯水箱容积都大于等于800L，材质为不锈钢316L，佩戴呼吸器，液位装置； 11.备件：额外配置阻菌器过滤膜2套，反渗透膜1套（3根一套） | 1套 | 工业 | 是 |  |
| 2 | 高速冷冻离心机 | ★1.最高转速≥20000r/min 2.转速精度≤±10r/min 3.最大相对离心力≥27793xg 4.最大容量：≥6×100ml； 5.整机噪音≤62dB(A); 6.定时范围：1s～99min59s、1min～99h59min；具有不少于启动计时、到转速计时、连续计时三种计时模式； 7.温度设置范围：-20℃～+40℃，温度控制精度±1℃； 8.加/减速曲线：≥11档加速曲线、≥12档减速曲线，10档为自定义档位，使离心效果达到最佳。 9.具超速、超温、电机过热、门盖自锁、不锈钢内套、保护套等多重保护、确保人身机器的安全。 10.配置气密性角转子，有效防止气溶胶及液体外泄。 11.控制系统：≥7寸高清触摸屏控制。 12.用户可设置多组程序，并可对每组程序进行简易命名，更方便使用时调取。 13.具有冷凝水槽及防护、避免冷凝水集聚、防止腐蚀，提高仪器使用寿命。 14. 前板、门盖需一次模具成型，符合人机工程学。 15.压缩机组：变频压缩机组 16.预冷：有 17.转子识别：有 18.点动功能：有 19.外形尺寸(L×W×H)：不超过380*660*330mm， 20.净重≤62kg； ★21.配置要求：6*100ml角转子（最高转速≥20000r/min，最大相对离心力≥11960xg）；6*50ml尖底角转子（最高转速≥20000r/min，最大相对离心力≥16593xg）；配备6*50ml圆底角转子，配备如下规格适配器（15ml、10ml、5ml、1.5ml、0.5ml、0.2ml） | 1台 | 工业 | 否 |  |
| 3 | 二氧化碳培养箱 | ★1.内腔体积: 不低于188 L； 2.标配搁板数目4块；最多可选装搁板数不少于17块，隔板带孔可调节高度。 ★3.温度控制模式：直接加热气套式 4.温度控制范围：高于环境温度5℃-50℃，温度均一性：±0.3℃(@37℃) 5.温度控制方式：采用微电脑芯片（PID）控制系统 ★6.采用高精度铂热电阻PT1000温度传感器，灵敏度高 7.温度控制精度：<±0.1 ℃(@37℃) 8.温度恢复时间（开门1min后）：不超过 8 分钟 9.CO2控制精度和范围：±0.1%@5%，0-20% ★10.CO2传感器：采用可耐不低于140℃高温的红外传感器，响应灵敏，精度高，寿命长 11.加湿方式：水盘自然蒸发加湿，稳定湿度范围90％±5% 12.配置湿度传感器，并在主界面有湿度显示 ★13.过滤系统：内置HEPA（High efficiency particulate air Filter)高效过滤器，开门30s，5min内恢复至内腔ISO Class 5的空气质量；进气口等外部接口均配置0.22μm微生物过滤器，减少外界污染的可能性；配置一套备件（内置HEPA过滤器和0.22μm微生物过滤器，二氧化碳气体减压阀等各一套）。 ★14.具有不低于140℃高温干热灭菌功能，灭菌时无需拆除IR二氧化碳传感器，灭菌总时长不超过12小时 ★15.含铜合金不锈钢内胆，有效抑制内腔表面细菌生长 16.内腔四角采用光滑圆角设计，无死角，易清理，可有效减小微生物附着 17.外门加热系统可有效防止内门玻璃门冷凝水生成，避免微生物附着生长 18.稳定的主动空气循环系统，每小时内部空气循环不低于50次，保证系统内环境均一 ★19.高清电容触摸屏，不少于6天二氧化碳浓度、温度、相对湿度变化曲线可视。 20.具有报警记录、操作记录自动存储功能，可查询并导出 21.标配右开门，可选配左开门，并配置门把手，方便样品拿取 22.标配叠机组件，可两台叠加使用，减少实验室空间占用 23.配置带脚轮支架，方便培养箱搬运 | 1台 | 工业 | 否 |  |
| 4 | 液氮罐 | 1.几何容积：≥35L。 2.口径：125mm±5mm。 3.外径： 451mm±5mm。 4.高度：747mm±5mm。 5.空重：17kg±0.5Kg 。 5.静态液氮日蒸发量：0.37L±0.05L 。 6.静态液氮保存期：≥97天 7.提桶数量： 6个。 8.提桶尺寸：5*5。 8.提桶层数：5层。 9.2ml冻存管数量：≥750个。 11.真空绝热性能：绝热性能优越，具备极高的温度均匀性，当罐内液氮≤5cm时，所有样本贮存温度仍能保持在-180℃以下。 12.材质及结构：高强度螺纹铝合金，轻型罐体，铝合金外表面处理及颜色，采用表面附着力优异的喷漆工艺。 ★13. 配置：液氮罐1个、提桶数量6个、盖塞1个、锁盖1套、低液位报警器、带液位探测器的盖子、滑轮式小推车、冷冻钳。 | 1个 | 工业 | 否 |  |

## 三、报价要求

总价报价，报价包含完成本项目所需的一切费用。