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PW-812洗板机主要技术参数
仪器的主要性能：
1.中英文菜单，键盘操作，只需按键即可自动完成洗板、冲洗和关机过程；
2.液晶大屏幕可同屏显示所有洗板程序参数，所有参数可选择更改；
※3.最多50个洗板程序，每个程序独立贮存一种实验项目名称和对应微孔板形状参数；
4.维修程序可对硬件进行检测和批量存储洗板程序，可设置用户洗板程序最大数量；
※5.具有暂停和终止功能，按暂停键或返回键可在洗板过程中暂停或终止操作步骤；
  6.微孔位置参数数字化显示并精确到0.1 mm，适用国内外各种大小不同的微孔板；
※※※7.标本任意放置，可进行跨行清洗，不足一排不用补孔；
8.具有洗液冲洗管路功能，冲洗时间可调，洗液种类可选择；
  9.具备微孔板浸泡、振动和振泡功能，有利于降低反应过程中的干扰性吸附；
10.两种清洗液可选，可通过程序默认选择或手工切换选择；
11.各洗液瓶内专有高效过滤装置避免管路堵塞，减少堵孔的发生；
12.开关机自动蒸馏水冲洗和洗板过程中自定义蒸馏水间隔冲洗有效防止结晶的形成；
※13.具有压力调节阀，可有效调整清洗液压力，并能排除压力过大危害；
※14.可拆卸微孔板托盘，底面斜面设计，漏液自动抽取；
※15.微孔板卡位悬空设计，避免孔底受污染；
※16.专利清洗头支架设计，可预防洗板过程中清洗头错位、掉落；
※17.洗液瓶具有均匀体积刻度线，方便工作液配制，废液满自动报警功能；
18.具有透明生物安全罩，洗板过程方便观察并有效隔离实验室环境；
19.采用真空泵工作原理，泵体安装在仪器主机内部.
主要技术参数：
适用各型微孔板：平底板、V型底板、U型底板、圆型底板（96孔和48孔均可）；
※※※清洗液残留量：每孔<0.7ul；
※※※96孔间加液误差：CV<1.5%；
清洗头：8通道和12通道
清洗次数：0-99次可调；
※清洗条数：通过键盘1-12排可快速选中并指示；
清洗方式：板式或条式；
清洗液加入量：50-950ul/每孔，间隔50ul可调；
注液通道：3个（洗液2种可扩展至4种，蒸馏水或清洁液1种）
  洗板模式：3种，浸泡、振动或振泡
模式时间：0-999秒可调（秒、时、分可选择）；
吸液时间：0.1-9.9 秒可调，间隔0.1秒；
冲洗管路时间：0-240秒可调，避免管路堵塞；
※自动蒸馏水冲洗间隔：0-20块板；
清洗针位置：五种（水平、左边、中心、右边、触底）可调节；
主要配置：
1、蒸馏水瓶、洗液瓶A、洗液瓶B、缓冲瓶、废液瓶（液瓶容量2L）；

 ※2、可升级废液自动排放功能。
其它要求：
  1.保修期一年，终身维护；
  2.负责仪器的安装调试及操作、维修培训；
  3.生产厂商提供售后服务承诺书，提供操作培训人员的操作员证；
  4.仪器制造商应通过ISO13485：2016和ISO9001：2015质量体系认证。
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