仪器的主要性能：

MB-580酶标仪主要技术参数

※1.嵌入式Windows系统控制完成编辑、测试、存储及打印工作；

2.8通道零色散单模光纤测量系统，酶标孔中心自动定位功能，具备系统自检和诊断功能；

3.具有震荡功能，震荡速度和时间可调；

※4.低功率6V10W卤钨灯光源，自动开关节能设计，灯泡易更换； 5.图形化界面可视化酶标板图设计，全中文操作系统；

6.样本信息录入有列表式和卡片式，可直接输入样本号、姓名等信息；

※7.编辑、测试界面同屏可显示样本号、OD值、结果、S/CO值和项目参数；

8.具有光密度快速测试功能，支持自身对照、列减法和行减法，判断公式可任意输入；

※9.具有全面的定性、半定量和定量参数，布板模式、阴阳性对照值和标准曲线可贮存、调用； 10.可横向或纵向96孔可视化布板，任意设置测试的起始位和终止位，可自动编号；

11.可任意位标注空白、样品、阴阳性对照及质控，支持多值对照；

※12.单板多项测试功能，同一板可进行多达12种不同检验项目的测试；

※※※13.测量结果支持重新计算功能，可调用空白值、曲线进行多次拟合计算；

※14.按板号报告或按样本号综合报告，并可批量录入实验项目及结果； 15.具备质控功能，任意规则定制，质控图可显示和打印；

- 可按标本号、姓名进行结果查询，可自动跟踪分析标本的每个项目数据变化趋势；

- 测量数据可按板、行或列直接导出到 MS Excel 中进一步分析；

- 适用于平底、U 型和 V 型底等国内外各种大小不同的 96 微孔酶标板； 主要技术参数：

光源：寿命5000小时以上； 波长范围：400~750nm

滤光片：标配405，450，492，630nm四片滤光片，最多可装载八片滤光片；

测量方式：单波长、双波长、多波长、终点法、两点法、动力法、外部计算机控制测量； 空白方式：单孔空白、多孔空白、行空白、列空白；

计算方式：光密度、行减、列减、单点定标、线性回归、二次曲线、三次曲线、四参数方程； 检测速度：单波长﹤3秒／96孔，双波长﹤6秒／96孔；

测量范围：0.0000-4.5000Abs 分辨率：0.0001A

※※※灵敏度：≥ 0.01mg/L；

示值稳定性：±0.002A

吸光度示值误差：±0.015A

吸光度重复性：<0.1%

通道差异：≤0.02A

显示：嵌入式8寸触摸屏或外接彩色液晶显示，可显示整板样本结果和定标曲线；

※存贮：5000个以上检测程序和5000块96孔板检测结果，2000种酶标板格式，100000个以上测试结果；

接口4个USB双向通讯口，1个以太网口，1个VGA接口；

※电源，12V DC，100V-240V宽幅输入； 其它要求

- 负责仪器的安装调试及操作、维修培训；

- 保修期一年，终身维护，零配件价格网上公布；

- 生产厂商提供售后服务承诺书，提供操作培训人员的操作员证；

- 仪器制造商应通过 ISO13485：2016 和 ISO9001：2015 质量体系认证。