体外除颤器招标技术要求

一、物理性能

1.1按照说明书要求进行储存及维护，主机预期使用寿命大于8年

▲1.2设备支持开盖开机，未避免误操作，设备整机的操作按键数量≤3

▲1.3工作温度范围至少满足 -5ºC ～ 50ºC，且从室温环境下进入-20ºC 环境后，至少能工作60分钟（提供证明材料）

1.4工作湿度范围至少满足 5% ～ 95% ，非冷凝。

1.5工作海拔高度（大气压力）范围：-381 m ～ +4575 m.（57.0 kPa ～ 106.2 kPa）

二、除颤性能

▲2.1、用双相波除颤技术，具备在成人模式和儿童模式下除颤能量分别自动递增功能，首次电击没有消除室颤时，第二次和第三次电击分别会自动提供更高级别能量，第三次后的后续电击维持最大能量。（提供证明材料）

▲2.2输出能量：成人最大能量可支持360J

2.3从开机到200J放电准备就绪用时＜7s

▲2.4开始AED分析到200J放电准备就绪时间＜5s（提供证明材料）

三、电池

▲3.1、电池至少可支持300次200J除颤治疗或200次360J除颤治疗（提供证明材料）

▲3.2、可检测电池低电量并给出报警提示，低电量报警后至少还可持续30分钟工作时间和至少6次360J除颤充放电（适合条件下）（提供证明材料）

四、屏幕/操作

▲4.1、具有7英寸彩色液晶显示屏，分辨率不小于800×480 像素，支持动画指导用户执行急救操作。（提供证明材料）

4.2、AED设备支持成人/小儿患者类型快速一键切换，可根据病人类型自动切换提示信息、除颤能量和CPR按压模式

▲4.3、CPR按压模式支持配置30:2、15:2和仅按压模式（提供证明材料）

4.4、在CPR仅按压过程中持续提供操作指导和剩余按压次数提示

4.5、提供智能语音播报。设备根据急救人员响应速度，智能提示急救人员除去病人的衣物、粘贴电极片。

五、数据管理

▲5.1、AED设备支持USB接口，可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据

▲5.2、支持每日、每周、每月、每季度的设备自检，每次自检均支持对除颤放电模块的检测。

六、配置及相关要求

6.1、配置清单：自动体外除颤器、一次性免维护不可充电电池、一次性电极片、用户手册、快速操作指南等。