	需求内容类别
	标识符号
	投标要求

	核心评审项
	★
	符合性审查项，负偏离或未响应的，响应无效。

	重要指标项
	无
	符合性审查项，5项（不含）以上负偏离或未响应的，响应无效。


货物需求清单
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量（单位）

	1

	AED
	1、 物理规格/性能：
1. 整机重量（含电池）≤3kg，设备尺寸≤265mm*265mm*100mm。2.设备具备便携把手。
3.设备使用寿命≥10年。
4.工作温度范围至少满足-5℃~50℃，短时存储环境至少满足-30℃~70℃
5.抗震功能：设备六面均承受≥1.6m跌落冲击（响应文件中需提供第三方检验报告作为证明材料进行佐证，加盖厂家公章）
6.防尘防水级别：≥IP55
	12

	
	
	2、 除颤性能：
1、 除颤技术：采用双向波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数能根据病人阻抗自动补偿。
2、 除颤能量：成人最大能量可支持360J除颤能量（响应文件中需提供说明书作为证明材料进行佐证，加盖厂家公章）
3、 设备从开始充电到360J放电准备就绪时间≤15s（响应文件中需提供说明书作为证明材料进行佐证，加盖厂家公章）。
4、 可一键切换成人/儿童患者类型。
5、 算法评测数据库至少包含MIT-BIT、SVTA、NSR、NST心电数据。
	

	
	
	3、 除颤电极片：
1、 ★电极片标准配置有效期：≥60个月（响应文件中需提供说明书作为证明材料进行佐证，同时提供实物图照片，加盖厂家公章）
2、 在待机状态，电极片与主机预先连接，提供高抢救效率。
3、 可选配血氧功能，在患者恢复自主呼吸和脉搏时提供参考（响应文件中需要提供说明书作为证明材料进行佐证，加盖厂家公章）。
	

	
	
	四、电池：
1、 单块电池有效期≥5年（响应文件中需提供说明书作为证明材料进行佐证，同时提供实物图照片，加盖厂家公章）
2、 在适合条件下，至少可支持100次360J除颤治疗（响应文件中需提供说明书作为证明材料进行佐证，加盖厂家公章）。
3、 提供≥4200mAh一次性免维护电池。
	

	
	
	五、操作：
1、★为适应普通群众使用，防止误操作，设备面板上可操作按键（包含可触摸操作虚拟按键）数量≤3个（响应文件中需提供设备面板实物图片证明）
	

	
	
	[bookmark: _GoBack]六、屏幕：
1、 提供≥7英寸显示屏，支持动画指导用户执行急救操作（响应文件中需提供说明书作为证明材料进行佐证，同时提供实物图照片，加盖厂家公章）。
	

	
	
	7、 数据传输和存储：
1、设备自带内部存储容量＞1G，同时可存储不少于3000份自检报告。为保证数据有效安全，设备存储应采用自带存储芯片，不可采用外置存储卡（响应文件需提供说明书作为证明材料进行佐证，加盖厂家公章）
2、设备可存储不少于2000份事件记录（响应文件中需提供说明书作为证明材料进行佐证，加盖厂家公章）
	

	
	
	8、 设备维护与自检：
1、 支持每周设备自检，且数据支持数据接口直接导出（响应文件中需提供说明书作为证明材料进行佐证，加盖厂家公章）
2、 设备可通过管理软件，更改常规设置、CPR设置、自检设置等出厂设置信息。
	

	
	
	九、AED智能管理系统：1套
1、 配备远程管理软件，可通过管理平台检测电池电量、电极片有效期等信息。
2、 为保证数据安全，远程管理软件需获得国家公安部颁发的网络系统安全等级保护备案证明，安全等级为三级，且证书持有人与投标产品注册人需一致。
	

	
	
	十、其他：
1、 ★售后服务：合同签订后供货时需提供厂家出具的针对本项目的原厂售后服务承诺书/函（响应文件中提供书面承诺，格式自拟）
2、 ★提供AED安装服务，并配备校园急救站壁挂机箱。
	


其他
	商务项目
	商务要求

	备注要求
	1、 所提供产品须为原厂原装正品
2、 整机质保5年
3、 合同发票验收单上和外包装及机器上的品牌及型号需与所竞价链接产品大小型号完全一致。送货上门，送货前请与收货老师联系具体送货时间，该采购包含安装调试服务。



