立式灭菌器参数需求

1.★符合《立式蒸汽灭菌器》YY/T 1007-2018标准。

2.多重安全装置：包括过流保护、超温保护、超压保护、防干烧保护、门锁联动装置、安全门检测、自涨式密封圈、漏电保护。

3.灭菌器门盖采用隔热材料，防止工作人员烫伤。

4.灭菌器废汽冷凝处理，防止气溶胶扩散。

5.电磁阀使用知名品牌，压力表、安全阀均按照国家标准提供编号、铭牌、合格证等强制性资料。

6.★灭菌腔体、灭菌提篮均为SUS304不锈钢材质制成，机器内置水箱，汽水内循环。

7.具有快速维修窗口。

8.容积60-80L，功率<5000W,提桶数>1个。

9.额定工作压力≤0.25MPa，灭菌温度覆盖115~135℃。

10.微电脑智能化自动控制,兼具针对多种材料的不同类型的固定程序及自定义程序。进水、升温、灭菌、排气整个流程全自动控制，灭菌结束，自动提醒。

11.数字显示灭菌腔内温度、时间和故障报警代码。腔内温度可实时监测，并且显示精度≤0.1℃，灭菌腔体温度均匀性：≤2℃。

12.可选配打印机，记录灭菌温度。

★标注为废标项