第三章  采购需求

1. 总体说明
1.1 本章所提出的技术要求是对本次招标货物及伴随服务的基本要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物及伴随服务除了满足本技术要求外，还应符合中国国家、行业、地方或设备制造商所在国的有关强制性标准、规范。当上述标准、规范的有关规定之间存在差异时，应以要求高的为准。

1.2 本章中提及的工艺、材料、设备的标准及品牌或型号（如有）仅起说明作用，并没有强制性。投标人在投标中可以用替代工艺、材料、设备的标准及品牌或型号，但这种替代须实质上满足、等同或优于本章技术要求，同时须提供相关证明材料，否则可能被评标委员会认定为负偏离。

1.3 除非有特别说明，本章中所列的具体参数或参数范围，均理解为采购人可接受的最低要求。

2. 采购内容及范围

2.1 采购内容

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	所属行业

	1
	生物显微镜
	1
	套
	工业

	2
	▲原子荧光光谱仪
	1
	套
	工业

	3
	总磷智能分析仪
	1
	套
	工业

	4
	阳离子交换量测定仪
	1
	套
	工业

	5
	直读式烟尘测试仪
	1
	套
	工业


2.2 采购范围

包括所有货物的供货、包装运输（包括卸车及就位至采购人指定的安装地点）、安装、调试、技术服务、培训、售后服务等所有内容。

3. 技术要求

3.1标识符号

	标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	核心产品
	▲
	标的属于核心产品

	重要参数
	★
	评分项，详见“第四章资格评审和评标办法”中评标办法。

	一般参数
	无标识
	非★项指标提供承诺，承诺函格式自拟。合同履行阶段，供应商供货时采购人有权核实，如不满足招标文件要求和实际使用需要，验收时不予通过，采购人有权解除合同并报政府采购监管部门处理，由此产生的一切后果由中标人自行承担。详见“第四章资格评审和评标办法”中评标办法。


3.2技术要求表

	序号
	设备名称
	详细技术参数
	数
量
	单位

	1
	生物显微镜
	一、技术指标
1、具有明场、DIC用途的研究级正置显微成像系统。
2、可配100W卤素灯或者高强度LED光源。
★3、至少7位物镜转盘。（投标文件中须提供实物图片证明材料）
4、顶镜可摇摆聚光镜，聚光镜NA≥0.9。
5、三目观察筒，屈光度、瞳间距可调，视野数≥22mm，可支持视野数25mm。
★6、三级调焦驱动，调焦旋钮轴的高度上下可调节。（投标文件中须提供实物图片证明材料）
7、搭配超硬陶瓷载物台，没有暴露齿条，操作手柄可选左右手。陶瓷材料为浅米色，这种颜色为在将标本放置在目镜之下以前通过其轮廓和色彩就可以将其找出提供了最佳的背景。
8、配专业起偏器和检偏器。
9、物镜彩色编码与孔径光圈彩色编码的完美结合成就了彩色编码光圈辅助装置（CCDA）。
10、平场消色差物镜,配5X、10X、20X、40X、100X物镜。
5×物镜，数值孔径≥0.12，
10×物镜，数值孔径≥0.25
20×物镜，数值孔径≥0.40，带DIC功能
40×物镜，数值孔径≥0.75，带DIC功能
100×物镜，数值孔径≥1.25，油镜，带DIC功能
★11、显微镜同品牌600万像素科研级彩色摄像头，以下参数需要同时满足：
11.1、采用新一代彩色芯片，传感器大小（对角线）≥8.92毫米
11.2、像素点尺寸≥2.4μm x 2.4 μm
11.3、规格≥3072像素 x 2048像素
11.4、拍摄速度≥15fps。
11.5、快门模式：卷帘式，全局复位。
11.6、暗噪音2.8 e-（中值）
11.7、动态范围≧72 dB
11.8、满井电子≧ 14.000 e-
11.9、读取器噪音typical 6 e-/ 10 MHz
11.10、采用高速USB3.0接口。
12、图像处理软件
12.1、可实现图像实时采集，可调节图像质量（亮度、对比度等），可自动或手动白平衡，可对采集后的图像编辑、处理，可加标尺。
12.2、快速设置和获取实验条件直观的设置。
12.3、优化的数据和大数据的快速采集处理设置显示参考或导入为随后的实验中，实验参数自动记录浏览，储存和导出数据。
12.4、完整的图像查看软件包括测量，增强注解, 图象分析。
12.5、对于数据管理，保存，重命名，复制，删除，导出为AVI，JPEG，TIF。
12.6、图像处理与测量：调整对比度，每一个图像的亮度和伽玛，强度，测量长度。
13、数据处理单元

14、体视显微镜
14.1、显微系统：
14.1.1、光学系统：YUES格里诺光学系统；
14.1.2、观察镜筒：铰链式三目观察镜筒，可接驳成像系统，45°倾斜，瞳距50-78mm，分光比100：0，0：100；
14.1.3、目镜：超宽视野目镜10X（视场数Ф25mm），高眼点，屈光度可调；
14.1.4、变倍物镜：0.67X-5X，且倍率切换时无需调焦；
14.1.5、连续变倍比：1：9；
14.1.6、无极变倍/有极变倍任意切换；
14.1.7、工作距离：110mm
14.1.8、照明系统：采用12V/40W 4800K宽光谱LED透反射照明系统，显色指数≥95；
14.1.9、调焦行程：130mm；
14.1.10、载物台：25mm超薄扇形底座，带Φ160mm透明玻璃盘和黑白板；
14.1.11、成像接口：焦距可调C型接口0.5X；
14.1.12、观察方式：可升级为偏光观察及荧光观察；
14.1.13、铰链式重工机械齿轮方形立柱设计，具有保险栓锁定环和固定旋钮双重锁紧装置，具有优良的承重性能，避免显微镜头部下滑。
14.2、成像系统：
14.2.1、显微成像硬件必须与显微镜同品牌，确保二者相得益彰。显微成像软件必须要有自主知识产权，同时具备软件著作权登记证书。
14.2.2、芯片尺寸：1/2.1"

14.2.3、像元尺寸：1.4*1.4(μm)
14.2.4、像元合并模式：1*1、2*2、3*3、4*4
14.2.5、帧率@分辨率：12fps@4608*3456
14.2.6、曝光时间：0.11ms-12s
14.2.7、色温：2000-15000K
14.2.8、图片格式：TIFF/JPG/PNG/DICOM
14.2.9、数据接口：USB3.0
14.2.10、光学接口：标准C接口
14.2.11、工作流逻辑设计：从操作者使用角度出发，考虑最佳的操作步骤，通过模块化设计，重新定义了图像高效拍摄-处理-测量-报告输出的完整相机工作流。集合最新的图像处理算法，大大节省操作时间，有效提高操作者工作效率。
14.2.12、语言：八种语言任意切换。
14.2.13、测量：静态图像的两点间距、平行线距、角度、弧度、圆半径、任意多边形的面积、周长等19种测量方式。
14.2.14、自动设置：曝光、色阶、白平衡，手动设置:曝光、增益、伽马、平场校正。
14.2.15、图像采集:单帧捕获、视频录像、延时录像、帧拍摄、帧拍摄成录像。
14.2.16、实时图像拼接：动态的捕捉定量位移后的图像后自动后台无缝拼接，完美展现超大视野全景显微图像。
14.2.17、实时景深融合：对不同焦平面的光学显微图像(同一视场)的图像进行融合,可以实现在高倍显微镜下对大落差样品表面的整体观察,解决光学景深小的问题，200X放大情况下晶枝的生长景深合成后的图片资料作为技术证明材料。
14.2.18、暗场/荧光模式： 用户根据实际暗场/荧光模式调节图像的黑平衡参数，以获得更符合用户需求的图像效果。
14.2.19、比例尺：通过校核显微镜和成像装置,在图片中自动生成比例尺和日期,实现显微镜图片的数字化管理和精确量化。
14.2.20、参数保存：可根据用户需求设置9999个参数保存，能针对不同样本，任意调用。
14.2.21、平场校正：在实际显微应用中，可能会受显微镜光源、光学系统影响，或者出现显微镜目镜和物镜存在脏点导致成像不均匀，存在色块等现象。通过平场校正，可有效减少这一类缺陷，使成像效果更均匀，色彩更真实。
14.2.22、图像处理：可提供以下图像处理操作：图像调整、图像染色、荧光合成、高级计算成像、二值化、直方图、图像平滑、滤色/提色/反色。
14.2.23、根据用户需要，可开放端口，接入第三方软件。
二、配置
1、带7位物镜转盘主机：1台；
2、物镜：5个；
3、摄像头：1套；
4、软件：1套；
5、体视显微镜：1套；
6、数据处理单元：2套。
三、供货时，需提供有检定或校准资质单位出具的该仪器的检定或校准证书。
	1
	套

	2
	▲原子荧光光谱仪
	一、总体要求
1、满足《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法》（HJ694-2014）等标准。
2、工作条件：
2.1、温度 15～30℃。
2.2、湿度≤75%RH。
2.3、电源电压： AC 220V/50Hz。
二、技术要求
1、为方便数据管理，仪器需配置能够与化验室管理系统(LIMS 系统)对接数据的通讯接口，支持LAN/USB/RS-232 对接方式（投标文件中提供接口实物图扫描件）。
2、检出限（D.L.）：代表元素砷、锑、硒＜0.01µg/L，汞＜0.001µg/L。
3、测量重复性（RSD）：＜0.7% RSD（投标文件中提供法定计量检定机构出具的检测报告）。
4、漂移：≤1.5%/30min；噪声：≤1.5%；道间干扰：≤±1.0%（投标文件中提供法定计量检定机构出具的检测报告）。
★5、进样系统：为实现进液、计量、排液等自动化，仪器需配置双路顺序注射泵进样系统，还原剂也采用与进样相同的注射泵进液（投标文件中提供进样系统实物图）。
★6、光学系统：双光束立体光路系统，最小化杂光影响；检测通道为四通道；采用通道对等设计，所有通道支持参比漂移扣除功能（投标文件中提供光路图及技术说明书扫描件）；支持多种不同元素同时测定，元素测定自动切换。元素灯位处于仪器前面板，易于操作（投标文件中提供元素灯安装处实物图）。
★7、元素灯：为方便分析人员操作，不受仪器上方排风口遮挡，仪器需配置插拔式智能免调空心阴极灯。内置存储芯片，免调光源，即插即用，支持带电插拔，无需手动调节元素灯位置。（投标文件中提供彩页或官网截图证明材料）
8、灯电源：自动激发启辉，保障仪器正常工作，支持元素灯使用计时，灯电流实时监控，随时掌握灯运行状态（投标文件中提供功能截图扫描件）。
★9、原子化器：仪器需具备温控原子化器功能，根据所测元素，自动匹配原子化器温度。具备两种原子化方式自动切换，火焰法与冷原子法可根据所测样品情况软件中勾选（投标文件中提供功能截图扫描件）。原子化器高度自动调节，无需手动调节（投标文件中提供功能截图扫描件及自动调节构架图）。
10、气液分离器:为使反应物充分混合，完全反应后排废，仪器需配置后排废气液分离器装置，采用电磁阀排废，无需蠕动泵进行排废。
11、仪器可自动在线稀释，自动清洗，单标准自动配制标准曲线（r＞0.999），在线智能提示。自动在线加还原剂、掩蔽剂，提高仪器的稳定性和可靠性。
12、环保设计：为避免汞、砷等有害物质对人身体危害、减少环境污染，仪器需配置吸收氢化物发生原子荧光尾气中有害元素的捕集阱。
13、气路系统：采用电子流量控制，流速采用 PID 调节，流速控制最小可达 1ml，具备自动保护装置，无载气安全保护；关机可自动切断气路，同时具有实时压力、流速监测与报警功能。
14、自动进样器：外置式全自动＞150位进样器，防止酸腐蚀。采用碳纤骨架PTFE取样针，避免石英针易碎问题（投标文件中提供实物图扫描件）。针对不同需求的样品，可以设置选择普通模式与高精度进样模式（投标文件中提供软件功能截图扫描件）。
15、具备形态分析扩展功能。预留元素形态分析串口，可升级为形态分析仪，测量 As、 Hg、 Se、 Sb 等元素的各种价态。
★16、具备直接进样汞镉测试仪分析扩展功能，可升级为直接进样汞镉测试仪，在线快速分析汞镉（提供软件功能截图扫描件）。
17、工作站为图形化设备状态监控系统，具有审计追踪及权限设置功能等（投标文件中提供软件运行功能截图扫描件）。
三、配置要求（包括但不限于以下部件）
1、四通道原子荧光光度计：1套；
2、原子荧光自动进样器（＞150位）；
3、免调元素灯（As、Se、Hg、Sb各1只）；
4、碳纤骨架 PTFE 取样针：1根；
5、数据处理单元：1套；
7、随机文件1套：含详细的操作指南1份、产品说明书1份、产品合格证书1份；
8、供货时提供仪器防尘罩：1个；
9、仪器正常使用需要的专用工具及其它必要附件。
	1
	套

	3
	总磷智能分析仪
	1、用于水中总磷指标的实验室全自动化检测，遵循标准《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》（GB 11893）规定方法标准设计；
2、操作便利，能够一键检测。全流程自动化完成批量样品试剂加入、消解、冷却、定容、混匀、检测、清洗、数据采集与处理、数据报告生成等操作；
3、仪器可按单个标准母液，自动配置标准梯度，建立标准曲线；
★4、智能自动稀释，仪器配备智能自动稀释功能，对浓度超过测定上限的样品，仪器可按测试结果自动稀释后重新测试；稀释倍数不小于20倍；
5、仪器具备自动扣除样品浊度干扰功能，支持同一样品自动扣除功能，即样品瓶可作为比色管使用，同一样品分别测定加显色剂与不加显色剂的吸光度，进行浊度扣除；同时，也支持双样扣浊度，取样后分别装入两支消解比色瓶中，消解完后一支显色一支做空白，进行浊度扣除；
6、消解系统，各样品独立密封、消解，确保消解温度为120-124℃，工作压力为1.1-1.4kg/cm²，消解时间30min；

7、七路试剂流路系统，不同试剂有独立的管路、泵、阀，避免试剂交叉污染；
8、仪器能自动实现试剂量监控，实时显示试剂液位，当试剂消耗达报警值时能自动停止检测并报警；
★9、用户可设置样品优先级，测试过程中如遇需紧急出结果的样品，可添加紧急样品，无需等待已在消解样品完成消解测试，直接优先测试，80分钟内出结果，不影响正在消解测试的样品；
10、比色测定系统，满足总磷检测，检测信号稳定可靠。总磷于700nm波长处测定；
★11、仪器配有自动清洗功能，可自动清洗消解比色瓶，消解比色瓶在完成一个样品测定后，自动清洗干净并直接重复使用，确保样品量再大也不受限制；
★12、消解瓶可以直接比色，消解瓶为高压反应瓶；消解瓶具有全自动开盖、旋盖功能；
仪器内置数据处理控制系统（硬盘≥250G，内存≥8G），就可实现绘制标准曲线、数据保存、数据调用、生成测试报告等功能；

14、仪器指标：
14.1、测定范围：TP：（0-1.2）mg/L（不稀释，取样量25 mL时）；
14.2、检出限：TP：≤0.01 mg/L；
14.3 、自动配置标准曲线：相关性稀释r＞0.9995
14.4、重复性：1.0mg/LRSD<1.0%；0.5mg/LRSD<3.5%
14.5、消解位不少于10个
14.6、自动进样器样品位：不少于78位
15、仪器配置：
15.1、总磷智能分析仪 1套（内置：高温高压消解系统、比色测定系统、试剂定量加液系统、自动清洗系统、数据处理控制系统）
15.2、自动进样器 1套
15.3、试剂瓶  7个
15.4、试剂瓶架 1个
15.5、样品盘3个
15.6、样品管  80
15.7、消解比色瓶  20个
15.8、纯水桶 1个
15.9、废液桶 1个
15.10、数据处理单元2套。
	1
	套

	4
	阳离子交换量测定仪
	一、主要用途
1、主要用途：要用于土壤中阳离子交换量、全氮的检测。
2、依据标准：满足本方法依据NY/T 1121.24-2012《土壤检测第24 部分:土壤全氮的测定自动定氮仪法》、《土壤分析技术规范》(第二版)（第十二章土壤阳离子交换量的测定）等标准。
二、功能参数
1、阳离子交换量测定仪，同时兼容全氮各类检测标准，一机两用，提高仪器利用率；主机含蒸馏系统、滴定系统、软件系统；浓硫酸环境消解样品、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收、指示剂滴定终点颜色判定法；全自动加碱加酸加稀释剂、全自动蒸馏滴定、滴定杯和管路全自动排空清洗、全自动故障检测、全自动溶液液位监测、全自动计算及打印结果；具备安全门自动监测、消化管在位监测、溶液桶液位监测、接收杯溢出监测，具备冷凝水流量和温度检测功能，冷凝充分，保证回收率，具备溜出液温度检测功能，避免溜出液温度过高造成氨挥发
2、蒸馏滴定一体机，不接受另配滴定器模式
3、检测范围：0.1-240mgN；CEC(0.07cmol/KG-14mol/KG)mg）
4、回收率≥99.5%
5、蒸馏时间：0—30min 连续可调
6、重复性误差：RSD≤0.5%（1-240mgN）
7、采用柱塞泵式滴定系统，滴定精度1.0uL/步
8、测定样品重量：固体≤5g  液体≤20ml
9、操作系统：内置≥5寸彩色液晶触摸屏，中文操作界面，可实时监测和显示实验过程；嵌入常规检测实验方案及参数，同时用户可自编辑99种以上的实验方案，实验过程可直接调用；可存储1800套以上的数据
★10、仪器采用高精度隔膜泵（提供证明文件）进行溶液的加注，最小加液量为1mL，并且在实验过程中可补加碱液，实验操作灵活，避免试剂浪费
11、蒸汽流量50%-100%可调
12、蒸馏模式：双蒸馏模式可选
13、仪器采用颜色法进行实验结果终点判定，具备滴定颜色设置和微调功能
14、仪器实验过程中，接收杯处于密闭状态，有效避免环境中物质对实验影响
★15、采用金属材质蒸馏发生器（提供相关证明文件说明或仪器实物图片），具有压力传感器、温度传感器、温度保护开关、分离式液位监测等多重保护
★16、防溅瓶采用耐碱液腐蚀的高分子材质（需提供仪器实物图片）
17、滴定过程实时可见，滴定系统照明和颜色终点判定采用不同光源，减少外界光源的影响；
18、具备蒸馏边滴定功能，减少测试时间，提高测试准确性
19、恒温超声波清洗器
19.1、清洗机采用单片机软件操作
19.2、清洗机降音盖、清洗槽均采用优质不锈钢
19.3、恒温系列清洗机密封性好，并具有隔音、隔热效果
19.4、数显超温度、超电压、超电流、低水位、无溶液保护指示
19.5、数显记忆、设定显示超声工作时间、超声功率、进液液位（及实际液位）、加热19.6、温度及实际温度）
19.7、数显记忆、设定显示清洗机槽内恒定温度，±2℃
19.8、仪器尺寸：640×490×540mm
19.9、内槽尺寸：300×240×180mm
19.10、容量：13L
19.11、超声频率：40KHz
19.12、超声功率：300W
19.13、功率可调：40-100（%）
19.14、进水液位显示：有
19.15、加热功率：500W
19.16、制冷功率：350W
19.17、温度设定范围：0-80℃
19.18、时间可调：1-480（min）
19.19、排水：有
20、离子计
20.1、温度：-30.0～130.0℃
20.2、分辨率：0.1 / 0.01 / 0.001pH
20.3、精度：±0.002pH
20.4、mV：-2000.0～2000.0
20.5、离子浓度测量范围：
0–999 999 mg/L(ppm)；
-2.000–20.000pX
20.6、mV分辨率：0.1；1
20.7、mV准确度(±)：0.1
20.8、显示屏类型：7"彩色TFT
20.9、防护等级：防水防尘(IP54)
三、配置清单
1、阳离子交换量测定仪主机（含全自动蒸馏系统和全自动高精度滴定系统）1套；
2、全氮检测软件（内置主机）1套；
3、300ml消化管50只；
4、溶液桶 3 个（6L）；
5、滴定酸桶 1 个（1L）；
6、附件箱1套；
7、恒温超声波清洗器1套
8、离子计1套
9、数据处理单元2套。
	1
	套

	5
	直读式烟尘测试仪
	一、总体要求：
1、采用等速采样方法抽取一定量的含颗粒物的废气，利用烟道外过滤的方式，将颗粒物截留在滤膜上。通过β射线照射滤膜前后发生的衰减量计算出颗粒物的质量。颗粒物的采样符合《固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）、《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ836-2017 ）等标准的相关要求。
2、仪器配置包括但不限于以下部件
序号
名称
数量
备注
1
烟尘采样器主机
1台
2
β射线法烟尘测量管
1套
3
连接管
1套
4
干燥器
1套
5
取样管支架
1套
6
滤膜带
10卷
7
标准滤膜
1套
8
烟尘综合采样管
1套
1.5米
9
烟气预处理器
1套
10
烟气传感器
1套
氧气/二氧化硫/一氧化氮/二氧化氮/一氧化碳
11
数据处理单元
2套
二、配置与技术参数要求：
★1、整机性能要求：
项目
参数范围
分辨率
示值误差
采样流量
(10～100)L/min
0.1L/min
≤±2.5%
动压
(0～2000)Pa
1Pa
≤±2%FS
静压
(-30～+30)kPa
0.01kPa
≤±4%FS
烟温
(0～500)℃
1℃
≤±3℃
烟尘浓度
（0.2～50）mg/m3
0.01mg/m3
≤±10%
氧气
（0-30）%
0.1%
≤±5%
二氧化硫
（0-2000）ppm
1mg/m3
≤±5%
一氧化氮
（0-1000）ppm
1mg/m3
≤±5%
二氧化氮
（0-100）ppm
1mg/m3
≤±5%
一氧化碳
（0-4000）ppm
1mg/m3
≤±5%
投标文件中须提供计量器具型式批准证书（CPA）的影印件，证书所列技术指标需满足整机性能要求。
2、烟尘采样器主机
2.1、主机集成压力传感器、温度传感器、微处理器、传感器组分、采样泵，能测量、计算烟气参数，并基于皮托管平行法等速采样原理，实现等速采集烟尘。
中标人在供货时提供计量部门出具的整机检定证书。
2.2、自动记忆上次输入的监测目标工况参数，下次测试仪开机自动采用。
2.3、具有防倒吸功能，在采样结束后，采样泵会以一个较低流量运转，防止倒吸发生。
2.4、具有断电保护功能，来电后测试仪可从断电处继续进行采样。
2.5、具有采样泵保护功能，采样过程中仪器会自动检测采样泵流量，规定时间内无流量会自动暂停采样，保护采样泵。
2.6、具有无线数据传输功能，可通过远程端查看实时测量数据。
2.7、可分别存储工况测量数据及烟尘测量数据等，内部存储数据不低于5000组，可按文件号、日期范围查询数据，可通过USB等通讯接口将测量及计算结果输出至外部储存介质。
2.8、配置大容量锂电池组，可同时给烟尘采样器及β射线法测量管同时供电，电池容量不低于25Ah，重量不超过3kg，满电量状态下保证烟尘采样器及β射线法测量枪同时工作3小时以上，电池充满电时间小于6h左右。
3.、β射线法烟尘测量管
3.1、采用β射线吸收法原理，可直接显示颗粒物浓度数值。
★3.2、β射线源为C-14放射源，满足国家豁免管理标准，投标文件中须提供相关证明材料。
3.3取样管集采样嘴、皮托管、铂电阻一体式设计，钛合金材质，全程加热且温度可调，加热温度（80～160）℃，采用高光洁度内壁，减少颗粒物的吸附，具有测量前反吹及气密性检查功能（提供仪器反吹运行界面、气密性检查运行界面照片）。
★3.4、采样头、采样管与分析单元之间均为快速拆卸设计（提供整体及拆卸后各部件分体照片），方便现场携带及日常维护，整体重量不超过6kg。
★3.5、测量单元内置阻容法湿度传感器（投标文件中提供仪器内部照片，在照片中标注传感器位置），可直接测量烟气含湿量。
3.6、含湿量测量范围：0～40vol %，分辨率0.1 %， 示值误差要求：≤5vol %时，绝对误差不超过±1.5vol %，＞5vol %时，相对误差不超过±20 %。
3.7、采样前自动检测取样管及滤膜温度，温度不达标无法启动采样。
3.8、仪器具有自保护功能，当纸带阻力过大时仪器会自动移动斑点。
3.9、每卷滤膜带采样斑点数量≥60个。
3.10、配校准用标准滤膜。
4、烟尘综合采样管
4.1、集滤膜、滤筒、油烟采样功能于一体的便携式污染源采样设备，烟尘采样时可对滤膜或滤筒加热，适用于高湿低尘工况。
4.2、钛合金材料，重量轻、耐腐蚀、自损耗低、性能稳定。
4.3、一体化滤膜采样嘴、滤筒采样嘴及油烟采样嘴。
4.4、皮托管系数0.84±0.01,滤膜直径/滤筒47mm/3#,加热温度（80~160）℃。
5、烟气预处理器
5.1、主气路采用特氟龙管，有效减少被测气体吸附。
5.2、冷凝部分采用双层帕尔贴，制冷迅速，使气、液快速分离。
5.3、加热温度（100～200）℃可调，制冷温度（2～10）℃可调。
	1
	套


4.其他要求
4.1、仪器运输、安装、验收

（1）仪器运输方式：卖方免费送货上门。包装应抗震、防潮、防冻、防锈，适于长途空运。卖方应对由于包装不当或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、腐蚀、增加费用等后果负责。

（2）仪器安装、验收：仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后两周内进行安装调试及现场培训，直至通过验收。卖方必须在用户的实验室内或指定地方安装调试仪器（须含相关随机附件，须提供现场安装服务），直至用户认可仪器符合技术性能为止；必须能够顺利通过用户提供的盲样，考核结果在保证值范围内；由采购人按相关规定进行验收，只有在仪器完全正常运转和买方确认后，仪器的安装工作才能认为已全部完成。

（3）供货时，需提供有检定或校准资质单位出具的该仪器的检定或校准证书。

4.2、技术服务及人员培训：

（1）壹年质保期：卖方至少提供项目整机1年质保期，质保期自仪器验收签字之日算起，在质保期内所有服务及配件全部免费（如提供免费上门维修、免费更换零配件、免费的技术咨询服务、免费的技术信息和资料等）,质保期满后，按优惠价格为用户提供备品备件，终身提供优质服务。厂家有同系列仪器软件升级，买方享有免费升级的权力。

（2）维修响应时间：卖方对用户的服务要求应在2小时内响应；需要在现场进行维修的，应在2个工作日内到达仪器现场；一般问题应在24小时内解决，重大的零配件更换问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿用户的相应损失。

（3）培训服务

仪器培训分现场培训和集中培训，现场培训参加人数不限，培训地点为项目最终所在地；产品集中培训参加人数不少于4人，培训地点为仪器生产厂家或指定培训中心，培训时间待定，培训时长每人不少于3天（不含路途往返），培训内容包括了解设备结构等深度学习内容。

5. 商务要求

	交付（实施）的时间（期限）
	合同签订生效后， 60 日历天完成交货以及安装调试。

是否接受负偏离：☑不接受

            □接受。

	交付（实施）的地点（范围）
	安徽省淮北市

	付款方式
	合同签订确定后采购人预付合同价的40%，中标人应于采购人支付预付款前向采购人提供等额见索即付预付款保函（投标人提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施，支持电子、纸质形式。在签订合同时，如中标人书面明确表示无需预付款或主动要求降低预付款比例，采购人可不支付或降低预付款），预付款在合同、担保措施生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。供应商在完成供货并验收合格后，支付合同价款的100%。

预付款保函要求：

（1）中标人提供保函的受益人和收取单位须为采购人，担保期限不少于合同履约期限。
（2）保函形式：☑银行保函☑担保机构担保☑保证保险☑电子保函
（3）保函递交要求：

①如采用银行保函，银行保函应为见索即付无条件独立保函，且应将原件交至采购人保管。

②采用担保机构担保的，应为依法取得融资担保业务经营许可证的融资担保机构出具的不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。

③采用保证保险的，应为保险公司出具的不可撤销、不可转让的见索即付保证保险。

④采用电子保函的，可访问安徽省政府采购网“融资/保函”栏目进行申请。

	质量保证期
	质量保证期：自验收合格之日起一年，更换后的零部件质保期从更换之日起计算。

是否接受负偏离：☑不接受

            □接受。




