[bookmark: _Toc178465409]第三章  采购需求
前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
4.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。
[bookmark: _Toc2554][bookmark: _Toc32151][bookmark: _Toc178465410]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	国产设备： 
（1）合同签订并收到中标人提供的等额预付款保函或其他担保措施后，采购人支付合同价款的70%；
（2）所有设备安装调试完毕且经过验收合格正常使用后一次性付清剩余合同价款。
注：
（1）本项目要求中标人提供预付款保函或其他担保措施。
（2）付款前中标人须按要求开具有效的发票。
（3）预付款保函形式：银行保函、担保机构担保。
（4）预付款保函递交要求：①如采用银行保函，银行保函应为银行出具的见索即付无条件保函。且应将原件交至采购人保管。②如采用担保机构担保，应为经地方金融监督管理局备案的融资担保机构出具的见索即付无条件担保，且应将原件交至采购人保管。
进口设备：
采购人指定外贸代理机构办理进口产品采购事宜，并按下述方式支付合同款：合同生效后，外贸代理机构开出进口产品100%即期不可撤销信用证后采购人支付90%合同款给外贸代理机构，剩余10%合同款在验收合格后一次性付给外贸代理机构。
注：双方以人民币结算。外贸代理机构与中标人另行签订合同约定付款方式进行结算，中标人须按照《外贸代理机构收取进口代理费标准》向外贸代理机构支付进口代理费。
附表-外贸代理服务费费率基准表
	合同金额（万元，人民币）
	费率

	100以下（含100）
	1.5%

	100-500（含500）
	1%

	500-1000（含1000）
	0.8%

	1000以上
	0.5%


（1）按上表规定的收费标准下浮60%收取；
（2）外贸代理服务费上限和下限：每包进口代理项目外贸代理服务费收取上限为叁万元人民币，下限为叁千元人民币；
（3）代理服务费收取对象：采购人相关进口产品招标项目中标（成交）人。

	2
	供货及安装地点
	安徽农业大学，具体按采购人指定地点。

	3
	供货及安装期限
	合同生效之日起，90个日历日完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容。

	4
	免费质保期
	验收合格后，1年；货物需求中另有规定的，按货物需求执行。


[bookmark: _Toc5944][bookmark: _Toc7671]
[bookmark: _Toc178465411]二、货物需求
[bookmark: _Toc178465412]（一）指标重要性表述
	标识重要性
	标识符号
	代表意思

	关键性指标项
	★
	评分项，详见评标办法。

	无标识项
	
	符合性审查项，5条（含）及以上负偏离的将导致投标无效。

	注：1.如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。
2.“所属行业”栏标注为“/”的项为所投产品配套的工程或服务，无需在《中小企业声明函》中列明。



[bookmark: _Toc178465413]（二）货物技术参数及要求
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	所属
行业
	是否为核心产品
	备注

	1
	▲超高效液相串联质谱系统
（进口）
	一、技术要求
1.主要功能（用途）：用于天然产物、植物激素、脂质组学、代谢组学中组分的定量研究。
2.设备组成：
2.1超高效液相色谱：1套；
2.2三重四极杆质谱联用仪：1套；
2.3高纯氮碰撞反应气瓶（带固定架）：1套；
2.4超高效色谱柱4根（含一根手性柱）；保护柱5套；PEEK管线1.5米；不锈钢管线和柱接头一套；过滤白头5包；溶剂瓶4个；在线过滤器1套；样品瓶1000个；全套仪器维修工具一套；
2.5 6kVA 1小时UPS电源:1台；
2.6 42L/min以上氮气发生器:1台；
2.7配套工作站：1套；
2.8多功能打印一体机：1台；
2.9设备监控保护仪：1套；
2.10配套实验用椅：1把；
2.11人字梯：1把。
3.性能（技术参数）：
3.1超高效液相色谱系统：
★3.1.1超高压二元梯度泵
3.1.1.1流量范围：0.001 mL/min至5.0mL/min，递增率0.001 mL/min；
★3.1.1.2压力范围：耐压≥15000Psi；
3.1.2柱温箱：
3.1.2.1控温范围：具有降温功能，4至50℃；
3.1.2.2柱容量：最多可同时放置10cm柱5根或15cm柱1根；
3.1.3自动进样器：
3.1.3.1进样体积：最大进样体积≥10μL, 增量为0.1μL；
3.1.3.2最大操作压力：≥15000Psi；
3.1.3.3样品位数：＞100位1.5 ml标准样品瓶位；
3.1.4二极管阵列检测器：
3.1.4.1波长范围: 190-800nm；
3.1.4.2光源：氘灯；
3.2 三重四极杆串联质谱仪：
★3.2.1离子源：同时提供ESI源和大气压化学源(APCI)或多功能离子源；
★3.2.2四极杆质量分析器：双曲面（或圆柱形）四极杆（投标文件中提供产品彩页或官网截图证明）；
3.2.3碰撞反应池：采用90度或直线型设计；
3.2.4气体要求：高纯氮气或氩气；
3.2.5检测器系统：采用电子或光电倍增器，来保证正负模式响应；
3.2.6真空系统：具有自动断电保护功能；
3.2.7扫描方式: 全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、MRM（用于定量分析）、选择性离子监测等；
3.2.8检测性能：
★3.2.8.1质量范围：母离子单电荷质量范围不低于2000 m/z；
3.2.8.2扫描速度：≥12000 Da/sec；
3.2.8.3动态范围：＞6×105；
★3.2.8.4ESI+灵敏度：1pg利血平柱上进样，离子对m/z 609.3＞195.1，S/N＞500000:1，原始数据或无平滑数据；
★3.2.8.5ESI-灵敏度： 1 pg氯霉素柱上进样，离子对m/z 321.0＞152.0，S/N＞500000:1，原始数据或无平滑数据；
3.2.8.6质量稳定性：＜0.1 Da (24 h)；
3.2.8.7MRM最小驻留时间：＜1ms；
3.3质谱工作站：
3.3.1自动方法优化软件：自动优化每个目标化合物的质谱参数，如最佳碰撞电压，MS/MS的碰撞能量；
3.3.2离子源参数自动优化软件：自动优化离子源温度，气流压力和速度；
3.3.3自动时间编程功能:多化合物同时监测；
★3.3.4为保证后期维护、维修方便，液相色谱和质谱为同一厂家生产（非贴牌代工品）；
3.3.5 工作站系统配置不低于：4核CPU, 8GB内存,1TB硬盘,独立显卡，DVD/CD-RW, Microsoft windows 10 操作系统，≥27寸液晶显示器，多功能打印一体机，支持自动双面打印，带扫描和复印功能。
3.3.6 设备监控保护仪自动采集用户刷卡数据并进行实时记录，支持电源控制、仪器保护、液晶显示、刷卡认证及鉴权、实验文件传输、断网模式、在线升级等，具体要求如下：
3.3.6.1 需与安徽农业大学生物技术中心现有大型仪器设备共享系统实现数据对接；
3.3.6.2设备监控保护仪自动采集使用数据，并进行使用数据的实时记录和计费，可以实现实时监控；
3.3.6.3能够实现大型仪器电源控制，采用工业级电源控制装置控制仪器电源，做到对仪器自身保护；
3.3.6.4电源控制设备能够支持最大电流至30A；
3.3.6.5提供用电安全保护功能，可针对不同仪器的实际需要进行组合配置；
3.3.6.6能够兼容校园一卡通系统，实现刷卡身份认证通过后，方可使用大型仪器；
3.3.6.7具有液晶显示。能够显示仪器信息、管理员信息、使用者的信息、刷卡认证结果信息、仪器状态信息等；
3.3.6.8对实验仪器的电脑不做任何改动，不安装第三方软件，具有数据文件中转功能，杜绝大型仪器的电脑联网，禁止U盘拷贝，避免刻录光盘，实现通过USB将仪器配套的电脑与仪器控制终端相连，数据文件通过设备监控保护仪中转至指定的服务器上；
3.3.6.9具有断网模式功能，能够判断当前网络状态，并进行应急模式和正常模式之间自动切换，无需管理员进行手动切换。应急模式下，断网前经授权的用户仍可刷卡开机，能够缓存10000条以上的刷卡记录，当网络恢复后，可自动上传至服务器进行自动计费收费。
3.3.6.10得到用户认可前提下，支持在线远程升级，始终保证用户使用的最新最稳定的版本。
3.3.6.11设备支持DHCP和固定IP以适应单位网络架构，支持跨网段连接；
3.3.6.12无线模块（1个）：1个10/100M自适应LAN/WAN口，支持自动翻转（Auto MDI/MDIX），含及网线、RJ45水晶头等辅材；
3.3.6.13工程线路改造、工程施工所用所有辅材。系统应在合同生效后90日内安装施工完毕，包括设备的供应、运输、装卸、安装、调试直至检测验收合格；
3.3.6.14免费使用培训，设备监控保护仪1年免费质保，自系统验收合格之日起计；
3.4有正规的维修工程师及技术应用工程师。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务。提供质保服务,包括备用零配件及消耗品。
★4.投标人具有所投产品的制造商（或其代理商）出具的针对本项目的授权书及售后服务承诺书。(投标文件中提供授权书及售后服务承诺书扫描件，由代理商出具的须同时提供能证明其具有相应合法代理身份的有效证明材料。)
二、商务要求
1.供货时间、地点：合同签订后90日内完成供货，设备送至安徽农业大学指定实验室。
2.包装和运输：原厂包装，中标人承担；
3.安装、调试：收到用户安装通知后,在一周之内,中标人安排安装工程师前往现场安装调试。
4.保险：中标人承担。
5.人员培训：要求中标人安装同时进行人员培训，2年4次现场培训，工程师协助进行相关方法建立。2年2人次培训（培训费、食宿费、交通费等包含在投标报价内）。
6.质保期：投标人提供1年的保修，保修期自设备验收签字之日算起。质保期内免费保修，保外只收配件费。
7.安装所发生的费用，由中标人承担。
8.提供必需的实验用椅、人字梯等。
9.提供一次无条件移机服务。
	1套
	工业
	是
	



[bookmark: _Toc178465415][bookmark: _Toc4843][bookmark: _Toc7421]三、报价要求
本项目报投标总价，并同时报出分项报价，投标总价包含完成所投项目所产生的一切费用，投标人自行考虑报价风险。
四、备品备件及专用工具
[bookmark: _Toc455587093][bookmark: _Toc455587277][bookmark: _Toc445554752]1、备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。
2、专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。
[bookmark: _Toc532199625][bookmark: _Toc455587278][bookmark: _Toc455587094][bookmark: _Toc445554753]五、安装调试、验收试验及质量保证
1、中标人在设备安装地点负责安装、调试。
2、具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：
2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备。
2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。
2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。
2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。
2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收，验收分为预验收和竣工验收。
3、如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。
[bookmark: _Toc532199626]六、包装运输
[bookmark: _Toc455587095][bookmark: _Toc445554754][bookmark: _Toc455587279]1、中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。
2、设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。
3、在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。
4、各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
5、包装箱上应有明显的包装储运图示标志。
6、整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。
7、随产品提供的技术资料应完整无缺。
[bookmark: _Toc532199627]七、技术培训
1、为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，并免收采购人培训费用。培训内容应与工程进度相一致。
2、培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。
3、货物需求里有特别规定的，以货物需求中的需求为准。
[bookmark: _Toc532199628]八、质保及售后服务
1、自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。
[bookmark: _GoBack]2、在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。
