# 采购需求

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

4.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同生效并具备实施条件后，采购人支付合同价款的50%（中标人向采购人支付等额的预付款担保），验收合格后一次性付清合同余款。 注： ①中标人未按规定提供预付款担保的，视为放弃预付款。 ②如采用银行保函、担保机构出具的保函（担保机构担保），均须满足无条件见索即付条件，须提供明确有效的查询途径(网址链接及查询方式)。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽省农业科学院，具体按采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效之日起，90个日历日完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容。 |
| 4 | 免费质保期 | 货物需求中未明确的，质保期为自验收合格之日起1年原厂质保，货物需求中明确的，质保期按货物需求执行。 |

## 二、货物需求

## （一）指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键性指标项 | ■ | 作为评分项，每满足1项得1.25分，共32项。 |
| 无标识项 |  | 符合性审查项，10条（含）及以上负偏离的将导致投标无效。 |
| 注： 1、如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 2、针对“技术参数及要求”中要求投标文件中提供证明材料的条款：技术参数中明确证明材料类型的，按技术参数中的要求提供；技术参数中未明确证明材料类型的，证明材料包括：技术白皮书、产品彩页、官网截图、功能界面截图、说明书功能截图等,提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。 |  |  |

## （二）货物技术参数及要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 （台/套） | 所属行业 | 是否为核心产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大容量冷冻离心机（进口） | 一、基本参数 1.电机类型：高速无刷免维护感应马达。 2.主轴形式：柔性传动轴。 ■3.主机最大容量：≥4×250ml。 4.主机最大转速：≥15200rpm。 ■5.转子配置：转子a：≥30孔1.5/2ml角转子,转速≥15000rpm,RCF≥25000×g；转子b：多孔15/50ml高速转子,转速≥14000rpm,RCF≥24500×g;变更离心管容量不需要使用适配器。 ■6.温控范围：-20℃~+40℃。 7.控制方式：彩色触控屏。 8.状态显示：同时显示实际值和预设值（转速，离心力，时间以及转头型号）。 ■9.在不停机状态下，可以随时修改离心转速及离心时间等参数。 10.计时方式：启动计时或到达设定值后计时，两种方式。 11.软刹车：动态磁阻反向柔性降速系统。 12.转子识别：主机会根据识别到的转子型号，自动限定最大转速，确保运行安全。 13.保护系统：平衡监测及温度监测，超限报警、自停。 14.电控门锁：单手轻按盖板即可触发自动锁定，紧急情况下，可手动解锁。 | 1 | 工业 | 否 |  |
| 2 | 高速冷冻离心机（进口） | 一、基本参数 ■1.转子配置：转子a：≥24×1.5/2ml，离心力：≥16600×g。 转子b：8×5ml，离心力：≥18400×g。 ■2.温度范围为-20℃至40℃。 3.在最高转速时，也可以保持4℃。 ■4.速度设定为500-15000转/分，最大相对离心力≥22300g。 ■5.可编程脉冲模式，最多≥99个程序，每条4行。 6.自动内部诊断和错误显示。 ■7.速度精度：±100RPM。 8.运行时间：30s-999min59s。 9.加速/减速时间：＜15seconds/＜16seconds。 10.噪音：＜55dB（24slot×2mlrotor）。 11.容许相对湿度：20-80%。 ■12.快速预冷功能，从室温（~21 ℃）降至 4℃≤6min。 13.低振动，保护样品。 二、质保期：两年质保，终身维护。 | 1 | 工业 | 否 |  |
| 3 | 生物显微镜（进口） | ■1.光学系统：无限远光学系统；齐焦距离≥45mm。 2.光口：手动分光调节，三档位分光，三目镜筒/图像口：100/0、0/100、20/80。 ■3.透射照明：高亮度白色LED照明器；通过使用准直透镜、复眼光学器件和LED照明、在高放大倍率下、在图像边缘也可获得明亮均匀的图像。且在所有放大倍率下均可获得相同的色温，使用寿命≥50000小时。（投标文件中提供证明材料） ■4.聚焦系统：同轴粗调焦/微调焦，调焦行程≥30mm；粗调焦：9.33mm/转，微调焦：0.1mm/转，微调焦刻度≤1μm。粗调扭矩可调，具有再定焦功能。（投标文件中提供证明材料） 5.目镜与目镜筒：三目镜筒,预留相机接口，超宽视野10×目镜，视场数≥25mm。双目镜独立屈光度调整功能。 6.载物台:右手柄陶瓷涂层载物台；确保频繁更换标本而不会损坏载物台表面；行程78（X）×54（Y）mm，带游标校准，载物台手柄高度可调、扭矩可调。 7.聚光镜：阿贝聚光镜，N.A.≥0.9。 ■8.物镜转盘：智能编码型6孔物镜转换器；可软件自动切换和匹配标尺。（投标文件中提供证明材料） ■9.物镜：Plan Achromat(平场消色差物镜)、共5颗物镜、规格不低于以下要求（投标文件中提供证明材料）： 平场消色差物镜 4× N.A. ≥0.10, W.D.≥30mm， 平场消色差物镜10× N.A. ≥0.25, W.D.≥10.5mm， 平场消色差物镜20× N.A. ≥0.4, W.D. ≥1.2mm, 平场消色差物镜40× N.A. ≥0.65, W.D.≥0.56mm, 平场消色差物镜100× N.A. ≥1.25, W.D.≥0.2mm。 10.机身前部集成液晶屏幕显示状态，可指示当前物镜名称倍率和光线强度等信息。 11.光强管理功能：具有LIM光强管理功能，可自动记忆并再现每种物镜的光线强度水平。 12.ECO功能：具有ECO功能，一段时间没有操作，将自动关闭照明。 13.配摄像头及软件一套；控制终端一台（配置不低于：16G内存/1T 硬盘）。 | 1 | 工业 | 否 |  |
| 4 | 体视显微镜（进口） | ■1.变焦镜体：平行(变焦)光学系统；变焦比：≥12.7:1（0.63×-8×）。可看到完整的35mm培养皿视野。（投标文件中提供证明材料） ■2.倍率表示：0.63/1/2/3/4/5/6/8。（投标文件中提供证明材料） ■3.综合倍率：3.15×-480×（取决于目镜和物镜）。 4.物镜：平场复消色差 1×物镜，工作距离≥60mm。 5.目镜：10×目镜一对，视野数≥22。双目屈光度可调节。 6.镜筒：三目人机学观察镜筒，光瞳间距可调节，倾角15°。可接摄像装置,光路切换比为：100/0,0/100。 7.聚焦机构：手动Z轴对焦单元，手动同轴粗微调焦旋钮。调焦范围：50mm。 ■8.物镜转盘：可升级智能物镜转盘，安装2只物镜，可同时实现同轴观察与立体观察。 ■9.底座：LED透射光源底座，具有相干相衬（0CC）高分辨斜照明装置。（投标文件中提供证明材料） 10.投射光源：LED环形光投射光源。 | 1 | 工业 | 否 |  |
| 5 | ▲荧光倒置显微镜（进口） | 一、基本参数 1.输出端口：4个输出端口，手动切换，分光比例为目镜端口100%，左端口100%，右端口100%，选装目镜20%/左端80%。最多可升级为6个输出端口，可同时连接多个外接设备。 ■2.多层光路系统，可加装例如第二个荧光滤光块转盘，发射滤光片转盘，后端口部件和LAPP模块。（投标文件中提供证明材料） 3.中间变倍：机身集成中间变倍模块，手动切换1.0×/1.5×。 ■4.视场数：端口成像视野≥25（F接口）。（投标文件中提供证明材料） ■5.透射照明：高功率LED透射照明，采用复眼透镜设计；集成手动光闸,视场光阑和重复定焦机构,后倾角度≥25度。（投标文件中提供证明材料） 6.镜筒和目镜：双目镜筒，10×目镜两只，屈光度均独立可调，视场数≥22。 7.载物台：精确定位功能手动载物台，行程X57mm×Y36.5mm、长/中/短调节手柄可选。可适用调节销调节行程范围。 8.聚光器：≥7工位手动系统聚光镜转盘，聚光镜调节行程≥66mm，长工作距离聚光镜，N.A≥0.52，WD≥30mm。 9.物镜转换器：手动六孔位物镜转换器。 10.落射荧光单元： 11.荧光激发块转盘：手动荧光激发块转盘，标准配置≥6个位置旋转盒；带有手动光闸。 12.荧光光源：长寿命LED光源，寿命≥20000小时；配备四个LED（385nm、475nm、550nm、621nm）,独立控制器可开关光源和无极调节光源亮度。光源直接耦合进荧光光路，无需对中。软件控制各个波长的输出，可实现所有波长同步调强度或者单个波长分别调节亮度。可即开即关；无需光闸可实现高速实验。 ■13.支持大视野成像的落射荧光照明器配有石英材质的复眼照明透镜，可提供包括紫外在内的广谱的高透过率。（投标文件中提供证明材料） ■14.本次配置四个带通荧光滤光块： DAPI/FITC/YFP/mcherry激发块各1块。配备有噪声消除功能，能消除荧光成像中的杂散光。（投标文件中提供证明材料） ■15.物镜：平场半复消色差相差物镜、共4颗（投标文件中提供证明材料）： 平场半复消色差相差物镜 4× N.A.≥0.13, W.D.≥16.4 mm， 平场半复消色差相差物镜10× N.A.≥0.30, W.D.≥15.2 mm， 超长工作距离平场半复消色差物镜20× N.A.≥0.45, W.D.≥8.2-6.9mm, 超长工作距离平场半复消色差物镜40× N.A.≥ 0.6, W.D.≥3.6-2.8mm。 二、超高分辨率科研级CMOS成像系统 1.图像传感器规格：彩色CMOS图像传感器。（投标文件中提供证明材料） ■2.物理像素：≥2390万像素。（非像素位移技术获得）、单次拍摄最大分辨率：≥6000×3984。 3.响应速度：≤9fps(最大分辨率4908×3264下)。≤66fps(分辨率1920×1080下)。可使用ROI模式。（投标文件中提供证明材料） 4.曝光时间：100微秒-120秒。 三、配套控制分析软件及终端 1.原装正版中文软件：主要功能：摄像头控制、单幅图像拍摄/动态图像拍摄；时间序列图像获取；多点图像拍摄；AVI动态流拍摄；物镜定标；直方图显示；手动测量。 2.控制终端一套：配置不低于：16G内存/1T 硬盘/DVD/2G独立显卡/24英寸宽高清显示器1920*1080。 3.基本配置： 3.1 显微镜主机：1套； 3.2 透射明场照明系统：1套； 3.3 相差附件：1套； 3.4 超长工作距离半复消色差平场相差物镜4×、10×、20×、40×：1套； 3.5 荧光附件：1套； 3.6 双模式相机及软件：1套； 3.7 控制终端：1台； 3.8 必配的附件、配件、专用工具、消耗品等。 | 1 | 工业 | 是 |  |
| 6 | 近红外谷物分析仪（进口） | 一、基本参数 ■1.波长范围：600-2500nm。 2.全校准光谱技术，无波长漂移，无杂散光影响。 3.仪器具备定标模型与数据传输能力，网络化功能，保证各台仪器之间结果的准确及可比性。 4.工作温度：5-40°C。 ■5.检测器数量：2个，配置扩展型双铟镓砷检测器。 ■6.检测指标：水分、蛋白、吸水率、含油、异黄酮、亮氨酸、赖氨酸、直链淀粉、芥酸、油酸、亚油酸、亚麻酸等。 7.具有建立、组合、修正定标曲线和开机自检、结果显示、异常样品标示功能，可升级。可实现数据传输，仪器维护，远程诊断等功能。 ■8.预装定标模型，包括小麦、大豆、稻谷、玉米、油菜籽、花生和芝麻等，支持MLR、PLS化学统计模型，支持模型转换，后期定标模型的免费升级。 ■9.具有通过分光校准标准品Photometric、波长校准标准品Wavelength、黑度校准标准品Dark三个标准品对仪器进行校准及诊断功能（投标文件中提供三个标准品图片）。 二、基本配置 1.主机：1。 2.样品旋转盘：1个。 3.配置≥17英寸高分辨率触摸显示屏的内置处理终端（配置不低于：16G内存/1T 硬盘）：1个 。 4.专用操作软件：1套。 5.多用途样品基座(适合多形态样品检测)：1个。 6.分光校准标准品、波长校准标准品、黑度校准标准品共3个。 7.固体颗粒和粉末检测样品杯1个。 8.育种检测样品装置2个。 9.测量大杯：1个。 10.测量小杯（育种杯）：1个。 | 1 | 工业 | 否 |  |

## 三、报价要求

本项目报投标总价，并同时报出分项报价，投标总价包含完成所投项目所产生的一切费用，投标人自行考虑报价风险。

## 四、安装调试、验收试验及质量保证

1、中标人在设备安装地点负责安装、调试。

2、具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。

2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收。

3、如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

## 五、备品备件及专用工具

1.备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。

2.专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等。

## 六、包装运输

1.中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2.设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3.在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6.整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

7.随产品提供的技术资料应完整无缺。

## 七、技术培训

1.为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，培训费用包含在投标报价中。中标人负责对采购人技术人员、操作人员进行现场培训，不少于1周。培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够独立、熟练掌握为止。同时，其中主要产品的安装及人员培训必须由原生产厂商或其授权有资质的公司的专业工程师完成。

2.培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定。

3.采购需求里有特别规定的，以采购需求中的需求为准。

## 八、质保及售后服务

1.自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。质保范围：设备整机（除一次性消耗品以外，保修范围包含所有配套设备、消耗性部件、硬件、软件以及外购件等）。

2.在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。

3.在质保期间内，全年365天，7×24小时响应，出现故障时，工程师到达现场时间≤24小时。

4.在质保期间内，年度巡检次数≥2次/年。