# 第三章  采购需求

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

4.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同生效并具备实施条件后，采购人支付合同价款的50%（中标人向采购人支付等额的预付款担保），验收合格后一次性付清合同余款。 注： ①中标人未按规定提供预付款担保的，视为放弃预付款。 ②如采用银行保函、担保机构出具的保函（担保机构担保），均须满足无条件见索即付条件，须提供明确有效的查询途径(网址链接及查询方式)。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽省农业科学院，具体按采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效之日起，30个日历日内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容。 |
| 4 | 免费质保期 | 货物需求中未明确的，质保期为自验收合格之日起1年原厂质保，货物需求中明确的，质保期按货物需求执行。 |

## 二、货物需求

## （一）指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 核心指标项 | ★ | 不满足该指标将导致投标无效。 |
| 关键性指标项 | ■ | 作为评分项，每满足1项得0.5分，共80项。 |
| 无标识项 |  | 符合性审查项，10条（含）及以上负偏离的将导致投标无效。 |
| 注： 1、如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 2、针对“技术参数及要求”中要求投标文件中提供证明材料的条款：技术参数中明确证明材料类型的，按技术参数中的要求提供；技术参数中未明确证明材料类型的，证明材料包括：技术白皮书、产品彩页、官网截图、功能界面截图、说明书功能截图等,提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。 |  |  |

## （二）货物技术参数及要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 （台/套） | 所属行业 | 是否为核心产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电子天平 | ■1.称量范围:≥500g，精度:1mg。 2.可重复性：≤±1mg。 3.线性：≤±2mg。 4.最小称量：20mg。 5.称量盘尺寸直径（mm）：≥108。 ■6.防静电玻璃涂层避免静电干扰。 7.配备下挂钩称重装置。 8.配备防尘布罩。 | 3 | 工业 | 否 | 食品1、食用菌1、环境及肥效微生物1 |
|  | 冷藏冷冻冰箱 | 1.整体样式：立式，上下双门。 2.冷藏温度恒定控制在2～8℃；冷冻温度-10℃到-25℃可调；调节增量为0.1℃，显示精度0.1℃。 ■3.有效容积(L)≥350L，其中冷藏室≥206L，冷冻室≥144L。 ■4.冷藏室发泡层厚度≥45mm，冷冻室发泡层厚度≥75mm。 5.双压缩机系统：冷藏室和冷冻室可独立控制、运行。 ■6.冷冻室温度均匀性≤3℃，温度波动度≤4℃。 ■7.冷藏室采用匀冷技术，温度均匀性≤±1.5℃，温度波动≤2℃。 8.冷藏室配备3个搁架，冷冻室3个丝管蒸发器搁架，标配3个HIPS抽屉。 ■9.整机运行噪音值≤45db(A)。 10.质保期：整机原厂质保5年，终身维修。 | 3 | 工业 | 否 | 食品1、食用菌1、环境及肥效微生物1 |
|  | 立式高压蒸汽灭菌锅 | ★1.灭菌器厂家须具有特种设备（压力容器）制造许可证。 ■2.容量:≥80升,立式结构,配备不锈钢提篮2个。 3.压力容器设计压力0.3Mpa，压力容器设计使用年限10年。 4.灭菌工作温度105-135度，灭菌时间1-999分钟。 ■5.具有≥3种干烧保护装置。 6.开关盖方式为手轮式开门结构。 ■7.分级排汽方式，液体培养基灭菌结束排气降温而培养基不会溢出来。 8.压力保护装置：具有安全阀和压力开关两种以上压力保护装置。 9.记忆存储功能：可创建新的程序并记忆存储起来。 ■10.具有过温保护、漏电保护在内的多种安全装置。 11.支持配备打印机套装。 12.腔盖和扶手均为防烫材料制成，保护使用者安全。 13.加热功率：≥4.5kW。 | 2 | 工业 | 否 | 微生物库公用 |
|  | 恒温培养箱 | 1.可实现细菌，微生物的培养。 ■2.有效容积≥50L。 ■3.控温范围为RT+5℃-65℃。 4.温度分辨率0.1℃，定时范围为≥0-99小时59分。 5.温度分辨率/波动度：0.1℃/±0.5℃。 6.温度均匀度：±1.5℃。 7.镜面不锈钢内胆，电热膜加热方式。 ■8.控温精确波动小，带定时功能，时间最大设定值≥99小时59分。 ■9.具备温度偏移报警。 ■10.箱门内层有一层玻璃门。 | 3 | 工业 | 否 | 食品1、食用菌1、环境及肥效微生物1 |
|  | 2-8°低温冷藏箱 | 1.温度区间：微电脑控制，箱内温度控制在2~8℃范围内。 2.样式：立式、单门。有效容积（L）：≥310L。 3.内胆材料：耐低温高强度复合材料，抗腐蚀。 4.箱体材料：PCM钢板。 5.有电加热玻璃门等防凝露设计。 ■6.保温发泡层≥45mm。 7.可调搁架≥5个，可任意调节高度，间距小于1公分。 ■8.箱内温度长效保持在2~8℃；开门时温度波动性≤2℃；箱内均匀性≤±1℃。 9.具备高低温报警、传感器故障报警、环温报警、开门报警等功能。 10.箱体左侧标配1个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度。 ■11.噪音值≤35db(A)。 12.质保期：整机5年质保，终身维护。 | 3 | 工业 | 否 | 食品1、食用菌1、环境及肥效微生物1 |
|  | 全温震荡培养箱 | 1.PID微电脑智能控温仪，控温精确。 2.具有定时功能：0～999.9小时内任意设定培养时间。 ■3.压缩机具有定时除霜功能，能长时间在低温状态下运行不结冰。 4.箱体内部圆弧角设计，内衬采用镜面不锈钢，防腐蚀。 5.偏三轮驱动。 6.具有超温报警功能及异常情况自动断电功能；有开盖即停功能。 7.具有断电恢复功能，避免因停电、死机而造成的数据丢失问题。 8.采用伺服电机，控制速度精确。 9.配备滤波器磁环；减少外界和自身对机器稳定性的干扰。 ■10.具有紫外线灭菌功能。 11.振荡频率：≥10-320rpm。 ■12.温控范围：≥4～60℃。 13.温度分辨率：0.1℃。 14.最大容量：立式双层结构，单层≥250ml×25或≥500ml×16。 15.夹具板到顶部距离不得低于635mm。 16.标准配置：一体成型塑胶夹具（固定夹具可选），底部带万向轮方便运输。 17.噪音：≤55dB。 | 2 | 工业 | 否 | 食品微生物库1、微生物库公用1 |
|  | 混匀仪 | 1.操控显示方式：触摸屏显示。 ■2.圆周直径：3mm。 3.振荡方式：圆周。 4.运行方式：连续运转或点动。 5.速度范围：200-3000rpm。 6.定时范围：0s-99min59s。 | 3 | 工业 | 否 | 食品1、食用菌1、环境及肥效微生物1 |
|  | 生化培养箱 | 1.采用镜面不锈钢内胆，箱内搁板间距可调。 ■2.有效容积≥70L。 ■3.控温范围0-60℃，两块托架，定时范围0-9999min。 4.温度分辨率0.1℃。 5.温度波动度高温±0.5℃，低温±1.0℃。 6.工作环境温度+5～30℃。 | 2 | 工业 | 否 | 食用菌1、环境及肥效微生物1 |
|  | 人工气候箱 | ■1.容积≥450L。 ■2.控温范围：0-50℃，控温分辨率：0.1℃，波动度：±0.5℃，不均匀度：±1.0℃。 3.控湿范围：50-95%RH；波动度±5%RH；不均匀度±7%RH。 ■4.光照度：≥30000LUX，无极线性0-100%可调。 5.光源为暖白光，色温4000K。 ■6.光源为顶光照，三层LED光源。 7.微电脑程序控制温度、湿度、光照度。 8.可设定≥30段程序，每段设置时间范围24小时，可设置不同的分段参数，以满足植物生长的不同参数。 | 1 | 工业 | 否 | 食用菌微生物库 |
|  | 梯度PCR | ■1.显示屏：≥10英寸彩色触摸屏,实时图文显示运行状态。 2.样本容量：96微孔板（半裙、无裙板通用）；12×8联管；96×0.2ml单管。 3.采用Peltier器件，保障仪器的使用寿命和可靠性。 ■4.温度范围：4-105℃。 ■5.升温速率（max）：≥6℃/sec。 ■6. 降温速率（max）：≥5.5℃/sec。 7.温度均一性：≤±0.2℃。 8.温控精度：≤±0.1℃。 9.温度显示分辨率：0.1℃。 10.温控方式：BLOCK、TUBE模式。 ■11.变速温度可调：0.1℃～6℃。 12.程序储存量：本机内存≥2000个文件+USB Flash无限存储。 13.最大循环：≥99带嵌套2级，可做巢式PCR实验。 ■14.时间递增/递减：0～9分59秒可做Long PCR实验。 15.温度递增/递减：0.1～9.9℃ 可做Touchdown PCR实验。 16.梯度温度范围：30-105℃。 17.梯度温差范围：1-30℃。 18.热盖范围温度：30-110℃。 19.人性化热盖功能：一次压紧热盖，无需反复调节。 20.智能热盖功能：样品台温度低于用户设定值或程序结束时，热盖自动关闭。 21.热盖高度：无极可微调，温度压力可调节，适用不同品牌耗材。 | 1 | 工业 | 否 | 微生物库公用 |
|  | 高通量组织研磨仪 | 1.可支持湿磨，干磨，液氮冷冻研磨。 ■2.配器处理样本量可选（24-64）*2ml；24*（5-15ml）；16*50ml、4*100ml。 3.研磨速度：0-70Hz/S；工作时间：0秒-999分钟，用户可自行设定。 4.显示方式：动态触摸屏（时间、频率，采用动态的指针倒计时方式）。 5.程序：可以预设、保留≥20个程序。 6.运动方式：上下运动，研磨珠三维运动。 7.行程：≥34mm。 ■8.轴承尺寸：≥16mm。（投标文件中提供证明材料） 9.安全锁：采用磁吸感应锁，开盖急停保护。 ■10.安全液氮低温适配器：底部微孔连通设计，液氮快速进入/流出，防止冻伤。边缘台阶防滑设计。（投标文件中提供证明材料） ■11.护轴紧固螺母：防止压盖对轴承磨损，延长使用寿命。（投标文件中提供证明材料） 12.适配器材质：聚四氟乙烯/铝合金。 ■13.减震方式：双减震系统。 14.配置：主机一台，2ml适配器一套，3mm研磨珠一瓶；离心管一袋。 | 1 | 工业 | 否 | 微生物库公用 |
|  | 核酸电泳系统 | 一、电泳仪： 1.稳压/稳流控制。 2.≥4组输出（可同时连接≥四个电泳槽）。 3.输出定时/计时控制。 4.自动无负载输出保护。 5.自动过载和短路保护。 6.自动记忆工作状态。 7.3位数显，1位状态显示。 二、电泳槽2套： ■1.电泳槽承载凝胶的最大面积：≥12×12cm。 2.制胶托盘种类：6×6cm/6×12cm/12×6cm/12×12cm。 3.最大电压负荷：≥500V。 4.容纳缓冲液总体积：≤1000ml。 | 1 | 工业 | 否 | 微生物库公用 |
|  | 蛋白电泳系统 | 一、电泳仪： 1.稳压/稳流控制。 2.≥4组输出（可同时连接≥四个电泳槽）。 3.输出定时/计时控制。 4.自动无负载输出保护。 5.自动过载和短路保护。 6.自动记忆工作状态。 7.3位数显，1位状态显示。 二、垂直电泳槽两套 1.成胶板，电极架与固定装置都为独立设计，方便操作。 2.具有制胶玻璃板夹紧装置，双面软质材料设计。 3.制胶梳子厚度可选配1.0mm/1.5mm/0.75mm。 ■4.按压式制胶支架设计装置，胶板可旋转、可替换结构。 5.外槽容纳缓冲液最大体积：≤750ml。 ■6.可同时运行≥两块8.3cm×7.3cm凝胶。 | 1 | 工业 | 否 | 微生物库公用 |
|  | 多功能凝胶成像仪 | 1.CCD相机：科研级相机。 2.硬件像素：不小于500万。 3.图像分辨率：≥600DPI。 4.感光效率QE值：High QE:＞75%。 5.信噪比：≥72db。 6.像素密度：16 bit(0-65535灰阶)。 7.动态范围：＞3.2个数量级。 ■8.控制系统：≥12英寸内嵌式触摸屏操作系统。 ■9.超高分辨率镜头≥2000万像素，自动对焦。 10.配置一组专业的带通滤光片590nm。 ■11.激发光源：组合式三波长LED透射激发光源，302nm波长LED紫外光源，470nm波长LED蓝光光源，全波段LED白色光源。 ■12.智能拍摄，自动识别样品托盘自动匹配光源自动拍摄。 13.拍摄面积：14cm×21cm。 ■14.自动完成光源选择及拍摄，并完成伪彩色合成及三组信号图像展示以供选择。 15.具备快速图像查阅功能，控制系统能以时间为线索自动备份图像数据。 16.自动识别泳道条带、自动计算泳道中各条带的密度积分和峰值、计算分子量大小及条带的迁移率。 | 1 | 工业 | 否 | 微生物库公用 |
|  | 大容量低速离心机 | 1.支持15ml与50ml两种试管同时离心。 ■2.最高转速≥6000rpm，相对离心力≥5150g。 3.可选择16×15ml水平转头、50ml×8、5ml×24、8ml/10ml×16以及微孔板4块×2×96孔等多种水平转头以及适配器配合离心不同样品需求。 4.具备自动失衡识别功能。 5.可控制转速、时间和相对离心力。 6.最高噪音≤65dB。 ■7.LCD黑底白字显示屏，同屏显示转速、相对离心力、时间、转子信息、升降速、门盖状态参数。 ■8.自动吸入式门锁。 9.配置：主机1台，24×15ml水平转头1个，50ml适配器一套。 | 1 | 工业 | 否 | 微生物库公用 |
|  | 制冰机 | ■1.制冰量：≥130kg/24h，储冰量：≥35kg。 2.冷凝方式：风冷。 3.耗水量：＜6.2L/h。 4.压缩机制冷剂：无氟R134a。 5.箱体外壳：304/2B不锈钢。 6.冰型：不规则的细小颗粒状的雪花碎冰。 7.制冰方式；螺旋滚刀挤压式，可实现冰、水自动分离。 8.进水系统：水箱浮球式，保证无残水余水。 9.保护功能：有冰满显示，缺水显示，故障会显示故障代码等保护性停机功能，当来电来水时会自动开机，具有自动记忆恢复功能。 ■10.采用直角中空减速器电机，制冰机顶部设有散热孔及风机，保证减速器电机在高温条件下也能运行。 | 1 | 工业 | 否 | 微生物库公用 |
|  | 烘箱 | ■1.容积：≥70L。 ■2.控温范围：RT+10-250℃。 3.温度分辨率：0.1℃。 4.温度波动度：≤±1℃。 5.温度均匀度：±3℃。 6.载物托架（块）（标配）：2。 7.定时范围：1-9999min。 | 2 | 工业 | 否 | 微生物库公用 |
|  | 微生物菌种小型冻干机 | ■1.实验型钟罩式冻干机，冷阱温度≤-56°。控制系统自动保存冻干数据，并能以实时曲线和历史曲线的形式查看。 2.操作系统采用核心控制电路设计。 3.配置充气阀，可充干燥惰性气体。 4.规格： 4.1 冻干面积：0.12㎡。 4.2 最大捕水容量：≥4kg。 4.3 西林瓶装瓶量：Φ12mm：920；Φ16mm：480；Φ22mm：260。 ■4.4冷阱尺寸：Φ250×250mm。 4.5 冷阱最低温度：≤-56℃(空载）。 4.6极限真空度：≤5Pa（空载）。 4.7 板层尺寸：Φ200mm。 4.8 搁板层数：4层。 4.9 真空抽气速率:≥160L/min（空载）。 | 1 | 工业 | 否 | 微生物库公用 |
|  | 水浴锅 | 1.采用不锈钢内胆。 ■2.三孔独立控制温度。 3.控温仪采用高性能CPU处理芯片，高精度铂电阻传感器，具有定时开机、定时关闭、定值工作的固定编程控制功能；定时时间≥99小时。 4.控温仪自带传感器故障报警、上下限温度偏差报警、超温报警、参数记忆；温度显示校正，自诊断动态控制技术。 5.控温范围：RT+5～99℃；温度精度：±0.1℃；温度波动度：±0.3℃；温度均匀度：±0.5℃-37℃。 6.定时时间：定时开、关（≥1分钟-99小时）。 | 1 | 工业 | 否 | 微生物库公用 |
|  | 紫外可见分光光度计 | ■1.波长范围：190-1100nm。 ■2.光谱带宽：2nm。 ■3.波长准确度：±0.5nm。 4.波长重复性：≤0.2nm。 5.光度准确度：0.3%T(0-100%T)、±0.002A(0-0.5A)、±0.004A(0.5-1A)。 6.光度重复性：≤0.15%T(0-100%T)、0.001A(0-0.5A)、0.002A(0.5-1A)。 7.杂散光：≤0.05%T@220nm，360nm。 8.稳定性：±0.001A/h@500nm。 9.基线平直度：±0.002A（200-1000nm）。 10.显示方式：≥128×64屏幕显示。 | 1 | 工业 | 否 | 微生物库公用 |
|  | 生物显微镜成像系统 | 1.无限远光学系统，可扩展为荧光、暗场、相差多功能显微观察。 2.放大倍数范围40×～1000×。 ■3.半复消色差物镜：4×、10×、40×、100×高衬度半复消色差物镜，平场范围≥25mm。内向式五孔物镜转换器。 4.大视野高眼点目镜，10×视场数22或23mm，所有目镜屈光度可调。 5.30°铰链式三目头，50-50分光，30°倾斜，瞳距调节50‒75mm。 ■6.显微相机硬件参数：≥2000万像素荧光相机、1"芯片尺寸、2.4μm×2.4μm像元尺寸，最高帧率≥22FPS，采用电子卷帘快门、128Mb图像缓存，USB3.0 B型接口，5Gbps，支持DirectShow/TWAIN软件接口。 ■7.标配软件应具有用户管理，图像处理功能，投标文件中提供所投产品计算机软件著作权登记证书扫描件。 ■8.标配软件系统具有多种图像采集功能，并可兼容和管理多台相机，投标文件中提供软件截图加以证明上述功能。 9.控制终端配置不低于：8G内存、512G固态硬盘、配备21.5英寸屏幕。 | 1 | 工业 | 否 | 微生物库公用 |
|  | 微生物发酵罐 | ■1.罐体要求容积≥10L，工作容积≥7L，罐体耐高温玻璃，罐盖等为316L不锈钢。 ■2.接口配置：含有pH、DO、温度电极接口；泡沫电极接口；取样、通气、接种、补料口。 ■3.搅拌系统要求顶部搅拌，700W伺服电机驱动，316L不锈钢搅拌轴，2层大直径搅拌，1层机械消泡桨叶，桨叶高度可调，转速范围50-1000rpm±5。 4.温度控制要求使用电加热，冷却水循环冷却方式控制温度，温度电极要求使用PT100，精度要求±0.2℃。 ■5.进气系统需≥3通，要求含有2路进气管路，2路转子流量计并联两路质量流量计，能自动关联DO；进气管路中配置空气精过滤器，精度0.2μm；转子流量计调节进气流量，调节范围0-15L/min；质量流量计控制范围为0-15LSM。 6.pH控制要求控制范围：2.00~12.00±0.02，关联蠕动泵，自动调节。 7.DO控制测量范围0.1~150%，控制精度：±3%,分辨率：0.1%。 8.泡沫控制要求自动检测，自动添加消泡剂。 9.补料要求PID智能控制，4路可调速可编程翻盖式无级调速蠕动泵；补料精度：0.02ml/ver；补料范围：0.02ml/min-340ml/min；补料方式：恒速补料、指数补料（比生长速率方程控制）、线性补料、顺控补料、与PH关联补料、与溶氧电极关联补料等。 ■10.控制器触摸屏，界面清爽干净方便操作，能够记录多批次发酵数据，可拷贝数据进行分析。有数据报警功能，并能够实时显示各参数。能够实现远程控制功能。 ■11.控制器可显示参数包含不限于温度、搅拌、PH、DO、补料、通气、压力、发酵液体积；拓展参数如甲乙醇、补料重量、浊度、排气O2、CO2、CER、OUR、Kla、RQ等参数。 | 1 | 工业 | 否 | 微生物库公用 |
|  | ▲ARTP诱变育种仪 | 1.电源：AC 220V，50Hz。 2.重量≤30kg。 ■3.放电技术：大气压环境下射频放电，射流均匀、稳定。（投标文件中提供证明材料） ■4.工作环境：常压状态下，室温15~25℃，湿度≤60%。 ■5.整机功率：200-500W（MAX）。 ■6.气源：99.999%及以上高纯氦气。（投标文件中提供证明材料） ■7.流量控制模块： 7.1气量控制范围：0~15SLM（标准升/分钟）。 7.2气量控制精度：±1.0% F.S.（满量程）。 ■8.有效处理间距：2~5mm。 ■9.射频电源模块： 9.1最大输出功率≥140W。 9.2输出频率：13.56MHz±0.005%。 10.冷却系统：外接制冷系统。 ■11.等离子体射流温度≤37℃。（投标文件中提供证明材料） 12.操作界面≥7英寸全彩界面。 13.诱变时间：0~600s可调。 ■14.样品处理量：≥10μL（菌液或孢子悬液）。 15.工作台：手动样品载台，单样品处理，样品处理间距固定。 16.无菌系统：紫外灯≥3w。 17.处理对象：原核生物（如细菌、放线菌等）、真核生物（如霉菌、酵母、藻类、高等真菌等）。 | 1 | 工业 | 是 | 微生物库公用 |

## 三、报价要求

本项目报投标总价，并同时报出分项报价，投标总价包含完成所投项目所产生的一切费用，投标人自行考虑报价风险。

## 四、安装调试、验收试验及质量保证

1、中标人在设备安装地点负责安装、调试。

2、具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。

2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收。

3、如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

## 五、备品备件及专用工具

1.备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。

2.专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等。

## 六、包装运输

1.中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2.设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3.在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6.整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

7.随产品提供的技术资料应完整无缺。

## 七、技术培训

1.为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，培训费用包含在投标报价中。中标人负责对采购人技术人员、操作人员进行现场培训，不少于1周。培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够独立、熟练掌握为止。同时，其中主要产品的安装及人员培训必须由原生产厂商或其授权有资质的公司的专业工程师完成。

2.培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定。

3.采购需求里有特别规定的，以采购需求中的需求为准。

## 八、质保及售后服务

1.自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。质保范围：设备整机（除一次性消耗品以外，保修范围包含所有配套设备、消耗性部件、硬件、软件以及外购件等）。

2.在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。

3.在质保期间内，全年365天，7×24小时响应，出现故障时，工程师到达现场时间≤24小时。

4.在质保期间内，年度巡检次数≥2次/年。