# 采购需求

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 第1包国产设备： （1）合同签订并收到中标人提供的等额预付款保函或其他担保措施后，采购人支付合同价款的70%； （2）所有设备安装调试完毕且经过验收合格正常使用后一次性付清剩余合同价款。 备注： （1）本项目要求中标人提供预付款保函或其他担保措施。 （2）付款前中标人须按要求开具有效的发票。 （3）预付款保函形式：银行保函、担保机构担保。 （4）预付款保函递交要求：①如采用银行保函，银行保函应为银行出具的见索即付无条件保函。且应将原件交至采购人保管。②如采用担保机构担保，应为经地方金融监督管理局备案的融资担保机构出具的见索即付无条件担保，且应将原件交至采购人保管。 第2包进口设备： 采购人指定外贸代理机构办理进口产品采购事宜，并按下述方式支付合同款：合同生效后，外贸代理机构开出进口产品100%即期不可撤销信用证后采购人支付90%合同款给外贸代理机构，剩余10%合同款在验收合格后一次性付给外贸代理机构。 注：双方以人民币结算。外贸代理机构与中标人另行签订合同约定付款方式进行结算，中标人须按照《外贸代理机构收取进口代理费标准》向外贸代理机构支付进口代理费。 附表 - 外贸代理服务费费率基准表 合同金额（万元，人民币）; 费率. 100以下（含100）; 1.5%. 100-500（含500）; 1%. 500-1000（含1000）; 0.8%. 1000以上; 0.5%. （1）按上表规定的收费标准下浮60%收取； （2）外贸代理服务费上限和下限：每包进口代理项目外贸代理服务费收取上限为叁万元人民币，下限为叁千元人民币； （3）代理服务费收取对象：采购人相关进口产品招标项目中标（成交）人。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽农业大学，具体按采购人指定。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效后，国产设备30个日历日内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容，进口设备90个日历日内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容，采购需求中另有规定的，按采购需求执行。 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格后，1年；采购需求中另有规定的，按采购需求执行。 |

## 二、货物需求

（一）货物需求说明

| 需求内容类别 | 标识符号 | 投标要求 |
| --- | --- | --- |
| 关键性指标项 | ★ | 评分项 |
| 无标识项 |  | 五项及以上负偏离或未响应的，投标无效 |
| 注： 1.如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 2.“所属行业”栏标注为“/”的项为所投产品配套的工程或服务，无需在《中小企业声明函》中列明。 |  |  |

（二）货物需求清单

第1包：国产设备

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 备注（进口或强制节能） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ▲三叠式振荡培养箱 | 1.一层或二层或三层结构； ★2.三维一体的偏三轮驱动； 3.具有超温报警功能及异常情况自动断电功能； 4.具有断电恢复功能； 5.外壳采用静电喷塑，流线型外观；内衬采用圆弧角（R角）镜面不锈钢设计，便于清洁，防腐蚀，不易滋生细菌，抑菌率可达99％； 6.冲压门设计，不锈钢无螺丝固定，摇板可自由抽出，方便装卸摇瓶，每层可独立控制，各层可在不同温度转速下同时运转或根据需要运行一层或两层或三层； 7.无氟环保制冷剂，噪音低，确保设备在低温状态下长时间稳定运行； 8.配备滤波器磁环； 9.开门即停功能； 10.具有紫外线灭菌功能； 11.摇床内胆采用无缝焊接技术，底部可进行全方位无死角冲洗，无需专用工具，清理方便； 12.配备高质伺服电机； ★13.中空钢化加热玻璃；同时具有玻璃加热和门加热功能，投标文件中提供产品彩页或技术资料供核对； 14.制冷量可调节； ★15.定时除霜功能，1~250秒可自由设定，除霜间隔30 ~600分钟可调，投标文件中提供产品彩页或技术资料供核对； ★16.一体化模具，具有 LCD 显示屏，以及记录白板，及插页储存装置，LCD触摸屏，设定温度、转速、时间和实测温度、转速、剩余时间在同一界面显示，不用相互切换界面；操作界面加密锁定功能；可自由设定摇板正转或反转，投标文件中提供产品彩页或技术资料供核对； 17.拥有数据记录功能，可记录≥5年的数据，并且可显示温度、速度曲线；有USB接口，可将上述数据导出并保存； 18.侧面透气孔，满足样品对氧气的需求； ★19.夹具可选一次成型塑胶夹具，投标文件中提供产品彩页或技术资料供核对； 20.空载振荡频率：10-300rpm； 21.振荡频率精度：±1rpm； 22.摇板振幅：Ф26mm； 23.温控范围： 4～60℃（在室温23℃~25℃）； 24.温度调节精度：±0.1℃； 25.温度均匀度： ±0.6℃ （at 37℃）； 26.最大容量（不锈钢夹具）≥：单层250ml×66或500ml×45或1000ml×28或2000ml×15； 27.最大容量（塑胶夹具）≥：单层250ml×60或500ml×40或1000ml×23或2000ml×15； 28.摇板尺寸（长×宽）约：单层 930mm×530mm； 29.质保2年； 30.配置：含2个万能夹具，6个3L塑胶夹具，其他夹具随机。 | 1 | 台 | 工业 |  |
|  | 实验室冷藏箱（4℃） | 1.有效容积：箱内有效容积≥360L；外部尺寸≤600mm×630mm×1980mm，内部尺寸≥525mm×500mm×1435mm，； 2.温度控制:微电脑控制，箱内控温范围2-8℃，LED数码管显示，实时显示箱内温度，观察方便；控温精度显示精度均为0.1℃； 3.整体结构：立式，单开真空玻璃门体，采用LBA无氟发泡，外壳采用喷涂钢板外壳，内胆采用PS吸附成型内胆； ★4.制冷系统：采用板式蒸发器设计，丝管式冷凝器设计，投标文件中提供产品彩页或技术资料供核对； ★5.温度均匀性：采用高性能保温材料，风冷系统，保证箱体温度均匀度≤2℃，波动度≤2℃，投标文件中提供产品彩页或技术资料供核对； 6.控温技术：搭配高精度3路传感器设计，包括显示传感器，控制传感器，环温传感器。 7.安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警、灯光闪烁、远程报警三种报警方式，可实现高低温报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警、开门报警、环温高报警； 8.节能降噪：低噪音，噪音低于41分贝； 9.断电报警：配备大容量电池，持续时间≥48小时。 | 3 | 台 | 工业 |  |
|  | 低温保存箱（-20℃） | 1.温度范围-10°C～-25°C可调节，控温精度0.1℃； ★2.有效容积≥260L，投标文件中提供产品彩页或技术资料供核对； ★3.微电脑控制，LCD数码显示箱内温度，显示精度0.1℃，投标文件中提供产品彩页或技术资料供核对； 4.具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警、环温高报警； 5.具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、数字闪烁报警、符号闪烁报警，远程报警接口； 6.多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行； 7.具有断电报警功能，且在产品断电后能有数字温度显示≥24小时； 8.宽电压带，适合187~242V电压下使用； 9.采用环保制冷剂和制冷系统，LBA无氟发泡； 10.搁架式蒸发器设计； 11.箱壳采用冷轧钢板喷粉；内胆采用PS板吸附材质永不生锈； 12.箱体背板采用镀锌钢板； 13.85mm以上厚度的超厚保温层，门体可拆卸式密封条设计，顶部双密封设计； ★14.门体机械暗锁+锁扣设计，既一把钥匙开一把锁，又可增加外挂锁，投标文件中提供产品彩页或技术资料供核对； ★15.≥7个独立塑料抽屉设计，每个抽屉都可以单独拿出来存放物品再放回去，投标文件中提供产品彩页或技术资料供核对； ★16.测试孔设计，投标文件中提供产品彩页或技术资料供核对。 | 3 | 台 | 工业 |  |
|  | 小型台式冷冻离心机 | ★1.最高转速：≥14000RPM，投标文件中提供产品彩页或技术资料供核对； 2.最大离心力:≥22219×g； ★3.最大容量: ≥6×50ml，投标文件中提供产品彩页或技术资料供核对； ★.4控温范围：-20℃到40℃，投标文件中提供产品彩页或技术资料供核对； 5.转速范围：300-14000rpm（100rpm增量）； 6.速度精确度：±20 rpm； 7.速度/RCF转换：最小相对离心加速度为≤100×g，步长为 50×g； 8.定时功能：1min-99h59min+Hold功能； 9.运行噪音：≤58dB(A)； 10.温度精确度：±2℃； 11.存储程序：≥10组； 12.多级加减速速率可选：≥10级加速，≥11级减速； 13.转头自动识别功能，机器可以自动识别，不必手动设定转头号； 14. 主机一台+配24×1.5/2ml角转子/50ml角转子及15ml适配器； 15.质保3年。 | 1 | 台 | 工业 |  |
|  | 小型台式离心机 | 1.最高转速：≥15000RPM； ★2.最大离心力: ≥22302×g； ★3.最大容量: ≥50ml（10×5ml）； 4.转速范围：300-15000rpm（100rpm增量）； ★5.可提供一次离心10个5ml尖底管转头，或24个2ml管转头，或32个0.2mlPCR管转头； ★6.可提供使用离心冻存管的转头； 7.具备速度/RCF转换； 8.通过单旋钮可一键飞梭完成所有参数设置； ★9.具有运行进程条及实时显示进程百分比； 10.具有瞬时离心功能； 11.加减速速率：≥2级加速，≥2级减速可选； 12.定时功能：1-99分钟； 13.运行噪音：≤53dB(A)； 14.主机+配24×1.5/2ml转子 ； 15.质保3年。 | 3 | 台 | 工业 |  |
|  | 多功能一体机1 | 1.A3幅面激光数码复合机，具有复印、打印、扫描、传真功能； 2.打印速度≥35页； 3.标配≥10.1英寸智能触摸屏可下载应用程序； 4.预热≤18.6秒；首张≤4.3秒； 5.标配2GB+2GB内存；标配320G硬盘； 6.≥999份复印；复印≥600×600DPI分辨率； 7.标配多种打印语言；打印≥1200×1200DPI高分辨率； 8.标配USB+有线网络；标配100页自动翻转输稿器； 9.不低于80页/分钟扫描速度，分辨率不低于300DPI； 10.标配双纸盒550页×2个+100页手送纸；纸盒可过52-300克纸； 11.配置：主机+选配双面同步输稿器+工作台。 | 1 | 套 | 工业 |  |
|  | 多功能一体机2 | 1.A3幅面激光数码复合机，具有复印、打印、扫描功能； 2.打印速度≥26页/分钟； 3.预热≤15秒； 4.首张≤5秒； 5.标配4GB内存； 6.≥9999份复印；复印≥600×600DPI分辨率； 7.标配多种打印语言；打印≥600×600DPI高分辨率； 8.标配USB接口；支持自动翻转输稿器； 9.不低于55页/分钟扫描速度，分辨率不低于300DPI； 10.标配双纸盒；纸盒可过64-157克纸。 | 1 | 套 | 工业 |  |
|  | 制冷型程控五段金属浴 | 1.金属浴温度可持续维持在-10℃ ~100℃内的指定温度（要实现-10℃的温度，环境温度需要在15℃及以下）。五个时间段依次运行，程序结束后维持在4℃； 2.五段程控，可任意放置0.2ml-50ml各种孔径离心管； 3.自由模块组合，不同离心管同时保温； 4.主机+标配4个模块。 | 1 | 台 | 工业 |  |
|  | 超净工作台 | 1.洁净等级：100级@≥0.5μm； 2.菌落数：≤0.5个/皿·时（Φ90mm培养平皿）； 3.平均风速：0.25～0.45m/s（快慢双速）； 4.噪音≤62dB（A）； 5.振动半峰值≤0.5μm（x、y、z方向）； 7.照度≥300Lx； 8.最大功率≥800W； 9.工作区尺寸W×D×H约：1800×600×520mm； 10.适用人数：三人/单面。 | 2 | 台 | 工业 |  |

第2包：进口设备

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 备注（进口或强制节能） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 多功能成像系统（进口） | 1.功能涵盖：化学发光，光密度成像，荧光成像，Stain-Free免染成像等； ★2.CCD检测器：增强型超冷CCD检测器，分辨率6.1M；像素≥2758×2208，投标文件中提供产品彩页或技术资料供核对； ★3.≥12.1英寸触摸屏控制，支持多点触控功能（至少2点），投标文件中提供产品彩页或技术资料供核对； ★4.425nm处绝对Q/E（光电转化率）值：70％，绝对Q/E峰值：75%@525nm，投标文件中提供产品彩页或技术资料供核对； ★5.CCD暗电流：0.002 e/p/s；CCD读出噪音：6 e-rms，提供弱光成像所需，投标文件中提供产品彩页或技术资料供核对； 6.使用f/0.95快速对焦镜头，提高进光量的同时完成自动聚焦； 7.自动优化曝光功能，所有成像过程均保持自动对焦； 8.16bit数据采集（65,536灰度级，4.8OD），所有样品动力学范围≥4个数量级； 9.智能样品托盘技术，自动识别插入的样品盘类型，选择成像功能； ★10.多种样品托盘设计：Chemi/UV/Stain-Free样品盘（化学发光、紫外和免染样品成像）；白光样品盘（将透射紫外转换为透射白光，考染、银染及其他蛋白成像）；投标文件中提供产品彩页或技术资料供核对； 11.光源：反射白光，透射紫外； 12.紫外光源：302nm； ★13.最大成像面积≥16.8×21cm，投标文件中提供产品彩页或技术资料供核对； 15.自动模式，手动模式，累积曝光模式，化学发光预览模式； 16.数据传输：USB及局域网； 17.累积曝光多次成像：长曝光时间内多次成像，且每次成像的曝光时间可以累积，从而避免反复曝光，用户可以挑选最满意的图像保存； 18. Stain-Free成像功能：可以实现样品蛋白质条带电泳结束之后直接成像，无需固定、染色和脱色； 19.软件功能： ★19.1触屏软件控制系统，投标文件中提供产品彩页或技术资料供核对； ★19.2 支持多用户操作，各用户可分别设置用户名及密码，以保护数据安全，投标文件中提供产品彩页或技术资料供核对； 19.3可通过USB及Ethernet输出原始格式数据，及TIF、JPEG格式图片； 19.4显示过饱和像素保证精确定量； 19.5电脑分析软件可对数据进行优化、定量、分析图像及报告输出； 19.6软件可自由安装于多台电脑，同时分析； 19.7多幅图像合并显示并分析功能； 19.8图像输出格式：.tif、.bmp、.png、.jpg、.mscn； 19.9中文版、英文版软件自由切换； 20.配套控制终端配置不低于：I5处理器，16G 内存，不小于23.8英寸显示器； ★21.投标文件中提供所投产品制造商或国内总代理针对本项目出具的授权书、售后服务承诺书。 22.质保三年。 | 1 | 台 | 工业 | 进口 |
|  | 台式冷冻离心机（进口） | 1.控制系统：微机处理控制，显示屏显示，触摸式按键操作，用户可自由设定程序； 2.最高转速：≥18000rpm；最大相对离心力：≥29756×g；最大容量：≥4×400mL； ★3.驱动系统：高效变频马达，无碳刷设计，不需维护，投标文件中提供产品彩页或技术资料供核对； 4.温控系统：10分钟内降温至4℃，在最大转速下可以保持4℃，在最高转速下亦可保护敏感样品； ★5.温度设置范围：-20℃至40℃，投标文件中提供产品彩页或技术资料供核对； ★6.可配置水平转头最高转速≥4700 rpm,离心力≥4255xg，投标文件中提供产品彩页或技术资料供核对； 7.加/减速率档：≥10/10； 8．生物安全性：多种生物安全转头可选； 9.配置要求： 9.1水平转头，容量4×250ml，最大转速≥4700rpmRPM,最大离心力4100xg；配15ml、50ml适配器一套； 9.2定角转子，容量8×50ml，最大转速≥11400，最大离心力≥13000g； ★10.投标文件中提供所投产品制造商或国内总代理针对本项目出具的授权书、售后服务承诺书。 11.质保2年。 | 1 | 台 | 工业 | 进口 |
|  | 单道可调量程移液器（进口） | 1.量程要求：0.1-2.5ul、2-20ul、10-100ul、20-200ul、100-1000ul可选； 2.三点校正，可根据按钮颜色选择适配标准吸嘴； 3.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，耐高温抗腐蚀。 4.伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性； 5.具有密度调节窗口，适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体； 6.四位数体积显示，可精确至小数点后两位数字，操作时显示屏正对操作者； 7.人体工程学设计，重量小于80g； 8.配置：单支（规格可选）。 | 30 | 支 | 工业 | 进口 |
|  | 半干转印（进口） | 1.15-60分钟内完成转印； 2.缓冲液用量极少，只需把滤纸浸湿就行； 3.能转移多块凝胶；凝胶可以并排或叠放； 4.板式电极含有涂有铂金的钛阳极和不锈钢阴极； 5.一步锁系统； 6.提起安全盖时，电流被切断； 7.最大凝胶尺寸≥：24×16cm； 8.凝胶容量≥：4块小胶，1-3块大胶； ★9.投标文件中提供所投产品制造商或国内总代理针对本项目出具的授权书、售后服务承诺书。 10.质保2年。 | 2 | 台 | 工业 | 进口 |
|  | 高电流电源（进口） | 1.输出范围：电压：5–250 V；电流：0.01–3A；功率：1-300W ； 2.输出类型：恒流、恒压、恒功率； 3.定时器：1 min–999 min； 4.具有暂停/继续功能; 5.显示：3位数字发光二极管； 6.具有断电后自动恢复; 7.安全性能：空载监测；荷载突变监测；过载/短路监测；地面漏电保护；过压保护过载/短路监测； 8.操作条件：0–40℃；0–95%湿度； 9.可叠放； 10.输出插孔：≥4对并联 ； ★11.投标文件中提供所投产品制造商或国内总代理针对本项目出具的授权书、售后服务承诺书。 12.质保2年。 | 1 | 台 | 工业 | 进口 |
|  | 荧光定量PCR仪（进口） | 1.硬件功能： 1.1 功能：用于核酸定量、基因表达水平分析、基因突变检测、GMO 检测及产物特异性分析等多种研究领域； ★1.2 样品通量：96 孔×0.2ml； 1.3 耗材类型：96 孔板、8 联管、PCR 单管，完全试剂开放； ★1.4 检测通道≥3个，每孔2靶标检测+FRET 检测通道，无需额外参比染料通道（投标文件中提供产品彩页或技术资料供核对）； ★1.5光源：≥3个带滤光片的 LED 光梭（投标文件中提供产品彩页或技术资料供核对）； ★1.6 检测器：≥3个带滤光片的光敏二极管（投标文件中提供产品彩页或技术资料供核对）； 1.7 激发/发射波长范围：450-580nm； 1.8 适用于多种荧光方法：如Taqman，Molecular Beacon，FRET 探针，SYBR Green 等； ★1.9 最大升降温速度≥5℃/秒（投标文件中提供产品彩页或技术资料供核对）； 1.10 温度准确性≤±0.2℃； 1.11 温度均一性≤±0.3℃； ★1.12 温控范围：4-100℃； 1.13 热盖温控范围：30-110℃； ★1.14 动态温度梯度功能：可以同时运行≥8 个不同的温度，每个温度孵育时间相同，确保在进行最佳退火温度条件摸索时只受温度一个变量的影响（投标文件中提供产品彩页或技术资料供核对）； 1.15 梯度温控范围：30-100℃； 1.16 梯度温差范围：1-24℃； 1.17 反应体系：1-50µl（推荐 10-50µl）； 1.18灵敏度：能检测人类基因组中单拷贝基因； 1.19动态范围：≥10个数量级； 1.20通讯连接：USB、以太网、无线 WiFi； 1.21支持 LIMS 系统，API 接口开放，可兼容自动化操作； 1.22操作便利性：开机即用，无需预热。出厂已校正，无需开机校正，使用中或搬动后无需光程校正； 2.软件功能： ★2.1 数据分析：标准曲线绝对定量、熔解曲线分析、ΔCq 或ΔΔCq 相对定量、带扩增效率校正的多内参基因表达分析、无限量数据文件合并分析、等位基因分型、终点法分析等。可通过柱形图、箱线图、点阵图、聚类图、散点图或火山图等不同图表进行数据分析和展示； ★2.2 自动化统计学分析：t 检验及方差分析（投标文件中提供产品彩页以及软件运行界面截图供核对）； ★2.3 软件可支持和控制≥4 台仪器（投标文件中提供产品彩页以及软件运行界面截图供核对）； 2.4 数据导出：Excel、Word 或 PowerPoint；用户报告包含运行设置、数据图表和表单，可直接打印或保存为 PDF； 2.5 图片导出：以≥600dpi 像素大小和分辨率导出图像；图片可存为 bmp、jpg 或 png 格式； ★3.投标文件中提供所投产品制造商或国内总代理针对本项目出具的授权书、售后服务承诺书。 4.整机质保3 年。 | 1 | 台 | 工业 | 进口 |
|  | 基因扩增仪(进口) | 1.工作环境： 1.1 工作温度：15-31℃； 1.2 工作和存储湿度：20-80%； 1.3 工作电源：100–240 VAC (±10%), 50–60HZ； 2.用途：用于体外核酸片段扩增，具有动态温度梯度功能； 3.技术参数： 3.1拥有≥5.6英寸及以上高分辨率彩色显示屏，实验过程中实时显示温控及运行状态； 3.2用户可设置休眠模式； 3.3实验通量：96孔，实验体系：1-100ul； 3.4标准反应模板：96-well0.2 ml反应板或96个0.2ml PCR管； ★3.5最大升降温速率≥4℃/秒，且升温和降温速率一致，投标文件中提供产品彩页或技术资料供核对； 3.6温控范围：4-100℃； ★3.7拥有动态温度梯度功能：≥八温区温度梯度且退，温度梯度范围：30-100℃；温差范围：1-25℃；梯度温度孵育时间相同，投标文件中提供产品彩页或技术资料供核对； 3.8可存储≥500个用户程序； 3.9接口：1个USB，可扩展内存； 3.10自适应压力热盖； ★4.投标文件中提供所投产品制造商或国内总代理针对本项目出具的授权书、售后服务承诺书。 5.质保2年。 | 2 | 台 | 工业 | 进口 |
|  | 超微量分光光度计（进口） | 1.主要功能： 1.1蛋白质、核酸样品浓度测量； 1.2细菌细胞密度测量； 1.3化合物的定量和定性分析； 1.4 动力学分析； 1.5 全波长和固定波长扫描； 2.设备组成： 2.1主件：同时具备微量和常规分光光度计功能，配有微量点样台和比色皿池； 2.2附件：数据线、电源适配器、电脑板操作软件、数据U盘、防尘罩； 3.性能（技术参数）： 3.1 微量样品台： 3.1.1 样品量: 0.3–2μl； 3.1.2 光度范围:0.02–330 A； 3.1.3 检测范围：dsDNA：1-16500ng/μl，BSA：0.03-478mg/ml； 3.2 常规比色皿池： 3.2.1 样品量：50μl-3ml(根据比色皿规格而定）； 3.2.2 光度范围：0-2.7A； 3.2.3 检测范围：dsDNA:0.1-130ng/μl，BSA：0.003-3.7mg/ml； 3.2.4 比色皿类型：自带电动滑盖防尘； 3.2.5 比色皿池具有温度控制功能，温度范围：37℃±0.5℃； 3.3 光学规格： 3.3.1 波长扫描范围:200–900nm； ★3.3.2 光程：0.67mm和0.07mm，采用固定光程，终身无需校正。（投标文件中提供产品彩页或官网截图供核对）； 3.3.3开机无需等待，即开即用。3.5-6.0秒可完成200nm-900nm波长的数据采集； 3.3.4 波长重复性:±0.2nm； 3.3.5 波长精度:±0.75nm； ★3.3.6 带宽:≤1.5nm；（投标文件中提供产品彩页或官网截图供核对）； 3.3.7 杂散光:＜0.5%(于240 nm 用 NaI) 和＜1%(于280nm用Acetone)； 3.3.8 吸光度重复性:＜±0.002 A（0.67mm光程280nm处）； 3.3.9 吸光度精度:＜读数的1.75%（0.67mm光程，0.7A，280nm处）； 3.3.10 稳定性:±0.003 A/h（280nm,20分钟预热后）； 3.3.11噪音水平:≤0.002A rms(0A,280nm), 峰与峰之间0.002A (0A,280nm)； ★3.3.12光学检测系统:4096 COMS（投标文件中提供产品彩页或官网截图供核对）； 3.3.13 光源:脉冲氙灯，闪烁不低于109次，提供10年质保； 3.4 系统性能： 3.4.1开机时自动检测系统状态； 3.4.2 测光方式：Abs、T%、浓度，全波长扫描，比率，多波长扫描，动力学、△ABS x因子/分钟； 3.4.3 内置式方法：核酸、荧光染料，基因芯片 蛋白质（可自建标准曲线）和细胞OD600； 3.4.4 仪器控制与操作：自带基于Linux的NPOS系统的≥7英寸彩色平板控制终端，配置不低于四核1GHz处理器。同时仪器可与智能手机、平板电脑、笔记本电脑、台式电脑进行无线和有线连接，控制仪器并进行测量样品操作，兼容安卓、Windows或苹果系统； 3.4.5 数据和方法存储：自带平板电脑，内置≥32GB存储空间，可直接存储测量结果数据与自定义方法； 3.4.6数据输出端口：具有WLAN、HDMI、Ethernet和≥2个USB接口，可实现与鼠标、键盘、台式电脑、网线等多种设备连接使用。数据输出格式IDS、EXCEL或PDF，可选择单独或同时输出多种格式； 3.4.7 显示器规格：≥1024×600 像素，兼容橡胶手套的触摸屏； ★3.4.8采用样品压缩技术，样品被完全封闭在稳定环境中，可检测易挥发溶剂的样品（投标文件中提供产品彩页或官网截图供核对）； 3.4.9 样品质量控制，可识别气泡、样品杂质、浊度、棉绒残留物和潜在的污染，具有空白质量控制功能； 3.4.10 自带≥2800rpm低速涡旋混匀器，随时随地混匀，保证重复性和准确性； ★4.投标文件中提供所投产品制造商或国内总代理针对本项目出具的授权书、售后服务承诺书。 | 1 | 台 | 工业 | 进口 |
|  | 落地式超高速离心机（进口） | 1.最高转速：≥29000 rpm； ★2.最大离心力：≥100605×g； ★3.定角转头最大容量：≥6×1000 mL； ★4.可配置连续流、区带转头，用于生产工艺中分离低固体含量的大体积样本和高g值条件下大样品量的梯度离心。（投标文件中提供产品彩页或官网截图供核对）； 5.加减速速率控制档数：≥9档加速，≥10档减速； 6.转速设定：500~29000 rpm； 7.转速控制精度：±25 rpm； ★8. 温度设定范围：-20~+40 ℃ (1 ℃步进)；控制精度：±2℃； 9.时间控制：0~99小时，及连续运行（hold）； 10.控制系统：微处理器控制； ★11.控制器：全触摸显示屏，自动识别和显示转子所有信息，带密码锁定。（投标文件中提供产品彩页或官网截图供核对）； 12.设定运行条件和运行参数，具有RCF计算和积分功能，预冷功能； ★13.转头自动锁定，转头自动识别。（投标文件中提供产品彩页或官网截图供核对）； 14.具密码保护功能：为用户提供离心参数的权限管理； 15.转头驱动系统：无碳刷高频马达，直接驱动,无须齿轮变速装置和皮带传动系统，智能真空系统； ★16.可储存程序：≥99个； ★17.USB接口可以下载数据，如运行数据、用户信息、出错信息等。（投标文件中提供产品彩页或官网截图供核对）； 18.噪音：＜59dBa； 19抗不平衡力：对位承重的5%以内； 20.配置需求： ★20.1 250ml×6角转头一个，最高转速≥14000rpm，最大离心力≥30240×g。（投标文件中提供产品彩页或官网截图供核对）； 20.2 用户锁管理系统，设备管理者可对不同使用者的使用权限进行控制，内置操作培训视频，转头计算器，ACE积分功能； ★20.3 多语言含中文操作界面； ★21.投标文件中提供所投产品制造商或国内总代理针对本项目出具的授权书、售后服务承诺书； 22.安装、调试：到货后厂家认证工程师免费安转、调试等； 23.人员培训：供应商联系厂家认证免费工程师上门培训； 24.质保期：主机1年，驱动系统3年，压缩制冷系统5年。 | 1 | 台 | 工业 | 进口 |
|  | ▲多功能微孔板检测仪（进口） | 1.吸收光： 1.1光源：高能量氙闪灯； 1.2波长选择：双光栅，一次可进行≥6种波长测量； 1.3波长范围：230-999 nm, 1nm 步进； 1.4带宽：4nm(230-285nm), 8nm(＞285nm)； 1.5测量范围：0-4.0 OD； 1.6 OD 准确性：＜1%@2.0 OD； 1.7 OD 重复性：＜0.5%@2.0 OD； ★1.8 OD分辨率：0.0001 OD（投标文件中提供产品彩页或官网截图供核对）； 1.9散射光：＜0.03% @ 230nm； 1.10检测速度：96孔≤11秒，384孔≤22秒。 2.荧光： ★2.1光源：必须为双光源设计，且必须全部为高能量氙闪灯（非LED或LED+氙灯等其他模式）（投标文件中提供产品彩页或官网截图供核对）； 2.2能量可配合不同检测模块： 2.3光源1（滤光片）：高能量氙闪灯（荧光强度），光源能量可根据样品信号强度进行调整，有低、中、高三种能量强度可选； 2.4光源2（光栅）：高能量氙闪灯（荧光强度检测，光谱扫描），光源能量可根据样品信号强度进行调整，有低、高两种能量强度可选； 2.5波长范围：200-850nm； ★3.波长选择：四光栅单色器，一次可进行不少于6种不同波长的检测；固定光栅带宽≥16 nm，带宽可调范围：9–50 nm，步进为 1 nm（投标文件中提供产品彩页或官网截图供核对）； ★4.灵敏度：≤0.25 pM 荧光素(0.025 fmol/孔，384孔板 )（投标文件中提供产品彩页或官网截图供核对）； 5.检测器：双PMT 检测（光子整合PMT）； 6.荧光光谱扫描：可进行激发光及发射光扫描，1nm步进，绘制扫描曲线，确定荧光染料光谱特性； 8.检测速度：96孔≤11秒，384孔≤22秒； 9.发光： 9.1波长范围：300-700 nm； 9.2动态范围：≥6个数量级，具有动态扩展功能，动态扩展检测范围； 9.3积分时间：0ms-100s，可根据反应时间长短来调整数据采集时间； ★9.4灵敏度：闪光≤10 amol/孔ATP；辉光≤100 amol/孔ATP（投标文件中提供产品彩页或官网截图供核对）； 9.5发光扫描：可在300-700nm范围内进行发光扫描,1nm步进，绘制发光扫描图； 9.6检测模式：闪光、辉光、发光扫描BRET等； 10.检测设定: 10.1单点数据检测次数：1-255次/单个数据点； 10.2孔域扫描：可进行高精度孔域扫描，可选≥99×99点矩阵扫描，并可根据样品形状选择扫描区域大小，扫描结果可以一键导出至Excel表格，并可根据扫描结果给出模拟热感图； 10.3探头高度自动扫描：探头高度可在0-16mm范围内进行自动扫描，选择最佳检测探头高度； 10.4动力学检测：可对样品进行动态检测，持续时间0-168小时，完成规定时间内多点持续监测，绘制曲线，并可进行不规则动力学测定，实时监测曲线变化，及在曲线监控期间进行加样操作； 11.常规： 11.1孔板类型：6-384孔板。随设备配置微量检测板，含有≥16个2µL样品点、≥1标准比色杯样品杯； ★11.2温度控制：室温 +4℃至70℃，且温控精度≤±0.5℃@37℃（投标文件中提供产品彩页或官网截图供核对），具有抗凝集功能，可进行预热操作，使仪器在检测开始前即达到目标温度； ★11.3三种震荡模式：可选线性、轨道和双轨道震荡模式（投标文件中提供产品彩页或官网截图供核对）； 12.软件工作站： 12.1正版软件：可选择中文或英文操作系统。对仪器进行控制并可同时完成数据采集、图像捕获及数据分析； 12.2模块化功能操作：可任意调整程序编辑步骤； 12.3一键式数据EXCEL导出功能：可迅速将数据导出至EXCEL表格中； 12.4多种报告编辑导出模式可选：可选择导出内容、格式及导出位置，并可提前编辑报告模板进行数据套入； 12.5内置模板文件； 12.6检测模式自动切换：各种检测模式（如吸收光和荧光）之间的切换可用软件自动切换； 13.免费保修期1年；终身维修，免收工时费； ★14.投标文件中提供所投产品制造商或国内总代理针对本项目出具的授权书、售后服务承诺书。 | 1 | 台 | 工业 | 进口 |
|  | 立式压力蒸汽灭菌器（进口） | 1.主要功能（用途）：分子生物学、细胞生物学、生物制药等实验室，用于培养皿、培养基、消耗品等物品的消毒、灭菌； 2.设备组成： 2.1主件：≥85升灭菌器主机1台，强制冷却系统1套； 2.2辅件：原厂不锈钢金属编织桶2个，手动排气阀，排水软管2根，前后双排气瓶； 3.性能（技术参数）： ★3.1 锁盖方式：磁力锁+电子锁+穿透式针式锁+双联安全锁（投标文件中提供产品彩页或官网截图供核对）； 3.2 双联安全锁：同时检测腔内压力和温度，只有当两者都在安全范围内才释放箱盖； ★3.3 机械锁：穿透式八柱连锁装置（非简易挂钩式锁）（投标文件中提供实物图片以供核对） ； 3.4 双联排气检测系统：同时检测腔内压力和温度，以此判断腔内残余空气是否排放干净； 3.5 脉冲排气系统：电脑控制脉冲阀门高速开合，在保证液体培养基不爆沸的前提下，加速腔内排气，使灭菌腔冷却下来； 3.6 双路排气系统：标配前后双排气瓶，气体在非人员活动区排放，排气瓶可做危险气体预处理； ★3.7 标配手动排气阀，紧急情况下可以手动调节快速排气，使灭菌腔冷却下来。（投标文件中提供实物图片以供核对）； ★3.8 灭菌腔有效容积：≥85升，且灭菌腔内部直径≥420mm，能容纳大型物品灭菌，如发酵罐、鼠笼等；（投标文件中提供产品彩页或官网截图供核对）； 3.9 分离式温度传感器：位于腔体中部，与加热圈分离，实时探测腔体内实际温度； ★3.10 保温温度范围：45～80℃（投标文件中产品彩页或官网截图供核对）； 3.11 温度显示范围：5～137℃； 3.12 灭菌温度：105～135℃； 3.13 压力计最大量程：≥0.4Mpa； 3.14 最大可允许压力：≥0.26Mpa； ★3.15 功率：≤3kw；（投标文件中产品彩页或官网截图供核对）； 3.16安全功能及示警系统：双联锁盖系统；超温超压断电；温敏探头路检测；灭菌时间读数定时器；双联排气检查系统；密封锁盖检测；压力安全阀；加热故障检测；缺水保护装置；漏电断路检测装置； 3.17 灭菌可选模式：琼脂培养基灭菌；液体培养基灭菌；固体/医疗器皿灭菌； 3.18 具备过程状况显示闪光灯组，实时显示温度、灭菌时间、灭菌模式； 3.19采用垂直向上打开箱盖设计； 4.外形尺寸（W×D×H）：≤670×1050×660mm； 5.内部容积（L）：≥85L； 6.设备技术资料（说明书）：配套说明书一份； 7.供货时间、地点：根据采购人需求免费送到指定地点。 8.包装和运输：送货上门； 9.安装、调试：仪器到达用户所在地后，在接到用户通 知后两周内执行安装调试； 10.人员培训：在用户所在地对用户进行培训，培训内 容包括仪器的技术原理，操作，数据处理，基本维护等； 11.质保期：验收合格后一年； 12.售后服务：现场培训，各项性能指标达到技术要求，由供需双方共同签字认可，现场验收； ★13.投标文件中提供所投产品制造商或国内总代理针对本项目出具的授权书、售后服务承诺书。 | 1 | 台 | 工业 | 进口 |

## 三、报价要求

本项目报总价，投标报价包括货物从设计、采购、制造、交货（包括运输至采购人指定地点卸车就位）至售后服务的一切费用（如设计费、采购费、制造费、试验检测费、包装费、运输保险费、运输费、装卸费、其他技术服务及质保期服务费等）、管理费、利润和税金，以及采购合同中明示或暗示的所有责任、义务和风险。

## 四、备品备件及专用工具

1、备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。

2、专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

## 五、安装调试、验收试验及质量保证

1、中标人在设备安装地点负责安装、调试。

2、具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备。

2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。

2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收，验收分为预验收和竣工验收。

3、如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

## 六、包装运输

1、中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2、设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3、在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4、各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5、包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6、整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

7、随产品提供的技术资料应完整无缺。

## 七、技术培训

1、为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，并免收采购人培训费用。培训内容应与工程进度相一致。

2、培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。

3、采购需求里有特别规定的，以采购需求中的需求为准。

## 八、质保及售后服务

1、自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。

2、在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。