- 采购需求

## （一）采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 1、合同签订生效之日前，中标人须向招标人缴纳合同价款的2.5%作为合同履约保证金。 2、合同签订生效后，十五个日历天内中标人须向招标人提供合同价款的70%的不可撤销预付款保函（预付款保函时限不得低于一年）；预付款保函的开立银行由招标人直接在与招标人合作的现有银行（包括其系统内银行）中进行指定；如果中标人未在约定期限内向招标人提供预付款保函和履约保证金，则中标人须按中国人民银行公布的同期同类贷款利率向招标人支付逾期利息，逾期利息=招标人已支付给中标人的定金和预付款合计金额×中国人民银行公布的同期同类贷款利率。收到中标人预付款保函后 5 个工作日内招标人向中标人支付合同价款的70%作为预付款。 3、货到后30个日历天内，招标人向中标人支付至合同价款的100%。如果中标人未向招标人提供全额正规发票，则中标人向招标人提供的预付款保函在此不得自动失效。 4、中标人向招标人提供的预付款保函，在货物经双方最终验收合格后方可向招标人书面提出保函退还申请，并经招标人审批同意后退还。 所有款项均以人民币支付。 |
| 2 | 交货地点 | 安徽省公共卫生临床中心（安徽省传染病医院） |
| 3 | 交货期 | 合同签订后，自接到招标人通知（通知方式为书面、电子邮件、传真、短信、微信、QQ、电话等方式之中的一种）之日起，中标人在30个工作日内将产品送到招标人指定地点，并安装完毕。若交货地点或收货人或交货期变更，招标人须于原交货期3个工作日前通知中标人。 |
| 4 | 免费质保期 | 不少于3年 |
| 5 | 所属行业 | 工业 |

（二）具体技术参数及要求

| 包号 | 货物名称 | 数量(套) |
| --- | --- | --- |
| 01包 | ▲全自动酶联免疫工作站 | 1 |

| 序号 | 技术参数及要求 |
| --- | --- |
| ★1 | 基本功能：全自动完成ELISA实验，包括加样、稀释、振荡、孵育、洗板、读数及结果判断全过程实验 |
| 2 | 机械结构：≥4个机械臂，2个移液加样臂，用于液体转移；2个移板抓手臂，用于微板转移功能 |
| 3 | 试剂应用范围：完全开放试剂系统 |
| ★4 | 加样精度:加样量：100ul，精密度≤2%，准确度≤±3% |
| 5 | 工作模式：可连续进样、连续进板、随到随做 |
| 6 | 样本位：同时容纳（非连续装载）≥288个样本位，满足大标本量需求，减少频繁的样本装载 |
| ★7 | 加样针：≥16通道独立加样，使用透明一次性加样头，避免样品携带污染和液体稀释效应 |
| 8 | 加样通道性能：一次性加样头具有装针检测报警功能 |
| 9 | 液体水平监测：具备液面监测、凝块监测和空管监测功能 |
| ★10 | 同时加样板位：96孔微孔板≥16块，并行分配标本的微板数16块96孔微孔板 |
| 11 | 加样原理：气动置换加样原理，无液体稀释、无尾液、无系统液污染 |
| 12 | 振荡孵育模块：振荡孵育模块≥32个，能够同时孵育≥32块微板，并且每个孵育模块能够单独温控，独立振荡 |
| ★13 | 同品牌洗板机：≥3台独立洗板机，每台洗板机均配置一个一体式96通道192针洗板头（每个通道包含1个注液针，一个吸液针），可以实现分组控制注液 |
| 14 | 洗板位置：≥6个，可同时进行6块微孔板的清洗工作 |
| 15 | 洗板残留量：≤1ul/孔 |
| 16 | 机械手功能：具有红外抓板检测，实时监测抓板状态。采用压感式原理抓板，可自动适应不同厂家微板大小，保障运行中及断电后不掉板 |
| *17 | 同品牌酶标仪：内置≥2台独立酶标仪，标准滤光片配置405nm、450nm、492nm 和630nm四个波长 |
| 18 | 试剂仓：≥70个通用试剂仓位置，用来放置酶、稀释液、底物、终止液等试剂 |
| 19 | 扫码系统：内置样本自动条码扫描器，装载标本时自动扫描标本条码，无需手持扫码枪扫描 |
| 20 | 设备台面：样本、质控、试剂载架全部采用通用的轨道式装载，各区域载架 可灵活调整位置及数量 |
| 21 | 报警处理：可选择重试、忽略、终止运行，可选择处理模式不影响整体实验运行 |
| 22 | 运行保障：智能的自动运行保障系统，可以屏蔽故障模块，保证其他模块的正常运行 |
| 23 | 配备UPS一台 |