安徽省省属高校政府采购

科研仪器设备类采购项目采购需求

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

3.下列采购需求中：标注▲ 的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | （1）如中标单位为中小企业的，合同签订并收到中标人提供的等额预付款担保后，支付合同价款的40%； （2）设备安装调试完毕且经验收合格正常使用后一次性付清全部合同价款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 合肥市安徽医科大学梅山路校区，采购人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后接采购人通知3个月内完成供货、安装及调试工作 |
| 4 | 免费质保期 | 所有设备自验收合格之日起开始计算3年，更换后的零部件质保期从更换之日起计算。（如果采购需求“二、货物需求”中的产品免费质保期不同于此项规定，按其规定执行） |
| 5 | 核心产品 | ▲ 纳升液相色谱仪及前处理设备 |
| 6 | 采购标的所属行业 | 工业 |
| 7 | 是否为节能产品 | 否 |
| 8 | 是否为优先采购环境标志产品 | 否 |
| 9 | 标的物性质 | 货物 |

二、货物需求

（一）货物需求说明（类别分级及偏离要求根据项目实际设置）

| 标识符号 | 标识含义 | 相关要求 |
| --- | --- | --- |
| ◎ | 基础指标 | 作为基础指标，负偏离或未响应将导致投标无效 |
| ★ | 核心指标项 | 评分项，每满足一项得2分。 |
|  | 无标识项 | （1）招标投标阶段，无标识项条款投标文件中无需逐条响应。如供应商对无标识条款设置有异议的，请在招标文件规定时间内向采购人或采购代理机构书面提出,否则视为供应商同意并接受无标识项条款的全部内容。 （2）合同履行阶段，供应商供货时采购人有权核实，如不满足招标文件要求和实际使用需要，验收时不予通过，采购人有权终止合同，由此产生的一切后果由中标人自行承担。 |
| 注：（1）如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 （2）◎和★项参数以投标响应表和采购需求“二、货物需求”中要求提供的证明材料作为评审依据。 （3）证明材料中涉及外文的，投标文件中应同时提供中文翻译件并加盖投标人公章，否则不予认可。 |  |  |

（二）货物需求清单

| 序号 | 物资名称 | 技术参数及要求 | 数量/单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲纳升液相色谱仪及前处理设备 | 1、应用范围 纳升液相色谱仪，作为质谱分离设备使用。 2、仪器用途要求及基本要求 纳升液相色谱仪，作为质谱分离设备使用。 3、工作条件 3.1电源：230V±10%，AC(交流)，50/60 Hz； 3.2环境温度：16–26 ℃（最优：18~21 ℃）； 3.3相对湿度：50–80%。 4、主要参数指标 4.1纳流泵： 4.1.1 泵型及工作原理：带主动流量控制的高压二元梯度泵； ★4.1.2 最大压力≥145 MPa，此参数需提供产品彩页官网截图或技术白皮书作为证明材料； ★4.1.3流速范围：1 nL/min–100 µL/min，1 nL增量； 4.1.4 泵溶剂通道：2个； ★4.1.5 泵对系统梯度的延迟体积：< 25 nL，此参数需提供产品彩页官网截图或技术白皮书作为证明材料； 4.1.6生物兼容性：兼容； 4.1.7 pH范围：2-10； 4.1.8 安全特性：内置泄漏检测和安全泄漏处理、超压监测、温度监测； 4.1.9环境操作条件：温度5–35 ℃；湿度：20-80%； 4.2自动进样器： ★4.2.1进样体积范围：0.01–25 μL，每分钟步长≤0.01 μL，此参数需提供产品彩页官网截图或技术白皮书作为证明材料； 4.2.2自动进样器控温：4–40 ℃； 4.2.3样品盘温度稳定性：±1 ℃； ★4.2.4 样品盘和容量：1.5 mL样品瓶容量≥200个，此参数需提供产品彩页官网截图或技术白皮书作为证明材料； 4.2.5 自动进样器溶液：4个洗针液：内外针洗，强弱各一； 4.3柱温箱： 4.3.1 温控范围：5–80℃； 4.3.2 温度精度：±0.3℃； ★4.3.3 加热时间：从35°C到65°C±1°C不到12分钟； 4.3.4 温度准确度：±0.5°C； 4.3.5 柱容量：最大可用线性色谱柱加上接头长度为300 mm； 4.4 蛋白组学分析软件 ◎4.4.1软件需完全兼容本单位现有高分辨质谱仪。 4.4.2软件可以解析来自各种裂解技术的MSⁿ数据，配合蛋白质数据库（数据库均可在网上免费下载）用于进行高通量的蛋白质鉴定。 4.4.3软件需具有包括蛋白质编码，翻译后修饰（磷酸化、乙酰化等）位点，肽段序列及序列覆盖度，谱图匹配，鉴定结果可信度打分等功能。 4.4.4软件需可处理同位素标记的蛋白质组学定量数据包括稳定同位素标记、同位素标记相对和绝对定量和多肽体外标记技术，给出不同样本间同一蛋白质的相对定量结果数据。 4.4.5软件需可处理非同位素标记定量数据。 4.4.6质保期内免费升级。 4.5 纳喷离子源 4.5.1 独立的纳流ESI离子源（即纳喷离子源），可与现有质谱联用，并可保证与原有ESI源实现快速切换。 4.5.2 流速范围：50 nL/min～1 μL/min。 4.5.3 既可与商品化色谱柱连接，也可与自制色谱柱连接。 4.5.4 喷针的位置三维可调。 4.5.5 配有2个电荷耦合器件（CCD）摄像机，方便观察纳喷离子源的喷雾情况。 5、产品配置需求 5.1纳升液相色谱（包含纳升液相、柱温箱、荧光检测器）1套； 5.2纳喷离子源1套； 5.3蛋白组学软件1套； 5.4色谱柱、两通、补集柱各1套，喷针6盒，分析柱6套； 5.5数据处理终端1台（服务器：CPU，24 cpu核，3.0 GHz主频，内存：128 GB，光驱：USB DVD刻录，硬盘：1 TB SSD，安装操作系统+4 TB SATA存储数据，显示器：≥27寸显示器，键鼠：键盘鼠标一套）；打印/扫描/复印三合一数码文档处理设备2台。 5.6蛋白组学实验前处理设备（但不限于下列），由供货商负责提供，仪器名称和参数如下： 5.6.1真空干燥箱（1.生物专用；2.配备真空泵；3.控温范围：5 ℃~65 ℃，温度分辨率：0.1 ℃，恒温波动度：±0.5 ℃；4.整机质保1年。） 5.6.2多管漩涡混合仪（1.转速范围：500~2500 rpm，调速精度：±1 rpm；2.可定时调控；3.整机质保1年。） 5.6.3氮吹仪2台（1.控温范围：5 ℃~150 ℃；2.升温速率：≤30 min（40℃~150℃）；3.样品处理模块：2个；4.每个针管可单独控制，提起按下可实现通道开关；5.整机质保1年。） 5.6.4水浴锅（1. 8孔，具有单工位磁力搅拌功能；2.整机质保1年。） 5.6.5迷你混匀仪（1.操作显示方式：按键+数显，速度范围：300 ~3000 rpm，运行方式：连续运转或点动；2.可用配件：全部；3.整机质保1年。） 5.6.6pH计（1.电子测量范围：0.00~14.00 pH，–1999~1999 mV，0 °C~100 °C；2.分辨率：0.01 pH/1 mV/0.1 °C，准确度：± 0.01 pH/± 1 mV/±0.5 °C；3.缓冲液组：2组(中国、美国)，校准：3点；4.另加1个pH电极；5.整机质保1年。） 5.6.7干式恒温器（1.控温范围：–10 °C~100 °C；2.升温速度：≤15 min（20 °C~100 °C）；3.降温速度：≤30min（室温下降30°C）；4.整机质保1年。） 5.6.8混匀小精灵（1.转速范围：300~3000 rpm；2. 24*1.5/2.0 mL离心管支架；3.整机质保1年。） 5.6.9液氮罐（1.容积：30L；2.整机质保1年。） 5.6.10超声波清洗机（1.功率：200 W；2.频率：40KHz；3.整机质保1年。） 5.6.11 小型离心机（1.12*1.5/2.0 mL离心管支架；2.最大转速10000 rpm以上；3.整机质保1年。） 5.6.12 C18除盐柱5盒； 5.6.13 独立工作站：用以蛋白数据处理，配置要求不低于：7995 WX*1，64 GB DDR5内存*8 ，4 TB SSD*1，8TB硬盘*1，4090显卡*1。 具体见下列清单：真空干燥箱、多管漩涡混合仪、氮吹仪（2台）、水浴锅、迷你混匀仪、pH计、干式恒温器、混匀小精灵、液氮罐、超声波清洗机、小型离心机、C18除盐柱（5盒）、独立工作站等。 6、技术服务 6.1设备安装调试：纳升液相色谱仪接受进口产品。设备到达用户所在地后，在接到用户通知后15天内执行安装调试直至达到验收指标，试用无故障后完成验收，并签订验收报告。 6.2技术培训：在用户所在地对用户进行免费现场培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。 ★6.3保修期：纳升液相色谱仪整机质保3年，质保范围包括仪器整机和其所有附属配件。前处理设备免费质保期限：见招标技术参数。 6.4维修响应时间：供应商必须保证快速的服务响应。得到通知后，在8小时内提供服务确认，保证技术人员的操作疑问能够在24小时内得到解答，48小时内到达现场。 7、其他说明 7.1现场培训：仪器到货后进行基本操作讲解，工程师在调试仪器的同时，让用户能够自己操作仪器，使仪器使用者能全面、熟练掌握仪器性能和操作使用；会判断、处理一般常见故障。其培训内容指的是仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。培训时间不少于2个工作日。 7.2专业培训：提供两名免费名额到厂家总部培训学习的机会，培训时间不少于7个工作日。差旅费和食宿费用全部由供货商承担。 7.3其他：无需其他任何辅助设备仪器均能正常工作。仪器设备的环境改造（包括水、电以及实验台等）所需费用由供货商负责。 7.4按照客户需求提供整机免费搬迁1次。 | 1套 |
| 2 | 微波消解系统 | 1、应用范围 用于各种样品的微波消解和萃取过程。 2、仪器用途要求及基本要求 用于各种样品的微波消解和萃取过程。 3、工作条件 3.1电源：230V±10%，AC(交流)，50/60Hz 3.2环境温度：16–26℃（最优：18~21℃） 3.3相对湿度：50–80% 4、主要参数指标 4.1基本配置：全不锈钢微波消解萃取系统主1套、高精度全罐温度控制系统1套、全罐压力控制系统1套、自动落锁系统1套、全塑不含金属材质整套高压消解转子1套(含全塑转子支架，内罐，外罐，内塞，盖子等)、分离式触摸屏控制终端1套、消解内罐44个、配套赶酸器1台、酸缸1套、实验室隔断及墙面处理； 4.2硬件部分： 1)采用最先进的双磁控管微波控制技术，微波输出功率≥1900W。 ★2) 高安全标准，生产厂家全线产品质量体系获得ISO9001证书。（此参数需提供认证证书或国家认监委的查询截图） ★3)微波发射方式具有脉冲和非脉冲两种方式。满功率工作时，微波泄漏量≤0.05mW/cm2. （此参数需提供产品彩页官网截图或技术白皮书作为证明材料） 4)多维微波能量输出，“微波散射器技术”和特殊的能量最大化技术结合，不断旋转的锥形微波散射器不断搅拌微波，以保证腔体内能量分布均匀和微波能量最优化。 ★5)大微波消解腔体，容积≥70L（提供腔体尺寸和证明文件） ★6)不锈钢自吸式门体采用专利的“自密闭”技术，可自吸式关闭，门体为双层全不锈钢结构，不得采用塑料和玻璃等材质，有效防爆和防微波泄露作用，具有自动平移泻压功能，遇到意外事故可自动迅速向外平移，解除隐患后能自动恢复原状。（此参数需提供产品彩页官网截图或技术白皮书作为证明材料） 7)自动落锁系统，当微波工作时，门自动锁闭，门打开时，微波自动切断，防止被随意打开。开门软件控制，机械和电子软件双重门锁，软件可设定温度门锁，当样品温度高于设定温度时自动锁闭，避免误操作开门。 8)内置可调节大流量排风系统，确保消解和冷却时精确控制冷却速率，流量6-6.5 m3/min，风道内置且抗腐蚀 9)多功能微波操作平台，可以扩展为微波萃取，微波无溶剂萃取，微波蛋白质水解，微波高温熔融，微波合成等。 10)微波工作腔体具有防爆窗观察系统。 11)仪器主机正面具有大尺寸颜色指示灯，具有5种以上颜色指示灯分别代表不同的操作状态，远距离即可对仪器运行状况一目了然。 4.3温度和压力控制系统： 1)高精度红外温度控制系统，两个在消解罐底部安装的传感器可透过TFM材料实现对样品消解溶液的非接触直接测量。同时也可实现仅使用一个红外温度传感器控制所有44位样品的温度，控温范围：0-500℃。 2)全自动过温保护系统，当消解罐内温度高于设定温度时，全自动识别并自动切断微波输出，确保操作安全。当消解温度回归正常时，自动识别并启动，全自动消解罐识别系统，保证样品消解不会中断重做 3)非接触式全罐压力控制系统，当消解罐内压力发生意外时，能自动切断微波功率输出，停止加热反应。当压力回到正常时，能自动启动微波输出功率，确保消解实验继续正常运行。 4.4控制终端： 1)分体触摸式智能控制终端，高分辨率彩色显示，实验人员可远距离安全控制微波消解系统的所有操作，避免由于控制终端固定在仪器正前方时需要操作人员紧挨仪器操作所带来的风险 2)具有智能程序升温、梯度升温功能，实时精确显示反应罐内的温度曲线 3)图标式菜单，一键操作，智能消解，内存1000种以上的应用方法；可在线控制和修改所有的反应参数，能在线精确显示微波功率曲线 4)全自动消解罐识别系统，根据用户消解样品的数量和消解罐类型，全自动调节微波输出功率大小，确保每次试验的重现性。 5)支持运行方法实时修改，修改后随时更新，而无需重启方法 6)具有在线客户服务工作站，可支持无缝隙的24小时技术支持服务，安全操作，操作手册、分析数据库、视频等及所有相关信息均可时刻显示，适合所有样品消解。 7)包含11种以上的多语言操作界面，含中文操作界面。 4.4全塑材质消解转子： 1)全塑不含金属材质消解转子，保证转子在微波工作腔内的工作安全，避免酸气腐蚀。每个消解罐均具有“弹性泄压阀”主动泻压保护技术，泄压后不影响样品继续消解，拒绝使用金属防爆膜设计的消解罐，泄压过程无任何消耗件 2)样品消解罐最高耐压：≥100bar（1800psi）；样品消解罐最高耐温：≥310℃。 ★3)样品消解罐体积：≥80ml；同时处理的反应罐数：≥44（此参数需提供产品彩页官网截图或技术白皮书作为证明材料） 4)样品消解罐和盖子的材料：PTFE-TFM（不含金属部件），保护外罐材质：复合石英纤维PEEKK材料（不含金属部件），不吸收任何溶剂和气体，永远不会发生形变。 5)转子所有部件不吸收水分，消解后转子支持原位普通风冷，强制风冷或水冷三种冷却方式 6)消解罐工作方式为连续360°同向旋转及往复旋转两种方式，确保受热均匀。 5、技术服务 5.1设备安装调试：微波消解系统接受进口。设备到达用户所在地后，在接到用户通知后15天内执行安装调试直至达到验收指标，试用无故障后完成验收，并签订验收报告。 5.2技术培训：在用户所在地对用户进行免费现场培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。 ★5.3保修期：整机质保3年，质保范围包括仪器整机和其所有附属配件。 5.4维修响应时间：供应商必须保证快速的服务响应。得到通知后，在8小时内提供服务确认，保证技术人员的操作疑问能够在24小时内得到解答，48小时内到达现场。 6、其他说明 6.1现场培训：仪器到货后进行基本操作讲解，工程师在调试仪器的同时，让用户能够自己操作仪器，使仪器使用者能全面、熟练掌握仪器性能和操作使用；会判断、处理一般常见故障。其培训内容指的是仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。培训时间不少于2个工作日。 6.2其他：无需其他任何辅助设备仪器均能正常工作。仪器设备的环境改造（包括水、电以及实验台等）所需费用由供货商负责。 6.3质保期内整机免费搬迁1次。 | 1台 |
| 3 | 冷冻干燥机 | 1．应用范围 用于对各种样品进行脱水干燥处理，保存其生物活性。 2．仪器用途要求及基本要求 用于对各种样品进行脱水干燥处理，保存其生物活性。 3．工作条件 3.1 电源：230V±10%，AC(交流)，50/60Hz 3.2 环境温度：16–26℃（最优：18~21℃） 3.3 相对湿度：50–80% 4．主要参数指标 4.1 基本配置：冷冻干燥机主机1台，干燥腔1个，真空泵1台，不间断电源1套； ★4.2 冷阱温度 ≤ - 84 ℃，冷阱容积 ≥ 4.4 L，最大凝冰量 ≥ 2.5 kg，冷凝效率 ≥ 2 kg/24 h，具有抗防腐蚀抗变形功能，此参数需提供产品彩页官网截图或技术白皮书作为证明材料； 4.3 干燥腔配有分层隔板，外挂接口不低于12个，配有对应规格冻干瓶； ★4.4 原装品牌真空泵1台，耐有机溶剂，抽速不低于90 L/min，极限真空度不高于5*10-3 mbar，此参数需提供产品彩页官网截图或技术白皮书作为证明材料； 4.5 真空控制系统1套； 4.6 配有耐有机溶剂的密封件； 4.7 配有放置架一个； 4.8 安全性：无火源； 4.9 符合水样和有机溶剂干燥要求； 4.10 具有密码保护或安全锁定功能； 4.11 可通过USB等方式进行数据采集和传输。 5．技术服务 5.1设备安装调试：冷冻干燥机接受进口产品。设备到达用户所在地后，在接到用户通知后15天内执行安装调试直至达到验收指标，试用无故障后完成验收，并签订验收报告。 5.2技术培训：在用户所在地对用户进行免费现场培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。 ★5.3保修期：整机质保3年，质保范围包括仪器整机和其所有附属配件。 5.4维修响应时间：供应商必须保证快速的服务响应。得到通知后，在8小时内提供服务确认，保证技术人员的操作疑问能够在24小时内得到解答，48小时内到达现场。 6．其他说明 6.1现场培训：仪器到货后进行基本操作讲解，工程师在调试仪器的同时，让用户能够自己操作仪器，使仪器使用者能全面、熟练掌握仪器性能和操作使用；会判断、处理一般常见故障。其培训内容指的是仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。培训时间不少于2个工作日。 6.2其他：无需其他任何辅助设备仪器均能正常工作。仪器设备的环境改造（包括水、电以及实验台等）所需费用由供货商负责。 6.3按照客户需求提供整机免费搬迁1次。 | 1台 |
| 4 | 紫外可见分光光度计 | 1．应用范围 利用物质分子对紫外可见光谱区的辐射吸收进行定性定量分析。 2．仪器用途要求及基本要求 利用物质分子对紫外可见光谱区的辐射吸收进行定性定量分析。 3．工作条件 3.1电源：230V±10%，AC(交流)，50/60 Hz 3.2环境温度：16–26 ℃（最优：18~21℃） 3.3相对湿度：50–80% 4．主要参数指标 4.1 波长范围：190-900 nm。 4.2 测光系统：双光束光学系统。 4.3 光谱带宽：0.1 nm、0.2 nm、0.5 nm、1 nm、2 nm、5 nm。 4.4 波长准确度：±0.3nm(开机自动校准)。 4.5 波长重复性：0.1nm。 ★4.6 杂散光：≤0.01% T(220nm, NaI)；≤0.05% T(360 nm, NaNO2)，此参数需提供产品彩页官网截图或技术白皮书作为证明材料。 4.7 光度范围：-4.0～4.0 Abs。 4.8 光度准确度：±0.002 Abs(0～0.5Abs)，±0.004 Abs(0.5～1.0Abs)，±0.3%T(0～100%T)。 4.9 光度重复性：0.001 Abs(0～0.5Abs)，0.002 Abs(0.5～1.0Abs)。 4.10 基线平直度：±0.001 Abs。 4.11 基线漂移：≤ 0.0004 Abs/h(500 nm,0 Abs预热后)。 4.12 噪声：±0.0004 Abs。 4.13 自带紫外应用分析工作站软件，可做光度测量、光谱扫描、定量计算和时间扫描等。可选配光学积分球、微量样品池架、恒温池架、短光程样品池架、镜面反射附件、蠕动进样器等附件。 4.14 检测器：光电倍增管。 ★4.15 设备可选配三维直角坐标式（X 、Y 、Z 三轴）自动进样器，最大可支持54个样品以上连续进样，此参数需提供产品彩页官网截图或技术白皮书作为证明材料； 4.16 配置要求： 4.16.1 紫外可见分光光度计主机一套； 4.16.2 可调样品池架（使用10 mm、20 mm、30 mm、50 mm比色池）一套； 4.16.3 石英标准比色皿（10mm）2套； 4.16.4 数据分析用台式终端1台；（8G内存/256G固态硬盘/集成显卡/键鼠/双串口/大于21.5寸宽屏/WIN11专业版）； 4.16.5 激光图文输出终端：1台；（600×600 dpi，8 MB内存/USB 2.0/）。 5．技术服务 5.1 设备安装调试：设备到达用户所在地后，在接到用户通知后15天内执行安装调试直至达到验收指标，试用无故障后完成验收，并签订验收报告。 5.2 技术培训：在用户所在地对用户进行免费现场培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。 ★5.3 保修期：整机质保3年，质保范围包括仪器整机和其所有附属配件。 5.4 维修响应时间：供应商必须保证快速的服务响应。得到通知后，在8小时内提供服务确认，保证技术人员的操作疑问能够在24小时内得到解答，48小时内到达现场。 6．其他说明 6.1 现场培训：仪器到货后进行基本操作讲解，工程师在调试仪器的同时，让用户能够自己操作仪器，使仪器使用者能全面、熟练掌握仪器性能和操作使用；会判断、处理一般常见故障。其培训内容指的是仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。培训时间不少于2个工作日。 6.2 其他：无需其他任何辅助设备仪器均能正常工作。仪器设备的环境改造（包括水、电以及实验台等）所需费用由供货商负责。 6.3按客户需求提供整机免费搬迁1次。 | 1台 |
| 5 | 高通量冷冻组织研磨仪 | 1．应用范围 主要用于多种样品的研磨和破碎。 2．仪器用途要求及基本要求 主要用于多种样品的研磨和破碎。 3．工作条件 3.1 电源：230V±10%，AC(交流)，50/60Hz 3.2 环境温度：16–26℃（最优：18~21℃） 3.3 相对湿度：50–80% 4．主要参数指标 ★4.1 基本配置： 4.1.1 主机一台； 4.1.2 2.0 ml×96通量合金适配器； 4.1.3 5.0 ml×12通量合金适配器； 4.1.4 50 ml×2通量合金适配器； 4.1.5 3 mm的316不锈钢珠2000粒； 4.1.6 6 mm的316不锈钢珠1000粒； （适配器可直接置于液氮中） 4.2 显示：OLED触摸屏； 4.3 功能：均质、研磨、破碎、匀浆、材分散、制备、混匀、振荡 ★4.4 研磨方式：干磨，湿磨，预冷研磨均可，此参数需提供产品彩页官网截图或技术白皮书作为证明材料； 4.5 研磨球直径：0.1-30 mm； 4.6 出料粒度：~5 μm； 4.7 噪音等级：＜55 db； 4.8 研磨平台数：大于2个； 4.9 制冷功能：-50℃到室温可调节； 4.10 时间设定：0秒~99分钟可调，可自行设定； 4.11 加减速：2秒内； 4.12 加速时间：压缩机制冷； 4.13 带自动中心定位的紧固装置，电动门安全锁，全程保护； 5．技术服务 5.1 设备安装调试：设备到达用户所在地后，在接到用户通知后15天内执行安装调试直至达到验收指标，试用无故障后完成验收，并签订验收报告。 5.2 技术培训：在用户所在地对用户进行免费现场培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。 ★5.3 保修期：整机质保3年，质保范围包括仪器整机和其所有附属配件。 5.4 维修响应时间：供应商必须保证快速的服务响应。得到通知后，在8小时内提供服务确认，保证技术人员的操作疑问能够在24小时内得到解答，48小时内到达现场。 6．其他说明 6.1 现场培训：仪器到货后进行基本操作讲解，工程师在调试仪器的同时，让用户能够自己操作仪器，使仪器使用者能全面、熟练掌握仪器性能和操作使用；会判断、处理一般常见故障。其培训内容指的是仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。培训时间不少于2个工作日。 6.2 其他：无需其他任何辅助设备仪器均能正常工作。仪器设备的环境改造（包括水、电以及实验台等）所需费用由供货商负责。 6.3按客户需求提供整机免费搬迁1次。 | 1台 |
| 6 | 分散仪 | 1．应用范围 用于对各种样品进行分散处理。 2．仪器用途要求及基本要求 用于对各种样品进行分散处理。 3．工作条件 3.1电源：230V±10%，AC(交流)，50/60Hz 3.2环境温度：16–26℃（最优：18~21℃） 3.3相对湿度：50–80% 4．主要参数指标 ★4.1 处理量：0.5 - 100 mL； 4.2 转速范围：8000 - 30000 rpm； 4.3 速度调整：无极调速； 4.4 转速显示：刻度； 4.5 噪声：≤65 dB； 4.6 工序类型：分批处理； 4.7 允许环境温度：5-40℃； 4.8 允许相对湿度：80%； ★4.9 刀头参数，容量：0.5-100 mL，材料：316 L，pH值：2-13，最高工作温度：180℃,可配置一次性刀头供使用，此参数需提供产品彩页官网截图或技术白皮书作为证明材料； 4.10 适用于各种灭菌方式； 4.11 具有过载保护功能； 5．技术服务 5.1 设备安装调试：设备到达用户所在地后，在接到用户通知后15天内执行安装调试直至达到验收指标，试用无故障后完成验收，并签订验收报告。 5.2 技术培训：在用户所在地对用户进行免费现场培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。 ★5.3 保修期：整机质保3年，质保范围包括仪器整机和其所有附属配件。 5.4 维修响应时间：供应商必须保证快速的服务响应。得到通知后，在8小时内提供服务确认，保证技术人员的操作疑问能够在24小时内得到解答，48小时内到达现场。 6．其他说明 6.1 现场培训：仪器到货后进行基本操作讲解，工程师在调试仪器的同时，让用户能够自己操作仪器，使仪器使用者能全面、熟练掌握仪器性能和操作使用；会判断、处理一般常见故障。其培训内容指的是仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。培训时间不少于2个工作日。 6.2 其他：无需其他任何辅助设备仪器均能正常工作。仪器设备的环境改造（包括水、电以及实验台等）所需费用由供货商负责。 6.3 按客户需求提供整机免费搬迁1次。 | 1台 |
| 7 | 超声细胞破碎仪 | 1．应用范围 用于对细胞等生物样本进行破碎处理，提取蛋白等用于研究。 2．仪器用途要求及基本要求 用于对细胞等生物样本进行破碎处理，提取蛋白等用于研究。 3．工作条件 3.1 电源：230V±10%，AC(交流)，50/60Hz 3.2 环境温度：16–26℃（最优：18~21℃） 3.3 相对湿度：50–80% 4．主要参数指标 ★4.1基本配置：主机1台，换能器1套，变幅杆Φ2、Φ3、Φ6 (mm)各1根，隔音箱1台； 4.2 温度控制范围0℃ ~ 100℃； 4.3 频率范围：0 - 25KHz； 4.4 功率范围：5-650W连续可调，此参数需提供产品彩页官网截图或技术白皮书作为证明材料； 4.5 单次超声时间设定：0.1~99.9s； 4.6 单次间隔时间设定：0.1~99.9s； 4.7 全程时间设定：0.1-99.9 min; 4.8 数据打印、隔音箱、照明、灭菌、电动升降； 5．技术服务 5.1 设备安装调试：设备到达用户所在地后，在接到用户通知后15天内执行安装调试直至达到验收指标，试用无故障后完成验收，并签订验收报告。 5.2 技术培训：在用户所在地对用户进行免费现场培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。 ★5.3 保修期：整机质保3年，质保范围包括仪器整机和其所有附属配件。 5.4 维修响应时间：供应商必须保证快速的服务响应。得到通知后，在8小时内提供服务确认，保证技术人员的操作疑问能够在24小时内得到解答，48小时内到达现场。 6．其他说明 6.1 现场培训：仪器到货后进行基本操作讲解，工程师在调试仪器的同时，让用户能够自己操作仪器，使仪器使用者能全面、熟练掌握仪器性能和操作使用；会判断、处理一般常见故障。其培训内容指的是仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。培训时间不少于2个工作日。 6.2 其他：无需其他任何辅助设备仪器均能正常工作。仪器设备的环境改造（包括水、电以及实验台等）所需费用由供货商负责。 6.3 按客户需求提供整机免费搬迁1次。 | 1台 |
| 8 | 精密空调 | 1．应用范围 主要用于实验室内温度和湿度的精准控制。 2．仪器用途要求及基本要求 主要用于实验室内温度和湿度的精准控制。 3．工作条件 3.1 电源：230V±10%，AC(交流)，50/60Hz 3.2 环境温度：16–26℃（最优：18~21℃） 3.3 相对湿度：50–80% 4. 主要参数指标 4.1. 单冷机组； 4.2. 设备适应温度：室内–10℃~+30℃，室外–15℃ ~ +45℃，湿度：≤95%RH； 4.3. 具备防雷设计，内置交流防雷器； 4.4. 空调机组需要配置高精度温湿度传感器，要求温湿度传感器温度控制精度可达±0.2℃；湿度精度为±2%； 4.5 制冷量：7.5 kw；风量：2000 m3/h； 4.6. 整机质保1年。 | 2台 |
| 9 | 空气净化器 | 1．应用范围 主要用于实验室空气环境净化。 2．仪器用途要求及基本要求 主要用于实验室空气环境净化。 3．工作条件 3.1 电源：230V±10%，AC(交流)，50/60Hz 3.2 环境温度：16–26℃（最优：18~21℃） 3.3 相对湿度：50–80% 4. 主要参数指标 4.1. 适用面积：100m2以上； 4.2. 整机质保2年。 | 1台 |
| 10 | 生物显微镜 | 1．应用范围 主要用于实验室细胞培养的观察。 2．仪器用途要求及基本要求 主要用于实验室细胞培养的观察。 3．工作条件 3.1 电源：230V±10%，AC(交流)，50/60Hz 3.2 环境温度：16–26℃（最优：18~21℃） 3.3 相对湿度：50–80% 4. 主要参数指标 4.1.光学系统：无限远色差校正光学系统； 4.2. 观察筒：铰链式双目，30度倾斜，筒距调节范围，55mm-75mm，具有视度调节功能； 4.3. 目镜：10X/20mm，其中一只目镜带教学指针，让切片观察目标具体化； 4.4. 物镜：无限远平场消色差物镜4X，10X，40X（弹），100X（弹，油）； 4.5. 载物台：复合式机械移动载物台，面积≥140mmX135mm，移动行程≥75mmX50mm; 4.6. 照明系统：6V/3W LED灯，亮度可调; 4.7. 整机质保1年。 | 5台 |
| 11 | 除湿机 | 1．应用范围 主要用于实验室空气湿度控制。 2．仪器用途要求及基本要求 主要用于实验室空气湿度控制。 3．工作条件 3.1 电源：230V±10%，AC(交流)，50/60Hz 3.2 环境温度：16–26℃（最优：18~21℃） 3.3 相对湿度：50–80% 4. 主要参数指标 4.1. 除湿量：≥90 L/D； 4.2. 适用80-150m2。 | 2台 |
| 12 | 倒置显微镜 | 1．应用范围 主要用于观察培养的活细胞和生物样本。 2．仪器用途要求及基本要求 主要用于观察培养的活细胞和生物样本。 3．工作条件 3.1 电源：230V±10%，AC(交流)，50/60Hz 3.2 环境温度：16–26℃（最优：18~21℃） 3.3 相对湿度：50–80% 4. 主要参数指标 4.1. 放大倍数：40X-400X； 4.2. 目镜：高眼点大视野平场目镜10X，可调屈光度，线视场22mm； 4.3. 转换器：内定位5孔物镜转换器； 4.4. 物镜：4倍平场消色差物镜，10倍20倍40倍正相衬物镜； 4.5. 调焦机构：粗微同轴调焦；粗调行程≥9mm，微调精度0.002mm； 4.6. 载物台：固定式载物平台，配有载玻片托座和培养皿托座； 4.7. 照明装置：柯拉照明，亮度连续可调，带可变孔径光阑与视场光阑，聚光镜超长工作距离达72mm； 4.8. 滤色片：配色温转变滤色片以及绿色反差滤色片； 4.9. 整机质保1年。 | 3台 |

三、报价要求

投标报价包括货物从设计、采购、制造、交货（包括运输至采购人指定地点卸车就位）至售后服务的一切费用（如设计费、采购费、制造费、包装费、运输保险费、运输费、装卸费、其他技术服务及质保期服务费等）、管理费、利润和税金，以及采购合同中所有责任、义务和风险。

四、其他要求

/

五、样品要求

/