采购需求

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.本技术规格中提及的工艺、材料、设备的标准、参数及参考品牌或型号（如有）仅起说明作用，并没有强制性且为本次采购的最低要求。投标人在投标中可以采用替代工艺、材料、设备的标准及品牌或型号，但这种替代应满足、等同或优于本技术规格的要求，否则评委在评审时有权作出不利于投标人的判定。

3.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

4.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订生效后，采购人向中标人支付70%合同款（中标人须同时向采购人递交等额预付款保函），全部货物安装调试完毕，剩余30%在验收合格后一次性付给中标人，同时退还预付款保函。 注： （1）预付款保函形式： ☑银行保函 ☑担保机构担保 （2）预付款保函递交要求： ①如采用银行保函，银行保函应为具有分支机构的银行出具的见索即付无条件保函。（例如A银行总部在合肥或者A银行在合肥行政区域（含四县一市）具有分支机构，那么A银行任一分支机构或者总部出具的见索即付无条件保函符合要求），且应将原件交至采购人保管。 ②如采用担保机构担保，应为具有备案资质的融资担保机构出具的见索即付无条件担保，且应将原件交至采购人保管。 （3）在签订合同时，中标人书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款规定。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽大学磬苑校区材料科学大楼G座。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订生效后150天内完成供货安装并经验收合格。 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格后5年，采购需求另有规定的，以采购需求为准。 |
| 5 | 本项目采购标的所属行业 | 工业。 |

二、货物需求

（一）货物指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键性指标项 | ★ | 不满足该指标项将导致投标被拒绝 |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，每满足一项得2分 |
| 一般指标项 | ● | 评分项，每满足一项得1分 |
| 无标识项 |  | 3项及以上未响应或负偏离做无效标处理 |
| 注： 1、如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求（技术参数及要求中单独列明的以实际要求为准），否则不予认可。 2、关于无标识项的要求：如某项参数同时存在一级标题和二级标题时，则以二级标题为最小单位计算条目数量（即为一项）；如某项参数同时存在二级标题和三级标题时，则以三级标题为最小单位计算条目数量（即为一项），以此类推。 3、关于参数评审的相关要求： ①投标人必须对“★”项、“■”项、“●”项和无标识逐条填写参数内容及响应情况（如填写的参数内容不满足招标文件约定或存在漏项情形或未注明投标参数内容的或未按照采购需求的约定提供证明材料（如要求），视为不满足招标参数要求，则按照招标文件对应的评审标准被否决投标或不得分），如发现虚假响应参数的按无效投标处理。 ②如下述采购需求清单中约定要求提供证明材料，请投标人在相应标识项的参数技术响应表后附相应的证明材料，同时需要在响应表中注明所在页码，且需要同证明材料进行对应。 ③除采购需求清单中明确约定在投标文件（或投标时）提供检测或检验或测试报告等证明材料外，其他材料均为合同签订后提供。 ④采购人有权要求合同签订后，验收时中标人对所投产品功能参数进行逐项演示，如发现有与投标文件描述不符或弄虚作假行为，中标人承担违约责任。 |  |  |

#### （二）货物指标要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲电驱总成性能测试系统 | - 一般性说明 - 设备功能用途 试验台需要按T/CSAE 143-2020 纯电动乘用车一体化电驱动总成测评规范及需方的需求进行被试样件输入输出特性、超速、温升、可靠性、环境类、整车模拟仿真等研究性试验及型式试验。 - 适用标准 T/CSAE 143-2020纯电动乘用车一体化电驱动总成测评规范 QC/T1022-2015 纯电动乘用车车用减速器总成技术条件 GB/T 18488-2024电动汽车用电机及其控制器 GB/T 29307 - 2022《电动汽车用驱动电机系统可靠性试验方法》 IEC 61000电磁兼容满足系列标准 GB/T 2421 - 2020《环境试验 概述和指南》 - 技术性能参数要求 - 总体要求 - 本设备的测试系统应是全新未使用，以保证设备的整体性能和质量，组成部件应从各公司己成熟生产和应用的标准化系列产品中选择；系统具备可靠性好、性能稳定,并且使用、操作和维修方便； - 除被试总成、380V供电电源、冷却水、压缩空气由采购人提供以外，投标人必须按照采购人现有的试验室条件，对其它软硬件设备及系统集成采用交钥匙工程的方式； - 设备应是功能完整的，即使本文件中没有提到的软硬件相关部分，投标人也应根据要实现的功能提供，若在进行试验项目过程中发现有设备缺失而不能完成试验，投标人应为采购人立即配齐所缺设备并集成到系统中，采购人将不再为此承担任何费用； - 投标人应充分了解采购人被试样件电性能、机械尺寸、重量及安装要求，所设计的试验台架应满足采购人被试样件试验需求； - 整个系统的安全需要满足国标对机械、电气方面的要求；设备人机交互部分均应符合人机工程学原理，便于操作，易于紧急情况下辩认及动作；控制柜上须装有报警状态指示，采用三柱状指示灯(带蜂鸣器)，各种按钮、开关、指示灯、声光报警器的颜色必须符合国家标准；操作台应有急停开关； - 电缆和电线须符合国家标准、设计及安全规范，导线颜色规范，电缆必须穿线槽，电线必须穿电线管、软管或线槽，不设中间接头(有中间接头采用分线箱连接)，强弱电源线须分离布置同一线槽必须用隔板隔开，各强弱电线缆均要按照国标规定进行线缆标号，且走线和水管布置要安全、整洁、美观； - 电器元件必须做出永久标记，并与电路图中标记一致，导线和接线端子上的线号必须与电路图上的线号一致；在项目期间做的电气改动，需要更新到最终电路图交付给采购人； - 电气设计必须充分考虑电磁干扰等特殊环境的要求，符合国内EMC限值标准，确保控制系统软、硬件运行稳定； - 系统具有过流保护、过热保护、过压保护、欠压保护、超速保护、转矩超限保护、突然断电保护、电缆接地短路保护、设备故障报警、互锁等功能，设备具有预防突发事故的能力，当设备久置或发生断电、断气等事故时，系统再次启动能自动恢复，不会对系统功能产生影响； - 该全套设备不应对其它设备的电信号产生误差范围外的干扰，满足国内相关EMC标准的要求； - 该台架应为交钥匙项目，包括全部设备是一套功能完整、性能可靠、运转正常的全新设备； - 该套设备所有仪器仪表显示及数据处理结果的计量单位采用国际单位制（SI）。设备的标定和校准遵循国内和国外有效地计量/校准标准，满足法规要求； - 设备应符合最新的中国在设备、电气、安全和环保等方面相关标准和法规； - 所有高速旋转件、高温和低温部件及其他危险部件有保护装置及提醒标志； - 具备消防联动功能，在消防设备工作时台架具备保护措施，保护台架设备。 - 设备使用环境 - 环境温湿度要求：温度5℃～+40℃，相对湿度20%～95%RH，无结露现象。 - 电源：单相220V±10%、三相五线380V±10%，供电频率50Hz±2%。 - 接地：联合接地，接地电阻＜4Ω。 - 外部供水：采购人给投标人设备提供的冷却用水，水温最高34℃。 - 压缩气体：0.6～0.8MPa，气量等需要投标人提供需求。 - 对于系统中对水温、流量、压缩气体等有特殊要求的设备，需投标人自行提供条件。 - 空气质量：空气中不得含有过量的尘埃、酸、盐、腐蚀及爆炸性气体。 - 其他要求：远离电磁干扰与机械振动源。 - 符合 GB 50169 - 2016 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》要求。 - 设备功能要求 ★本次拟采购的试验台要求是通用性平台，可兼顾二驱与四驱动力系统的测试需求。不仅支持对两驱EDS总成、轮毂电机独立测试，也能适配集中式与分布式等多种四驱构型的验证工作，实现全场景测试覆盖。 ★台架机械结构拓扑须如下设计和摆放： - ■两驱测试时，测功机基座可以进行轮距调整，结构示意图如下： 单边调整范围为≥350mm，采用电动调节，可XYZ三轴调节（调节范围均≥200mm），带有刻度指示。 - ■四驱测试时，可进行轮距和轴距调整。轴距移动调节范围为≥1,500mm，采用电动调节，可XYZ三轴调节（调节范围均≥200mm），带有刻度指示，结构示意图如下：（后续具备可拓展能力和空间安排）。 轮距调整和轴距调整范围可根据客户要求进行设计调整。 单边轮距调整范围为≥350mm，轴距调节范围为≥1500mm，移动方式采用电动，带有刻度指示。 - ■轮毂电机测试，结构示意如下，可XYZ三轴调节（调节范围均≥250mm）： - 主要设备清单，本系统应包含以下组成： 序号; 名称; 规格; 数量. 铸铁平板及减振; 详见技术要求; ≥1套. 测功机加载系统; 详见技术要求; ≥2套. 驱动电机控制器; 详见技术要求; ≥1套. 扭矩转速传感器; 详见技术要求; ≥3套. 电机堵转装置; 详见技术要求; ≥2套. 传动轴; 详见技术要求; ≥2套. 机械连接装置及防护罩; 详见技术要求; ≥2套. 被测件工装; 详见技术要求; ≥10套. 电池模拟器; 详见技术要求; ≥1套. 冷却系统; 详见技术要求; ≥2套. 高低温环境仓; 详见技术要求; ≥1套. 功率分析模块及附件; 详见技术要求; ≥1台. 数据采集单元; 详见技术要求; ≥1套. UPS电源; 详见技术要求; ≥1套. 下位机系统; 详见技术要求; ≥1套. 上位机系统; 详见技术要求; ≥1套. 测试软件; 详见技术要求; ≥1套. 振动分析系统; 详见技术要求; ≥1套. 车辆模拟系统; 详见技术要求; ≥1套. 测试电机系统（含驱动器）+试验电驱动力总成系统; 详见技术要求; ≥2套. - 主要组件技术要求 - 测功机加载系统 - ■测功机类型：电力测功机，单端动力输出，可实现在多维度方向上的距离调节，额定功率：≥250kW，额定转速：≥1000r/min，峰值转速：≥3300r/min，额定扭矩：≥2300N·m，冷却方式：风冷/油冷，防护等级：≥IP23，过载系数：≥1.5（每10分钟允许1分钟过载）。 - ●具备温度测量单元，实现电机绕组、轴承等关键部件的温度监控，并在温度超限值时报警、自动停机以保护设备运行安全；具备振动监控单元，实现测功机振动的实时监控，并在振动超限时报警、自动停机以保护设备运行安全。 - ★投标人须在投标文件中提供详细的电机参数介绍及电机特性曲线图，且调速范围曲线不得低于下图所示。 - 具有电力反馈系统（电力反馈系统应符合国际通用电气标准IEEE-519和满足中国电网要求），采用IGBT功率回馈技术。 - 测功机驱动电机控制器 - ■功率等级与测功机电机匹配，可实现四象限运行工作，在电力测功机反拖驱动电机时，可实现制动能量回收，将电能回馈电网；可以实现速度控制和扭矩控制，驱动电机和电力测功机以联轴器相连，监控系统可以实现人机交互、系统监控功能；测功机变频柜：供电电源3相380V±10%，50Hz±1Hz，不能配置独立变压器；能量回馈电网方式为全正弦馈入电网，满足GB/T 12668.3 - 2003 EMC标准。 - ●具备电机保护功能，变频系统根据运转情况会自动实施如下电机保护功能：电机过流、过流保护、过压保护、欠压保护、超速保护、转矩超限保护。断电保护，电机堵转保护，电缆接地短路保护和空转等故障保护，急停后电机完全不带电。 - 冷却方式：强制风冷。效率（在额定功率下）≥96%。 - 控制器输出能力能完全覆盖测功机和被试电机能力；具有恒转速、恒扭矩控制模式，采用数字控制方式。 - 驱动端扭矩传感器 - ■量程：≥±3000N.m；最高转速：≥15000r/min；精度：不低于0.02%F.S。 - 安装方式：非接触法兰式；扭矩传感器含转速测量；信号可传送给功率分析仪、台架控制系统；含扭矩标定装置。 - 电机堵转装置：可实现9个点及以上的堵转测量。 - ■传动轴：额定扭矩：≥3000N.m；最高转速：≥3300r/min。 - 机械系统及安全防护罩 - 所有的机械支承件、连接件应有足够的强度和刚度，在试验条件的范围里，机械系统不得产生共振。 - 设备平台采用整体铸铁平台，设备机械系统为一体化设计，整体式搬运和安装；基座侧面或顶面预留有吊装螺纹孔。 - 具备温度监控保护功能，温度超过规定限值系统警告提示或者自动停机。 - 提供≥5套适配被测物的连接轴和被测物支撑工装，提供≥5套可兼顾多类型驱动总成电机的固定装置，保证被测件快速、准确的安装，无需对中；提供≥2套安全防护罩，用于对旋转部件进行保护，防止出现人身伤害。 - ■被测件工装 - 根据客户要求，提供≥10套定制化安装支架，用来给样品安装提供支撑，样品安装支架通过圆柱型支腿横穿温箱。安装支架用来固定样品，具备三向调节的能力，可根据样品安装姿态进行高度调整，实现与测试台的快速连接与对中；与环境仓整合密封，保障试验过程中的环境条件，同时要求移动方便轻松。 - 铸铁平板及减振 - ●提供台架铸铁平板至少一套，满足两驱、四驱和轮毂电机设备布置。铸铁，表面做防锈处理。并提供 T 型安装螺栓。 - 减振装置：采用减振元件对设备进行隔振处理。隔离振动，降低结构噪音和振动的传递。 - 减振装置采用高弹性材料，含有抗老化剂，具备良好的稳定性，能适应各种气候环境下使用，同时能降低振动幅值和冲击。 - 电池模拟器 - ■具有恒压充、放电功能；具有模拟电池（包括实现锰酸锂、钴酸锂、磷酸铁锂、镍氢电池、三元锂、钛酸锂等）性能的功能，能代替动力电池配合电机进行试验；具有通过设置不同的电压、电流、功率、SOC、内阻等来模拟不同性能的电池；能量回馈方式：反馈电网，电力反馈系统应符合国际通用电气标准IEEE-519和满足中国电网要求，采用SIC或IGBT功率回馈技术。 - ■额定输出功率：≥500KW；额定电流：≥1000A；输出电压范围：≥24-1200V；电流/电压响应时间：≤10ms（10%-90%突加载）；电流/电压切换时间：≤10ms（﹢90%-﹣90%切换）。 - 安全保护措施：具备过压，过流、欠压、过热保护功能，双向直流电源状态指示灯；外观：要求电源外观简洁，配色风格与台架整体配色协调一致；通信：集成RS485/CAN/LAN通信，可实现远程操作，可通过通讯接口实现产品启动、停止、设置运行参数等操作，并可实时查询电源的运行状态、运行参数值、报警信息。 - 具备短时过压能力：因被测样件控制造成的直流尖峰脉冲电压，电池模拟器不会报过压故障；系统具有控制功能、数据实时显示功能、数据实时记录功能、数据自定义存储功能，数据后处理功能等；要求具有用户自定义功能：用户可以自定义设定试验步数、工况点、测试参数、采集时间、文件存储路径、文件存储名称、保护限值等参数；数据记录文件可直接输出成Excel文件或者可以转化成Excel文件；具有过流保护、过热保护、过压保护、欠压保护、突然断电保护、电缆接地短路保护、负载不平衡保护、设备故障报警等。 - 冷却系统 - 电机/控制器冷却液温控系统用于被试电机/控制器冷却液循环控制，可设定温度和流量及压力；可实现本地和远程的手动和自动控制，可以远程设置温度值、温度转化速率和流量值、压力值，同时可实时读取温度值、流量值和压力值。 - 带自吸泵，可吸净管道中冷却液，具有冷却液回抽功能。或采用压缩空气吹净管道中的冷却液；包含安全预警系统，高低温压缩机过热保护、高低压保护、液位报警、高低温预警等预警提示，综合故障报警；分别独立控制流量、温度、压力。 - ■制冷功率：≥10kW（-25℃）；加热功率：≥9kW（25℃）；单个通道参数：温度控制范围：-40～+105℃，温度控制精度：±0.5℃；流量控制范围：不小于2～20L/min；流量控制精度：不低于±0.5L/min；压力调节范围：0.1～4bar，压力控制精度：≤±5kpa。 - 通讯方式：CAN或以太网。 - 环境仓 - ★配置至少1套高低温环境仓，具备温度和湿度试验功能；温度范围：不小于-40℃～130℃；湿度：不小于10% ～ 98%RH；温度偏差：≤±0.1℃；湿度控制精度：≤±0.5%RH.；升温速率：≥35℃/min（被测电机300Kg，无发热量）；降温速率：≥35℃/min（被测电机100Kg，无发热量），高低温试验仓的大小要满足测试需求，不小于3m*2.2m*2m（长*宽*高）。 - 可实际监控环境仓温度、湿度、压力等，可实现本地和远程控制，并集成到台架主控系统。通讯接口支持CAN/RS485/RS232/LAN等多种方式。 - 环境仓应根据测功机和台架布置合理开孔，可以满足高压线束和水冷管路的合理布置，并满足被测物电机的端面支撑要求。孔洞应采用专用橡胶软塞进行保温封堵。 - 设备外观简洁，配色与测试台整体配色协调美观。 - 功率分析模块及附件 - ★功率分析模块，数量≥2，且每个模块含不少于6个功率通道、2个扭矩转速通道。功率模块自带供电单元，可以给电流互感器直接供电；基本功率精度不低于 ±(0.01% of reading + 0.02% of range)；配置6个高精度电流互感器，交直流都可以测量，量程：1000A，精度0.05%。 - 能够完成电驱系统输入/输出效率的高精度同步测量；可以将测量数据和实时测量波形集成到主控软件中显示；采集的数据可实时显示也可实时存储；具有波形显式、示波器显示、相关曲线显示等功能。 - 功率模块、传感器及相关供电采集附件统一布置和安装到可移动柜体中，柜体美观简洁，与台架配色整体一致。 - 数据采集单元 - ■主要包括传感器部分和数据调理部分，模拟量/数字量转换部分，应具有计算机通讯接口，并提供完整的接口协议。数据采集系统，能够准确的采集出系统各个位置所要求测量的参数，并能够按一定的频率采集，用于试验监控和试验结果分析，其至少要求有以下功能：要求采样通道数量：（1）模拟量输入通道至少预留8个，可采集电压、电流、电阻类型信号；（2）模拟量输出通道至少预留8个，可输出电流、电压信号；（3）数字量输入通道至少预留8个；（4）数字量输出通道至少预留8个；（5）配置温度采集单元，不少于16路；高速数据采集，最高采集频率要求不低于3000Hz，且可以在控制系统软件里设置单步采样速率。 - ■配置不少于8个热电阻温度传感器，精度≤0.1℃，用于测量被测件进口和出口处冷却液的温度，包含传感器测量固定用工装、专用线缆及接插件；配置不少于16个贴片式温度传感器，精度≤0.1℃,用于测量被测件本体温度，包含传感器专用线缆及接插件，并能在测控软件中显示。配置不少于6个压力传感器，精度≤0.1%F.S.，用于测量被测件进口和出口处冷却液的压力，并能在测控软件中显示，包含传感器测量固定用工装和专用线缆；配置至少4个振动传感器，用于被测物振动保护，并能在测控软件中显示，包含传感器测量固定用工装和专用线缆。 - UPS电源：可给计算机系统提供不低45分钟的续电能力，具有断电时数据保存能力；容量：≥1KVA，功率因数≥0.98。 - 下位机系统要求 - ■系统具有统一集成控制工作模式和各设备独立工作控制模式（包括测功机系统、双向直流电源、功率分析仪系统、冷却系统、数据采集系统、环境仓等），具有手动控制和自动控制功能。基本参数：主控系统，含实时系统，PID闭环控制、数据处理及报警输出，上位机通讯显示。具备数据实时自动采集功能，以确保突然断电前数据记录的完整性。控制软件具有断电保护记忆功能，即在恢复供电后，测试工作能够延续断电前测试程序；控制系统要求具有用户自定义功能测试参数再计算处理输出、显示等功能（自定义计算功能）。 - 系统具有对所有数据进行统一采集的功能，以保证所有数据同步采集，并将采集数据统一输出到测功机控制系统软件内。 - 系统具备在同一个控制程序里编制自动运行工况的功能，工况中可设定以下参数：测功机的转速、扭矩和电池模拟器的电压、电流、功率，系统参数（包括采集参数和CAN信息）；系统具有实时控制功能、实时显示功能、数据实时记录功能、数据自定义存储功能，数据后处理功能等。 - 系统具备层次清晰的多坐标转速、扭矩、功率、时间等实时曲线显示功能，要求所有采集的数据都能实时曲线化。 - 提供所有设备（变频器、电池模拟器、功率分析仪、水温控设备、数据采集单元等）的通讯协议和通讯文件，并支持台架二次扩展。 - 上位机系统 - ★CPU：主频4.4G处理器及以上,14核28线程以上；硬盘：≥4TB；内存：≥32GB；不少于4个USB接口和不少于4个预留网口（用于预留设备扩展和局域网通讯），不少于1000M以太网；上位机系统提供测试软件安装程序和备份，并安装正版office软件（含visio，版本不低于2021）/Matlab软件（含全套工具箱，版本不低于2023），提供免费5年的升级服务。 - 显示器：不小于27英寸彩色液晶显示器2台，用于台架试验监控和标定试验；支持外扩卡如PCI插槽卡等；实时控制采集系统，应能保证对设备的快速响应控制和数据采集分析。 - 软件功能要求 - 操作系统提供所有软件备份和安装程序。软件所有功能权限不受限制，如采用加密的设备，在加密系统出现故障2个工作日内（无论是否在质保期内）无偿提供新的加密。 - 具备开放式的操作界面，具有用户自定义编辑功能，可便捷的对字体、颜色、数据显示位数、关联数据源进行编辑，以及具有自定义添加控件的功能。具备用户权限分级定义功能，低权限用户不可编辑同级别或高级别用户保存的配置文件、试验数据、试验报告等。具备系统集成功能，可通过控制系统界面控制所有子系统工作，但需保留各子系统独立工作的控制模式；所有子系统数据均可通过主控系统统一采集，以保证所有数据采集同步。系统具备层次清晰的多坐标转速、扭矩、功率、时间等实时曲线显示功能。具备用户自定义系统保护限值的功能，保护变量可使用系统采集到的任一参数，并自定义保护方式；具备监控保护功能，在未收到试验间监控系统开启信号的情况下，测功机系统提示报警。 - 具备通讯中断保护功能，在未收到被试样件通讯报文条件下，不允许进入可运行模式；在试验过程中，通讯中断按策略进行报警和停机处理。具备手动工况和自动工况运行功能，两种模式可在运行过程中自由切换。手动实时控制：可以从软件操作界面逐步实时控制。操作界面设置停止输出按钮（非紧急停止按钮），无论测功机工作在何种模式，均先将转矩降为0，再将转速降为0。 - 编程控制功能可对台架系统中电测功机系统的转速、转矩、道路负荷，电池模拟器的输出电压、电压变化斜率，电机冷却水温度控制系统的流量、温度，低压电源电压，数据采集系统的所有输出信号等进行工况设置。 - 编程控制功能支持循环语句、逻辑判断语句、跳转语句、比较语句、各语句间的嵌套，且每步工况中可以同时定义的条件语句数量≥5。系统软件具有公式编辑功能，用户可在软件中自定义函数，设置变量，并可作为编程控制功能步骤跳转或截止的条件，同时也可作为控制程序终止的安全限值条件。保存为编程控制配置文件，后期可直接导入。数据记录文件存储在数据库内，原始数据仅允许查看不允许编辑，能以“.xlsx”和“.blf”文件格式导出。记录数据可设置自动清除时限，系统定期清除达到自动清除时限的数据；可通过预留通讯接口读取试验数据，并上传至云端服务器；设备具有试验日志记录的功能，能记录开机时间、运行状态、关机时间等，并能统计运行时间。 - ●能够直接导入标准CAN通讯协议※.dbc文件，并能手动及自动进行读写。可以按用户模版生成试验报告，用户可以自定义不同类型的报告模版，定义内容包含字体类型、字体大小、字体颜色、段落等。试验报告可以自定义插入图片、表格等。可实时采集、监控、显示、记录、存储，具有增删测量参数、编辑参数、调整参数界面等功能；能自动生成或人工编辑各类报表曲线，并打印输出。可直接导入 CAN DBC文件，也可通过采购人提供的其他通讯协议，解析集成并建立通讯。系统具备报警功能，可设定多级报警限值，同时具备紧急停车自动触发数据记录功能。 - 能进行手动试验和自动试验。实时数据处理：对实时数据可进行动态处理，包括平均，移动平均、低通滤波。显示：所有被监视量（包括实时数据以及后处理数据） 以及控制量均可实时显示。具有二维曲线图输出功能及二维等高线图。具有三维曲面处理软件（如效率 MAP 图）。具有断电处理功能，发生断电时此软将定义相关实验循环的紧急结束并存储必要的数据，以便下次可以在此断电点重新开始自动实验循环。可根据用户的需求自定义公式输入，按国家标准指定的算法公式和操作者键入的算法公式进行修正运算；多级用户权限，管理员级可设置用户权限。 - 除了常规转速扭矩控制模式，还可进行整车道路模拟。 试验时，转速转矩传感器可以测量出滚筒的实时转速，即为车速，然后根据汽车行驶阻力公式： （其中，为空气阻力，为坡度阻力，为惯性加速阻力，为滚动阻力） 来计算出实时的行驶阻力。在台架上利用滚筒来模拟路面（滚动阻力）、滚筒和飞轮模拟汽车惯量（加速阻力）、测功电机机模拟空气阻力和坡度阻力。 所以要求测功电机能根据滚筒的实时转速（由转速转矩传感器测得）的变化，实时模拟空气阻力和坡度阻力， 测功电机应模拟的空气阻力为： 其中，，，，，为常数 得：，其中，为常数 A为截面积 r为轮胎半径 ua为车速 a为坡度夹角 Cd为风阻系数 转换到测功电机应发出的扭矩为： 其中b为常数，，i为后桥主减速比。 - 振动分析系统 - ●设备具有电机总成、电驱桥、齿轮箱、变速箱等动力传动系总成的耐久性试验时通过 NVH 测量， 在被试物发生齿轮点蚀、裂痕、轴承损伤等各种产生异常振动的早期故障时，及时切断试验台，防 止被试物或试验台出现严重损坏。 - 设备具有根据振动特性分析确定故障位置，分析故障发生的先后顺序，从而帮助工程师尽快确认故障原因并有效解决问题。该设备采集被试件的振动及所处的工况数据，包括：振动加速度、转速、扭矩和油温等。设备可以自学习生成界限值，实时计算得到NVH指标，并与界限值进行比较。如果某一NVH指标超出了限值，会产生一个预报警，通过逻辑判断，如果报警条件满足停机要求，会立即发出停机信号给试验台架。 - 车辆模拟系统 - 高性能模拟系统平台硬件要求如下： - ★技术参数要求：（1）机柜技术参数：标准机柜，高度≤10HU；（2）实时处理系统技术参数：1)工作站服务器用处理器，不低于8核16线程；2)主频≥3.5G；3)CPCIe插槽≥9；4)硬盘≥240G；5)内存≥48G；6)操作系统至少满足：架构：64 位，兼容 x86、ARM、PowerPC 等主流平台；实时补丁：预装 PREEMPT_RT 补丁，启用完全抢占模式；延迟指标：最大调度延迟≤100μs，满足工业控制、自动驾驶等场景需求；合规性：兼容GB/T 17548 - 2008实时标准，支持 CPU 核心隔离与实时任务优先级配置；7)具备硬件时钟。 - ★硬件板块的通用要求：（1）所有板卡必须为集成式汽车专用板卡，不允许使用通用IO板卡加调理板卡的模式；（2）板卡需满足GB17625 系列、GB4343系列及GB9254等相当标准；（3）为了证明硬件板卡的成熟度，投标文件中需提供相关证明材料，相关证明材料包括但不仅限于板卡说明书、板卡实物照片等。 - ★模拟输入板技术参数：（1）分辨率≥16bit；（2）≥100KS/s采样率；（3）输入电压范围可以通过软件配置为±60V,±10V两个挡位，通过软件即可灵活实现选择和配置；（4）过压保护范围≥±70V；（5）每个通道在每个正量程范围内的最大误差为满量程的0.1%；（6）通道数≥28；模拟输出板技术参数：1）≥16 位分辨率 ；2）输出更新速率≥250Ks/S；3）输出电压范围： ≥0V~+10V；4）最大持续电流： ≥±20mA；5）输出短路保护；6）过压保护范围： ≥±60V；（7）输出最大误差： ≥±5mV；（8）通道数≥28。 - ★数字输入&PWM输入通道技术参数：（1）输入电压范围：≥0V~+60V；（2）过压保护范围：≥±60V；（3）输入阻抗：≥390kohm；（4）比较阈值电压软件设定，范围：≥1~25V；（5）迟滞电压：≥0.2V；（6）数字采集信号类型软件上可以配置为DI/PWM_INPUT；（7）软件可配置Time Out时间；（8）PWM_IN频率测量范围：≥0.03Hz~1MHz；（9）0.03Hz~100kHz频率范围内，频率测量相对误差：≤±2‰FS；（10）0.03Hz~100kHz频率范围内，20%~85%占空比范围内，占空比测量绝对误差：≤±5‰；（11）数字输入信号地与系统地隔离；（12）通道数≥58。数字输出&PWM输出通道技术参数：1)输出类型可软件配置为：DO/PWM_OUT；2)通道参考电平可软件配置为：REFA/REFB；3)输出模式可软件配置为：PUSH/PULL/PUSH&PULL/H.I.（高阻态）；4)计数时钟：≥100MHz（周期10ns）；5)频率范围：≥0.03Hz~1MHz；6)占空比范围：0~100%；7)0.03Hz~100kHz频率范围内，频率输出误差≤±2‰FS；8)0.03Hz~100kHz频率范围内，20%~85%占空比范围内，占空比输出绝对误差：≤±5‰；9)高低端MOSFET各100mA过流保护，软件有是否过流指示的功能；10)输出使能/禁能；11)数字输出信号地与系统地隔离；12)通道数≥38。 - CAN通讯接口技术参数：（1）CAN 收发器支持ISO 11898-2 高速CAN 信号标准协议；（2）隔离的CANFD 通道，支持CAN 报文以及CANFD 报文；（3）波特率、采样点、120Ω 终端电阻可通过软件配置；（4）每通道CANFD 收发器供电可独立控制，默认关闭，软件使能该通道时；（5）自动打开收发器供电；（6）CAN 波特率支持40Kbps-1Mbps，CANFD 波特率支持40Kbps-5Mbps；（7）支持周期报文、单次触发报文以及触发周期报文；（8）触发发送报文的触发条件和触发通道可选；（9）周期发送报文周期值可实时修改，范围1-65535ms，步进1ms；（10）周期报文支持连续发送N 周期、连续停止N 周期（N≤255），用于模拟CAN 通信故障。（11）通道数≥5。 - 可编程电源技术参数：（1）功率范围：≥1500W；（2）输出电压范围：≥40V；（3）输出电流范围：≥30A；（4）可由上位机软件控制电源输出。可以模拟如KL30、KL15、KL87等ECU所需的供电；支持双电压输入，输出电压可以在两个输入电压之间选择；提供至少五个开关输出通道，开关响应时间≤1ms，单板卡允许通过的持续电流≥50A；可基于CAN通讯进行实时分布式同步控制上电，具备扩展多系统能力；板卡具备静电流测量功能，应至少包含100mA、10mA、1mA、100uA四个量程，每个量程下的测量误差≤0.8%FS。 - 故障注入技术参数：（1）持最大持续电流：8A/30V；（2）可以模拟至少以下的故障类型：对电源短路，可选择连接或者不连接负载、对地短路，可选择连接或者不连接负载、对其他通道短路，可选择连接或者不连接负载、断路；（3）可程控控制，可与自动化测试软件无缝集成；（4）通道数≥20。 - 电阻仿真（非标配）：（1）5ms 内完成所有电阻输出更新操作；（2）阻值范围：≥20Ω～8MΩ；（3）输出误差≤ 1%FS；（4）支持的电压范围≥±40V ;（5）通道保护电流为 ≥100mA。 - 轮速仿真通道技术参数：（1）每个通道可以通过软件配置输出信号类型，支持被动型传感器正弦波模拟输出信号，主动型传感器电流接口的数字传感器，3种电流等级，支持反向/正向编码；（2）要求支持轮速的故障模拟，如电流值超限，缺齿等故障；（3）正弦波电压输出范围≥±10V，电流范围≥±5mA，带过流保护功能；（4）要求电流型信号输出范围0~30mA；（5） 12位DAC,更新速率2.7MSPS；（6）要求支持过压保护，保护范围≥±60V；通道数≥4。 - 实验管理软件 实验管理软件需要具备以下功能： - 工程管理功能：（1）工程导航及持久化；（2）多布局管理。 - 模型变量管理：（1）支持基于mdl\slx模型文件，模型数据的导入及管理；（2）支持基于DBC文件，总线报文数据的导入及管理；（3）支持重新导入模型后，恢复变量与控件、变量与硬件通道\报文信号的映射。 - 板卡管理：支持管理板卡，包括：IO板卡、电阻仿真卡、超声波卡、通信仿真卡等。 - 信号映射管理（1）支持模型输入输出到硬件通道的关联（2）支持模型输入输出到报文信号的关联。 - 数据管理：（1）支持将监控数据存储为多种存储格式（2）mat文件、asc文件、Hex文件、cdfx等支持图形化的数据回放；（3）智能检测及报警；（4）提供组件是否关联变量的检测；（5）系统、模型、板卡变化后，进行组件关联、信号关联等检测；（6）一键定位组件的关联变量；（7）提供运行时数值超限报警。 - ●运行管理：（1）支持多模型并行运行及CPU的核分配；（2）支持模型参数管理，根据不同待测车型，管理、设定相应参数；（3）同时支持模型变量和硬件通道的监控；（4）同时支持硬件通道及界面设定与模型交互；（5）同时支持软件定时及Capture的采集模式；（6）同时支持polling及DAQ采集模式；（7）支持导出标定数据为Hex文件并下载到Flash；（8）支持标定数据及测量数据的保存；（9）控件及仪表组件；（10）提供丰富控件，由用户完成自定义界面的搭建；（11）装饰器组件提供布局美化效果，包含文本、图片、渐变背景等组件；（12）变量监控组件提供丰富的组态选择：数值控制、数值显示、滑动条、旋钮、进度条、状态灯、仪表组件单选框、复选框、下拉选择选择类组件拨动开关、复位按钮、自锁按钮等档位类组件波形图组件支持ms级别曲线实时显示与存储，存储组件支持 ms级别Capture\DAQ数据的存储变量列表组件支持多变量集中显示表格组件支持Curve\Map变量的2D\3D图形化监控专业的发送和接收报文控件，支持多选报文，批量生成；（13）仪表台组件提供汽车仪表台的组态功能，包含仪表指针、图标指示、数字指示、字符指示等组件。 - 布局管理：提供强大的布局编辑功能，包含等距排布、多种对齐操作、分层操作、控件组合、网格设置、背景操作、组件标题位置设置、组件标题显隐等功能，便于用户复用布局及组件，支持用户自定义组合组件，组件、布局导入、导出等操作提供组件到变量的关联功能。 - ●故障注入管理软件 - 故障注入管理软件需要具备以下功能：（1）支持故障注入单元的故障注入配置和手动激活与取消；（2）能够从信号列表文件中导入所有通道名称及其故障配置；（3）能够对信号列表通道重名进行自动检验及修改；（4）支持故障注入相关通道及板卡的详情显示；（5）支持故障注入单元模板配置，减少工程师冗余操作；（6）能够根据不同类型通道，自动切换故障配置界面；（7）能够在故障注入单元中进行故障组合校验提示，避免工程师误操作；（8）能够导出或读取所有选定通道的故障配置信息；（9）支持故障集配置自动转XIL API脚本；（10）提供封装的API库支持第三方软件调用；（11）有丰富的容错校验机制。 - 自动化测试软件 - 自动测试软件其主要功能包括： （1）测试项目管理； （2）试序列搭建（包含用户自定义库管理）； （3）测试序列执行； （4）测试报告生成； （5）数据字典映射； （6）底层硬件设备管理（HIL/EES/Diag/ECU）； （7）第三方软件的调用库（CANoe、CANstress、CANApe、INCA等）。 - 具体功能如下 （1）■自动化测试软件必须满足ISO26262中关于软件开发和测试的相关要求，并且达到GB/T 34590系列和GB/Z 42285–2022（或相当标准）的最高安全等级要求； （2）自动测试软件用于编写自动测试序列,并基于HIL设备进行自动测试实施,生成测试报告。投标人需在方案中图文并茂的充分证明相关软件功能的实现（包括但不限于软件功能截图或演示截图）； （3）●支持采用拖拽的方式搭建测试序列,并支持脚本语言方式编写复杂逻辑； （4）与试验管理软件无缝连接可自动打开试验管理软件进行模型的下载； （5）支持调用故障注入设备执行自动测试,可设置注入的故障类型； （6）能够自动生成基于XML的HTML和PDF格式的测试报告,并可以重复生成,测试报告的格式可根据需求进行自定制； （7）提供标准的诊断模块库,支持基于SAEJ2534协议标准的诊断设备,支持ODX数据库的解析,可基于此模块进行ECU诊断功能的测试； （8）支持自定义库的封装,并开放自定义库的接口变量,库同步时不会对序列中引入库的接口变量赋值进行修改； （9）支持测试用例离线开发及调试,各种设备都可以分别配置离线和在线执行状态。支持测试用例的静态编译及语法检査,在测试序列执行之前提示语法有错误的序列模块； （10）■支持逻辑测试用例(LTC)和具体测试用例(CTC)的分离,支持测试序列参数化功能,每个序列的变量可通过参数赋值表格进行赋值,从而实现相同逻辑测试用例只编写一次。支持由LTC生成CTC过程的脚本编写,可根据自定义需要自动生成参数表。支持定制测试计划,可编辑计划所包含的测试用例并支持配置执行次数与执行次序； （11）■无需二次开发,可直接支持多种（包含的dSPACE、NI、Hirain等）仿真机和故障注入设备的调用,测试用例在不需修改的情况下即可在不同仿真机平台下执行；提供基本库,主要包括图形化的逻辑语句,实现如 If Else、For、break等控制流程。 - 车辆动力学模型及智能驾驶仿真软件指标 - ★多自由度复杂多体车辆动力学模型总体要求：（1）必须满足ISO26262中关于软件开发和测试的相关要求，并且达到GB/T 34590系列和GB/Z 42285–2022（或相当标准）的最高安全等级要求；（2）车辆模型应为多体、全参数化、非线性、具有可扩展能力的模型。模型具有开放性，留有Simulink接口，并具有方便的可视化较强的参数化接口；（3）车辆模型应留有大量接口，能够实现和simulink自定义模型的替换和集成，满足不同集成方式的需求。（4）车辆模型应支持用户权限管理；（5）车辆模型应有如下部分组成：车身、3D空气动力学、悬架系统、转向系统、制动系统、动力传动系统、轮胎。 - ■车身系统模型和3D空气动力学模型技术特性车身系统模型坐标系应符合国际车辆坐标系定义，车体自由度应包括：（1）纵向、侧向、垂向三个方向的平动自由度；（2）纵向、侧向、垂向三个方向的转动自由度；（3）车体参数能够设置应包括：车辆质心坐标；车体结构参数，如轴距、轮距等；车体物理参数，如质量、惯量等；至少10个任意作用点的车辆负载（质量、惯量、坐标位置）；针对空气动力学应可配置：风力参考点（风力作用在车体上的中心参考点）；空气密度；风速；迎风面积和参考长度；风力系数曲线。 - ●悬架系统模型技术特性，悬架模型应包括弹簧、阻尼、缓冲器和稳定器，采用力特性和K&C特性输入的方式建立，为便于用户设置，K&C特性可通过单变量曲线输入，同时能够输入详细的减震器、阻尼，弹簧刚度，稳定杆刚度，限位块刚度和阻尼等，并提供外部力接口。悬架模型应具有以下特性：（1）线性、非线性描述部件特性；（2）载荷组合工况（如转向+车身压缩）；（3）K&C参数可选；（4）阻尼、弹簧、减震、稳定器、外部力；（5）举升效应自动参数化；（6）通过参数化缓冲实现局部刚性特性；（7）通过阻尼设置实现车轴动态行为。 - 转向系统模型技术特性：（1）软件应提供参数驱动转向模型，包括方向盘转角输入以及机械系统和转向助力系统详细描述的转向模型；（2）转向系统中的转向机械、转向助力系统、转向控制等部分应可进行详细的参数化建模，转向机械模型包括方向盘、转向柱、万向节、扭杆、齿轮，齿条、转向柱刚度和阻尼、扭杆刚度和阻等方面的因素都应予以详细考虑；（3）同时转向系统应考虑主销的影响，主销参数，包括内倾角、外倾角等均可进行配置。 - ■制动系统模型技术特性：软件应提供参数化的通用制动系统，同时提供了两种形式的制动盘：表格参数化模型和钳式制动盘模型。模型可设置参数应包括：制动踏板到主缸压力关系曲线；主缸压力响应迟滞系数；制动主缸到四轮缸压力关系曲线；表格参数化制动盘模型：四轮缸压力到轮胎制定压力关系曲线；钳式制动盘模型：制动面积、制动效率、摩擦系数等。 - 动力和传动系统模型技术特性：（1）软件应提供至少三种形式的动力和传动系统：纯油、纯电和并联混动模式。其中纯油动力传动系统应包括：起动机、发动机、离合器、液力变矩器、变速箱和包含差速器的传动系统；纯电动力和传动系统应包括电机、变速箱和传动系统。动力和传动系统应具备如下特性：可选择动力传动系统模式（纯油、纯电和并联混动）；发动机可设置map；离合器为液力变矩器；变速箱模型为自动变速箱；传动系统能够实现前驱、后驱和四驱形式，并可定义差速器；动力和传动系统包含相应的TCU、BCU控制器；动力传动模型应支持扩展多种类发送机、变速箱simulink模型，在满足用户通用使用的基础上，一定程度上的实现定制化需求。同时模型可集成用户自定义独立模块，并能够扩展第三方的传动系统模型。 - 轮胎模型技术特性：（1）软件应提供轮胎特性曲线输入方式和一般魔术公式的轮胎模型，轮胎特性曲线输入方式可由用户配置轮胎特性曲线，包括横向力、纵向力和回正力矩曲线；魔术公式轮胎模型可由用户进行魔术轮胎参数配置。模型应支持：（2）用户轮胎特性曲线导入；（3）用于3D道路环境仿真；（4）基于物体分析功能：结合纵向力和侧向力以及动力学行为。 - 驾驶操纵及驾驶员模型技术特性：软件驾驶操纵模型应能够实现车辆开闭环测试，并且能够单独对车辆的横向和纵向进行单独开闭环配置，至少包括：纵向开环设置：加速踏板设置、制动踏板设置、加速度大小设置；纵向闭环设置：恒定车速设置；横向开环设置：转角大小设置；横向闭环设置：行驶路径选择、行驶路径偏移设置、行驶路径自定义设置等；软件应能实现不同开闭环组合驾驶工况，可覆盖国标规定的车辆性能测试场景，包括双移线、鱼钩、蛇形等。 - 道路编辑系统技术特性：道路编辑系统应基于OpenDrive开发，并根据中国实际交通情况以及自主系统对高精地图的实际需求做适应性调整。用户应可以自己根据测试需求绘制道路，也可以直接导入OpenDrive地图。地图编辑器应具备如下特性：易于掌握及结构布置规范的GUI；基于OpenDrive标准；可以导入OpenDrive文件并且在二维平面显示，可以显示车道线、车道、交通苦口、交通标志等信息、道路高程等信息；可以通过鼠标滚轮实现地图的放大、缩小、平移；通过鼠标点击创建道路，包括直线、圆弧、三次样条形状道路；可以在已有道路的终点添加geometry，包括直线、圆弧、三次样条；可以平滑连接两条道路，连接道路线型包括直线、圆弧、三次样条、螺旋曲线；可以在道路上添加交通信号、交通物体、隧道、桥梁等；可以任意创建交通路口，添加输入输出道路，并对输入输出道路之间的连接关系进行设置；选中某一条路，可以查看道路参数并进行修改，道路参数维度包含track、type、elevation、superelevation、crossfall、lane、signal；选中某一个交通路口，可以查看交通路口的连接关系并进行修改；具备撤销回退功能；可以对编辑好的道路进行3D预览；用户可导入自定义交通标志；用户可导入自定义道路模板 - 场景仿真引擎 - ★总体要求：复杂场景建模仿真软件能够根据具体地理状况建立复杂的交通路网；能够对复杂的、包含各种干扰的交通状况进行仿真，主要的功能包括：（1）复杂路网的车道级建模，包含普通交叉路口、特殊交叉路口（如8叉路口）、转弯、坡度、及路边建筑如隧道、桥梁等；（2）交通流仿真模拟，包含行人干扰，不遵守交通规则的车辆干扰；（3）必要自然天气渲染，雨、雪、雾等；（4）流畅的视景仿真效果；（5）支持传感器仿真。 - 分项要求：（1）软件的开放性好，采用业内认可程度高、通用性强和开放性好的标准，包括OpenDRIVE、OpenCRG和OpenSCENARIO标准，并自带针对这些标准的范例，便于ADAS/无人驾驶虚拟环境的重建和测试场景的开发；（2）能够导入基于OpenDRIVE的高精地图数据，快速构建仿真道路；（3）支持复杂路网快速建模，包含复杂不规则路口，横纵向起伏，交通标识与信号灯；（4）可以设置不同道路形态的模型，包括多车道、交叉路口、环岛、道路出口/入口、坡道、匝道、立交桥等；支持雨雪雾天气条件和白天夜晚光线条件下的环境仿真；（5）具备交通工况仿真能力，交通参与方涵盖轿车、SUV、卡车、摩托车、行人等，并具备时间/事件出发能力；（6）支持目标级摄像头、超声波、毫米波模型仿真；（7）支持实时物理级复杂摄像头和激光雷达传感器模型的仿真。 - 场景开发要求：（1）软件应该具备场景开发模块，支持手动创建和数据导入的方式开发静态场景，支持输出道路描述文件；（2）道路模型为车道级道路模型，并支持复用，即用户可以将定义好的道路的车道级参数模板直接导入到新建的道路轨迹中，实现道路的快速创建。道路编辑器内道路类型模板至少10套，涵盖城市路、乡村路、高速路、双车道、四车道、六车道、八车道等不同类型，并支持用户自定义；（3）可实现的场景的要素：交通标识与设施、植物、城镇建筑、城市建筑、导流线、高速路出入口、交通灯、隧道、桥梁、护栏、停车位、施工设施与标识、隔音栏、雪天道路建筑模型等；（4）支持基于OpenDRIVE地图的导入；（5）支持OpenCRG格式道路微观特性数据导入，并添加于OpenDRIVE数据库；（6）可设置多车道、路口、出口等设置以及长度、坡度、拱桥、斜坡、倾斜、弯曲、路面摩擦等路面属性；（7）道路模型复用性强，支持已有模型的快速导入。 - 交通仿真要求：（1）交通仿真基于时间和事件的触发框架开发，支持初始化配置和仿真运行中的实时配置，支持绝对位置触发、相对位置触发、时间触发、条件触发等；（2）无动态与静态交通参与方的数量限制；（3）具备随机交通流生成能力，用户可以自定义本周周围一定距离范围内生成随机交通流、交通流车辆类型比例分布状况、为交通参与者随机分配不同类型的驾驶员，无需借助第三方交通流仿真软件；（4）支持交通参与方的类型包含车辆、行人、摩托车等；（5）支持仿真过程中实时设置环境状态，包括天气模式、云量、路面特性、能见度、光线状态和摩擦系数；（6）支持同时对多个交通参与方的配置和管理；（7）支持实时配置交通灯状态；（8）通车辆均具备驾驶员模型和车辆动力学模型 ；（9）驾驶员模型支持对车辆动力学模型的控制；（10）支持多车在环仿真，所有车辆均可关联车辆动力学模型、均可配置传感器模型。 - ■视景渲染要求：（1）视景仿真支持多通道高清（不低于1920×1080）视景输出，刷新频率可达到60Hz±1Hz；（2）视景实时渲染能力强，渲染稳定。在硬件允许的条件下，复杂街景的城市里，可视距离1500米内，运行的车辆大于100辆 ，高速公路场景运动车辆大于200辆时，仍能保持视景的良好的流畅性（50~60Hz）；（3）视景渲染效果真实，支持太阳眩光模拟；（4）支持雨雪雾天气模式的仿真；并支持天气的实时配置；（5）支持不同时间的实时动态阴影，并可支持太阳随时间自由运动的效果模拟和实时阴影变化；（6）支持湿滑路面反光效果；（7）支持高品质车身渲染；（8）支持图像原始RGB数据直接输出，用于图像处理算法的开发和验证；（9）支持用户扩展渲染通道，每个渲染通道均可绑定不同的交通物体和视角，支持仿真中的视角实时切换；（10）传感器仿真要求；（11）传感器类型包括摄像头、超声波雷达、毫米波雷达和激光雷达；（12）支持实时运行的激光雷达点云仿真，可模拟机械式激光雷达与固态激光雷达的实时输出；（13）支持对传感器安装位置、检测范围、传感器参数的配置；（14）传感器模型可实现对目标的探测和测距、测速、侧角度；（15）传感器输出数据为目标信息，并支持摄像头视频流原始数据的输出和激光雷达点云数据输出；（16）视频传感器模型支持摄像头、鱼眼摄像头，输出的图像分辨率可调，图像数据可以通过共享内存或者以太网进行传输，满足目标识别算法的需求。 - ●联合仿真测试要求：（1）需要至少支持C++；（2）支持高速（1KHz）条件下道路数据与车辆动力学模型同时运行 仿真运行方式支持多种触发模式，包括内部触发和外部触发，保证联合仿真的同步；（3）仿真软件支持通过以太网第三方硬件平台进行数据交互；（4）支持基于OpenSCENARIO标准的面向ADAS/智能驾驶的自动化测试；（5）场景中的所有动态要素均可在仿真过程中实时配置，包含交通、环境、工况、视角、交通灯、交通行为、光线条件、光线随时间变化、时间条件、天气模式、路面条件等，支持交通要素的实时创建、配置管理、实时删除等；（6）支持多车在环的应用模式，支持的车辆数量至少为3个。 - 高精地图导入要求：（1）仿真软件支持图商提供的OpenDrive格式的高精地图的直接导入，并基于此高精地图完成虚拟地图的搭建；（2）支持快速导入OpenDrive格式的高精地图，包含的要素包括轨迹、车道、车道线、交通标识、交通灯、路口以及所有要素之间的逻辑关系，并可扩展要素库；（3）用户可以在导入OpenDrive格式的高精地图的基础上进行编辑道路属性参数，快速添加地形和三维物体，生成测试场景；用户可以基于此软件，完成道路交通设施和标识的导入 - 驾驶模拟器及上位机 - 上位机技术要求：CPU不低于：8核16线程 ≥ 3.7GHz睿频；显卡性能不低于以下参数：Ada 架构，3072 CUDA 核心，8GB GDDR6 128bit，115W TGP，支持 DLSS 3 与光追，PCIe 4.0；数量≥1；内存不低于32G；机械硬盘容量不低于4T；固态硬盘容量不低于1T；显示器尺寸≥24英寸；支持HDMI/DP接口等。 - ★提供一套驾驶模拟器用于与整套系统进行联调，驾驶模拟器要求如下：（1）驾驶舱主要由钣金折弯焊接等工艺制作而成，其中包括油门脚踏档位方向盘，以及座椅，座椅可调节，驾驶舱单座，配1台27寸显示器 ；（2） 性能指标要求：可与仿真系统通讯，串口或以太网作为通讯接口，用户可通过接口发送及接受参数。 - 试验电机系统要求 - ■试验电机为钕铁硼稀土永磁电动机，数量不少于2套，采用YASA结构的轴向磁通电机，峰值转矩不低500Nm，峰值功率不低于220kW，峰值转速不低于6000rpm。所提供的电机转矩密度不低于20Nm/kg，功率密度不低于12.5kw/kg；电机系统高效率（≥90%）区域85%以上。 - ●驱动器不少于2套，容量大小完全支持上述提供的试验电机，包括IGBT组成和SiC组成，通电后即可以SVPWM或DTC两种方式驱动所提供的电机，核心控制器基于ARM或DSP开发，提供基础源代码。 - ★提供半实物仿真控制器2套，并提供对应电机的支持MATLAB2023b/2024a版本的simulink模型及控制算法模型（至少提供SVPWM、DTC和无位置控制三种控制策略模型），上述模型系开放模型，需提供模型说明文件，以便于进行二次开发。半实物仿真控制器基本要求分别为【含3.20.3.1和3.20.3.2项】： - 模块1：核心处理器性能不低于8核主频3.2GHz，采用FPGA板卡架构，并包含CAN、以太网、数字量/模拟量等全面的I/O； - 模块2：配置国产FPGA，不低于300K逻辑单元，支持并行计算与硬件加速，≤250ns仿真；配置国产CPU，不低于6核 3.0GHz，支持CPU单核仿真步长≤50us；试验电驱动力总成，驱动电机为永磁电动机+减速器+差速器，单边峰值转矩不低1600Nm，峰值功率不低于150kW，单边峰值转速不低于1200rpm。所提供的电驱总成控制器，需提供开放的通讯协议，并和以上半实物仿真控制器直接匹配使用。 | 1套 | 工业 |  |

三、安装调试、培训及售后服务要求

1、投标人承担所有的运输、安装和所需配件的费用；

2、投标人需承担，为了确保本项目安装和设备使用所需的场地改造、包括水电气及配电设备、线缆等；

3、投标人需承担交货后，5年内不少于1次，不多于2次的搬迁及相应改造、安装的全部费用。

4、投标人需保证，交货后5年内产品软件系统的免费升级，保持最新版本状态。

5、投标人需保证，交货后3年内，根据客户要求，提供不少于3次，不多于6次的免费培训，且在收到客户要求后，需在3个工作日内开始开展培训。

四、报价要求

本项目须投标总价，投标总价包含完成所投包别项目产生的一切费用（仪器设备安装调试所需要的人工、材料、工具等均由中标人负责提供，所需费用包含在投标总报价内），中标后采购人不再另行支付任何费用。