第三章  采购需求

前注：

1.本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；
    2.投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收；投标供应商应自行踏勘项目现场，如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

3.如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收；

4.本章中标注“▲”的产品为主要标的（包括核心产品）。采购人（代理机构）在编制招标文件时必须将采购的主要标的（包括核心产品）标注“▲”。

5.本章中标注“■”的参数为实质性参数，供应商必须满足并提供招标文件规定的证明材料。若招标文件未明确要求何种证明材料，则以制造商公开发布的资料或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。

6.本章中标注“★”的技术参数，为采购产品的重要技术参数，投标文件中提供能反映其所在条款的相关证明材料扫描件，证明材料包括：医疗器械注册证、第三方有权机构出具的检验或检测报告、技术白皮书、产品彩页、说明书等,提供其中之一即可，否则视为负偏离。

- 采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 本项目货到安装验收合格，提供产品的使用、操作及维修人员的培训， 并能独立操作且使用部门签字确认后，采购人支付全部货款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后接采购人通知60个日历天内完成供货、安装、调试等工作 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起三年 |
| 5 | 医疗器械注册证（或医疗器械备案材料） | 投标产品须具有有效的医疗器械注册证（属于二类、三类时）；投标产品纳入备案管理时（属于一类时），须在投标文件中提供备案材料或承诺函（承诺在合同签订前提供所投产品的备案证明材料，若未按规定提供视为自动放弃中标资格）。 |

注：上述商务条款必须全部满足，否则作无效标处理。

## 二、货物需求一览表

| 货物名称 | 数量（单位） | 最高限价（万元） | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ▲小肠镜系统 | 1套 | 161 | 工业 | 进口 |

- 三、技术参数及要求

| 标识符号 | 标识含义 | 相关要求 |
| --- | --- | --- |
| ■ | 实质性参数或条款要求 | 负偏离或未响应视为实质性不响应招标文件要求 |
| ★ | 重要技术参数 | 评审项 |
|  | 无标识项 | 评审项（针对无标识项评审时：如某项参数仅存在一级序号时，则以一级序号为最小单位计算条目数量（即为一项）；如某项参数同时存在一级序号和二级序号时，则以二级序号为最小单位计算条目数量（即为一项）；如某项参数存在多级序号时，则以最后一级序号为最小单位计算条目数量（即为一项）。） |

（一）具体参数

| 电子图像处理器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★1 |  | 数字信号HDTV |  | DVI-D, HD-SDI:1920*1080p |
| 2 |  | 模拟/数字HDTV |  | DVI-I |
| 3 |  | 模拟SDTV |  | RGB TV, S VIDEO, VIDEO |
| 4 |  | 色彩调节 |  | 亮度，RGB，红色色调，色度≥9档可调， |
| 5 |  | 对比度 |  | ≥3档可调 |
| 6 |  | 测光模式 |  | 平均测光，峰值测光，自动测光 |
| 7 |  | 结构强调 |  | 具备 |
| 8 |  | 色彩强调 |  | ON/OFF |
| 9 |  | 特殊光模式 |  | BLI或NBI或OE |
| ★10 |  | 联动成像技术 |  | 扩张黏膜发红附近颜色，增强颜色对比度 |
| ★11 |  | 智能色彩增强 |  | 具备 |
| 12 |  | 冻结模式 |  | 实时冻结，分为场冻结和帧冻结 |
| 13 |  | 快门速度 |  | 具备 |
| 14 |  | 切换按键 |  | 内镜按键≥3，面板多功能键≥2 |
| 15 |  | 其他功能 |  | 电子放大功能，画中画功能，双画面功能 |
| ★16 |  | 兼容内窥镜 |  | 兼容电子胃镜，电子肠镜，电子十二指肠镜，气囊式小肠镜，电子鼻咽喉镜，电子胆道镜，超声内镜等多种内镜 |
| 17 |  | 远程控制 |  | 远程控制:可远程控制打印机,输出触发信号控制外围设备 |
| 18 |  | 病人信息 |  | 病人ID，病人姓名，性别，年龄，生日，评论，医院名称，医生姓名 |
| 19 |  | 其他信息 |  | 计时器，分段计时 |
| 20 |  | 存储状态 |  | 数码打印机状态，拍摄计数，内存可存储图片数量 |
| 21 |  | 图像质量设定状态 |  | 结构强调，色彩强调，电子放大比例，电子染色观察模式，放大倍数 |
| 22 |  | 图像压缩比率 |  | TIFF，JPEG |
| 23 |  | 内置存储器 |  | ≥3.5G |
| 24 |  | 内存可存储图像 |  | 具备 |
| 25 |  | 外部存储设备 |  | USB |
| 26 |  | 医生姓名 |  | 存储≥20位医生姓名 |
| 27 |  | 医生个人设定 |  | 色调，测光模式，对比度，亮度，电子染色观察模式可以根据医生姓名存储 |
| 28 |  | 临床过程 |  | 存储≥20条临床过程 |
| 29 |  | 连接控制 |  | 光源，远程，外围设备，键盘，读卡器，数码打印机，脚踏开关，网络. |
| 内窥冷光源 |  |  |  |  |
| 1 |  | 照明光源 |  | ≥4色LED光源整合技术 |
| ★2 |  | 灯泡使用寿命 |  | ≥14,000小时 |
| 3 |  | 照明系统 |  | 切换控制 |
| 4 |  | 光源控制 |  | 自动能量控制 |
| 5 |  | 特殊光观察模式 |  | BLI或NBI或OE |
| 6 |  | 联动成像技术 |  | 具备 |
| 7 |  | 自动亮度调整 |  | 具备 |
| ★8 |  | 透射照明 |  | ≥3档 |
| 9 |  | 送水方式 |  | 可为拆卸水瓶加压,实现送水 |
| 10 |  | 设定值记忆 |  | 关闭系统电源后设定值认可保存 |
| 11 |  | 光照限制 |  | 具备 |
| 电子小肠镜参数 |  |  |  |  |
| 1 | 观察方向 |  | 直视 |  |
| 2 | 观察距离 |  | ≥2-100mm |  |
| 3 | 视野角 |  | ≥140° |  |
| 4 | 头端直径 |  | ≤9.5mm |  |
| ★5 | 弯曲部直径 |  | ≤9.5mm |  |
| 6 | 弯 曲 角 度 |  | 上、下≥180° 左、右≥160° |  |
| ★7 | 钳道内径 |  | ≥3mm |  |
| 8 | 有效长度 |  | ≥2000mm |  |
| 9 | 全长 |  | ≥2300mm |  |
| 气囊控制器 |  |  |  |  |
| 1 | 气泵最大流量 |  | ≤170ml/10sec |  |
| 2 | 气泵出气孔 |  | ≥2个 |  |
| 外套管 |  |  |  |  |
| 1 | 插入部径 |  | 外径≤13.5 mm |  |
| 2 | 插入部径 |  | 内径≤11mm |  |
| 3 | 气囊外径 |  | ≤40 mm |  |
| 4 | 有 效 长 |  | ≤2000mm |  |
| 头端气囊 |  |  |  |  |
| 1 | 气囊直径 |  | ≤35 mm |  |
| 2 | 外径有效长 |  | ≤40mm |  |
| 3 | 全 长 |  | ≤60mm |  |
| 高清监视器： |  |  |  |  |
| 1 | 医用液晶监视器 |  |  |  |
| 2 | 屏幕尺寸 |  | ≥27英寸 |  |
| 3 | 监视器分辨率 |  | ≥1920*1080 |  |
| 单臂仪器车： |  |  |  |  |
| 1 | 专用仪器车 |  |  |  |
| 2 | 内镜支架 |  | 可升降支架，同时悬挂不少于两条镜子 |  |
| 3 | 摇臂设计 |  | 可悬挂一台液晶监视器，并可调节监视器位置与方向 |  |
| 内镜用水泵： |  |  |  |  |
| 1 | 水泵具备定时功能，启动后定时时间到达后蠕动泵自动停止 |  |  |  |
| 2 | 水泵具备≥10档的流速设置，并有设置值状态显示 |  |  |  |
| 3 | 水泵适用液体包括无菌液体、蒸馏水等 |  |  |  |
| 4 | 水泵适用的水管内径尺寸为≤3.2mm和≥4.8mm，管材的壁厚为≥1.6mm |  |  |  |
| 5 | 水泵出水的最大压力为≤350kPa |  |  |  |
| 6 | 水泵水流量可调，范围包含 0～600 mL/min |  |  |  |
| 7 | 水泵使用≤3.2mm内径的水管时，最高档的出水流量为≤270±27ml/min |  |  |  |
| 8 | 水泵使用≥4.8mm内径的水管时，最高档的出水流量为≥600±60ml/min |  |  |  |
| 内镜用二氧化碳送气装置： |  |  |  |  |
| 1 | 送气装置适用于医用高纯二氧化碳气体； |  |  |  |
| 2 | 送气装置具备LED显示屏，可对显示输入和输出流量气体，运行状态二氧化碳输出流量进行实时监测及显示。 |  |  |  |
| 3 | 送气装置具备二氧化碳气体杂质的过滤功能 |  |  |  |
| 4 | 送气装置具备二氧化碳气源压力检测及过压、欠压报警提示 具备 |  |  |  |
| 5 | 气泵的正常使用压力范围为0.25MPa-1.4MPa |  |  |  |
| 6 | 送气装置二氧化碳气体输入压强上限报警值≥1.5MPa |  |  |  |
| 7 | 送气装置二氧化碳气体输入压强下限报警值≤150KPa |  |  |  |
| 8 | 送气装置二氧化碳气体输出压强上限报警值≥45KPa |  |  |  |
| 9 | 送气装置输出二氧化碳气体流量下限报警最小值≤0.5L/min |  |  |  |
| 10 | 送气装置输出二氧化碳气体额定流量误差≤±0.3L/min |  |  |  |
| 11 | 送气装置输出气体温度范围包含15-35℃ |  |  |  |
| ★12 | 送气装置具备≥5种定时模式 |  |  |  |
| 储镜柜： |  |  |  |  |
| 1 | 单台储镜数量≥3根。 |  |  |  |

- ■二、配置清单

| 序号 | 设备或配置名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子图像处理器 | 1 | 台 |
| 2 | 内窥冷光源 | 1 | 台 |
| 3 | 电子小肠镜 | 1 | 根 |
| 4 | 气囊控制器 | 1 | 台 |
| 5 | 外套管 | 1 | 根 |
| 6 | 头端气囊 | 1 | 盒 |
| 7 | 高清监视器 | 1 | 台 |
| 8 | 单臂仪器车 | 1 | 台 |
| 9 | 内镜用水泵 | 1 | 台 |
| 10 | 内镜用二氧化碳送气装置 | 1 | 台 |
| 11 | 储镜柜 | 1 | 台 |