采购需求

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.本技术规格中提及的工艺、材料、设备的标准、参数及参考品牌或型号（如有）仅起说明作用，并没有强制性且为本次采购的最低要求。投标人在投标中可以采用替代工艺、材料、设备的标准及品牌或型号，但这种替代应满足、等同或优于本技术规格的要求，否则评委在评审时有权作出不利于投标人的判定。

3.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

4.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订生效后，采购人向中标人支付70%合同款（中标人须同时向采购人递交等额预付款保函），全部货物安装调试完毕，剩余30%在验收合格后一次性付给中标人，同时退还预付款保函。 注： （1）预付款保函形式： ☑银行保函 ☑担保机构担保 （2）预付款保函递交要求： ①如采用银行保函，银行保函应为具有分支机构的银行出具的见索即付无条件保函。（例如A银行总部在合肥或者A银行在合肥行政区域（含四县一市）具有分支机构，那么A银行任一分支机构或者总部出具的见索即付无条件保函符合要求），且应将原件交至采购人保管。 ②如采用担保机构担保，应为具有备案资质的融资担保机构出具的见索即付无条件担保，且应将原件交至采购人保管。 （3）在签订合同时，中标人书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款规定。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽大学磬苑校区，理工楼E101。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后并接受采购人通知后6个月内完成供货安装调试及验收等所有工作。 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起1年。 |
| 5 | 本项目采购标的所属行业 | 工业。 |

二、货物需求

（一）货物指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键性指标项 | ★ | 不满足该指标项将导致投标被拒绝 |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，每满足一项得3分 |
| 一般指标项 | ● | 评分项，每满足一项得2分 |
| 注： 1、关键指标项(标识符号★)应承诺合同签订后7个工作日内提供检测报告、仿真文件、程序代码、官网截图、产品说明书、产品彩页等任意一种证明材料。 2、如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 3、关于参数评审的相关要求： ①投标人必须对“★”项、“■”项、“●”项逐条填写参数内容及响应情况（如填写的参数内容不满足招标文件约定或存在漏项情形或未注明投标参数内容的或未按照采购需求的约定提供证明材料（如要求），视为不满足招标参数要求，则按照招标文件对应的评审标准被否决投标或不得分），如发现虚假响应参数的按无效投标处理。 ②如下述采购需求清单中约定要求提供证明材料，请投标人在相应标识项的参数技术响应表后附相应的证明材料，同时需要在响应表中注明所在页码，且需要同证明材料进行对应。 ③除采购需求清单中明确约定在投标文件（或投标时）提供检测或检验或测试报告等证明材料外，其他材料均为合同签订后提供。 ④采购人有权要求合同签订后，验收时中标人对所投产品功能参数进行逐项演示，如发现有与投标文件描述不符或弄虚作假行为，中标人承担违约责任。 |  |  |

（二）货物指标要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲MCVD控制系统及机床 | 1.工艺技术要求 ■1.1 可制备高浓度掺硼预制棒 （1）掺硼区（应力区）直径：≥15.0mm； （2）与石英材料相对折射率差Δn（未火焰抛光）：≥0.007； （3）有效长度：≥800mm； （4）平直度（间每隔1000 mm）：≤0.5mm； （5）不圆度（同一位置3角度测量）：≤1%； （6）芯直径极差值（有效长度内）：≤0.3mm； （7）折射率极差值（有效长度内）：≤0.0002。 ●1.2 可制备ITU-T G.652.A单模光纤预制棒芯棒 （1）芯棒沉积速率：≥2.0g/min，沉积速率大小可依据工艺要求适当调整，沉积效率≥90%； （2）几何参数： a.有效长度：≥900mm； b.外径变化（有效长度）：≤最大外径的3%； c.弓曲度：≤0.5mm/m； d.不圆度（同一位置3角度测量）：≤1%。 （3）折射率参数： a.包层平均折射率：-0.0007~-0.0003； b.芯层平均折射率：+0.004~+0.007； c.芯包层相对折射率差：0.0034-0.0038； d.单根预制棒轴向相对折射率偏差（最大值-最小值）：≤0.0003； （4）单根芯棒有效长度内气泡数量：≤3个（含亮点）； （5）所拉丝光纤（除去掉头、断纤、涂敷缺陷等拉丝原因丢弃的光纤）中，满足： a.工作波长@1310nm衰减≤0.4dB/km，比例达到90%； b.工作波长@1550nm衰减≤0.25dB/km，比例达到90%。 ■1.3 制备多模光纤预制棒 产品有效长度≥800mm。制备50/125μm多模光纤，该多模光纤损耗满足GB/T12357-2024-A1a类光纤损耗要求，850nm衰减系数≤2.6dB/km，1300nm衰减系数≤0.7dB/km，按多模光纤要求使用对应涂层与拉丝工艺。按要求使用对应的多模衬管和套管，多模光纤专用涂层与拉丝工艺。 ★1.4 制备掺氟层石英管 （1）掺氟层相对于纯石英层数值孔径NA≥0.24； （2）反应管直径在36mm时，沉积面积：≥120mm2；有效长度（参数均匀区域）：≥800mm； （3）平直度(满足间每隔100mm)：≤0.05mm； （4）厚度极差值（有效长度内）：≤0.2mm； （5）折射率极差值: ≤0.0005。 ★1.5 制备掺镱预制棒 （1）有效长度：≥800mm； （2）芯直径≥2mm； （3）芯Yb掺杂浓度≥1000ppm。 ■1.6 验收棒/管缺陷要求 气泡、亮点（尺寸≤1mm）个数：≤3个/米。 2.设备技术要求 ■2.1 车床 （1）最大沉积长度：1300mm； （2）主轴端面径向跳动：≤0.05mm； （3）主轴端面轴向跳动：≤0.05mm； （4）主旋转轴同轴度偏差：≤0.1mm。 ■2.2 反应管参数 （1）反应管有效长度（不含支撑管及尾气管）：≥1300.0mm； （2）反应管外径中心值为：Φ36mm，壁厚≥2mm。 ■2.3 精密薄膜规绝压传感器：压力控制范围1~100mBar ； 反应管压力控制：采用自动闭环控制，1~100mbar 范围内可控，常用压力 5~25mBar，控制精度±0.25%； ★2.4 主滑台 （1）最大平移速度：35000mm/min。 （2）工作平移速度在15000~35000mm/min区间时，须保证在平移过程中平稳、不振动，控制加速区长度，且该参数可在软件控制系统或辅助控制屏幕显示和快速调节，具有9段 Ramp设定等功能。 ★2.5 双数控电机同步旋转系统 ■2.6 保温炉系统 （1）控制方式：0~100%连续可调。保温炉三温区独立控温，采用温度反馈控制； （2）温度波动控制：±1℃。 ■2.7 微波系统 （1）微波功率：微波源最大输出功率≥6KW，微波源频率约2.45GHz，配备自动调谐系统； （2）微波谐振腔：具有带水冷的圆柱型谐振腔和带水冷的矩形波导。 ■2.8 气柜系统 （1）具备独立供料气柜，满足对应产品的工艺控制需求。 （2）配备常规气柜(含 SiCl4，GeCl4，POCl3,Freon，O2，BCl3等)，其中气柜配备如下流量计，量程和数量要求如下： SiCl4 MFC: ≥2500sccm GeCl4 MFC: ≥350sccm, ≥100sccm POCl3鼓泡O2 MFC：≥300sccm, ≥50sccm O2 MFC: ≥5000sccm x 2, ≥1000sccm Freon MFC：≥1000sccm,≥200sccm BCl3 MFC: ≥1000sccm ■2.9 蒸发罐配置 （1）具有反应物（SiCl4､GeCl4､POCl3、BCl3等）所需的蒸发罐，同时反应物料罐具备可拆卸、换新功能； （2）材质须均为316L不锈钢，内部电化学抛光防腐（POCl3 为玻璃罐）； （3）须含吹扫管路与自动液体加注功能； （4）须带压力检测、液位检测、温度检测。 2.10 控制系统 ■（1）MCVD沉积系统的控制软件,具有可编程菜单（Recipe），可实现各阶段工艺参数多参数精确控制功能，编辑工具推荐Excel，具有离线编辑并上传、下载功能，可实现工艺过程中Recipe重新加载，当系统（上位机）骤停时，运行中的MCVD系统可正常运转，具有良好、完备的应急处理能力； ●（2）PLC控制系统应具有对沉积所需各类工艺参数、机械运动功能参数等进行控制和调节的功能，开放PID调节参数控制； ●（3）MFC 流量、微波功率、滑台运行速度等，都有单独的 Ramp 设定，甲方可根据实际需求增加对应参数的Ramp功能； ★2.11锗掺杂（GeCl4）的流量可实现200 点拟合曲线控制方式。 ★2.12 YbCl3高温掺杂装置：加热温度≥900℃，将 YbCl3气体流量可控地、均匀地注入反应区；AlCl3高温掺杂装置：加热温度≥200℃，将 AlCl3气体流量可控地、均匀地注入反应区 ●2.13熔缩机床 （1）气端与泵端旋转夹头间有效长度：≥3000mm； （2）主轴端面径向跳动：≤0.05mm； （3）主轴端面轴向跳动：≤0.05mm； （4）主旋转轴同轴度偏差：≤0.1mm； （5）旋转速度：0~60r/min； （6）主滑台平移速度区间：1-1500mm/min 。 ★2.14 熔缩炉系统 石墨电阻炉或中频加热炉，满足MCVD沉积后各类型反应管的熔缩需求； ■2.15 控压系统 （1）测试方式：高精度精密差压传感器； （2）压力传感器精度 a.2台压力传感器，以最终设备实际需求而定； b.测量范围： ±1000Pa或等效压力范围；测量精度：±0.1%或等效压力范围。 （3）管压波动：不超过±1Pa或等效压力范围； （4）压力控制：采用精密控制的文丘里控制管内压力。 ●2.16 控制系统 （1）MCVD熔缩系统的控制软件,具有可编程菜单（Recipe），可实现熔缩过程各阶段工艺参数多参数精确控制功能，编辑工具推荐Excel，具有离线编辑并上传、下载功能，可实现工艺过程中Recipe重新加载，当系统（上位机）骤停时，运行中的MCVD系统可正常运转，具有良好、完备的应急处理能力； （2）PLC控制系统（具有对成棒工艺参数、运动系统等进行控制和调节的功能）。 | 1 | 套 |

三、安装调试、培训、质保及售后服务要求

安装包括：设备的卸车、搬运、落位、以及系统的电缆、管路连接。所需安装工具、叉车由投标人自主解决。

调试包括：设备的机电系统功能调试、设备的生产工艺调试。

培训包括：设备维护人员的日常维护、一般故障处理；设备操作人员的操作培训。

安装调试相关要求：对车间进行电路、坏境改造，改造需满足设备运行要求。

四、报价要求

本项目固定总价报价并进行结算，投标所报价格包括设计、采购、制造、交货(包括运输、卸车至采购人指定地点)、售后服务的一切费用(如设计费、采购费、制造费、试验检测费、包装费、运输保险费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训、售后服务、其他技术服务及质量保证期服务费等)、管理费、利润和税费(含关税)等所有费用，履约期间采购人不再追加任何费用，投标人自行考虑报价风险。