[bookmark: _GoBack]第三包：负压真空干燥柜
	一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	本项目货到安装验收合格，提供产品的使用、操作及维修人员的培训，并能独立操作且使用部门签字确认后，采购人支付全部货款。

	2
	供货及安装地点
	安徽省第二人民医院供应室C楼3层

	3
	供货及安装期限
	合同签订后，接采购人书面通知后30个日历天内完成交货、安装、调试等工作。

	4
	免费质保期
	自验收合格之日起整机（含所有投标提供的配套附件，原厂辅助设备和其他品牌辅助设备）原厂质保5年。

	5
	医疗器械注册证（或医疗器械备案材料）
	投标产品须具有有效的医疗器械注册证（属于二类、三类时）；投标产品纳入备案管理时（属于一类时），须在投标文件中提供备案材料或承诺函（承诺在合同签订前提供所投产品的备案证明材料，若未按规定提供视为自动放弃中标资格）。



注：上述商务条款必须全部满足，否则作无效标处理。
二、货物需求一览表
	货物名称
	数量（单位）
	最高限价（万元/套）
	所属行业
	备注

	▲负压真空干燥柜
	1（套）
	17万元/套
	工业
	



三、技术参数及要求
	标识符号
	标识含义
	相关要求

	■
	实质性参数或条款要求
	负偏离或未响应视为实质性不响应招标文件要求

	★
	重要技术参数
	评审项

	
	无标识项
	评审项（针对无标识项评审时：如某项参数仅存在一级序号时，则以一级序号为最小单位计算条目数量（即为一项）；如某项参数同时存在一级序号和二级序号时，则以二级序号为最小单位计算条目数量（即为一项）；如某项参数存在多级序号时，则以最后一级序号为最小单位计算条目数量（即为一项）。）



负压真空干燥柜
	序号
	参数要求

	1.
	舱体
	

	★1.1
	容积
	≥250L

	1.2
	舱体保温
	≥10mm橡塑阻燃海绵

	1.3
	舱体材质
	≥6mm 304不锈钢材质 2B板精磨加工

	2.
	密封门
	

	2.1
	开门方式
	手动双开门

	3
	硬件系统
	

	★3.1
	快速管路设计
	内部管路全部采用304不锈钢制作；管路之间采用304不锈钢卡箍式连接（卡箍式连接需提供实物图片证明）

	3.2
	管路控制
	管路系统执行元件釆用气动阀控制

	★3.3
	干燥系统1
	具备真空干澡技术，采用抽真空的方式，从而达到在低温状态下器械能够快速彻底的干燥

	★3.4
	干燥系统2
	采用红外热弥漫加热方式

	★3.5
	干燥系统3
	具备温风干燥功能，无需人工气枪预干燥，

	3.6
	真空泵
	真空泵最大抽气量≥40m³/h

	4
	控制系统
	

	4.1
	控制方式
	采用PLC控制：通过数字量和模拟量扩展模块进行扩展，具有故障自动检测功能，故障声音报警功能等。

	4.2
	界面显示
	≥7英寸高清彩色液晶触摸屏，能动态的显示设备各个功能部件的运行状态、设备运行的各个状态参数、报警信息显示功能；

	4.3
	安全保护
	超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源；
电机过流保护装置：设备电机过载时，过流保护开关动作，电机停止工作。

	5
	程序系统
	

	★5.1
	程序名称
	≥4套预置程序，≥1套自定义程序，用户可根据需要进行程序编辑。

	5.2
	流程控制
	具有湿度探测功能，干燥全过程由控制器自动控制

	6
	整体参数
	

	6.1
	运行时间
	常规器械一个流程≤15min，腔镜器械一个流程≤25min，时间1-99min（可调）

	6.2
	外形尺寸
	≤750*850*1800mm （长宽高）

	6.3
	舱体尺寸
	≥500*700*650mm（长宽高）

	6.4
	干燥层
	≥6层/舱

	6.5
	干燥温度
	温度可调，最高干燥温度可达120℃

	★6.6
	干燥方式
	低温干燥和高温干燥两种干燥方式

	6.7
	加热方式
	电加热

	6.8
	加热功率
	≥9KW

	6.9
	总功率
	≤13KW

	6.10
	使用寿命
	10年



四、配置清单：主机 1台、托架12个
五、其他要求
1.整机原厂质保5年，保修期自设备安装完毕，双方签署本次集中采购统一格式的验收报告后开始计算。保修期间要确保系统的正常运行，提供周期维护保养（PM）≥4 次，保修期内保证在接到设备故障报修通知后，维修工程师1小时内响应，24小时内到达现场检修，保修期内外（包括休息日和节假日） 均能派出维修工程师到达现场维修，如在3天内无法修复机器提供与该设备相同的备用机。投标人在投标文件中承诺中标后提供由制造商针对设备整机加盖制造商公章的售后服务承诺书，承诺书涵盖以上内容。如未能提供，则采购人有权解除合同，并上报监管部门，且中标人须承担由此产生的一切责任。
2.备品备件供货与价格：备件保证为原厂备件，备件价格不高于市场价。
3.对采购人的技术操作人员、设备科管理人员进行分期分批（不少于3 次）的正规的整套设备操作、维修、检测等内容的技术培训。提供操作说明书（含中英文）及维修说明书，并提供专用维修工具1套。（费用包含在投标总价中）
4.与医院在用信息系统实现互联互通（如产生第三方对接开发费用，由中标人负责），包含在总价内。
5.投标人须承诺具备并提供上述采购需求中《四、配置清单》中的全部内容。
6.本项目范围内所有旧设备拆除作业、配套辅材、人工、清运等全部工作内容与相关费用，均计入投标总价。
7.中标后，按照投标人所投技术参数验收，如有虚假应标，无偿退货，采购人有权解除合同，并上报监管部门，且中标人须承担由此产生的一切责任。

注：上述其他要求条款必须全部满足并按要求承诺，否则作无效标处理。
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