## 二、货物需求

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 最高限价（万元/台） | 预算总额（万元） | 所属 行业 | 是否为核心产品 | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲根管显微镜 | 11 | 台 | 9.8 | 107.8 | 工业 | 是 | 否 |

## 三、技术规格及要求

技术参数

一、主镜部分

1、显微镜采用光学玻璃，多层镀膜增透，复消色差光学设计。

2、变角双目镜筒，角度调节范围0-190°。

3、变倍放大系数：连续调节范围0.4x～2.4x。

4、双目镜筒瞳距可调，瞳距覆盖范围：55mm-75mm，带精确瞳距调节旋钮，可显示瞳距数值，调节精度≤1mm，调节旋钮带消毒罩。

5、高眼点广角目镜，护眼杯高度可调,视度调节范围≥±7D。

6、视场直径范围：12mm~118mm。

★7、连续光学变倍，放大倍数覆盖2X-18X倍。

8、双目镜筒倾摆功能装置：在医生坐姿不变的情况下，镜身向左向右倾摆时可保持双目镜筒保持水平观察位置。

★9、变焦系统：焦距覆盖范围：F190mm-480mm,带物镜防溅罩。

10、360°可旋转一体式手柄，集成一键拍照录像按钮与变焦旋钮。

二、照明部分

1、光源:LED照明系统，亮度连续可调。物面照度≥50,000Lx，平均使用寿命≥60000小时。

2、自动限位开关，抬高显微镜小横臂可自动关灯，下拉至工作位自动开灯。

3、显微镜配置专为口腔科设计的橙色滤镜与绿色滤镜。

4、照明光斑≥3档可调，最大光斑直径≥80mm。

三、影像部分

★1、4K多功能影像模块，采用≥1/1.2英寸CMOS摄像头，分辨率≥3840x2160；集成30°光学延长器功能与分光器功能。

2、影像存储:双USB3.0影像储存，双USB2.0功能控制，图片、视频记录格式：JPEG、MP4。

3、高清显示器,含显示器支架、显微镜立柱抱箍。

4、无线脚控开关。

四、支架部分

1、悬吊式支架或落地式可选；

2、支架系统：

2.1小横臂：小横臂与镜身连接，长度≥700mm，旋转角度范围：－150°至＋150°，上下移动范围：－500mm至＋500mm；

2.2大横臂：长度≥500mm，旋转角度：≥300º；

2.3大横臂位于小横臂上方，以有效减少显微镜支架与牙椅支架的干涉。

2.4 120°平衡挂臂:可根据镜头负荷分别调节左右、前后扭矩旋钮以及左右、前后阻尼旋钮。

五、配置清单

1、微口镜10把