采购需求

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 1.进口设备：采购人指定外贸代理机构办理进口产品采购事宜，并按下述方式支付合同款：合同生效后，外贸代理机构开出进口产品信用证后甲方支付70%合同款（专指进口部分）给外贸代理机构，剩余30%在验收合格后一次性付给外贸代理机构。注：双方以人民币结算。外贸代理机构与投标人另行签订合同约定付款方式进行结算，投标人须按照采购人与外贸代理机构签署的《外贸代理机构收取进口代理费标准》向外贸代理机构支付进口代理费。 2.国产设备：合同签订生效后，采购人向中标人支付合同价款（专指国产部分）的70%预付款（中标人须同时向采购人递交等额预付款保函），全部货物安装调试完毕，剩余30%在验收合格后一次性付给中标人，同时退还预付款保函。 注： （1）预付款保函形式： ☑银行保函 ☑担保机构担保 （2）预付款保函递交要求： ①如采用银行保函，银行保函应为具有分支机构的银行出具的见索即付无条件保函。（例如A银行总部在合肥或者A银行在合肥行政区域（含四县一市）具有分支机构，那么A银行任一分支机构或者总部出具的见索即付无条件保函符合要求），且应将原件交至采购人保管。 ②如采用担保机构担保，应为具有备案资质的融资担保机构出具的见索即付无条件担保，且应将原件交至采购人保管。 （3）在签订合同时，中标人书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款规定。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽大学磬苑校区材料科学大楼A103，采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后并接受采购人通知后10个月内完成供货安装调试及验收等所有工作。 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起1年。 |
| 5 | 本项目采购标的所属行业 | 工业。 |

二、货物需求

第1包：宽带频谱分析仪与激光光束质量分析系统

（一）货物需求说明

| 需求内容类别 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键性指标项 | ★ | 不满足该指标项将导致投标被拒绝 |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，每满足一项得3分 |
| 一般指标项 | ● | 评分项，每满足一项得2分 |
| 无标识项 |  | 符合性审查项，2条以上（不含2条）不响应或负偏离，将导致投标无效。 |

（二）货物指标要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲宽带频谱分析仪（进口） | ★1. 具有频谱信号采样与分析功能，10 Hz-40 GHz频率范围，分析带宽不低于85 MHz； ★2. 具有实时频谱观察与采集功能，100 Hz-40 GHz实时频率范围，实时分析带宽不低于85 MHz； ★3. 配有相位噪声测量模块，在100 Hz处能够测得不高于-84 dBc，10 MHz处能够测得不高于-148 dBc； ■4. 频率分辨率优于0.01 Hz； ■5. 配有双通道12位分辨率数据采集卡，实时采样率不低于1 GS/s； ■6. 所配有双通道12位分辨率数据采集卡，实时采样带宽不低于1 GHz； ■7. 所配有双通道12位分辨率数据采集卡，适配接口6.9 GB/s PCIe Gen 3（8-lane）； ●8. 显示平均噪声电平： 不高于–154 dBm @1 GHz 不高于–148 dBm @10 GHz 不高于–145 dBm @20 GHz 不高于–136 dBm @40 GHz； ■9. 配有数据处理模块。 | 1 | 套 |
| 2 | ▲激光光束质量分析系统（进口） | ★1. 图像采集面积不小于6.7×5.6 mm； ■2. CMOS传感器分辨率不低于2472×2064； ■3. 工作波段可涵盖190 nm-1100 nm范围； - 12-bitADC,USB3.0接口，单脉冲捕获PRR不小于12.6 KHz； ●5. 信噪比不小于2500：1； ●6. 配有光学隔振平台尺寸，不小于1.5 m×1.5 m×800 mm； ■7. 配有扫频测试光源，中心波长1060 nm，扫描范围不小于90 nm，扫描频率不低于100 KHz，相干长度不低于10 mm，最大输出功率不低于40 mw； ●8. 扫频测试光源的最大输出功率不低于40 mw，内置k触发器和启动触发器； ■9. 配有光放大模块，中心波长1455 nm，最大输出功率不低于5 W，输出功率可调； ■10. 配有扫描透镜光路模块，波长范围400-1100 nm，扫描焦距不低于70 mm，视场不小于25 mm，入瞳不小于4mm，工作距离不低于20 mm； ■11. 配有空间光耦合模块，可将激光进行空间光束整形和耦合，工作波长范围400-1100 nm，含有物镜100X，数值孔径大于0.9，180μm@100X视场，焦距调节范围大于10 mm； ●12. 配有数据处理模块。 | 1 | 套 |

第2包：980波段可调谐激光器

（一）货物需求说明

| 需求内容类别 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键性指标项 | ★ | 不满足该指标项将导致投标被拒绝 |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，每满足一项得5分 |
| 一般指标项 | ● | 评分项，每满足一项得4分 |
| 无标识项 |  | 符合性审查项，2条以上（不含2条）不响应或负偏离，将导致投标无效。 |

- 货物指标要求

| 序号 | 货物 名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲980波段可调谐激光器（进口） | ★1. 工作波长覆盖920-990 nm范围；调谐范围内无跳模，绝对波长精度：小于100 pm，相对精度不低于10 pm； ●2. 内置不小于60 dB隔离器，单模保偏光纤输出，包含光纤耦合模块，耦合效率不小于50%@最大增益处； ■3. 典型短时（5μs）线宽小于10 KHz； ■4. 最大输出功率不小于64 mW(隔离器后),边缘输出功率大于32 mW(隔离器后)； ■5. 最大扫描速度不小于10 nm/s；最大压电扫描范围不小于55 GHz； ●6. 配有移频可调模块2个，中心频率不低于200 MHz,可实现TTL调制； ■7. 配有激光相位调制模块，带宽不小于10 GHz。 ■8. 配有500-1630 nm范围光接收器，带宽不小于45 GHz，FC/PC单模输入，最大可转换增益不小于10 V/W； ●9. 配有光放大模块，最大输出功率不小于5 W； ●10. 配有偏振控制模块，电动3浆控制，最小步长不低于0.12°； ■11. 配有激光强度调制模块，带宽不低于40 GHz，带有射频放大，自动补偿电压漂移功能。 | 1 | 套 |

三、安装调试、培训、质保及售后服务要求

1、安装调试：

（1）协助安装调试前的准备工作，提供相关要求并作相应的指导。

（2）货物到达用户指定交货地点后，中标供应商在接到用户通知后2周内进行安装调试，直至验收通过，并就货物的性能、原理、操作、保养和维护等对用户技术人员（至少2人）进行免费培训。

2、售后服务：

（1）验收合格之日起1年。中标供应商应在4小时内对用户的维修要求作出响应，2个工作日内到达现场维修。

（2）如遇软件升级问题，在硬件支持的前提下，提供免费升级。

四、报价要求

1、本项目须报投标总价，投标总价包含完成所投包别项目产生的一切费用（仪器设备安装调试所需要的人工、材料、工具等均由中标人负责提供，所需费用包含在投标总报价内），履约期间采购人不再追加任何费用，投标人自行考虑报价风险。

2、本项目按照人民币报价，供应商在报价时，应主动、充分调研中美及各类贸易战背景下进口关税的现行适用政策及未来潜在波动风险，并将贸易战相关关税成本纳入投标报价中，自行承担相关风险（供应商如若中标，不得在履约阶段以关税政策变化、成本超支为由，向采购人主张价款调增、额外费用索赔或履约责任减免）。