第三章  采购需求

前注：

1.本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；
    2.投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收；投标供应商应自行踏勘项目现场，如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

3.如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收；

4.本章中标注“▲”的产品为主要标的（包括核心产品）。采购人（代理机构）在编制招标文件时必须将采购的主要标的（包括核心产品）标注“▲”。

5.本章中标注“★”的技术参数，为采购产品的重要技术参数，招标文件采购需求中要求了提供具体证明材料类型的须按照要求提供，未明确要求提供具体证明材料类型的，投标人须在投标文件中自行提供相关证明材料（包括不限于产品彩页或操作界面截图或产品技术白皮书或产品检测报告等，但提供的证明材料须经评标委员会评审并认可）。

6.本章中未做标注的技术参数（无标识项），为采购产品的一般技术参数，如招标文件采购需求中要求提供相应的证明材料的须按要求提供，否则视为负偏离，未明确要求的投标人须在技术参数响应表中内如实响应。

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 本项目货到安装验收合格，提供产品的使用、操作及维修人员的培训，并能独立操作且使用部门签字确认后，采购人支付全部货款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽省第二人民医院主院区A楼3层放射科、黄山路院区门诊1层放射科 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后，45个日历天内完成供货、安装、调试等工作 |
| 4 | 免费质保期 | 自验收合格之日起整体（主机+配套产品等所有内容）原厂质保不少于6年 |
| 5 | 医疗器械注册证（或医疗器械备案材料） | 投标产品须具有有效的医疗器械注册证（属于二类、三类时）；投标产品纳入备案管理时（属于一类时），须在投标文件中提供备案材料或承诺函（承诺在合同签订前提供所投产品的备案证明材料，若未按规定提供视为自动放弃中标资格）。 |

注：上述商务条款必须全部满足，否则作无效标处理。

## 二、货物需求一览表

| 货物名称 | 数量（单位） | 最高限价（万元/套） | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ▲悬吊双板DR | 2套 | 192万元/套 | 工业 |  |

- 三、技术参数及要求

| 标识符号 | 标识含义 | 相关要求 |
| --- | --- | --- |
| ■ | 实质性参数或条款要求 | 负偏离或未响应视为实质性不响应招标文件要求 |
| ★ | 重要技术参数 | 评审项 |
|  | 无标识项 | 评审项（针对无标识项评审时：如某项参数仅存在一级序号时，则以一级序号为最小单位计算条目数量（即为一项）；如某项参数同时存在一级序号和二级序号时，则以二级序号为最小单位计算条目数量（即为一项）；如某项参数存在多级序号时，则以最后一级序号为最小单位计算条目数量（即为一项）。） |

- 具体参数：

| 序号 | 技术和性能参数名称 | 投标参数和性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、整机 | 制造要求 | 主机、高压发生器、平板探测器等核心部件须为同一厂家。 |
| 1 | 高频高压发生器 |  |
| 1.1 | 高压发生方式 | 高频逆变式 |
| 1.2 | 频率 | ≥500KHz |
| ★1.3 | 最大输出功率 | ≥80KW |
| 1.4 | 最高管电压 | ≥150KV |
| 1.5 | 最大管电流 | ≥1000 mA |
| 1.6 | 最短曝光时间 | ≤1 ms |
| 1.7 | 最长曝光时间 | ≥12 s |
| 1.8 | 自动曝光控制 | 具备并提供 |
| 2 | X线球管 |  |
| 2.1 | 球管类型 | 旋转阳极球管 |
| 2.2 | 阳极转速 | ≥10000转/分 |
| 2.3 | 焦点尺寸 | 大焦≤1.3mm，小焦≤0.6mm， |
| 2.4 | 大焦点功率 | ≥95KW |
| 2.5 | 小焦点功率 | ≥35KW |
| ★2.6 | 阳极热容量 | ≥500KHU |
| 2.7 | 球管垂直旋转范围 | ≥160° |
| 2.8 | 球管水平旋转范围 | ≥300° |
| 2.9 | 球管过热保护装置 | 具备并提供 |
| 2.10 | 灯光指示准直器 | 具备并提供 |
| ★2.11 | 球管外罩配有彩色液晶触摸屏，尺寸≥12英寸，可调节kV、mAs等技术参数 | 具备并提供 |
| 3 | X线平板探测器 |  |
| 3.1 | DQE值 | ≥70% |
| ■3.2 | 探测器尺寸及数量 | （17×17英寸）×2 |
| 3.3 | 半导体材料 | 非晶硅+碘化铯 |
| 3.4 | 分辨率 | ≥1800万像素 |
| ★3.5 | 像素大小 | ≤100 μm |
| 3.6 | 采集分辨率 | ≥16bit |
| 3.7 | 重量 | ≤4.0kg |
| 3.8 | 探测器冷却 | 自然冷却 |
| ★3.9 | 无线平板探测器 | 具备并提供 |
| 3.10 | 图像空间分辨率 | ≥5线对/毫米 |
| 3.11 | 防尘防水设计 | 具备并提供 |
| 4 | 机架要求 |  |
| ■4.1 | 悬吊式机架 | 具备并提供 |
| 4.2 | 机架结构 | 能满足：头颅、脊柱、胸部、腹部及四肢立位、卧位及其他复杂部位的投照 |
| 4.3 | 球管水平纵向行程：≥300CM | 具备并提供 |
| 4.4 | 球管水平横向行程：≥170CM； | 具备并提供 |
| 4.5 | 球管行程垂直电动行程：≥150CM | 具备并提供 |
| 5 | 胸片架装置 |  |
| 5.1 | 电动可倾斜，片盒下缘离地最小距离≤30 CM； | 具备并提供 |
| ★5.2 | 电离室自动曝光≥5个探测点 | 具备并提供 |
| 5.3 | 可更换滤线栅，配置两块栅焦距分别为110cm和180cm的滤线栅 | 具备并提供 |
| 5.4 | 滤线栅密度≥40线/厘米 | 具备并提供 |
| 5.5 | 栅格比≥8:1 | 具备并提供 |
| ★5.6 | 胸片架探测器与悬吊球管自动联动 | 具备并提供 |
| 5.7 | 片盒俯仰角度范围： | -20°-- 90° |
| 6 | 固定检查床装置 |  |
| 6.1 | 尺寸 | ≥230cm×80cm |
| 6.2 | 床面横向移动范围 | ≥20cm |
| 6.3 | 床面纵向移动范围 | ≥70cm |
| 6.4 | 摄影床最大承重 | ≥250kg |
| 6.5 | 摄影床电动升降，范围≥40cm | 具备并提供 |
| 6.6 | 摄影床下配有电离室，自动调节曝光剂量 | 具备并提供 |
| 6.7 | 摄影床离地最小距离 | ≤50cm |
| 6.8 | 摄影床探测器自动跟踪X线球管纵向移动 | 具备并提供 |
| ★6.9 | 无线平板探测器在片盒内四向旋转放置，均可自动在位充电 | 具备并提供 |
| 7 | 数字图像处理与控制系统 |  |
| 7.1 | 主机控制系统与高压发生器高度集成，与信息、图像处理一体化设计，无需另配工作站 | 具备并提供 |
| 7.2 | 液晶触摸屏显示器 | 具备并提供 |
| 7.3 | 显示器尺寸 | ≥24英寸 |
| 7.4 | 图像存储 | ≥10000幅 |
| 7.5 | 硬盘大小 | ≥1TB |
| 7.6 | 可在PACS中查询病人列表和图像信息 | 具备并提供 |
| 7.7 | 自动和手动录入病人信息 | 具备并提供 |
| 7.8 | 图像预览时间 | ≤5S |
| 7.9 | CPU主频 | ≥3.0GHz |
| 7.10 | 主机内存 | ≥16GB |
| ★7.11 | 长骨拼接功能，一键完成立位和卧位拼接功能，立位拼接长度≥180CM | 具备并提供 |
| 7.12 | 支持中文输入和中文DICOM传输 | 具备并提供 |
| 7.13 | 图像旋转功能 | 具备并提供 |
| ★7.14 | AI人工智能摄影 | 自动判断患者与设备摆位+修正提示 |
| 7.15 | 尘肺病检查模式软件 | 摄影条件、图像处理方式符合GBZ-70-2015数字化摄影胸片的技术要求 |
| 7.16 | 图像标记显示、边缘增强功能 | 具备并提供 |
| 7.17 | 图像正负片显示功能 | 具备并提供 |
| 7.18 | 图像缩放、亮度、对比度调节功能 | 具备并提供 |
| 7.19 | 图像过滤功能，图像插入、注释功能 | 具备并提供 |
| 7.20 | PICC管线增强显示 | 具备并提供 |
| 7.21 | 胸部图像去骨功能 | 具备并提供 |
| 7.22 | 智能虚拟滤线栅 | 具备并提供 |
| 7.23 | 可视化功能处理软件 | 具备并提供 |
| 7.24 | AI胸部图像自动质控功能+评分 | 具备并提供 |
| 7.25 | 质控结果实时统计分析 | 具备并提供 |
| 7.26 | 远程会诊、教学及培训功能 | 具备并提供 |
| ★7.27 | 气胸、肋骨骨折、肺结核、急腹症AI辅助诊断 | 具备并提供 |
| 7.28 | 脊柱正位最大Cobb角自动测量 | 具备并提供 |
| ★7.29 | AI辅助诊断，支持多部位影像的实时分析，可在1秒完成胸部、四肢和脊柱的疾病检测 | 具备并提供 |
| 8 | DICOM网络支持 |  |
| 8.1 | DICOM Send | 具备并提供 |
| 8.2 | DICOM Print | 具备并提供 |
| 8.3 | DICOM Worklist | 具备并提供 |
| 8.4 | 条形码病人信息输入 | 具备并提供 |

- 四、其他配置

| 附件（投标人承诺每套设备配备以下附件） |  |
| --- | --- |
| 立式全身X线防护装置 | 1套 |
| 5M医用专业竖屏显示器 | 1台，≥27英寸 |
| 患者用超薄防护用品 | 2套（包含铅帽、铅围脖、三角巾、铅围裙、铅衣） |
| 监护仪 | 1台 |
| 除颤监护仪 | 1台 |

- 五、其他要求

- 1.整机原厂保修期 6 年（含所有零部件，包括球管、探测器、独立工作站和软件升级迭代等。），保修期自设备安装完毕，双方签署本次集中采购统一格式的验收 报告后开始计算。保修期间要确保系统的正常运行，提供周期维护保养（PM）≥4 次，保证全年开机率(按 365 天/年计算)≥95%，如达不到此标准，需按 1:3(停机一天延长三天)天数延长，延长期中出现停机按同样比例要求延长保修期；保修期内保证在接到设备故障报修通知后，维修工程师1小时内响应，24小时内到达现场检修，保修期内外（包括休息日和节假日） 均能派出维修工程师到达现场维修。投标人在投标文件中承诺中标后提供由制造商针对设备整机加盖制造商公章的售后服务承诺书，承诺书涵盖以上内容。如未能提供，则采购人有权解除合同，并上报监管部门，且中标人须承担由此产生的一切责任。（投标人提供承诺，格式详见第六章投标文件格式“十二、其他要求承诺函）

2.保修期满后整机年保修价格（下述所需费用不含在本次报价内）：全保（含球管）＜6.6%投标总报价（含所有零部件，包括 球管、探测器、独立工作站和软件升级迭代等，提供周期维护保养（PM） ≥4 次，保证全年开机率（按 365 天/年计算）≥95%，如达不到此标准，需按 1:3（停机一 天延长三天）天数延长，延长期中出现停机按同样比例要求延长保修期并向买方提供标准维 护保养报告和年度维修报告）；半保（不含球管）＜2.6%投标总报价（含除球管以外所有零 部件，包括探测器、高压造影注射器和独立工作站等，提供周期维护保养（PM）≥4 次，保 证全年开机率（按 365 天/年计算）≥95%，如达不到此标准，需按 1:3（停机一天延长三天） 天数延长，延长期中出现停机按同样比例要求延长保修期并向买方提供标准维护保养报告和 年度维修报告）；单次人工费用≤2000 元/小时（从工程师到场开始计算）。投标人在投标 文件中承诺中标后提供由制造商针对设备整机加盖制造商公章的售后服务承诺书，承诺书涵 盖以上内容。如未能提供，则采购人有权解除合同，并上报监管部门，且中标人须承担由此 产生的一切责任。（投标人提供承诺，格式详见第六章投标文件格式“十二、其他要求承诺函）

3、对采购人的技术操作人员、设备科管理人员进行分期分批（不少于3 次）的正规的整套设备操作、维修、检测等内容的技术培训。提供操作说明书（含中英文）及维修说明书，并提供专用维修工具1套。中标后采购人不再另行追加任何费用（投标人提供承诺，格式详见第六章投标文件格式“十二、其他要求承诺函）。请投标人自行考虑报价风险。

4.与医院在用信息系统实现互联互通（如产生第三方对接开发费用，由投标人负责）， 包含在总价内，中标后采购人不再另行追加任何费用，由投标人提供承诺函。（投标人提供承诺，格式详见第六章投标文件格式“十二、其他要求承诺函）

5.投标人须承诺具备并提供“第三章采购需求-四、其他配置”中的全部内容。（投标人提供承诺，格式详见第六章投标文件格式“十二、其他要求承诺函）

6.中标人须完成机房及设备间等的装饰装修（交钥匙工程，相应施工图纸需经采购人确认，中标人可以委托具有相应资质的单位进行施工，且需经过采购人确定后实施），主要内容包括（但不限于）：地面基础，地面回填包含电缆沟砌筑，PVC 地面，生态木板材墙面，铝扣板吊顶，照明，配电箱，射线防护，电动防护门等全部机房改造装修。费用包含在投标总价内，中标后采购人不再另行追加任何费用，请投标人自行考虑报价风险。（投标人提供承诺，格式详见第六章投标文件格式“十二、其他要求承诺函）。

7.中标人须负责原机房内的老设备拆除，并安全搬运至采购人指定地点，费用包含在投标总价内，中标后采购人不再另行追加任何费用，请投标人自行考虑报价风险。（投标人提供承诺，格式详见第六章投标文件格式“十二、其他要求承诺函）。

8、中标后，按照投标人所投技术参数验收，如有虚假应标，无偿退货，采购人有权解除合同，并上报监管部门，且中标人须承担由此产生的一切责任。（投标人提供承诺，格式详见第六章投标文件格式“十二、其他要求承诺函）

注：上述其他要求条款必须全部满足并按要求承诺，否则作无效标处理，承诺函格式详见第六章投标文件格式“十二、其他要求承诺函