采购需求

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 1.进口设备：采购人指定外贸代理机构办理进口产品采购事宜，并按下述方式支付合同款：合同生效后，外贸代理机构开出进口产品信用证后甲方支付70%合同款（专指进口部分）给外贸代理机构，剩余30%在验收合格后一次性付给外贸代理机构。注：双方以人民币结算。外贸代理机构与投标人另行签订合同约定付款方式进行结算，投标人须按照采购人与外贸代理机构签署的《外贸代理机构收取进口代理费标准》向外贸代理机构支付进口代理费。 2.国产设备：合同签订生效后，采购人向中标人支付合同价款（专指国产部分）的70%预付款（中标人须同时向采购人递交等额预付款保函），全部货物安装调试完毕，剩余30%在验收合格后一次性付给中标人，同时退还预付款保函。 注： （1）预付款保函形式： ☑银行保函 ☑担保机构担保 （2）预付款保函递交要求： ①如采用银行保函，银行保函应为具有分支机构的银行出具的见索即付无条件保函。（例如A银行总部在合肥或者A银行在合肥行政区域（含四县一市）具有分支机构，那么A银行任一分支机构或者总部出具的见索即付无条件保函符合要求），且应将原件交至采购人保管。 ②如采用担保机构担保，应为具有备案资质的融资担保机构出具的见索即付无条件担保，且应将原件交至采购人保管。 （3）在签订合同时，中标人书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款规定。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽大学磬苑校区材料大楼A-101。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后5个月内供货安装完毕。 |
| 4 | 免费质保期 | 自验收合格之日起1年。 |
| 5 | 本项目采购标的所属行业 | 工业。 |

二、货物需求

（一）货物需求说明

| 需求内容类别 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键性指标项 | ★ | 不满足该指标项将导致投标被拒绝 |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，每满足一项得2分 |
| 一般指标项 | ● | 评分项，每满足一项得1分 |
| 无标识项 |  | 有5条及以上不满足要求的，将导致投标无效。 |
| 注：凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。 |  |  |

（二）货物指标要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3A级太阳光模拟器模块（进口） | 一、光电器件光电转换效率测试模块 1.稳态模拟光源 1.1照射面积≥5cm×5cm方形光斑 ■1.2光谱匹配度:AM1.5G，≤±12.5%，A+级 1.3辐射空间均匀性：≤±2%，A级 ●1.4时间不稳定性：≤±1%，A+级 1.5≥300W氙灯灯源 1.6准直角度≤2度半角 1.7关机延迟冷却系统 1.8辐射强度：优于1个太阳，最高可达1500W/m2 1.9 Shutter开关 1.10过热自动保护装置 1.11辐射方向：向上或向下出光 ●1.12自定义多段变光强自动测量，光强变化范围0-100%，光强变化精度1%，最小可达0.02sun 2.测量软件 2.1适用于常规的源表 2.2自动IV测量功能：可测量Vmax/Imax/Isc/Jsc/Voc/FF/Pmax/Efficiency/Rs/Rsh等参数 2.3多重迭图显示功能 2.4自动正反向扫描测试 2.5电流时间I-T测量功能 2.6测量前Shutter自动开关控制 2.7测量数据自动备份 2.8报表输出(JPG及CSV) ★2.9不改变光谱前提下实现软件控制0~100%光强的快速切换；理想因子n值分析；SCLC分析功能、二极管拟合计算、MMF计算（需提供软件界面截图） ●2.10 Light soaking测量功能； ■2.11软件控制多段自动变光强功能，测量过程中偏压时间、I-V测量延迟时间可调节 3.标准电池 3.1 2cm×2cm有效照光面积 3.2标准lemon接口 3.3 KG1窗口 ★3.4校准报告：溯源到NREL（需提供NREL报告） 4.测试样品台 4.1适用于光源从下向上照射 4.2载台尺寸≥220mm×230mm 4.3载台主体为铁材加上烤漆处理 4.4依据客户器件结构定制 5.手动样品切换盒 5.1尺寸:≤195×185×60 mm(长宽高) 5.2标准4mm香蕉接口 5.3标准DB26同轴电缆传输接口 5.4香蕉接口可转BNC接口使用 5.5电缆最大耐电流2A 5.6香蕉接口最大耐电流10A 5.7六通道样品IV量测+标准电池量测信道 5.8 4线式量测方式 6.数字源表 6.1单通道数字源表 6.2电压范围≥21V 6.3电流范围≥1.5A 6.4电流精度≤1nA 7.单工位手套箱 7.1箱体为不锈钢箱体，箱体内部尺寸为长度≤1200mm、深度≤750mm、高度≤900mm，材质为SUS304不锈钢，厚度≥3mm，两个铝合金手套口 7.2箱体泄漏率＜0.001vol%/h（即关闭循环氧含量上升速率＜2ppm/h）。 7.3一个大过渡舱，尺寸：直径≥370mm，长度≥600mm 7.4一套高效气体纯化系统，采用分体式净化柜 7.5箱体顶部配备一套百级除尘洁净模块 ■8.投标文件提供产品生产厂商或国内总代理针对本项目的授权书及售后服务承诺书原件扫描件，非进口产品无需提供。 | 1 | 套 |
| 2 | 电致发光量子效率量测系统模块（进口） | 1.可测试项目： 1.1 LED/发光器件 EL spectrum太阳能电池电致发光光谱 1.2 LED/发光器件 EL-EQE ★1.3 LQ-image insitu-EL影像拍摄功能 2.主机 2.1针对新型电致发光材料设计 ■2.2快速超低亮度0.01 cd/m2测量能力(@感测时间15 ms) ●2.3 LED老化测量功能 2.4绝对外部量子效率测试 2.5可与手套箱整合 2.6具备NIR波段（700-1100nm）测试能力 2.7 LED全参数测定能力 2.8采用积分球测量系统：产业化LED标准 2.9准确测量绝对辐射光通量(lm)与功率(W) 2.10智能调变光谱仪曝光时间，提升测试速度 2.11讯噪比：1E+7 2.12支持多种源表 3.全向式收光系统 3.1 50 mm积分球 3.1.1铝合金外壳 3.1.2 PTFE高反射率材质涂布(250-1500nm) 3.2滑盖式暗箱设计 3.3配有标准香蕉接口 4.增强型多通道光谱仪测试系统 4.1 H-sCMOS 2048 4.2 # Pixels, pitch μm：2048, 14 x 200 μm 4.3灵敏度 (V/(lx-s)):1300 4.4 QE(%)@peak: 74% 4.5信噪比600:1 4.6动态范围≥5,000 4.7频率≥2MHz ●4.8波长范围：300-1100nm 4.9波长解析度：0.35–1nm（依据狭缝与光栅而定） 4.10 ADC 16 bit信号输出 4.11 ADC信号输出：16 bit ●4.12曝光时间：5ms~60s ★4.13可量测最低亮度约0.001~0.1nt(cd/m2) - EL测试夹具 5.1两个针座，针座具备磁性，可吸附样品台面 5.2 4线香蕉头界面，可与源表4线测试配合 5.3源表接线:两端均为V+V-I+I-香蕉接接头(公头) 6.测量软件 6.1光通量（Lumens）：lm 6.2发光强度（Luminous Intensity）：cd 6.3灰度 (Luminance）：cd/m2 6.4色坐标 (x,y),(u',v') 6.5相关色温Tc 6.6峰波长Wp 6.7纯度% 6.8发光效率 Lum./W : Efficiency 6.9 LIV扫描曲线与图面输出 ■6.10老化记录功能 6.11可搭配常规的源表 7.测量源表 7.1单通道数字源表 7.2电压范围≥21V 7.3电流范围≥1.5A 7.4电流精度≤1nA 8.手套箱整合套件 8.1 KF40法兰 8.2含USB接线x2, 4线香蕉线x1 9.原位旋涂动态光谱仪 9.1用于旋涂时溶剂挥发过程中的多种光谱测试，包括吸收光谱、透射光谱、反射光谱、荧光和散射光谱 9.2提供多种样品台，样品平面尺寸0.2-100平方厘米。 9.3旋涂转速500-8000rpm，转速分辨率1rpm，加速度100-9000rpm/s；时间分辨率0.1s。旋转步长、转速等，可自主编程。 ■10.投标文件提供电致发光量子效率量测系统生产厂商或国内总代理针对本项目的授权书及售后服务承诺书原件扫描件，非进口产品无需提供。 | 1 | 套 |
| 3 | 半导体光电探测器特性分析仪模块（进口） | 1.功能： 1.1外部量子效率光谱测量 1.2 光谱响应测量 ■1.3 I-V曲线测量 ■1.4 NEP光谱测量、D*光谱测量 ★1.5 Noise-current-frequency响应图 (A/Hz-1/2; 0.01Hz~1000Hz)（需提供软件界面截图） ★1.6 Flicher noise, Johnson Noise, Shot noise 分析 2.光源系统 2.1高稳定Xe灯光源 2.2高效率、高反射率椭圆反射镜集光系统 2.3自动滤片轮系统 2.4稳定供电电源 2.5光源不稳定性<1% 2.6灯源计时器 2.7单色光模块：波长范围300~1100nm； 2.8光斑耦合模块 ■2.9光斑尺寸：≥1×1mm2 3.光能量校正模块 3.1 Si探测器 3.2波长范围：300-1100nm ●3.3具追溯报告,可溯源至NIST 4.集成式防杂光屏蔽暗箱 5.波长扩展模块 5.1测量波长扩展至300~1800nm 5.2标准Ge锗探测器与连接线 ●5.3附标定报告，可溯源至NIST 5.4扩展长波长光谱软件测量功能 6.快速傅立叶转换(FFT)电流量测模块 6.1电流分辨率达1E-16安培量测分辨率 6.2电压源±20V 6.3拥有> 18000 reads/s, 并可提供FFT分析 6.4 ＜25uV的负载电压 7. XYZ轴手动位移平台 7.1 XY位移距离:±6mm;精度：10um 7.2 Z轴位移±6mm;精度：10um 7.3依据用户器件定制夹具 8.测量软件 8.1绝对光强校正 8.2光谱响应测量 8.3外部量子效率测量（EQE） 8.4 Dark IV量测 8.5 NEP光谱 8.6 D*光谱 8.7 Noise-current-frequency响应图(A/Hz-1/2; 0.01Hz~1000Hz) 8.8 Flicher noise, Johnson Noise, Shot noise 分析 8.9 I-V曲线测量 8.10独立控制操作整体硬件系统及资料读取 8.11资料保存格式txt 9.附件 9.1手套箱箱体尺寸：长≤1220mm，宽≤750mm，高≤900mm,304不锈钢材质，耐酸 9.2大过渡舱直径≥360mm，长度≥600mm，小过渡舱：直径≥150mm，长度≥300mm，过渡舱与箱体的连接方式均为可拆卸式连接，不能焊接于箱体侧板。 9.3净化系统：阀门控制，净化材料可再生，且再生过程自动控制，自动除水除氧功能 9.4工业用空调：置于箱体顶部。额定制冷量1050W，温度调节范围23-26度，温度调节精度±2℃ ■10.投标文件提供产品生产厂商或国内总代理针对本项目的授权书及售后服务承诺书原件扫描件，非进口产品无需提供。 | 1 | 套 |
| 4 | 光电器件响应测试与分析仪模块（进口） | 1.主机 1.1光源系统 ●1.2光强线性度测量与分析 1.3 频率回应测量0~30MHz(依选定激光波长而定) 1.4 激光光导引与光束耦合部件 2.光电流信号截取装置 2.1最大测量带宽≥350MHz(-3dB) 2.2时间解析(Rise time):＜1.15ns 2.3纪录长度≥25k 2.4取样率≥5GSa/s 2.5前端输入噪声＜4nV/Hz1/2 2.6量测电压范围:2mV/div~5V/div 2.7时间范围:1ns/div and 100s/div 2.8具任意波形产生器 2.9最高调制频率≥15MHz 2.10基本波形输出:正弦波、方波、脉冲波、斜波、DC 2.11波形输出电压20mVpp~5Vpp (HighZ)，14bits分辨率 3.软件 3.1激光调变控制 3.2频率响应测量与分析 ■3.3截止频率(Cut Frequency)计算分析 3.4 Rise/ Fall time测量与分析 3.5 TPCV软件功能 4.激光器 ■4.1激光波长520nm 4.2可受调制最大频率≥30MHz 4.3光纤后最大光功率输出≥20mW 4.4具备SMA接头 4.5自带多模光纤 4.6含电源供应器 5.光强变化光学调变模块 5.1可搭配NS-CLDM雷射，提供光强线性测量光源 ★5.2内含多组光学衰减滤片，具5个光学量级变化 5.3可软件控制光强调变 5.4光学SMA接头，可搭配结合各种光源和光学成像系统 6.快速傅立叶转换电流量测模块 6.1电流分辨率达1E-14安培量测分辨率 6.2具±200V电压源 6.3拥有＞4,500 reads/s, ●6.4具FTM 快速傅利叶转换套件(Co-axial接头)，并可提供FFT分析 6.5 Noise-current frequency可达20kHz 7. XYZ軸位移平台 7.1 XY位移距离:±6mm；精度：10um 7.2 Z轴位移±6mm；精度：10um 8.可偏压装置模块 8.1偏压范围:±10V 8.2输入噪声＜50fA/Hz1/2(最高灵敏度下) ★8.3偏压模块下，最大带宽200MHz(最低灵敏度下)；最高灵敏度10-8A/V (最低带宽下) 9.原位退火动态光谱 9.1用于热退火、冷结晶、熔融、液晶相变、热老化、光照老化等过程中的原位光谱变化监测 9.2用于动态荧光测试的单色光源：用于荧光激发光源。单色光源寿命2000小时。可以按照要求提供定制波长 9.3腔体尺寸≥140mm×110mm×95mm。样品台尺寸≥25mm×25mm 10.匀胶机2台 10.1最大转速：12000 RPM(空载) 10.2旋转时间分辨率：0.1S 10.3最大加速度：30000 RPM/S(空载) 10.4多步程序：可存储10组程序，每组10步 11.PP通风厨2台 11.1外部尺寸≥1800×850×2350mm，内空尺寸≥1555×600×880mm 11.2柜体:≥8mm厚纯料PP(聚丙烯)板 11.3视窗玻璃采用≥5mm厚钢化玻璃 ■12.投标文件提供产品生产厂商或国内总代理针对本项目的授权书及售后服务承诺书原件扫描件，非进口产品无需提供。 | 1 | 套 |
| 5 | ▲缺陷损失分析仪模块（进口） | 1.主机 1.1测试项目 ■1.1.1太阳能电池Voc损耗分析 （计算Eg、ΔV₁、ΔV₂、ΔV₃） 1.1.2单点PLQY 1.1.3单点implied Voc 1.14太阳能电池准费米能级（QFLS）检测 1.2主机 ●1.2.1可变光强,可达0.001~15 suns 1.2.2光谱量测: 1)波长解析:1nm(依据狭缝与光栅而定) 2)ADC信号输出:16 bits 3)曝光时间:0.5ms~60s 4)针对钙钛矿荧光波长范围,580-1100nm 5)CMOS(2048 pixels) ●6)可侦测PLQY 1E-4%~100% ★1.2.3 Voc损耗分析软件SQ-VLA，计算SQ平衡极限理论ΔV₁热力学损耗、ΔV₂辐射损耗、ΔV₃非辐射损耗（需载入PV-EQE数据、I-V数据）；具备准费米能级分裂（QFLS）影像功能，须能侦测光致发光量子产率（PLQY）范围1E-4%~100%（需提供软件截图证明） 1.2.4影像 1)＞700um x 700um FOV (10X) 2)12.5M分辨率 3)CMOS sensor 4)光学解析＜5μm 1.2.5 LED白光照明 2.显微镜载物台 2.1最大可放置70mmx50mm的样品尺寸 2.2正立反射式显微镜平台 - 520nm激发雷射光源 4.测量软件 4.1单点PLQY 4.2单点implied Voc 4.3光谱量测 4.4荧光影像 ■4.5 PLQY影像@1sun ■4.6 Pseudo JV曲线分析 4.7 In-situ PL ★5.校正探测器 配置镀有BL7光学薄膜的滤波片，响应范围在600nm~1200nm以内，附带按照JJF 1150-2006《光电探测器相对光谱响应度校准规范》的计量报告。 6.热台主机6台，温度计支架1套 6.1热输出功率：1000W 6.2控温范围 (盘面）：50-500℃ 6.3可连接接触式电子温度传感器，控温精度±0.5℃ 6.4 盘面尺寸: ≥180×180mm 7.投标文件提供产品生产厂商或国内总代理针对本项目的授权书及售后服务承诺书原件扫描件，非进口产品无需提供。 | 1 | 套 |
| 备注：上述3A级太阳光模拟器模块、半导体光电探测器特性分析仪模块、电致发光量子效率量测系统模块、光电器件响应测试与分析仪模块、缺陷损失分析仪模块共同组成一套半导体光电器件性能及缺陷特性分析系统。 |  |  |  |  |

三、报价要求

1、本项目须报投标总价，投标总价包含完成所投包别项目产生的一切费用（仪器设备安装调试所需要的人工、材料、工具等均由中标人负责提供，所需费用包含在投标总报价内），履约期间采购人不再追加任何费用，投标人自行考虑报价风险。

2、本项目按照人民币报价，供应商在报价时，应主动、充分调研中美及各类贸易战背景下进口关税的现行适用政策及未来潜在波动风险，并将贸易战相关关税成本纳入投标报价中，自行承担相关风险（供应商如若中标，不得在履约阶段以关税政策变化、成本超支为由，向采购人主张价款调增、额外费用索赔或履约责任减免）。