采购需求

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.本技术规格中提及的工艺、材料、设备的标准、参数及参考品牌或型号（如有）仅起说明作用，并没有强制性且为本次采购的最低要求。投标人在投标中可以采用替代工艺、材料、设备的标准及品牌或型号，但这种替代应满足、等同或优于本技术规格的要求，否则评委在评审时有权作出不利于投标人的判定。

3.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订生效后，采购人向中标人支付合同价款的70%预付款（中标人须同时向采购人递交等额预付款保函），全部货物安装调试完毕，剩余30%在验收合格后一次性付给中标人，同时退还预付款保函。 注： （1）预付款保函形式： ☑银行保函 ☑担保机构担保 （2）预付款保函递交要求： ①如采用银行保函，银行保函应为具有分支机构的银行出具的见索即付无条件保函。（例如A银行总部在合肥或者A银行在合肥行政区域（含四县一市）具有分支机构，那么A银行任一分支机构或者总部出具的见索即付无条件保函符合要求），且应将原件交至采购人保管。 ②如采用担保机构担保，应为具有备案资质的融资担保机构出具的见索即付无条件担保，且应将原件交至采购人保管。 （3）在签订合同时，中标人书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款规定。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽大学，或采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后并接受采购人通知后10个月内完成供货安装调试及验收等所有工作。 |
| 4 | 免费质保期 | 自验收合格之日起1年。 |
| 5 | 本项目采购标的所属行业 | 工业。 |

- 货物需求

（一）货物指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键性指标项 | ★ | 不满足该指标项将导致投标无效 |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，每满足一项得3分 |
| 一般指标项 | ● | 评分项，每满足一项得2分 |
| 无标识项 |  | 3项（不含3项）以上未响应或负偏离的，投标无效 |
| 注：如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 |  |  |

（二）货物指标要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲相干散射穆勒矩阵显微测量系统 | 1. 微区穆勒矩阵测量子系统： ●1.1 具备倒置宽谱激发和正置显微测量对置无穷远光路架构，配备10倍、20倍、40倍超长工作距离物镜和电动样品扫描台； 1.2 配备全斯托克斯宽带激发光路模组，具备超宽带光源，配备300nm-1100nm超消色差偏振相位调制模组，支持斯托克斯参量4自由度全自动调制； ★1.3 配备全斯托克斯高速解调光路，具备沃拉斯顿棱镜和超消色差偏振相位解调模组，具备至少2个斯托克斯参量同时测量能力； 1.4 支持狭缝面双点同时成像光谱采集功能，至少具备3光栅自动切换功能； ●1.5 支持400-1000nm宽谱散射光16个穆勒矩阵元全自动正交解调功能，穆勒矩阵光谱分辨率±0.2 nm，宽谱圆二色测量精度±0.01，宽谱旋光测量精度±0.1°； ●1.6 配备插入式可切换共焦视场光阑和图像采集光路，支持超低噪声显微图像采集功能，最小读出噪声≤0.5e-，图像分辨率不小于2000×2000； ●1.7 配备空间光调制模块，支持不少于2路2k分辨率相位调控和不少于1路2k分辨率振幅调控。 2. 微区角分辨光谱测量子系统： ●2.1 配备无穷远矫正显微光路架构，配备100倍数值孔径1.5油浸物镜和60倍数值孔径0.9空气物镜，支持载物台三轴压电扫描功能，分辨率≤1nm，最小重复定位精度≤3nm； ■2.2 配备至少2套双轴全内反射入射光扫描模组，扫描角度精度不小于0.1°，扫描数值孔径范围不小于±1.5； ●2.3 配备宽带白光照明模组和前焦面成像模组，配备2个背照式科学相机最小读出噪声0.6 e-，图像分辨率不小于2000×2000； 2.4 配备可插拔切换的后焦面成像光路模组和视场光阑，具备背照式科学相机，最小读出噪声不高于0.5e-，后焦面分辨率不低于0.002（NA）/像素； ★2.5 配备超像差矫正成像光谱仪，焦长不低于300mm，至少配备2入口2出口接口配置，具备单入口电动狭缝，至少配备3光栅电动调节，具备400-1000nm宽谱角分辨成像功能； ●2.6 配备角分辨光路模块，支持狭缝面不低于1000像素的角度分辨率和不低于1000像素的光谱分辨率； ●2.7 配备主动隔振模块，主动隔振频率范围不小于1-50Hz，负载不小于300千克； ■2.8 配备角分辨光谱电动扫描模块，具备动量空间双轴角分辨光谱扫描成像功能，角度扫描分辨率不低于0.01°。 3 双波长后焦面扫描激发子系统 ★3.1至少配备2套后焦面双轴振镜扫描模组，具备双波长二向色合束扫描功能，双轴扫描精度不低于0.1°； ●3.2 配备无穷远矫正显微光路模块，配备双层滤光转轮光路模块和油浸物镜，物镜数值孔径不低于1.45，； 3.3 配备三线摆气浮隔振平台，尺寸≥1.5m×2.4m，固有频率小于1.5Hz； ●3.4 配备532nm波长光纤激光器，光纤端功率不小于100毫瓦； ●3.5 配备640nm波长光纤激光器，光纤端功率不小于30毫瓦，线宽≤0.005 nm； ■3.6 配备三波长合束光纤激光器，波长涵盖450nm、532nm、635nm，各波长输出功率均不小于30mw； 3.7 配备全内反射图像采集光学模组，峰值量子效率不低于95%，像素不低于2048×2048； ●3.8 后焦面环形照明扫描频率≥200Hz，时间分辨率≤10ms。 4 共焦扫描光谱子系统 ■4.1 具备双轴振镜前焦面共焦扫描光路模组，匹配180mm管镜无穷远矫正显微系统，配备三轴压电共焦样品台，重复定位精度≤1.5nm，行程≥150μm； ●4.2 配备532nm波长光纤激光器，纤端输出功率不低于50mw，功率稳定性RMS≤1%； ★4.3 具备金相共焦和荧光共焦双路采集模块，配备双通道PMT光电采集模块，xy轴分辨率≤250nm，z轴分辨率≤500nm，最大扫描像素数不低于8000×8000，最大扫描视场不低于180μm×180μm（@100倍物镜）； ●4.4 至少配备2套无级变速可调针孔，调节范围不小于0-500μm； 4.5 配备可插拔切换式共焦光谱采集模块，支持光谱测量范围400-1000nm。 | 1 | 台 |

三、安装调试、培训、质保及售后服务要求

1、安装调试：

（1）协助安装调试前的准备工作，提供相关要求并作相应的指导。

（2）货物到达用户指定交货地点后，产品制造商在接到用户通知后2周内进行安装调试，直至验收通过，并就货物的性能、原理、操作、保养和维护等对用户技术人员（至少2人）进行免费培训。

2、售后服务：

（1）自验收合格之日起1年。产品制造商应在4小时内对用户的维修要求作出响应，3个工作日内到达现场维修。

（2）如遇软件升级问题，在硬件支持的前提下，提供免费升级。

四、报价要求

本项目须报投标总价，投标总价包含完成所投包别项目产生的一切费用（仪器设备安装调试所需要的人工、材料、工具等均由中标人负责提供，所需费用包含在投标总报价内），履约期间采购人不再追加任何费用，投标人自行考虑报价风险。