第三章  采购需求

前注：

1.本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；
    2.投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收；投标供应商应自行踏勘项目现场，如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

3.如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收；

4.本章中标注“▲”的产品为主要标的（包括核心产品）。采购人（代理机构）在编制招标文件时必须将采购的主要标的（包括核心产品）标注“▲”。

5.本章中标注“■”的参数为实质性参数，招标文件采购需求中要求了提供具体证明材料类型的须按照要求提供，未明确要求提供具体证明材料类型的，投标人须在投标文件中自行提供相关证明材料（包括不限于产品彩页或操作界面截图或产品技术白皮书或产品检测报告等，但提供的证明材料须经评标委员会评审并认可）。

6.本章中标注“★”的技术参数，为采购产品的重要技术参数，招标文件采购需求中要求了提供具体证明材料类型的须按照要求提供，未明确要求提供具体证明材料类型的，投标人须在投标文件中自行提供相关证明材料（包括不限于产品彩页或操作界面截图或产品技术白皮书或产品检测报告等，但提供的证明材料须经评标委员会评审并认可）。

7.本章中未做标注的技术参数（无标识项），为采购产品的一般技术参数，如招标文件采购需求中要求提供相应的证明材料的须按要求提供，否则视为负偏离，未明确要求的投标人须在技术参数响应表中内如实响应。

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 本项目货到安装验收合格，提供产品的使用、操作及维修人员的培训，并能独立操作且使用部门签字确认后，采购人支付全部货款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 上海交通大学医学院附属仁济医院安徽医院手术室（1号楼4楼） |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后接采购人通知30个日历天内完成供货、安装、调试等工作 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起五年 |
| 5 | 医疗器械注册证（或医疗器械备案材料） | 投标产品须具有有效的医疗器械注册证（属于二类、三类时）；投标产品纳入备案管理时（属于一类时），须在投标文件中提供备案材料或承诺函（承诺在合同签订前提供所投产品的备案证明材料，若未按规定提供视为自动放弃中标资格）。 |

注：上述商务条款必须全部满足，否则作无效标处理。

## 二、货物需求一览表

| 货物名称 | 数量（单位） | 最高限价（万元/套） | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ▲手术无影灯 | 7套 | 10万元/套 | 工业 |  |
| ▲手术无影灯(带摄录像+显示器） | 10套 | 18万元/套 | 工业 |  |

- 三、技术参数及要求

| 标识符号 | 标识含义 | 相关要求 |
| --- | --- | --- |
| ■ | 实质性参数或条款要求 | 负偏离或未响应视为实质性不响应招标文件要求 |
| ★ | 重要技术参数 | 评审项 |
|  | 无标识项 | 评审项（针对无标识项评审时：如某项参数仅存在一级序号时，则以一级序号为最小单位计算条目数量（即为一项）；如某项参数同时存在一级序号和二级序号时，则以二级序号为最小单位计算条目数量（即为一项）；如某项参数存在多级序号时，则以最后一级序号为最小单位计算条目数量（即为一项）。） |

- 四、产品参数

- █采用LED冷光技术，每组LED光源都有单独的透镜聚光，双灯头设计。

- ★灯头为多边形（不含花瓣形）或圆盘形超薄设计，具有层流穿透效果，两个灯头均符合DIN1946-4现代层流手术室感控要求。

- 灯头操作扶手与灯头一体成型，无螺钉，无拼接缝隙。

- █具备无线摄像功能，无线摄像头可与多功能手柄无工具快速更换。

- ★小C臂绕大C臂旋转范围：无限位（顺时针或逆时针）；灯头绕C臂旋转范围：无限位（顺时针或逆时针）。

- ★无影灯悬吊系统具备模块化升级技术（可实现显示器或摄像头后期升级或加装，无需拆吊顶，无需打基座）。

- 可通过手术室中央控制面板控制无影灯开关。

- ★单个LED灯珠损坏，能正常使用，且能单独更换。

- ★手术灯灯头防水防尘等级≥IP54。

- 两个单灯头的中心照度均≥160,000Lx。

- ★光斑直径可以调节，两个灯头均满足最小光斑直径≤140mm，最大光斑直径≥300mm。

- 光斑均匀性：d50/d10≥60%。

- 光柱照明深度：≥1200mm。

- 两个灯头的深腔照明率均≥100%。

- 单遮板无影率：≥60%。

- 双遮板无影率：≥56%。

- ★显色指数Ra≥97。

- 显色指数R9≥95。

- ★具备色温可调功能，可调范围3500K-5100K，单个灯头不少于5级可调。

- 辐照度/中心照度≤3.5 mW/( ㎡·lx) 。

- ★LED寿命≥60000h，具备照度稳定技术，手术灯十年寿命周期内照度稳定。

- ★无影灯与摄像头电源单独控制。

- 23、无线摄像头要求：

- 23.1.像素：≥200万像素

- 23.2.★分辨率：≥1080p (1920×1080)

- 23.3.镜头：f=3.8~38mm，F1.8~3.4

- 23.4.光学变焦：≥10倍，数字变焦：≥12倍

- 23.5.推荐照度：100~100000lx

- 23.6.信噪比：≥50dB

- 23.7.快门速度：1/1~1/10000s

- 23.8.输出图像信号：SDI等

- 24、悬臂摄像头要求：

- 24.1.像素：≥800万像素

- 24.2.★分辨率：≥3840P（3840×2160）

- 24.3.镜头：f=3.9~48.6mm，F1.8~2.0

- 24.4.光学变焦：≥12倍，数字变焦：≥12倍

- 24.5.推荐照度：100~100000lx

- 24.6.信噪比：≥50dB

- 24.7.快门速度：1/1~1/10000s

- 24.8.输出图像信号：HDMI等

- 25、悬臂显示器要求：

- 25.1.★尺寸≥32英寸，分辨率≥3840×2160

- 25.2.防水防尘等级：整机≥IP22

- 25.3.调色板≥68.7BillionColors（RGB/12bit）

- 25.4.视角≥178°

- 25.5.最大亮度≥850cd/㎡

- 25.6.对比度≥1350:1

- 25.7.输入接口：≥DVI×1；≥DP 1.2×1；≥HDMI 2.0×1；≥HDMI 1.4×1；≥3G-SDI×3；≥12G-SDI×1。

- 25.8.输出接口：≥DVI×1；≥3G-SDI×1；≥12G-SDI×1。

- 25.9.响应时间≤9ms

- 五、配置清单

- 无影灯（双灯头）7组

- 无影灯（双灯头，含摄像和显示器支臂）10组

- 无线摄像头4个

- 悬臂摄像头10个

- 悬臂显示器10个

- 消毒手柄51对

- 六、其他要求

1、投标人提供设备整机原厂全保（含所有配件）5年，全保期内涉及的上门费、检测费、差旅费及更换部件费等包含在本次报价中。保修期内保证在接到设备故障报修通知后，维修工程师2小时内响应，24小时内到达现场检修，保修期内外（包括休息日和节假日）均能派出维修工程师到达现场维修。（投标人提供承诺，格式详见第六章投标文件格式“十二、其他要求承诺函）

2、对采购人的技术操作人员、设备科管理人员进行正规的整套设备操作、维修、检测等内容的技术培训。提供操作说明书（含中英文）及维修说明书，并提供专用维修工具1套。（费用包含在投标总价中）（投标人提供承诺，格式详见第六章投标文件格式“十二、其他要求承诺函）

3、须与医院在用信息系统实现互联互通，摄像视频须接入中央视频系统，随系统保存，（如产生第三方对接开发费用，由投标人负责），包含在总价内，由投标人提供承诺函。（投标人提供承诺，格式详见第六章投标文件格式“十二、其他要求承诺函）

4、投标人须承诺具备并提供技术要求中“五、配置清单”内的全部内容（投标人提供承诺，格式详见第六章投标文件格式“十二、其他要求承诺函）

5、中标后，按照投标人所投技术参数验收，如有虚假应标，无偿退货，采购人有权解除合同，并上报监管部门，且中标人须承担由此产生的一切责任。（投标人提供承诺，格式详见第六章投标文件格式“十二、其他要求承诺函）

6、招标人预留电、网络在指定位置，投标人在设备安装时自行连接至设备处，如在安装设备时对吊顶等造成破坏，须原样恢复，以上所需费用包含在总价内，须由投标产品生产厂家负责安装施工，施工安装人员需具有焊工证、电工证。（投标人提供承诺，格式详见第六章投标文件格式“十二、其他要求承诺函）

注：上述其他要求条款必须全部满足并按要求承诺，否则作无效标处理，承诺函格式详见第六章投标文件格式“十二、其他要求承诺函”