采购需求

前注：

1.本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；
    2.投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收；投标供应商应自行踏勘项目现场，如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

3.如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收；

4.本章中标注“▲”的产品为主要标的（包括核心产品）。采购人（代理机构）在编制招标文件时必须将采购的主要标的（包括核心产品）标注“▲”。

- 采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | （1）中标人非政府采购中小企业扶持政策条件的：货到验收后支付货款的70%，安装后验收完成，支付全部合同款。 （2）中标人为符合政府采购中小企业扶持政策条件的：合同签订后中标人须向采购人提交银行或保险公司或担保公司等金融机构出具的金额为合同总价40%的预付款保函作为担保，采购人收到上述等额担保后，支付给中标人合同总价40%的预付款，货到安装后验收完成，支付全部合同款的60%。 上述要求不允许负偏离。否则，按无效投标文件处理。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽省女子监狱，采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后45个日历天完成供货、安装、调试、验收工作 |
| 4 | 质保期 | 验收合格之日起2年（如技术参数中另有要求，以技术参数中的要求为准） |
| 5 | 针对“货物需求及技术参数要求”指标项的说明 | 适用于01包、02包： 1.标注★条款为重要指标项，评分条款，具体评分细则详见第四章评标方法和标准。 2.未标注★条款为无标识项，≥5项一般技术参数（非标注“★”项）不响应，投标无效，供应商须在投标文件中提供技术响应表，如履约验收期间所供产品与投标文件响应情况不符，供应商承担由此产生的一切后果及责任。 注：标注“★”的指标，投标文件中需提供相关证明材料扫描件，证明材料包括：医疗器械注册证、技术彩页、技术白皮书、官网截图、设备或软件功能截图等，提供其中之一即可（“技术参数及要求”中已明确证明材料要求的，以“技术参数及要求”中的要求为准），未提供或提供的证明材料不满足指标要求的视为负偏离（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。由评标委员会在详细评审阶段进行评分。 适用于03包： 无标识项为重要指标项，评分条款，具体评分细则详见第四章评标方法和标准。 注：无标识项的指标，投标文件中需提供相关证明材料扫描件，证明材料包括：医疗器械注册证、技术彩页、技术白皮书、官网截图等，提供其中之一即可（“技术参数及要求”中已明确证明材料要求的，以“技术参数及要求”中的要求为准），未提供或提供的证明材料不满足指标要求的视为负偏离（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。由评标委员会在详细评审阶段进行评分。 所有技术参数及要求采购人验收时将逐条核对，如发现与实际情况不符、虚假响应等，采购人有权终止合同并报相关监管部门，由此产生的一切责任与后果均由中标供应商承担。 |

## 二、货物需求

01包：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ▲全自动生化分析仪 | ★1、检测速度：生化单模块比色分析恒速：≥1000 测试/小时, 自动去盖，支持废盖紫外消毒，紫外灯智能控制，去盖和紫外消毒模块全部隐藏于机器中 2、分析方法：≥3种分析方法 3、单机同时在线分析项目：≥120个 ★4、单机/单模块试剂位: ≥200个，具备24小时2-8℃冷藏功能 5、单机样本位：≥180个，可连续进样 6、进样方式：轨道式进样 ★7、单机反应杯位：≥200个 8、样本针清洗方式：机内全自动超声波清洗 ★9、样本针携带污染≤0.1ppm ★10、最小反应体积：≤70ul 11、最小样本量≤1ul 12、光学系统：光栅后分光，波长范围：340-850nm，≥16个波长 13、吸光度线性范围: 0-3.5Abs ★14、温控方式：固体直热,控温精度要求达到37C0.1C;无需添加任何耗材 15、比色杯温水清洗，重复使用，支持单个比色杯更换 ★16、拓展功能：可以和同品牌发光设备级联 17、系统配套性要求：生产厂家具有配套试剂、校准品和质控品 18、具有前带检测、酶线性拓展、反应曲线实时监测 19、具有结果逻辑判断、反射测试功能 20、具有智能多档自动选择稀释功能 21、内置Westgard多规则质控、Twin plot质控图形及L-J图形规则、支持按照项目、瓶组进行质控 22、支持单点线性校准（K因数）、两点线性校准、多点线性校准、Logistic、exponentia、polynomial、spline、parabola等校准模式 23、支持按照项目、批次和瓶组进行校准 24、具有自动校准、批内免校准功能 25、配置清单:80升水机一台，6KVUPS电源1台，按医院要求配套（费用包含在本包投标报价中）安装试剂(质控品、校准品） | 台 | 1 | 工业 |  |
|  | ▲全自动电解质分析仪 | 1、检测样品：血清、血浆（全血）、或其他体液 2、检测项目：K+、Na+、Cl-、iCa2+、pH、TCO2、nCa、Tca、AG 3、通讯接口：RS232、USB电脑接口，可以连接相应接口的扫描枪 4、显示器：彩色触摸屏 ★5、自动进样：配有30位进样系统(26个样本,2个质控,1个急诊,1个清洗) 6、测量方法：采用ISE离子选择性电极法 ★7、测量项目、测量范围、准确度和精密度 K：血样测量范围0.5-15.00mmol/L、尿样测量范围5.0-150.0mmol/L、准确度≤±3.0%、精密度CV≤1.5% Na：血样测量范围30.0-200.0mmol/L、尿样测量范围10.0-350.0mmol/L、准确度≤±3.0%、精密度CV≤1.5% Cl：血样测量范围30.0-200.0mmol/L、尿样测量范围10.0-300.0mmol/L、准确度≤±3.0%、精密度CV≤1.5% Ca：血样测量范围0.1-5.00mmol/L、准确度≤±5.0%或0.05mmol/L、精密度CV≤1.5% pH：血样测量范围4.0-9.0mmol/L、准确度≤0.15mmol/L、精密度CV≤1.0% TCO2：血样测量范围4.0-70.0mmol/L、准确度≤3.0mmol/L、精密度CV≤3.0% ★8、所有电极采用全密封技术，有效防止电极渗漏，提高电极的稳定性及使用寿命 9、仪器采用嵌入式处理器，所有的测试、校准、电极状态监测等全部由程序控制。仪器配置智能化的检测传感器，可以检测样品、气泡、废液溢出报警，并增加了样品位置指示灯及标准液位置指示灯 10、仪器可采用原始管直接进样来简化样本的处理过程，也可以选择采用样本杯进样，满足不同临床需求 11、仪器具备质控分析数据的功能，通过质控统计及质控分析图谱简单、直观地掌握数据 12、按医院要求配套安装试剂(质控品、校准品） | 台 | 1 |  |  |
|  | 实验室离心机 | 1、交流变频无刷电机驱动，免维护，配备霍尔测速系统 2、微机变频控制系统，液晶显示 3、运行中可随时更改参数（rpm/rcf），无需停机 4、程序可编辑操作，≥8组程序存储，≥8档加减速度，软刹车功能 5、单旋钮设置键，方便快速参数设定 6、采用弹簧悬挂式平衡系统，不平衡量≥18克 7、定速计时功能达到设定转速后才开始倒计时 8、具有转子平衡自动测定功能，不平衡发生时自动停止运转 9、双通道空气流散热技术，安装温度异常探测器，保护样品安全 10、离心结束后离心机盖可选择自动或手动打开，便于取放样品 11、微动马达电子门锁，轻按快速关闭门盖、安全静音 12、具有故障自动诊断系统，具有故障自动诊断系统，确保仪器安全运行 13、最高转速≥5000r/min 14、最大相对离心力≥3630×g 15、噪音≤65dB 16、转速精度：±10 r/min 17、外形尺寸43×33×31cm 18、配置：5ml*24支 | 台 | 1 |  |  |
|  | 十二道心电图机 | 1、心电采集：标准12导联心电信号同步采集；支持实时采样、触发采样、周期采样模式，支持心律失常检测自动延时打印报告 2、屏幕大于7英寸彩色液晶显示屏，支持显示背景网格 3、输入阻抗：≥100MΩ（10Hz） ★4、频率响应：0.01-450Hz ，耐极化电压：±900mV ，起搏采样率：80000Hz 5、A/D转换：24bit，内部噪声：≤12.5µVp-p 6、共模抑制比：≥139dB，设备使用年限≥9年（提供设备铭牌照片） 7、灵敏度：1.25、2.5、5、10、20、10/5mm/mV及自动（AGC） 8、抗干扰滤波：滤波器，≥3种滤波。交流、肌电、漂移滤波。 9、自动分析功能：具有12导联同步自动分析以及RR间期、ST段分析功能，能诊断200种以上的心脏疾病，能通过软件无缝升级心电向量功能，满足一样功能扩展 ，具有2种或以上的QTc算法 10、设备内置存储器，存储病历不小于800例 11、外部接口：USB接口，网络接口功能，外部输入输出端口，SD卡接口，可以使用有线、无线方式和心电网络相连，可升级内置WiFi 12、每台提供配套的打印纸，在所供货物备品、配件中报价 | 台 | 3 |  |  |
|  | 指尖血糖仪 | 1、血样要求：新鲜毛细血管全血、静脉全血、动脉全血、新生儿全血（以注册证内容为准） 2、血糖仪支持对未上传的血糖数据、额温、多指标数据进行查看 3、智能血糖仪内置CGM模块，可查看在使用中及已完成监测的患者CGM数据 4、血糖仪支持自定义设置血糖异常值，如超出该设定值仪器提醒监测血酮 5、血糖仪可设置患者血糖测定时间，并弹窗和声音提醒；患者信息面可展示监测医嘱与胰岛素医嘱 6、仪器支持自定义设置登录界面，医护人员可根据需求设置登录后首页，可直达患者列表、患者测量或者患者任务（医嘱）页面； 7、具有声音提醒功能，支持语音播报指尖血及CGM异常血糖 | 个 | 6 |  |  |
|  | 简易上肢功能评价器 | 1、产品规格：≥45×45×12cm 2、检测工具一套，秒表一个，配套大小木块，弹性球5个，配套小木球，配套各种小器具 3、对上肢能力、运动速度进行客观的检测，判断上肢功能受限程度 | 个 | 1 |  |  |
|  | 多功能关节活动测量表 | 1、表盘直径≥6.5cm 2、表盘旋转角度360° 3、测量肘、手指等关节活动范围及脊柱弯曲程度 | 个 | 1 |  |  |
|  | 医用助行器 | 1、规格：双弯带轮款 2、尺寸（相近即可）：42*52*73-83.5cm 3、折叠尺寸：36*53*68-87cm 4、功能：带轮滑行、一键折叠、≥5档高度可调 5、承重：≥280斤 | 个 | 4 |  |  |
|  | 智能温热颈腰椎牵引设备 | 适用范围：适用于颈椎、腰椎牵引 1、电源电压：220V±22V 50HZ±1Hz 2、额定输入功率：480VA 3、腰椎牵引参数：0～990N任意可调、腰椎牵引行程：0～300mm；主动牵引行程：0～200mm；对抗加力牵引行程：0～100mm 4、牵引总时间：0~99min任意设定、持续牵引时间：0~9min任意设定 5、间歇牵引时间：0~9min任意设定、成角动作范围：-10~+30°可调 6、旋转动作范围：±25°连续可调、平摆动作范围：±25°连续可调 7、颈椎牵引力：0～300N、颈椎牵引行程：0～250mm、颈椎牵引角度：0~15°可调 8、具有腰部热疗功能，集中医外治的热疗法及牵引法于一体 9、该装置配有恒温传感器≤55℃ 10、数码管实时显示牵引时间、牵引力度、持续牵引时间及间歇时间，完成自动牵引，具有牵引力实时监测功能 11、四维立体牵引功能，具备上成角牵引、下成角牵引，左、右旋转牵引（侧扳复位），左、右侧平摆牵引（可纠正脊椎侧弯）及纵向牵引功能，多种功能组合或单一使用 12、具有间歇式牵引、间歇式上阶梯牵引、间歇式上下阶梯牵引、反复式上阶梯牵引、反复式上阶梯牵引、反复式上下阶梯牵引、持续式牵引、持续式下阶梯牵引等，八种不同的牵引模式 13、牵引力自动补偿功能过力保护功能，配备双核处理芯片，颈椎牵引、腰椎牵引同时工作互不干扰，各自具有独立的操作系统 14、20种治疗方案存储并读取，多项安全保护设计，该设备具有紧急保护措施，在牵引治疗过程中，按下急退按键，可使牵引力松弛至初始状态 15、牵引床有两种操作系统，一种是牵引床自配有操作台，另外配有电脑接口，可以连接电脑进行操作 | 台 | 1 |  |  |
|  | 视力检查表 | 1、用途:用于视力检测或弱视、盲视筛查 2、运行方式:连续运行 3、电源输入:AC220V，50H 4、产品组成:由视力表(卡)和照明装置组成。照明装置为直接照明或后照明(视力表灯) 5、标配视力检查工具：遮眼板、指挥棒、无痕灯 | 台 | 2 |  |  |
|  | 动态心电图机 | 一、采集盒： 1.1、外形精巧，体积小，重量≤50g，方便佩戴 ★1.2、≥1.4英寸全彩LCD液晶屏幕，防水等级：采集盒支持IPX7防水，配备3键键盘，具有事件标记按钮，记录事件发生的时间 1.3、屏幕可显示波形、电池电量、记录时间、记录状态、病人信息、事件标记、起搏状态等信息 1.4、灵活的数据传输方式，同时支持microSD卡拔插方式和USB2.0高速直接数据读取方式 二、信号处理 2.1、频率响应：0.05～60Hz 、输入阻抗：≥20MΩ 2.2、极化电压：±300mV、共模抑制比（CMRR）：≥100dB 2.3、记录通道：12通道、起搏检测：多通道同时检测 2.4、采样率：25600 Hz ，A/D转换精度：24位 三、软件要求 3.1、软件同时兼容3/12导联记录盒 3.2、准确的QRS形态分类，可自动识别正常、房早、室早、插入性室早、起搏、伪差等心拍类型，并支持不少于20种模板分类选项 3.3、可以对AOO、VOO、AAI、VVI、DDD等十六种起搏器进行分析，具备起搏脉冲检测功能 3.4、心率变异分析：从R-R间期散点图、时域趋势图、频域趋势图、时域趋势表、频域趋势表、长时程心率变异、心率变异三维图七方面进行分析，分析全面到位 3.5、具有专门的房扑、房颤分析功能及心率震荡分析功能，可以预测心梗患者的死亡危险 3.6、具备心率震荡、起搏、呼吸睡眠、T波电交替、心电向量、心室晚电位，瀑布图等多种自动分析功能，具备散点图和叠加图联合分析界面；直方图和叠加图联合分析界面 四、配置清单: 2个动态心电记录器，1套动态心电工作站软件 | 台 | 1 |  |  |
|  | 自动洗胃机 | 一、用途:洗胃迅速，干净，副作用小，对胃壁黏膜无损害。具有手控和自控两种操作功能，易于调整和控制 1、自动洗胃机由水泵、控制管路、控制电路、机箱组成 2、洗胃机采用2只水泵实现进胃与出胃，具有洗胃速度快、洗胃彻底、操作简单、方便等特点，使用时安全可靠 3、采用触摸式按键，且有手动洗胃和自动洗胃两种方式：自动洗胃时，内置时间可调，手动洗胃时时间人为掌握 4、洗胃机按防电击类型及程度分类为Ⅰ类设备B型应用部分，运行模式为连续运行，IPXO，非AP型或APG型普通设备 二、技术指标： 1、电源：AC220V±22V. 50Hz±1Hz 2、输入功率：≤140VA 3、工作噪音：≤65dB（A） 4、自控冲液量：≤350ml/次，自控洗液量：≤450ml/次 5、自控洗液量大于自控冲液量为50~150ml/次 6、流量：≥2L/min 7、自控进出胃时间：≤30s/次 | 个 | 1 |  |  |
|  | 医用冲洗车 | 产品规格：≥600×600×890mm 技术参数： 1、冲洗车为双层结构，上层台面为漏斗式设计并配置有盖板一块，底层台面下配污物桶1只 2、冲洗车框架采用≥25×25×1.2mm的不锈钢圆管弯曲制成 3、冲洗车台面采用δ1.0mm的不锈钢拉丝板制成 4、四只脚轮均采用天然聚安脂制成,轻便、灵活、无噪音,其中两只脚轮为刹车轮,起固定作用 | 个 | 1 |  |  |
|  | 制氧机 | 技术参数 1、功率：500VA 2、氧气流量：0.5~5L/min 3、售后：整机保修1年,压缩机3年 4、主要原料：UOP分子筛 5、噪音：≤60dB (A) 6、氧气浓度：0.5~5L/min时,93%士3% | 台 | 3 |  |  |
|  | ▲自动体外除颤仪 | 技术参数 1、物理规格/性能 1.1整机重量（含电池）重量≤2.6kg，且设备主机具有把手，具有较高便携性 1.2具备优异的抗冲击/跌落性能：机器六面均可承受≥1.5 m跌落冲击，并能正常工作 1.3设备支持清洁和消毒，防止交叉感染支持的清洁消毒剂需包含以下常见类型：次氯酸钠（10%洗涤用漂白粉）、双氧水（3%）、乙醇（75%）、异丙醇（70%） 1.4最高运行环境温度不低于50℃，最低运行环境温度不高于-5℃，且从室温环境下进入-20℃环境后，至少能工作60分钟；最高工作湿度不低于95%（非冷凝），最低工作湿度不高于5%（非冷凝） 1.5主机设备使用寿命：≥8年 1.6设备具有良好的防尘防水设计，防尘防水级别IP55 ★1.8支持开盖开机，主机操作面板上的操作按键数量:1-3个（包括软按键和非实体按键），易操作（提供说明书或者实物图证明） 1.9具有中英文双语语音播报，一键快速切换中英文。（提供使用说明书或实物图证明材料） 2、除颤性能 2.1采用双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿； 2.2成人最大除颤能量可支持360J，能量精度：≤±10% 2.3设备从开始AED分析到200J放电准备就绪时间＜5s 2.4设备从开机到200J放电准备就绪用时＜7s 2.5电极片可与同品牌手动除颤器通用； 2.6可除颤节律分析算法性能应满足GB9706.8-2009要求，为保证评测结果客观，设备主机配置的心率分析算法性能测评数据库数量≥6个。 3、除颤电极片 ★3.1单幅电极片有效期≥48 个月（非叠加，电极片和主机注册证保持一致） 3.2提供与机器配套的电极片，要有明显的指示粘贴部位标记，防止粘贴错误，粘贴无效时有语音提示。备用状态时电极片不可裸露，取用AED过程中不得散落 3.3在待机状态，电极片与主机预先连接，节省了开机后插入电极片步骤，提高抢救效率 3.4电极片上具有电极片粘贴方式示意图 3.5主机上有电极片粘贴位置动画提示 3.6具有电极片有效期自检功能和电极片过期语音提示 3.7设备配套电极片可监测按压频率，并在屏幕上显示实时按压频率，当按压频率不规范时，可提供反馈。 4、电池 4.1标配单块电池电量在适合条件下，至少可支持350次200J除颤治疗或200次360J除颤治疗 4.2标配单块电池待机时间可以达到5年 4.3可检测电池低电量并给出报警提示，低电量报警后至少还可持续30分钟工作时间和至少10次200J除颤充放电（适合条件下） 5、屏幕/操作 5.1设备主机具有屏幕显示功能：≥7英寸，支持动画或简明画面指导用户执行急救操作 5.2彩色显示屏，分辨率不小于800×480 像素，支持显示ECG波形 5.3设备能够根据环境光强度自动调节屏幕显示亮度，适应野外强光环境下使用 5.5设备能够根据环境噪音强度自动调节语音播放音量，适应急救现场嘈杂环境下使用 5.6提供中英文双语支持，包括界面显示和语音提示，可一键快速切换中英文，符合公共领域使用要求 5.7支持成人/小儿患者类型快速一键切换，可根据病人类型自动切换提示信息、除颤能量和CPR按压模式 5.8在CPR仅按压过程中持续提供操作指导和剩余按压次数提示 | 台 | 3 |  |  |
|  | 对应投标的生化仪试剂 | 肝功类试剂:1、丙氨酸氨基转移酶（≥170ml/盒）；2、天门冬氨酸氨基转移酶（≥170ml/盒）；3、总胆红素（≥170ml/盒）；4、直接胆红素（≥170ml/盒）；5、白蛋白（≥160ml/盒）；总蛋白Ⅱ（≥190ml/盒）。 | 盒 | 5 |  | 本栏试剂需对应本次投标的生化仪使用，需对每个种类中的每一小项试剂进行分项报价，每一个小项各需5盒或支、瓶。规格为“ml” |
|  |  | 肾功类试剂；1、肌酐（≥72ml/盒）；2、尿酸（≥170ml/盒）；3、尿素（≥170ml/盒）。 | 盒 | 5 |  |  |
|  |  | 糖代谢类：葡萄糖（≥170ml/盒）。 | 盒 | 5 |  |  |
|  |  | 血脂类:1、总胆固醇（≥160ml/盒）；2、甘油三酯（≥160ml/盒）。 | 盒 | 5 |  |  |
|  |  | 特种蛋白类：1、免疫球蛋白A（≥50ml/盒）；2、免疫球蛋白G（≥50ml/盒）。 | 盒 | 5 |  |  |
|  |  | 生化校准品(1×3 mL/支);脂类校准品(1×1 mL/支) | 支 | 5 |  |  |
|  |  | 生化分析仪用清洗液（≥2L/瓶）；生化免疫分析仪用清洗液（≥300ml/瓶） | 瓶 | 5 |  |  |

02包

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ▲医用电动妇科检查床 | 1、产品规格：长≥1450mm、宽≥600mm ★2、台面升降最高≥1000mm，最低≤570mm 3、背板上折≥85°、背板下折≥30°、臀板上折≥30° 4、电源AC220±10%，50HZ ★5、产品动力系统是由电动推杆提供动力驱动，其所有的电动运动位置调整功能均由手持操控器控制完成 6、产品床架采用优质碳钢喷塑而成。床垫一次发泡成型，床面无缝设计，有利于设备的清理和防护 7、配置清单：主体*1套、腿托*2付、把手*2付、脚踏刹车*1付、万向轮*4付、污物盆*1个、手控控制器*1个 | 台 | 1 | 工业 | 无，符合国家医疗器械标准，有相应维修售后 |
|  | 电动流产吸引器 | 1、电动吸引器由负压泵、负压调节器、负压指示器、收集容器组件、脚踏开关、机箱等组成 2、电动吸引器可供医疗单位作手术吸引脓血等各种粘质分泌物用，本机采用二级负压装置（负压泵工作进行贮气为一级负压，内置贮气桶容量为5000ml，手术吸引压力为二级负压，特别适用于二级静音流产吸引） 3、立式结构 4、采用双头活塞式真空泵作为负压吸引装置，噪音小 5、设有防溢流安全装置，保养维护工作简单，无需加油 6、手动和脚踏开关并联任意使用，操作方便，手术安全，手术操作时无噪音，消除了病人的恐惧心理 7、电动吸引器按防电击类型及程度分类为Ⅰ类设备B型应用部分，运行模式为间歇加载连续运行(间歇吸引)，IPX0、非AP型或APG型普通设备 技术指标： 1、负压极限值：≥0.09MPa 2、负压调节范围：0.02～0.09MPa 3、抽气速率：泵口（出气口）≥30L/min，终端≥20L/min 4、电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz 5、功率：280VA 6、噪声：≤60dB 7、收集容器容量：1000ml×2 | 个 | 1 |  | 无，符合国家医疗器械标准，有相应维修售后 |
|  | ▲利普刀（利普刀扩张器（绝缘）、阴道支架 | 一、总体要求 1、满足临床科室要求，主要适用于妇科宫颈LEEP手术过程中的病变组织的切割与凝固 二、技术参数要求 ： 1、适用范围：配合单极和双极附件处理妇科宫颈组织切割和凝血 ★2、输出功率≥120W ★3、输出工作频率≥400KHz 4、工作模式：具有6种以上工作模式， 4.1纯切：允许最大功率切割 ★4.2混切：混切是切凝混合一体的一种切割方式，既具有组织的切割功能，切割同时还带有一定的凝血效果。 4.3单极电凝：不低于两种模式。 4.4双极电凝：低功率双极电凝。作用范围只限于镊子两端之间，适用于对小血管(直径<4mm)和输卵管的封闭。 5、性能指标 5.1具有自动电压调节功能 ★5.2纯切：≥1-120W（负载≥500Ω）功率连续可调，步长1W ★5.3混切：≥1-120W（负载≥500Ω）功率连续可调，步长1W 5.4纯切用于组织精准的切割;混切1用于切割时带有少量止血时使用;混切2用于切割时带有最好止血效果时使用。 5.5单极凝性能：≥1-120W（负载≥500Ω）功率连续可调，具备喷凝、强凝功能。 5.6单极模式下高频漏电流≤100mA ★5.7双极性能：≥1～80W（负载≥100Ω）,要求功率连续可调 5.8功率显示方式：LED数字显示 5.9功率调节方式：防水按键方式调节 5.10参数设置：能够断电保存上次输出功率。 6、控制功能 6.1支持开机自检，自检异常报警功能。 6.2具有回路安全自动检测、控制（自动检测异常并关闭功率输出）和报警功能，并带声光报警提示， 低于有效接触面积极板报警并切断输出。 6.3具有手控和脚控功率输出功能，输出过程中伴有声光提示，医生可根据声音状态实时了解机器的工作情况，工作音量可调。 7.配备多种类型的手术电极 8．整机功率≤1250VA 9、吸烟系统技术参数： 9.1吸烟器最大输出功率≥300W 9.2吸烟器噪音水平低功率工作时≤50db 10.3滤芯寿命：1年 10.4效 率:大于99.999%颗粒除净度 10.5吸烟方式：采用专用通道吸烟方式 | 件 | 1 |  | 无，符合国家医疗器械标准，有相应维修售后 |
|  | ▲阴道镜 | 一、整机要求 1、产品镜头和工作站通过NMPA注册； 2、设备使用年限：10年，提供产品铭牌图片 3、阴道镜工作站台面，要求无凹槽或杯槽以防藏污纳垢，以减少感染风险和清洁消毒难度；配置内嵌式键盘和鼠标托盘，节省设备空间，性能稳定 二、技术参数 1、阴道镜镜头参数 1.1、镜头具有连续变焦、自动聚焦和高清CMOS成像功能，输出FULL HD 1080P信号 1.2、高清摄像模块像素≥200万，成像系统水平分辨率≥1100TVL 1.3、放大倍数支持：1-60倍，有效操作距离：150mm-350mm（3X）、160mm-340mm（5X）、240mm-330mm（18X），最大放大倍数260mm-330mm 1.4、视场范围：≥Ø100mm(3X)，≥Ø30mm(5X)，≥Ø15mm(18X)，最大放大倍数时应≥Ø5mm 1.5、景深：≥150mm(3X)，≥120mm(5X)，≥50mm(18X)，最大放大倍数时应≥30mm 1.6、光斑直径≥Ø70mm，光斑直径内照度均匀性≥80%，显色指数Ra≥90,工作距离为20cm处光源中心温升≤1℃ 1.7、空间分辨率≥14 lp/mm；图像几何失真度≤1%，色彩还原最大误差≤30NBS，平均色彩还原误差≤20NBS 1.8、防水按键设计，9按键扇形布局，可实现视野变换、焦距调节、白光变色温成像、电子绿色滤镜成像、计时显示、自动图像采集和图像冻结控制，支持镜头手柄控制图像采集 1.9、可通过镜头操作按键独立控制醋酸计时显示/关闭功能，计时时长可自定义设置，并可在打印报告中显示时长标记 1.10、镜头可以控制软件模块与功能，能控制进入病人信息、观察检查、检查分析、打印报告和编辑报告；能控制按阴道镜质控要求时序显示图像对比，支持6、9、12倍快速切换 1.11、镜头手柄后方按键具备定位宫颈口、采集图像、按时序对比图像功能 ★1.12、设备具有两个独立的视频输出接口，与工作站集成一体，无需通过转换器可扩展显示镜头原始图像，可实现双屏实时同步显示进行操作培训或与便于医患沟通交流 1.13、配置即插即用的脚踏开关，支持采集图像/冻结并采集图像/开启计时功能/切换界面等功能，与镜头支架独立，保证图像采集的稳定性 2、阴道镜工作站参数 2.1、具有自动提示患者随访管理功能，医护人员可根据患者需求转入预约 2.2、具有病例重点关注功能，医生可以快速标记需要关注的重点患者，便于医生分级管理和快速查找患者信息 ★2.3、能将采集的图像按时间顺序同屏显示（图像数量≥12幅），并且可以通过镜头扣手按键一键控制，方便医生对比分析患者病变部位醋白变化和碘染色的关联 2.4、提供≥2种方式开启计时功能，支持≥4种采图方式（手扣采图、软件按键采图、自动计时采图、脚踏开关采图） 2.5、在观察检查页面具有独立的历史检查图像显示框。同一患者上一次检查图像能够自动加载，并与当前检查图像并排显示，便于医生对比分析、追溯患者检查治疗过程 ★2.6、提供R-way阴道镜诊断评估方法，具有阴道镜操作提醒及自动采图功能，量化检查流程，提供基于三种不同溶液实验结果关联“特征”的智能评估和报告系统，根据HPV/TCT 阴道镜图像特征进行自动关联，具有提示活检点和病变位置，支持再病人阴道镜检查图片上进行活检标记，自动给出处理建议 | 台 | 1 |  | 无，符合国家医疗器械标准，有相应维修售后 |
|  | 无影灯 | 1、中心照度（相距1M处LUX)：100000-130000（可调节） 2、色温（K）：4300±500（可调节）；显色指数：Ra ≥95% 3、光斑直径（mm）： 160—300；光斑分布直径（mm）：80--150 4、光柱深度（mm）： ≥12007、辐照度(W/m2)：≤400 5、辐照度(W/m2)：≤400 6、输入功率：65VA 7、灯泡平均寿命（h）：≥60000 8、采用新型LED冷光源，光谱中没有紫外线和红外线，既没有热量也没有辐射，医生头部和伤口区域温升≤1℃，LED灯珠寿命可达6万小时以上 9、照度、色温多级可调（1-100），采用LED冷光源高显色指数，LED灯头的整体设计使光束聚集为一个高亮度的均匀光柱，保证手术照明需求 10、采用液晶显示、按键控制，可实现照明的电源开关及对照度、色温模式的调节功能。并配有一键腔镜模式、实时显示照度、色温值功能，满足医院对不同手术照明的快速转换需求。数字记忆功能，自动记忆适合的照明度，再次开启时无需进行调试，多个相同功率多组多路集中控制方法，保证单路单颗灯珠异常不影响手术照明 ★11、平衡臂可上下跨90度、水平旋转340度。各关节均为轴承结构，使用弹性阻尼螺钉，一次调节可长时间使用可满足手术中的各种高度、角度和体位的需要，移动方便，定位准确。灯臂经过防锈处理，不会产生锈蚀反应 12、操作简单轻便，实现了无级调焦功能；拆卸式无菌手柄，采用耐高温工程塑料（PPSU）制成，可做高温灭菌处理 15、灯罩采用光学级亚克力材质，耐磨易清洁，透光率≧92.5％ 16、采用了四轮支撑、配重钢板、静音耐磨脚轮 | 台 | 1 |  | 无，符合国家医疗器械标准，有相应维修售后 |
|  | 子宫颈活体取样钳 | 230管式长圆头，304不锈钢 | 把 | 2 |  | 无，符合国家医疗器械标准，有相应维修售后 |
|  | 人工流产器械包 | 海绵钳3把，组织镊1把，人流吸引管3根，子宫刮3把，子宫颈扩张器1套，子宫探针1把，子宫颈钳1把，止血钳1把（宫颈钳要弯头 子宫刮匙 头宽4-8mm，304不锈钢） | 套 | 2 |  | 无，符合国家医疗器械标准，有相应维修售后 |
|  | 医用宫内节育器取环钳 | 22cm，304不锈钢 | 把 | 2 |  | 无，符合国家医疗器械标准，有相应维修售后 |
|  | 子宫息肉钳 | 25cm弯头，304不锈钢 | 把 | 2 |  | 无，符合国家医疗器械标准，有相应维修售后 |
|  | 紫外线灯管及灯架 | 落地式，有定时功能，灯架可重复使用 | 台 | 20 |  | 无，符合国家医疗器械标准，有相应维修售后 |
|  | 卵圆钳 | 弯有齿，25cm头宽10cm，304不锈钢 | 把 | 1 |  |  |
|  | 卵圆钳 | 直无齿，25cm头宽10cm，304不锈钢 | 把 | 1 |  |  |
|  | 组织钳 | 18cm*1，头宽5，304不锈钢 | 把 | 1 |  |  |
|  | 鼠齿钳 | 16cm头宽5cm,304不锈钢 | 把 | 4 |  |  |
|  | 巾钳 | 14cm尖头,304不锈钢 | 把 | 4 |  |  |
|  | 缝合针 | 圆针、三角针 | 盒 | 20 |  |  |
|  | 尖刀片 | 11号，配套4个刀柄，304不锈钢 | 个 | 20 |  |  |
|  | 蚊氏钳 | 12.5cm弯有齿，304不锈钢 | 把 | 4 |  |  |
|  | 手术剪 | 18cm弯圆，304不锈钢 | 把 | 2 |  |  |
|  | 持针器 | 25cm细针，304不锈钢 | 把 | 1 |  |  |
|  | 持针器 | 16cm细针,304不锈钢 | 把 | 1 |  |  |
|  | 药杯 | 不锈钢，敞开式，供消毒用，304不锈钢 | 个 | 4 |  |  |
|  | 圆刀片 | 11号，配套4个刀柄，304不锈钢 | 个 | 20 |  |  |
|  | 病床（双摇、配床头柜、床垫） | 双摇床规格（相近即可）：2120×900×500mm ，床头柜规格（相近即可）500×400×760，床垫:半棕半海绵 技术参数： 1、床头、床尾：采用ABS工程塑料注塑成型,床头床尾为可拆卸式,带锁定开关,安装拆卸方便快捷,可兼做CPR板应急使用。床尾板上设有卡片插槽,材料选用透明亚克力材料制成 2、护栏：护栏采用折叠式6档铝合金护栏,护栏横梁材料为铝合金且表面经过电泳着色、硬化处理，厚度≥1.5mm。立柱为6根Φ19×1.0mm不锈钢管,底座采用30×30×1.2mm矩形钢管, 护栏带有锁件、防夹手装置,活动式侧放结合, 双键保险快速定位开关,可立卧定位,护栏开关按放于床尾方向并标注有红色警示,避免误操作造成安全事故；护栏折叠收起时与床面同高,便于病患上下床且不易损坏,护栏折叠收起时与床面同高,使用方便安全 3、床面：采用厚1.2mm的冷扎钢板, 钣金冲孔工艺一次冲压成型，每片床板含有渐变大小透气圆孔，达到散湿散热功能，具有防滑和床面加强功能。每张床由10片成品床板组成, 每片床板自动卷边,增加床面的承重力，床面板表面光洁。床板加装ABS工程塑料边套。病床采用双支撑卸力结构(提供床面实物图片),增强背部板安全性能。支撑管采用30×30×1.8mm的钢管焊接，设有床垫防滑装置，防止床垫左右侧移，防止床垫前后移动 4、床边：采用40×60×1.2mm厚的钢制矩管焊接制成,床框每边设有2个吊水架孔,2个引流袋挂钩。输液架插孔，内镶钢制套管 5、床腿：采用50×50×1.2mm厚的钢制矩管焊接制成，“H”型设计,与床体通过螺栓连接,方便拆装 ★6、摇杆：内藏式曲柄摇手,可折叠隐藏于床尾板下面,采用高强度ABS工程塑料注塑成型工艺,内置Φ10mm钢芯。导杆与丝杠衔接部分,采用钢制的万向节联结,丝杆为 45#钢双螺纹2.5mm 梯形设计，具有双向过盈保护功能,可保护摇杆之上限及下限,即背部及腿部长至最高点及降至最低点时,摇杆处于空摇状态,避免当丝杆旋至极点时再加载造成手摇系统的损坏。丝杆承重力≥5800N ★7、表面处理：采用双重涂层处理技术,除经过去油、除锈、磷化等工艺外,再进行静电粉末喷涂,表面使用自动流水线设备进行静电粉末喷涂,涂料有抗菌作用,成品色纯泽亮,喷塑层涂着均匀,细滑如丝,固着牢固不易脱落 8、功能：背部可调节角度：0-75°±2°、腿部可调节角度：0-45°±2° 9、承重力≥260KG 10、床垫：床垫总厚度为80mm（40mm海绵+40mm椰棕），椰丝机压成型,不夹带其他杂物,椰丝经高温消毒和防蛀处理,不腐朽霉变,无有害生物和寄生虫。外套为深色防水耐磨布料,床垫两侧设有透气孔,带拉链可灵活拆卸。床垫具透气抗菌、防水防霉、耐磨、防滑、免拆洗,易清洁等特点 | 张 | 30 |  | 无，符合国家医疗器械标准，有相应维修售后 |
|  | 诊疗用桌椅 | 约130cm*64cm*77cm（相近即可）,每张桌子需有配套板凳 | 组 | 15 |  | 用于病案室、药房、注射室等处使用办公桌椅，配套板凳 |
|  | 医疗废弃物收纳柜 | 304不锈钢材质，可消毒，可设定消毒时长完成后自动关闭，防水防潮，消毒旋转式，双门800*800*400mm（相近即可） | 个 | 1 |  | / |
|  | 诊疗室储物柜（附图片） | 产品规格（相近即可）：900×380×1750mm 技术参数： 1、药品柜采用δ1.0mm的不锈钢拉丝板扎制而成，表面亚光发纹不晕目 2、药品柜为四门式设计 3、上层为玻璃对开门，柜内设可调式隔板二块,下层为掩门柜和二个抽屉组成,柜内设可调式隔板一块,上下层距可随意调节 4、柜门、抽屉均配备五金配件及锁定装置。 5、焊接部分采用高标准熔接焊,表面平整光滑,坚固、耐腐蚀、易清洁、抗污垢、防渗透、耐冲击、耐高温，具有阻燃性、无毒 | 组 | 10 |  | 上三层开放式置物、中间抽屉、下二层带橱门储物空间 |
|  | 治疗室调配工作台（附图片） | 产品规格（相近即可）：1600×700×800-1750mm 技术参数： 1、治疗台面板及柜体均采用δ1.0mm厚的优质不锈钢拉丝板，易清洁、抗污垢、防渗透、耐冲击、耐高温，具有阻燃性、无毒等特点 2、治疗台为上、下结构。 3、治疗台上柜为双开门柜，柜内设隔板一块。柜门配有锁具装置 4、治疗台下柜高度为800mm，并配有抽屉4只和2个大容量对开门柜，柜内设隔板一块。抽屉及柜门配有锁具装置 治疗台内部离地10cm存放，避免细菌及潮湿的侵害 | 组 | 4 |  | 上层为带橱门储物层中间为水平工作台，台下为抽屉和橱柜储物空间 |
|  | 拐杖 | 腋下款，加厚不锈钢款 | 个 | 6 |  | 辅助行走 |
|  | 医用担架车 | 万向轮，带扶手，符合国家医疗器械标准 | 个 | 3 |  | 可直接推上120救护车 |

03包

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监狱医院运送医疗物资用四轮平板电动车 | - 1、技术参数：长*宽*高 (mm) ≥3550*1400*1800； - 2、三人连排矮靠背座椅（皮革面料+高回弹PU）； - 3、斗： ≥ 1800*1350*300（栏杆）全金属材质+框架式护栏结构+钢制顶棚 ； - 4、大灯+转向灯+刹车灯+倒车灯+LED警示灯+喇叭+倒车影像+倒车报警器，含警灯喊话器； - 5、48V 3.5KW 交流串励电机； - 6、48V 210AH h火炬免维护电池； - 7、电控具有智能控制器自保护功能，防电磁干扰、防飞车、启动延时和倒车减速等安全保护功能； - 8、充电机为高频智能48/30A充电机，充电器设有断路保护装置，蓄电池充电完毕后可自动断电，有效保护蓄电池，延长蓄电池的使用寿命； - 9、驾驶室采用模具冲压成型金属车身半封闭式驾驶室，前挡风玻璃采用弧形双层夹胶玻璃，左右侧、后挡风玻璃采用钢化玻璃， - 10、收音机，仪表，雨刮器，双大灯。 - 11、可以根据客户需要定制喷色方案； - 12、前桥独立悬挂、螺旋弹簧；后桥整体式后桥、带主减速及差速器；车架框架式结构，主梁采用内撑加强结构； - 13、铝合金轮毂，子午线12寸真空轮胎； - 14、电动真空助力+前碟后鼓式双回路液压系统+驻车制动装置； - 15、汽车方向盘、齿轮齿条式方向机、客车方向管柱+EPS电子助力；钢板弹簧悬挂； - 16、无级变速（电机直接驱动）； - 17、防水阻燃线束+YH橡胶主电源线+汽车保险盒系统 | 台 | 1 | 工业 |

## 三、报价要求

本项目报总价，采用总价包干，总价包含为完成所投包别范围内所需的一切费用。所报总价不得超过所投包别对应最高限价，否则投标无效。采购人后期不再追加任何费用，请投标人谨慎报价。

## 四、其他要求

合同签订后45个日历天完成供货、安装、调试、验收工作。