第三章  采购需求

前注：

1.本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；
    2.投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收；投标供应商应自行踏勘项目现场，如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

3.如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收；

4.本章中标注“▲”的产品为主要标的（包括核心产品）。采购人（代理机构）在编制招标文件时必须将采购的主要标的（包括核心产品）标注“▲”。

5.本章中标注“■”的参数为实质性参数，供应商必须满足并提供招标文件规定的证明材料。若招标文件未明确要求何种证明材料，则提供以下证明材料之一即可，包括医疗器械注册证、产品注册检验报告、技术白皮书、产品彩页、说明书等，否则视为负偏离。

6.本章中标注“★”的技术参数，为采购产品的重要技术参数，投标文件中提供能反映其所在条款的相关证明材料扫描件，证明材料包括：医疗器械注册证、第三方有权机构出具的检验或检测报告、技术白皮书、产品彩页、说明书等,提供其中之一即可，否则视为负偏离。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订后，甲方采用预付款方式，乙方应当积极配合甲方，并须提交符合甲方要求的担保（如保函或其他担保措施）等。甲方收到所须材料并经审核通过后，5个工作日内将对应资金支付到乙方账户。预付款总额为合同总金额的65%。剩余合同款，在货到安装验收合格，提供产品的使用、操作及维修人员的培训，并能独立操作且使用部门签字确认后，由甲方支付到乙方账户。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽省第二人民医院，采购人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后，接采购人书面通知后20个日历天内完成交货、安装、调试等工作。 |
| 4 | 免费质保期 | 自验收合格之日起原厂整机质保5年，更换后的零部件质保期从更换之日起计算。 |
| 5 | 医疗器械注册证（或医疗器械备案材料） | 投标产品须具有有效的医疗器械注册证（属于二类、三类时）；投标产品纳入备案管理时（属于一类时），须在投标文件中提供备案材料或承诺函（承诺在合同签订前提供所投产品的备案证明材料，若未按规定提供视为自动放弃中标资格）。 |

注：上述条款必须全部满足，否则作无效标处理。

- 货物需求一览表

| 货物名称 | 数量（单位） | 最高限价（万元） | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ▲C型臂 | 1套 | 138 | 工业 | / |

- 三、技术参数及要求

| 标识符号 | 标识含义 | 相关要求 |
| --- | --- | --- |
| ■ | 实质性参数或条款要求 | 负偏离或未响应视为实质性不响应招标文件要求 |
| ★ | 重要技术参数 | 评审项 |
|  | 无标识项 | 评审项（针对无标识项评审时：如某项参数仅存在一级序号时，则以一级序号为最小单位计算条目数量（即为一项）；如某项参数同时存在一级序号和二级序号时，则以二级序号为最小单位计算条目数量（即为一项）；如某项参数存在多级序号时，则以最后一级序号为最小单位计算条目数量（即为一项）。） |

具体参数：

| 序号 | 技术性能名称 | 医院采购需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 |  |
| ★1.1 | 整机采用C臂和工作站一体化设计。 |  |
| 1.2 | 设备配备内置UPS 不间断电源系统，有效保护系统稳定性和病人信息。 |  |
| 2 | 设备工作条件 |  |
| 2.1 | 电源要求: | 220V@10A |
| 3 | 高压发生器 |  |
| ★3.1 | 最大输出功率 | ≤4.0kW |
| 3.2 | 发生器频率 | ≥40kHz |
| 3.3 | 透视最大KV值 | ≥110kV |
| 3.4 | 透视最小KV值 | ≤40kV |
| 3.5 | 透视最大mA值 | ≥25mA |
| 3.6 | 数字点片最大mA 值 | ≥20mA |
| 3.7 | 半剂量透视模式 | 具备 |
| 3.8 | 半剂量脉冲透视模式 | 具备 |
| 4 | 球管系统 |  |
| ■4.1 | 固定阳极（非旋转阳极）设计 | 具备 |
| 4.2 | 焦点 | 小焦点≤0.6mm |
| ★4.3 | 球管套散热率 | ≥12KHU/min |
| ★4.4 | 阳极热容量 | ≥76KHU |
| 4.5 | 阳极散热率 | ≥37KHU/min |
| 5 | 平板探测器 |  |
| ■5.1 | 平板探测器材质 | CMOS晶体硅 |
| ★5.2 | 探测器尺寸 | ≥30cm*30cm |
| 5.3 | 图像采集最大像素矩阵 | ≥1.5kx1.5k |
| 5.4 | 后处理灰阶 | ≥16bit |
| 5.5 | 可变三视野 | 具备 |
| 5.6 | 最大分辨率 | ≥3.1lp/mm |
| 5.7 | 任意模式下无像素合并 | 支持 |
| 5.8 | 像素尺寸 | ≤198um |
| 5.9 | DQE | ≥72% |
| 6 | 限束器 |  |
| 6.1 | 双叶限束器 | 具备 |
| 6.2 | 虹膜限束器 | 具备 |
| 7 | 显示器 |  |
| 7.1 | 医用高清平板显示器 | ≥27英寸 |
| ★7.2 | 显示器最高分辨率 | ≥3840 x 2160 |
| 7.3 | 显示器灰阶 | ≥10 bit |
| ★7.4 | 显示器多轴位万向臂支架 | ≥五轴 |
| 7.5 | 显示器摆动臂横向移动范围 | ≥210° |
| 7.6 | 显示器俯仰角调节度 | ≥30° |
| 8 | 系统控制 |  |
| 8.1 | 中文系统控制界面 | 提供 |
| 8.2 | 操作系统 | 提供 |
| 8.3 | 手闸，脚闸曝光控制 | 提供 |
| 8.4 | 控制界面要求液晶触摸屏 | 具备 |
| 8.5 | 支持多点触控操作 | 具备 |
| 8.6 | 控制界面大小 | ≥10英寸 |
| 8.7 | 控制界面最高分辨率 | ≥1280×800 |
| 8.8 | 控制界面可旋转摆动 | ≥270° |
| 8.9 | 脚踏曝光开关线缆 | ≥10米 |
| 9 | C型臂 |  |
| 9.1 | SID | ≤108cm |
| 9.2 | 开口 | ≥80cm |
| 9.3 | 弧深 | ≥66cm |
| 9.4 | 水平移动 | ≥20cm |
| ★9.5 | 电动垂直升降 | ≥43cm |
| 9.6 | 左右摆角 | ≥±12° |
| ★9.7 | C臂旋转角度 | ≥±205° |
| 9.8 | C臂轨道内运动角度 | ≥150° |
| ★9.9 | C臂轨道内过伸角度 | ≥50° |
| 9.10 | C臂最低水平位投照高度 | ≤108cm |
| 9.11 | C臂与工作站为一体设计无线缆连接 | 具备 |
| 10 | 图像处理功能 |  |
| 10.1 | 患者信息编辑 | 具备 |
| 10.2 | 图像存储 | ≥150,000幅 |
| 10.3 | 具备数字点片曝光模式 | 具备 |
| 10.4 | 具备末帧图像优化显示 | 具备 |
| 10.5 | 具备电影放大功能 | 具备 |
| ★10.6 | 具备数字笔或狙击镜功能 | 具备 |
| 10.7 | 具备目标位置追踪功能 | 具备 |
| 10.8 | 具备自动亮度对比度调整 | 具备 |
| 10.9 | 具备去除运动噪点与伪影功能 | 具备 |
| 10.10 | 具备金属修正功能 | 具备 |
| 10.11 | 具备窗口设定功能 | 具备 |
| 10.12 | 具备图像均衡优化功能 | 具备 |
| 10.13 | 具备图像放大及游走 | ≥400% |
| 10.14 | 具备实时图像边缘增强技术 | 具备 |
| 10.15 | 具备负片技术 | 具备 |
| 10.16 | 具备USB导出BMP, JPEG,DICOM,MP4格式图像 | 具备 |
| ■11 | 附件（投标人承诺配备以下附件） |  |
| 11.1 | 具备并提供双联移动式防护铅屏风 |  |
| 11.2 | 具备并提供患者防护用品：铅衣、铅围裙（全包）、铅帽、铅围脖、三角巾、方巾各2套。 |  |

## 四、其他要求

1、整机原厂保修期5年（含所有零部件，包括球管、探测器、软件升级迭代等。），保修期自设备安装完毕，双方签署本次集中采购统一格式的验收报告后开始计算。保修期间要确保系统的正常运行，提供周期维护保养（PM）≥4 次，保证全年开机率(按365 天/年计算)≥95%，如达不到此标准，需按1:3(停机一天延长三天)天数延长，延长期中出现停机按同样比例要求延长保修期；保修期内保证在接到设备故障报修通知后，维修工程师2小时内响应，24小时内到达现场检修，保修期内外（包括休息日和节假日） 均能派出维修工程师到达现场维修。投标人在投标文件中承诺中标后提供由制造商针对设备整机加盖制造商公章的售后服务承诺书，承诺书涵盖以上内容。如未能提供，则采购人有权解除合同，并上报监管部门，且中标人须承担由此产生的一切责任。（费用包含在投标总价中）（投标人提供承诺，格式自拟）

2、保修期满后整机年保修价格：全保（含球管）＜7.1%投标总报价（含所有零部件，包括球管、探测器、软件升级迭代等，提供周期维护保养（PM）≥4 次，保证全年开机率（按365 天/年计算）≥95%，如达不到此标准，需按1:3（停机一天延长三天）天数延长，延长期中出现停机按同样比例要求延长保修期并向买方提供标准维护保养报告和年度维修报告）；半保（不含球管）＜2.9%投标总报价（含除球管以外所有零部件，包括探测器、软件升级迭代等，提供周期维护保养（PM）≥4 次，保证全年开机率（按365 天/年计算）≥95%，如达不到此标准，需按1:3（停机一天延长三天）天数延长，延长期中出现停机按同样比例要求延长保修期并向买方提供标准维护保养报告和年度维修报告）；单次人工费用≤2000 元/小时（从工程师到场开始计算）。投标人在投标文件中承诺中标后提供由制造商针对设备整机加盖制造商公章的售后服务承诺书，承诺书涵盖以上内容。如未能提供，则采购人有权解除合同，并上报监管部门，且中标人须承担由此产生的一切责任。（投标人提供承诺，格式自拟）

3、对采购人的技术操作人员、设备科管理人员进行分期分批（不少于3 次）的正规的整套设备操作、维修、检测等内容的技术培训。提供操作说明书（含中英文）及维修说明书，并提供专用维修工具1套。（费用包含在投标总价中）（投标人提供承诺，格式自拟）

- 与医院在用信息系统实现互联互通（如产生第三方对接开发费用，由中标人负责），包含在总价内。（投标人提供承诺，格式自拟）

- 投标人须承诺具备并提供技术要求表中序号11附件内配置的内容。（投标人提供承诺，格式自拟）

- 中标后，按照投标人所投技术参数验收，如有虚假应标，无偿退货，采购人有权解除合同，并上报监管部门，且中标人须承担由此产生的一切责任。（投标人提供承诺，格式自拟）

注：上述其他要求条款必须全部满足并按要求承诺，否则作无效标处理。