第三章  采购需求

前注：

1.本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；
    2.投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收；投标供应商应自行踏勘项目现场，如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

3.如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收；

4.本章中标注“▲”的产品为主要标的（包括核心产品）。采购人（代理机构）在编制招标文件时必须将采购的主要标的（包括核心产品）标注“▲”。

5.本章中标注“★”的技术参数，为采购产品的重要技术参数，招标文件采购需求中要求了提供具体证明材料类型的须按照要求提供，未明确要求提供具体证明材料类型的，投标人须在投标文件中自行提供相关证明材料（包括不限于产品彩页或操作界面截图或产品技术白皮书或产品检测报告等，但提供的证明材料须经评标委员会评审并认可）。

6.本章中未做标注的技术参数（无标识项），为采购产品的一般技术参数，如招标文件采购需求中要求提供相应的证明材料的须按要求提供，否则视为负偏离，未明确要求的投标人须在技术参数响应表中内如实响应。

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 本项目货到安装验收合格，提供产品的使用、操作及维修人员的培训，并能独立操作且使用部门签字确认后，采购人支付全部货款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 上海交通大学医学院附属仁济医院安徽医院ICU（1号楼3楼） |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后接采购人通知30个日历天内完成供货、安装、调试等工作 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起五年 |

注：上述商务条款必须全部满足，否则作无效标处理。

## 二、货物需求一览表

| 货物名称 | 数量（单位） | 最高限价（万元/套） | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ▲吊桥 | 25套 | 6.85万元/套 | 工业 |  |

- 三、技术参数及要求

| 标识符号 | 标识含义 | 相关要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 重要技术参数 | 评审项 |
|  | 无标识项 | 评审项（针对无标识项评审时：如某项参数仅存在一级序号时，则以一级序号为最小单位计算条目数量（即为一项）；如某项参数同时存在一级序号和二级序号时，则以二级序号为最小单位计算条目数量（即为一项）；如某项参数存在多级序号时，则以最后一级序号为最小单位计算条目数量（即为一项）。） |

## 四、产品参数

1、外壳防火等级≥V-0级。

★2、外壳防水防尘等级≥IP42。

★3、横臂和终端箱、仪器吊架及工作平台加载额定承重10分钟后，上法兰部位倾角≦0.30、横梁部位倾角≦0.70、各台板倾角≦1.40（提供第三方机构带CMA或CNAS认证的检验检测报告证明文件）。

★4、终端箱体气电分离式设计。

5、产品最大标称工作承重≥500kg，托盘最大标称工作承重≥100kg，抽屉最大标称工作承重≥20kg（提供第三方机构带CMA或CNAS认证的检验检测报告证明文件）。

6、对地漏电流正常状态≦0.5mA，单一故障状态≦1mA，外壳漏电流正常状态≦0.1mA，单一故障状态≦0.5mA（提供第三方机构带CMA或CNAS认证的检验检测报告证明文件）。

7、专用关节为自主生产。尺寸：内圈直径为90-140mm，外圈直径为220mm，厚度≥60mm。性能：承载倾覆力矩5000N*M状况下，转动≧12万次无损坏（提供第三方机构带CMA或CNAS认证的检验检测报告证明文件）

8、支承架采用拼接式膨胀螺钉设计，施加载荷至≥14000N·m的试验扭矩，持续10min，法兰盘水平偏角小于0.40，无变形。

★9、气体终端（德式）插拔次数≥10万次（提供第三方机构带CMA或CNAS认证的检验检测报告证明文件）。

10、工作电源：AC220V、50Hz；输入功率：≥6KW；

11、照明工作区：夜间1套，日间1套，辅助1套；照明灯采用嵌入式与吊桥横梁结构深度融合。其中夜间照明集成于横梁顶部结构件内，灯光垂直向上照射天花板区域；

12、治疗护理工作区：

12.1内置收纳柜，多层隔板可调节，活动式柜门；

★12.2箱体旋转角度0～340°；

★12.3机械阻尼刹车制动；

13、监护工作区：

★13.1箱体旋转角度0～340°；

★13.2阻尼刹车制动；

14.预留探视系统安装位置。

## 五、配置要求

（一）治疗护理工作区：1个。配置如下：

仪器平台2层，操作平台两侧带嵌入式标准边轨，带储物抽屉≥1个，电源插座≥3个（220V,10A)，网络接口RJ45 ≥1个；听诊器挂架1个，自控手电筒1个，吸痰导管盒1个；

（二）输液工作区：1套、配置如下：

电源插座≥6个;网络接口RJ45 ≥1个；预留信息接口≥1个；注射泵杆1个；

（三）监护工作区：1个。配置如下：

1.操作平台2层，操作平台两侧带嵌入式标准边轨，储物抽屉≥1个，平台下方的抽屉两侧设计左右对称翻盖开启结构，开启后可见内部隐藏式电源插座≥3个，网络接口≥1个。

2.内藏式电箱1个：嵌入式安装在塔体内，自带开合箱门，电源插座≥6个（220V、10A其中16A1个）；等电位接地端子≥2个；网络接口≥1个；信息模块≥1个。

3.监护仪管线固定夹≥1个；

（四）气体终端配置：氧气≥3个、负压吸引≥3个、压缩空气≥2个

（五）病人信息显示配置如下：

1.≥15英寸彩色液晶显示器1台；（可显示病人床号、姓名、年龄、性别、住院号、入院日期、过敏史、饮食、管床医师、护理级别、医保类别、责任护士、临床诊断、注意事项等，显示内容可根据医院要求进行调整）；

2.病人基本信息软件1套；

3.病人信息接口输入1套；

- 六、其他要求

1、投标人提供设备整机原厂全保（含所有配件）5年，全保期内涉及的上门费、检测费、差旅费及更换部件费等包含在本次报价中。保修期内保证在接到设备故障报修通知后，维修工程师2小时内响应，24小时内到达现场检修，保修期内外（包括休息日和节假日）均能派出维修工程师到达现场维修。（投标人提供承诺，格式详见第六章投标文件格式“十二、其他要求承诺函）

2、对采购人的技术操作人员、设备科管理人员进行正规的整套设备操作、维修、检测等内容的技术培训。提供操作说明书（含中英文）及维修说明书，并提供专用维修工具1套。（费用包含在投标总价中）（投标人提供承诺，格式详见第六章投标文件格式“十二、其他要求承诺函）

3、如需与医院在用信息系统实现互联互通（如产生第三方对接开发费用，由投标人负责），包含在总价内，由投标人提供承诺函。（投标人提供承诺，格式详见第六章投标文件格式“十二、其他要求承诺函）

4、投标人须承诺具备并提供技术要求中“五、配置要求”内的全部内容（投标人提供承诺，格式详见第六章投标文件格式“十二、其他要求承诺函）

5、中标后，按照投标人所投技术参数验收，如有虚假应标，无偿退货，采购人有权解除合同，并上报监管部门，且中标人须承担由此产生的一切责任。（投标人提供承诺，格式详见第六章投标文件格式“十二、其他要求承诺函）

6、招标人预留气、电、网络在指定位置，投标人在设备安装时自行连接至设备处，如在安装设备时对吊顶等造成破坏，须原样恢复，以上所需费用包含在总价内，须由投标产品生产厂家负责安装施工，施工安装人员需同时具有焊工证、电工证、医用供气工证。（投标人提供承诺，格式详见第六章投标文件格式“十二、其他要求承诺函）

注：上述其他要求条款必须全部满足并按要求承诺，否则作无效标处理，承诺函格式详见第六章投标文件格式“十二、其他要求承诺函”