采购需求

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订生效后，采购人向中标人支付70%合同款（中标人须同时向采购人递交等额预付款保函），全部货物安装调试完毕，剩余30%在验收合格后一次性付给中标人，同时退还预付款保函。 注： （1）预付款保函形式： ☑银行保函 ☑担保机构担保 （2）预付款保函递交要求： ①如采用银行保函，银行保函应为具有分支机构的银行出具的见索即付无条件保函。（例如A银行总部在合肥或者A银行在合肥行政区域（含四县一市）具有分支机构，那么A银行任一分支机构或者总部出具的见索即付无条件保函符合要求），且应将原件交至采购人保管。 ②如采用担保机构担保，应为具有备案资质的融资担保机构出具的见索即付无条件担保，且应将原件交至采购人保管。 （3）在签订合同时，中标人书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款规定。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽大学磬苑校区材料科学大楼E楼一层-屏蔽室。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后120天内完成安装调试。 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起2年。 |
| 5 | 本项目采购标的所属行业 | 工业。 |

二、货物需求

（一）货物指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键性指标项 | ★ | 不满足该指标项将导致投标被拒绝 |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，每满足一项得2分 |
| 一般指标项 | ● | 评分项，每满足一项得1分 |
| 无标识项 |  | 有2项及以上不满足要求或未响应的，将导致投标无效 |
| 注： 1、关键指标项（标识符号★）应在投标文件中提供检测报告、仿真文件、程序代码、官网截图、产品说明书、产品彩页等任意一种证明材料等，未提供或不满足该指标项将导致投标被拒绝。 2、如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 3、如某项标识同时存在一级标识和二级标识时，则以二级标识为最小单位计算条目数量（即为一项）；如某项标识同时存在二级标识和三级标识时，则以三级标识为最小单位计算条目数量（即为一项），以此类推。 4、关于参数评审的相关要求： ①投标人必须对“★”项、“■”项和、“●”项逐条填写参数内容及响应情况（如填写的参数内容不满足招标文件约定或存在漏项情形或未注明投标参数内容的或未按照采购需求的约定提供证明材料（如要求），视为不满足招标参数要求，则按照招标文件对应的评审标准被否决投标或不得分），如发现虚假响应参数的按无效投标处理。 ②如下述采购需求清单中约定要求提供证明材料，请投标人在相应标识项的参数技术响应表后附相应的证明材料，同时需要在响应表中注明所在页码，且需要同证明材料进行对应。 ③除采购需求清单中明确约定在投标文件（或投标时）提供检测或检验或测试报告等证明材料外，其他材料均为合同签订后提供。 ④采购人有权要求合同签订后，验收时中标人对所投产品功能参数进行逐项演示，如发现有与投标文件描述不符或弄虚作假行为，中标人承担违约责任。 |  |  |

（二）货物指标要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲高性能芯片辐射性能测量系统 | - 屏蔽装置 ●1.1、屏蔽装置尺寸：不大于3m×3m×2.8m（长×宽×高）； ●1.2、屏蔽门：自动开合，尺寸不小于1m×2m（宽×高）； ★1.3、频率范围：至少包含10GHz-500GHz，并具有扩展至更高频率的能力； ●1.4、屏蔽性能：≥100dB@10GHz～18GHz，≥80dB@18GHz～40GHz； ●1.5、吸波材料：洁净型吸波材料，阻燃等级符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，不低于B1； 1.6、接口板：信号接口板至少应具有2.92法兰接头4个，1.85法兰接头4个及直通波导管1只； ●1.7、辅助设施：系统所需的照明、温湿度传感设备、通风、供电、监控、消防警报系统等。 - 机械装置 2.1、采集运动机构：采集机构可完成至少支持以下两种采集模式： ■2.1.1、三维球面扫描，扫描半径在3-550mm自适应调节；方位角转动范围不小于±120°；俯仰角转动范围±180°；重复定位精度小于0.01°；转动速度≥10°/s； ■2.1.2、 平面扫描，扫描范围≥500mm×500mm，扫描机构末端定位精度≤±0.05mm，重复定位精度≤±0.03mm；扫描速度≥10mm/s； - 探头组配置： ■探头组需连续不间断覆盖10GHz-500GHz； ■其中低频探头应直接覆盖10GHz-67GHz； - 探针台 ★4.1、针座平台：Z轴行程≥20mm，针座平台需包含3档快速升降位置调节，分别为0/150μm/3mm，重复定位精度≤1μm，带自锁功能。 ■4.2、载物台：载物台支持4英寸及6英寸。X-Y轴行程≥150mm×150mm，移动精度≤2μm，Z轴行程≥10mm，移动精度≤1μm，水平旋转≥15°，微调精度≤0.01°；垂直方向旋转≥±10°，精度≤0.01°，承重≥250g。同时可替换非金属测试治具； 4.3、探针座：X-Y-Z轴行程均≥12mm，支持探针角度调节，移动精度≤1μm，探针角度调节范围大于±10°，精度≤0.01°；探针吸附方式：磁力吸附或真空吸附。 ★4.4、探针：连续覆盖频率DC-500GHz，包含校准片。 4.4.1、频率范围：覆盖DC-110 GHz，接头类型：1.0mm 连接器； 4.4.2、频率范围：覆盖110 GHz-170 GHz，接头类型：WR-6.5波导接口； 4.4.3、频率范围：覆盖140 GHz-220 GHz，接头类型：WR-5.1波导接口； 4.4.4、频率范围：覆盖220 GHz-325 GHz，接头类型：WR-3.4波导接口； 4.4.5、频率范围：覆盖325 GHz-500 GHz，接头类型：WR-2.2波导接口。 ■4.5、光学成像系统 4.5.1、变倍比：≥0.58X-7X； 4.5.2、分辨率：≤3μm； 4.5.3、CCD像素：≥1200万像素； 4.5.4、支持LED可调光源； 4.5.5、支持可视化及样品拍照记录、录像存储和导出功能； 4.5.6、移动行程：X-Y-Z行程：≥50mm，移动精度≤1μm； 4.5.7、支持R轴，便于快速移动显微镜，行程≥180°； ■4.6、隔振台 4.6.1、主动隔振台：台面尺寸与探针台匹配； 4.6.2、主动隔振带宽：0.8-300Hz； 4.6.3、台面稳定性：≤±3μm； - 测试主机 ★5.1、频率范围：至少覆盖10MHz-67GHz； 5.2、主机测试端口数：4端口； ■5.3、网分测试端口动态范围保证值（10Hz中频带宽）： 10 MHz~50 MHz：≥87dB 50 MHz~500 MHz：≥110dB 500 MHz~4 GHz：≥127dB 4 GHz~14 GHz：≥130dB 14 GHz~26.5 GHz：≥129dB 26.5 GHz~40 GHz：≥120dB 40 GHz~50 GHz：≥116dB 50 GHz~60 GHz：≥107dB 60 GHz~67 GHz：≥106 dB ■5.4、幅度迹线噪声保证值（1kHz中频带宽） 10 MHz~50 MHz：≤0.050 dB 50 MHz~100 MHz：≤0.004 dB 100 MHz~500 MHz：≤0.002 dB 500 MHz~1 GHz：≤0.003 dB 1 GHz~26.5 GHz：≤0.002 dB 26.5 GHz~50 GHz：≤0.003 dB 50 GHz~67 GHz：≤0.030 dB ■5.5、相位迹线噪声保证值（1kHz中频带宽） 10 MHz~50 MHz：≤0.40° 50 MHz~26.5 GHz：≤0.02° 26.5 GHz~50 GHz：≤0.03° 50 GHz~67 GHz：≤0.20° 5.6、相位噪声（1 GHz载波）典型值： 1 kHz：≤ -112dBc； 10 kHz：≤ -122dBc； ■5.7、测试端口最大输出功率保证值（具备前面板跳线）： 10 MHz~50 MHz：≥ ＋10 dBm 50 MHz~14 GHz：≥ ＋10 dBm 14 GHz~20 GHz：≥ ＋12 dBm 20 GHz~26.5 GHz：≥ ＋11 dBm 26.5 GHz~30 GHz：≥ ＋10 dBm 30 GHz~32 GHz：≥ ＋7 dBm 32 GHz~35 GHz：≥ ＋9 dBm 35 GHz~40 GHz：≥ ＋5 dBm 40 GHz~67 GHz：≥ ＋4 dBm ■5.8、具备前面板跳线，最高可扩展至4端口110GHz 5.9、中频带宽范围：至少包含1Hz-30MHz 5.10、最大扫描点数：≥200001点； 5.11、可支持第三方扩频进行频率扩展； 5.12、支持相自动夹具移除功能； 5.13、可升级内置脉冲源及脉冲调制器，用于脉冲体制测试。 - 扩频系统 6.1、67GHz-110GHz ■6.1.1、频率范围：至少覆盖67GHz-110GHz； 6.1.2、端口功率：≥8dBm（典型值）； 6.1.3、动态范围：≥110dB（典型值）； 6.1.4、负载匹配深度：≥50dB（典型值）； 6.1.5、方向性：≥30dB（典型值）； 6.1.6、传输跟踪：≤±0.05 dB（典型值）； 6.1.7、反射跟踪：≤±0.1dB（典型值）； 6.1.8、幅度/相位稳定性：≤±0.1dB/±2°（典型值）； 6.1.9、RF输入功率：≥0dBm（典型值）； 6.1.10、LO输入功率：≥1dBm（典型值）； 6.1.11、测试端口接口：WR10； 6.1.12、供电接口：Type-C ■6.1.13尺寸：≤60mm×60mm×25mm； 6.2、110GHz-170GHz ●6.2.1、频率范围：至少覆盖110GHz-170GHz； 6.2.2、端口功率：≥5dBm（典型值）； 6.2.3、动态范围：≥105dB（典型值）； 6.2.4、有效方向性和负载匹配：≥30dB（典型值）； 6.2.5、有效方向性：≥30dB（典型值）； 6.2.6、传输跟踪：≤±0.1dB（典型值）； 6.2.7、反射跟踪：≤±0.2dB（典型值）； 6.2.8、幅度/相位稳定性：≤±0.1dB/±2.5°（典型值）； 6.2.9、RF输入功率：≥7dBm（典型值）； 6.2.10、LO输入功率：≥7dBm（典型值）； 6.2.11、测试端口接口：WR6.5； ●6.2.12、尺寸：≤60mm×60mm×25mm； 6.3、140GHz-220GHz ●6.3.1、频率范围：至少覆盖140GHz-220GHz； 6.3.2、端口功率：≥0dBm（典型值）； 6.3.3、动态范围：≥100dB（典型值）； 6.3.4、负载匹配深度：≥40dB（典型值）； 6.3.5、方向性：≥30dB（典型值）； 6.3.6、传输跟踪：≤±0.1 dB（典型值）； 6.3.7、反射跟踪：≤±0.2dB（典型值）； 6.3.8、幅度/相位稳定性：≤±0.1dB/±2.5°（典型值）； 6.3.9、RF输入功率：≥7dBm（典型值）； 6.3.10、LO输入功率：≥7dBm（典型值）； 6.3.11、测试端口接口：WR5.1； 6.3.12、尺寸：≤70mm×60mm×25mm； 6.4、220GHz-325GHz ●6.4.1、频率范围：至少覆盖220GHz-325GHz； 6.4.2、端口功率：≥-5dBm（典型值）； 6.4.3、动态范围：≥95dB（典型值）； 6.4.4、负载匹配深度：≥35dB（典型值）； 6.4.5、方向性：≥25dB（典型值）； 6.4.6、传输跟踪：≤±0.15dB（典型值）； 6.4.7、反射跟踪：≤±0.25dB（典型值）； 6.4.8、幅度/相位稳定性：≤±0.15dB/±2.5°（典型值）； 6.4.9、RF输入功率：≥7dBm（典型值）； 6.4.10、LO输入功率：≥7dBm（典型值）； 6.4.11、测试端口接口：WR3.4； 6.4.12、尺寸：≤70mm×60mm×25mm； 6.5、325GHz-500GHz ●6.5.1、频率范围：至少覆盖325GHz-500GHz； 6.5.2、端口功率：≥-16dBm（典型值）； 6.5.3、动态范围：≥90dB（典型值）； 6.5.4、负载匹配深度：≥30dB（典型值）； 6.5.5、方向性：≥25dB（典型值）； 6.5.6、传输跟踪：≤±0.2dB（典型值）； 6.5.7、反射跟踪：≤±0.3 dB（典型值）； 6.5.8、幅度/相位稳定性：≤±0.25dB/±3°（典型值）； 6.5.9、RF输入功率：≥7dBm（典型值）； 6.5.10、LO输入功率：≥7dBm（典型值）； 6.5.11、测试端口接口：WR2.2； 6.5.12、尺寸：≤70mm×60mm×25mm； - 系统指标 ★7.1、支持球面近场、平面近场、远场及任意曲面测试； ★7.2、支持线极化、圆极化辐射性能及S参数的测量； ■7.3、球面近场扫描时间：10频点、5°采样间隔设置下的测试时间小于20min； ■7.4、平面近场扫描时间：10频点、置信区域±70°的测试时间小于20min； ■7.5、动态范围：≥60dB@10GHz-500GHz； ●7.6、增益最大测量误差：≤±0.3dB@10GHz-110GHz，≤±0.45dB@110GHz-260GHz，≤±0.75dB@260GHz-500GHz； 7.7、-20dB旁瓣电平精度：≤±1dB@10GHz-110GHz，≤±1.5dB@110GHz-260GHz，≤±1.8dB@260GHz-500GHz； 7.8、增益重复测量误差：≤±0.2dB@50GHz-110GHz，≤±0.3dB@110GHz-260GHz，≤±0.6dB@260GHz-500GHz； 7.9、波束宽度最大测试误差：≤波束宽度×5%； - 软件功能 ■8.1、设备自动化校准软件 8.1.1、支持机械位置自动化校准功能； 8.1.2、支持射频通路自动化校准功能； ■8.2、测试采集执行软件 8.2.1、支持全自动测试功能，支持“启动—停止—暂停—继续”等状态管理； ●8.2.2、支持设置点频、扫频（等间隔）或者任意频点组合，输入天线尺寸、采样频率、采样间隔、测试距离可自动或手动设置采样密度并自动估算采样时间； 8.2.3、支持实时显示：在测量过程中能够动态刷新采集的数据并进行可视化； ●8.2.4、支持自动化脚本：支持测试脚本或宏的定义与执行，实现复杂测试流程的自动化运行。 8.2.5、支持运动控制：允许用户切换和指定主运动轴，以适配不同的测试场景。 8.3、数据分析与计算软件 ●8.3.1、支持S参数、增益、效率、轴比、2D/3D方向图、交叉极化、波瓣宽度、前后比等指标自动化计算； 8.3.2、支持单文件或多文件的测量数据后处理与对比分析； ■8.3.3、支持场变化算法多线程运算，单频点转换时间≤200ms且远场角度转换精度≤0.001°； ■8.3.4、支持探头补偿算法。 ■8.3.5、支持待测物背景干扰消除技术，能够实现不小于15dB的干扰消除能力。 ●8.3.6、支持自动生成测试报告，支持多种格式报告（如txt、word、excel及PDF） ●8.3.7、支持数据安全与备份：提供数据加密与备份机制，保障实验数据的长期可用性与安全性。 - 设备清单 设备需包含所需的全部硬件，软件，算法，包括但不限于（测试主机，射频扩展模块，校准件，配套电缆，可替换载台等） - 设备兼容性 ■承诺所投设备需与安徽大学现有仪表和平台兼容。（现有平台包括现有近远场微波暗室、网络分析仪、信号源、频谱仪） | 1 | 套 |

三、安装调试、培训、质保及售后服务要求

3.1 安装与调试

安装与调试过程中需要的专用器具由中标人负责，采购人负责相应的现场协调等方面的配合工作，安装调试后需由第三方进行检测。安装、调试及第三方检测所产生费用由中标人承担。

3.2 培训内容

培训内容包括但不限于产品的工作原理、使用方法、安全注意事项、维修保养。在安装过程中需向采购人讲解系统的重点保护的设施以及操作注意事项等，在系统安装调试完成后，再进行操作事项的培训及后续保养注意的内容。

3.3 质保及售后

1）验收交付之日起2年内为质保期，测试软件终身免费升级；

2）因质量问题出现故障或不合格部分均由供方免费及时处理，发生的一切费用由中标人负担；

3）在系统运行期间，系统故障的响应时间为4小时之内，于24小时内技术维护人员需到达现场并提供解决方案；

4）每年提供免费标定、校准及检修服务一次，服务时限两年；

5）在设备最终验收前，中标人须为采购人相关技术人员组织并提供全面的设备操作、维护及故障处理专项培训；

6） 中标人在保修期满后仍将为采购人提供维修/维护服务，采购人享受最优惠价格。

3.4 运输包装

高性能芯片辐射性能测量系统设备的运输及搬运由中标人提供，并承担所产生风险的全部责任。

四、报价要求

明确报价要求：本项目固定总价报价并进行结算，投标所报价格包括设计、采购、制造、交货（包括运输、卸车至采购人指定地点）、售后服务的一切费用（如设计费、采购费、制造费、试验检测费、包装费、运输保险费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训、售后服务、其他技术服务及质量保证期服务费等）、管理费、利润和税费（含关税）等所有费用，履约期间采购人不再追加任何费用，投标人自行考虑报价风险。

五、其他要求

关键指标项（标识符号★）应在投标文件中提供检测报告、仿真文件、程序代码、官网截图、产品说明书、产品彩页等任意一种证明材料等，未提供或不满足该指标项将导致投标被拒绝。