采购需求

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.本技术规格中提及的工艺、材料、设备的标准、参数及参考品牌或型号（如有）仅起说明作用，并没有强制性且为本次采购的最低要求。投标人在投标中可以采用替代工艺、材料、设备的标准及品牌或型号，但这种替代应满足、等同或优于本技术规格的要求，否则评委在评审时有权作出不利于投标人的判定。

3.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 1.进口设备：采购人指定外贸代理机构办理进口产品采购事宜，并按下述方式支付合同款：合同生效后，外贸代理机构开出进口产品信用证后甲方支付70%合同款（专指进口部分）给外贸代理机构，剩余30%在验收合格后一次性付给外贸代理机构。注：双方以人民币结算。外贸代理机构与投标人另行签订合同约定付款方式进行结算，投标人须按照采购人与外贸代理机构签署的《外贸代理机构收取进口代理费标准》向外贸代理机构支付进口代理费。 2.国产设备：合同签订生效后，采购人向中标人支付合同价款（专指国产部分）的70%预付款（中标人须同时向采购人递交等额预付款保函），全部货物安装调试完毕，剩余30%在验收合格后一次性付给中标人，同时退还预付款保函。 注： （1）预付款保函形式： ☑银行保函 ☑担保机构担保 （2）预付款保函递交要求： ①如采用银行保函，银行保函应为具有分支机构的银行出具的见索即付无条件保函。（例如A银行总部在合肥或者A银行在合肥行政区域（含四县一市）具有分支机构，那么A银行任一分支机构或者总部出具的见索即付无条件保函符合要求），且应将原件交至采购人保管。 ②如采用担保机构担保，应为具有备案资质的融资担保机构出具的见索即付无条件担保，且应将原件交至采购人保管。 （3）在签订合同时，中标人书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款规定。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽大学，或采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后并接受采购人通知后10个月内完成供货安装调试及验收等所有工作。 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格后1年。 |
| 5 | 本项目采购标的所属行业 | 工业。 |

- 货物需求

（一）货物指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键性指标项 | ★ | 不满足该指标项将导致投标无效 |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，每满足一项得2.5分 |
| 一般指标项 | ● | 评分项，每满足一项得1分 |
| 无标识项 |  | 3项及以上未响应或负偏离的，投标无效 |
| 注：如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 |  |  |

（二）货物指标要求

| 序号 | 货物名称 |  | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弱电磁量子传感与精密测量子系统 | ▲405nm窄线宽可调谐激光器 | ★输出功率：≥50mW； ★调谐范围：≥5nm； ■自由运转线宽：≤2MHz； ●功率稳定性：＜1%。 | 1 | 套 | 共同组成一套弱电磁量子传感与精密测量子系统 |
|  |  | 780nm半导体放大器： | ★输出功率：≥2W； ★波长覆盖范围：＞20nm； ■功率稳定性：≤1%； ●偏振对比度：≥20dB； 输出隔离度：≥60dB。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 1550nm种子激光光源 | ★输出功率：≥20mW； ★调谐范围：1520nm~1630nm； ■扫频不跳模区间：≥15GHz； 带PID锁定模块； ■自由运转线宽：≤20kHz。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 1550nm EDFA放大器 | ★输出功率：≥10W； 功率稳定性：≤1%(P-P值)； ●偏振对比度：≥20dB； ■工作波长范围：1540nm~1570nm。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 波长计（进口） | ★精度：600MHz； ■分辨率：20MHz； 可测脉冲光与连续光的波长； ●测量波长范围：330-1750nm； 不需要单独的电源，采用USB与计算机连接； 重复精度达500KHz； 光强灵敏度：＜10nj@500nm。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 量子光谱分析与成像测量子系统 | 功能模块一：532nm连续激光器 （进口） | ★中心波长：532nm； ●输出特性：连续波(CW)输出； ★线宽：＜1MHz； ■输出功率：＞200mW(单模光纤输出)； 稳定性：具备功率稳定性与模式稳定性。 | 1 | 套 | 共同组成一套量子光谱分析与成像测量子系统 |
|  |  | 功能模块二 | 时间数字转换器（进口） ★时间分辨率≤8ps(高精度时间间隔测量)； ★通道数至少4通道(支持多路光子信号符合测量)； ■测量模式：支持时间标记(Tagging)与时间相关单光子计数(TCSPC)模式； 死区时间≤2ns死区时间，适应高计数率实验。 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | ②精密位移台系统（进口） ★行程40mm±1mm； ★台面尺寸100*60mm，长宽±0.002mm； ■分辨率(整步) ≤1μm/脉冲，分辨率(半步)≤ 0.5μm/脉冲； ●重复定位精度≤ 0.4μm，微小范围双方向重复定位精度 ±4nm； ●最小位移量≤3nm； 承载能力≥5.0kgf； 光栅尺分辨率≤1nm。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 功能模块三： 单光子阵列探测 | ★SPAD阵列规模：≥64 × 64像素； ★光谱响应：需覆盖400nm-700nm，在532nm波长处的光子探测效率(PDE)≥40%； ■时间分辨率(Jitter)：单光子时间抖动≤150 ps； ■暗计数率(DCR)：室温下平均暗计数率≤100cps/pixel； 读出机制：支持时间相关单光子计数(TCSPC)模式，具备片上TDC(时间数字转换器)阵列。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 功能模块四： 高速数据采集与处理模块 | ★计数通道数：32通道； ★光谱范围：300-920nm； ■光脉冲分辨率：625 ps，1/1.6 GHz； ■光子计数速率：230MHz恒定计数率； 硬件接口：支持与后端FPGA开发板的高速数据协同与同步触发，触发抖动≤1ns。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 功能模块五： 大能量高重频皮秒绿光激光光源 | ★波长：蓝绿光； ■脉冲宽度：≤100ps； ■重复频率：10kHz-20MHz可调，支持外部TTL同步触发； ★单脉冲能量：≥50μJ； ■光束质量：TEM00模式，M2＜1.2，满足高精度光学准直与扫描发射需求。 | 1 | 套 |  |

三、安装调试、培训及售后服务要求

1、安装调试：

（1）协助安装调试前的准备工作，提供相关要求并作相应的指导。

（2）货物到达用户指定交货地点后，产品制造商在接到用户通知后 2 周内进行安装调试，直至验收通过，并就货物的性能、原理、操作、保养和维护等对用户技术人员（至少 2 人）进行免费培训。

2、售后服务：

（1）产品制造商应在 4 小时内对用户的维修要求作出响应，1个工作日内到达现场维修。

（2）如遇软件升级问题，在硬件支持的前提下，提供免费升级。

四、报价要求

1、本项目须报投标总价，投标总价包含完成所投包别项目产生的一切费用（仪器设备安装调试所需要的人工、材料、工具等均由中标人负责提供，所需费用包含在投标总报价内），履约期间采购人不再追加任何费用，投标人自行考虑报价风险。

2、本项目按照人民币报价，供应商在报价时，应主动、充分调研中美及各类贸易战背景下进口关税的现行适用政策及未来潜在波动风险，并将贸易战相关关税成本纳入投标报价中，自行承担相关风险（供应商如若中标，不得在履约阶段以关税政策变化、成本超支为由，向采购人主张价款调增、额外费用索赔或履约责任减免）。