采购需求

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.本技术规格中提及的工艺、材料、设备的标准、参数及参考品牌或型号（如有）仅起说明作用，并没有强制性且为本次采购的最低要求。投标人在投标中可以采用替代工艺、材料、设备的标准及品牌或型号，但这种替代应满足、等同或优于本技术规格的要求，否则评委在评审时有权作出不利于投标人的判定。

3.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 1.合同生效后，采购人支付合同金额的70%作为预付款（中标人需提供等额预付款保函或其他担保措施，预付款保函需为见索即付保函）。 2.供货安装完成，项目验收合格后支付剩余款项。 注： （1）预付款保函形式： ☑银行保函 ☑担保机构担保 （2）预付款保函递交要求： ①如采用银行保函，银行保函应为具有分支机构的银行出具的见索即付无条件保函。（例如A银行总部在合肥或者A银行在合肥行政区域（含四县一市）具有分支机构，那么A银行任一分支机构或者总部出具的见索即付无条件保函符合要求），且应将原件交至采购人保管。 ②如采用担保机构担保，应为具有备案资质的融资担保机构出具的见索即付无条件担保，且应将原件交至采购人保管。 ③在签订合同时，中标人书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款规定。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 蚌埠医科大学，采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后且到采购人通知之日起30个日历日内完成供货与安装。 |
| 4 | 免费质保期 | 详见采购需求，采购需求中未明确的，免费质保期为验收合格之日起3年。 |
| 5 | 本项目采购标的所属行业 | 工业。 |

- 货物需求

- （一）货物指标重要性表述

- 第1包

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键性指标项 | ★ | 不满足该指标项将导致投标被拒绝 |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，每满足一项得1.5分 |
| 无标识项 |  | 投标人/供应商须在投标文件/响应文件中提供承诺，承诺无标识项完全满足采购文件要求，如履约验收期间所投产品不满足采购文件要求，采购人有权解除合同并上报政府采购监督管理部门，中标人/成交供应商承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件/响应文件格式）。投标文件/响应文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标/响应无效。 |
| 注： 1、如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 2、关于参数评审的相关要求： ①投标人必须对“★”项、“■”项逐条填写参数内容及响应情况（如填写的参数内容不满足招标文件约定或存在漏项情形或未注明投标参数内容的或未按照采购需求的约定提供证明材料（如要求），视为不满足招标参数要求，则按照招标文件对应的评审标准按投标无效处理或不得分），如发现虚假响应参数的按无效投标处理。 ②如下述采购需求清单中约定要求提供证明材料，请投标人在相应标识项的参数技术响应表后附相应的证明材料，同时需要在响应表中注明所在页码，且需要同证明材料进行对应。 ③除采购需求清单中明确约定在投标文件（或投标时）提供检测或检验或测试报告等证明材料外，其他材料均为合同签订后提供。 ④采购人有权要求合同签订后，验收时中标人对所投产品功能参数进行逐项演示，如发现有与投标文件描述不符或弄虚作假行为，中标人承担违约责任。 |  |  |

第2包

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键性指标项 | ★ | 不满足该指标项将导致投标被拒绝 |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，每满足一项得3分 |
| 无标识项 |  | 投标人/供应商须在投标文件/响应文件中提供承诺，承诺无标识项完全满足采购文件要求，如履约验收期间所投产品不满足采购文件要求，采购人有权解除合同并上报政府采购监督管理部门，中标人/成交供应商承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件/响应文件格式）。投标文件/响应文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标/响应无效。 |
| 注： 1、如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 2、关于参数评审的相关要求： ①投标人必须对“★”项、“■”项逐条填写参数内容及响应情况（如填写的参数内容不满足招标文件约定或存在漏项情形或未注明投标参数内容的或未按照采购需求的约定提供证明材料（如要求），视为不满足招标参数要求，则按照招标文件对应的评审标准按投标无效处理或不得分），如发现虚假响应参数的按无效投标处理。 ②如下述采购需求清单中约定要求提供证明材料，请投标人在相应标识项的参数技术响应表后附相应的证明材料，同时需要在响应表中注明所在页码，且需要同证明材料进行对应。 ③除采购需求清单中明确约定在投标文件（或投标时）提供检测或检验或测试报告等证明材料外，其他材料均为合同签订后提供。 ④采购人有权要求合同签订后，验收时中标人对所投产品功能参数进行逐项演示，如发现有与投标文件描述不符或弄虚作假行为，中标人承担违约责任。 |  |  |

- （二）货物指标要求

- 第1包

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧健康促进服务系统 | 一、身体成分分析仪 1、测量原理：生物电阻抗分析原理，8点接触式电极； 2、阻抗测量：时间≤90S，范围150-1200Ω。 ■3、运行平台：Android9.0以上，10 英寸以上电容屏。（投标文件中提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书或有权第三方检测机构出具的检测报告扫描件作为证明材料） ■4、操作方式：一体化触摸屏设计，报表可滑动查看，无机械按键。（投标文件中提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书或有权第三方检测机构出具的检测报告扫描件作为证明材料） ■5、衣服减重支持单一模式和季节模式。（投标文件中提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书或有权第三方检测机构出具的检测报告扫描件作为证明材料） 6、测量指标：体重、去脂体重、肌肉含量、体脂肪量、体脂肪率、蛋白质含量、无机盐、BMI 指数、基础代谢率、腰臀脂肪比、节段肌肉含量、节段脂肪含量、平衡度。 7、数据解析：体型分析、人体成分分析、肥胖指数分析、营养状况评估。 8、具有视频语音操作提示功能。 9、支持单机/网络工作模式，网络版测试数据即时上传本次采购的系统。 10、数据支持Excel导出功能。 ■11、投标文件中须提供所投产品的医疗器械注册证扫描件。 | 2 | 套 |
|  |  | 二、▲心血管功能测试仪 1、血压测量：全自动血压测量。 测量范围：0-34.7 kPa(0-260mmHg)。 允许误差：0.4kPa(±3mmHg)。 2、脉搏波测量： 测量范围：30次/分钟-200次/分钟。 允许误差：≤5%（或3次/分钟）。 ■3、测量指标：应包括收缩压、舒张压、脉压、中心动脉收缩压、增长指数、脉率、射血时间分数、左心灌注指数、心肌负荷指数、心内膜下心肌活力率等。（投标文件中提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书或有权第三方检测机构出具的检测报告扫描件作为证明材料） 4、腕表式脉搏传感器固定方式。 ■5、具有心肌缺血早期筛查功能，对心肌缺血的识别正确率达到90%以上。（投标文件中提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书或有权第三方检测机构出具的检测报告扫描件作为证明材料） ■6、具有动脉硬化早期筛查功能，对动脉硬化的识别正确率达到90%以上。（投标文件中提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书或有权第三方检测机构出具的检测报告扫描件作为证明材料） 7、支持单机/网络工作模式，网络版测试数据即时上传本次采购的至“健康促进服务管理系统软件”，单机版可打印A4彩色报表。 ■8、数据解析功能：心脏功能评估、血管弹性功能评估、诊断结果与指导建议、参数解析。（投标文件中提供软件界面截图或有权第三方检测机构出具的检测报告扫描件作为证明材料） ■9、投标文件中须提供所投产品的医疗器械注册证扫描件。 |  |  |
|  |  | 三、超声骨密度仪 1、测试部位：跟骨。 2、测量时间：＜1分钟。 3、测量参数：骨强度指数STI,宽带超声衰减BUA，超声速度SOS，T值和Z值等。 ■4、测量精度：SOS：±0.3%,BUA：±3%。（投标文件中提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书或有权第三方检测机构出具的检测报告扫描件作为证明材料） ■5、水囊式耦合；水温测量、显示，实现温度自补偿。（投标文件中提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书或有权第三方检测机构出具的检测报告扫描件作为证明材料） 6、支持单机/网络工作模式，网络版测试数据即时上传至本次采购的“健康促进服务管理系统软件”。 7、评价标准：样本人群为中国人群，按性别、年龄划分标准（内置男、女、标准数据库）。 |  |  |
|  |  | 四、动脉硬化检测仪 1、血压测量： 测量范围：40-260mmHg。 测量方式：四肢同步加压。 允许误差：0.4kPa(±3mmHg)。 脉率范围：42～210次/分。 脉率准确性：±3%或±3次/min（取其大者）。 ■2、脉搏波测量： 通过四肢袖带加压法获取肱踝动脉波形。 台车式具有桡动脉测量功能。（投标文件中提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书或有权第三方检测机构出具的检测报告扫描件作为证明材料） ■3、测量指标： 至少包括脉率、收缩压（四肢）、舒张压（四肢）、平均压（四肢）、臂踝指数、上臂-脚踝脉搏波速度、踝臂指数、中心动脉收缩压、增长指数、射血时间分数、左心灌注指数、心肌负荷指数、心内膜下心肌活力率。（投标文件中提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书或有权第三方检测机构出具的检测报告扫描件作为证明材料） ■4、具有单机/网络工作模式，网络版测试数据即时上传至本采购的“健康促进服务管理系统软件”。 5、数据解析功能：显示不同年龄baPWV标准值，下肢动脉阻塞、血管弹性、诊断结果与指导建议、参数解析。（投标文件中提供设备打印报告及软件界面截图作为证明材料） 6、具备临床病历统计分析功能。 ■7、投标文件中须提供所投产品的医疗器械注册证扫描件。 |  |  |
|  |  | 五、肺功能测试仪 1、容积测量： 测量范围：0-10L。 测量精度：读数的±3%或±0.05L。 2、流速测量： 测量范围：0-14L/s。 测量精度：±0.2L/s。 ■3、测试指标： 用力肺活量FVC、第一秒用力肺活量FEV1、一秒率FEV1/FVC、75%FVC待呼出时呼气流速MEF75、50%FVC待呼出时呼气流速MEF50、25%FVC待呼出时呼气流速MEF25、最高中段呼气流速MMF。（投标文件中提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书或有权第三方检测机构出具的检测报告扫描件作为证明材料） ■4、流量传感器：基于双差压传感器的压差式流量传感器。 5、支持单机/网络工作模式，网络版测试数据可即时上传至本采购的“健康促进服务管理系统软件”。 6、数据解析：通气功能评估、慢性阻塞性肺疾病分级与指导建议；本机能直接生成肺功能检测报表。 ■7、投标文件中提供所投产品的医疗器械注册证扫描件。 |  |  |
|  |  | 六、握力测试仪 ■1、主机采用≥10英寸彩色液晶显示屏，多点电容触摸屏幕与机械按键多重输入功能，内置读卡功能；分辨率：1024×600，亮度≥10000Lx；无线WIFI、433MHZ专用无线网络等通讯功能。（投标文件中提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书或有权第三方检测机构出具的检测报告扫描件作为证明材料） 2、外设带中文液晶LCD显示，与主机同步显示测试者编号和姓名及测试成绩；可以根据测试者手型调整握柄距离；外设可单独使用。 3、测试主机具备指定编号查询测试成绩功能，兼容多种测试者信息输入方式：键盘输入信息、射频卡等输入信息、电脑直接下载测试者信息到测试仪。 4、内置环保可充电锂电池，在无市电情况下可以持续工作10小时。 5、为确保数据安全性，主机内置双芯片备份，单机50000条存储数据，保证数据存储。 6、内置USB接口，可以将20000名以上的测试者信息直接下载到测试器内部（非外接存储设备），并能在测试仪主机上显示详细的测试信息。 7、全程可选语音提示，具有外接扩音装置功能。 8、同一主机可以兼容所有项目测试程序，使用本项目任一外设进行测试。 9、测试量程：0kgf～150kgf分辨率：0.1kgf 测试误差：±0.2kgf。 ■10、须和健康促进服务管理系统软件无缝对接直传数据；投标人在投标文件中提供承诺函，格式自拟。 |  |  |
|  |  | 七、闭眼单脚站立测试仪 ■1、主机采用≥10英寸彩色液晶显示屏，多点电容触摸屏幕与机械按键多重输入功能，内置读卡功能；主机为嵌入式ARM专用智能操作系统；分辨率：1024×600，亮度≥10000Lx；无线WIFI、433MHZ专用无线网络等通讯功能。（投标文件中提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书或有权第三方检测机构出具的检测报告扫描件作为证明材料） 2、红外线非接触测量。 3、测试主机具备指定编号查询测试成绩功能，兼容多种测试者信息输入方式：键盘输入信息、射频卡等输入信息、电脑直接下载测试者信息到测试仪。 4、为确保数据安全性，主机内置双芯片备份，单机50000条存储数据，保证数据存储。 5、内置USB接口，可以将20000名以上的测试者信息直接下载到测试器内部（非外接存储设备），并能在测试仪主机上显示详细的测试信息，以防止测试时输入编号出错。 6、全程可选语音提示，具有外接扩音装置功能。 7、同一主机可以兼容所有项目测试程序，使用本项目任一外设进行测试。 8、测试量程：0s～999s 分辨率：1s 测试误差：±1s。 ■9、须和健康促进服务管理系统软件无缝对接直传数据；投标人在投标文件中提供承诺函，格式自拟。 |  |  |
|  |  | 八、坐位体前屈测试仪 ■1、主机采用≥10英寸彩色液晶显示屏，多点电容触摸屏幕与机械按键多重输入功能，内置读卡功能；主机为嵌入式ARM专用智能操作系统；分辨率：1024×600，亮度≥10000Lx；无线WIFI、433MHZ专用无线网络等通讯功能。（投标文件中提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书或有权第三方检测机构出具的检测报告扫描件作为证明材料） ■2、主机与外设无线连接,外设具有防作弊功能，推板由内部电机驱动自动跟随手指运动，测试完成后由内部电机驱动自动复位。（投标文件中提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书或有权第三方检测机构出具的检测报告扫描件作为证明材料） 3、主机与外设均内置大功率环保可充电锂电池，可为主机提供10小时的持续电能。在市电停电时不影响测试。 4、为确保数据安全性，主机内置双芯片备份，单机50000条存储数据，保证数据存储。 5、测试主机具备指定编号查询测试成绩功能，兼容多种测试者信息输入方式：键盘输入信息、射频卡等输入信息、电脑直接下载测试者信息到测试仪。 6、内置USB接口，可以将20000名以上的测试者信息直接下载到测试器内部（非外接存储设备），并能在测试仪主机上显示详细的测试信息，以防止测试时输入编号出错。 7、全程可选语音提示，具有外接扩音装置功能； 8、同一主机可以兼容所有项目测试程序，使用本项目任一外设进行测试。 9、测试量程：-20～40cm,分辨率：0.1cm, 误差：±0.1cm。 ■10、须和健康促进服务管理系统软件无缝对接直传数据；投标人在投标文件中提供承诺函，格式自拟。 |  |  |
|  |  | 九、反应时测试仪 1、外设与主机有线连接,全程声光提示操作，易于使用；5000种随机反应情况，增强测试的精确性与准确性。 ■2、主机采用≥10英寸彩色液晶显示屏，多点电容触摸屏幕与机械按键多重输入功能，内置读卡功能；主机为嵌入式ARM专用智能操作系统；分辨率：1024×600，亮度≥10000Lx；无线WIFI、433MHZ专用无线网络等通讯功能。（投标文件中提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书或有权第三方检测机构出具的检测报告扫描件作为证明材料） 3、测试主机具备指定编号查询测试成绩功能，兼容多种测试者信息输入方式：键盘输入信息、射频卡等输入信息、电脑直接下载测试者信息到测试仪。 4、主机内置大功率环保可充电锂电池，可在无交流电源时提供10小时的持续电能。 5、为确保数据安全性，主机内置双芯片备份，单机50000条存储数据，保证数据存储无忧。 6、内置USB接口，可以将20000名以上的测试者信息直接下载到测试器内部（非外接存储设备），并能在测试仪主机上显示详细的测试信息，以防止测试时输入编号出错。 7、同一主机可以兼容所有项目测试程序，使用本项目任一外设进行测试。 8、测试量程：0s～5s 分辨率：0.01s 测试误差：±0.01s。 ■9、须和健康促进服务管理系统软件无缝对接直传数据；投标人在投标文件中提供承诺函，格式自拟。 |  |  |
|  |  | 十、健康促进服务管理系统软件 ■1、具有用户注册建档、问卷调查、健康信息获取、健康促进方案决策支持、运动跟踪管理、数据管理与分析、跟踪随访等功能模块。（投标文件中提供软件界面截图或有权第三方检测机构出具的检测报告扫描件作为证明材料） 2、支持接入健康体征检测设备、运动功能检测设备和智能健身设备，具备健康状况检测、健康状况评估、开具运动处方、运动处方执行、执行效果评价等主要功能。 3、支持手动输入或读卡器自动获取居民身份证完整信息两种方式进行注册建档。 ■4、问卷调查内容应包括慢性病病史、家族史、慢性病症状及不适症、用药史、膳食习惯、体力活动习惯、睡眠问卷及心理问卷等。（投标文件中提供软件界面截图或有权第三方检测机构出具的检测报告扫描件作为证明材料） ■5、支持查看用户体成分、心血管机能、骨密度、动脉硬化、国民五项检测等单项检测报告。（投标文件中提供软件界面截图或有权第三方检测机构出具的检测报告扫描件作为证明材料） ■6、根据健康体征检测结果、运动功能检测结果以及问卷调查结果，能自动生成健康综合评估结果，并提供健康综合评估报告。综合评估报告内容应包括主要健康问题及其成因分析、健康管理目标、心血管风险评估及危险分层、骨肌系统评估、糖脂代谢状况评估及生活方式评估等。（投标文件中提供软件界面截图或有权第三方检测机构出具的检测报告扫描件作为证明材料） ■7、根据第6项综合评估结果，能自动生成具有针对性的个性化运动指导建议、个性化膳食指导建议，个性化行为习惯纠偏建议。（投标文件中提供软件界面截图或有权第三方检测机构出具的检测报告扫描件作为证明材料） 8、支持推送个性化运动干预方案到智能健身设备进行执行和监测。 9、支持对于已生成干预方案的居民进行跟踪管理，包括电话随访和复检随访。对于电话随访到期的居民，可以自动提示并生成相应的电话随访问卷。对于复诊随访到期的居民，系统能根据健康管理师排班计划，自动生成复诊随访计划表。 |  |  |

- 第2包

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲高级无线智能综合模拟人 | 一、系统组成： 系统包括虚实融合训练系统、课程开发系统、配套附件等。 二、技术要求： （一）虚实融合训练系统基本要求 虚实融合训练系统由模拟人、数字人、教学应用系统组成，其数据通讯均采用无线连接。 1.模拟人、数字人技术要求 1.1.基本要求 ★1.1.1.虚实融合训练系统采用模拟人与数字人相结合，二者能够随病程改变自动同步进行体征变化。（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件） 1.1.2.模拟人与数字人采用数字孪生技术制作，其外观均为标准亚洲成年男子发育体型，符合亚洲男性体貌特征。 1.1.3.模拟人为成年男性，身高≥170cm，体表区皮肤全部覆盖，皮肤表现与人体相似的触感，触感柔软、光滑，深部触诊手感软硬度接近真实人体。 1.1.4.模拟人仿真皮肤、骨骼采用安全环保材料，无毒无害。 1.1.5.模拟人具有完整的体表标志，可触及全身各部位骨性标志，满足临床诊疗操作体表定位需求。要求胸腹部皮肤无任何操作标记点，医生可自主判断除颤及ECG连接位置。 1.1.6.皮肤具有良好的耐针刺性。 1.1.7.全身骨关节活动度符合人体指标范围，可安置各种诊疗体位。 ■1.1.8.数字人可切换直立位、坐位、仰卧位、侧卧位、半坐卧位等≥5种体位。可表现发绀、皮肤苍白、全身黄染、白癜风、白斑等≥9种皮肤颜色、正常、大汗等≥2种皮肤湿度、斑疹、玫瑰疹、丘疹、斑丘疹等≥6种皮疹、银白色鳞状脱屑等≥1种皮肤脱屑、皮下出血及轻度、中度及重度3种皮肤水肿。（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件） 1.1.9.数字人可表现发绀、皮肤苍白、全身黄染、白癜风、白斑等≥9种皮肤颜色、正常、大汗等≥2种皮肤湿度、斑疹、玫瑰疹、丘疹、斑丘疹等≥6种皮疹、银白色鳞状脱屑等≥1种皮肤脱屑、皮下出血及轻度、中度及重度3种皮肤水肿。 1.1.10.数字人可表现正常、嗜睡、意识模糊、昏迷、定向力障碍等≥9种意识状态及正常面容、表情痛苦、急性病容、慢性病容、贫血面容、肝病面容、甲状腺功能亢进面容等≥10种面容与表情。 1.1.11.可连接无线语音对讲装置，教师可模拟患者进行话对话，并能够根据案例信息表现语音和声音，包括呼救、咳嗽、呻吟、呕吐、声音嘶哑、痛苦等。 1.2.心电监护功能 1.2.1.系统配有模拟心电监护除颤一体机或心电监护仪、除颤器，模拟设备具有与真实设备相同的功能按键与显示界面信息，可与系统无线互联，能够采集设备使用过程中的操作信息与记录，进行自动分析和评测。 1.2.2.可显示心电、呼吸、脉率等≥3种生命体征的波形。 1.2.3.监测并显示脉率、心率、呼吸、血压、中心静脉压等≥5种生命体征的参数。 1.2.4.可分别设置参数报警参数范围，报警等级包括高、中、低3种，当监测数据超出范围可发出声、光报警。 1.2.5.教学应用系统可自动识别并记录监护操作，包括：心电监护、血氧测量、血压测量、体温测量。 1.3.气道管理功能 1.3.1.可手动控制气道打开/关闭。 1.3.2.可自动检测正确手法打开气道并记录在反馈信息中。 1.3.3.耳朵轮廓符合正常解剖，支持挂耳式吸氧管进行鼻导管吸氧及面罩吸氧操作，吸氧流量可设置并自动检测是否实施。 1.3.4.可进行球囊面罩通气、经口气管插管、鼻咽通气管、口咽通气管、喉罩通气等操作。 1.3.5.具有逼真的眼、耳、鼻、逼真的口腔（牙齿、舌、悬雍垂）及逼真的气道（会厌、声门、气管）和食道，颈部具有甲状软骨、气管、胸锁乳突肌等解剖结构，可触及甲状软骨、环状软骨和气管。 1.3.6.模拟人体内无潮气袋，避免口对口人工通气时产生交叉感染的可能。 1.3.7.系统可虚拟表现舌后坠、舌水肿、颌面部畸形等≥5种困难气道。 1.3.8.系统可自动检测气道开放，并检测人工通气通气不足、通气过度等操作信息。 1.3.9.系统可自动检测气管插管是否实施，以及气管插管深度，插管正确时人工通气表现为双侧胸廓起伏，插管过深时人工通气表现为单侧胸廓起伏，同时通气时双侧或单侧可闻及通气音。 1.4.呼吸系统功能 1.4.1.模拟人可表现胸式呼吸运动，并设置呼吸频率、呼吸模式、呼吸幅度、呼吸节律，呼吸频率：0-40bpm；呼吸模式：胸式；呼吸幅度：正常、深呼吸、浅呼吸；呼吸节律：匀速呼吸、库斯莫尔呼吸、潮式呼吸、间停呼吸等。 1.4.2.系统可虚拟表现扁平胸、串珠胸、鸡胸、漏斗胸、桶状胸、心前区隆起等≥48项胸部视诊检查体征。 ■1.4.3.系统内置大叶性肺炎、压迫性肺不张、肺气肿、胸腔积液、慢性支气管炎等≥23种呼吸音听诊预设病例，并支持各听诊区域单独设置听诊音。（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件） ■1.4.4.可在气管、支气管、左肺、右肺等≥5个部位进行肺部听诊。（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件） 1.5.循环系统功能 1.5.1.系统内置正常心电图、窦性心动过速、窦性心动过缓、停搏、心房颤动、心室颤动、下壁心肌梗死、陈旧性心肌梗死、不完全性右束支传导阻滞等≥37种心电图。 1.5.2.支持心电图附件上传功能。 1.5.3.支持真实12导联心电图机进行心电图检查描记操作。 1.5.4.支持二尖瓣听诊区、三尖瓣听诊区、肺动脉瓣听诊区、主动脉瓣听诊区、主动脉瓣第二听诊区的心脏5个瓣膜听诊区进行听诊，各听诊区声音可独立调节。 1.5.5.系统内置正常窦性心律、窦性心动过速、窦性心动过缓、阵发性室上性心动过速、阵发性室性心动过速、心房颤动等成组素材不少于40组。 1.5.6.支持使用电子血压计、模拟除颤监护一体机进行血压测量及左右手臂独立设置。 1.5.7.支持不少于2种外周动脉搏动触诊，并可设置脉搏强度以及脉率，随病情变化以及治疗而变化。 1.6.神经系统功能 1.6.1.系统支持进行双侧外眼眼睑上睑下垂、眼睑水肿等≥3种体征，巩膜正常、巩膜黄染等≥2种体征，泪囊脓性分泌物等状态的设置。 1.6.2.系统可虚拟表现眼球突出、Graefe征、Joffory征、Mobius征、Stellwag征等≥10种眼球状态。 1.6.3.模拟人瞳孔可根据光线强弱改变产生散大、缩小的动态变化，设置范围：0.5-10mm，可使用瞳孔笔测量瞳孔直径。 1.6.4.可表现直接对光反射和间接对光反射，并支持分别独立设置双侧瞳孔对光反射的动态反应。 1.6.5.直接反射及间接反射具有实时监测反馈记录。 ■1.6.6.系统支持表现双侧跖反射、肱二头肌反射、肱三头肌反射、桡骨骨膜反射、膝反射、腱反射、Babinski征等≥15种神经反射体征。（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件） 1.7.CPR、电除颤及电复律 1.7.1.符合国际心肺复苏指南标准。 1.7.2.可模拟真实的胸腔运动，符合人体胸外按压力学模型，按压训练时的手感更加接近按压人体的手感。 1.7.3.具有可视化CPR实时操作引导。 1.7.4.可实时检测并显示按压位置、深度、次数、频率、气道开放、人工通气数据。 1.7.5.可设置CPR成功后模拟人的状态和生命体征参数变化。 1.7.6.具有CPR操作数据的实时监测与反馈，操作结束后可提供详细数据统计报告。 1.7.7.可设置“A-B-C”、“C-A-B”、“高级气道”等≥3种CPR操作模式训练设置。 1.7.8.模拟人胸外按压的机械寿命大于150万次。 1.7.9.支持使用模拟除颤监护一体机进行手动除颤、自动体外除颤（AED）、心电监护、起搏操作，并进行参数自动监测。 1.7.10.可表现由于瞬时高压电击引起的“全身肌肉痉挛”反应。 1.7.11.系统支持给予处理后，模拟人相应症状、体征和监测参数自动表现与病情相一致的变化。 1.8.护理功能 1.8.1.支持静脉穿刺，内置仿真血管，穿刺正确后可见回血，打开输液器开关液体可顺畅滴入。 1.8.2.支持肌内注射操作，操作正确后系统可自动检测。 1.8.3.支持皮内注射操作。 1.8.4.支持皮下注射操作。 1.8.5.支持真实输液泵、注射泵的使用。 1.8.6.具有废液收集功能，输注的液体不易外漏。 1.8.7.可模拟长期卧床、关节活动受限等患者，协助其进行头发的清洁护理操作。 1.8.8.模拟人具有中空口腔，口腔内有仿真解剖结构（包括牙齿、舌头、悬雍垂等）可进行患者口腔护理的相关操作。 1.8.9.模拟人全身覆盖皮肤，可进行皮肤的清洁护理操作。 1.8.10.模拟人配有压疮护理贴片，可模拟≥4种不同分期压疮，可将这些贴片贴在模拟人相应的身体部位，进行压疮的评估及相关护理操作。 1.8.11.模拟人具有完整男性外生殖器解剖结构，可进行会阴部的清洁与护理相关操作。 1.8.12.支持使用挂耳式吸氧管进行鼻导管吸氧，系统可自动检测并记录鼻导管吸氧操作。 1.8.13.模拟人面部结构真实，模拟真实的口鼻腔，鼻孔通畅，会厌、咽、喉位置准确。可摆放头偏向一侧，完成经口腔、鼻腔吸痰操作。 1.8.14.可模拟患者气管切开术后状态，进行气管切开吸痰训练及相关护理操作。 1.8.15.模拟人有逼真的口鼻、咽、喉、会厌、食管、胃等解剖结构；体表标志明显，胸部骨性及体表定位标志准确，可自动注入及排空胃液，便于进行鼻饲、胃肠减压及洗胃术操作训练。 ■1.8.16.模型具有逼真的人体阴囊、阴茎、尿道等构造，可进行留置导尿、膀胱冲洗、膀胱给药操作。当导尿管插入成功后，系统可自动检测，且有模拟尿液流出。（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件） 1.8.17.模拟人具有肛门、直肠等高仿真解剖结构，能够模拟插管时的阻力感，同时仿真结构密闭性良好，另有专门的废液排出口，灌入的液体不会从肛门处逆流，可反复练习大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、保留灌肠及肛管排气护理操作，系统可自动检测肛管插入。 1.8.18.可在肘部静脉、手背静脉网等≥2处进行静脉穿刺及输液操作，系统可自动检测，止血带未结扎或位置不正确，穿刺无回血；正确结扎止血带后可见血管隆起，绷紧皮肤，进针有明显落空感，穿刺成功有回血。松开止血带后可以进行连续输液并且可调节滴速，不松开止血带无法输进液体。 1.8.19.可在上臂三角肌、臀大肌等≥2处进行肌肉注射操作，系统可自动检测。 1.8.20.可进行皮内注射操作，且皮内注射成功后，可选择青霉素皮试、破伤风皮试等≥3种不同皮试结果的贴片进行评估。 1.8.21.可进行胸腔闭式引流护理操作，可连接模拟引流液装置，进行胸腔闭式引流护理操作训练。 1.8.22.可进行“T”管引流护理操作，包括“T”管引流术后观察引流液情况、消毒换药、更换引流袋、拔管后观察伤口渗出等“T”管引流护理相关操作训练。 1.8.23.可进行袢式造口、端式造口等≥2种造口护理操作。 1.8.24.可进行术后伤口渗血、渗液伤口周围发红、剖宫产横切术后伤口等≥10种术后伤口护理操作。 1.8.25.可进行冷疗法及热疗法护理操作。 2.教学应用系统功能 2.1.可在主流系统平台下应用。 ■2.2.具有“模拟护士站”功能模块，可进行医嘱单查看与填写及护理文书查看与填写功能，支持个性化编辑和填写。（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件） ■2.3.具有护理程序书写模块，支持个性化编辑和填写。（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件） 2.4.支持连接2路摄录系统，并可实现直播。 2.5.具备便捷的案例管理模块，可完成案例的快速筛选； 2.6.具有案例内容预览功能，可方便查看案例整体流程图，且支持各阶段内容查看，包括病情参数，检查报告，附件信息等； 2.7.具有提示卡预览与下发功能，包括word，excel，图片，视频等格式。 2.8.具有案例进程控制功能，包括病情状态快速切换，重复执行任意病情状态等。 2.9.具备病情状态演变功能，包括达到规定时间后自动演变，完成标准的操作项目以后自动演变，以及教师随时手动控制演变等多种演变模式； ■2.10.具备警示提示功能，根据案例设置检测到学员未按正常流程操作时，有信息提示。（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件） 2.11.支持教师随时干预案例运行，可动态调整模拟人与数字人相关体征参数，且生命体征监护仪信息同步改变，系统提供多种内置成套病情参数，供教师便捷切换； 2.12.可进行评分操作，支持调用多种评分模板进行评分，并可将评分结果提交后台系统，进行统计分析； 2.13.具有操作反馈与可视化引导功能，可呈现学员操作反馈等信息，便于教师把控案例进展； ■2.14.具有查看护士操作相关功能，例如护理文书填写情况，医嘱执行情况等。（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件） 2.15.可展示课程信息，包括提示卡，图片，视频，文档等，并自动生成记录，方便重复查看。 （二）课程开发系统技术要求 1.课程开发功能 1.1.系统采用B/S、C/S混合架构，可实现在浏览器上进行案例编辑。 1.2.系统内置包括案例≥10个，可供教师直接使用。除内置案例外，教师还可以根据需要自由导入、编辑、修改案例，各病程阶段均可任意设置不同生理参数、诊疗任务、医嘱单等内容，并可设置正常或异常的阶段跳转，跟随病程演进产生相应的参数变化，灵活教学。支持内置病例分类，用户可查看最近运行病例、自行创建的病例和系统内所有病例。 1.3.支持课程计划设计及导出功能。 ■1.4.具有“课程应用小程序”设计功能模块，支持教师上传学习资料、试卷和调研问卷等教学资源，学生可在小程序内查看和下载资源。（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件） 2.教情学情功能 2.1.支持评分统计分析功能，可对不同案例生成评价统计表，为教师进行课程复盘环节时做数据支撑。 2.2.支持查看学员填写的护理程序及护理文书。 2.3.支持查看课程应用小程序模块内容的使用情况。 3.教学资源管理功能 3.1.支持查看系统内置课程分类，可对课程分类进行维护，支持新增、编辑课程分类等操作。 3.2.系统提供内置的虚拟素材库，可对虚拟素材库进行维护，支持上传、修改、删除相关素材。 3.3.系统提供内置的药物库，可对药物库进行维护，支持新增、编辑、查看和删除相关药物信息。 （三）实训转播系统技术要求 1.系统配备不少于2路网络摄录系统，可同步记录现场音视频，支持直播与录像功能。 2.支持直播及录像存储功能，包括现场音视频，学员操作信息，生命体征监护仪画面等，并支持在课程录制前预览摄录画面。 3.录像信息可通过网页端随时调用查看。 （四）配套附件技术要求 1.模拟除颤监护一体机 1.1.基本参数 1.1.1.模拟监护除颤一体机可用于手动体外除颤、同步电复率、AED自动体外除颤、体外经皮临时心脏起搏及监护仪使用等，可与模拟人配合使用。 1.1.2.模拟监护除颤一体机与真实设备外观及使用方法一致，具有与真实设备相同的功能按键，设有除颤（同步/异步）、监护、起搏、AED、关机共5个档位，有导联选择、血压测量、报警暂停、成人/儿童模式切换、静音、能量调节、冻结、充电、电击、报警参数设置及多功能选择旋钮等按键。 1.1.3.采用≥8寸全彩液晶屏，分辨率1024×768 ，可显示各相关生命体征参数数值及波形图。 1.1.4.电击手柄收纳仓采用卡簧式设计，确保演练途中不易脱落。 1.2.安全及性能参数 1.2.1.模拟监护除颤一体机在使用过程中无高压电流，使用安全。 1.2.2.模拟除颤仪具有外接 220V 交流电源和内部电池供电两种模式。内置电池可充电使用，无外接电源时支持大于6小时正常使用。 1.2.3.状态栏电池图标可显示当前电量状态、设备使用电压源（电池或电源）。 1.2.4.具有电量监测功能，用户可直观察看当前电池电量，当电量低时有声、光报警。 1.3.监护模式功能参数 ■1.3.1.监护模式下可监测显示生命体征参数包括，心电（ECG）、脉搏（Pleth）、呼末二氧化碳（CO2）等波形以及心率（HR）、呼吸频率（RR）、血氧饱和度（SpO2）、体温（Temp）、无创血压（NIBP）、有创动脉血压（Art）、中心静脉压（CVP）等数据。（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件） 1.3.2.配备ECG导联线、血氧探头、血压袖带、体温探头等附件，连接方法与真实设备相同。 1.3.3.ECG导联线采用真实的六针式5导联ECG导联线，连接一体机后可检测人体电阻，当在SP病人躯干部粘贴电极后监护仪自动开始显示心电波形及呼吸曲线。 ■1.3.4.心电导联可切换I导联、II导联、III导联、aVL导联、aVR导联、aVF导联、V导联，调节心电导联后显示对应导联的心电波形；波形增益可调节，增益范围为×1/4、×1/2、×1、×2，调节波形增益后显示对应的电压标尺变化；波形速度可调12.5mm/s、25.0mm/s、50.0mm/s。（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件） 1.3.5.配备了模拟血氧探头，系统可自动识别血氧指夹是否脱落，当正认夹持后监护界面可自动显示血氧值及波形。 1.3.6.配有模拟体温探头和CO2采样管，CO2采样管可与呼吸机管道连接。 1.3.7.当正确佩戴血压袖带后，按下监护仪面板上的血压测量按键后，监护仪可向袖带中充气，到达一定压力后会由电磁阀逐级缓慢放气，测量流程与真实设备一致。支持手动与定时测量功能，可在血压测量设置界面设置，定时间隔时间可设置，范围：1—480分。 1.3.8.监护模式界面带有冻结功能，可冻结查看各项生命体征监测数值及波形。 1.3.9.模拟监护除颤训练一体具有报警阈值设置功能，可分别设置ECG、SpO2、CO2、Resp、NIBP、Temp、CVP、Art报警参数范围，当监测数据超出范围可发出声、光报警。 1.4.电除颤及AED模式功能参数 1.4.1.具有外观仿真的电极板，电极片和电极板手柄处有胸骨、心尖位置放置标识。 1.4.2.手动除颤模式可调节除颤能量，能量调节范围为2—360焦耳；能量调节后显示屏可显示能量数值。 1.4.3.电击手柄上设有充电及电击按键，可进行充电和放电操作。 1.4.4.AED模式可进行 AED 训练的完整流程。具有完整的 AED 语音引导功能，根据提示音逐步训练操作。 1.4.5.AED模式支持进行智能心律分析，分析后可提示是否进行电击。 1.4.6.AED模式系统可自动检测电极板是否脱落，具有电极片脱落提示，可切换成人或儿童模式，全程语音引导。 1.4.7.除颤成功后心电波形会产生相应的变化。 1.4.8.CPR操作时可开启除颤监护一体机节拍器功能，引导学生按节奏进行胸外心脏按压，CPR模式和时间执行国际标准。 1.5.同步电复律模式功能参数 1.5.1.具有外观仿真的电极板，电极片和电极板手柄处有胸骨、心尖位置放置标识。切换到同步模式时，显示屏可显示同步标识。 1.5.2.同步电复律模式可调节复律能量，能量调节范围为2—360焦耳；能量调节后显示屏可显示能量数值。 1.5.3.电击手柄上设有充电及电击按键，可进行充电和放电操作。 1.5.4.进入同步模式后模拟监护除颤一体机会自动分析心电波形，按下电击按钮后在心电图显示到R波时进行同步放电，并且在识别的最近一次R波的上方显示电击标识。 1.5.5.复律成功后心电波形会产生相应的变化。 1.6.起搏模式功能参数 1.6.1.起搏模式可选择按需起搏和固定起搏，可设置起搏速率和起搏电流，起搏速率设置范围为40-170 ppm，起搏电流设置范围为 0-200 mA。 ■1.6.2.按需起搏模式下可自动分析心电波形，显示R波标记，开始起搏时可显示起搏标记；固定起搏模式下可显示起搏标记。（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件） 1.6.3.起搏参数设置成功后可显示对应的心电波形。 2.呼吸机 2.1.整机与显示要求 ■2.1.1.彩色触摸控制屏≥15英寸，整机为气动电控设计。（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件） 2.1.2.适用于成人、小儿和婴幼儿患者通气辅助及呼吸支持。 2.1.3.屏幕显示：多至4道波形同屏显示；≥3种环图，支持波形、环图、监测值同屏显示。 2.1.4.具备动态肺视图。 2.1.5.气源方案：支持高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。 2.2.呼吸模式及功能 2.2.1.标配模式：容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV；压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、窒息通气模式。 2.2.2.呼吸同步技术，使用病人的呼吸系统特性包含时间常数等自动调节吸气触发灵敏度和呼气触发灵敏度，自动调节压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数。 ■2.2.3.标配内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和最大吸气负压NIF的测定；具有自动插管阻力补偿和静态P-V环图。（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件） 2.2.4.具有待机功能并可设定病人理想体重或身高，具有单位理想体重呼气潮气量参数监测功能。 ■2.2.5.具备湿化器，湿化器具备触摸屏。（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件） 2.3.设置参数 2.3.1.潮气量：20ml—2000ml 2.3.2.吸呼比：4:1—1:10 2.3.3.最大峰值流速：210L/min 2.3.4.吸气压力：5—80 cmH2O 2.3.5.吸气时间：0.1—10s ■2.3.6.呼气触发灵敏度：Auto,1—85%（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件） 3.心电图机 3.1. 产品重量：≤1.5kg 3.2. 频率响应：0.01Hz~500Hz，误差≤±3% 3.3. 采样率：≥64kHz，起搏器采样率≥96kHz 3.4. 输入阻抗：≥100MΩ（10Hz条件下） 3.5. 定标电压：1mV±1%，精度符合医用设备标准 3.6. 耐极化电压：≥±900mV（偏差±5%） 3.7. 内部噪声：≤12.5µVp-p 3.8. 共模抑制比：≥140dB（AC滤波开启状态） 3.9. 灵敏度选择：支持1.25、2.5、5、10、20、10/5、20/10及自动mm/mV，偏差≤±5% 3.10. 除颤防护：可承受5000V(360J)除颤放电，放电后设备无数据丢失、无硬件损坏，正常运行 4.电动病床 4.1规格：L2180×W900×H500-700(mm)±50mm 4.2调节范围：背部折起：0-75°±5°、腿板折起：0-35°±5°、整体升降：500-700mm、床面前倾、后倾：均≥12° 4.3电磁兼容：通过EMC测试，不干扰内部信息化弱线路 4.4驱动控制：24V直流永磁电机，含电动推杆、手持控制器、储备电源（无电可连续使用2小时），配备一键急停装置 4.4护栏：四片隐藏式，具备防夹手、阻尼缓冲功能。 三、配置清单 1.模拟人：1具 2.数字人系统含教学一体机，内存≥8G、硬盘≥256G/512G、外置接口：USB接口≥2个，HDMI 输入接口≥1个，VGA接口≥1个，网线接口≥1个，内置WiFi：1套 3.教学应用系统（含教师工作台：内存≥8G、硬盘≥256G/512G；学生工作台：硬盘≥128G、内存≥8G）：1套 4.课程开发系统：1套 5.摄录系统：1套 6.配套附件: 6.1.网络设备：1套 6.2.模拟除颤监护仪：1台 6.3.呼吸机等、心电图机、电动病床等配套相关医疗器械：1套 6.4 多功能生命体征参数发生器：1套 6.5 组合式床旁功能支持吊塔：1个 6.6 床旁功能支持一体柜：1个 | 1 | 套 |

三、安装调试、质保、培训及售后服务要求

1、售后服务要求：

（1）若仪器发生问题，需保证1小时内服务应答，2小时内达到现场解决。

（2）所投产品制造商具有专业技术服务工程师团队，必要时可提供现场技术支持。

（3）所投产品制造商具有维修中心，若仪器出现故障，应具有维修能力。

2、安装调试及质保：

仪器到达所在地后，在接到用户通知后一周内要执行安装调试。

3、培训：

在用户现场对用户为期不少于3天的培训。培训内容包括：仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护、注意事项等。

四、报价要求

本项目报投标总价，投标人的报价包含但不限于材料、安装、运输劳务、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等，即为完成招标文件要求的供货内容所包含的一切应有费用。

五、其他要求

本项目第1包实验室的具体环境条件与设备及配套设施的安装及服务保障关系密切，为保证满足采购人需求，如潜在供应商需要现场踏勘，相关费用自行负责。采购人应当提供必要条件。现场踏勘联系人：孙老师，联系方式：0552-3175213。