采购需求

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.本技术规格中提及的工艺、材料、设备的标准、参数及参考品牌或型号（如有）仅起说明作用，并没有强制性且为本次采购的最低要求。投标人在投标中可以采用替代工艺、材料、设备的标准及品牌或型号，但这种替代应满足、等同或优于本技术规格的要求，否则评委在评审时有权作出不利于投标人的判定。

3.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 1.进口设备：采购人指定外贸代理机构办理进口产品采购事宜，并按下述方式支付合同款：合同生效后，外贸代理机构开出进口产品信用证后甲方支付70%合同款（专指进口部分）给外贸代理机构，剩余30%在验收合格后一次性付给外贸代理机构。 注：双方以人民币结算。外贸代理机构与投标人另行签订合同约定付款方式进行结算，投标人须按照采购人与外贸代理机构签署的《外贸代理机构收取进口代理费标准》向外贸代理机构支付进口代理费。 2.国产设备：合同签订生效后，采购人向中标人支付合同价款（专指国产部分）的70%预付款（中标人须同时向采购人递交等额预付款保函），全部货物安装调试完毕，剩余30%在验收合格后一次性付给中标人，同时退还预付款保函。 注： （1）预付款保函形式： ☑银行保函 ☑担保机构担保 （2）预付款保函递交要求： ①如采用银行保函，银行保函应为具有分支机构的银行出具的见索即付无条件保函。（例如A银行总部在合肥或者A银行在合肥行政区域（含四县一市）具有分支机构，那么A银行任一分支机构或者总部出具的见索即付无条件保函符合要求），且应将原件交至采购人保管。 ②如采用担保机构担保，应为具有备案资质的融资担保机构出具的见索即付无条件担保，且应将原件交至采购人保管。 （3）在签订合同时，中标人书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款规定。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽大学磬苑校区，采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后并接采购人通知后10个月内完成供货安装调试及验收等所有工作。 |
| 4 | 免费质保期 | 自验收合格之日起1年。 |
| 5 | 本项目采购标的所属行业 | 工业。 |

- 货物需求

（一）货物指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键性指标项 | ★ | 不满足该指标项将导致投标被拒绝 |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，每满足一项得3分 |
| 一般指标项 | ● | 评分项，每满足一项得2分 |
| 无标识项 |  | 9条或以上未响应或负偏离按无效标处理 |
| 注： 1、如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 2、关于参数评审的相关要求： ①投标人必须对“★”项、“■”项、“●”项和无标识项逐条填写参数内容及响应情况（如填写的参数内容不满足招标文件约定或存在漏项情形或未注明投标参数内容的或未按照采购需求的约定提供证明材料（如要求），视为不满足招标参数要求，则按照招标文件对应的评审标准被否决投标或不得分），如发现虚假响应参数的按无效投标处理。 ②如下述采购需求清单中约定要求提供证明材料，请投标人在相应标识项的参数技术响应表后附相应的证明材料，同时需要在响应表中注明所在页码，且需要同证明材料进行对应。 ③除采购需求清单中明确约定在投标文件（或投标时）提供检测或检验或测试报告等证明材料外，其他材料均为合同签订后提供。 ④采购人有权要求合同签订后，验收时中标人对所投产品功能参数进行逐项演示，如发现有与投标文件描述不符或弄虚作假行为，中标人承担违约责任。 |  |  |

（二）货物指标要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲集成光学三维波导制备设备（进口） | 1、用于光学波导制备的可调谐高功率激光脉冲源 1.1、中心波长：在1030±10nm范围内 ■1.2、最大功率：≥6W 1.3、最小脉宽：＜290fs，在290fs-20ps范围内可调 ■1.4、最大脉冲能量：≥0.1mJ 1.5、脉冲稳定性：＜0.5% 在24小时下测量 ■1.6、输出功率稳定性： ＜0.5% 在100小时下测量 1.7、偏振态：线偏振，竖直方向 1.8、光束质量：M2＜1.2 1.9、重复频率：1Hz-1MHz可调 1.10、光束指向稳定性：＜20 urad/°C 1.11、激光器类型：固体激光器 1.12、光斑直径：在2.1±0.4mm范围内 1.13、由于集成需要，体积（长宽高，mm）≤635*325*165 1.14、冷却方式：风冷 1.15、漏光功率比：＜2% 2、光参量放大器 ■2.1、波长调谐范围：630-1030nm（信频光）,1030-2600nm（闲频光） ●2.2、转换效率（峰值处）： 当泵浦能量为20-400μJ时，＞9%(信号光)和＞4%(闲频光)，当泵浦能量为8-20μJ时，＞4.5%(信号光)和＞2%(闲频光) 2.3、输出脉宽：120-400fs 2.4、带宽@700-960nm：60-220cm-1 ●2.5、长时间功率稳定性（8小时）：＜2%@800nm 2.6、脉冲能量稳定性（1分钟）：＜2%@800nm ★2.7、DUV深紫外波长扩展范围：190-215nm 2.8、DUV深紫外波长转换效率：＞0.3% @ 200 nm@20-400μJ泵浦 ★2.9、THS/SHS/SHI(二/三倍频)波长扩展范围：210-315nm、315-630nm 2.10、THS/SHS/SHI(二/三倍频)波长转换效率：当泵浦能量为20-400μJ时，＞2.4% @ 350 nm、＞0.8% @ 250 nm ★2.11、红外波长扩展范围：2200-16000nm 2.12、红外波长转换效率：当泵浦能量为20-400μJ时，＞3% @ 3000 nm、＞0.2% @ 10000 nm ●2.13、提供一台纯度≥99.999%、流量≥1500cc/min的氮气发生器 3、三维光波导加工平台 3.1、双波段支持：1030/515nm、程序电控切换 3.2、电动功率衰减：515nm 1%-98%连续可调电动能量衰减，0.1%调节分辨率；1030nm 1%-98%连续可调电动能量衰减，0.1%调节分辨率； ■3.3、激光聚焦成像模组：6M像素相机，3072*2048像素，支持透射及反射照明，五孔物镜切换器,最小聚焦光斑≤1μm @ 50X 物镜。 ●3.4、精密电动位移台：行程≥ 100*100* 30mm，重复精度 XYZ≤±0.1 um，直线度 ≤±1um 3.5、一体式控制器，包含单轴PSO、三轴插补、XY加减速消除 3.6、激光加工控制软件：一体化控制界面，可以在一个界面控制位移台相机,电动衰减等；支持常规图形加工,比如线段、圆、矩形、字体及自定义轨迹图形加工；文件导入：矢量文件CAD导入，3D格式SLT导入、切层、填充；像素图：BMP、JPG、JPEG、PNG、TIFF；支持矢量图闭合曲线填充，支持复杂阵列，支持位置/尺寸/角度/功率/偏振等阵列功能编辑；可以通过EXCEL编辑阵列点导入；图像及处理：2D(2.5D)加工中，可以使用图像拼接技术对大样品进行图像拼接对位。 4、高功率激光时空域光束质量检测系统 ■4.1、扫频光源：波长范围：1480-1640nm；波长重复性：±15pm；波长分辨率：0.1pm；输出功率：≥7dBm ●4.2、近红外相机：有效像素：640(H)*512 (V)；像素尺寸：20μm * 20μm；有效面积：12.8mm(H)*10.24mm(V)；读出速度：＜70 frames/s；曝光时间：16.7ms-1s ●4.3、光束质量分析系统：波长266nm-1100nm；有效面积6.7mm*5.6mm；有效像素2472*2064；动态范围≥67dB；帧速率≥37fps；最小光束宽度≤27µm 4.4、配套光学器件介质膜反射镜、零级波片、消色差透镜、准直器、非偏振分束器、旋转位移平台调整架一批 5、宽波段可调谐飞秒激光频域表征系统 ■5.1、波长检测范围：200 nm-6300 nm ■5.2、光谱分辨率(FWHM)：200-1100 nm @ 0.2 nm， 220-540 nm @ 0.05 nm，800-2600 nm @ 0.5 nm，1500-6300 nm @ 3 nm ●5.3、输入：空间光输入，水平偏振 5.4、支持 USB 或网络和 TCP/IP 命令实现自动化 ●5.5、自相关仪：扫描范围：＜150ps，可测脉宽范围：50fs-40ps，工作波长： 250nm-1200nm&1800-3200nm，扫描速率：最大7.5Hz，输入激光重复频率：＞10Hz。 | 1 | 套 |

三、安装调试及售后服务要求

1、安装调试：

（1）协助安装调试前的准备工作，提供相关要求并作相应的指导。

（2）货物到达用户指定交货地点后，中标人在接到用户通知后2周内进行安

装调试，直至验收通过，并就货物的性能、原理、操作、保养和维护等对用户技术人员（至少2人）进行免费培训。

2、售后服务：

（1）中标人应在4小时内对用户的维修要求作出响应，2个工作日内到达现场维修。

（2）如遇软件升级问题，在硬件支持的前提下，提供免费升级。

四、报价要求

1、本项目须报投标总价，投标总价包含完成所投包别项目产生的一切费用（仪器设备安装调试所需要的人工、材料、工具等均由中标人负责提供，所需费用包含在投标总报价内），履约期间采购人不再追加任何费用，投标人自行考虑报价风险。

2、本项目按照人民币报价，供应商在报价时，应主动、充分调研中美及各类贸易战背景下进口关税的现行适用政策及未来潜在波动风险，并将贸易战相关关税成本纳入投标报价中，自行承担相关风险。（供应商如若中标，不得在履约阶段以关税政策变化、成本超支为由，向采购人主张价款调增、额外费用索赔或履约责任减免。）