# 采购需求

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

（3）本章中标注“▲”的产品为主要标的（包括核心产品）。采购人（代理机构）在编制招标文件时必须将采购的主要标的（包括核心产品）标注“▲”。

（4）本章中标注“*”的参数为核心技术参数，负偏离则投标无效。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同生效后，预付合同款的70%(中标人向采购人提交等额的预付款保函或其他担保措施后，见索即付，担保期限不少于合同履约期限）。设备完成安装并验收合格后开具全额发票，按医院付款流程支付至合同总价的100%。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽医科大学第一附属医院 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后，接招标人通知之日起30天内安装、调试完毕。 |
| 4 | 免费质保期 | 整机免费保修期≥2年（包括球管、高压发生器、探测器、第三方产品等），提供的配件必须为原厂，且不低于原配件的规格型号，更换后的零部件质保期从更换之日起计算。 |

## 二、货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲数字减影血管造影系统（复合手术室用DSA） | 1 | 套 | 工业 | 否 |

- 技术规格及要求

复合手术室DSA设备技术参数

| 序号 | 技术性能名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备名称 | 数字减影血管造影系统（复合手术室用DSA） |
| 二 | 数量 | 壹套 |
| 三 | 设备用途 | 心、脑等血管性疾病的诊断和治疗，可满足临床对复合手术和介入治疗的各种要求 |
| *四 | 要求 | 为保证技术先进性和前沿技术平台，各家须提供如：西门子Artis Pheno Master、GE Allia IGS 7或者IGS 7 OR、联影uAngio 960机型，其他品牌不低于以上机型档次 |
| 五 | 技术要求 |  |
| 1、 | 机架系统： | 满足复合手术和介入治疗的要求 |
| ■1.1 | 智能多轴C型臂落地式机架 | 配备 |
| 1.2 | 机架多位置预设,存储位置 | ≥80种 |
| 1.3 | 具有智能床旁控制系统可以控制机架和导管床的运动 | 配备 |
| 1.4 | CRA： | ≥ 50° |
| 1.5 | CAU： | ≥ 45° |
| 1.6 | RAO： | ≥ 100° |
| 1.7 | LAO： | ≥ 100° |
| 1.8 | 最大患者覆盖范围： | ≥160cm |
| 1.9 | 基座纵向移动距离： | ≥4m |
| 1.10 | 机架运动轴： | ≥ 3 |
| 1.11 | SID范围： | 99cm―129cm |
| 1.12 | C臂有效弧深： | ≥105cm |
| 1.13 | 旋转速度（非旋转采集）： | ≥15°/秒 |
| 1.14 | 机身重量： | ≤1000kg |
| 1.15 | 基座停泊位： | ≥2个 |
| 2、 | 床： |  |
| 2.1 | 碳纤维床面材质 | 配备 |
| 2.2 | 床长（不含延长板）： | ≥270cm |
| 2.3 | 床宽： | ≥46cm |
| ■2.4 | 纵向移动（cm）： | ≥120cm |
| 2.5 | 横向移动（cm）： | ≥20cm |
| 2.6 | 床面最低高度（cm）： | ≤83cm |
| 2.7 | 床面最高高度（cm）： | ≥105cm |
| ■2.8 | 水平旋转（度）： | ≥240° |
| 2.9 | 最大承重（kg）： | ≥180kg |
| ■2.10 | 外科手术需求 | 手术床面防水等级不低于IPX4，且手术床柱能够左，右，头，足四个方向进行倾斜（倾斜角度均须≥40°） |
| 3、 | X线高压发生器装置： |  |
| 3.1 | 发生器功率： | ≥100KW |
| 3.2 | 输出电压： | 50KV－125KV |
| 3.3 | 最大管电流支持： | ≥1000mA |
| 3.4 | 高频逆变频率： | ≥60KHz |
| 3.5 | 最短曝光时间： | ≤1ms |
| 3.6 | 全自动智能曝光控制 | 配备 |
| 4、 | X线球管： |  |
| 4.1 | 最大连续透视功率： | ≥3000W |
| 4.2 | 最大透视管电流： | ≥180mA |
| 4.3 | 球管阳极连续高速旋转，转速（包括采集和透视）： | ≥7500转/分 |
| *4.4 | 阳极热容量： | ≥3.5MHU |
| ■4.5 | 管套热容量： | ≥6.9MHU |
| ■4.6 | 阳极最大散热功率： | ≥6000W |
| 4.7 | 球管焦点： | ≥3个 |
| ■4.8 | 最小焦点： | ≤0.3mm |
| ■4.9 | 最小焦点功率： | ≤30KW |
| 4.10 | 中焦点： | ≤0.6mm |
| 4.11 | 中焦点功率： | ≥45KW |
| ■4.12 | 最大焦点： | ≥0.7mm |
| ■4.13 | 最大焦点功率： | ≥90KW |
| 4.14 | 球管内置栅控技术 | 配备 |
| 4.15 | 球管带多档金属铜滤片 | 配备 |
| 4.16 | 球管带有防碰撞保护装置 | 配备 |
| 4.17 | 球管带有冷却装置 | 配备 |
| ■4.18 | 球管和主机同一品牌 | 配备 |
| 5、 | 数字化平板探测器： |  |
| 5.1 | 采用碘化铯非晶硅数字化平板探测器技术 | 配备 |
| 5.2 | 平板有效探测面积： | ≥38cmx29cm或≥31cmx31cm |
| 5.3 | 平板分辨率： | ≥2.5LP/mm |
| 5.4 | 平板像素尺寸： | ≤200μm |
| 5.5 | 平板视野： | ≥4视野 |
| 5.6 | 平板探测器采集矩阵： | ≥1536x1536 |
| 5.7 | 平板探测器带具有非接触式防碰撞保护装置 | 配备 |
| 5.8 | 平板探测器光子转换效率DQE： | ≥77% |
| 5.9 | 平板上具备控制机架及平板运动的开关 | 配备 |
| 6、 | 图像采集及处理系统： |  |
| 6.1 | 动态心脏模式： | ≥30 幅/秒 |
| 6.2 | 数字脉冲透视： | 3.75-30幅/秒 |
| 6.3 | 数字脉冲透视，透视存储帧数： | ≥900幅 |
| 6.4 | 具有下肢血管自动跟踪造影功能 | 配备 |
| 7、 | 图像采集和处理系统： |  |
| 7.1 | 可实现传统Roadmap功能 | 配备 |
| 7.2 | 可使用DSA采集序列中任意一副减影图像作为路径图 | 配备 |
| 7.3 | 路径导航功能可用于心血管介入 | 配备 |
| 7.4 | 具有三维采集模式 | 配备 |
| 7.5 | 具有多容积三维影像重建功能，一次三维采集可同时获得血管、骨骼、弹簧圈、软组织断面、仿真内窥镜等多种三维容积成像 | 配备 |
| 7.6 | 具有多容积三维影像融合功能，将不同血管、骨骼、植入物等进行精确融合显示 | 配备 |
| 8、 | 主机系统： |  |
| 8.1 | 血管定量分析软件，测量血管狭窄位置、狭窄率、及距离测量功能 | 配备 |
| 8.2 | 患者信息登录及检索功能 | 配备 |
| 8.3 | 动态图像优化降噪 | 配备 |
| 8.4 | 适应性边缘增强 | 配备 |
| 8.5 | 自动亮度、对比度实时调节 | 配备 |
| 8.6 | 主机硬盘图像存储： | 1024x1024矩阵，容量≥50000幅 |
| 9、 | 图像显示系统： |  |
| 9.1 | 采用医用高分辨率显示器 | 配备 |
| 9.2 | 检查室显示器： | ≥6个，大小≥19英寸，显示器分辨率≥1280X1024（或≥1个，大小≥55英寸，显示器分辨率≥3840X2160） |
| 9.3 | 显示器亮度： | ≥400 cd/m2 |
| 9.4 | 可视角度： | ≥178° |
| 9.5 | 控制室显示器： | ≥2个，大小≥19英吋，显示器分辨率≥1280X1024 |
| 10、 | 图像后处理工作站： |  |
| 10.1 | 原厂三维工作站 | 配备 |
| 10.2 | 工作站内存： | ≥32 GB |
| 10.3 | 工作站硬盘： | ≥1T |
| 10.4 | 工作站可浏览和处理不同厂家的DSA、CT、MR、PET等多种图像 | 配备 |
| 10.5 | 工作站具有CD/DVD图像刻录存储功能：配备全兼容性的CD/DVD刻录系统，多种格式影像（DICOM、MPG、EAVI）可以同时刻录在同一张光盘上，同时所刻录的光盘能在普通的PC机上查看回放 | 配备 |
| 10.6 | 可进行减影及非减影切换 | 配备 |
| 10.7 | 后处理功能包括：选择路标图像、电子遮光器、边缘增强、图像反转、附加注解、选择图像、移动放大、造影图像自动窗宽、窗位调节、重定蒙片、手动自动像素移位等。 | 配备 |
| 10.8 | 床旁可进行血管狭窄测量及分析 | 配备 |
| 10.9 | 工作站具有专用DICOM图像排版和胶片打印功能 | 配备 |
| 10.10 | 工作站端口开放，能与其他支持DICOM3.0标准的影像设备、工作站及PACAS连接互通 | 配备 |
| 10.11 | 具有针对3D/3DCT原始采集图像进行三维重建和后处理功能 | 配备 |
| 10.12 | 提供VR重建、MIP重建、透明化重建及仿真内窥镜重建功能 | 配备 |
| 11、 | 高级功能： |  |
| 11.1 | 类CT成像功能，满足头部、胸部、腹部、盆腔、脊柱、四肢等部位类CT图像的采集和重建 | 配备 |
| 11.2 | 能完成在所有视野下进行类CT断层图像重建和显示，FOV： | ≥4个 |
| 11.3 | 单次旋转采集图像： | ≥600幅 |
| 11.4 | 最快采集速率： | ≥50帧/秒 |
| 11.5 | 一次采集和重建，可实现CT图像与三维血管的多容积显示： | 容积数≥5，便于观察血管与软组织关系 |
| 11.6 | 类CT具备呼吸冻结技术 | 配备 |
| 11.7 | 类CT具备自动去金属伪影技术 | 配备 |
| 11.8 | 三维血管路图导航功能，可将三维血管路图与实时的二维透视图像叠加，在检查室床旁实时显示导管、导丝、弹簧圈在三维图像中的走行 | 配备 |
| 11.9 | 提供冠脉支架的增强精细显示功能 | 配备 |
| 11.10 | 提供双向配准技术（球囊、和导丝配准），重建更精准，提供技术说明 | 配备 |
| 11.11 | 提供导丝减影技术，即支架增强显示可去导丝显示，以更好的评估支架状况（需提供临床图像证明） | 配备 |
| 11.12 | 提供冠脉支架的增强精细显示功能，并可以附加显示血管情况 | 配备 |
| 11.13 | 提供多源影像融合功能 | 配备 |
| 11.14 | 血管机可以融合CT、MR、PET的图像 | 配备 |
| 11.15 | 可以融合任意厂家的CT、MR等图像 | 配备 |
| 11.16 | 通过融合技术，实现CT等影像的介入术中，实时心脏三维影像导航 | 配备 |
| 11.17 | 动态融合实时二维透视图像和多来源的三维重建图像以支持在电生理消融或者结构性心脏病介入治疗过程中导丝、导管和其他植入物的定位和引导。 | 配备 |
| 11.18 | 可融合的三维重建图像包括CT的三维图像、MR的三维图像，血管机的三维图像。 | 配备 |
| 11.19 | 融合时二维透视图像和三维图像可实现病人位置和图像的自动注册配准 | 配备 |
| 11.20 | 三维图像在手术中随着C型臂角度、机架旋转、SID距离、视野和床的高度或纵向横向位置变化而实时联动，全程提供精确影像定位 | 配备 |
| ■11.21 | 独立的EVAR导航软件，可实现自动血管提取和解剖标记的功能 | 配备 |
| 12、 | 低剂量技术： |  |
| *12.1 | 射线剂量防护技术：提供低剂量技术，如GE提供IGS AutoRight平台，飞利浦提供Clarity IQ+Dosewise平台，西门子提供OPTIQ平台，联影提供uVera IQ平台等，其他厂家需提供同档次低剂量平台 | 配备 |
| 12.2 | 采用铜滤片自动插入技术消除球管软射线，无需人工干预 | 配备 |
| 12.3 | 球管内置多档铜滤片 | 配备 |
| 12.4 | 具有射线剂量监测功能，透视时，表面剂量率显示；透视间期，显示积累剂量，区域剂量和剂量限值 | 配备 |
| 13、 | 配置要求： |  |
| 13.1 | 高压注射器接口 | 配备 |
| 13.2 | 高压注射器 | 配备 |
| 13.3 | 悬吊式手术灯 | 配备 |
| 13.4 | 红外遥控器或床旁液晶触控系统 | 配备 |
| 13.5 | 双向对讲通话系统 | 配备 |
| 13.6 | 床旁防护铅帘及悬吊式防护铅屏 | 配备 |
| *六 | 技术服务及质量保证（包含以下1-10项均须响应） |  |
| 1 | 中标商负责设备到货搬运、机房改造（包括但不限于机房结构、电源、轨道线路等技术参数的设计，并提供图纸，施工以符合装机要求）、安装就位等全部服务（由此产生的费用由卖方承担）。中标商应派遣有经验工程师对设备进行的安装和调试，确保安装质量达到产品出厂技术标准。装机时间不超过10天。提供承诺函，承诺函格式自拟。 |  |
| 2 | 提供整机免费保修，保修期自设备安装、验收完毕，双方签署本次集中采购统一格式的验收报告后开始计算。保修期间要确保系统的正常运行，保证全年开机率(按365天/年计算)不低于95%，如达不到此标准，需按1：3（停机一天延长三天）天数延长，延长期中出现停机按同样比例要求延长保修期。提供承诺函，承诺函格式自拟。 |  |
| 3 | 整机免费保修期≥2年（包括球管、高压发生器、探测器、第三方产品等），提供的配件必须为原厂，且不低于原配件的规格型号。必须在由制造商出具的售后服务承诺书中体现本条款，或投标人承诺合同签订前，提供所投产品制造商出具的售后服务承诺书（承诺函内容须体现本条款），并加盖所投产品制造商公章，否则承担一切不利后果。（承诺函格式自拟）。 |  |
| 4 | 保修期满后整机年保修价格（含免费提供周期维护保养（PM）≥4次，并向买方提供标准维护保养报告），提供具体全保一（含球管）(分一年、三年分别报价）、全保二（不含球管）(分一年、三年分别报价）、技术保、单次技术服务费报价（单次技术服务不超过6000元）。年保修价格＜4%投标总价（设备自身价格，不含第三方产品及机房改造费用等）（不包括球管）且不超过30万元；年保修价格＜7%投标总价（设备自身价格，不含第三方产品及机房改造费用等）（包括球管）且不超过60万元。必须在由制造商出具的售后服务承诺书中体现本条款，或投标人承诺合同签订前，提供所投产品制造商出具的售后服务承诺书（承诺函内容须体现本条款），并加盖所投产品制造商公章，否则承担一切不利后果。（承诺函格式自拟） |  |
| 5 | 设有专用报修电话，保证在接到设备故障报修通知后，维修工程师2小时内响应，6小时内到达现场检修，保修期内外（包括休息日和节假日）均能派出维修工程师到达现场维修。提供承诺函，承诺函格式自拟。 |  |
| 6 | 提供球管、平板探测器、位置传感器、脚踏及图像工作站等全部配件原厂维修部门官方报价清单及优惠折扣价格（其中球管价格< 10%投标总价）。提供零部件全国统一报价，更换价格不超过统一报价的70%。能保障≥10年的维修配件供应。提供承诺函，承诺函格式自拟。 |  |
| 7 | 卖方应免费对买方操作、维修人员（原厂培训）进行一定时期内分期分批（不少于3次）的正规的整套设备操作、维修、检测等内容的技术培训。提供承诺函，承诺函格式自拟。 |  |
| 8 | 随机提供操作说明书（含中英文）及维修说明书，并提供专用维修工具（价值不小于3000元）。提供承诺函，承诺函格式自拟。 |  |
| 9 | 软件免费升级开放承诺：所投设备终身免费软件升级，保修期内免费提供所有软件升级所需配套硬件设施，并对标书中要求的软件功能终身免费开放，不得设置维修和升级密码，须完全开放。必须在由制造商出具的售后服务承诺书中体现本条款，或投标人承诺合同签订前，提供所投产品制造商出具的售后服务承诺书（承诺函内容须体现本条款），并加盖所投产品制造商公章，否则承担一切不利后果。（承诺函格式自拟） |  |
| 10 | 免费提供设备远程维修支持。提供承诺函，承诺函格式自拟。 |  |